# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义齿加工服务 | 1项 | 三年 |

- 二、商务要求

- 1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

- 1.1服务时间：自合同签订之日起3年

- 1.2服务地点：北京市第六医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市第六医院提供义齿加工服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）服务范围及要求

一、固定义齿：

1、必须按医院临床提供的工作模型及设计单制作出相应的修复体。

2、义齿中牙冠的颜色，必须符合医院出具的设计文件的要求。

3、义齿暴露于口腔的金属部分应高度抛光，其表面粗糙度应达到 Ra≤0.025μm。固位体、连接体的表面应光滑、有光泽、无裂纹和无孔隙。瓷体部分应无裂纹、无气泡和无夹杂。

4、金属烤瓷的金瓷结合强度应≥25MPa。

5、义齿的金属内部质量应满足以下要求：

5.1 金属铸造全冠咬合面的厚度≥0.7mm；

5.2 贵金属烤瓷厚度≥0.5mm；

5.3 非贵金属烤瓷内冠咬合面的厚度≥0.3mm；

5.4 金沉积内冠咬合面厚度≥0.2mm。

6、孔隙度：义齿的瓷质部分，在试样受试表面上，直径大于 30μm 的孔隙不超过 16 个，其中直径为 40-150μm 的孔隙不超过 6 个，并且不应有直径大于 150μm 的孔隙。

7、义齿与相邻牙之间应有接触，接触部位应与同名天然牙的接触部位相同。

8、义齿边缘与工作模型之间密合，肉眼观察应无明显的缝隙，且用牙科探针划过时，应无障碍感。

9、义齿的咬合面与对颌牙应有接触点，但不产生咬合障碍。

10、人工牙的外形及大小应与同名牙相匹配且符合牙齿的正常解剖形态。人工牙的唇、颊面微细结构，应与同名天然牙基本一致。

二、活动义齿：

1、必须按医院提供的工作模型及设计文件制造。

2、义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。

3、义齿的组织面不得存在残余石膏。

4、义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。

5、义齿中的人工牙的颜色，符合医院出具的设计文件的要求。

6、义齿基托树脂部分应颜色均匀，具有良好的色稳定性。

7、义齿卡环体部与卡环臂部的连接处应无气泡或砂眼，卡环臂至卡环尖的图像变化应均匀。

8、局部义齿的铸造连接体和卡环不应有肉眼可见的气孔、裂纹和夹杂；卡环体与卡环臂连接处的最大厚度≥1.0mm；舌杆下缘的厚度≥2.0 mm，前腭杆的厚度≥1.0 mm，后腭杆的厚度范围1.2-2.0mm，腭板的厚度≥0.5 mm。

- 9、全口义齿的树脂基托部分最薄处应≥2mm。

- 三、正畸矫治器及保持器（包含固定带环间隙保持器、哈氏保持器、肌动器功能矫治器、扩弓颌垫舌簧、F3功能矫治器、固定带环式扩弓器、活动三维式扩弓器、Nance弓、前庭盾）：

1、必须按医院提供的工作模型及设计文件制造。

2、材料要求：钢制（钛镍）、树脂。

3、质量要求：

3.1产品边缘密合；

3.2符合设计咬合关系；

3.3符合树脂材料强度；

3.4产品内无空泡、无裂痕；

3.5抛光面光滑无毛刺、无尖锐；

4、与患者石膏模型形态一致，满足临床医师和患者要求。

（二）技术及服务要求

一、技术要求：

1、投标人需具有全数字化解决方案的设备和加工能力。

2、具有能够通过数字化方式，制取全口或半口无牙【牙颌】固定义齿相关的印模（设备）。

3、具有数字化描记髁突轨迹的设备。

4、具有数字化印模口扫数据对接能力。

二、投标人服务要求：

1、为采购人提供常规或数字化技术支持，包括：为临床医生提供各种常规或数字化技术支持（如种植手术跟台、种植后即刻冠桥修复），软硬件（如口扫仪、种植扫描杆、数字化导板引导种植手术工具盒等）和人员对接服务，包含收费项目和不收费项目等。

2、为采购人提供 1小时内上门临床技术支持，包括：特殊颜色的拍照比色及现场构图画瓷层彩色分布图、DSD 数字化美学微笑设计、电子面弓、全口种植病例咬合关系转移及临床上颌架、形态及颜色的调整等。

3、投标人具有完整的体系，保证提供的所有产品皆具有可追溯性。

4、提供的产品质量应符合采购人及医院的相关规定，且应具有严格的产品质量控制措施、检查设备保障能力等。

5、严格按照科室规定的时间、地点由专门人员配送义齿及矫治器（保持器），包括数目的清单及信息的核对等。若以邮寄方式配送，投标人须承担模型运输的快递费。

6、委派专业技术服务团队给采购人进行实操培训和理论知识培训，实操培训和理论知识培训每年各不少于 5 次，每次不少于 1 小时。每年至少 10 人次以上的培训学术会议；每年至少 1 项科研课题。可采用线上或线下模式。

7、根据本项目特点及要求，提供制作、更换时间保障方案，及应急方案。供应商自行提供各类制作内容的加工时间，该时间包含取模、送模运输时间。

8、应就本项目为采购人提供专门的服务团队，其中应至少包括：项目负责人、技术负责人、配送人员等。

9、义齿保修：

1)提供的义齿应符合国家常规的质量标准。固定类修复体的质量保证期为5年。活动类修复体的质量保证期为3年，正畸矫治器及保持器质保期金属类1年，消耗类1年，并提供1年（三包）质量保证，质量保证期自院方最终验收合格之日起算。

2)成品必须有厂家品牌标志和送货凭证，对常规产品提供其相应的质量保证卡和说明

书。

3)价值3000元以上的修复义齿如需返工，应由甲、乙双方鉴定责任，返工加工费由责任

方承担。

10、加工周期要求详见下表，投标人应确保产品包装完好，符合医疗器械管理相关要求，产品完好率应达到100%，若出现质量问题应立即无偿进行重新加工。

- ★（三）最高单价限价及制作周期要求

| 定制式固定义齿 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 |  | 单位 | 制作周期 | 最高单价限价 （人民币元） |
| 1 | 金属 钴铬合金 烤瓷冠 | 钴铬烤瓷冠(铸造) |  | 个 | 3天 | 140 |
| 2 | 全瓷 铸瓷 冠 | 铸瓷冠 |  | 个 | 3天 | 350 |
| 3 | 切削 纯钛 桩核 | 切削纯钛桩核 |  | 个 | 3天 | 160 |
| 4 | 桩核与嵌体 铸瓷 | 铸瓷嵌体 |  | 个 | 3天 | 350 |
| 5 | 桩核与嵌体 纯钛 | 栓道式附着体 |  | 个 | 4天 | 700 |
| 6 | 桩核与嵌体 钴铬 | 磁性附着体 |  | 个 | 4天 | 1000 |
| 7 | 贴面 铸瓷 | 铸瓷贴面 |  | 个 | 3天 | 400 |
| 8 | 金属 钴铬合金冠 | 钴铬金属颌垫 |  | 个 | 3天 | 80 |
| 9 | 金属纯钛冠 | 纯钛金属颌垫 |  | 个 | 3天 | 230 |
| 10 | 切削玻璃陶瓷冠 | 玻璃陶瓷冠 |  | 个 | 3天 | 360 |
| 11 | 光固化树脂烤塑冠 | 烤塑全冠 |  | 个 | 3天 | 200 |
| 12 | 切削玻璃陶瓷嵌体 | 玻璃陶瓷嵌体 |  | 个 | 3天 | 600 |
| 13 | 切削树脂冠 | 树脂冠上半部分修复临时冠 |  | 个 | 2天 | 50 |
| 14 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠(W2) |  | 个 | 3天 | 550 |
| 15 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠(X2) |  | 个 | 3天 | 600 |
| 16 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆桩核(L) |  | 个 | 3天 | 280 |
| 17 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆上半部修复（W1） |  | 个 | 3天 | 440 |
| 18 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆上半部修复（A1） |  | 个 | 3天 | 258 |
| 19 | 切削树脂冠 | 树脂冠上半部分修复 一体冠 |  | 个 | 3天 | 280 |
| 20 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆嵌体(A4) |  | 个 | 3天 | 280 |
| 21 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆嵌体(W4) |  | 个 | 3天 | 400 |
| 22 | 金属 纯钛桥 | 切削纯钛金属桥 |  | 个 | 4天 | 400 |
| 23 | 桩核与嵌体 纯钛 | 基台设计 |  | 个 | 4天 | 500 |
| 24 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠(A2) |  | 个 | 3天 | 300 |
| 25 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆桩核(W3) |  | 个 | 3天 | 400 |
| 26 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆上半部修复（X1） |  | 个 | 4天 | 478 |
| 27 | 切削树脂桩核/冠 | 切削树脂冠 |  | 个 | 2天 | 50 |
| 28 | 桩核与嵌体 纯钛 | 纯钛桩核(根帽设计) |  | 个 | 2天 | 160 |
| 29 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 切削纯钛嵌体 |  | 个 | 3天 | 210 |
| 30 | 贴面 树脂 | 烤瓷贴面 |  | 个 | 3天 | 770 |
| 31 | 切削 纯钛烤瓷冠 | 切削纯钛冠 |  | 个 | 3天 | 230 |
| 32 | 切削 纯钛烤塑冠 | 切削纯钛烤塑冠 |  | 个 | 3天 | 440 |
| 33 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠(Z2) |  | 个 | 3天 | 820 |
| 34 | 切削 纯钛冠 | 切削纯钛桥上半部杆卡 |  | 个 | 4天 | 550 |
| 35 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆上半部修复(Z1) |  | 个 | 3天 | 474 |
| 36 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆嵌体(X4) |  | 个 | 3天 | 500 |
| 37 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆嵌体(Z4) |  | 个 | 3天 | 700 |
| 38 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆桩核(Z3) |  | 个 | 3天 | 600 |
| 39 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆桩核(X3) |  | 个 | 3天 | 400 |
| 40 | 金属 钴铬合金 冠 | 钴铬合金冠 |  | 个 | 3天 | 140 |
| 41 | 桩核与嵌体 纯钛 | 纯钛桩核插根 |  | 个 | 3天 | 30 |
| 42 | 桩核与嵌体 树脂 | 烤塑嵌体 |  | 个 | 3天 | 200 |
| 43 | 金属 钴铬合金 冠 | 钴铬冠(套筒内冠设计) |  | 个 | 4天 | 260 |
| 44 | 金属 钴铬合金 冠 | 钴铬冠(套筒外冠设计) |  | 个 | 4天 | 255 |
| 45 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠套筒设计(W5) |  | 个 | 4天 | 600 |
| 46 | 金属 纯钛冠 | 纯钛冠(套筒内冠设计) |  | 个 | 4天 | 400 |
| 47 | 金属 纯钛冠 | 纯钛冠(套筒外冠设计) |  | 个 | 4天 | 450 |
| 48 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠套筒设计(A5) |  | 个 | 4天 | 330 |
| 49 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 二氧化锆一体冠（W6） |  | 个 | 3天 | 1080 |
| 50 | 金属 钴铬合金 烤瓷冠 | 钴铬合金烤瓷冠 |  | 个 | 3天 | 140 |
| 51 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 种植上半部修复（L1） |  | 个 | 3天 | 656 |
| 52 | 全瓷 二氧化锆切削冠 | 氧化锆冠(L2) |  | 个 | 3天 | 1000 |
| 53 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆桩(L3) |  | 个 | 3天 | 650 |
| 54 | 桩核与嵌体 二氧化锆切削 | 氧化锆嵌体(L4) |  | 个 | 3天 | 750 |
| 55 | 种植用手术导板 | 3D定位导板 |  | 个 | 3天 | 800 |
| 56 | 种植用手术导板 | 树脂基托(放射导板半口设计) |  | 个 | 3天 | 200 |
| 定制式活动义齿 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隐形义齿 | 隐形义齿基托 |  | 个 | 3天 | 160 |
| 2 | 合成树脂牙 | 合成树脂牙(塑钢) |  | 个 | 2天 | 35 |
| 3 | 树脂基托可摘局部义齿 | 上颌软衬设计 |  | 个 | 3天 | 400 |
| 4 | 合成树脂牙 | 合成树脂牙（HU） |  | 个 | 2天 | 12 |
| 5 | 树脂基托全口义齿 | 普通树脂胶托无牙颌(大 ) |  | 个 | 4天 | 150 |
| 6 | 铸造支架钴铬合金基托全口义齿 | 钴铬支架 大(2000+) |  | 个 | 4天 | 330 |
| 7 | 铸造支架可摘局部义齿 | 钴铬支架 小(2000+) |  | 个 | 4天 | 200 |
| 8 | 切削树脂基托全口义齿 | 树脂基托(注塑大) |  | 个 | 3天 | 210 |
| 9 | 切削树脂基托全口义齿 | 普通树脂胶托(大) |  | 个 | 3天 | 150 |
| 10 | 切削树脂基托可摘局部义齿 | 普通树脂胶托(小) |  | 个 | 3天 | 80 |
| 11 | 弯制支架可摘局部义齿 | 加卡环 |  | 个 | 2天 | 28 |
| 12 | 弯制支架可摘局部义齿 | 个性化托盘设计 |  | 个 | 2天 | 50 |
| 13 | 切削树脂基托可摘局部义齿 | 树脂基托(注塑小) |  | 个 | 3天 | 110 |
| 14 | 树脂基托可摘局部义齿 | 活动义齿修理 |  | 个 | 2天 | 70 |
| 15 | 树脂基托可摘局部义齿 | 下颌软衬设计 |  | 个 | 3天 | 400 |
| 16 | 切削纯钛基托全口义齿 | 切削纯钛支架( 大) |  | 个 | 3天 | 950 |
| 17 | 切削纯钛支架可摘局部义齿 | 切削纯钛支架(小) |  | 个 | 3天 | 550 |
| 18 | 激光选区熔化 钴铬合金基托全口义齿 | 激光选区熔化钴铬支架( 大) |  | 个 | 3天 | 160 |
| 19 | 激光选区熔化 钴铬合金支架可摘局部义齿 | 激光选区熔化钴铬支架(小) |  | 个 | 3天 | 90 |
| 定制式正畸矫治器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 活动正畸保持器 |  | 间隙保持器 | 个 | 3天 | 235 |
| 2 | 活动正畸矫治器 |  | 肌激动器 | 个 | 4天 | 720 |
| 3 | 活动正畸矫治器 |  | 颌垫式矫治器 | 个 | 3天 | 460 |
| 4 | 活动正畸矫治器 |  | 平面导板矫治器 | 个 | 3天 | 230 |
| 5 | 活动正畸矫治器 |  | 斜面导板矫治器 | 个 | 3天 | 230 |
| 6 | 活动正畸矫治器 |  | 螺旋扩弓矫治器(非支架式) | 个 | 4天 | 910 |
| 7 | 活动正畸矫治器 |  | 带环(基托)矫治器 | 个 | 3天 | 360 |
| 8 | 活动正畸矫治器 |  | 功能调节器(FR) | 个 | 4天 | 980 |
| 9 | 活动正畸矫治器 |  | 双颌垫矫治器 | 个 | 4天 | 800 |
| 10 | 活动正畸胶片矫治器 |  | 压膜矫治器(硬) | 个 | 2天 | 260 |
| 11 | 活动正畸矫治器 |  | 牵引矫治器 | 个 | 4天 | 570 |
| 12 | 活动正畸保持器 |  | 标准哈雷保持器 | 个 | 3天 | 180 |
| 13 | 活动正畸保持器 |  | 舌侧保持器 | 个 | 3天 | 210 |
| 14 | 活动正畸胶片保持器 |  | 压膜保持器(硬) | 个 | 2天 | 105 |
| 15 | 活动正畸矫治器 |  | 唇挡矫治器 | 个 | 3天 | 360 |
| 16 | 活动正畸矫治器 |  | 舌栅矫治器 | 个 | 3天 | 310 |
| 17 | 活动正畸矫治器 |  | 前庭盾矫治器 | 个 | 3天 | 360 |
| 18 | 活动正畸矫治器 |  | 带环(杆)矫治器 | 个 | 3天 | 310 |
| 19 | 活动正畸矫治器 |  | 螺旋扩弓矫治器(支架式) | 个 | 4天 | 980 |
| 20 | 活动正畸胶片矫治器 |  | 压膜矫治器(软) | 个 | 4天 | 1040 |
| 21 | 活动正畸矫治器 |  | 导弓式矫治器 | 个 | 3天 | 495 |
| 22 | 活动正畸保持器 |  | 改良式哈雷保持器(I) | 个 | 3天 | 210 |
| 23 | 活动正畸保持器 |  | 改良式哈雷保持器(II) | 个 | 3天 | 210 |
| 24 | 活动正畸保持器 |  | 改良式哈雷保持器(III) | 个 | 3天 | 210 |
| 25 | 活动正畸胶片保持器 |  | 压膜保持器(软) | 个 | 3天 | 155 |
| 26 | 活动正畸保持器 |  | 腭侧保持器 | 个 | 3天 | 370 |
| 27 | 活动正畸矫治器 |  | 腭栅矫治器 | 个 | 3天 | 310 |

★（四）如遇北京市医疗保障局、北京市人力资源和社会保障局关于规范、调整及新增口腔专业医疗服务价格项目和相关政策的规定进行调整，须提供书面承诺并加盖公章，否则按无效投标处理。

★（五）本项目加工交付的定制式义齿、定制式正畸矫治器属于第二类医疗器械，依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》相关规定，第二类医疗器械实行注册管理，投标人须提供对应产品在有效期内的医疗器械注册证复印件并加盖投标人公章。

★（六）本项目为义齿加工服务采购，投标人交付采购人使用的定制式义齿、定制式正畸矫治器属于货物范畴。本项目原则上采购本国产品，如拟采用境外加工成品进口义齿投标，投标人须随投标文件提供财政部门进口产品核准批复文件，未获批进口产品不得参与投标。投标人须提供书面承诺成品义齿在中华人民共和国关境内完成实质性加工制造并加盖公章。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：自合同签订之日起3年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供对本项目服务内容理解及分析、整体服务方案、拟投入专业化设备情况、应急预案及措施等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备（如涉及）符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。