采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京丰台医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	6
	6-1
	氦氖激光治疗机
	1
	台/套
	否

	
	6-2
	听觉诱发电位仪
	1
	台/套
	否

	7
	7-1
	包埋机
	1
	台/套
	否

	
	7-2
	医用原位杂交仪
	1
	台/套
	否

	
	7-3
	石蜡切片机（半自动轮转）
	1
	台/套
	否

	
	7-4
	漂烘仪
	1
	台/套
	否

	
	7-5
	医用离心机
	1
	台/套
	

	
	7-6
	生物显微镜
	1
	台/套
	否

	8
	8-1
	高流量呼吸湿化治疗仪
	3
	台/套
	否

	
	8-2
	压缩式雾化器
	20
	台/套
	否

	
	8-3
	呼气分析一体机（小肺功能）
	1
	台/套
	否

	
	8-4
	高频振动排痰系统
	2
	台/套
	否

	
	8-5
	除颤仪
	1
	台/套
	否

	
	8-6
	输液泵
	20
	台/套
	否

	
	8-7
	营养泵
	18
	台/套
	否

	
	8-8
	医用防褥疮气垫
	17
	台/套
	否

	
	8-9
	空气波压力治疗系统
	9
	台/套
	否

	
	8-10
	转运车
	1
	台/套
	否

	
	8-11
	治疗车
	4
	台/套
	否

	
	8-12
	抢救车
	1
	台/套
	否

	
	8-13
	口服药车
	1
	台/套
	否

	
	8-14
	病历车（30格）
	2
	台/套
	否

	9
	9-1
	移动式C型臂X射线机
	1
	台/套
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点等商务要求
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后2个月内送货安装调试并验收完毕。
2.采购项目（标的）交付的地点：北京丰台医院指定地点（北京市丰台区丰台镇西安街1号）。
3.付款条件(进度和方式)：货物安装调试完毕并验收合格后，甲方一次性付清货款。乙方需在甲方付款前，向甲方开具等额的合法有效发票。乙方应在本合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金（以银行转账或甲方认可的其他方式支付）。自合同正式履约之日起满1年后，若乙方无任何违约行为且完全履行合同义务，经乙方申请甲方应在30个工作日内无息退还全部履约保证金。
4.所提供的产品必须是生产日期在半年以内的产品。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
[bookmark: OLE_LINK17]2.在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位相关人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
3. 供货时需要提供出具计量检定合格证书。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	



第6包  品目6-1氦氖激光治疗机

一、数量：1台
二、用途：用于临床康复理疗及皮肤科治疗，利用低强度氦氖激光的生物刺激效应，促进局部血液循环、消炎止痛及加速组织修复。
三、技术参数：
▲1、激光器类型：采用封离型氦氖激光器。
2、 激光输出中心波长：632.8±2nm。
▲3、输出功率：激光管额定输出功率≥30、40mW分档。
▲4、光斑模式：激光光束模式为多模/高阶模。
5、工作电流：激光器工作电流8mA±1mA，具备过流保护功能。
6、光纤输出：采用石英光纤传导系统，光纤末端输出总功率≥20mW（双光纤合计或单光纤输出，需明确说明）。
7、扩束装置：
▲7.1、配备圆筒型可调式扩束镜，支持无级调节焦距。
7.2、支持360°全方位旋转照射。
7.3、可根据治疗部位深浅调节光斑大小，实现聚焦或发散输出。
8、定时功能：具备数字式定时设置功能，时间调节范围0-99 分钟，到时自动切断激光输出。
9、急停保护：设备面板或手持部分应设有紧急停止按钮，遇突发情况可立即切断激光发射。
10、安全联锁：具备钥匙开关控制；配备激光辐射警示灯，工作时亮起提示。
11、电源：AC220V±10%，50±2Hz。
▲12、使用寿命：设备整机设计使用年限≥10年，激光器核心部件在额定功率下连续工作寿命≥5000小时。
13、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。

三、配置： 
1、氦氖激光治疗仪主机：1台。
2、激光光纤传导线：1根。
3、可调式扩束镜：1套。
4、防护眼镜：1副。
5、使用说明书及保修卡：1套。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、安装调试，并对医护人员进行激光安全防护培训及设备操作培训。
2、质保期：整机质保≥3年，激光管核心部件质保≥6个月（或按注册证要求执行）。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。


第6包  品目6-2听觉诱发电位仪

一、数量：1台
二、用途：用于客观评估听觉通路及前庭系统的功能状态。设备具备在普通屏蔽环境及手术室环境下的抗干扰检测能力。
三、技术功能：
1、耳蜗及听神经功能评估​：
1.1、耳蜗电图（EcochG）：用于鉴别梅尼埃病、听神经瘤等。
1.2、耳蜗微音电位（CM）：用于鉴别听神经病谱系障碍。
1.3、听性脑干反应（ABR）：用于客观听阈测定及听神经通路评估。
1.4、Chirp声刺激ABR（iChirp）：提高耳蜗同步放电能力，增强弱反应检出率。
1.5、听性脑干慢负相反应（SN10）：辅助评估听神经同步化功能。
2、中枢听觉通路评估：​
2.1、40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP）：用于主观听阈难以测定的患者。
2.2、中潜伏期诱发反应（MLR）：评估丘脑及初级听觉皮层功能。
2.3、长潜伏期诱发电位（LLR）：评估高级听觉认知功能，支持关联性负变化（CNV）检查。
3、多频听觉稳态反应（ASSR）：​
3.1、支持双耳多频点同时刺激，测试频率涵盖250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz。
3.2、支持单耳6频点或双耳12频点分别测试，以及单耳4频点或双耳8频点同时测试。
3.3、双耳同时测试时，左右耳可独立设置不同刺激声强和刺激频率。
4、前庭功能评估​：
4.1前庭诱发肌源性电位（cVEMP/oVEMP）：用于评估前庭下神经及前庭上神经功能。
四、技术参数： 
1、采集通道​：双通道同步采集，支持差分输入。
2、输入阻抗：​≥10MΩ。
3、A/D分辨率​：≥16Bit。
4、分析时窗：​分析时间范围≥±8000ms。
5、增益调节范围：5,000-200,000倍（80-106dB），连续可调。
6、滤波系统：​具备高通、低通及陷波滤波器，支持自定义截止频率。
7、叠加次数范围：​1-51,711次，支持自动或手动停止。
8、抗干扰性能：​共模抑制比（CMRR）≥ 100dB；输入端短路噪声≤ 1μV（峰-峰值）。
9、刺激声系统： 
9.1、刺激声类型：​支持短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tone Pip）、Chirp声及用户自定义复合声文件。
9.2、声强输出：​最大输出声强≥130dB SPL，最小步进≤1dB。
9.3、刺激频率与速率范围：​刺激频率0-10kHz；刺激速率0-1000次/秒。
9.4、掩蔽功能：​具备对侧掩蔽功能，掩蔽信号支持白噪声或窄带噪声，掩蔽强度范围0- 125 dB SPL。
9.5、参数自定义​：支持对刺激声的脉冲宽度、周期、上升/下降时间及包络波形进行自定义编辑。
10、需配备工作站1套。
五、软件分析功能： 
1、自动标记​：具备智能波形识别与自动标记功能，可自动标记ABR（I-VII波）、EcochG（SP、AP、CM）、MLR（No、Po、Na、Pa、Nb、Pb）、LLR（P1、N1、P2、N2）及VEMP（P1、N1）的潜伏期与波幅。
2、频谱分析：​具备独立的频谱分析模块，可对刺激声信号及诱发电位反应信号分别进行FFT频谱分析。
3、ASSR分析：​支持在时域和频域范围内分析原始数据；具备相位-强度分析图；支持将复合频率分离为单频点进行对比分析；实时显示信噪比（SNR）及噪声水平。
4、鉴别诊断：​具备刺激声强度-潜伏期函数曲线分析功能，辅助鉴别感音神经性聋与传导性聋。
5、正常值数据库：​内置中国人群（含成人及新生儿）的正常值参考数据库，支持用户自定义修正。
▲6、术中监护：​具备专门的术中听神经监护模式，抗电刀、电凝干扰能力，可在手术室环境下稳定运行。
六、配置： 
1、听觉诱发电位仪主机：1台。
2、专用刺激声耳机/扬声器：1套。
3、电极线及盘状电极：1套。
4、专用接地线：1根。
5、工作站（含正版操作系统）：1套。
6、分析软件（含加密锁/授权文件）：1套。
7、使用说明书及保修卡：1套。
七、售后服务要求： 
1、安装与培训​：供应商负责免费安装调试，并对使用人员进行≥2次的现场操作培训及临床解读培训。
2、质保期​：整机质保≥3年，软件终身免费升级。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场。
4、兼容性：​设备与电脑采用标准USB接口通讯，软件兼容Windows 10及以上操作系统，支持中英文界面切换。






第7包  品目7-1包埋机

一、数量：1台
二、用途：用于病理科对脱水后的生物组织标本进行石蜡包埋处理。
三、技术参数：
1、设备构成：整套设备由包埋机主机、独立冷冻台及配套附件组成，采用分体式设计。
2、控制系统： 
2.1、控制方式：采用全电脑程序逻辑控制，具备7天×24小时任意时间预设自动开关机功能。
▲2.2、温控技术：采用微处理控制器，PID算法5路独立控温，控温精度≤±1℃。
2.3、显示与界面：配备彩色高清液晶显示屏，导航键盘。
2.4、保护功能：具备双重过热断电保护功能，超过设定温度自动切断加热电源。
2.5、记忆功能：具有断电记忆及自动恢复功能，重启后自动加载上次设定的工作参数。
3、加热与包埋： 
3.1、加热技术：采用柔性加热，减少石蜡收缩。
3.2、蜡缸容量：≥6升。
3.3、流量控制：蜡嘴流量调节采用精密阀门，可适配不同大小组织的包埋流速。
3.4、出蜡控制：支持手动开关与脚踏开关双控流蜡。
3.5、照明系统：内置冷光源低压照明系统。
4、温度控制范围： 
4.1、储镊台：0-99℃。
4.2、熔蜡缸：0-99℃。
4.3、左保存盒：0-99℃。
4.4、右保存盒：0-99℃。
4.5、工作台：0-99℃。
4.6、流蜡管路：0-99℃。
5、冷冻台： 
▲5.1、制冷温度范围：-20～ -5℃。
5.2、操作设计：采用前置开关设计。
5.3、台面尺寸：≥350×370mm。
6、结构与材质： 
6.1、台面材质：包埋作业台面采用铝材。
6.2、工作台尺寸：≥550×80mm。
6.3、保存盒尺寸：≥256×180×56mm。
6.4、组合设计：分体化设计，包埋机主机与冷冻台可独立放置或自由组合。
7、电源：AC100-240V，50±2Hz，整机功≤1000W。
8、安全标准：整机符合国家电气安全标准，接地可靠。
四、配置： 
1、包埋机主机1台。
2、包埋冷冻台1台。
3、电源线2根。
五、售后服务： 
1、质保期：整机质保≥3年（关键部件如压缩机需单独注明保修年限）。质保期内每年不少于2次设备专业预防性维护。
2、响应时间：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。
3、培训：免费提供现场安装调试及操作培训，直至用户能独立熟练操作为止。


第7包  品目7-2医用原位杂交仪

一、数量：1台
二、用途：用于福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）组织切片的前处理，包括抗原修复、探针变性与原位杂交孵育，确保核酸探针与靶序列的高效、特异性结合。
三、技术参数：
1、温控范围：室温5-99℃；温度设置分辨率：1℃。
▲2、温度精度:≤ ±1℃；具备温度校准功能。
3、升降温速率：37℃ 升温至 95℃时间≤2 min；95℃降温至45℃时间≤6 min。
4、热盖系统：配备自适应热盖，具备防冷凝水设计。
5、样本处理量：单次最大处理通量≥12 张标准载玻片（75×25 mm或76×26 mm）。
6、内置操作模式：
6.1、变性模式：用于DNA/RNA探针及染色体的变性处理。
6.2、杂交模式：用于探针与目标序列的恒温孵育杂交。
6.3、多点控制模式：支持多步骤、多温度的复杂程序设定。
7、人机交互：采用全彩高清触摸屏控制，界面支持中、英文等语言切换，支持一键启动。
8、玻片装载：采用卡槽式在位设计，支持单手操作。
9、程序存储：内置存储器可存储自定义工作程序≥ 120 个，每个程序支持≥10个步骤的编辑。
10、实时监控与报警：具备全流程实时监控功能，屏幕动态显示当前温度、剩余时间及运行曲线；具备参数设定错误提醒、运行结束提示及故障报警功能。
11、自检功能：开机自动执行系统自检，对加热模块、温度传感器等关键部件进行诊断，设备状态良好后方可运行。
12、电源：AC100-240V，50±2Hz。
13、工作环境：温度范围5-35℃；相对湿度范围：20-80%（无冷凝）。
14、外形尺寸（长×宽×高）：≤ 480×245×145 mm。
15、整机重量：≤10kg。
16、生产厂家通过ISO13485或ISO9001质量管理体系认证并提供证书复印件。
三、配置： 
1、原位杂交仪主机：1台。
2、电源线：1根。
3、使用说明书（含装箱单、合格证）：1份。
四、售后服务要求： 
1、质保期：整机质保≥3年。质保期自验收合格之日起计算。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
2、培训与验收：供应商负责免费安装调试，并对实验人员进行操作培训及基础维护培训，直至能独立熟练操作为止。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，设备故障报修后，2小时内响应，48小时内提供解决方案或到达现场。


第7包  品目7-3石蜡切片机（半自动轮转）

一、数量：1台
二、用途：用于对经过固定、脱水、包埋后的石蜡组织块进行高精度切片，以获取供显微镜观察的薄片。
三、技术参数：
1、设备构成：整套设备由轮转式切片机主机、通用样品夹、刀架及必要附件组成。
2、切片性能：
▲2.1、切片厚度范围：0.5-100μm，连续可调。
2.2、进样行程：水平进样幅度≤ 25mm。
2.3、垂直样品行程：≤70mm。
2.4、样本尺寸（长×宽×高）：≥65×45×15mm。
3、操作系统：
3.1、操作模式：具备半自动电动切片与手动轮转切片两种模式。
3.2、平衡系统：采用可调弹簧力平衡系统，具备弹簧力补偿功能，不采用铅块配重方式。
3.3、控制面板：独立于主机机身之外，采用图形化按键设计。
4、样品夹持系统：
▲4.1、样品夹兼容性：主机设计应能适配多种专用样品夹，包括但不限于：通用样品夹、冷冻样品夹、超大样品夹、圆形样品夹等，适配种类≥6种。
4.2、快速更换：具备快速拆装系统，可在不同类型样本间切换。
5、刀具与刀架系统：
5.1、刀架设计：刀架压刀板及锁紧杆表面采用金刚石涂层。
▲5.2、刀片兼容性：适用于一次性的宽、窄刀片、钢刀或钨钢刀，用于切割不同类型的组织，刀架具备三点锁定及侧向移动功能。
6、安全与辅助：
6.1、防护装置：手轮具有刀架配备护手板独立的安全锁定系统。
6.2、碎屑清理：配备可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能。
三、配置：
1、轮转式切片机主机1台。
2、通用样品夹1个。
3、刀架1个。
4、刀架底座1个。
5、快装系统1个。
6、样品夹固定器 1个。
四、售后服务要求：
1、质保期：整机质保≥3年，质保期内提供每年≥2次设备专业预防性维护。
2、技术培训：供货方负责现场安装、调试，对使用人员进行规范化操作培训及日常维护培训。
3、备件供应：保证设备在停用后10年内仍能提供维修配件及技术支持。


第7包  品目7-4漂烘仪

一、数量：1台
二、用途：用于对石蜡切片后的组织标本进行漂片（摊片）、烘片及烤片处理，确保切片平整无皱褶，牢固贴附于载玻片上。
三、技术参数：
1、设备构成：一体化多功能设计，集成漂片槽、烘片槽及烤片室模块，各部分独立控温。
2、漂片系统（摊片槽）：
▲2.1、槽体材质与设计：漂片槽内壁采用黑色搪瓷聚合物或同等深色惰性材质。
2.2、水槽尺寸：内部容积≥135×185×80 mm。
2.3、温控：具备温度控制系统，防止组织收缩或破裂。
3、烘片系统：
3.1、结构设计：采用瓦楞状烘片槽设计。
3.2、插槽角度：玻片插槽呈60°斜角设计，防止液体回流污染标签。
3.3、处理能力：单次可同时处理玻片数量≥40片。
4、烤片系统：
4.1、容量设计：烤片室内部空间可同时容纳≥3个标准染色架（每架30-40片），或同时容纳≥2个250 ml烧杯进行熔蜡或试剂加热。
4.2、定时功能：具备可编程定时烘烤功能，可根据设定温度自动计时，时间到后有声音报警提示。
4.3、密封：烤片室门体具备良好的密封性，确保室内温度均匀。
5、温控：
5.1、温控范围：室温+5℃～85℃，自动恒温。
5.2、持续工作时长：支持24小时连续不间断工作，无时间限制。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]6、电源：AC220V±10%，50Hz±2%，整机功率≤800W。
7、外形尺寸（长×宽×高）：≤550×400×250mm。
8、净重：≤20kg。
四、配置：
1、漂烘处理仪主机1 台，含漂片、烘片、烤片模块。
2、电源线：1 根。
3、保险丝1 套。
五、售后服务：
1、质保期：整机质保≥3年，提供终身维修服务。质保期内每年不少于2次设备专业预防性维护。
2、验收标准：设备到货后，供应商应配合用户进行安装调试，运行无故障视为验收合格。
3、培训：免费提供现场操作培训及设备维护保养培训。


第7包  品目7-5医用离心机

一、数量：1台
二、用途：用于脱落细胞、穿刺细胞等样本的离心沉淀制片，确保细胞分布均匀、形态完整，满足病理诊断需求。
三、技术参数：
1、最高转速：≥2000 r/min，转速相对偏差≤±2.5%。
2、离心力（RCF）：≥530×g，具备离心力与转速自动换算显示功能。
3、处理容量：​单次最大处理容量≥12个制片杯。
4、制片夹适配性​：适配制片夹尺寸≥35×80 mm，兼容主流品牌制片耗材。
5、定时范围：​1秒-99分钟59秒连续可调，时间精度≤±1秒。
6、运行程序：​具备≥10组独立程序存储功能，可一键调用常用制片参数。
7、启动/停止：​具备软启动、软停止功能，防止样本剧烈震荡导致细胞破损。
▲8、驱动系统​：采用直流无刷电机直驱技术，电机功率≥80W，免皮带维护。
9、离心腔体：​离心腔直径≥Ф360mm，腔体内壁采用优质不锈钢或高强度防腐涂层，耐酸碱、耐腐蚀。
10、门锁与安全：​配备电子安全门锁，门盖未闭合时机身无法启动；运行中门盖锁定，防意外开启。
11、不平衡保护​：具备转子不平衡检测与自动停机保护功能。
12、电源：​AC220V±10%，50±2Hz。
13、噪音：​整机运行噪音≤55 dB（A计权）。
14、规格​：外形尺寸（长×宽×高）≤480×405×255 mm。
15、净重：​≤25kg。
四、配置： 
1、细胞制片离心机主机：1台。
2、6开档转子: 1个。
3、吊篮: 6个。
4、使用说明书：1份。
5、电源线：1根（国标三芯）。
五、售后服务要求： 
1、质保期：​整机质保≥3年，电机核心部件质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
2、验收标准：​设备到货后，供应商应配合用户进行现场安装调试，连续满载运行30分钟无异常视为验收合格。
3、培训​：免费提供现场操作培训及设备日常维护、故障排除培训。
4、质保期外，供应商承诺提供终身维修服务，仅收取零配件成本费，免收上门服务费。


第7包  品目7-6生物显微镜

一、数量：1台
二、用途：用于临床病理诊断、科研分析及教学演示。具备双人同步观察功能，支持数字化图像采集与远程会诊。
三、技术参数：
1、主机系统：
1.1、光学与照明：
1.1.1、光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm。
1.1.2、照明光源：采用高亮度LED冷光源，使用寿命≥50,000小时。
1.1.3、匀光系统：采用匀光光学设计，视场照明均匀度≥90%。
1.1.4、光强管理：具备光强记忆与管理功能，不同倍率物镜切换时，光强可独立设定并自动保存。
1.1.5、节能模式：具备ECO节能模式，设定时间内无操作自动进入待机或关机状态。
1.2、观察与载物系统：
▲1.2.1、观察镜筒：三目观察筒，视场数（FN）≥25mm。
1.2.2、目镜：配置高眼点目镜，倍数≥10X，视场直径≥22mm，双目视度可调。
1.2.3、载物台：硬质抗氧化涂层平台，耐酸碱腐蚀，尺寸≥150×240mm。
1.2.4、移动范围：X轴移动范围≥75mm，Y轴移动范围≥50mm。
1.2.5、调焦机构：粗微同轴调焦，粗调扭矩可调，微调精度≤0.001mm，调焦行程≥25mm。
1.3、物镜系统：
▲1.3.1、物镜转盘：配置≥6孔物镜转盘，带简易偏光插槽。
1.3.2、2X物镜：平场消色差物镜，数值孔径（N.A.）≥0.06，工作距离（W.D.）≥7.5mm。
1.3.3、4X物镜：平场半复消色差物镜，数值孔径（N.A.）≥0.13，工作距离（W.D.）≥17.0mm。
1.3.4、10X物镜：平场半复消色差物镜，数值孔径（N.A.）≥0.30，工作距离（W.D.）≥16.0mm。
1.3.5、20X物镜：平场半复消色差物镜，数值孔径（N.A.）≥0.50，工作距离（W.D.）≥2.0mm。
1.3.6、40X物镜：平场半复消色差物镜，数值孔径（N.A.）≥0.75，工作距离（W.D.）≥0.65mm。
1.3.7、100X物镜：平场消色差油镜，数值孔径（N.A.）≥1.25，工作距离（W.D.）≤0.20mm。
1.4、双人共览装置：
▲1.4.1、布局结构：采用直线型并列双目镜筒设计，主副观察者视线平行，互不干扰。
1.4.2、亮度一致性：各观察口亮度高度均一，无明显明暗差异。
1.4.3、指示系统：主观察位配备LED指示指针，支持360°旋转，亮度可调，颜色可选。
1.4.4、支撑结构：采用大底座支撑，立柱带关节调节装置，自适应桌面水平。
▲1.4.5、视场要求：副观察眼点高度与主眼点一致，视场数≥22mm。
1.5、扩展功能：显微镜主机结构支持后续升级简易偏光、相差、荧光等观察方式，无需更换主机架。
2、数字成像与分析系统：
2.1、摄像主机：
2.1.1、传感器：≥1/1.8英寸彩色CMOS传感器，有效像素≥800万。
2.1.2、分辨率：≥3840×2160（4K级）。
2.1.3、帧率：在全像素输出模式下，帧率≥60fps。
2.1.4、接口：具备USB 3.0、HDMI及无线传输接口。
2.2、智能分析软件：
2.2.1、支持创建模板：支持创建病例及定制结构化报告模板。
2.2.2、景深扩展：支持自动多焦点融合（EDF），解决厚样本或高倍物镜下的焦平面不全问题。
2.2.3、参数预设：支持后续拓展宫颈细胞学、甲状腺细胞学、尿液细胞学、胸腹水细胞学、免疫组化智能分析等模块，对镜下病变视野进行提示，供诊断医生参考。
2.3、远程会诊与教学：
2.3.1、互联协议：支持通过网页浏览器、微信小程序或APP接入，无需安装复杂插件。
▲2.3.2、并发能力：支持同时连接≥10个终端（手机、平板、电脑）实时共享显微镜视野。
2.3.3、延迟控制：实时画面传输延迟≤500ms。
2.3.4、互动功能：支持多方语音视频通话、实时标注、文字聊天及PPT/屏幕共享。
2.4、配套工作站：
2.4.1、处理器（CPU）：i5 及以上处理器。
2.4.2、内存：≥16GB DDR4。
2.4.3、硬盘：≥256GB SSD + 1TB HDD。
2.4.4、操作系统：正版 Windows 10 及以上。
2.4.5、显示器：≥23英寸高清液晶显示器。
四、配置：
1、双人共览生物显微镜主机：1台。
2、双人共览附件模块：1套。
3、4K数字摄像头：1台。
4、图像分析软件：1套（永久授权）。
5、工作站：1套。
6、随机工具及备用保险丝：1套。
五、售后服务：
1、安装与培训：供应商负责免费安装、调试，并对使用人员进行不少于2次的现场操作及维护培训。
▲2、质保期：整机质保≥3年（不含耗材）。质保期自验收合格之日起计算。质保期内每年不少于2次设备专业预防性维护。
3、维修响应：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场。
4、终身维护：质保期外，供应商承诺提供终身维修服务，免收上门费及人工费，仅收取零配件成本费。



第8包  品目8-1高流量呼吸湿化治疗仪

一、数量：3台
二、用途：用于成人、儿童及婴幼儿患者，用于有自主呼吸的急性呼吸衰竭、低氧血症、拔管后呼吸支持等治疗。提供高流量、精确氧浓度及恒温恒湿的气体，改善患者氧合与通气功能。
三、技术参数：
1、温度控制：温度设置范围31-37℃，调节步进≤1℃。
2、流量控制：流量设置范围2-80 L/min，调节步进≤1 L/min。
▲3、氧浓度控制：采用电子比例阀自动混合技术，氧浓度调节范围21-100%，调节精度≤±3%。无需手动更换空气/氧气接头。
4、操作：支持温度、流量、氧浓度的独立调节，操作界面直观，可快速设定。
▲5、湿化罐：采用一体化内置加温湿化水罐，湿化罐从机器侧面插入与取出，具备一键弹出功能，可单手操作。
6、呼吸管路：
6.1、管路采用外置加热丝设计，加热丝包裹于管路外壁，避免内置加热丝导致的管腔狭窄及气阻增加，有效减少冷凝水产生。
6.2、管路内置温度传感器，实时反馈管路温度，确保输出气体温度恒定。
▲7、过滤系统：配备细菌过滤器（滤筒），位于吸气端或呼气端，过滤器为一次性使用，免消毒维护。
8、显示与控制：
8.1、配备高清触摸液晶显示屏，实体飞梭旋钮进行参数设置。
8.2、具备屏幕亮度调节功能。
▲8.3、具备智能息屏功能，可设定屏幕自动变暗或关闭的时间。
8.4、方案管理：内置≥2种临床运行方案（如：成人模式、儿童模式或拔管后模式），使用时可直接调用预设参数，具备方案重置功能。
9、报警功能： 
9.1、硬件故障：关键元器件故障、湿度加热器故障、吸气管加热器故障。
9.2、耗材监测：容器水位低、容器未安装、吸气管未连接、滤筒失效。
9.3、气流异常：总流量高/低、氧气流量高/低、吸气管堵塞。
9.4、浓度异常：氧浓度超限。
9.5、电源预警：电池电量低。
▲10、备用电源：内置可充电锂电池，满电状态下提供≥60分钟运行时间。
11、远程呼叫：具备远程护士呼叫接口，可将设备报警信号通过线缆传输至护士站中央监控系统。
12、通信接口：具备标准RS232、RJ45或USB通信端口，支持接入医院信息系统（HIS/LIS）或中央监护系统，实现治疗数据的自动上传与集中管理。
三、配置： 
1、高流量呼吸湿化治疗仪主机：1台。
2、专用呼吸管路（含加热丝及温度传感器）：1套。
3、一体化加温湿化罐：1个。
4、细菌过滤筒：1个。
5、电源适配器及电源线：1套。
6、氧气连接软管：1根。
7、内置锂电池：1块。
8、专用移动台车：1台。
9、便携背包（用于转运）：1个。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费安装调试，并对医护人员进行≥2次的现场操作培训及临床报警处理培训。
2、质保期：整机质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。
4、耗材供应：供应商承诺长期供应呼吸管路、湿化罐、过滤器等耗材，价格不高于平台最低价格。


第8包  品目8-2压缩式雾化器

一、数量：20台
二、技术参数：
1、雾化性能：
▲1.1、雾化速率：≥0.20 ml/min（纯水，测试条件符合YY 0109标准）分档调节。
▲1.2、雾化颗粒粒径：中位粒径（MMAD）：≤ 3.0μm。
1.3、有效雾化百分比：粒径分布在 1-5μm 范围内的颗粒占比≥80%。
1.4、药杯容量：额定容量8±0.8ml，配有防漏液设计。
1.5、残液量：雾化结束后，药杯内残留药液量≤0.5 ml。
▲2、整机运行噪音：≤45dB(A)。
2、气源：
2.1、压缩机：采用无油活塞式压缩机。
▲2.2、过滤：进气系统配备≥2级过滤装置，有效过滤空气中的尘埃粒子及细菌。
3、雾化组件：
3.1、雾化杯采用TPE或PP材质；配备咬嘴及面罩两种吸入方式。
3.2、配备≥120°调节接头，支持患者在坐位、卧位（含侧卧）等体位雾化治疗。
4、材质安全：
4.1、面罩及咬嘴采用医用级液态硅胶或TPE软胶材质，生物相容性符合GB/T 16886标准要求，适合婴幼儿及敏感肌肤患者长期使用。
4.2、所有与患者接触部件均不含乳胶、BPA（双酚A）等有害物质。
5、便携与固定：配备便携式提手及绕线收纳结构；底部配备防滑脚垫。
6、安全保护：
6.1、具备过热保护装置，压缩机温度过高时自动停机保护。
6.2、具备过压保护及泄压阀装置，保护管路压力安全。
7、电源：AC220V，50Hz。
8、外形尺寸（长×宽×高）：≤265×170×130mm。
9、整机重量：≤2.5 kg，可携带与收纳。
三、配置：（单台） 
1、压缩式雾化器主机：1台。
2、雾化杯组件：2套（含杯体、杯盖、导管）。
3、咬嘴：2个。
4、儿童、成人通用面罩：1个。
5、空气过滤棉：≥5片。
6、使用说明书：1套。
四、售后服务要求： 
1、质保期：整机质保期≥2年，压缩机核心部件质保≥3年。
2、耗材供应：承诺雾化杯、面罩、过滤棉等易耗品在设备生命周期内持续供应，价格不高于市场同期平均水平。
3、维修：提供7×8小时技术支持，故障报修后24小时内响应，48小时内提供解决方案或备用机。


第8包  品目8-3呼气分析一体机（小肺功能）

一、 数量：1台
二、用途：用于气道炎症评估、肺通气功能检测及呼吸康复训练。集一氧化氮检测、肺功能测试、呼吸肌力量评估及振动呼气正压（OPEP）治疗于一体，满足临床筛查、诊断、康复全流程需求。
三、技术参数：
1 一氧化氮（FeNO）检测模块： 
1.1、检测原理：采用电化学传感器原理，基于电解质电池技术。
1.2、测量范围与精度：
1.2.1、测定范围：1-3800ppb。
1.2.2、分辨率：≤1ppb。
1.2.3、示值误差：测量值＜60 ppb时，误差≤±3 ppb；测量值≥60 ppb时，误差≤±5%。
1.2.4、重复性：相对标准偏差（RSD）≤5%。
1.2.5、稳定性：2小时内漂移≤±5%。
1.2.6、线性度：相关系数 R² ≥ 0.98。
1.2.7、响应时间：T90 ≤ 15秒。
1.3、测量模式：
1.3.1、在线检测：10秒、6秒可选。
1.3.2、离线检测。
1.3.3、潮气检测。
1.3.4、肺泡一氧化氮。
1.3.5、鼻腔一氧化氮。。
▲1.4、抗干扰与校准：具备外源性NO过滤装置，在环境NO浓度≤2000 ppb时能有效过滤；具备NO标准气自动标定功能。
2、肺功能检测模块： 
2.1、检测原理：采用金属筛网压差式传感器，流量测量范围0-16 L/s，容量测量范围0-10 L。
2.2、精度指标;
2.2.1、流量精度：≤±5%。
2.2.2、容量精度：≤±3%。
2.2.3、气流阻力：≤0.35 kPa/(L/s)。
2.2.4、频率响应：≤±12%。
2.3、检测项目：
2.3.1、用力肺活量（FVC）：包含FVC、FEV1、FEV3、FEV6、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF75/25等全套参数。
2.3.2、慢肺活量（SVC）：包含VC MAX、IC、ERV、VT等。
2.3.3、最大分钟通气量（MVV）：包含MVV、VT MVV、BF MVV。
2.3.4、支气管舒张试验：支持舒张试验前后的对比分析。
▲2.4、质量控制:实时监测流量-容积曲线，自动判断呼气时间、呼气末流速。
2.5、院感防控：传感器支持徒手拆卸，可浸泡消毒；兼容通用30mm内径的一次性呼吸管路及咬嘴。
2.6、预计值与校准：内置中国人预计值参数；支持BTPS自动修正（温度、湿度、大气压）；具备定标筒及三流速定标功能。
3、呼吸康复模块： 
3.1、压力测试：测量口腔最大吸气压力（MIP）与最大呼气压力（MEP），测量范围±200 cmH₂O，精度≤±3%或±0.1 cmH₂O。
3.2、OPEP振动排痰：具备振动呼气正压治疗功能，振动频率范围10-32 Hz，阻力≥6档可调。
3.3、呼吸训练：支持吸气肌与呼气肌的耐力及力量训练，训练阻抗可调；具备激励式动画界面，引导患者正确呼吸。
3.4、数据管理：训练及检测结果可生成简报，支持历史数据对比，评估康复进展。
4、主机系统: 
4.1、显示与交互：配备≥10英寸高清电容触摸屏，采用飞梭旋钮及物理按键。
4.2、打印功能：内置热敏打印机，支持现场即时打印报告；支持外接USB打印机扩展打印。
4.3、电源与续航：内置锂电池，满电状态下支持脱离市电独立工作；支持适配器即插即用。
4.4、训练辅助：设有独立的训练模式物理按键，一键进入模拟训练界面。
4.5、噪声控制：设备正常工作噪声≤65 dB(A)。
四、配置： 
1、主机（含内置热敏打印机及电池）：1台。
2、一氧化氮呼吸手柄：1个。
3、肺功能测试仪（含压差传感器及USB线）：1台。
4、呼吸康复模块（含OPEP及压力检测）：1台。
5、电源适配器及电源线：1套。
6、定标筒及校准工具：1套。
7、一次性呼吸管路及咬嘴：1包。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费安装调试，并对医护人员进行≥2次的现场操作培训，重点培训ATS/ERS质控标准及院感防控流程。
2、质保期：整机质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。
4、升级服务：软件提供终身免费升级服务，确保预计值公式及诊断标准持续更新。


第8包  品目8-4高频振动排痰系统

一、 数量：2台
二、用途：用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者（如COPD、支气管扩张、神经肌肉疾病等），通过高频振荡气流使气道壁产生高频振动，辅助松动痰液并促进排出，具备雾化吸入及负压吸痰功能。
三、技术参数：
1、显示屏幕：配备≥10 英寸高分辨率液晶触摸屏，支持全中文显示。
2、参数设置：
2.1、压力调节范围：1-37 mmHg，调节步进≤1 mmHg。
2.2、频率调节范围：1-20 Hz，连续可调，步进≤1 Hz。
2.3、时间调节范围: 1-60 min，步进≤ 1 min，支持正计时与倒计时模式切换。
3、安全保护：
3.1、断电记忆：设备断电后自动存储上次设定的治疗参数，重启后无需重新设置。
3.2、超限提醒：当压力或频率参数设置超过临床常用安全范围时，系统弹出提醒确认对话框，防止误操作。
3.3、自动锁屏：治疗开始后自动锁屏，防止误触改变参数。
3.4、欠压提示：气源压力不足时自动报警提示。
4、治疗功能： 
4.1、治疗模式：内置≥20种专家治疗模式，包括成人、儿童、清醒及镇静患者的不同需求。
4.2、智能调节：具备压力与频率自动调节功能，根据患者胸廓顺应性及气道阻力自动匹配最佳输出参数。
▲4.3 咳嗽暂停：具备咳嗽暂停功能。患者触发咳嗽反射按下暂停键或线控开关，设备立即停止振动输出，待患者咳嗽完毕恢复治疗。
4.4、线控操作：配备有线遥控手柄，支持治疗过程中随时中断或恢复振动治疗。
5、数据管理： 
5.1、历史记录：具备患者治疗信息存储与查询功能，可存储≥1000条治疗记录，支持通过 USB 导出数据。
5.2、无线扩展：支持无线扩展功能，可连接平板电脑或中央监护系统，实现远程参数设置与监控。
6、配套组件： 
▲6.1、背心系统：采用背心式或胸带式气囊设计。
6.2、规格型号：≥ 7 种，如婴儿、儿童小号、儿童大号、成人小号、成人中号、成人大号、肥胖体型。
6.3、材质选择：支持重复性使用（可高温消毒）及一次性使用气囊背心。
▲7、雾化功能：集成雾化功能，可在振动排痰前进行药物雾化吸入，或在排痰后进行气道湿化。
▲8、吸痰功能：集成负压吸痰功能，振动排痰结束后可直接连接吸痰管进行痰液吸引，无需更换设备。
9、血氧监测：配指夹式血氧饱和度模块，实时监测治疗过程中患者的 SpO₂及脉率，数据同步显示在主机屏幕。
10、整机设计使用年限≥10 年。
四、配置： 
1、高频振动排痰仪主机：1 台。
2、空气导管：2 根。
3、雾化器组件：1 套。
4、有线遥控开关：1 个。
5、空气过滤片：1 包（5片）。
6、珠形束线带：2 个。
7、气囊背心：3 件（大、中、小号各1件）。
8、气囊背心护套（可清洗）：6 件（大、中、小号各2件）。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货、安装、调试，并对医护人员进行操作培训及气道廓清技术指导。
2、质保期：整机质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，48 小时内到达现场维修。


第8包  品目8-5除颤仪

一、 数量：1台
二、用途：用于成人及儿童患者的心肺复苏抢救，用于心室颤动（VF）、无脉性室性心动过速（VT）等恶性心律失常的转复治疗，以及心动过缓的临时起搏支持。
三、技术参数：
1、重量：整机重量（含电池）≤4.5 kg，便于院内转运及院前急救背负。
2、显示屏幕：
2.1、配备彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率≥1024×768 像素。 
2.2、支持显示≥5 通道监护波形：ECG、RESP、SpO₂、EtCO₂等。
2.3、支持手势操作（缩放、滑动）及自动环境光亮度调节。
▲2.4、电极板设计：体外除颤电极板采用一体化设计，同时支持成人和小儿，无需更换电极板，仅需在界面或通过物理开关快速切换模式。
▲2.5、操作逻辑：电极板支持能量选择、充电、放电三步一体化操作，无需在主机屏幕点击，满足单人快速除颤需求。
2.6、速度：
2.6.1、开机至可进行除颤充电操作时间≤2 秒。
▲2.6.2、充电速度：充电至 200 J 时间≤5秒。
2.6.3、除颤后心电基线恢复时间≤2.5 秒。
2.7、AED 功能：
2.7.1、提供全程中文语音提示及屏幕文字指引。
2.7.2、具备自动录音功能，记录抢救过程音频，时长≥6小时。
3、起搏功能和除颤功能： 
3.1 起搏功能
▲3.1.1、起搏模式：配体外经皮起搏功能，支持固定频率和按需两种模式。
3.1.2、降速起搏：具备降速起搏功能，起搏频率可逐渐降低至设定值，提高患者耐受性。
3．2 除颤功能： 
▲3.2.1、工作模式：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护及自动体外除颤（AED）功能。AED 模式适用于≥29天婴儿及成人。
3.2．2、除颤技术：采用双相波除颤技术，具备自动阻抗补偿功能，根据患者胸阻抗自动调整波形。
3.2.3、能量等级：
3.2.3.1、手动除颤支持同步（心律转复）与异步（除颤）两种方式。
3.2.3.2、能量分档≥20 档，最大输出能量≥360 J。
4、监护与分析： 
4.1、心电监护：
4.1.1、支持 3 导联或 5 导联 ECG 监护。
4.1.2、支持病人接触状态及实时胸阻抗值显示。
4.1.3、手动模式下具备智能节律分析功能，自动提示电击或不电击。
4.2、CPR 辅助：
4.2.1、具备 CPR 按压干扰滤波功能，自动检测按压干扰并实时滤波，保持波形可见，减少按压中断。
4.2.2、可根据病人类型（成人、儿童）自动切换除颤能量、CPR 提示语及参数报警限。
4.3、心律失常分析：通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥26 种，包括 ST 段分析和 QT 间期实时监测。
5、数据与联网： 
5.1、报告生成：抢救结束后自动生成抢救报告，包含除颤时间、能量、CPR 质量数据等。
5.2、数据上传：通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统，提供抢救复盘、质量分析工具。
5.3、系统互联：
5.3.1、支持连接中央监护站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
5.3.2、支持通过中央站远程修改病人信息及系统时间同步。
5.3.3、支持 HL7 协议输出（波形和参数），满足院前院内急救系统的联网通信需求。
6、记录与存储： 
6.1、记录仪：
6.1.1、配置内置 50 mm 宽热敏记录仪：
6.1.2、可同时打印≥ 3 通道波形。
6.1.3、自动打印除颤记录，单次波形记录时间≥ 30 秒。
6.1.4、支持连续波形记录。
6.2、数据存储：
6.2.1、可存储≥ 120 小时连续 ECG 波形数据。
6.2.2、数据支持导出至电脑查看。
7、自检与环境： 
7.1、自检功能：关机状态下每日定时自动自检；支持定期自动最大能量自检。
7.2、设备管理：支持自动上传自检报告，可在设备管理系统或中央站集中查看设备状态。
▲7.3、防护等级：具备防尘防水性能，防护等级≥IP55。
7.4、抗跌落性能：满足 EN1789（救护车标准）中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受 0.75 米跌落冲击。
四、配置： 
1、除颤监护仪主机（含电极板基座）：1 台。
2、≥8英寸电容触摸屏：1 个。
3、体外除颤电极板（成人/儿童通用）及附件包：1 套。
4、免维护智能锂电池：1 块。
5、3/5 导 ECG 监护电缆及电极片（欧标/按扣式）：1 套。
6、HL7 输出接口模块：1 套。
7、50mm 内置热敏记录仪：1 套。
8、急救数据分析系统（软件）：1 套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货、安装、调试，并提供≥2 次的ACLS（高级心血管生命支持）操作培训及数据分析系统使用培训。
2、质保期：整机质保≥3年，电池质保≥1 年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，48 小时内到达现场维修。
4、维修承诺：质保期内，设备发生故障无法及时修复，提供同等性能备用机。
5、提供设备计量检测合格证书。


第8包  品目8-6输液泵

输液泵1
一、 数量：5台
二、技术参数：
1、输液速度范围：0.1-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h。
▲2、输液精度：≤±4.5%。
3、预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。快进速度范围：0.1-2000ml/h，KVO：0.1-5ml/h。
▲4、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。
5、可储存≥5000种药物。可设置≥10种药物颜色。
▲6、具备级联功能，在注射泵菜单中对输注信息采集系统上的所有泵配置输注顺序，一键启动。
7、电容触摸屏显示屏：≥3.5英寸。
8、具有叠机功能：无需附件可实现多泵叠加，可转运管理。具有排气和自动、手动快进功能。
9、输液泵支持上阻塞、下阻塞报警功能。
10、阻塞报警触发后输液将停止，在暂停状态下若阻塞压力在1分钟内降低至小于阻塞压力阀值的一半且无其它高级报警时，泵会自动重新启动输液。自动重启输液连续最多5次仍然失败后，泵会自动降低阻塞丸剂量释放管路压力。
11、动态压力检测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。压力自动释放，管路阻塞报警自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。
12、压力报警阈值≥15档可调。阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量≤0.5mL 。
▲13、单个气泡检测分档设置，单个气泡灵敏度≤15ul。
输液泵空瓶灵敏度高、中，低档可调。
▲15、输液泵产生的最大压力≤1350mmHg。
▲16、可自动统计五种累积量：总累积量、24h 累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时累计量。累积量范围：0.00～9999.99mL。最小步进 0.01mL。
17、可连接扫描枪进行条码扫描。可加装无线模块，实现无线联网监测。支持护士呼叫。
18、内置电池，最大工作时间≥13小时（25ml/h）。
19、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。
20、整机重量≤1.5kg（含电池）。
21、报警声音：4种声音文件可选。
22、体重模式下体重设置范围：0.1-500kg，最小步进0.1kg。
23、特殊药液输注支持：提供注册证适用范围或技术白皮书证明；同时支持镇痛药、化疗药、胰岛素等高危药物的精准输注模式。为三类注册证。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]24、提供CNAS或CMA认证的计量检测合格证书，承担相关检测费用。
三、售后服务：
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、就位及安装调试，并对使用人员进行操作、清洁保养及数据导出培训。
▲2、质保期：整机质保期≥3年。
3、巡检服务：质保期内，每年由制造商授权工程师提供≥2次的免费上门巡检服务，内容包括：运行状态检查、冷凝器除尘、温度校准及使用指导。
4、维修：提供7×24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场（偏远地区除外）。

输液泵2
一、 数量：15台
二、技术参数：
1、屏幕尺寸≥3.0英寸，全中文显示。
2、速度范围：0.10-2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。
3、快进速度范围：0.1-2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。
▲4、输液精度：≤±4.5%。
5、KVO速度设定范围：0.1-30ml/h可调。
▲6、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。
7、动态压力检测，可实时显示当前压力数值。
8、压力自动释放：管路阻塞报警自动回撤管路压力，避免丸剂量伤害患者。
▲9、阻塞压力阈值≥15档可调，最低75mmHg。
10、具有排气功能，排除管路内的气泡。
11、在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。
12、气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小分档可调。
13、夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。
14、药物库功能：可存储≥3000种药物。
15、日志记录：可存储≥2000条操作信息。
16、自动计算累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，管理累计泵入液量。
▲17、电池工作时间≥5小时@25ml/h。
18、防尘防水等级：IP44。
19、整机重量：≤2kg（含电池），主机自带提手可携带。
▲20、通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。
21、提供CNAS或CMA认证的计量检测合格证书，承担相关检测费用。
三、售后服务：
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、就位及安装调试，并对使用人员进行操作、清洁保养及数据导出培训。
▲2、质保期：整机质保期≥3年。
3、巡检服务：质保期内，每年由制造商授权工程师提供≥2次的免费上门巡检服务，内容包括：运行状态检查、冷凝器除尘、温度校准及使用指导。
4、维修：提供7×24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场（偏远地区除外）。


第8包  品目8-7营养泵

一、 数量：18台
二、用途：用于向胃肠道（胃、十二指肠或空肠）输送营养液。具备高精度输注、智能模式切换、管路识别及加热保温功能，确保患者营养供给的安全与有效。
三、技术参数：
1、人机交互系统： 
1.1、显示与操作：配备≥5英寸高分辨率液晶显示屏。采用按键+触摸屏复合操作方式，关键功能（如启动、停止、报警解除）同时支持物理按键操作。
▲1.2、语音交互：具备全程语音提醒功能。设备启动、模式切换、参数设置及报警时，通过播报当前工作状态（如工作模式、输注速度、预置量等）。
1.3、防误操作：具备参数范围限制功能。当用户输入的参数超出设备允许的安全范围时，系统自动触发声光提示。
2、输注性能与控制： 
2.1、输注模式：
2.1.1、连续模式：匀速持续输注。
2.1.2、间歇模式：按设定时间输注与暂停交替。
2.1.3、脉冲模式：以脉冲波形式推注，促进胃肠蠕动。
2.1.4、时间模式：在指定时间段内完成设定总量输注。
2.1.5、冲洗模式：用于管路冲洗或给药。
2.1.6、科学喂养模式：模拟生理进食节律的智能输注模式。
2.2、输注精度：
2.2.1、营养液输注精度误差≤±8%。
2.2.2、输液量累计误差≤±8%。
2.3、流速与预置量：
2.3.1、流速范围：1-2000mL/h，调节步进≤0.1 mL/h。
2.3.2、预置量范围：0-20000 mL，调节步进≤0.1 mL。
2.2.3、最大限速配置：支持将最大速度上限配置为400-2000 mL/h。
2.4、快输功能：
▲2.3.1、具备自动排气及快输功能。
2.4.2、快输速度：100-2000mL/h可调。
2.4.3、快输量：1-100mL可调。
2.5、 KTO（保持通畅）功能：
2.5.1、KTO速度：1-10 mL/h可调。
2.5.2、逻辑控制：当运行速度大于KTO速度时，完成输注或间歇等待后自动转为KTO速度运行；当运行速度小于KTO速度时，仅发出报警，保持当前速度以维持管路通畅。
3、管路系统与识别： 
▲3.1、管路识别：具备智能管路自动识别功能。通过识别营养管上的芯片或物理结构，自动识别管路规格（如双袋带切换阀、单袋带切换阀、滴壶不带切换阀），并根据管路特性推荐最佳输注模式。
3.2、双重防虹吸设计：
3.2.1、管路切换阀在未启动关闭状态下物理阻断。
3.2.2、泵体内部的挤压轮结构对硅胶管持续施压，形成机械阻隔。
3.3、冲洗功能：支持反抽与冲洗。冲洗量范围1-1000 mL，步进1 mL；支持脉冲冲洗与连续冲洗两种模式可选。
3.4、标定功能：支持双标定系统。出厂已完成基础数据标定；用户可根据实际使用管路，在基础数据上进行百分比微调标定。
4、加热与安全系统： 
4.1、加热功能：
▲4.1.1、内置加热模块，加热接触面积≥80 cm²。
4.1.2、加热温度范围：30-40℃，调节步进≤0.1℃。
4.1.3、温控精度：≤±5℃（室温环境下，速度≤200 mL/h时）。
4.1.4、加热开关：支持开启/关闭控制。
4.2、报警系统：具备全面的声光报警功能，符合 YY 0709-2009 医用电气设备报警系统标准要求。至少包含：气泡报警、阻塞报警、完成报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警、硬件故障报警、超温报警。
▲4.3、特殊用药提示：具备关闭胰岛注射提示功能。在设备停止运行或关机时，屏幕及语音提示用户关闭胰岛素注射（或其他关联药物注射）。
四、配置： 
1、医用营养输注泵主机：1台。
2、专用肠内营养管路（试用装）：1套。
3、电源线及适配器：1套。
4、使用说明书及保修卡：1套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货、安装调试，并对护理人员进行操作培训及报警处理培训。
2、质保期：整机质保≥ 3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2小时内响应，48小时内到达现场维修。
4、耗材供应：供应商承诺长期供应配套营养管路，价格不高于平台最低价格。



第8包  品目8-8医用防褥疮气垫

一、 数量：17台
二、技术参数：
（一）主机：
1、气源输出：额定输出流量≥4 L/min。
2、外壳材质：防火型ABS；主机采用防火型ABS。
3、压力调节范围：30-80 mmHg。
▲4、交替周期：采用多单元交替工作模式，单管平均交替周期 3.0- 3.5min，全床完整交替周期≤10 min，规律转移体表受压点。
5、主机重量：≤1.5 kg，可床旁收纳及转运。
6、悬挂装置：配备可调节角度及高度的挂钩，调节范围≥100mm，挂钩抗拉强度 ≥ 200 N，可挂于各类病床床沿。
（二）气垫床：
1、展开尺寸（长×宽×高）：1900±20×800±20×100±10 mm；覆加式气垫床。
2、最大载重：≥140 kg。
3、气室结构：采用条形气室设计，独立气室数量≥18个；气室采用三管一组交替循环逻辑。
4、气室（单管）采用尼龙网布夹PVC涂层复合材质，厚度≥0.3 mm，抗拉强度≥200 N/5cm，耐水解、抗老化，正常使用年限≥5年。
5、单管固定：单管含左右钉扣，具有固定带。
6、单管可更换：单管可单独拆下清洗、维修。
7、头枕功能：床体前端（头部区域）设置 3个连续静态气室（不参与交替循环）。
▲8、单管喷孔：设有穿孔，透过微量喷气带走床体多于湿气。
9、头尾加长片：头尾加长片，用于固定于气垫床。
10、拉链式床罩：Nylon/PU	防泼水、透湿机能布料。
▲11、配备拉带式CPR快速放气装置：进行CPR急救时，可单手操作，可将床垫内之空气快速排出。
12、底垫材质：Nylon/PVC；底垫采用耐磨材质。
三、售后服务：
1、质保期：整机质保≥3年。
2、维修：提供7×24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场（偏远地区除外）；质保期内免费提供气室修补包及维修工具。
3、培训：供货方负责对护理人员进行操作培训（含压力调节、CPR功能使用、日常清洁消毒等）。


第8包  品目8-9空气波压力治疗系统

一、 数量：9套
二、技术参数：
▲1、治疗模式：内置标准化治疗模式≥13种，包含梯度序贯加压模式、标准循环模式、组合加压模式、高级梯度模式等，预置临床常用治疗方案≥30种。
2、治疗压力设置范围：0-280mmHg可调，误差≤±5mmHg；
3、治疗时间设置范围：0-1440min可调。
4、支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20-70s。
5、充气速度：充气速率从慢速到快速连续可调。
6、治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用。
▲7、具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位择。
▲8、可单独选用足底部位按压，具有创伤部位跳过治疗功能。
9、具有治疗部位动态指示功能。
10、具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强。
11、主机重量：≤2.0kg，可床旁移动转运。
12、屏幕尺寸：≥4英寸彩色触摸显示屏。
13、一键式操作。
14、具有重复性和单人型可选。
15、事件记录：可回顾显示最近≥200条故障事件。
▲16、具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施。
17、内置锂电池，满电状态下连续工作时间≥4小时。
18、配置升降式移动台车，锁定脚轮，设有专业附件收纳篮。
19、设备使用寿命≥10年。
三、售后服务：
1、质保期：整机质保≥3年，气囊等易耗件质保≥1年；质保期内免费提供软件升级服务。
2培训：供货方负责对医护人员进行操作及维护培训≥2场次。
3、维修：提供7×24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场（偏远地区除外）。



第8包  品目8-10转运车

一、 数量：1台
二、技术参数：
1、规格尺寸：长1950±10mm；宽650±10mm。 
2、调节功能： 
2.1、床体具有背板升降、整体升降功能。 
2.2、背板可升降角度范围；0-55°。 
2.3、整体升降范围：650-800mm。 
3、原材料及制作工艺： 
3.1、主体框架采用冷轧钢材，焊接工艺，表面经过喷涂处理。 
3.2、床面、护栏均采用 ABS 材质，一次注塑成型，内添加抗菌树脂。 
3.3、车体两侧ABS 护栏为气动助力，设有控制手柄，可实现单独上升和下降。 
3.4、床面升降采用丝杠转动驱动。 
3.5、摇把：镀锌材质，可折叠。 
3.6、后背板需配有气压棒、控制手柄，手柄无极调整背板角度。 
▲4、脚轮直径≥150mm，脚踏式中控制动系统；配有导向轮，脚踏控制升降。
5、车底中间部位设有导向轮，采用脚踏控制升降。
6、配件： 
6.1、配备钢制氧气瓶支架。 
6.2、配有纯棉防水床垫。 
6.3、配有一只不锈钢输液杆，挂钩可折叠。 
6.4、底部配四只用静音脚轮。 
7、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。
三、质保期：整机质保≥ 3年。


第8包  品目8-11治疗车

一、 数量：4台
二、技术参数：
1、规格尺寸：长650±10mm,宽 475±10mm，高 900±10mm。
2、台面：
2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合。
2.2、设有三面围栏。 
3、车体：
3.1、立柱采用铝合金专业型材。
3.2、侧板、背板采用铝塑板拼装。
3.3、车体配抽屉，采用静音滑轨、ABS扣手或不锈钢拉手，抽屉内配防滑垫、分隔片。
3.4、侧面配有书写平台。
4、车下配4只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。
5、配4只防撞装置。   
6、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。
三、配置：（单套）
1、车体：1辆。
2、圆型旋转污物桶：2个。
3、钢制挂筐：1个。
4、方型污物桶：2个。
5、锐器盒支架：1个。
四、售后服务：
1、安装与培训：供货方负责设备调试，并对使用科室人员进行操作培训。
▲2、质保期：整机质保期≥3年，脚轮、滑轨、锁具等易损件质保≥2年；质保期内提供免费上门维修及零配件更换服务。
3、维修：提供7×24小时技术支持热线，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场（偏远地区除外）；质保期外终身提供维修服务，仅收取零配件成本费。


第8包  品目8-12抢救车

一、 数量：1台
二、技术参数：
1、规格尺寸：长650±10mm，宽 475±10mm，高1010±10mm。
2、台面：
2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合。
2.2、设有三面围栏，防止物品滑落；前侧无围栏。
3、车体：
3.1、立柱采用高强度铝合金型材。
3.2、侧板、背板采用医用级铝塑板拼装。
3.3、车体配有五层抽屉，抽屉采用静音滑轨、ABS扣手或不锈钢拉手，抽屉内配防滑垫；上层三个抽屉内配分隔片。
3.4、侧面配有书写平台。
3.5、车体配有中控锁。
4、脚轮：静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。 
5、车配四只防撞装置。  
6、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。
三、配置：
1、车体：1辆。
2、不锈钢输液架：1个。
3、氧气瓶支架：1个。
4、5孔插线板：1个。   
5、心肺复苏板：1个。
6、仪器托架：1个。
7、污物桶：2个。
8、钢制挂筐：1个。
9、锐器盒支架：1个。
10、一次性锁：15个。
4、 售后服务：
1、供货方负责设备调试，并对使用科室人员进行操作培训。
▲2、质保期：​整机质保期≥3年，脚轮、滑轨、锁具等易损件质保≥2年；质保期内提供免费上门维修及零配件更换服务。
3、维修：提供7×24小时技术支持热线，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场（偏远地区除外）；质保期外终身提供维修服务，仅收取零配件成本费。



第8包  品目8-13口服药车

一、 数量：1台
二、技术参数：
1、规格尺寸：长650±10mm，宽 475±10mm，高 900±10mm。
2、台面：
2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合。
2.2、设有三面围栏。 
3、车体：
3.1、立柱采用铝合金专业型材（提供第三方检测机构出具的铝合金成份检测报告）。
3.2、侧板、背板采用铝塑板拼装。
3.3、车体配有两层抽屉，采用静音滑轨、ABS扣手或不锈钢拉手，抽屉内配防滑垫、分隔片。
3.4、侧面配有书写平台。
4、车下配4只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。 
5、配4只防撞装置。   
6、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。
三、配置：（单套）
1、车体：1辆。
2、圆型旋转污物桶：2个。
3、钢制挂筐：1个。
4、方型污物桶：2个。
5、锐器盒支架：1个。
四、售后服务：
1、安装与培训：供货方负责设备调试，并对使用科室人员进行操作培训。
▲2、质保期：整机质保期≥3年，脚轮、滑轨等易损件质保≥2年；质保期内提供免费上门维修及零配件更换服务。


第8包  品目8-14病历车（30格）

一、 数量：2台
二、技术参数：
1、规格尺寸：长 650±10mm，宽 475±10mm，高1240mm（50格）±10mm。
2、台面：
2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合。
2.2、设有三面围栏。 
3、车体：
3.1、立柱采用铝合金型材（提供第三方检测机构出具的铝合金成份检测报告）。
3.2、侧板背板采用铝塑板拼装。
3.3、车体配有一层抽屉，抽屉滑轨采用三节静音滑轨；抽屉采用 ABS 扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫。 
3.4、病历存放区：
3.4.1、采用双列式设计，30格，配有病历号。
3.4.2、病历夹托板采用ABS工程塑料。
3.4.3、两侧病历挡板均配有锁具。
3.4.4、配病历夹，尺寸、数量与车配套。
4、车下配4只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置. 
5、车配4只防撞装置。
三、质保期：整机质保≥3年。


第9包  品目9-1移动式C型臂X射线机

一、 数量：1台
二、用途：用于四肢及关节的术中透视、摄影及介入治疗，提供高清晰度实时动态图像，辅助医生精准操作。
三、技术参数：
1、高压发生器： 
▲1.1、输出功率：最大输出功率≥ 2.5 kW。
1.2、逆变频率：≥40 kHz。
1.3、透视参数：
1.3.1、透视最大管电压：≥110 kV。
1.3.2、透视最小管电压：≤40 kV，用于小儿或极薄部位检查。
1.3.3、透视最大管电流：≥25 mA。
2、球管系统： 
2.1、焦点配置：
2.1.1、小焦点：≤0.6 mm。
2.1.2、大焦点：≤1.4 mm。
2.2、热容量与散热：
2.2.1、管套散热率：≥10 KHU/min。
2,2.2、阳极热容量：≥75 KHU。
2.2.3、阳极散热率：≥35 KHU/min。
3、平板探测器： 
3.1、探测器类型：采用非晶硅或CMOS平板探测器。
3.2、尺寸与像素：
3.2.1、有效视野：≥21×21 cm。
3.2.2、像素矩阵：≥1536×1536。
3.2.3、像素尺寸：≤140μm。
3.3、分辨率：系统最大空间分辨率（在监视器末端测量）≥3.4 LP/mm。
3.4、图像处理：图像后处理深度≥32 bit。
4、显示器与支架： 
4.1、主显示器：
4.1.1、尺寸：≥27英寸医用级液晶显示器。
4.1.2、分辨率：≥3840×2160（4K UHD）。
4.1.3、触控：具备多点触控操作功能，支持缩放、平移图像。
4.2、支架系统：
4.2.1、支架自由度：≥5轴万向臂支架（上下、左右、前后、旋转、俯仰）。
4.2.2、垂直升降范围：C臂高度固定时，显示器垂直升降范围≥30cm。
5、系统控制与操作： 
5.1 控制界面：提供全中文操作界面，C臂台车与工作站一体化集成。
5.2、曝光控制：提供手闸及脚闸双重曝光控制方式。
5.3、触控屏控制器：
5.3.1、配备独立PAD液晶触摸屏控制器，支臂可水平旋转≥ 270°。
5.3.2、屏幕尺寸：≥10 英寸。
5.3.3、分辨率：≥1280×800。
5.3.4、采用虚拟键盘技术，无物理实体键盘设计。
6、C形臂机械结构： 
6.1、几何参数：
6.1.1、源像距（SID）：≤100 cm。
6.1.2、开口宽度：≥75 cm。
6.1.3、弧深：≥65 cm。
6.2、运动性能：
6.2.1、水平移动：≥ 、20 cm。
▲6.2.2、电动垂直升降：≥45 cm，支持一键电动升降。
6.2.3、左右摆角：≥±10°。
6.2.4、C臂旋转：≥±200°。
6.2.5、轨道内运动：≥150°。
6.2.6、过伸角度：≥55°。
6.2.7、最低投照高度：≤105 cm。
7、图像处理与数据管理： 
7.1、图像功能：具备患者信息编辑、动态图像放大、金属修正、自动亮度对比度调整、去除运动噪点与伪影、负片显示等功能。
7.2、存储与传输：
7.2.1、原厂工作站图像存储量≥15万幅。
7.2.2、具备USB导出功能。
7.2.3、具备开放DICOM 3.0接口，可连接PACS/HIS/RIS系统。
7.3、移动与重量：
7.3.1、具备不插电待机转运功能≥5分钟。
7.3.2、整机重量≤320 kg。
四、配置： 
1、移动平板C形臂主机：1 台。
2、原厂≥27英寸4K触控显示器：1 台。
3、独立PAD触控屏控制器：1 个。
4、手闸曝光开关：1 个。
5、脚闸曝光开关：1 个。
6、电源线及说明书：1 套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货、安装、调试，并提供≥ 3 次的现场操作培训及影像质量控制培训。
▲2、质保期：整机质保≥3年，球管及平板探测器质保≥ 2 年（或按注册证执行，取高者）。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，24小时内到达现场维修。
4、维修承诺：质保期内，若设备发生故障无法及时修复，提供同等性能备用机。
5、提供CNAS或CMA认证的计量检测合格证书，承担相关检测费用。
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