采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京丰台医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	宫腔组织切除动力系统
	1
	台/套
	否

	2
	2-1
	心电监护仪
	34
	台/套
	否

	
	2-2
	心电监护仪（1托15）
	1
	台/套
	否

	
	2-3
	心电监护仪（1拖8）
	1
	台/套
	否

	3
	3-1
	手术头架
	2
	台/套
	否

	
	3-2
	骨钻
	2
	台/套
	否

	
	3-3
	蒸汽灭菌器
	1
	台/套
	否

	
	3-4
	超声电导定向透药治疗仪
	2
	台/套
	否

	
	3-5
	电脑中频电疗仪
	2
	台/套
	否

	
	3-6
	多功能牵引床
	1
	台/套
	否

	
	3-7
	医用冷藏冰箱
	5
	台/套
	否

	
	3-8
	医用冷藏冰箱
	1
	台/套
	

	
	3-9
	阴凉箱
	4
	台/套
	否

	4
	4-1
	动态心电图仪
	5
	台/套
	否

	
	4-2
	动态血压监护仪
	8
	台/套
	否

	
	4-3
	多道心电图机
	3
	台/套
	否

	
	4-4
	临时起搏器
	1
	台/套
	否

	5
	5-1
	投射式视野检查仪
	1
	台/套
	否

	
	5-2
	非接触式眼压计
	1
	台/套
	否

	
	5-3
	眼科超声乳化治疗仪
	1
	台/套
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点等商务要求
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后2个月内送货安装调试并验收完毕。
2.采购项目（标的）交付的地点：北京丰台医院指定地点（北京市丰台区丰台镇西安街1号）。
3.付款条件(进度和方式)：货物安装调试完毕并验收合格后，甲方一次性付清货款。乙方需在甲方付款前，向甲方开具等额的合法有效发票。乙方应在本合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金（以银行转账或甲方认可的其他方式支付）。自合同正式履约之日起满1年后，若乙方无任何违约行为且完全履行合同义务，经乙方申请甲方应在30个工作日内无息退还全部履约保证金。
4.所提供的产品必须是生产日期在半年以内的产品。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
[bookmark: OLE_LINK17]2. 在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位相关人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
3. 供货时需要提供出具计量检定合格证书。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包  品目1-1宫腔组织切除动力系统

一、数量：1台/套
二、技术参数：
特殊说明：★以下内窥镜及器械要求为同一品牌
（一）宫腔电切内窥镜：免扩宫电切系统
1、宫腔镜：
1.1、视角:≥12°。
1.2、视场角：≥75°。
1.3、宫腔镜直径：≤2.9mm。
1.4、工作长度：≥300mm。
▲1.5、宫腔镜支持高温高压蒸汽灭菌。
2、外鞘：
▲2.1、外鞘直径：≤18.5Fr。
▲2.2、外鞘可以配套冷刀（阴道内镜）内鞘进行兼容使用（兼容使用请提供证明材料）。
3、内鞘：
3.1、内鞘和把手之间为快速锁定结构。
4、工作手件:
4.1、手件为双极等离子工作模式。
4.2、手件为正负极分开接口，互不干扰。
5、双极电切电极：
[bookmark: OLE_LINK1]▲5.1、可重复使用。
5.2、使用次数≥10次，可重复灭菌消毒（提供说明书证明文件）。
5.3、双极电切电极为不带线结构。
（二）宫腔内窥镜：免扩宫冷刀系统
1、宫腔内窥镜适用范围必须可用于妇科宫腔镜手术的观察和成像（提供有效的产品注册证，注册证需体现手术或术中或手术治疗使用）。
2、宫腔内窥镜视向角：12°。
3、视场角≥75°。
4、工作长度≥190mm。（提供检验报告证明文件）
5、宫腔内窥镜器械通道包含在镜体内。
▲6、内镜通道直径≥3mm。
7、宫腔内窥镜导光束接口与目镜在镜体的相反两侧。（提供实物照片证明文件）
[bookmark: OLE_LINK3]8、宫腔镜内窥镜支持高温高压蒸汽灭菌。
9、配备配套闭孔器。
10、冷刀外鞘可以与免扩宫电切镜共同使用。
二、配置：
1、免扩宫电切系统：1套。
2、免扩宫冷刀系统：1套。
3、宫腔镜：1根。
4、外鞘：1个。
5、内鞘：1个。
6、作手件:1个。
7、双极电切电极：1个。
8、宫腔内窥镜：1根。
9、闭孔器：1根。
三、售后服务： 
1、安装培训：​免费送货、安装、调试，并提供≥2次现场操作培训。
▲2、质保期​：整机质保≥3年。
3、巡检：​质保期内每年提供≥2次预防性维护巡检。
4、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修 2 小时内响应，24小时内到达现场。


第2包  品目2-1  心电监护仪

一、数量：34台/套
二、技术参数：
1、主机集成附件收纳槽。
2、彩色LED背光液晶屏≥12英寸，分辨率≥800x600。
3、标配锂电池工作时间≥4小时。
▲4、标配3或5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。
▲5、具备HRV心率变异性分析功能。
6、具有多导同步分析功能。
7、共模抑制能力：≥105dB。
8、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
9、≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。
10、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。
11、具有QT/QTc测量功能。
12、支持升级masimo/nellcor血氧。
13、标配PI血氧灌注指数。
14、NIBP测量范围：10-290mmHg。
15、具有24小时血压动态分析功能。
▲16、具有辅助静脉穿刺功能。
17、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。
18、支持监测参数报警限一键自动设置功能。
▲19、支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。
20、安全规格：ECG、RESP、TEMP、SpO2 、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
21、主机使用寿命≥10年。
22、整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
三、售后服务：
1、质保期：整机≥5年。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]2、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
3、每半年由工程师巡检1次。

第2包  品目2-2心电监护仪（1托15）

一、数量：1台/套。
二、技术参数：
（一）中央监护系统：
▲1、支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持病人详情、监护回顾功能；支持导出病人所有信息；包括手动登记、ADT导入、HIS登记、扫码登记。
2、支持根据不同病人的实际监护场景，组合查看各床位已接入设备的监护波形及参数、报警信息、设备状态、病人信息；支持查看重点关注病人的床位信息、患者基本信息，组合展示已接入系统的监护仪、呼吸机、输注泵的情况，支持查看单个病人的全景监护信息。
3、界面布局支持多床界面和单床界面的布局设置；模块参数支持心电、呼吸、血氧等参数设置。
4、输注泵视图‌支持显示当前病人详细信息、输注速度、预置量、运行状态、累积量及报警信息。
5、呼吸机视图支持显示呼吸机上的波形、监测值及报警信息。
6、 概览功能可直观呈现病人的体征数据、波形数据、评分数据、报警信息综合统计。
7、 屏幕显示单屏、双屏及4屏显示；支持ECG全屏、半屏及12导界面。
8、 EWS辅助评分‌：支持NEWS、NEWS2、MEWS三种评分方式。
9、 监护界面支持查看当前患者的动态短趋势图。
10、趋势表支持提供全参数≥240小时的趋势表数据，数据分辨率≥5秒；趋势图支持提供全参数≥240小时的趋势图数据，数据分辨率≥5秒；波形数据支持提供≥240小时的波形数据。
11、事件回顾支持提供≥3000条事件，所有报警发生时刻参数和报警≥32秒波形；NIBP测量支持提供≥3000条NIBP测量结果；ST回顾支持提供≥240小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供≥720条12导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形；呼吸氧合回顾‌（仅适用于新生儿患者）支持提供≥48小时的呼吸氧合曲线；C.O.回顾支持提供≥720条C.O.测量结果。
12、报警类型与级别‌：提供高、中、低三种报警级别，包括生理报警、技术报警和系统报警；系统报警支持网络连接中断、服务器通信故障等；报警方式‌包括视觉报警、听觉报警、文字报警；支持报警复位、报警暂停、报警关闭、报警声音暂停和报警声音关闭。
13、系统支持设置设备进入隐私模式和夜间模式；支持设置当前床位监护设备进入待机模式。
14、计算数据概览‌：支持查看药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算结果。
15、支持与监护网络中床旁监护设备及医院时钟服务器进行时钟同步。
16、数据存储支持应用模式下支持30天病人回顾数据存储，服务器模式下支持180天病人回顾数据存储，数据存储分辨率≥5秒；打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；移动端支持开机自检、床位信息展示、监护详情查看、报警信息回顾、趋势表/图回顾、APP消息通知。
17、应用程序接口（API）支持REST API、视图、Web Service方式获取第三方系统数据；数据接口支持HL7、COMEN-CMS协议；接口支持HL7、COMEN-CMS协议的设备；通讯模块保证数据传输顺序性，时延≤100ms，丢包率≤5%，抖动≤100ms。
18、数据查询数据传输延迟≤3秒，系统与床旁设备之间的延迟时间≤3秒，报警信号最大延迟（有线/无线）≤3秒。
19、系统支持最大并发用户数≥200，单个采集服务最多支持≥200床设备，应用模式部署下单个屏幕最多支持接入36床病人。
（二）心电监护仪：数量15台
1、 主机集成附件收纳槽。
2、 彩色LED背光液晶屏≥12英寸，分辨率≥800x600。
3、标配锂电池工作时间≥4小时。
▲4、标配3导或5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。
▲5、具备HRV心率变异性分析功能。
6、具有多导同步分析功能。
7、共模抑制能力≥1065dB。
8、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
9、≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。
10、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。
11、具有QT/QTc测量功能。
12、支持升级masimo/nellcor血氧。
13、 标配PI血氧灌注指数。
14、 NIBP测量范围：10 -290mmHg。
15、具有24小时血压动态分析功能
▲16、具有辅助静脉穿刺功能。
17、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。
18、支持监测参数报警限一键自动设置功能。
19、支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。.
20、 安全规格：ECG、 RESP、TEMP、SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
21、 主机使用寿命≥10年。
22、 整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
三、售后服务：
1、质保期：整机≥5年。
2、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
3、每半年由工程师巡检1次。



第2包  品目2-3心电监护仪（1拖8）

一、数量：1台/套。
二、技术参数：
（一）中央监护系统：
▲1、支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持病人详情、监护回顾功能；支持导出病人所有信息；包括手动登记、ADT导入、HIS登记、扫码登记。
▲2、支持根据不同病人的实际监护场景，组合查看各床位已接入设备的监护波形及参数、报警信息、设备状态、病人信息；支持查看重点关注病人的床位信息、患者基本信息，组合展示已接入系统的监护仪、呼吸机、输注泵的情况，支持查看单个病人的全景监护信息。
3、界面布局支持多床界面和单床界面的布局设置；模块参数支持心电、呼吸、血氧等多种参数设置。
▲4、输注泵视图‌支持显示当前病人详细信息、输注速度、预置量、运行状态、累积量及报警信息。
5、呼吸机视图支持显示呼吸机上的波形、监测值及报警信息。
6、 概览功能可直观呈现病人的体征数据、波形数据、评分数据、报警信息综合统计
7、 屏幕显示单屏、双屏及4屏显示；支持ECG全屏、半屏及12导界面。
8、 EWS辅助评分‌：支持NEWS、NEWS2、MEWS三种评分方式。
9、 监护界面支持查看当前患者的动态短趋势图。
10、趋势表支持提供全参数≥240小时的趋势表数据，数据分辨率≥5秒；趋势图支持提供全参数≥240小时的趋势图数据，数据分辨率≥5秒；波形数据支持提供≥240小时的波形数据。
11、事件回顾支持提供≥3000条事件，所有报警发生时刻参数和报警≥32秒波形；NIBP测量支持提供≥3000条NIBP测量结果；ST回顾支持提供≥240小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供≥720条12导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形；呼吸氧合回顾‌（仅适用于新生儿患者）支持提供≥48小时的呼吸氧合曲线；C.O.回顾支持提供≥720条C.O.测量结果。
12、报警类型与级别‌：提供高、中、低三种报警级别，包括生理报警、技术报警和系统报警；系统报警支持网络连接中断、服务器通信故障等；报警方式‌包括视觉报警、听觉报警、文字报警；支持报警复位、报警暂停、报警关闭、报警声音暂停和报警声音关闭。
13、系统支持设置设备进入隐私模式和夜间模式；支持设置当前床位监护设备进入待机模式。
14、计算数据概览‌：支持查看药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算结果。
15、支持与监护网络中床旁监护设备及医院时钟服务器进行时钟同步
16、数据存储支持应用模式下支持30天病人回顾数据存储，服务器模式下支持180天病人回顾数据存储，数据存储分辨率≥5秒；打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；移动端支持开机自检、床位信息展示、监护详情查看、报警信息回顾、趋势表/图回顾、APP消息通知。
17、应用程序接口（API）支持REST API、视图、Web Service方式获取第三方系统数据；数据接口支持HL7、COMEN-CMS协议；接口支持HL7、COMEN-CMS协议的设备；通讯模块保证数据传输顺序性，时延≤100ms，丢包率≤5%，抖动不高于100ms。
18、数据查询数据传输延迟≤3秒，系统与床旁设备之间的延迟时间≤3秒，报警信号最大延迟（有线/无线）≤3秒。
19、系统支持最大并发用户数≥200，单个采集服务最多支持≥200床设备，应用模式部署下单个屏幕最多支持接入≥36床病人。
（二）心电监护仪：数量8台
1、主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。
2、彩色LED背光液晶屏≥12英寸，分辨率≥800x600。
3、标配锂电池工作时间≥4小时。
▲4、标配3导或5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。
▲5、具备HRV心率变异性分析功能。
6、具有多导同步分析功能。
7、共模抑制能力：≥105dB。
8、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
9、≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。
10、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。
11、具有QT/QTc测量功能。
12、支持升级masimo/nellcor血氧。
13、标配PI血氧灌注指数。
14、NIBP测量范围：10-290mmHg。
15、具有24小时血压动态分析功能。
▲16、具有辅助静脉穿刺功能。
17、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。
18、支持监测参数报警限一键自动设置功能。
▲19、支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。 
20、安全规格：ECG、RESP、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
21、主机使用寿命≥10年。
22、整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
三、售后服务：
1、质保期：整机≥5年。
2、提供设备首次计量检测合格证书，,承担相关检测费用。
3、每半年由工程师巡检1次。



第3包  品目3-1手术头架

一、数量：2套
二、用途：用于在术中稳固固定患者头部，提供稳定的手术操作平台，支持仰卧位、侧卧位及俯卧位等多种手术体位。
三、技术参数：
▲1、主体材质：头架所有承力部件须采用 6061 或 6063 航空级铝合金板材与管材，严禁使用铸造件，确保强度与韧性。
2、重量：整套头架系统（含底座、连接轴、颅骨夹）总重量≤ 5.5 kg。
3、底座系统： 
▲3.1、绝缘保护：底座与手术床接触面须配有绝缘垫层，确保与患者形成电气隔离，防止微电击。
▲3.2、锁定机制：开合手柄须采用动态安全锁设计，具有防误操作功能。
3.3、适配性：底座端臂间距支持无级调节，可适配市面上主流品牌（如Maquet、Stryker、Mizuho 等）及各种非标手术床的轨道宽度。
4、连接轴系统： 
4.1、运动范围：
4.1.1、纵向调节：上下升降行程≥850 mm。
4.1.2、横向调节：前后移动量≥400 mm，左右移动量≥450 mm。
4.1.3、旋转调节：支持 360°平面旋转及 90°纵向翻转，满足侧卧位及俯卧位手术需求。
4.2、锁紧与材质：
4.2.1、万向球头须采用 304 不锈钢 材质，经专有弧度切削，确保在任意角度锁定后均无晃动。
▲4.2.2、提供旋转式万向轴与球轴型万向轴方案可选，旋转式万向轴具备最高的安全冗余设计。
4.3、插杆规格：连接轴插杆直径支持定制（常规 0-30mm），插杆调节宽度最大≥600mm。
5、颅骨夹系统： 
5.1、固定方式：采用三钉式（三点固定）颅骨夹，固定臂采用流线型设计，避免遮挡手术视野。
▲5.2、压力控制：推进手轮须带有压力指示刻度，范围 0-80 lbs（约 0-360 N），可根据患者骨质情况（如骨质疏松）控制夹持力度。
5.3、防松设计：采用棘轮齿形单向调节机构，只能收紧不能松开，防止误触导致头架松动。
5.4、调节范围：颅骨夹深度≥135±10mm；左右头钉调节距离范围90-235mm。
5.5、锁紧技术：采用半圈锁紧技术，旋转180°可完成紧固。
6、头钉系统： 
6.1、材质与消毒：头钉采用304不锈钢材质，具备阻尼垫设计；耐受≥135℃高温高压灭菌。
6.2 规格配置：标配成人头钉与儿童头钉，钉尖长度与螺纹密度需符合不同年龄颅骨厚度。
三、配置：（单套） 
1、头架底座（含绝缘垫）：1 台。
2、连接轴（含万向调节机构）：1 个。
3、颅骨夹总成（三钉式）：1 个。
4、成人头钉：3 个。
5、儿童头钉：3 个。
6、专用铝合金运输箱：1 个。
四、售后服务要求: 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门及安装调试，并对神经外科医护人员进行操作培训，重点讲解压力指示的使用及侧卧位固定技巧。
2、质保期：整机质保≥3年（包含底座、连接轴、颅骨夹）。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，手术中如遇紧急故障，供应商须在 2 小时内响应并提供备用机解决方案。


第3包  品目3-2骨钻

一、数量：2套
二、用途：用于矫形外科手术中的钻孔、攻丝及骨组织切削，配合克氏针进行骨折复位固定。
三、技术参数：
1、主机系统： 
▲1.1、驱动电机：采用无碳刷直流电机，具备高温高压灭菌消毒能力，输出功率≥200 W。
1.2、转速范围：0-1000 rpm，支持无级变速调节。
1.3、温升控制：连续满载运行电机温升≤ 25℃。
1.4、电源系统：
1.4.1、电池：采用锂离子电池，单块电池容量≥3000 mAh。
1.4.2、续航与充电：满电连续手术操作≥30分钟；电池充电时间≤4小时。
1.4.3、电源适配器：输入AC110-220V，50±1Hz。
1.5、噪声控制：主机空载运行噪声≤60 dB(A)。
2、骨钻组件： 
2.1、空载转速范围：0-1000rpm，与主机同步调节。
2.2、恒定扭矩：≥4 N·m。
2.3、冲击扭矩：≥10 N·m。
▲2.4、精度：径向跳动量≤0.1 mm（万能夹头处）。
2.5、钻头适配:
2.5.1、钻类夹头：适配钻头直径范围 0.8-7.9 mm。
2.5.2、克氏针接头：适配克氏针直径范围 0.8-4.0 mm，径向跳动≤0.1mm。
2.5.3、空心直径：钻套内孔直径≤4.5 mm，支持微创经皮穿针技术。
3、消毒与收纳： 
3.1、消毒盒：配备专用电池消毒盒，支持高温高压灭菌。
3.2、便携箱：提供专用硬质便携箱，用于设备转运与存储。
三、配置：（单台） 
1、电动骨钻主机：1台。
2、可充电锂电池：2块。
3、电池充电器：1个。
4、电池消毒盒：2个。
5、骨钻组件（含夹头扳手）：1套。
6、克氏针接头：1个。
7、消毒通道（无菌屏障）：2个。
8、专用便携箱：1个。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门及安装调试，并对手术室医护人员进行操作培训及无菌处理培训。
▲2、质保期：整机免费质保≥3 年，电池及电机等核心部件质保≥ 1 年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、巡检服务：质保期内，每年由厂家专业工程师提供≥2 次的免费巡检服务，对设备进行维护保养及性能检测。
4、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，手术中如遇紧急故障，供应商须在 2 小时内响应并提供备用机解决方案。


第3包  品目3-3蒸汽灭菌器

一、数量：1套
二、用途：用于对耐高温、耐高湿的医疗器械（如牙科手机、手术器械、敷料、玻璃器皿等）进行快速、高效的灭菌处理。
三、技术参数：
1、有效容积：≥24L。
▲2、材质：内胆、夹套、门板采用S304不锈钢，壁厚≥2.5mm。
3、设计压力范围：-0.1～0.3 MPa。
4、设计温度：≥144℃。
5、验证口：具有标准 Rc1/4 验证接口，可进行性能验证（PQ）。
6、使用寿命：设计使用寿命≥8年或≥16,000次灭菌循环。
7、保温：主体及门体采用粘胶纤维保温层。
8、门系统： 
8.1、门体结构：采用单门结构，配备自胀式硅橡胶密封圈，利用腔内压力自动压紧密封。
▲8.2、开关门方式：采用电机驱动，触摸屏一键式侧开门设计。
8.3、安全联锁：具备压力安全联锁装置，腔内压力未完全释放至安全范围时，门体无法开启。该装置须通过省级特种设备检测研究院鉴定。
9、管路系统： 
9.1、蒸汽发生：采用储能式蒸发器与夹套一体化设计，提前存储足量蒸汽。
▲9.2、储水与循环：内置双水箱（净水箱与废水箱），实现汽水内循环，不外排高温蒸汽。
▲9.3、具备水质检测功能，实时监测灭菌用水水质（电导率），水质不达标自动报警并禁止启动。
9.4、压力传感：配备≥2个独立安装的压力传感器（非集成于电路板）。
9.5、控制阀：采用直动式电磁阀控制真空与排气。
10、控制系统： 
▲10.1、采用PLC（可编程逻辑控制器）控制。
10.2、人机交互：配备≥5英寸高分辨率彩色触摸屏，实时动态显示温度、压力、运行阶段、报警信息及 F0 值。
10.3 流程控制：自动完成置换、脉动真空、升温、灭菌、排汽、干燥全过程，无需人工干预。
10.4、记录方式：内置微型热敏打印机，可打印程序名称、运行阶段、转折点温度、压力、时间及 F0 值。
10.5、安全保护：
10.5.1、超温自动断电保护。
10.5.2、超压双重泄放保护（安全阀+电子泄压）。
10.5.3、过流、短路保护。
10.5.4、防干烧保护。
11、内置灭菌程序：
11.1、裸露器械程序。
11.2、包装器械程序。
11.3、橡胶/塑料程序。
11.4、自定义程序。
11.5、液体程序。
11.6、N类快速程序。
11.7、B类快速程序。
11.8、嗜血杆菌专用程序。
11.9、BD 测试与 Helix 测试程序。
11.10、真空泄漏测试程序。
11.11、预热/干燥程序。
12、灭菌温度设定范围：105-138℃，步进 1℃可调。
三、配置：
1、灭菌器主机：1 台。
2、内置微型热敏打印机：1 套。
3、8层托盘架：1 个。
4、不锈钢托盘：3 个。
5、托盘取放器：1 个。
6、带接头排水管：1 根。
7、使用说明书、操作规程：各 1 份。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、安装调试，并对操作人员进行 BD 测试、Helix 测试及日常维护培训。
2、质保期：整机质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，48 小时内到达现场维修。


第3包  品目3-4超声电导定向透药治疗仪

一、数量：2套
二、用途：用于局部组织治疗，缓解疼痛、促进血液循环及药物透入。
三、技术参数：
1、显示屏：配备≥7英寸真彩TFT触摸液晶屏，支持全中文图形化界面。
2、信息显示：实时动态显示当前治疗电流波形、治疗处方中文名称、超声功率及有效声强数值、剩余时间等信息。
3、通道：具备2组6通道输出，其中至少2路超声输出通道支持独立控制与调节，可分别连接不同治疗探头及治疗头。
4、工作模式：单纯按摩模式、单纯药物导入模式、按摩与导入复合模式。
5、超声治疗系统： 
5.1、超声频率：100±20 KHz。
5.2、额定输出功率：80±20 mW。
5.3、有效辐射面积：4.9±0.1cm²。
5.4、有效声强范围：≥0.015-0.016W/cm²。
5.5、波束类型：准直型；波束不均匀性系数≤8。
5.6、低频脉冲频率范围：0-150Hz。
5.7、中频调制频率：4000Hz±10%。
5.8、安全与控制：内置可控反峰脉冲抑制器，在单向输出时可抑制反峰信号，保护患者组织免受非预期高能量冲击。
6、中频电治疗系统： 
6.1、波形与调制：输出脉冲为方波、锯齿波、三角波、正弦波；调幅方式为方波、锯齿波、三角波、正弦波（调幅度100±5%）及菱形波（调幅度60± 5%）。
6.2、输出强度：治疗电流输出强度步进式可调。
6.3、安全限值：最大输出电流（r.m.s）≤100mA。
6.4、内置处方：≥20组专家治疗处方，处方名称及参数设置须为中文显示，支持一键调用。
6.5、定时范围：1-60 分钟，具备时间到自动停机保护功能。
7、输入功率：整机额定输入功率≤100 VA。
8、安全分类：电气安全类型须为 II类 BF型。
三、配置： 
1、主机1台。
2、配件：超声治疗探头及相关配套电极片、导线1套。
3、使用说明书 1本。
四、售后服务： 
1、质保期;整机保修≥3年（关键部件如压缩机需单独注明保修年限）。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
2、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。
3、培训：免费提供现场安装调试及操作培训，直至用户能独立熟练操作为止。


第3包  品目3-5电脑中频电疗仪

一、数量：2套
二、用途：用于人体经络穴位镇痛、消炎、缓解肌痉挛及促进局部血液循环等物理治疗。
三、技术参数：
1、载波频率范围：至少包含 1、2、3、4、5、6、7、8 kHz固定档位，单一频率允差≤±10%。
2、脉冲宽度：对应载波频率，脉冲宽度依次为 320μs、160μs、110μs、80μs、65μs、55μs、45μs、40μs，单一脉冲宽度允差≤±30%。
3、载波波形：为正弦波，波形失真度符合医用电气设备标准。
4、输出幅值：500Ω额定负载，最大峰值电压≤70V，允差≤±30%。
5、输出电压有效值：
5.1、500Ω负载，最大 5s 电压有效值≤50 V (r.m.s)。
5.2、1000Ω负载，最大 5s电压有效值≤60 V (r.m.s)。
6、输出电流有效值：500Ω额定负载，最大输出电流有效值≤100 mA (r.m.s)。
7、电极片电流密度：500Ω额定负载，电极片上最大电流密度≤ 3 mA (r.m.s)/cm²。
8、调幅度：25%、50%、75%、100%分档调幅深度，调幅度允差≤±5%。
9、调制频率范围：0.1-300Hz，连续可调。
10、输出稳定性：负载阻抗500-1000Ω，输出电流变化率（稳定度）≤ ±10%。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]▲11、通道数量：≥4通道，支持≥4 名患者同时进行独立治疗，或同一患者≥ 4 个不同部位同时治疗。
12、显示系统：配备≥7英寸高分辨率彩色液晶触摸屏，支持全中文图形化操作界面。
13、操作方式：输出强度调节采用实体旋钮控制，旋钮具备阻尼感。
14、外壳材质：采用医用级 ABS工程塑料。
15、配备托盘式挂钩，可电极线收纳整理。
16、配备专用移动台车。
17、内置专家处方库：数量≥24种，每种处方下具备 N 种细分治疗方案，覆盖临床常见适应症。
▲18、内置中医穴位治疗指导系统，针对每个处方提供可视化的穴位图示及定位说明，辅助医师精准取穴。
▲19、每个治疗通道可独立分配处方、独立调节输出强度，互不干扰。
20、动态调制技术：采用双动态调制技术，载波与调制波的频率、调幅度、波形等参数在治疗过程中实时动态变化。
▲21、急停保护：每个通道均配备独立的急停功能。在治疗过程中的任何时刻，按下该通道的调节旋钮，输出幅度应立即归零。
22、色彩管理：各通道输出电极线颜色与调节旋钮颜色保持一致，不同通道之间采用差异化配色，防止接错。
23、计时与提示：每个通道具备独立倒计时功能，时间归零自动停止输出，具有声音提示。
24、连续工作时间：设备在正常使用条件下，连续无故障工作时间≥4小时。
▲25、设备寿命;设备整机设计使用年限≥10 年。
三、配置： 
1、电脑中频电疗仪主机（4通道）：1台。
2、专用移动台车：1辆。
3、电极线及自粘电极片：4套。
4、电源线及说明书：1套。
5、备用保险丝：1套。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费安装调试，并对医护人员进行操作培训及日常维护培训。
2、质保期：整机质保≥3年。质保期内每年2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。
4、升级服务：软件提供终身免费升级服务。


第3包  品目3-6多功能牵引床

一、数量：1台
二、用途：用于腰椎间盘突出症、颈椎病等脊柱相关疾病的保守治疗。
三、技术参数：
1、电源：​AC220V±10%，50±1Hz，功率≤2000VA。
2、牵引力范围：​
2.1、腰椎牵引力：0-900N，连续可调，步进≤1N。
2.2、颈椎牵引力：0-300N，连续可调，步进≤1N。
3、牵引行程：​
3.1、腰椎牵引行程：≥200mm。
3.2、颈椎牵引行程：≥300mm。
4、三维动作：​
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]▲4.1、成角牵引：上床面具备上下摆动功能，向上摆动水平面最大夹角≥20°；误差：不超过±2°；向下摆动与水平面最大夹角≥10°，误差：不超过±2°。
▲4.2、旋转牵引：上床面具备左右旋转功能，最大旋转角度≥25°，误差：不超过±2°。
4.3、组合模式：支持纵向牵引与成角、旋转动作的任意组合，实现三维立体牵引。
5、时间设定范围：​
5.1、总治疗时间：0-60min，可调。
5.2、持续牵引时间：0-9min，可调。
5.3、间歇放松时间：0-90s，可调。
6、控制：采用微电脑数字化控制系统，具备闭环反馈控制功能，确保在治疗过程中牵引力恒定，遇到阻力时具备自动补偿功能。
7、牵引模式​：、≥8种、，涵盖持续牵引、间歇牵引及其组合。
8、驱动系统：​采用医用级直线电机驱动，噪音≤50dB（A）。
9、床体结构​：
▲ 9.1、双工位设计：床体结构须支持一名患者进行颈椎牵引治疗的同时，另一名患者进行腰椎牵引治疗，互不干扰。
9.2、床面材质：接触面采用高强度抗菌皮革，内衬高弹性海绵毒。
9.3、移动与固定：床体底部配备医用万向轮，具有独立制动装置。
10、显示系统​：配备LED数码管或液晶显示屏，实时显示牵引力、剩余时间、间歇状态等治疗参数。
11、数据存储：​具备病历档案管理功能，可存储≥20组患者治疗参数，支持随时调用与修改。
12、安全保护​：
12.1、急停装置：同时配备医师控制台急停按键与患者手持式急退开关，任一方触发立即停止牵引并泄放拉力。
12.2、过载保护：当牵引力超过设定阈值或电机堵转时，系统自动切断输出并报警。
四、配置： 
1、三维牵引床主机：1台。
2、颈椎牵引支架及吊带：1套。
3、腰椎牵引固定带（胸部/骨盆）：1套。
4、患者手持急停开关：1个。
5、电源线及说明书：1套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：​供应商负责免费送货上门、安装调试，并对医护人员进行操作培训及日常维护培训。
2、质保期：​整机质保≥3年，牵引电机及控制系统质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，48小时内到达现场维修。
4、 易损配件供应：​质保期外，供应商承诺长期供应牵引带等易耗品，价格不高于市场平均水平。


第3包  品目3-7医用冷藏冰箱

一、数量：5台
二、技术参数：
1、结构与容积： 
▲1.1、箱体设计：立式对开门结构，有效容积 ≥ 750 L。
1.2、外形尺寸：外部尺寸（宽×深×高）：≤1000 × 850 × 1850 mm（确保可通过医院常规门洞及电梯）。
1.3、内部配置：
1.3.1、搁架：标配浸塑钢丝搁架≥ 12个，承重≥ 20 kg/层，层间距可调；标配前置透明价目条 ≥ 10个。
1.3.2、照明：箱内顶部标配高亮LED照明灯，具备开门自动点亮、延时关闭及外部独立物理开关控制功能。
2、温度与湿度控制： 
2.1、控温系统：采用微电脑数字温控系统，屏幕LED数码管显示，温度显示精度 0.1℃。箱内温度设定范围 2-8℃，出厂预设值 5℃（支持调整为4℃）。
▲2.2、温度性能：采用强制风冷循环设计，在环境温度 25℃、相对湿度 60% RH​ 条件下：温度均匀度≤ ±1.5℃（多点测试）；温度波动度≤ ±1.0℃。
2.3、测试孔：整机配备标准测试孔 ≥ 2个（直径≥25mm），带硅胶密封塞，支持接入第三方温度记录仪进行独立校验。
3、制冷系统与能效： 
▲3.1、压缩机：变频压缩机
3.2、风机系统：冷凝风机采用直流无刷电机。
3.3、能效与噪音：整机综合日耗电量≤ 3 kW·h（按GB/T 20154标准测试工况）；运行噪音≤ 40 dB(A)（距设备1m处测量）。
3.4、化霜系统：具备自动化霜功能，化霜过程箱内温度回升幅度可控，不影响存储物品安全。
4、门体与安全防护： 
▲4.1、玻璃门体：门体采用三层钢化中空镀膜玻璃；边框集成电加热除露功能，具备智能启停控制逻辑（根据环温湿度自动调节）。在环境温度 32℃、相对湿度 80% RH​ 条件下，玻璃表面无凝露现象。
4.2、自关门设计：具备全角度自复位关门机构，在门体开启角度小于90°（或特定设计角度）时能自动闭合。
4.3、物理安全：标配机械门锁；预留外挂挂锁孔位，支持用户加装挂锁，实现双人双锁管理。
4.4、移动固定：底部配备4个医用级万向脚轮（其中2个带独立刹车装置）及2个可调节高度的地脚螺栓。
5、传感器与报警系统： 
▲5.1、传感器配置：内置≥6路高精度温度传感器，分别用于监测箱内控制温度、箱内上部温度、箱内下部温度、化霜温度、冷凝器温度及环境空气温度。
5.2、断电续航：标配后备电池组，在交流电源中断情况下，可持续供电≥ 24小时，期间维持温度显示、声光报警及数据传输功能正常。
▲5.3、报警功能：具备蜂鸣器声音报警、屏幕灯光闪烁报警、远程干接点报警及云平台推送报警。报警内容至少包含高/低温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池低电量报警、冷凝器脏堵预警、通讯故障报警、高环温报警。
6、数据记录与物联功能： 
▲6.1、数据记录：内置数据记录模块，标配USB导出接口，支持导出PDF格式不可篡改的温度记录文件；历史数据存储容量≥ 10年（按默认6分钟间隔记录）。
6.2、物联网监控：标配WiFi无线通讯模块，支持接入云平台。用户可通过手机APP或网页端实现：实时温湿度查看、历史曲线追溯、多级报警推送及设备状态监控。
6.3、组网通信：支持RS485串行通讯接口，开放标准Modbus-RTU协议，可实现多台设备组网，无缝接入医院中央监控系统或药房冷链管理系统。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]7、检测报告：提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的本型号产品型式试验报告（涵盖容积、能耗、噪音、温度均匀度等指标）。
三、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、就位及安装调试，并对使用人员进行操作、清洁保养及数据导出培训。
▲2、质保期：整机免费质保期 ≥ 3年。
3、巡检服务：质保期内，每年由制造商授权工程师提供≥2次的免费上门巡检服务，内容包括：运行状态检查、冷凝器除尘、温度校准及使用指导。
4、维修：提供7×24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场（偏远地区除外）。


第3包  品目3-8医用冷藏冰箱

一、数量：1台
二、技术参数：
1、容积与结构尺寸： 
▲1.1、有效容积：箱内有效容积≥360 L。
1.2、外部尺寸（宽×深×高）：≤600 ×615×1980 mm（确保可通过标准医用门洞）。
1.3、内部有效尺寸（宽×深×高）：≥525×500×1435mm。
1.4、箱体材质：
1.4.1、外壳：采用优质喷涂钢板，厚度≥0.8mm，表面抗菌、耐腐蚀、易清洁。
1.4.2、内胆：采用PS（聚苯乙烯）或HIPS（耐冲击聚苯乙烯）吸塑成型内胆，圆弧角设计。
1.4.3、保温层：采用环戊烷或LBA（第四代低沸点发泡剂）无氟发泡工艺。
2、温度控制与显示： 
2.1、控温系统：采用微电脑数字温控系统，屏幕LED数码管显示，温度显示精度 0.1℃。箱内温度设定范围 2-8℃，支持按键或密码锁定调节。
▲2.2、温度监测：配备高精度温度采集模块，感温探头置于符合ASTM/ISO标准的甘油仿真液感温盒内，真实反映存储物品的实际温度变化，而非仅显示空气温度。支持切换显示空气温度与仿真液温度。
▲2.3、温度性能：采用强制风冷循环系统，在环境温度 25℃、相对湿度 60% RH条件下：箱内温度均匀度≤±2.0℃（多点测试）；温度波动度≤±1.0℃。
3、制冷系统与核心组件： 
▲3.1、压缩机与制冷剂：采用高效全封闭压缩机（能效等级不低于GB 12021.2中二级标准），使用碳氢类环保制冷剂（如R600a或R290），ODP=0，GWP≤10。投标时需提供压缩机铭牌照片或规格书以证明性能。
3.2、风机系统：冷凝风机及蒸发风机均采用直流无刷电机。
3.3、蒸发器与冷凝器：
3.3.1、蒸发器：采用板式蒸发器或铜管铝翅片蒸发器。
3.3.2、冷凝器：采用丝管式冷凝器或翅片式冷凝器，具备防尘设计。
3.4、整机运行噪音：≤45dB(A)（距设备1m处测量）。提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告证明）。
4、门体与照明： 
4.1、门体结构：立式单开门设计，门体采用双层钢化安全玻璃，中间填充惰性气体并镀有LOW-E膜。
4.2、防凝露设计：门体边框集成电加热防凝露功能，具备智能温控启停逻辑。在环境温度 32℃、相对湿度 85% RH​ 条件下，玻璃表面无凝露现象。
4.3、自关门功能：具备自复位关门机构，门体开启角度小于90°时可自动闭合。
4.4、照明系统：箱内顶部标配高亮LED照明灯，具备开门自动点亮及延时关闭功能。
5、安全与报警系统： 
▲5.1、报警：蜂鸣器声音报警、屏幕灯光闪烁报警、远程干接点报警。报警内容至少包含：高/低温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池低电量报警、高环温报警。
5.2、断电续航：标配可充电后备电池，在交流电源中断情况下，可持续供电≥48小时，期间维持温度显示、声光报警及数据传输功能正常。
5.3、物理安全：门体标配内置暗锁；同时预留外挂挂锁孔位，支持用户加装挂锁，实现双人双锁管理。
5.4、宽电压适应：配备宽电压稳压模块，电源电压范围198-242V。
6、数据记录与物联：
6.1、数据存储与导出：标配USB数据导出接口，内置存储模块。默认记录间隔≤ 6分钟，历史数据存储容量≥10年。支持将数据导出为PDF/Excel等不可篡改的格式，插入U盘即可下载全周期温度数据。
6.2、打印功能：支持外接微型针式温度记录打印机，具备实时打印、定时打印及历史数据追溯打印功能，打印数据保存期限符合GSP要求≥1年。
6.3、物联网监控：标配WiFi无线通讯模块，支持接入云平台。用户可通过手机APP或网页端实现：实时温湿度查看、历史曲线追溯、多级报警推送及设备状态监控。
6.4、组网通讯：支持RS485串行通讯接口，开放标准Modbus-RTU协议，可实现多台设备组网，无缝接入医院中央监控系统或药房冷链管理系统。
7、配置与安装： 
7.1、搁架配置：箱内标配可调节浸塑钢丝搁架≥4个，单层承重≥20 kg，层间距可根据物品高度自由调节。出厂标配前置价目条≥4个，支持后期增配。
7.2、移动固定：底部配备4个医用级万向脚轮（其中2个带独立刹车装置）及2个可调节高度的地脚螺栓。
7.3、冷凝水处理：配备冷凝水自动蒸发系统。
8、检测报告：提供具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的本型号产品型式试验报告。
9、投标产品制造商须通过ISO 9001（质量管理）、ISO 13485（医疗器械质量管理）、ISO 14001（环境管理）、ISO 45001（职业健康安全）及ISO 27001（信息安全管理）体系认证并提供证书复印件。
三、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、就位及安装调试，并对使用人员进行操作、清洁保养、数据导出及报警处理的专项培训。
▲2、质保期：整机质保期≥3年。
3、巡检服务：质保期内，每年由制造商授权工程师提供≥2次的免费上门巡检服务，内容包括：运行状态检查、冷凝器除尘、温度校准及使用指导。
4、维修：提供7×24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场（偏远地区除外）。


第3包  品目3-9阴凉箱（医用）

一、 数量：4台
二、设备用途：用于储存对温度敏感的药品、疫苗、生物制剂。确保储存环境温度恒定在 8-20℃​ 范围内，同时满足湿度控制要求，符合 GSP 药品经营质量管理规范。
三、技术参数：
1、容积与尺寸： 
1.1、外部尺寸（宽×深×高）：≤1170×560×1980 mm。
1.2、内部有效容积：≥650 L。
1.3、内部有效尺寸（宽×深×高）：≥1070×470×1280 mm。
2、温度与湿度控制： 
2.1、控温性能：采用微电脑电子温控系统，数字显示箱内温度，出厂预设值15℃；箱内温度控制范围 8-20℃，温度显示精度 0.1℃，调整增量 0.1℃。
▲2.2、温度均匀性与波动性：采用强制风冷循环设计，确保在环境温度 25℃、相对湿度 60% RH条件下：箱内温度均匀度≤±2.0℃（多点测试）；温度波动度≤±1.0℃。
▲2.3、湿度控制：具备独立湿度控制及数字显示功能，箱内湿度控制范围35-75% RH，湿度显示精度 0.1% RH；在设定湿度范围内，湿度波动度≤±5% RH。
3、箱体结构与材料： 
▲3.1、门体设计：立式对开门设计，配备双层镀膜 LOW-E 中空玻璃门。在环境温度 25℃、相对湿度 75% RH 条件下，玻璃表面无凝露现象；门体隔热性能，传热系数 K 值符合相关节能标准。
3.2、搁架配置：
3.2.1、标配带前置价目条的搁架≥12个。
3.2.2、搁架采用浸塑钢丝或不锈钢材质，承重≥20 kg/层；
3.2.3、搁架间距支持无级或步进式调节。
3.3、照明系统：箱内标配高亮 LED 照明灯，具备开门自动点亮及延时关闭功能。
3.4、测试孔：整机配备≥2个标准测试孔，直径≥25mm，带硅胶密封塞，可接入第三方温度记录仪进行独立校验。
4、制冷与核心组件： 
▲4.1、压缩机：变频压缩机。
4.2、风机系统：
4.2.1、蒸发风机：采用免维护、长寿命离心风机≥2个，风量可调。
4.2.2、冷凝风机：采用高效轴流散热风机≥1个，具备防尘网设计。
4.2.3、风机系统防护等级≥IP20，绝缘等级≥Class B。
4.3、保温与冷凝水：箱体保温层采用无氟环保发泡材料；配备冷凝水自动蒸发系统。
5、安全与报警系统： 
5.1、报警方式：具备蜂鸣器声音报警、屏幕灯光闪烁报警、远程网络报警（需配合物联功能）。
5.2、报警功能：至少包含高/低温报警（阈值可调）、传感器故障报警、开门报警、断电报警、超湿报警。
5.3、物理安全：门体配备三点式门锁或嵌入式单点锁，配独立钥匙。
6、数据与物联功能： 
▲6.1、温度采集与记录：设备内置高精度温度数据采集模块，满足 GSP 冷链温度追溯要求。默认记录间隔≤6分钟，数据本地存储能力≥10年（或存储条数≥50万组），支持历史曲线查询。
6.2、数据导出：标配 USB 数据导出接口，支持将历史数据导出为 Excel 或 PDF 格式，导出数据不可篡改。
6.3、物联网监控：标配 WiFi 物联网模块（IEEE 802.11 b/g/n），支持接入云平台。用户可通过手机 APP 或网页端实现：实时温湿度查看、历史数据追溯、报警信息推送（支持多级联系人）、设备状态监控。
6.4、组网通信：支持RS485 串行通讯接口，开放 Modbus-RTU 或 BACnet 通讯协议，可实现多台设备组网，无缝接入医院中央监控系统、楼宇自控系统（BAS）或药房冷链管理系统。
7、移动与固定： 
7.1、脚轮与底脚：底部配备 4个 医用级万向脚轮（其中 2个 带独立刹车装置）及 2个 可调节高度的地脚螺栓。
8、投标产品制造商须通过 ISO 9001质量管理体系及 ISO 13485医疗器械质量管理体系认证并提供证书复印件。
9、每台设备须附带出厂性能检测报告（含温度分布验证数据），或由具备 CMA 资质的第三方实验室出具的本型号性能验证报告。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货上门、就位及安装调试；对使用人员进行 GSP 管理规范、设备日常操作、数据导出及报警处理的专项培训，直至操作人员熟练掌握。
▲2、质保期：整机质保期≥3年；压缩机、蒸发器、冷凝器及主控板等核心部件质保≥5年。
3、巡检服务：质保期内，每年由制造商专业工程师提供≥2次免费巡检保养服务，内容包括：检查设备运行状态、清洁冷凝器、校准温湿度传感器、紧固电路连接。
4、维修：提供 7×24 小时电话技术支持；故障报修后 2小时内响应，24小时内到达现场进行维修；若故障无法当日排除，须提供同等规格备机。

第4包  品目4-1动态心电图仪

一、数量：5台
二、用途：用于心律失常、心肌缺血等心脏疾病的诊断、疗效评估及风险预警。
三、技术参数：
1、导联配置：支持标准12导联同步心电信号采集。
2、记录时长：设备满电状态下，可持续连续记录时间≥24小时。
▲3、采样性能：具备独立起搏通道功能，用于识别起搏脉冲信号；心电信号采样率≥500点/秒（Hz）。
4、抗干扰设计：具备低电压报警功能，电池电量不足提示用户。
5、事件标记：设备外壳设有独立特殊事件按钮及导联切换按钮，患者在感到不适时可手动按键标记。
6、数据接口：采用标准USB 2.0接口进行数据传输与充电。
7、存储介质：存储介质须为内嵌式非易失性存储芯片，严禁采用SD卡、CF卡等插拔式存储介质。设备通过USB数据线直接与电脑通讯，无需外接读卡器，且电脑端无需对存储介质进行格式化操作。
8、导联连接：心电导联线插头须采用螺纹旋紧式固定结构，严禁使用仅靠摩擦力或卡扣固定的设计。
9、电源： 采用碱性干电池供电。
10、彩色屏幕：
10.1、实时显示设定记录时间、剩余记录进度及电池电量。
10.2、显示心电波形，背景带有心电网格线。
10.3、支持导联波形的切换与冻结查看。
四、软件功能： 
1、版本统一性：分析软件的单机版与网络版须为同一套软件内核，通过不同账户权限登录即可切换，确保分析算法的一致性。
2、网络部署：支持C/S（客户端/服务器）或B/S（浏览器/服务器）架构，多台终端可通过局域网共同访问服务器数据。
3、数据管理：所有原始心电数据集中存储于服务器，终端用户无需将数据下载至本地，即可直接调取、分析及出具报告。
4、权限控制：具备权限管理体系，支持按角色分配权限，包括但不限于：预约登记、设备佩戴、数据读取、分析报告、审核签发、远程会诊及报告打印。
5、追溯与统计：系统可对每一份病例追溯到具体的记录仪设备编号及分析人员工号；具备工作量统计功能，支持按日、周、月、季度、年进行多维度的数据统计查询。
6、预约与科研：具备患者佩戴时间预约管理功能；支持科研数据管理，可根据性别、年龄、病种等条件进行复合检索并导出数据。
7、远程协作：支持通过服务器进行远程数据分析与诊断，实现基层佩戴、上级分析、下级打印的分级诊疗模式。
▲8、多参数趋势分析：具备同屏同步趋势图比对分析功能，可在同一界面内展示3小时、24小时的室早、房早、严重心律失常、心率、血氧、血压及ST段的动态变化趋势。
▲9、事件关联分析：在趋势图比对分析中，点击任一时间点，软件应能自动提取并显示该时间点前后共1小时内的关键事件参数，包括但不限于：心率最大波动时长、最大氧减事件时长、血压最大波动次数、ST段最大偏移时间及对应的心律失常详情。
10、波形分析工具：
10.1、支持任意两个导联波形的同步叠加显示，便于对比分析。
10.2、提供P波色谱图，辅助分析心房活动。
10.3、具备心率减速力（DC）分析功能，评估迷走神经张力。
10.4、具备心率变异性（HRV）分析功能，包含时域与频域分析，支持全程及分段（夜间、每小时）分析。
10.5、具备窦性心率震荡（HRT）分析功能，自动生成TO、TS参数及趋势图，辅助评估猝死风险。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK15]11、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
五、配置： 
1、动态心电图记录仪主机：1台。
2、标准12导联心电电缆：1副。
3、USB数据通讯/充电线：1根。
4、动态心电分析软件（含加密锁/授权文件）：1套。
5、专用携带背包：1个。
6、使用说明书：1本。
六、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费安装软件及服务器端部署，并对操作人员提供≥2次的现场培训，涵盖设备佩戴、软件操作及临床报告解读。
▲2、质保期：整机质保≥3年，记录仪主机主板等主要部件质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、升级服务：软件提供终身免费升级服务，确保算法持续优化。
4、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场解决问题。



第4包  品目4-2  动态血压监护仪

一、数量：8套
二、用途：用于高血压的诊断、疗效评估及心血管风险预警。
三、技术参数：
1、测量方式：支持自动定时测量与手动触发测量相结合，手动测量支持臂式操作。
2、测量原理：采用示波法（振荡法）进行无创血压测量性。
3、测量范围：
3.1、收缩压（SYS）：40-270mmHg。
3.2、舒张压（DIA）：10-215mmHg。
3.3、平均动脉压（MAP）：20-235mmHg。
3.4、脉率（HR）：40-240次/分。
4、测量精度：压力≤±3 mmHg；脉率测量误差≤±2%。
5、安全限值：具备过压保护功能，系统最高压力设定值≥310mmHg，配备自动安全泄压装置，防止袖带压力过大对患者造成损伤。
▲6、记录时长：设备满电状态下，可持续记录时间≥48小时。
7、存储容量：内置存储器容量≥500组测量数据，数据断电不丢失。
8、补测机制：具备智能补测功能，肢体移动等原因导致测量失败，系统应在2分钟内自动重新测量，无需人工干预。
▲9、测量协议：支持自定义测量方案，可独立设置白昼、夜间及特殊时段（如活动、休息）的测量间隔。
10、间隔时间范围：5-120分钟分档调节。
11、测量速度：单次测量周期（充气至放气完成）≤60秒。
12、屏幕显示：配备彩色液晶显示屏，可实时显示收缩压、舒张压、平均压、脉率及电池电量图标。
13、事件标记：设备外壳设有独立事件按钮，患者在感到不适时可手动按键标记，便于后期分析时关联症状与血压数据。
14、报警提示：具备低电量预警功能，电池电压不足具有声音提示，并在屏幕上显示。
15、数据传输：通过USB数据线或无线方式与计算机通讯，传输数据及设置参数。
16、电源：采用碱性干电池供电。
17、 便携性：记录盒（主机）重量≤300g（含电池）。
四、配套分析软件功能： 
1、报告内容：
1.1、数据列表与统计摘要。
1.2、24小时血压勺状趋势图。
1.3、血压升降彩色填充趋势图。
1.4、血压、脉率、平均压、脉压（PP）柱状图及饼图。
1.5、离散度分析与拟合曲线。
1.6、血压负荷值计算。
1.7、昼夜血压变化节律分析。
1.8、血压变异系数（CV）分析。
1.9、晨峰血压计算。
2、数据编辑：支持对异常数据进行人工审核、编辑及添加注解，剔除因运动伪差导致的错误数据。
3、数据库管理：采用大型数据库架构，支持多用户账户登录，支持按姓名、ID号、日期等条件检索病例。
▲4、远程诊断：支持远程医疗功能，可通过网络将患者数据上传至云端服务器，上级医师下载数据并出具诊断报告后，回传至客户端。
5、抗干扰算法：采用智能模糊逻辑，有效过滤因患者预知测量时间而产生的白大衣效应或紧张情绪导致的血压波动。
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]6、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
五、配置： 
1、动态血压记录盒：1台。
2、医用血压袖带（成人标准）：1个。
3、USB数据通讯线：1根。
4、分析软件光盘/U盘：1套。
5、AA碱性电池：2节。
6、使用说明书及保修卡：1套。
六、售后服务要求： 
1、质保期：整机质保≥3年，软件终身免费升级。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
2、培训：免费提供软件安装、操作培训及临床解读培训，直至用户熟练掌握为止。
3、维修：提供7×24小时电话技术支持，故障报修后2小时内响应，如需现场维修，48小时内到达。


第4包  品目4-3  多道心电图机

一、数量：3套
二、技术参数：
1、输入回路：
1.1、12导联同步采集；A/D转换≥24位。
1.2、采样率：≥16kHz。
▲1.3、系统噪声：≤12.5uV。
1.4、频率响应范围：0.01-300Hz。
1.5、时间常数：≥5S。
▲1.6、耐极化电压：≥650mV。
1.7、输入阻抗：≥100MΩ。
1.8、漂移滤波：支持0.01Hz、0.05Hz、0.15Hz、0.25Hz、0.32Hz、0.50Hz、0.67Hz档位，可关闭。
1.9、低通滤波：支持75Hz、100Hz、150Hz、270Hz、300Hz档位，可关闭。
1.10、共模拟制比：≥115dB。
1.11、灵敏度(增益)：支持1.25mm/mV(x0.125)、2.5mm/mV(x0.25)、5mm/mV(x0.5)、10mm/mV(x1)、20mm/mV(x2)、20/10mm/mV、10/5mm/mV档位，同时支持AGC自动增益模式，多档位可选。
2、心率测量参数：
2.1、心率测量范围：30-300bpm。
3、记录器与打印参数：
3.1、走纸速度：支持5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s多档位可选。
3.2、显示格式：支持3*4、6*2格式，可同屏显示12道心电波形。
3.3、打印格式：内置打印机支持3*4、3*4+1R、1*12、1*12+1R格式；外置打印机支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、12*1、12*1+T格式。
4、控制系统与功能配置：
4.1、显示屏：配备≥10英寸电容触摸屏，支持屏幕亮度自动调节。
4.2、输入功能：支持英文、拼音、五笔输入，同时支持手写中文输入。
4.3、工作模式：具备自动、手动、节律三种心电工作功能。
▲4.4、分析功能：具备基于Glasgow算法的12导联心电静息分析功能。
4.5、波形回顾：具备心电诊断回顾功能，可回顾10分钟12导联心电波形。
4.6、病历检索：具备病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。
4.7、联网与传输：可升级内置WIFI联网功能，支持网线连接计算机，可通过计算机查看心电病例，并可拷贝病例至其他存储设备。
4.8、外设支持：支持USB连接鼠标、键盘、扫描枪。
4.9、报告输出：支持BMP、JPG、PDF、DICOM、SCP-ECG、FDA-XML格式报告输出。
4.10、智能待机：具有待机自动唤醒、定时关机功能。
三、售后服务：
1、质保期：整机≥5年。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]2、提供设备首次计量检测合格证书，承担相关检测费用。
3、每半年由工程师巡检1次。


第4包  品目4-4  临时起搏器

一、 数量：1套
二、设备用途：​用于心动过缓、房室传导阻滞、心脏骤停及介入手术中的保护性起搏，具备按需起搏与感知功能
三、技术参数：
1、起搏模式与参数： 
1.1、起搏模式：​支持 SSI（AAI/VVI）​ 按需起搏模式及 SOO（AOO/VOO）​ 非同步起搏模式。
1.2、起搏频率范围：30- 200 次/分钟调节。
1.3、脉冲参数：​
1.3.1、脉冲波形：恒定电压输出，非对称斜顶形矩形负脉冲。
1.3.2、脉冲幅度：0.1-10.0 V，连续可调。
1.3.3、脉冲宽度：0.06-2.0 ms，连续可调。
1.4、感知灵敏度范围：​0.5 - 20.0 mV调节。
1.5、输入阻抗：​≥150 KΩ。
1.6、不应期​：固定不应期250 ms。
1.7、频率上限​：上限跟踪频率220 次/分钟。
2、默认设置参数： 
2.1、开机默认：​
2.1.1、起搏模式：SSI（按需）。
2.1.2、频率：70 次/分钟。
2.1.3、脉冲幅度：5.0 V。
2.1.4、脉冲宽度：1.5 ms。
2.1.5、感知灵敏度：2.0 mV。
2.2、紧急起搏​：具备一键紧急起搏功能，参数锁定为：
2.2.1、起搏模式：SSI（按需）。
2.2.2、频率：70 次/分钟。
2.2.3、脉冲幅度：10.0 V（最大输出）。
2.2.4、脉冲宽度：2.0 ms（最大脉宽）。
2.2.5、感知灵敏度：2.0 mV。
3、显示与交互： 
3.1、屏幕显示：​配备动态图形显示屏，实时显示起搏脉冲、感知信号及心内电活动。
3.2、指示灯：​具备起搏、感知、电源指示灯。
3.3、心内图（EGM）：​具备心内电图显示功能，包含起搏/感知事件标记及事件间期（如 A-V 间期）。
3.4、用户界面：​操作界面支持独立分析界面。
4、测量与分析功能： 
4.1、波峰测量​：自动连续测量 P 波和 R 波峰值，范围 0.5-20.0 mV，屏幕实时更新。
4.2、阻抗测量：​自动连续测量回路阻抗，范围 200-4000Ω，屏幕实时更新。
▲4.3、起搏百分比记录：​具备起搏百分比统计功能，可存储并显示过去 5 天的起搏占比，统计周期为每 3 小时一次。
4.4、快速心房起搏：​
4.4.1、具备便捷的快速心房起搏（RAMP/ burst）功能。
4.4.2、默认参数：模式 SOO，频率 400 次/分钟，幅度 10.0 V，脉宽 1.5 ms。
4.4.3、可调范围：频率30-1000 次/分钟，幅度 0.1-10.0 V，脉宽 1.5 ms。
5、安全与电池管理： 
5.1、自检功能：​具备开机自检及运行中不间断实时监控功能。
5.2、安全保护​：具备电除颤保护、静电保护、干扰反转及起搏器奔放保护功能。
5.3、供电：​碱性电池，连续工作时间≥20天，取出电池维持运行时间≥80 秒（用于紧急更换电池）。
6、尺寸：​高度寸20cm，宽度610cm，厚度65cm。
7、重量（含电池）：≤500g。
8、工作条件：​
8.1、操作温度范围：5-40℃。
8.2、储存温度（不含电池）：-20-50℃。
8.3、储存湿度：≤ 90%。
9、辅助功能​：具备起搏暂停、低电量提示、自动锁屏及心内图幅度缩放功能。
四、配置： 
1、临时心脏起搏器主机：1 台。
2、连接电缆：1 根。
3、测试电极：1 套。
4、电池（AA）：2 节。
5、使用说明书及保修卡：1 套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训​：供应商负责免费送货并提供现场操作培训，重点培训紧急起搏参数设置及电池更换流程。
2、质保期​：整机质保≥3 年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 30分钟内响应，2小时内到达现场维修。





第5包  品目5-1投射式视野检查仪

一、数量：1台
二、用途：用于检测视功能损害的范围及程度，辅助青光眼、视网膜病变、视神经病变及中枢神经系统疾病的诊断与随访。
三、技术参数：
1、系统架构与自检： 
1.1、操作系统：采用嵌入式 Linux 系统。
▲1.2、开机自检：具备开机自动自检功能，涵盖光学系统、机械系统及电路系统，并自动生成自检结果报告。
2、光学与投射系统： 
2.1、投射方式：采用非球面投射弧面设计。
2.2、光源：采用单一高亮度 LED 光源。
2.3、视标控制：
2.3.1、视标大小：支持 Goldmann Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 号标准视标，连续可调。
2.3.2、视标呈现时间：≥200 ms。
2.3.3、亮度控制：通过光学渐进镀膜片改变透光率，实现 0-10000 asb 连续无级调光。
2.4、测光校准：具备开机自动校光功能，确保光斑亮度符合国际标准（0-10000 asb）。
2.5、背景光：背景光亮度支持白色 31.5 asb 及黄色 315 asb 切换。
3、检测范围与模式： 
3.1、检测范围：最大检测半径≥ 90°，覆盖中心及周边视野。
3.2、检查距离：患者角膜与目镜距离≥260 mm。
3.3、视标颜色：支持白色、红色、蓝色投射光，通过内置光学滤色片自动切换。
3.4、视敏度范围：0-40dB，覆盖从正常视力到严重缺损的全范围。
4、检查程序： 
4.1、静态视野检查：
4.1.1、阈值检测程序（如 30-2, 24-2, 10-2）。
4.1.2、阈上值检测程序。
4.1.3、特殊检测程序（如黄斑区、中心10度）。
4.1.4、自定义静态程序。
4.2、动态视野检查：
4.2.1、具备驾驶员 150°视野检查程序，符合机动车驾驶员体检标准。
4.2.2、支持动态程序、刺激速度调节及自定义动态程序。
4.3、蓝黄视野检查：支持蓝黄视野（SWAP）检查模式，提供蓝黄检测专项报告。
5、智能化与固视监测： 
5.1、头部定位：颌托支持上下、左右自动移动，快速对准患者瞳孔中心。
5.2、固视监测系统：
5.2.1、采用 Heiji/Krakau 生理盲点监视法。
5.2.2、具备头位监视、凝视监视及全程眼位视频监视。
5.2.3、具备自动眼位移动追踪功能，防止患者注视偏移。
5.3、眼位回放：具备检查过程眼位视频回放功能，便于医生回溯患者配合度及数据可靠性。
5.4、疑虑点重测：具备智能疑虑点重测功能，对不可靠的测试点自动进行二次或多次检测。
5.5、瞳孔测量：自动测量并记录患者瞳孔直径。
6、患者交互与反应时间： 
6.1、语音提示：具备全程语音提示功能。
6.2、自适应反应时间：
6.2.1、具备智能反应时间调节算法。
6.2.2、当患者不响应时，默认间隔时间≥1000 ms。
6.2.3、当患者响应时，系统根据最近≥5次的响应速度进行加权平均，自动调整间隔时间长短。
7、数据分析与报告： 
▲7.1、报告类型：支持输出多种专业报告，包括但不限于：单次报告、三合一报告、总览报告、筛查报告、GPA（进展分析）报告、蓝黄报告、二合一报告。
7.2、数据指标：报告可提供患者基本信息、视野指数（VFI）、固视丢失率（FL）、假阳性率（FP）、假阴性率（FN）、总体偏差图、模式偏差图、灰度图、阈值图。
7.3、数据兼容：具备视野数据兼容功能，可直接导入并分析原有设备的历史数据。
四、配置: 
1、全自动电脑视野计主机：1 台。
2、电动升降台：1 台。
3、外接打印机：1 个。
4、专用眼罩：1 个。
5、键盘与鼠标：1 套。
6、电源线：1 条。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货、安装、调试，并对医护人员进行操作培训及青光眼报告解读培训。
2、质保期：整机质保≥3 年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，24小时内到达现场维修。
4、软件升级：软件提供终身免费升级服务，确保检查程序及诊断标准持续更新。


第5包  品目5-2非接触式眼压计

一、数量：1台
二、用途：用于非接触状态下测量人眼眼内压（IOP），辅助青光眼等眼病的筛查与诊断。
三、技术参数：
1、测量原理：​采用非接触型测量原理，利用可控气流压平角膜，通过计算喷气压力换算眼压值，无需接触眼球。
2、眼压测量范围​：1-60mmHg。
3、测量精度：​1mmHg。
4、测量模式​：具备双量程模式，支持常规筛查1-30 mmHg及术后或高眼压患者1- 60mmHg切换。
▲5、操控方式：​采用触摸屏 + 操作杆复合操控，兼顾便捷性与精准定位：
5.1、自动测量：操作杆完成对焦后，设备自动喷气并完成测量，无需额外按键。
5.2、手动测量：操作杆完成对焦后，需按下测量开关触发喷气测量。
6、对焦辅助：​具备对焦提示功能（如对焦框变色、声音提示或图像清晰提示），辅助操作者快速对准瞳孔中心。
7、可靠性提示：​具备眼压测量值可靠性提示功能，对眨眼、注视不良或泪膜异常导致的误差数据进行标记，提醒操作者重测。
8、眼内压补偿​：内置中央角膜厚度（CCT）补偿计算公式。在已知患者角膜厚度的情况下，可对测量出的原始眼压值进行补偿修正，提供更接近真实的眼内压数据。
9、数据传输：​
9.1、USB 接口：用于导入患者数据或导出测量报告；
9.2、RS232C 接口：用于连接眼科综合检查台或PACS系统；
9.3、LAN 接口：用于网络连接及远程数据管理；
9.4、支持接入医院信息系统（HIS）。
10、显示：​配备≥8英寸彩色 LED 液晶显示器，支持触摸屏操作。
11、打印系统：​内置热敏打印机，支持自动切纸功能。
四、配置： 
1、非接触式眼压计主机：1 台。
2、电源适配器及电源线：1 套。
3、热敏打印纸：1 卷。
4、使用说明书及保修卡：1 套。
五、售后服务要求： 
1、安装与培训：​供应商负责免费送货上门、安装调试，并对操作人员进行使用培训。
2、质保期：​整机质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，24小时内到达现场维修。



第5包  品目5-3眼科超声乳化治疗仪

一、数量：1台
二、用途：用于白内障超声乳化摘除术、人工晶状体植入术及玻璃体视网膜手术，用于破碎并吸出混浊晶体核、切割病变玻璃体及眼内电凝止血。
三、技术参数：
1、灌注系统： 
1.1、灌注模式：采用重力灌注模式，利用流体静压维持前房稳定性。
1.2、灌注压调节：灌注高度（灌注杆顶端至患者心脏水平距离）可调范围：30 -140 cm，通过升降杆控制眼内压。
1.3、灌注控制：配备机械或电子灌注阀。
2、抽吸系统： 
2.1、抽吸泵：采用蠕动泵。
2.2、负压性能：最大负压≥650mmHg，满足硬核白内障及粘弹剂抽吸需求。
2.3、负压控制：支持固定模式（踩到底即最大负压）与线性模式（踩踏深度决定负压大小）两种控制方式。
2.4、前房平衡：具备灌注平衡功能，在抽吸与灌注间建立动态平衡。
▲2.5、回流与稳定：具备储液腔回吐功能。
2.6、抽吸流量：最大抽吸流量≥60cc/min。
3、超声乳化系统： 
▲3.1、超声频率：支持30 kHz和40kHz两种工作频率。
3.2、频率调谐：具备自动调谐功能。
3.3、功率输出范围：0-100%，调节步进≤1%。
3.4、超声模式：采用纵向超声乳化模式破碎晶体核。
3.5、能量输出模式：
3.5.1、连续模式：适用于软核或皮层抽吸。
3.5.2、脉冲模式：频率1-100pps（次/秒），占空比0-100%可调。
3.5.3、爆破模式：爆破开始时间5-250 ms，爆破停止时间0-2500 ms可调。
3.6、能量控制：支持固定模式与线性模式控制。
4、玻璃体切割系统： 
4.1、动力源：采用气动驱动系统，内置空气压缩机。
▲4.2、切割速率：最大切割速率≥1000 cpm（次/分钟），支持高速玻切。
5、双极电凝系统： 
5.1、输出频率：1.5 MHz。
5.2、输出功率：最大≥10W，调节范围0-100%，步进≤1%。
▲6、积液盒系统：配备两种积液盒：一次性无菌积液盒及可高温高压消毒重复使用积液盒。
7、多功能脚踏开关： 
7.1、控制方式：具备线性与定性两种控制方式。
▲7.2、功能集成：脚踏控制杆可调节重力灌注的高度；通过脚踏力度及位置控制超声乳化、抽吸、玻切及电凝模式的切换。
8、整机设计使用年限≥8年。
四、配置： 
1、超声乳化主机：1 台。
2、多功能脚踏开关：1 个。
3、超声乳化手柄（含注吸针头）：1 把。
4、玻璃体切割头：1 把。
5、双极电凝镊：1 把。
6、一次性积液盒：1 包。
7、可重复使用积液盒：1 个。
8、电源线及说明书：1 套。
四、售后服务要求： 
1、安装与培训：供应商负责免费送货、安装、调试，并提供≥2 次的现场手术操作及并发症处理培训。
2、质保期：整机质保≥3年。质保期内每年≥2次设备专业预防性维护。
3、维修：提供 7×24 小时电话技术支持，故障报修后 2 小时内响应，24小时内到达现场维修。
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