[bookmark: _Toc225498656]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	2
	2-1
	血液透析滤过机1
	1
	台
	是

	
	2-2
	血液透析滤过机2
	1
	台
	否

	3
	3-1
	血液透析机
	3
	台
	否

	5
	5-1
	麻醉机
	3
	台
	否

	
	5-2
	高频电刀
	4
	台
	否

	
	5-3
	电动手术床
	2
	张
	否

	11
	11-1
	耳鼻手术动力系统
	1
	套
	否

	12
	12-1
	动静态平衡测试及训练系统
	1
	套
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为海淀区医联体建设专项经费（两院合作经费）医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：北京市海淀医院指定时间。
2、交付地点：北京市海淀医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本-合同特殊条款。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包技术要求。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为海淀区医联体建设专项经费（两院合作经费）医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
★2.3、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.4、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。


（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]


第2包 品目 2-1 血液透析滤过机

数量：1台
是否进口：是
★一、设备用途：用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗，进行血液透析、血液透析滤过治疗。
二、主机技术功能参数要求：
1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液。
2、显示系统：≥10英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。				
▲3、清洗消毒支持化学、热、脱钙等多种多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒。
4、治疗曲线包括可调钠曲线、超滤曲线、透析液流量曲线、肝素曲线可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用。
5、机器可提供 4 类超滤曲线:条形,线性,锯齿形和可自由编辑曲线
6、具有≥9条可自由编辑的超滤曲线
7、具备压力测试功能，治疗过程中，可进行周期性的压力测试。
8、具备连续性密闭性压力衡定测试功能，测量间隔时间≤20min。
9、具备气泡检测器，采用超声波检测，≥0.005ml气泡无法通过。
10、具备漏血检测器。
11、具备血压计组件。
12、支持液面调节，标配静脉壶液面调节调节功能。
13、具备干粉组件，标配碳酸氢盐干粉组件。
14、支持声、光报警及安全指标异常提示。
15、具备细菌过滤器，标配单支内毒素过滤器。
16、具备可编辑备注的闹钟提醒功能。
17、标配后备电源。
三、技术参数及要求：
▲1、透析液流量范围：≥300-800ml/min连续可调，调节步长1ml/min。	
2、超滤流量范围：≥100-4000ml/h可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔超滤控制，能达到零超滤。				
3、血泵流量范围：50-600ml/min可调，精度±10%；血泵管路2-10mm可调。
4、肝素泵转速范围：0-10ml/h可调 ，精度±5%，具有大剂量追加功能。
5、静脉压监测范围：≥-50-400mmHg，精度±10mmHg。			
6、动脉压监测范围：≥-280-200mmHg，精度±10mmHg。				
7、跨膜压监测范围：≥-50-500mmHg，具有跨膜压自动跟踪报警功能。	
8、透析器动脉入口压监测范围:≥0-700mmHg。
9、透析液导电率监测范围:≥12.5-15ms/cm，报警限值12～16ms/cm。
10、漏血检测器采用光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）。
11、具有待机模式，可关闭透析液吸取。	
12、具有血液中血氧饱和度测量功能，测量范围：≥30-100%。
▲13、标配单针透析程序,可用单个血泵实现血液连续不断流经透析器,保持治疗效果。
▲14、标配在线清除率（Kt/V）监测组件，在单针透析和血液透析滤过模式下均可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和尿素清除率值。
15、具有相对血容量显示。
▲16、标配血压稳定装置，通过监测血压与相对血容量自动调整超滤率，预防透析中低血压。
17、可自动装卸血泵管	

四、售后服务：
1、整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。
6、软件系统终身免费升级。
7、提供备用机。
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第2包 品目2-2 血液透析滤过机

数量：1台
是否进口：否
★一、设备用途：用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗，进行血液透析、血液透析滤过治疗。
二、主机技术功能参数要求。
1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析模式，适用各种配方透析液。
2、显示系统采用≥10英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。				
▲3、清洗消毒支持化学、热、脱钙等多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒。
4、治疗曲线包括可调钠曲线、超滤曲线、透析液流量曲线、肝素曲线可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用。
5、具备压力测试功能，治疗过程中，可进行周期性的压力测试。
6、具备连续性密闭性压力衡定测试功能，测量间隔时间≤20min。
7、具备气泡检测器，采用超声波检测，≥0.005ml气泡无法通过。
8、具备漏血检测器。
▲9、标配血压稳定装置，通过监测血压与相对血容量自动调整超滤率，预防透析中低血压。	
10、具备在线充分性监测功能，标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和尿素清除率值。
11、支持液面调节，标配静脉壶液面调节调节功能。
12、具备干粉组件，标配碳酸氢盐干粉组件。
13、支持声、光报警及安全指标异常提示。
14、具备细菌过滤器，标配单支内毒素过滤器。
15、具备可编辑备注的闹钟提醒功能。
16、标配后备电源。
三、技术参数及要求：
▲1、透析液流量范围:≥300-800ml/min可调，调节步长1ml/min。			
2、超滤率范围：≥100-4000ml/h可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔超滤控制，能达到零超滤。				
3、血泵流量范围：50-600ml/min可调，精度±10%；血泵管路流量2-10mm可调。
4、肝素泵流量范围：0-10ml/h可调 ，精度±5%，具有大剂量追加功能。
5、静脉压监测范围：≥-50-400mmHg，精度±10mmHg。			
6、动脉压监测范围：≥-280-200mmHg，精度±10mmHg。				
7、跨膜压监测范围：≥-50-500mmHg，具有跨膜压自动跟踪报警功能。	
8、透析器动脉入口压监测范围：≥0-700mmHg。
9、透析液导电率监测范围：≥12.5-15ms/cm。
10、漏血检测器采用光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）。
11、水供应，进水压力：0.5-6.0bar。	
四、售后服务：
1、整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。
6、软件系统终身免费升级。
7、提供备用机。
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。


第3包 品目  3-1 血液透析机
数量：3台
是否进口：否 
一、设备用途：用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗。
二、主机技术功能参数要求：
1、具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液。
2、显示系统采用≥15英寸彩色液晶显示屏幕；中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。				
3、清洗消毒支持化学、热、脱钙消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化；具备强制冲洗功能，透析液吸管可联机清洗消毒。
4、治疗曲线包括可调钠曲线、超滤曲线可选择的程序；曲线可单独使用或与超滤程序组合使用。
5、具备压力测试功能，治疗过程中，可进行周期性的压力测试。
6、具备密闭性压力衡定测试功能，检查水路系统密闭性。
7、具备气泡检测器，采用超声波检测，灵敏度：大于5L气泡无法通过。
8、具备漏血检测器。
9、具备血压计组件。
10、具备在线充分性监测功能，标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示Kt/V值。
11、支持液面调节，标配动、静脉壶液面电动调节功能。
12、具备干粉组件，标配碳酸氢盐干粉组件。
13、支持声、光报警及安全指标异常提示。
14、具备细菌过滤器，标配单支内毒素过滤器。
15、具备血容计组件。
16、自动进行管路、透析器以及跨膜预冲，可选择自动双向引血或自动单向引血，可以使用透析液在线预冲回血，可追加回血量。
三、技术参数及要求：
1、透析液流量≥300-700ml/min可调。			
▲2、超滤透析液流量≥100-4000ml/h，可调，精确度：±1%，密闭式双容量平衡腔或复式泵加脱水泵超滤控制，能达到零超滤。			
3、血泵流量范围40-600ml/min可调，精度±10%；血泵管路可调。
4、肝素泵转速0-9.9ml/h可调 ，精度±10%，有大剂量追加功能。
5、静脉压监测范围≥-50-400mmHg，精度±10mmHg。				
6、动脉压监测范围≥-280-200mmHg，精度±10mmHg。			
7、跨膜压监测范围≥-50-500mmHg 跨膜压自动跟踪报警功能。	
8、气泡检测器采用超声波检测，灵敏度保证≥5µL气泡无法通过。	
9、漏血检测器采用光学检测，精度为漏血量≤0.5ml/min（Hct=25％）。	
四、售后服务：
1、整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货。
6、软件系统终身免费升级。
7、提供备用机。
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。




第5包 品目  5-1 麻醉机  
数量：3台  
是否进口：否
一、设备用途：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉、呼吸管理、呼吸和麻醉气体监测。
二、技术参数：
（一）气体输送系统：
1、氧气、空气两气源，可升级氧气、空气和笑气三气源。
▲2、标配电子流量计， 可分别设置每种新鲜气体的流量，氧气流量范围≥0-10 L/min，空气流量范围≥ 0-10 L/min。
3、O2和N2O：0.02-10 L/min；Air：0.2-10 L/min。
4、机械控制气体混合器在关机时也能输送氧气用于进行手动通气。
（二）麻醉呼吸机：
1、电动电控或气动电控呼吸机。
2、采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。
3、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，压力控制容量保证通气模式。 
4、容量控制模式下潮气量设定范围: 10-1500 ml。
5、吸气压力设置范围：5-80 cmH2O。
6、压力限制范围：10-80cmH2O。
7、压力支持 ΔPsupp：关，3-60cmH2O。
8、呼气末正压PEEP：关，3-30cmH2O。
9、呼吸频率范围: 3-100 次/分。
10、吸气时间范围：0.2-10秒。
[bookmark: _Hlk181698895]11、吸呼比范围：4:1-1:8 。
12、最大吸气流速：≥120 L/min。
13、流量触发范围：≥3-15 L/min。    
14、压力上升时间范围：0-2秒。
（三）呼吸回路：
▲1、集成一体化呼吸回路，支持134℃高温蒸汽灭菌。
2、具备回路主动加热系统，防止呼吸回路积水。
3、手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：打开，5 - 70 cmH2O。
4、CO2吸收罐容量1.5升，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换。
5、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
▲6、标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。
▲7、配备顺磁氧监测。
（四）麻醉气体挥发罐：
1、标配单麻醉罐位。
2、可升级双麻醉罐位。
（五）监测和报警：
1、彩色触摸幕≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图。
2、全自动的开机自检，能保证紧急抢救时的快速启动。
3、全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。
4、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；呼吸环（P-V，P-F）监测；吸入氧浓度监测。
▲5、每台麻醉机配备旁流呼末CO2监测功能。
▲6、每台麻醉机配备BIS监测模块。
三、售后服务：
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。

第5包 品目  5-2 高频电刀  
数量：4台 
是否进口：否
一、设备用途：用于各类外科手术、各类内窥镜手术切割和凝血。 
二、技术参数：
1、双极模式为射频级工作频率，配以专用的电凝镊和电极，可以完成神经内镜下的各种微创手术。配双极电切镜可做双极生理盐水电切（等离子电切）等。
2、输出特性：全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。
▲3、输出：两路单极手控输出，两路单极脚控输出，具有插入识别功能，一路双极脚控输出。
4、记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
▲5、输出频率：单极≥500KHz，双极≥1000KHz。
6、输出控制：可选择手控和脚控两种方式。
▲7、输出功率：单极≥350W，双极≥200W。
8、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。
9、单极低电压设计，适用于各类腔镜下手术。
▲10、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别。
11、具有主机故障识别功能，即主机无输出，面板会有相应代码提示，便于远程诊断和维修。
12、每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出。
13、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，发现断线情况，立即发出声光报警。
14、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，监测阻抗范围7.5-150欧姆。同时监测接触电阻增幅超过30%时停止输出，发出声光报警。
15、输出功率实行双重采样和双重控制。
16、主机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
17、冷却方式: 自然冷却，无风扇，适合于层流手术室。
18、间歇加载允许连续使用，允许长时间开路和短路。
19、采用功率器件和开关电路制作电刀的高压电源和高频功放。
20、可选用同品牌附件：包括各种中性极板、等离子复消型单双极手术电极、可高温复消型单双极手术电极等，适应各种手术需求。
21、安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第1部分：安全通用要求》、《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》和《YY0505医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。
22、脚踏开关连接：可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水等级为IPX8级。
23、排烟系统：具备排烟系统连接功能。
24、具备连接同品牌氩气控制仪的功能。
25、单极切割模式：
25.1纯切：功率0-350W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤2500V。
25.2混切1：功率0-250W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。25.3混切2：功率0-200W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。
25.4混切3：功率0-120W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。
26、单极凝血模式：
26.1软凝：功率0-150W，工作频率≥500KHz，负载200Ω，峰值电压≤1000V。
26.2点凝：功率0-120W，工作频率≥500KHz，负载500Ω，峰值电压≤4000V。
26.3面凝：功率0-100W，工作频率≥500KHz，负载1000Ω，峰值电压≤5000V。
26.4双路输出面凝：功率0-100W，峰值电压≤5000V。
27、双极模式：
27.1双极标准凝：功率0-200W，工作频率≥500KHz，负载100Ω，峰值电压≤400V。
27.2双极普凝：功率0-200W，工作频率≥1000KHz，负载100Ω，峰值电压≤400V。
27.3双极强凝：功率0-200W，工作频≥1000KHz，负载100Ω，峰值电压≤500V。
▲27.4宏双极：功率0-200W，工作频率≥1000KHz，负载200Ω，峰值电压≤800。
三、售后服务：
1、整机原厂质保期≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
3、需要提供技术资料，提供培训及保修方案，必须提供不少于1天操作培训。
4、1个月内出现非人为质量问题提供换货。
5、软件系统终身免费升级。
6、提供备用机。
7、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第5包 品目  5-3电动手术床
数量：2张   
是否进口：否
一、设备用途：主要用于手术中调整患者体位，暴露手术野。
二、技术参数：
1、采用电动液压非齿轮式联动系统，无外露连接件。
2、手术床台面电动功能有升降，头脚倾，左右侧倾，背板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；可手动腿板上下折、头板上下折；采用脚踏板机械刹车。
▲3、可纵向电动平移≥300mm（提供检测报告）。
4、手术床电动控制系统：
4.1、手控器为夜光型背光显示(适用于内窥镜手术低亮度环境)。
4.2、手控器具有一键复位功能。
4.3、开锁状态下键盘自动保护，按下按钮后30秒，有线手持控制器和电动液压手术床自动关闭。
4.4、台柱控制面板,用于应急或辅助控制手术床调节，双键操作，可实现床面电动升降、前后倾、侧倾、背板上折与下折的操作。
4.5、具有一键折刀位和一键反折刀位功能。
4.6、符合国家医疗安规，床身配有紧急制动按钮（提供证明图片）。
▲5、手术床供电方式：充电电池提供电能，可显示手术床蓄电池充电状态。
▲6、手术台具有单独的检修盖功能（非整机盖拆卸，提供证明图片）。
7、床板由透X光的高分子材料制成。
8、手术台T型式底座设计(提供产品图片)。
9、手术床具备液体渗入保护设计≥IPX4（提供检测报告）。
10、床垫：床垫材质惰性记忆减压海绵，具有X光可透，不漏液体，抑菌、阻燃等性能。
11、床垫厚度≥80mm。
12、配有4个万向轮，保证手术床具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间。
▲13、内建式腰桥，最大升降行程≥120mm,可在手术床两侧调整其高度。
14、在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度≤650mm,保证头部、颈部、 肩部等手术要求，床面可调低至≤550mm。
15、双片式腿板设计，上/下：≥15°/90°，水平：≥0-90°，腿板可拆装。
16、手术床具有电位均衡销并配有地线，供术中需要时接地使用。
17、手术床在安全载重下，手术台均可实现左右侧倾，背板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；可手动腿板上下折、头板上下折的动作。
18、手术台和传动装置在承受超过2倍以上安全工作负荷时不会发生失效或永久变形。
19、手术台呈水平最高位时，纵向摆动量≤15mm,横向摆动量≤10mm。
▲20、手术床最大载重量：≥350KG。
21、手术床自重：≥270Kg,保证手术床的稳定性。
22、前后倾斜(头脚倾斜):≥+25/-25°。
23、左右斜(侧向倾斜):≥+15°/-15°。
24、头板(上折/下折):≥+45°/-60。
25、背板(上折/下折): ≥+75/-40°。
26、腿板(上折/下折):  ≥0/-90°。
27、腿板外展：≥90°。
28、折刀位(FLEX)：≥220°。
29、反折刀位(REFLEX)：≥100°。
30、床面最低高度(水平状态):≤650mm。
31、手术床长度(含有头板):≥1950mm。
32、手术床宽度：≥500mm(不含边导轨)。
33、床面垂直升降距离:≥250mm。
34、所有附件均可通用。
三、配置参数：
1、	床体 2台。
2、	床垫 2套。
3、	手板 4个。
4、	腿板 4个。
5、	麻醉布帘架4套（含固定器）。
6、	手控器 2个。
7、	头板 2个。
8、	腰桥 2套。
9、	隧道垫 2个。
10、两阶脚蹬 4个。
11、钢轨固定器 12个。
四、售后服务：
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。


第11包 品目  11-1 耳鼻手术动力系统  
数量：1台  
是否进口：否
一、设备用途：用于耳鼻喉外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。
二、技术参数：
1、主机：
1.1、防电击类型：Ⅰ类。防电击的程度： BF型应用部分。
1.2、开机后自检，故障自动诊断和保护技术。
1.3、运行模式：连续运行。
1.4、具备≥5英寸彩色液晶触摸屏，支持工作状态显示，支持对转速、运行方向、泵流量进行显示与设置。
1.5、支持单泵或双泵冲水泵。
1.6、支持手柄插入自动识别，匹配对应参数。
1.7、具有自动记忆功能，可存储上一次手术手柄转速、运行方向、泵开或关、流量大小等设置。
2、脚踏开关：
2.1、具有启停、无级调速、运行方向切换等功能。
2.2、防水等级：IPX8。
3、刨削手柄：
3.1、手柄重量≤200克。
▲3.2、手柄可水洗、可高温高压灭菌。
3.3、支持单向、往复旋转，转速可调，往复频次可调。
3.4、单向最大转速≥12000 r/min，往复最大转速≥5000 r/min。
3.5、手柄具有过负载保护功能。
3.6、大流量直通式吸引通道。
3.7、可适配多种专用刨削刀具，快速刀具夹头。
▲3.8、冷却注水管路支持高温高压消毒。
4、刨削刀头：
▲4.1、具有一次性和复用刨削刀头。
▲4.2、复用刨削刀头支持高温高压消毒。
▲4.3、复用刨削刀按使用次数计算，单次使用成本≤600元。
5、磨钻手柄：
5.1、最大转速≥12000 r/min。
5.2、支持高温高压消毒 。
6、磨钻头：
6.1、具备多种规格磨钻头可选。
6.2、复用磨钻头支持高温高压消毒。
三、配置参数：
1、主机1台。
2、脚踏1个。
3、刨削手柄1个。
4、磨钻手柄1个。
5、0°复用刨削刀6个。
6、40°复用刨削刀4个。
7、60°复用刨削刀2个。
8、复用磨钻1个。
9、注水管路2套。
10、配套灭菌盒1套。
四、售后服务：
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。



第12包 品目 12-1 动静态平衡测试及训练系统  
数量：1套  
是否进口：否
一、设备用途：用于人体平衡功能评估，对受试者的前庭输入、视觉输入、体觉输入进行测试，辅助患者进行康复训练。
二、技术参数：
▲1、系统具有静态、自动动态、被动动态三种平衡模式下的评估与训练功能，根据平衡能力得分，加权分析判断受试者视觉、前庭觉、本体觉三大感觉系统在平衡功能障碍中的贡献比例，生成相应的图表化的评估报告。
2、站位平衡装置参数：
2.1、站位平衡台为圆盘型或方形，负载≥150kg。
2.2、站位平衡台最大倾斜角度≥13度，站位平衡台可以根据评估和训练需要设置任意方向运动。（线性运动、360度环绕等）
3、站位评估项目：
▲3.1、感官统合测试（SOT）：包含站立位平衡力得分、感觉系统分析、髋策略和踝策略分析、重心轨迹等测试指标。
3.2、重心节律测试（RWS）：包括左右轴上速度、前后轴上速度、左右方向控制、前后方向控制、重心轨迹等测试指标。
3.3、稳定极限测试（LOS）：包括重心向前、左前、左、左后、后、右后、右和右前的反应时间、移动速度、终点偏移、最大行程和方向控制等测试指标。
▲3.4、适应性测试（ADT）:包含前翘、后翘两个运动测试项目。
3.5、本体感觉测试：包括睁眼/闭眼下重心摇摆速度、重心初始位置、重心轨迹等测试指标。
▲3.6、被动测试：包括测试台水平移动时人体重力分布、反应时间和振幅标度等测试指标。
3.7、单侧姿态测试：包括受试者单腿站立时，睁眼、闭眼情况下，人体重心摆动 的平均速度、左右侧速度差异等测试指标。
3.8、姿态识别速度精确度：±3°/s（速度范围±250°/s）。
[bookmark: OLE_LINK1]3.9、姿态识别角度（X轴）精确度：≤±1°（角度范围±20°）。
3.10、姿态识别角度（Y轴）精确度：≤±1°（角度范围±20°）。
3.11、姿态识别角度（Z轴）精确度：≤±1°（角度范围±45°）。
4、视觉评估：
4.1、动态视敏度测试（DVA）。
4.2、凝视稳定性测试（GST）。
5、训练模式：
5.1、站姿训练模块。
5.2、序列训练模式：包括活动度训练、重心转移训练和闭链训练等。
5.3、游戏训练模式：包括静态、主动、被动、统合等训练方式。
6、具备丰富的临床报告，评估和训练数据均可由柱状图、数据列表、轨迹、原始数据、总结评价等方式呈现。
7、具备龙门式安全防护装置设置，与穿戴式马甲或安全带连接，方便平衡评估及训练同时保护患者安全。
8、系统具有急停开关，在患者出现不适等紧急状况时，随时紧急停止制动功能。
9、患者信息管理功能：具有建立患者信息，进行患者信息修改、删除、查询功能。
10、所有软件功能模块需提供检测报告。
三、售后服务：
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等。
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作。
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、操作培训≥1天，提供技术资料。
5、1个月内出现非人为质量问题免费换货。




[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。
2.2采购标的需满足的服务期限要求
2.2.1、质量保证期（保修期）及服务要求：详见各包技术参数。
2.2.2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
2.2.3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.2.4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.2.5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
2.2.6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.2.7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK200]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
[bookmark: _GoBack]2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无

