采购需求
一、需求范围：合同签订后1年内总务库房日杂物品库后续列表同类物品供货服务。
二、本次采购主要日杂物品需求情况见附表。
三、总务库房日杂物品库中第一包附表以外的同类洗消日杂物品在不超预算情况下由中标单位供货，按照医院制度审批。
四、第二包仅限采购清单内物品使用。
五、所有采购物品不接受进口产品。

附表：1.第01包日杂物品（无纺布）等需求表
2.第02包包药膜需求表

附表1：第01包日杂物品（无纺布）等需求表
	包号
	序号
	名称
	要求
	规格
	单位
	单价预算（元）

	1
	1
	医用无纺布
	产品为医用包装无纺布，采用五层SMMMS聚丙烯复合而成，满足《YY/T0698.2-2022最终灭菌医疗器械包装材料》的技术要求。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌。
2. 产品克重60g/㎡。
*3. 产品颜色最少为6种（蓝色.白色.粉色.绿色.紫色.黄色），可提供单张、双层双色、双层烫合无纺布，以满足不同科室要求和便于分类管理。
4.PH值应在5~8之间，应不脱色，应符合《YY/T0698.2 - 2022最终灭菌医疗器械包装材料》的技术要求提供三年内CMA第三方检测报告。
*5. 断裂伸长率纵向≥60%，横向≥60%；抗张强度纵向≥2kN/m，横向≥1kN/m；湿态抗张强度纵向≥2kN/m，横向≥1kN/m；耐破度≥240kPa；湿态耐破度≥200kPa；撕裂度纵向≥2500mN，横向应≥4000 mN；应符合《YY/T0698.2 - 2022最终灭菌医疗器械包装材料》的技术要求，有一定的强度和韧性，在使用和搬运过程中不易破裂和损坏。提供三年内CMA第三方检测报告。
6.D65荧光亮度≤1%，应符合《YY/T0698.2 - 2022最终灭菌医疗器械包装材料》的技术要求GB/T 7974实验，提供三年内CMA第三方检测报告。
7. 水溶性氯化物含量应≤500mg/kg（以氯化物计），硫酸盐含量应≤2500mg/kg（以硫酸钠计），应符合《YY/T0698.2 - 2022最终灭菌医疗器械包装材料》的技术要求，提供三年内CMA第三方检测报告。
8. 无菌有效期180天，可提供第三方检测报告。
9. 经过压力蒸汽灭菌、过氧化氢灭菌、环氧乙烷灭菌、甲醛灭菌后，灭菌因子穿透性能测试，化学指示卡均达到标准合格色，生物指示剂均为阴性无菌生长，符合《消毒技术规范》的规定，提供三年内CMA第三方检测报告。
*10. 经过压力蒸汽灭菌、过氧化氢灭菌、环氧乙烷灭菌、甲醛灭菌后，湿性、干性条件下的微生物屏障性能检测，无菌有效期实验，芽孢透过的菌落数及菌落总数均符合要求无菌生长，符合《消毒技术规范》的规定，提供三年内CMA第三方检测报告。
*11. 1. 生产企业通过质量管理体系（ISO9001）、医疗器械质量管理体系(IS013485)、职业健康安全管理体系（ISO45001）以及环境管理体系（ISO14001）等认证。并提供证书。
*12.符合GB/T 16886生物相容性（皮肤刺激，致敏，细胞毒性），并提供三年内CMA第三方检测报告。
*13.产品有效期≥ 5年。
	100cm*100cm*360张
	张
	4.08

	
	2
	医用无纺布
	
	120cm*120cm*300张
	张
	6.04

	
	3
	医用无纺布
	
	140cm*140cm*100张
	张
	8.33

	
	4
	医用无纺布
	
	80cm*80cm*400张
	张
	2.55

	
	5
	医用无纺布
	
	60cm*60cm*600张
	张
	1.28

	
	6
	吸水纸
	
	35cm*25cm*1000张
	张
	0.64

	
	7
	多酶清洗剂
	1.主要成分：含强效脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶及表面活性剂。
2.外观性状：液体产品应澄清透明，不分层，无悬浮物或沉淀，无明显异味，颜色浅淡，不影响使用过程中的视觉判断。
3.适用范围：适用于手术器械、内镜、相关附件及其他医疗器械的手、机清洗；对不锈钢、碳钢、铜、铝、塑料、橡胶、硅胶 等多种材质器械均无腐蚀、无损伤，不影响器械的机械性能和灭菌穿透因子的穿透，提供带CMA章的第三方兼容性检测报告。
4.pH值：原液pH值在6.5 - 7.5之间，呈中性，对器械温和，不会造成酸碱腐蚀。
5.稀释比例：稀释比率≥1:280（2000ml水中加入7ml本产品），在此比例下能保证良好的清洗效果，也可根据污染程度在一定范围内调整 ，并说明调整后的清洗效果变化情况。
6.清洗温度：适用水的温度为20℃—40℃，此范围内温度越高清洗效果越好，提供不同温度下的清洗效果对比报告。
7.清洗效果：
- 对蛋白质、淀粉和脂肪的模拟污染物去除率：对模拟污染物中蛋白的去除率≥90%，对模拟污染物中淀粉的去除率≥60%，对模拟污染物中脂肪的去除率≥50%，符合相关医用清洗剂卫生要求标准，提供权威第三方检测报告。
- 人工模拟污染物去除率≥95%，肉眼观察污染物应完全溶解脱落，外观表面清洁光亮，无残留物质，符合《医用清洗剂卫生要求》 ，提供带CMA章的第三方检测报告。
- 对血液和细菌混合物的去除率大于99%，且ATP含量下降率≥99%，符合相关标准规定，提供检测报告。
- 对生物膜有去除能力，可有效预防生物膜形成，生物膜去除率≥90%，提供相关检测报告或专利文件。
9.泡沫特性：低泡或无泡配方，清洗过程中产生的泡沫在清洗结束后5分钟内自然消散率≥99%，不影响清洗和漂洗效果，易漂洗，无残留。
10.环保要求：产品环保，所有成分均可生物降解，不会对环境造成污染，提供生物降解性检测报告。
11.包装规格：提供多种包装规格，如[列举常用规格]，满足不同科室、不同使用频率的需求 ，包装材质需坚固耐用、密封良好，防止渗漏。
12.有效期：在规定的储存条件下，保质期≥2年 ，并说明储存条件要求（如温度、湿度、避光等）。
13.质量认证：生产企业通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证等相关国际或国内权威认证 ，产品符合国家及行业现行的质量标准 ，提供证书复印件。
	5L/桶
	桶
	1020

	
	8
	树脂还原剂(软水盐）
	1.执行标准：QB/T5755-2022《离子交换树脂再生剂氯化钠》；
2.氯化钠（NaCl）含量≥99.5%；
3.钙镁离子总量≤0.25%，其中钙离子≤0.1%、镁离子≤0.1%；
4.水不溶物≤0.2%，水分≤0.3%；
5.感官：白色均匀颗粒/片状，无异味、无可见杂质；
6.包装：食品级PE内袋+编织袋，防潮密封。
	1*10公斤
	公斤
	2.55

	
	9
	外科手消毒液
	1.符合GB27950-2020《手消毒剂通用要求》、GB/T26373-2020《醇类消毒剂卫生要求》；
2.主要有效成分：乙醇（60%-80%，v/v）与葡萄糖酸氯己定（0.45%-0.55%，w/w）；
3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及医院感染常见细菌；
4.皮肤无刺激，无残留、无粘腻感；
5.开启后有效期≥90天，保质期≥24个月。
	700ml
	瓶
	72.25

	
	10
	抑菌洗手液
	1.符合GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》；
2.有效成分：含抑菌成分（如苯扎氯铵/三氯羟基二苯醚），对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌抑菌率≥99.9%；
3.pH值：中性/弱酸性（5.5-7.0），温和无刺激；
4.泡沫丰富易冲洗，无残留；
5.保质期≥24个月。
	700ml
	瓶
	55.25

	
	11
	内镜专用多酶清洗液
	1.适用范围：适用于消化内镜、呼吸内镜等医用软式内镜及附件的手工/自动清洗消毒机清洗，可有效去除内镜表面及管腔内的蛋白质、脂肪、淀粉、生物膜等有机污染物
2.形态：透明液体
3.气味：无刺激性异味
4.需含复合酶系，至少包含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶，可额外要求含果胶酶、甘露聚糖酶等（提供成分清单）。关键酶活性（需提供带CMA章的第三方检测报告），酶活性稳定性：在规定储存条件下，有效期内酶活力保留率≥80%。
5. 清洗与生物膜去除能力
- 有机物去除率：对蛋白质、脂肪、淀粉的去除率≥95%（提供第三方检测报告，参照《医用清洗剂卫生要求》）。
- 生物膜去除率：对内镜常见细菌（如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌）形成的生物膜去除率≥90%（需提供专项检测报告）。
- 渗透性能：可渗透至内镜管腔内壁及缝隙，对管腔内污染物的清除率≥98%。
6. 安全性与兼容性
- 腐蚀性：对内镜常用材质（如不锈钢、聚四氟乙烯、硅胶、橡胶）无腐蚀、无变色、无老化（提供材质兼容性检测报告）。
- 刺激性：皮肤刺激性测试为“无刺激”，符合GB/T 21604-2008《化学品皮肤刺激性试验方法》。
- 环保性：生物降解度≥90%，不含磷、荧光剂、重金属等禁用成分。
7. 使用性能
- 稀释比例：
- 手工清洗：1:300 - 1:400（污染严重时可提高浓度至1:200）；
- 自动清洗机：1:400 - 1:500（具体可按清洗机要求调整）。
- 适宜温度：25℃ - 40℃（温度超出范围时需说明酶活性变化幅度）。
- 作用时间：常规污染浸泡≥2分钟，重度污染浸泡≥5分钟，即可达到有效清洗效果。
- 起泡性：低泡或无泡配方，适配自动清洗机。
8. 保质期：未开封产品≥24个月（常温、避光、密封）。
9. 资质与证明文件要求
-提供近1年内带CMA/CAL章的第三方检测报告，需涵盖酶活性、清洗效果、腐蚀性、生物膜去除率等核心指标。
-提供产品说明书（需明确成分、使用方法、注意事项、应急处理措施等）。 
10. 售后服务：要求厂家提供技术支持（如清洗方案指导、现场培训），产品质量问题需在2小时内响应，2天内解决。
	5L/桶
	桶
	731

	
	12
	二氧化氯消毒粉
	1.二元包装（A剂+B剂），执行《二氧化氯消毒剂卫生标准》（GB26366-2010）；
2.A剂（稳定性二氧化氯）含量：五步碘量法测定，活化后有效含量≥10%（w/w）；
3.B剂为活化剂，与A剂按规定比例混合可快速释放二氧化氯；
4.可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒及芽孢，适用于医院污水、环境消毒；
5.1000g/袋，A+B剂套装，有效期≥24个月。
	A剂＋B剂（1000g/袋）
	kg
	59.5

	
	13
	医用粘尘垫
	1.材质：聚乙烯（PE）薄膜+高粘性压敏胶，无荧光剂；
2.规格：65cm×115cm，误差≤±0.8cm；
3.结构：可撕式，30层/本，每层带数字标识，方便更换；
4.性能：纵向拉伸强度≥20N，横向拉伸强度≥15N，粘性稳定，不掉胶；
5.用途：手术室、ICU、实验室等洁净区域入口鞋底除尘。
	65cm*115cm
	本
	242.25

	
	14
	分析纯氯化钠
	1.执行标准：GB/T1266-2006《化学试剂氯化钠》；
2.分析纯（AR），氯化钠含量≥99.5%；
3.澄清度试验：合格；
4.杂质含量：硫酸盐≤0.002%，重金属（以Pb计）≤0.0005%，砷≤0.00002%；
5.包装：25kg/袋，防潮密封。
	1*25公斤
	公斤
	5.1

	
	15
	医疗器械负压清洗专用多酶清洗剂
	1.适用于全自动清洗消毒机/手工清洗；
2.中性配方，含多种酶制剂（蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等），pH值6.5-7.5；
3.高效去除蛋白质、脂肪、血液等有机污物，无腐蚀；
4.机洗使用比例：1:300-1:500，手洗：1:200-1:300；
5.规格：2.5L/桶，有效期≥24个月。
	2.5L
	桶
	488.75

	
	16
	除锈湿巾
	1.医用级无纺布材质，无荧光剂、不掉屑；
2.含温和有机酸配方，可快速去除手术器械表面锈斑、黄斑，对不锈钢无腐蚀；
3.对皮肤无刺激，擦拭后无需冲洗，无残留；
4.规格：40抽/包，单片尺寸≥14×17cm；
5.符合一次性使用卫生用品卫生标准，有效期≥24个月。
	40抽/包
	包
	165.75

	
	17
	浓缩型润滑防锈剂
	1.成分要求：主要成分应为医用高纯净水溶性矿物油等，不含硅油、香精、稳定剂，无粘性，无毒，不分层。
2.性能指标
- 润滑性能：能有效降低器械关节活动的摩擦力，使器械操作灵活，经润滑后的器械关节活动顺畅，无卡顿现象。
-防锈性能：在规定的储存条件下，对不锈钢、碳钢等常见医疗器械材质的防锈期不少于1年，提供盐雾试验报告，盐雾试验时间≥48小时 。
-水溶性：完全水溶性，稀释后溶液透明无泡，对饱和蒸汽及其他灭菌介质的穿透无影响，不影响消毒灭菌效果。
-稀释比例：手工润滑时稀释比例为1:300-1:500；自动润滑时稀释比例为1:200-1:400。
-外观 ：无色或淡黄色透明液体，无沉淀、分层现象。
-气味：无刺激性气味。
3.检测报告：提供第三方权威机构出具的产品质量检测报告，涵盖成分分析、润滑性能、防锈性能、水溶性等检测项目，检测结果符合相关标准要求。
4.保质期 ：自生产之日起，保质期不少于2年。
5 售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括技术支持、培训等，2小时响应用户的咨询和投诉，若产品出现质量问题，应在48小时内上门处理。
	5L/桶
	桶
	816

	
	18
	电解质
	1.医用级电解质补充制剂，适用于临床补液/分析配套；
2.含钾、钠、氯等主要离子，配比符合医用标准；
3.无热原、无内毒素，符合医用安全要求；
4.规格：30袋/箱，单袋独立包装，有效期≥24个月；
	30袋/箱
	袋
	27.2

	
	19
	润滑防锈剂
	1.适用于消毒供应中心复用手术器械的润滑、防锈保养；
2.水溶性矿物油配方，无腐蚀、无残留，不影响灭菌效果；
3.可在器械表面形成保护膜，防止生锈、卡滞；
4.规格：250ml/瓶，喷雾型/液体型，有效期≥24个月；
5.提供第三方检测报告，证明对器械无腐蚀、无毒性。
	250ml/瓶
	瓶
	127.5


注：1、目录外货物按京东自营价格中最低价采购，如果其不在京东自营中，需经采购人认可。
2、注：若投标人所投货物单价超过采购需求中的单价预算，则否决其投标。

附表2：第02包包药膜需求表
	包号
	序号
	名称
	规格
	单位
	单价预算（元）

	2
	1
	包药膜（含碳带）
	高分子包药膜（ HKC-YD250- Z75-61）
碳带（HKC-TD250-77）
	套
	590



	序号
	货物名称
	技术参数/规格要求
	备注

	1
	高分子包药膜（型号：HKC-YD250-Z75-61）
	1、 基础规格参数1. 适用设备：适配型号对应自动摆药机/包药机，与碳带配套使用2. 尺寸规格：宽度75mm±1mm，长度250m±1m/卷，内芯直径适配设备通用规格3. 厚度：50μm-61μm，偏差±5%，膜面厚度均匀无明显厚薄差
二、材质与性能要求1. 材质：食品级/医药级高分子复合膜，无毒、无异味，不含荧光增白剂2. 机械性能：拉伸强度≥15MPa，断裂伸长率≥200%，耐撕裂、耐穿刺，适配设备高速分包作业3. 阻隔性能：防潮、防氧化，有效保护药品不受潮、不氧化，满足药品储存环境要求4. 热封性能：热封温度适配设备，热封牢固不渗漏，分包过程无断袋、漏药现象
三、卫生与安全要求1. 微生物限度：需氧菌总数≤1000cfu/100cm²，霉菌、酵母菌总数≤100cfu/100cm²，大肠埃希菌不得检出，无异常毒性2. 重金属含量：铅、镉、汞、铬等重金属残留量符合国家医药包装材料相关标准，不得超出限值3. 环保性：材料可降解或符合医用包装废弃物处理要求，无有害成分释放
四、适配与兼容性要求1. 与对应型号碳带配套使用，打印字迹清晰、牢固，不易脱色、脱落2. 与设备分包系统兼容，不卡纸、不打滑，不影响设备正常运行3. 单卷重量均匀，卷绕整齐，无褶皱、破损、气泡、杂质等缺陷
五、质量与售后要求1. 提供产品检验报告、医疗器械注册证（若适用）、厂家资质文件2. 产品保质期≥12个月，供货时剩余保质期不少于9个月3. 供货厂家需具备药房自动化耗材生产或配套服务能力，提供技术支持与更换服务
	核心耗材，需与设备及碳带匹配
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	碳带（型号：HKC-TD250-77）
	1、 基础规格参数1. 适用设备：适配型号对应自动包药机/摆药机，与高分子包药膜配套使用2. 尺寸规格：宽度77mm±1mm，长度250m±1m/卷，内芯直径适配设备通用规格，与包药膜卷芯兼容3. 涂层结构：蜡基/混合基碳带，背涂层防静电、抗磨损，保护打印头
2、 打印性能要求1. 打印效果：打印字迹清晰、均匀，分辨率≥300dpi，可清晰打印药品名称、剂量、用法、条码等信息2. 附着力：打印字迹耐高温、耐摩擦、耐酒精擦拭，分包及储存过程中不易脱色、脱落，符合药品标识可读性要求3. 适配速度：适配设备高速打印需求，无断带、跳印、漏印现象4. 油墨熔点：适配设备打印温度，不产生溢墨、拖尾，不污染包药膜与设备
3、 材质与安全要求1. 成分：蜡/树脂/聚酯材质，无有毒有害成分，与药品无化学反应2. 背涂层：防静电涂层，有效减少打印头磨损，延长打印头使用寿命，不产生静电干扰设备运行
四、质量与售后要求1. 提供产品检验报告，明确打印性能、附着力、耐磨度等指标检测结果2. 产品保质期≥12个月，供货时剩余保质期不少于9个月3. 与包药膜配套供应，不影响设备正常打印功能，提供打印效果调试服务4. 供货厂家需具备对应型号设备耗材配套经验，提供技术支持
	与包药膜配套使用，保障打印质量
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