采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的的名称
	数量
	最高限价（单价）
	最高限价（总价）
	是否允许采购进口产品
	简要技术需求或服务要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK30]彩色超声诊断仪
	1
	36
	36
	否
	详见采购需求

	2
	[bookmark: OLE_LINK31]便携式睡眠呼吸监测仪
	1
	8
	8
	否
	详见采购需求

	
	[bookmark: OLE_LINK38]6分钟步行试验仪
	1
	5
	5
	否
	

	
	[bookmark: OLE_LINK39]便携式肺功能检测仪
	1
	2
	2
	否
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK32]经颅直流电刺激治疗仪
	1
	16
	16
	否
	详见采购需求

	4
	[bookmark: OLE_LINK34]口腔微动力系统
	1
	3.5
	3.5
	否
	详见采购需求

	
	[bookmark: OLE_LINK43]头戴式放大镜
	6
	1.2
	7.2
	否
	

	
	[bookmark: OLE_LINK44]种植机
	1
	3
	3
	否
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK35]便携超声设备
	1
	15
	15
	否
	详见采购需求

	6
	[bookmark: OLE_LINK36]射频消融设备
	1
	6
	6
	否
	详见采购需求


2. 项目背景/项目概述（如有）
海淀区高层次人才专项经费医疗设备购置项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：自合同签订之日起60日内交货
交货地点：北京市海淀医院
2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为海淀区高层次人才专项经费医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）



第一包：彩色超声诊断仪
彩色超声诊断仪
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于神经外科的超声诊断、术中评估与辅助治疗。用于外周神经、浅表神经定位、神经阻滞、术中浅表定位以及观看体表及深部肿物。
二、技术参数
1.超声诊断仪技术参数
▲1.1.具备≥19寸高分辨率彩色触摸屏；
1.2.主机物理通道数≥64，可视可调动态范围≥180dB；	
▲1.3.电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥240分钟；
▲1.4.主机内置≥2个可激活探头接口，台车支持电动升降；
1.5.具备数字波束增强器、宽频带波束形成器；
1.6.具备数字化高分辨二维灰阶模式；
1.7.具备组织谐波成像模式；
1.8.具备频率复合成像技术；
1.9.具备空间复合成像技术；
1.10.具备斑点抑制成像技术；
1.11.具备能量、方向能量多普勒图模式；
1.12.支持频谱多普勒成像：脉冲多普勒、连续波多普勒；
1.13.支持一键自动优化，包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变；
1.14.支持血管追踪，自动识别并跟踪血管，自动调整取样框和PW的取样门定位，自动调节彩色框偏转角度、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转；
1.15.支持扩展成像、实时双幅对比成像；
▲1.16.具备穿刺针增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整；
▲1.17.具备智能神经标准面辅助教学，具备不同颜色标识出神经、肌肉、血管、骨骼等，并进行同屏双幅画面实时对比显示；
1.18.具备肌骨、关节、神经、颈椎、腰椎等专用测量包；
▲1.19.内置超声教学软件，包含解剖图谱，标准的超声图像及操作手法，扫查位置参考图，支持视频播放，上下同屏对比；
1.20.支持电影回放和原始数据处理；
1.21.内置超声工作站，支持病案管理，存储硬盘≥240GB，图像支持PC格式直接导出；
1.22.云端互联功能
1.22.1超声主机自带4G/5G通讯模块，设备上可显示4G/5G信号及强度，无需借助wifi，无需额外下载APP，即可支持实时远程超声会诊，同时可在任意PC端共享及使用;
1.22.2无需额外下载APP，手机可扫描二维码调阅观察原始图像信息。原始图像信息支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能;
1.22.3无需额外下载APP，支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等;
1.23.具备HDMI， USB输出接口；
1.24.二维灰阶级数≥256，分辨率≥14bit；
1.25.扫描深度≥25cm；
1.26.最大测量速度：PWD：血流速度最大≥8 m/s，最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）；
1.27.支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵；
▲1.28.配备微凸阵探头，频率范围≥3.0 - 7.0MHz，探头有效阵元≥128；
▲1.29.配备靴型高频探头，频率范围≥4.0 - 15.0MHz，探头有效阵元≥128；
▲1.30.配备线阵探头，频率范围≥4.0-11.0MHz，探头有效阵元≥192，探头上具有自定义按键，设置增益调节、冻结解冻等功能；
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.探头≥3把，至少包含微凸阵探头1把、靴型高频探头1把、带控制按键线阵探头1把
2.3.台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮等）
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。



第二包：便携式睡眠呼吸监测仪
[bookmark: OLE_LINK41]设备一：便携式睡眠呼吸监测仪
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于临床诊断睡眠呼吸障碍、睡眠相关疾病、科研、教学、压力滴定等相关工作。
二、技术参数
1、主机与采集盒
1.1、独立通道数≥10通道；
1.2、至少具备体位 1 导、口鼻热敏气流 1 导、口鼻压力气流 1 导、血氧饱和度 1 导、脉率 1 导、胸部呼吸运动 1 导、腹呼吸运动 1 导、鼾声 1 导、收缩压 1 导、CPAP 压力 1 导等；
1.3、具备呼吸机信号采集11 导；
1.4、支持电池供电，可连续工作≥24 小时
1.5、支持无线数据传输；
1.6、具备内存储≥8G；
2、具备分析用工作站与移动式分析终端
2.1、工作站计算机CPU：i5 或以上性能，内存≥16G，固态硬盘≥128G，机械硬盘≥500G，彩色液晶显示器≥22寸；
2.2、移动式分析终端采用主流高性能移动平板，搭载原厂App实现功能；
2.3、工作站与移动式分析终端数据分析软件为全中文操作界面，均支持自动或手动分析。符合最新睡眠分期 AASM 标准规则。
2.4、睡眠采集分析功能具备但不限于睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、PTT、呼吸事件、心律失常、ST 段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声等功能；
2.5、软件支持以色标标记睡眠各期纺锤波 Spindles，K 复合波，Delta 波，REM 期的反相眼球运动等，可自由定义分析标准；
2.6、自定义腿动事件分析设置应具备但不限于包括：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS 最短时间间隔、PLMS 最长时间间隔和 PLMS 所含最少腿动次数；
2.7、睡眠监测压力滴定功能支持连接主流品牌呼吸机，实现远程调压和参数设定，获取呼吸机参数（如 CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak 等）；
2.8、 数据分析软件可实时同屏显示主机高频信号（包括 EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（包括血氧、鼻气流、体位等）等自定义信号采样率，并设置不同的高通滤波、低通滤波、工作频率数值，便于采集不同类睡眠数据；
2.9、具备导联连接定标实时数字阻抗监测
2.10、可生成国际通用格式报告，支持分析任何睡眠厂家的数据。数据支持但不限于转成EDF、RIFF、EXE等文件。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII和EXCEL文件；
3.设备配置
3.1、主机1台；
3.2、分析用工作站1套；
3.3、移动式分析终端1套；
3.4、胸腹呼吸导联线绑带8套
3.5、口鼻气流传感器5套；
3.6、鼾声传感器6套；
3.7、血氧传感器9个；
3.8、鼻气流管20根；
3.9、激光打印机1台
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备二：6分钟步行试验仪
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于针对心肺功能不全、慢性阻塞性肺病（COPD）、心力衰竭等患者提供六分钟步行试验、多维度生理监测、风险评估及个性化运动处方制定。
二、技术参数
▲1.支持六分钟步行试验（6MWT）评估；
2.智能化6分钟步行试验系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》 规范要求，全程实时监测生理参数：心电、心率、呼吸、血氧，并呈现实时动态趋势图，查看试验过程中各参数变化趋势，趋势图实时呈现加圈过程及时间点；
3.6分钟步行试验过程中可以记录患者异常情况（胸闷、头晕、心悸、呼吸困难、心绞痛、体力不支等）以及处理方式（暂停训练、吸氧等），能够自定义患者异常情况以及处理方式，支持提前暂停训练和结束训练；
[bookmark: _Hlk192853725]4.具备身份证自动识别与信息自动录入功能，具备音量放大装置，语音提示全程指导患者完成6分钟步行试验；
5.具备心率变异性分析功能，并出具HRV分析报告，并出具HRV分析报告，报告内包含SDNN、SDANN、RMSSD、NN50、pNN50、HRVTI、LF、VLF、HF、ULF、庞加莱图、去趋势波动趋势图（DFA）、NN间期差值散点图、非线性特征图等；
6.具备心身多维度的量表评估功能，包括SDS、SAS、PSQI、MMRC、EQ-5D-5L、SF-36等，支持量表新增；
7.监测生理参数：
7.1心电监测具备心电监测功能，导联标配单导联、可选择五导联、十二导联；
7.2心电监测范围15BPM-300BPM，准确度±1BPM，频率响应0.67Hz-40Hz(50Hz正弦波信号；
7.3血氧测量范围：35%-100%，精度： 70%-100%，±2%，50%-69%，±3%，50%以下不作要求；
7.4呼吸率：使用呼吸感应体积描记技术（RIP）进行呼吸率采样，呼吸率监测范围6BPM-70BPM、分辨率1BPM；
7.5血压测量范围：（0-39.9）kPa/（0-299）mmHg，静态测量准确度：≤±3mmHg（±0.4kPa）；
7.6.采用陀螺仪技术自动计圈功能，精准自动计算步行距离、步数，最后半圈六分钟步行距离支持自动生成或手动录入；
8.数据管理与评估与报告：
8.1具备患者管理功能，支持与院内HIS/LIS系统对接，数据不上传院外服务器；
▲8.2智能生成六分钟步行试验报告，报告内容包括：是否参加过六分钟步行试验、试验前是否用药、试验时是否需要吸氧；试验时是否需要使用助行设备；报告呈现血氧、心率、步速、呼吸等生理参数的变化趋势图，趋势图中同时呈现加圈记录及异常事件记录；各生理参数的试验前后对比表；自动推送运动处方建议（快走、跑步机、功率车、椭圆机处方建议）；准备阶段、试验阶段、恢复阶段最快及最慢心率的心电图；
8.3支持数据分析与回顾，可按年龄、性别、疾病分类生成步行距离、心率恢复值等统计图表。
9.设备配置：
9.1试验工作站计算机1套， 液晶显示屏≥23英寸，
9.2移动工作站Pad1个，屏幕≥10寸；
9.3无线激光打印机1台；
9.4动态心电记录仪、血压计、血氧仪或移动式多参数监护设备1套；
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备三：便携式肺功能检测仪
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于测量患者呼出或吸入的气体流量及容量，分析肺通气指标。
二、技术参数
1.技术参数
▲1.1.具备肺通气功能检测指标：FVC (用力肺活量):FVC 、FEV1 、FEV1/FVC 、FEV1/VCmax、VCmax MEP、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、ELA (肺年龄)、FETVexp、Vexp%FVC、BMI、VC/Weight、BSA 等呼气指标，VC (肺活量)VC max 、VC-EX 、VC-IN 、ERV 、IRV 、VT 、IC 、TLC、BF 、MV 、MVV等；
▲1.2.支持最大分钟通气量MVV 评测，指标参数：MVV、MVV1、MVV6、T-MVV 、VT-MVV、BF-MVV;
▲1.3.支持流量容积环，潮气呼吸，慢通气，最大通气量，支气管舒张试验，检测时可分别显示流量容积曲线(F-V 曲线)、时间容积曲线 (V-T 曲线)以辅助质控；具中国人预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard 预计值；
1.4.流量测量范围：(0～14)L/s；流量精确范围：±10%或0.17 L/s，取其大者。
1.5.容量测量范围：(0～8)L；容量精确范围：±3%或者±0.05L，取其大者。
1.6.气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/(L/s)。
1.7.频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者。
1.8.支持配合定标筒进行标准定标及验证和3流量定标及验证。
1.9.支持环境参数(温度、湿度、大气压)输入并进行BTPS 修正功能。
1.10.软件功能支持流量-容积曲线展示、容积-时间曲线展示、用力肺活量展示。支持根据报告样式模板预览报告、生成报告、打印报告。
1.11.软件支持肺功能检查对象信息收集及管理，包括检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息。具备多种随访问卷配置；
▲1.12.便携式，可连接平板电脑使用，也支持与PC电脑、智能电视等屏幕扩展使用。
▲1.13.支持与医院慢阻肺科研平台对接，接口方式为：webservice ，接口格式为：json
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.3L定标桶1个
2.3.平板电脑1个
2.4.无线打印机1台
三、售后服务
1、整机质保期：≥3年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。



[bookmark: OLE_LINK33]第三包：经颅直流电刺激治疗仪
经颅直流电刺激仪
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍、失眠症状。
二、技术参数
▲1、输出方式：可支持 ≥4 名患者同时独立治疗，后期可根据需求进行升级，可满足 ≥8 台设备同时连接工作站软件。
2、传输距离：电刺激仪和电刺激仪台车工作站无线传输距离≥ 8 米。
▲3、传输方式：采用无线传输协议，支持升级覆盖整个病区范围。
4、实时显示真实的阻抗值，在输出开路时开路电压＜ 36V。
5、参数设定：所有刺激参数可通过工作站软件设置无线传输，亦可通过电刺激仪上的专用按键调节，刺激参数实时显示。
▲6、电流强度 ：0-2.5mA。
7、电流控制：在刺激治疗过程中，可通过电刺激仪实现输出电流的实时线性调节。
8、刺激时间 ：30s-30min，≥8档可调。
9、刺激模式：经颅直流电刺激模式。
10、预刺激：刺激仪开始电刺激治疗前，先进行预刺激；预刺激时间≤10s。
11、按键锁定功能防止误操作：点击可锁定和解锁刺激器。
12、电刺激仪电池工作时间：在满电的工作条件下，连续工作时间≥ 4小时。
13、刺激仪低电量提醒功能：当电压低于4.2V 时，屏幕图标闪烁提醒，≤20s内自动关机。
▲14、安全保护功能：可实时监测异常、自动断电报警，具备电流梯度缓冲及参数超限保护；
15、节电功能：在治疗完毕、未启动治疗两种状态下，按键 ≤4 分钟无操作，将会自动关机。
16、同步训练治疗功能：治疗的同时可以做 PT、OT、ST 等康复训练。
17、患者信息管理功能：可进行患者信息的录入/删除、搜索、选择确认。
18、患者方案选择：可根据患者的治疗记录进行选择或建立新的治疗方案。
19、数据管理功能：所有患者的治疗记录可以查询、删除、打印、统计分析，同时支持科研数据查询不同治疗方案及伪刺激数据。
20、电极位置提示功能：展示电极片与刺激靶点位置关系。
21、方案管理功能：内置治疗方案 ≥20 种，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗方案。
22、报告打印功能：可搜索所有患者的治疗报告，编辑并打印。
★23、配置：工作站主机及台车1台，管理软件1套，经颅电刺激器≥4台。
★24、产品应为厂商最新医疗器械注册产品。
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。
第四包：口腔微动力系统
[bookmark: OLE_LINK42]设备一：口腔微动力系统
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于口腔科微创拔牙、种植修复等口腔治疗。
二、技术参数
1.技术参数
1.1.无需连接牙椅水、气，插电即用；
1.2.双水路，水箱可装蒸馏水、纯净水、灭菌冷却生理盐水；	
1.3.蠕动泵流量范围≥0～120mL/min，流量分档可调；
1.4.具备多种预设程序，至少包括拔牙模式、修复模式，适配 16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5 等转速比手机；
▲1.5.马达转速1000-40,000转/分钟，扭矩：2.5 - 3.5N.CM；
1.6.马达抖动≤0.02mm.噪音≤45dB；
1.7.马达具备LED照明，亮度可调；
1.8.马达支持134℃高温高压灭菌；
1.9.具备光纤拔牙手机和光纤修复手机；
1.10.具备可消毒水管；
1.11.具备多功能脚踏，支持控制水量、程序切换、正反转切换、无极变速；
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.手机托架1个
2.3.马达（带管线）1 个
▲2.4.转速比1:4.2光纤弯手机：2支；
▲2.5.转速比1:5光纤弯手机：2支；
2.6.转速比1:1弯手机：2支；
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备二：头戴式放大镜
数量：6台    是否进口：否 
一、设备用途：用于口腔科辅助放大观察手术区域，将细微结构放大并获得正体、清晰的图象。
二、技术参数
1.技术参数
1.1.支持定制放大镜和眼镜镜片；
1.2.双段式放大镜镜筒，夹角 45°；	
1.3.放大倍数3.5倍-4.5倍；
1.4.配备复消色差非球面物镜，镜片具备多层镀膜，光学透过率≥99.5%；
1.5.标配防蓝光黄色滤片；
1.6. 重量≤70g。
2.设备配置：
2.1.头戴式放大镜6台
2.2 专用存放盒及眼睛挂绳6套
2.3防蓝光黄色滤片6套
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

设备三：种植机
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于口腔种植。
二、技术参数
1.技术参数
1.1.具备液晶触摸显示屏≥5英寸，可设定和保存参数；
1.2.具备扭矩实时动态监测功能并可实时显示工作时的扭矩值；
1.3.具备转速动态实时监测功能并可实时显示工作时的转速值；
1.4.可自定义种植流程及程序参数；
1.5.具备开机自动校准功能；
1.6.蠕动泵输出水量范围≥0 - 70mL/min，多档可调；
▲1.7.马达空载转速范围≥300 - 40,000 rpm
▲1.8.扭矩范围≥5 - 70 N·cm；
1.9.马达具备LED 照明，亮度可调，最大照度≥2000lx；
1.10.适配多种转速比的机头: 16:1、20:1、27:1、1:1、1:2、1:3、1:5；
1.11.马达可进行高温高压灭菌，且马达为直流无刷电机，具有遇阻反转功能；
1.12.马达、手机径向跳动≤0.02MM；
▲1.13.水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成；
1.14.最大噪音≤40dB；
1.15.种植弯手机价格≤4000元，光纤种植弯手机价格≤5500元
▲1.16.一次性输水管价格≤50元
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.支撑杆 1 个
2.3.脚踏 1 个
2.4.马达（带光） 1 个
2.5.手机托架 1 个
▲2.6.转速比20:1种植弯手机 4个
2.7.一次性输水管4 包；
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

第五包：便携超声设备
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于肾脏内科的超声诊断、血管通路评估与超声引导下治疗。
二、技术参数
1.超声诊断仪技术参数
▲1.1.具备≥15寸高分辨率彩色液晶显示器；
1.2.主机物理通道数≥64，可视可调动态范围≥180dB；	
1.3.电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥90分钟；
▲1.4.主机内置≥2个可激活探头接口，台车支持升降；
1.5.具备数字波束增强器、宽频带波束形成器；
1.6.具备数字化高分辨二维灰阶模式；
1.7.具备组织谐波成像模式；
1.8.具备频率复合成像技术；
1.9.具备空间复合成像技术；
1.10.具备斑点抑制成像技术；
1.11.具备能量、方向能量多普勒图模式；
1.12.支持频谱多普勒成像：脉冲多普勒、连续波多普勒；
1.13.支持一键自动优化，包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变；
1.14.支持血管追踪，自动识别并跟踪血管，自动调整取样框和PW的取样门定位，自动调节彩色框偏转角度、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转；
▲1.15.支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果；
1.16.支持实时宽景成像、扩展成像、实时双幅对比成像；
▲1.17.具备穿刺针增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度；
▲1.18.造影成像:支持凸阵，线阵；
▲1.19.支持立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果；
1.20.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图；
1.21.支持电影回放和原始数据处理；
1.22内置超声工作站，支持病案管理，存储硬盘≥240GB，图像支持PC格式直接导出；
1.23.具备HDMI， USB输出接口；
1.24.二维灰阶级数≥256，分辨率≥12bit；
1.25.扫描深度≥25cm
1.26.最大测量速度：PWD：血流速度最大≥7.2 m/s，最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
1.27.支持探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵；
▲1.28.配备凸阵探头，频率范围≥1.2 - 6.0MHz，探头有效阵元≥128；
▲1.29.配备线阵探头，频率范围≥3.0-13.0MHz，探头有效阵元≥128，
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.探头≥2把，至少包含凸阵探头1把、线阵探头1把
2.3.台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架等）
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。


第六包：射频消融设备
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于甲状腺良性结节的消融治疗。
二、技术参数
1.技术参数
1.1.射频频率≥400KHz±25KHz；
▲1.2.阻抗监测范围≥20Ω-300Ω；	
1.3.温度监测范围≥20℃-90℃；
1.4.工作模式具备常规功率调节模式和固定功率定时模式；
1.5.支持按键控制模式或脚踏控制模式；
1.6.具备开机自检功能；
1.7.具备中性电极在线监测功能；
1.8.具备过温、过阻抗或故障自动停机功能；
1.9.具备电极针型号识别和在线监测功能；
▲1.10.具备多种规格电极针，直针电极、伞针电极和双极电极。
1.11.电极针具备水冷设计；
1.12.具备针管直径可选范围15G-18G,电极长度5mm-10mm，针杆长度70mm-100mm；
▲1.13.配备蠕动泵，自动控制水冷循环；
▲1.14.电极针耗材单价≤7000元；
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.蠕动泵1台
2.3.台车1辆
▲2.4.电极针5套
▲2.5.蠕动泵耗材5套
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。
