# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价（总价） | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 射频消融设备 | 1 | 6 | 6 | 否 | 详见采购需求 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

海淀区高层次人才专项经费医疗设备购置项目

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起60日内交货

交货地点：北京市海淀医院

2. 付款条件（进度和方式）

按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为海淀区高层次人才专项经费医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准（如有）

4. 其他要求（如有）

第六包：射频消融设备

数量：1台    是否进口：否

一、设备用途：用于甲状腺良性结节的消融治疗。

二、技术参数

1.技术参数

1.1.射频频率≥400KHz±25KHz；

▲1.2.阻抗监测范围≥20Ω-300Ω；

1.3.温度监测范围≥20℃-90℃；

1.4.工作模式具备常规功率调节模式和固定功率定时模式；

1.5.支持按键控制模式或脚踏控制模式；

1.6.具备开机自检功能；

1.7.具备中性电极在线监测功能；

1.8.具备过温、过阻抗或故障自动停机功能；

1.9.具备电极针型号识别和在线监测功能；

▲1.10.具备多种规格电极针，直针电极、伞针电极和双极电极。

1.11.电极针具备水冷设计；

1.12.具备针管直径可选范围15G-18G,电极长度5mm-10mm，针杆长度70mm-100mm；

▲1.13.配备蠕动泵，自动控制水冷循环；

▲1.14.电极针耗材单价≤7000元；

2.设备配置：

2.1.主机1台

2.2.蠕动泵1台

2.3.台车1辆

▲2.4.电极针5套

▲2.5.蠕动泵耗材5套

三、售后服务

1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；

2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；

3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

4、操作培训≥1天，提供技术资料；

5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；

6、软件系统终身免费升级；

7、提供备用机；

8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。