采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的的名称
	数量
	最高限价（单价）
	最高限价（总价）
	是否允许采购进口产品
	简要技术需求或服务要求

	6
	[bookmark: OLE_LINK36]射频消融设备
	1
	6
	6
	否
	详见采购需求


2. 项目背景/项目概述（如有）
海淀区高层次人才专项经费医疗设备购置项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：自合同签订之日起60日内交货
交货地点：北京市海淀医院
2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为海淀区高层次人才专项经费医疗设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）



第六包：射频消融设备
数量：1台    是否进口：否 
一、设备用途：用于甲状腺良性结节的消融治疗。
二、技术参数
1.技术参数
1.1.射频频率≥400KHz±25KHz；
▲1.2.阻抗监测范围≥20Ω-300Ω；	
1.3.温度监测范围≥20℃-90℃；
1.4.工作模式具备常规功率调节模式和固定功率定时模式；
1.5.支持按键控制模式或脚踏控制模式；
1.6.具备开机自检功能；
1.7.具备中性电极在线监测功能；
1.8.具备过温、过阻抗或故障自动停机功能；
1.9.具备电极针型号识别和在线监测功能；
▲1.10.具备多种规格电极针，直针电极、伞针电极和双极电极。
1.11.电极针具备水冷设计；
1.12.具备针管直径可选范围15G-18G,电极长度5mm-10mm，针杆长度70mm-100mm；
▲1.13.配备蠕动泵，自动控制水冷循环；
▲1.14.电极针耗材单价≤7000元；
2.设备配置：
2.1.主机1台
2.2.蠕动泵1台
2.3.台车1辆
▲2.4.电极针5套
▲2.5.蠕动泵耗材5套
三、售后服务
1、整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等；
2、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作；
3、生产厂家为采购人提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；
4、操作培训≥1天，提供技术资料；
5、一个月内出现非人为质量问题免费换货；
6、软件系统终身免费升级；
7、提供备用机；
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。
