02包采购需求
采购标的

	包号
	标的名称
	数量
	单价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品
	简要技术需求

	2
	手术床
	1台
	100
	否
	是
	适用于脊柱、创伤、关节置换等手术的全碳电动骨科专用手术床；具体详见第五章《采购需求》


商务要求

（一）交货期和地点

1.交货期：自接到采购人通知后30日历日内，全部货物送到采购人指定地点，通过采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：

1.合同签订生效后，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，30个自然日内支付合同总价的 50%；
2.货物运到采购人指定地点，交付全部相关货物资料，完成安装调试并经采购人验收合格，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，60个自然日内支付合同总价的50%。
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：中标人负责设备的包装、运输及装卸，运输过程中的保险由中标人购买，运输途中发生的损坏、丢失由中标人承担全部责任。
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：整机免费质保期≥5年，质保期内，投标人负责免费上门检修、免费更换全部故障零部件，维修过程中产生的零配件费、调试费、工时费、运输费、上门费等所有相关费用均由投标人承担，采购人不承担任何费用。

2.验收及售后服务：

2.1发货前，至少提前三天通知采购人，以便采购人安排好相关收货工作；发货后，中标人代表必须随货到达，由中标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，设备搬运完毕后，办理交接手续。
2.2到货验收时，须提供技术白皮书，产品合格证等文件。
2.3设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，并承担因此发生的一切费用，同时中标人必须事先与采购人联系，并与采购人共同根据配置清单初步验收；设备安装后，中标人应配合采购人按采购需求的技术参数、国家标准等进行质量验收，若有疑义，采购人有权委托具备CMA资质的第三方对该设备进行质量检测，费用由中标人承担。

所供设备如验收不合格，中标人必须无条件换货或退货，如中标人不能按要求执行，则采购人有权无条件终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。

2.4验收标准：中标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足投标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标，并须请有资质的第三方进行性能及防护检测。
2.5验收文件的签署：安装调试合格后，由双方共同出具验收合格报告。
2.6投标人提供原厂商售后服务的承诺函，并按生产厂家的保修规定和相应的服务承诺做好免费保修、维护等服务，以及在保修期内的故障处理。
2.7售后服务响应：2小时内响应，4小时内到达现场,24小时内修复，否则每延误1个自然日应延长2个自然日质保期作为补偿。紧急情况下如果中标人未能及时维修，采购人有权委托其他单位进行维修，所有费用由中标人承担。
2.8免费提供全套技术资料(维修说明书包括详细电路图、操作说明书等)供采购人核验存档。
2.9技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标方工程师或有关人员有义务对采购人方工程师和操作人员进行不少于两天的维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，配套在设备上）和相应的培训资料（纸质和电子版），解答采购人提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保采购人的操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，以及采购人的工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
2.10中标人在质保期内所有服务及零部件更换、故障维修、运输等一切相关费用均为免费，质保期满，中标人仅收取相关零部件等硬件成本费用，并包含故障解决、人工费等服务费用。
2.11 年开机率（按工作日计算）不低于95%。当年开机率 93%（含）-95%（不含）：整机免费延长质保1个月，当年开机率 90%（含）-93%（不含）：整机免费延长质保3个月。
2.12供应商须提供“制造商关于该产品生命周期的声明”，明确该机器型号的预期停产时间及零部件供应期限。

2.13投标人承诺在项目所在地具备完善的备件供应能力。可提供2小时响应、24小时送达服务。

2.14提供当年生产日期的设备。设备生产日期为6个月以内。
3.质量要求：

3.1中标人需保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并严格保持原包装；同时保证提供的货物需满足国家标准或相关行业标准。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，由中标人承担全部的法律和经济责任。

3.2中标人应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.3中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.4设备设计使用寿命不低于10年。

4.其他要求

4.1如因产品质量问题、安装问题等影响采购人的使用，导致的后果均由中标人承担，给采购人造成损失的，中标人还须承担相应的赔偿责任。

4.2中标人负责旧设备的拆除及搬运到采购人要求的指定地点。 

4.3中标人须根据采购人需求，提供一次设备迁移服务，为合同履约必要组成，费用包含在总报价里。

三、技术要求

（一）基本要求

 1.采购标的需实现的功能或者目标 

本次采购是“公用经费(事业)”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

 ★2.2 如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食 品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。 

 2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如 国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
标的名称：手术床

1.基本要求
★1.1设备材质：台面材质，全碳纤维；

1.2设备类型：电动骨科专用床；

1.3适用范围：脊柱、创伤、关节置换等手术；

1.4核心功能：支持多体位电动调节、C臂机全域透视，兼容骨科导航设备。

2.整体结构与驱动系统

2.1驱动方式：电动液压驱动，带过载自动保护。

2.2整机底座：一体式底座，便于设备绕行及C臂机移动

▲2.3
高度调节范围：≥600mm~950mm

2.4整体平移功能：具备纵向平移，平移距离≥350mm

2.5应急功能：断电应急手动升降、手动复位功能

2.6手术台具有四只万向轮结构，可以横向移动，可360度转弯调节

3.床体与床板系统

3.1床面尺寸：≥50cm×2000cm

3.2床板材质：全碳纤维整板、无拼接，X光高穿透、无成像伪影

▲3.3最大静态承重：≥300kg

3.4床板调节功能：分段电动调节，支持前倾、后倾、左右侧倾、折刀位、沙滩位等骨科标准体位

3.5床板结构：免工具快拆式设计，便于拆卸、消毒与组件更换

3.6床面表层材质：防滑、抗菌、耐酸碱医用材质，防水防渗漏，易清洁消杀

4.体位调节功能

▲4.1体位记忆功能：可储存常用骨科术式体位≥10个，支持一键记忆、一键调用

4.2床头/床尾调节：床头、床尾独立角度调节，适配脊柱、关节、四肢、骨盆手术

4.3专用体位模式：具备脊柱俯卧位、关节外展/内收等专用体位模式

4.4微调性能：支持术中连续体位微调，动作平顺无顿挫

4.5自动复位：具备床体水平一键自动复位功能

5.操控系统

5.1操控模式：手持遥控器 + 床旁固定控制面板，双操控互为备用

5.2遥控器特性：防水、防摔，无菌环境可正常操作，分区按键设计

5.3状态显示：控制面板带指示灯，实时显示高度、角度、运行状态

5.4防误触功能：遥控器带按键锁定功能

5.5操控距离：支持远距离有线操控，符合手术室无菌操作规范

6.安全防护系统

▲6.1锁止装置：机械+电子双重全位置锁止，防止术中移位

6.2急停功能：床体设置紧急停止按钮

6.3液压保护：液压系统带压力稳压保护，防止负载异常下沉、倾斜

6.4底座固定：防滑耐磨脚轮+锁紧刹车装置，移位后可靠固定

7.C 臂透视适配性能

7.1底座设计：超薄底座，支持C臂机360°全域无遮挡旋转透视

7.2透视范围：全床板区域支持C臂移动式X光机术中透视，覆盖全身骨骼

7.3结构遮挡：床板下方无金属遮挡，保障影像采集质量

7.4透视稳定性：床体平移、角度调节后，不影响C臂对位透视

8.手术适配与拓展性能

8.1配件兼容性：兼容骨科牵引架、上肢架、下肢架、头架等标准附件

▲8.2设备对接：原生适配骨科手术导航系统、术中影像设备，对接稳定

8.3专用组件：满足：脊柱+下肢双向牵引，适配脊柱侧弯矫正手术；骨盆创伤复位牵引，适配骨盆骨折微创复位；下肢创伤牵引架，适配四肢骨折复位，全程无透视遮挡。

8.4拓展接口：预留模块化拓展接口，支持后期加装各类手术配件

9.电气与耐久性能

9.1适配医院标准医用供电，电压波动工况下稳定运行，标配大容量蓄电池，可满足≥50次常规骨科手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性

9.2自检功能：开机自动硬件工况自检

9.3运维功能：支持设备远程状态监测、故障预警

10.配套管理与质控要求

10.1运行日志：自带运行日志，自动记录设备调节、故障、使用时长

10.2资质文件：提供出厂检测、材质、电气安全报告及医疗器械注册证等全套资质

10.3结构无卫生死角，支持整体擦拭、熏蒸消毒。

