采购需求
一、采购标的

	包号
	标的名称
	数量
	单价最高限价
（万元）
	分项最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品
	简要技术需求

	7
	电动颈腰椎治疗多功能牵引床
	4台
	5
	20
	否
	否
	颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引，适用于颈椎、腰椎牵引。具体详见第五章《采购需求》

	
	骨创伤治疗仪
	4台
	6
	24
	否
	否
	微电脑控制，仪器自动定时，报警提示。具体详见第五章《采购需求》

	
	呼吸机
	3台
	25
	75
	否
	否
	（1）无创呼吸机：气动电控呼吸机，具备无创、高流量氧疗功能。

（2）有创呼吸机：气动电控呼吸机，具备无创、高流量氧疗功能；

具体详见第五章《采购需求》。

	
	光子治疗仪
	2台
	5.5
	11
	否
	否
	光谱峰值波长： 红光640nm±10nm；蓝光460nm±10nm；

具体详见第五章《采购需求》。

	
	输液泵
	5台
	5
	25
	否
	否
	（1）输液泵(双通道）：双通道注射泵，两个通道独立电源控制；

（2）输液泵(四通道）：自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50/60 ml所有符合标准的注射器；

具体详见第五章《采购需求》。

	
	中央监护系统（含心电监护）
	2套
	45
	90
	否
	是
	（1）中央监护系统（含心电监护）1：中央监护系统（1拖3）。配置1套中央监护系统，3台病人监护仪，8台遥测盒子。系统需具备1拖16个床位功能，且可拓展更高床位监护。

（2）中央监护系统（含心电监护）2：中央监护系统（1拖16）。系统需具备1拖32个床位功能，标配遥测监护功能；且可拓展更高床位监护。
具体详见第五章《采购需求》。


商务要求

（一）交货期和地点

1.交货期：自接到采购人通知后30日历日内，全部货物送到采购人指定地点，通过采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：

1.合同签订生效后，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，30个自然日内支付合同总价的 50%；
2.货物运到采购人指定地点，交付全部相关货物资料，完成安装调试并经采购人验收合格，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，60个自然日内支付合同总价的50%。
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：中标人负责设备的包装、运输及装卸，运输过程中的保险由中标人购买，运输途中发生的损坏、丢失由中标人承担全部责任。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：呼吸机、中央监护系统（含心电监护）、输液泵整机免费质保期（保修期）≥8年，其余设备整机免费质保期（保修期）≥5年。质保期（保修期）内，投标人负责免费上门检修、免费更换全部故障零部件，维修过程中产生的零配件费、调试费、工时费、运输费、上门费等所有相关费用均由投标人承担，采购人不承担任何费用。
2.验收及售后服务：

2.1发货前，至少提前三天通知采购人，以便采购人安排好相关收货工作；发货后，中标人代表必须随货到达，由中标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，设备搬运完毕后，办理交接手续。
2.2到货验收时，须提供技术白皮书，产品合格证等文件。
2.3设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，并承担因此发生的一切费用，同时中标人必须事先与采购人联系，并与采购人共同根据配置清单初步验收；设备安装后，中标人应配合采购人按采购需求的技术参数、国家标准等进行质量验收，并进行图像质量测试，若有疑义，采购人有权委托具备CMA资质的第三方对该设备进行质量检测，费用由中标人承担。所供设备如验收不合格，中标人必须无条件换货或退货，如中标人不能按要求执行，则采购人有权无条件终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。
2.4验收标准：中标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足投标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标，并须请有资质的第三方进行性能及防护检测。
2.5验收文件的签署：安装调试合格后，由双方共同出具验收合格报告。
2.6投标人提供原厂商售后服务的承诺函，并按生产厂家的保修规定和相应的服务承诺做好免费保修、维护等服务，以及在保修期内的故障处理。
2.7售后服务响应：2小时内响应，4小时内到达现场,24小时内修复，否则每延误1个自然日应延长2个自然日质保期作为补偿。紧急情况下如果中标人未能及时维修，采购人有权委托其他单位进行维修，所有费用由中标人承担。
2.8免费提供全套技术资料(维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘等)供采购人核验存档。
2.9技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标方工程师或有关人员有义务对采购人方工程师和操作人员进行不少于两天的维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，配套在设备上）和相应的培训资料（纸质和电子版），解答采购人提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保采购人的操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，以及采购人的工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
2.10中标人在质保期内所有服务及零部件更换、故障维修、运输等一切相关费用均为免费，质保期满，中标人仅收取相关零部件等硬件成本费用，并包含故障解决、人工费等服务费用。

2.11年开机率（按工作日计算）不低于95%。当年开机率 93%（含）-95%（不含）：整机免费延长质保1个月，当年开机率 90%（含）-93%（不含）：整机免费延长质保3个月。
2.12供应商须提供“制造商关于该产品生命周期的声明”，明确该机器型号的预期停产时间及零部件供应期限。
2.13投标人承诺在项目所在地具备完善的备件供应能力。可提供2 小时响应、12小时送达服务。

2.14提供当年生产日期的设备。设备生产日期为6个月以内。
3.质量要求：

3.1中标人需保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并严格保持原包装；同时保证提供的货物需满足国家标准或相关行业标准。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，由中标人承担全部的法律和经济责任。
3.2中标人应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3.3中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
3.4设备设计使用寿命不低于10年。
4.其他要求

4.1如因产品质量问题、安装问题等影响采购人的使用，导致的后果均由中标人承担，给采购人造成损失的，中标人还须承担相应的赔偿责任。
4.2中标人负责旧机器的拆除及搬运到采购人要求的指定地点。 
4.3中标人须根据采购人需求，提供一次设备迁移服务，为合同履约必要组成，费用包含在总报价里。
三、技术要求

（一）基本要求

 1.采购标的需实现的功能或者目标 

本次采购是“公改示范项目（第一批）-西城区骨健康特色诊疗中心项目（丰盛医院）”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

 ★2.2 如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食 品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。 

 2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如 国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
标的名称一：电动颈腰椎治疗多功能牵引床

1.主要功能：颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引，适用于颈椎、腰椎牵引。

2.电源：220V，50Hz

3.额定输入功率：≥120VA

4.腰椎牵引行程：≥0～240mm，允差±10mm

5.腰椎牵引力：≥0～800N，级差10N

6.牵引总时间：0～99min，级差1min，允差≤30s

7.颈椎牵引力：≥0～200N，级差10N

8.颈椎牵引行程：≥0～100mm，允差±5mm

9.成角动作范围：≥-10°～+30°，允差±2°

10.平摆动作范围：±20°，允差±2°

11.旋转动作范围：±25°，允差±2°

12.腰部热疗加热温度≤45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动

13.微电脑控制颈椎、腰椎牵引

14.腰椎牵引具有≥3种牵引模式

15.牵引力自动补偿功能

16.治疗方案：≥10种存储并读取

17.四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引

18.多种安全设置：具备患者应急开关及医务人员急退键。

标的名称二：骨创伤治疗仪

1.微电脑控制，仪器自动定时，报警提示

2.额定输入电压AC220V、50Hz

3.输出电流≥0mA～40mA，可调

4.整机功耗：≤150VA

5.治疗模式：≥2路电疗和2路脉冲磁疗相结合

6.主机：≥4个独立通道，推车型，底部装有带锁定装置的万向轮

7.磁疗头的中心表面磁场强度应在≥0mT～50mT范围内，可调

8.磁疗治疗模式：≥两种（磁聚焦和顺磁模式），固定治疗频率在≥0-20Hz区间，频率≥8级可调

9.液晶触摸屏幕：≥10英寸

10.脉冲最大输出开路电压峰值≤500V，皮肤单个脉冲最大输出能量≤300mJ

11.有针对骨折、骨创伤、骨折延迟愈合、软组织损伤、骨质疏松、关节炎、颈椎病有治疗作用，具有相应治疗处方

12.红外温度：0～45℃，可调

13.脉冲宽度：2ms～4.5ms，可调

14.工作报停时间0～90min任选

15.具有万向磁疗耦合器

16.环境温度5℃～40℃

17.相对湿度≤80%

18.有药物导入功能

19.具有定时及自动报停功能

标的名称三：呼吸机

1.无创呼吸机、2台
1.1气动电控呼吸机，具备无创、高流量氧疗功能；

1.2.基本特征：

1.2.1全中文操作使用界面，适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机

1.2.2具备实时监测气源情况

▲1.2.3具备可多角度旋转显示屏≥18 英寸，分辨率≥1920*1080

1.2.4显示：同屏显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值等同屏显示

1.2.5具备图示化自检功能，支持一键检测系统管道阻力、泄漏量和顺应性等，并对流量传感器、呼气阀和安全阀等部件进行测试

1.2.6内置可充电锂电池，续航时间≥150分钟

1.2.7可导出病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据

1.2.8具备界面截图与波形录制功能

1.2.9具备截屏U盘导出功能（可缓存≥500张截屏文件）

1.2.10吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）

▲1.2.11呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（134℃）

1.2.12产品使用年限≥10年

1.3.呼吸模式及功能：

1.3.1辅助控制通气A/C和SIMV、P/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AVM或ASV）等；

▲1.3.2具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步；呼气触发灵敏度或者在5~85%范围手动调节

1.3.3具备高流量氧疗功能，可调节氧疗流速2~80L/min和氧浓度

1.3.4支持录屏存储功能

▲1.3.5具有导航系统，可通过搜索功能，快速打开功能或工具

▲1.3.6其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定等

1.3.7具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

1.3.8具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

▲1.3.9配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能，可定制脱机指征，启动SBT自主呼吸试验脱机功能，进入SBT运行界面，脱机失败时自动退出

1.4.参数控制范围：

1.4.1潮气量：20ml～4000ml

1.4.2呼吸频率：1～100次/min

1.4.3吸气流速：6.0 L/min～180.0 L/min

1.4.4吸/呼比：4:1～1:10

1.4.5吸气压力：1～100 cmH2O

1.4.6压力支持：0～100cmH2O

1.4.7PEEP：0~50 cmH2O

1.4.8压力触发灵敏度：-20~- 0.5cmH2O，或OFF

1.4.9流速触发灵敏度：0.1~20L/ min，或OFF

1.4.10氧浓度：21~100%；

1.4.11叹息功能：具备

1.4.12吸气时间0.10s～10.00 s 

1.4.13压力上升时间0.10s～2.00 s；

1.4.14吸气暂停时间：OFF，5%～60% 。

1.5.监测参数：

1.5.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

1.5.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、泄漏分钟通气量等的监测

1.5.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量等;
1.5.4可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间等;
1.5.5吸入氧浓度的监测;
1.5.6肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功等的监测;
1.5.7实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险;
1.5.8实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险;
1.5.9具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势;
1.5.10可监测参数≥168小时的趋势图、表分析，报警和操作日志记录、监测参数的趋势数据≥5000条。
2.有创呼吸机、1台

2.1呼吸机自带涡轮，具备有创、无创、高流量氧疗功能

▲2.2屏幕≥18英寸，分辨率≥1920*1080，具备副屏幕

2.3容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV，压力控制通气下的A/C和SIMV，CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPPV）模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AVM或ASV）；

2.4内置电池续航时间≥140min

2.5具备高流量氧疗功能，可调节氧疗流速（2~80)L/min和氧浓度

2.6其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定等

▲2.7配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能，配备肺复张功能，提供压力控制法（PCV）进行肺复张

2.8参数控制范围：

2.8.1潮气量：20-4000ml

2.8.2呼吸频率：1-100次/min，

2.8.3吸气流速：6.0 L/min～180.0 L/min

2.8.4吸/呼比：4:1~1:10

2.8.5吸气压力：1~100cmH2O

▲2.8.6压力支持：0~100cmH2O

2.8.7
PEEP：0~50 cmH2O

2.8.8压力触发灵敏度：-20~-0.5cmH2O

2.8.9流速触发灵敏度：0.1~20L/ min

2.8.10氧浓度：21~100%

2.8.11吸气时间0.10s～10.00 s

2.8.12压力上升时间0.10s～2.00 s

2.8.13吸气暂停时间：OFF 5 %～60%

2.8.14可调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度

2.8.15同屏显示≥4道波形，可提供≥3种环图

2.9监测参数

2.9.1
气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

2.9.2
每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量等的监测

2.9.3
潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量等

2.9.4
呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率等的监测

2.9.5
具备吸入氧浓度的监测；

2.9.6
具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环等，≥3种呼吸环监测

2.9.7
肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功等的监测

2.9.8
实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index

2.9.9
实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C

2.9.10具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势

2.9.11具备界面截图与波形录制功能，可直接在主机上查看截图与录屏

2.9.12可监测参数≥168小时的趋势图、表分析，报警和操作日志记录≥5000条

2.10其他功能

2.10.1吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）

2.10.2呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（134℃）

2.10.3具备氧浓度监测

2.10.4具有自动插管阻力补偿（ATC）功能

▲2.10.5具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步；呼气触发灵敏度或者在5~85%范围手动调节

2.10.6具备自主呼吸试验（SBT）脱机功能

2.10.7具备肺复张功能

2.10.8具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

2.10.9具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

▲2.10.10具有导航系统，可通过搜索功能，快速打开功能或工具

2.10.11具备心肺复苏通气（CPR）模式

2.10.12可导出病人信息、当前的设置参数、报警限和趋势、日志等数据

2.10.13具备界面截图与波形录制功能，可直接在主机上查看截图与录屏

2.10.14具备图示化自检功能，支持一键检测系统管道阻力、泄漏量和顺应性，并对流量传感器、呼气阀和安全阀等重要部件进行测试

2.10.15具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势.

标的名称四：光子治疗仪

1.光源：半导体固态光源（点阵芯片集成式）;
2.光谱峰值波长： 红光640nm±10nm；蓝光460nm±10nm

3.输出方式：连续模式;
4.工作方式：≥2通道;
5.照射面积：筒状治疗头≥130cm²，方形治疗头≥330cm²;
6.额定输入功率：≤250VA;
7.照射方式 ：一键切换红蓝光源;
8.输出强度：筒状治疗头有效红光、蓝光辐照度≥100mW/cm2 ；方形治疗头有效红光、蓝光辐照度≥14mW/cm2 ;

9.输出功率不稳定度st：≤±10%;
10.操作：≥10英寸触摸屏直接操作

11.治疗时间: ≥5min～90min，可调;
12.有 效 期：≥10年。

标的名称五：输液泵

1.输液泵(双通道）、2台

1.1双通道注射泵，两个通道独立电源控制；

1.2 ≥3.5英寸触摸屏：全中文显示；

1.3能自动识别规格为5、10、20、30和50/60ml的一次性注射器；

1.4注射模式：≥10种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、TCI模式、间歇模式等多种模式；
1.5TCI模式时可显示常用静脉麻醉药物的实时血浆浓度、效应室浓度，并可提供血药浓度预测；

▲1.6具有三种麻醉药物（丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼）的药代动力学模型， 丙泊酚具有儿童模型（年龄范围1岁一18岁）；

1.7双通道注射泵间可实现病人信息参数同步功能；

1.8序列模式：可设置10组序列，且序列模式中具有暂停功能；

1.9级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式；

▲1.10具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

1.11速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h递增）；

▲1.12注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5%；

1.13阻塞级别：150mmHg~975mmHg，12级可选择，动态显示管路的压力状态；

1.14支持选配药物库, 可存储至少2000种药物；

1.15声音音量等级：可调≥10级报警音量

1.16夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

1.17可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护≥10个科室，并且每个科室可显示≥50个房间和≥50个床位的输注信息

1.18可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比；

1.19防护等级IP34；

1.20内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于10h；

1.21界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物；

1.22设备发生故障后，需在8-10小时内提供同机型备用机，以不影响科室正常运转。

2.输液泵(四通道）、3台

2.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50/60 ml所有符合标准的注射器

2.2多种注射模式可选（包括但不限于）：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、微量模式、级联输液模式等多种模式
▲2.3支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；

2.4速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增；（提供证明材料）

2.5注射精度：≤±2%、机械精度：≤±0.5%

2.6阻塞压力检测范围：50-1200mmHg,可以选择16档阻塞级别

2.7不小于5.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示

2.8注射器可进行全自动方式装载。(提供证明材料)
2.9泵体自带提手用于搬运设备，单个提手可以用于不少于2个堆叠泵的搬运；

2.10防尘防水等级高于IP34；

▲2.11可在屏幕上显示虚拟注射器以方便观察药物余量

2.12能够存储、回放不少于8000组历史信息记录

2.13夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

2.14可选配蓝牙接口与外部设备进行数据对接

2.15重量：整机不大于2Kg（含锂电池）

2.16锂电池续航时间：大于12h

2.17配置：输液信息采集系统一套，包含注射泵四台

2.18设备发生故障后，需在24小时内提供同机型备用机，以不影响科室正常运转

2.19提供设备的生产日期小于等于6个月。
标的名称六：中央监护系统（含心电监护）

1.中央监护系统（含心电监护）1、1套
1.1中央监护系统（1拖3）。配置1套中央监护系统，3台病人监护仪，8台遥测盒子。系统需具备1拖16个床位功能，且可拓展更高床位监护。
1.2中央站

1.2.1Windows10及以上操作系统

1.2.2 ≥23英寸宽屏显示，分辨率≥1920*1080，支持双屏显示，单屏可同时显示≥48床位患者信息。全床位界面，可显示最大波形通道数≥96通道。

▲1.2.3每床位可存储≥240小时全息波形回顾，趋势图，趋势数据，报警历史，和心律失常片段回顾；支持最多8通道 aEEG 趋势图保存和回顾功能。

1.2.4可为每个床位设置不同的颜色，具备≥32种颜色可选；

1.2.5标配16床病人监护软件，可升级到96床位通道数，最大支持遥测发射盒连接数量不低于48床；

1.2.6个人画面可显示≥12导波形，支持≥23种心律失常报警，支持≥12导联ECG分析报告生成及打印；

1.2.7全床位界面具备自定义功能键数量≥9 个，单床位界面可显示波形通道数≥16通道，可显示参数数量≥130 个，每个床位具备自定义快捷键数量≥6 个。

1.2.8具备暂停监护功能，并可预设不少于12个暂停监护说明，在暂停监护模式下不删除患者数据；恢复监护支持手动恢复和自动定时功能；

▲1.2.9支持 esCCO的显示，报警设置范围包含 0.5~20L/min ，esCCI的显示，报警设置范围0.5~20L/min/m2；

1.2.10心律失常报警：支持不少于23种心律失常的回顾；

1.2.11支持报警项目：HR、PR、SpO2、SpO2-2、RR、APNEA、NIBP、ART、CVP、Temp、delta-Temp、Ppeak、PEEP、tcPO2、BIS、EEG等；

1.2.12具备ECG波形测量尺功能，可进行RR，PR，QT，ST等心电图相关参数的计算；

1.2.13报告打印：支持手动打印和自动打印两种模式；报告项目：患者信息、报告创建日期和时间、备注、心电波形、数据趋势、图形趋势、波形回顾等；

1.2.14标配遥测监护系统功能，接收频率要求：420MHz 至 472MHz，合成方式，采用空间分集双天线系统；

1.2.15标配遥测监护系统功能，信号频道间隔≤12.5kHz/档，接收灵敏度 ≤ 10dBμVemf； 

1.2.16标配遥测监护系统功能，具备遥测信号电场强度分析功能，可同时显示不低于8通道的电场强度变化趋势图；

1.3监护仪

1.3.1可用于成人、儿童、新生儿；

1.3.2屏幕要求：≥15英寸，分辨率≥1300*760，屏幕角度可调节；

1.3.3屏幕操作：二级操作菜单；

1.3.4配参数接口：支持ECG、Resp、SpO2、NIBP、2*Temp等参数测量，支持升级双通道有创压、主流法二氧化碳检测；

▲1.3.5支持升级无创连续心输出量监测功能；

1.3.6
ECG监护要求：支持3、6、10芯线；

1.3.6.1频率响应0.05~150Hz

1.3.6.2滤波：支持诊断、监护、手术、ST等模式

1.3.6.3配心律失常分析种类：≥24种，可分析房颤（AF）

1.3.6.4可分析QTc、QRSd、ST、VPC等相关心电参数并有响应报警设置

1.3.6.5配12导联心电分析功能，具备12导联心电图分析、12导联ST MAP、及波形打印等

▲1.3.6.6支持18导联心电图； 

1.3.7
SpO2监护要求：

1.3.7.1可测量并显示PR、PI、SQI（信号质量指数）等参数；

1.3.7.2配分体式血氧电缆及血氧探头，血氧探头可水洗消毒，防水等级≧IPX6。

1.3.8
NIBP监护要求：测量方法：降压法及升压法；

1.3.8.1测量模式：手动、自动（定时）、连续、腰麻、智能触发、静脉穿刺等；

1.3.8.2可显示SI(休克指数）/RPP（率压积）

1.3.8.3袖带可拆洗

1.3.9
Temp监护要求：配双通道体温监测，可显示双体温差值

1.3.10有创血压监护要求：配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口

1.3.10.1可测量PPV、SPV等参数，提示机械通气患者的容量情况

1.3.10.2支持升级三通道有创血压同时监测

1.3.11呼末二氧化碳监护要求：配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口 

1.3.11.1可测量新生儿、儿童、成人、插管、非插管患者等

1.3.11.2呼末传感器防水等级：≥IPX7

1.3.11.3预热时间：≤10秒

1.3.11.4气道适配器死腔：成人儿童≤4mL；新生儿：≤0.5mL

1.3.12临床评分功能：配EWS评分、GCS评分功能

1.3.13指南功能：内置图文操作指南，提供测量指导、并可根据技术报警类别提示报警原因及应采取的措施。

1.3.14数据存储：4通道波形全息回顾≥96小时 

1.3.14.1趋势图≥200小时、生命体征列表、ST回顾、OCRG视图等

1.3.14.2NIBP列表、报警列表、心律失常列表、EWS列表等≥ 5000件。

1.3.14.3心电概览：具备ECG概览窗口，可统计≥5天内指定时间段，各种心律失常发生频率、心搏总数、起搏总数，起搏占比、HR数值区间分布柱状图等，并支持打印

1.3.14.4血压概览：提供NIBP概览窗口，可统计≥5天内指定时间段，收缩压，舒张压，平均压，脉压差等参数的最大值，最小值，平均值及对应数值区间占比柱状图，血压负荷，夜间血压下降率等，并支持打印

1.3.15电池：配锂电池，续航工作时间≥5小时

1.3.16数据输出：配有线网口、遥测接口、2*USB接口，支持床际监护、HL7协议数据输出、可连接鼠标、扫描枪、U盘；RS-232串口输出、ECG/BP模拟输出（连接IABP、CT）等

1.3.17防水等级≥IPX2

1.3.18数据打印：热敏记录器或中央站打印

1.3.19使用期限：≥10年

1.4遥测监护设备

1.4.1标配测量参数：ECG、Resp，适用于成人、儿童和新生儿的监护

1.4.2具备液晶显示屏，可显示ECG波形，以及电池电量等

1.4.3工作电压范围：0.9V~1.6V

1.4.4可使用5号干电池或充电电池供电，1节电池支持至少连续监护6天；

1.4.5具备护士呼叫专门按键（非触摸屏按键），按下后可以发送呼叫信号给护士站中央站；

1.4.6具备报警暂停和暂停监护按键（非触摸屏按键），可以设置暂停后恢复时间：10秒，30秒，1分钟，2分钟，3分钟；

1.4.7ECG：输入阻抗≥5MΩ，CMRR≥95dB，起搏脉冲检测：±2到700mV

1.4.8Resp：R-F导联，阻抗范围：220Ω~2KΩ

1.4.9功耗：≤0.35W（最高负荷条件下）

1.4.10防水等级：不低于IPX7

1.4.11电击防护等级：CF型

1.4.12可以设置自动息屏时间：1分钟，10分钟，30分钟和60分钟；

▲1.4.13主机重量（不包含电池）≤80g

1.5配置清单（包含但不限于）：中央监护系统1套（1拖3）、病人监护仪3台、遥测监护设备8台、护士站分屏1台、医生办公室分屏1台、报告输出设备1台。

2.中央监护系统（含心电监护）2、1套
2.1中央监护系统（1拖16）。系统需具备1拖32个床位功能，标配遥测监护功能；且可拓展更高床位监护。

2.2中央站

2.2.1Windows10及以上操作系统；
2.2.2≥23英寸宽屏显示，分辨率≥1920*1080，支持双屏显示，单屏可同时显示≥48床位患者信息。全床位界面，可显示最大波形通道数≥96 通道。

▲2.2.3每床位可存储≥240小时全息波形回顾，趋势图，趋势数据，报警历史，和心律失常片段回顾；支持最多 8 通道 aEEG 趋势图保存和回顾功能

2.2.4可为每个床位设置不同的颜色，具备≥32种颜色可选；

2.2.5标配16床病人监护软件，可升级到96床位通道数，最大支持遥测发射盒连接数量不低于48床；

2.2.6个人画面可显示≥12导波形，支持≥23种心律失常报警，支持≥12导联ECG分析报告生成及打印

2.2.7全床位界面具备自定义功能键数量≥9 个，单床位界面可显示波形通道数≥16通道，可显示参数数量 ≥130 个，每个床位具备自定义快捷键数量≥6 个。

2.2.8具备暂停监护功能，并可预设不少于12个暂停监护说明，在暂停监护模式下不删除患者数据；恢复监护支持手动恢复和自动定时功能；

▲2.2.9支持 esCCO的显示，报警设置范围包含 0.5~20L/min ，esCCI的显示，报警设置范围0.5~20L/min/m2

2.2.10心律失常报警：支持不少于23种心律失常的回顾；

2.2.11支持报警项目：HR、PR、SpO2、SpO2-2、RR、APNEA、NIBP、ART、CVP、Temp、delta-Temp、Ppeak、PEEP、tcPO2、BIS、EEG等；

2.2.12具备ECG波形测量尺功能，可进行RR，PR，QT，ST等心电图相关参数的计算

2.2.13报告打印：支持手动打印和自动打印两种模式；报告项目：患者信息、报告创建日期和时间、备注、心电波形、数据趋势、图形趋势、波形回顾等

2.2.14标配遥测监护系统功能，接收频率要求：420MHz 至 472MHz，合成方式，采用空间分集双天线系统；

2.2.15标配遥测监护系统功能，信号频道间隔≤12.5kHz/档，接收灵敏度 ≤ 10dBμVemf； 

2.2.16标配遥测监护系统功能，具备遥测信号电场强度分析功能，可同时显示不低于8通道的电场强度变化趋势图；

2.3监护仪

2.3.1
可用于成人、儿童、新生儿

2.3.2
屏幕要求：全触摸屏≥12英寸，分辨率≥1300*760，屏幕角度可调节

2.3.3
屏幕操作：二级操作菜单

2.3.4
配参数接口：支持ECG、Resp、SpO2、NIBP、2*Temp等参数测量，支持升级双通道有创压、主流法二氧化碳检测

▲2.3.5支持升级无创连续心输出量监测功能 

2.3.6
ECG监护要求：支持3、6、10芯线

2.3.6.1频率响应0.05~150Hz

2.3.6.2滤波：支持诊断、监护、手术、ST等模式

2.3.6.3配心律失常分析种类：≥24种，可分析房颤（AF）

2.3.6.4可分析QTc、QRSd、ST、VPC等相关心电参数并有响应报警设置

2.3.6.5配12导联心电分析功能，具备12导联心电图分析、12导联ST MAP、及波形打印等

▲2.3.6.6支持18导联心电图 

2.3.7
SpO2监护要求：

2.3.7.1可测量并显示PR、PI、SQI（信号质量指数）等参数

2.3.7.2配分体式血氧电缆及血氧探头，血氧探头可水洗消毒，防水等级≧IPX6。

2.3.8NIBP监护要求：测量方法：降压法及升压法

▲2.3.8.1测量模式：手动、自动（定时）、连续、腰麻、智能触发、静脉穿刺等.
2.3.8.2可显示SI(休克指数）/RPP（率压积）

2.3.8.3袖带可拆洗

2.3.9
Temp监护要求：配双通道体温监测，可显示双体温差值

2.3.10有创血压监护要求：配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口

2.3.10.1可测量PPV、SPV等参数，提示机械通气患者的容量情况

2.3.10.2支持升级三通道有创血压同时监测

2.3.11呼末二氧化碳监护要求：配有创压/呼末二氧化碳两用监测接口 

2.3.11.1可测量新生儿、儿童、成人、插管、非插管患者等

2.3.11.2呼末传感器防水等级：≥IPX7

2.3.11.3预热时间：≤10秒

2.3.11.4气道适配器死腔：成人儿童≤4mL；新生儿：≤0.5mL

2.3.12临床评分功能：配EWS评分、GCS评分功能

2.3.13指南功能：内置图文操作指南，提供测量指导、并可根据技术报警类别提示报警原因及应采取的措施。

2.3.14数据存储：4通道波形全息回顾≥96小时 

2.3.14.1趋势图≥200小时、生命体征列表、ST回顾、OCRG视图等

2.3.14.2NIBP列表、报警列表、心律失常列表、EWS列表等≥ 5000件。

2.3.14.3心电概览：具备ECG概览窗口，可统计≥5天内指定时间段，各种心律失常发生频率、心搏总数、起搏总数，起搏占比、HR数值区间分布柱状图等，并支持打印

2.3.14.4血压概览：提供NIBP概览窗口，可统计≥5天内指定时间段，收缩压，舒张压，平均压，脉压差等参数的最大值，最小值，平均值及对应数值区间占比柱状图，血压负荷，夜间血压下降率等，并支持打印

2.3.15电池：配锂电池，续航工作时间≥5小时

2.3.16数据输出：配有线网口、遥测接口、2*USB接口，支持床际监护、HL7协议数据输出、可连接鼠标、扫描枪、U盘；RS-232串口输出、ECG/BP模拟输出（连接IABP、CT）等

2.3.17防水等级≥IPX2

2.3.18数据打印：热敏记录器或中央站打印

2.3.19使用期限：≥10年

2.4配置清单（包含但不限于）：中央监护系统1套（1拖16）、病人监护仪16台、护士站分屏1台、医生办公室分屏1台、报告输出设备1台。
