01包
品目1-1：血管斑块旋切控制装置
[bookmark: _GoBack]1、基本要求：与旋切导管配合使用，导管刀头高速旋转4-6万转/分钟，形成负压抽吸力，机械自动剥离并清除血管腔内的血栓及栓塞物质，工作过程包含旋切+抽吸。
2、工作原理：血栓旋切抽吸动力系统为旋转动力源，为旋切导管提供动力。手柄和导管通过磁耦合相连接，通过驱动手柄旋转带动旋切导管头端旋转，使旋切导管头端内部产生负压，将血栓吸入导管内粉碎并输送到体外集液袋。
3、适用范围：与旋切导管配合使用，为其提供动力。适用于外周动脉血管（不含肺血管）急性、亚急性、慢性血栓经皮腔内去除。
4、系统功能：在血管腔内做到同时运行旋切和抽吸功能，无需另外抽吸主机
5、转速：在6F导管下为51000-69000rpm，齿轮等速为 3:1；在8F导管下为34000-46000rpm，齿轮等速为2:1
6、驱动模式：磁耦合方式驱动导管
7、驱动控制：脚踏开关控制和手柄控制两种模式，可通过模式选择开关进行选择
8、导管适配：设备配合使用之导管规格齐全，导管直径有6F、8F，共计≥4种型号，可处理 3 ~8mm（及以上）管径血管
9、导丝适配：设备配合使用之导管适配各品牌0.018″导丝；有灭菌覆盖布
10、失血量控制：可控的失血量，患者失血量限制在 45ml/min（6F），75ml/min(8F)
11、电气安全：额定电压：AC220V；频 率：50Hz
12、具备速度指示条，当出现异常情况时可触发视觉报警及听觉报警
13、防护运输：具备便携式防护运输箱
14、配置清单：
1）主机；2）手柄；3）脚踏开关；4）电源线；5）说明书；6）合格证
品目1-2：肌电诱发电位仪
（一）、放大器
▲1、通道数：≥一体化独立6通道放大器，可以升级32道术中电生理检测。
2、电压灵敏度：0.05μV/div-30mV/div范围内分档可调，电压测量误差：+5%～-10%以内。
3、共模抑制比：≥125dB。
4、共模输入阻抗：≥4000MΩ。
5、噪声电压：≤0.3μV。
6、阻抗测量检测：所有输入的电极及地电极都可检测。
7、幅频特性：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-10%
（二）、电刺激器		
1、高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；脉冲强度误差≤±5%
2、最大脉冲宽度：1ms±5%。
3、脉冲宽度误差：≤±5%。
（三）、声音刺激器。
1、最大Click 声强：125～140dB(SPL峰值);
2、最大白噪声强：105～115dB(SPL峰值);
3、声强在25dB 至125dB 范围内以不大于10dB 的加减量分档选择.
(四)视觉刺激器
1、黑白翻转变化的棋盘格图像显示器。
2、分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器。
3、刺激输出：彩色液晶显示器≥23英寸。
4、刺激视野：全视野、半视野、1/4视野。
（五）软件功能
1、肌电图软件包：包括干扰相、运动单位电位、静息电位、单纤维、同步电位测试功能。
2神经传导速度软件包：包括运动传导、感觉传导、F波、H反射、重复刺激、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感。
3听觉脑干诱发电位软件包：包括脑干听觉、脑干听阈。
4、体感诱发电位软件包：包括上肢体感、下肢体感、三叉体感、脊髓体感、阴部体感、自定义体感。
5、视觉诱发电位软件包：包括模式翻转、LED闪光测试功能。
6、运动诱发电位软件：包括上肢运动诱发、下肢运动诱发测试功能，无需另配设备可直接开展电运动诱发。
7、前庭诱发功能：气导-眼肌前庭诱发、气导-颈肌前庭诱发、气导-咬肌前庭诱发。
（六）图文工作站：
1、CPU：i3同等或以上性能；内存：4G；硬盘：1T；图像显示终端尺寸≥23英寸；输出终端：激光输出终端。
2、图像显示器：
实时图像监视器尺寸：≥23英寸，分辨率：≥1280×1024；数量：1台。
(七)、其他要求:
▲1、系统供电方式：整机隔离电源供电保证安全，无直流电和交流电混合供电。
2、厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应;
四、主要配置：
1.软件部分   
1.1肌电图及诱发电位软件            1套
2.硬件部分   
2.1主机                            1台
2.2台车                            1台
2.3计算机                          1套 
2.4配套打印报告设备                1台
2.5隔离电源                        1个
2.6脚踏开关                        1个
2.7放大器                          1个
3.配件部分   
3.1电刺激盒                        1个
3.2闪光器                          1个
3.3耳机                            1个
3.7肌电针缆                        1根
3.8医用一次针电极                  5根
3.9指环电极                        1根
3.10鞍形电极                       1个
3.11神经和肌肉刺激器用体表电极     1包
3.12无关极缆                       2根
3.13手持电极                       1根

品目1-3：经颅彩色多普勒超声仪
▲1.取样容积设定：≥0.8-21.6 mm。
2.可调节滤波功能：滤波频率包括50Hz-900Hz，多级可调。
3.输出参数包含：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、ACC（加速度）、T1（上升时间），T2（下降时间）SBI（频宽指数）STI（血管狭窄指数）、脑死亡指数（DFI）、屏气指数（BHI）、DELTA MEAN（DMean，平均血流偏差值）、DELTA DIASTOLE（DDiastole，舒张期血流偏差值）、DELTA SYSTOLE（DSystole，收缩期血流偏差值）、nlCP（无创颅内压）、LDGI（血管痉挛指数）、PCI（后循环缺血评估）、脑血流量（CBF）、短暂高强度信号（HITS）。 
4.具备血管自动搜索功能。
5.自动增益+调色功能。
6.二维码获取报告功能。
7.检测功能包含：侧支循环、双通栓子检测（发泡实验）功能、高流速模式、脑死亡实验、屏气试验、小信号增强模式、多参数趋势图功能、去干扰功能。
8.支持彩超接口，可与彩超连接，接收彩超图像文件并把图片编辑在报告中。
9.支持监护模式，监护的参数可自行配置。
10.主机为高集成触控一体机。探头配置至少具备PW探头*2，CW探头*1。

品目1-4：麻醉监护系统
（一）麻醉机（麻醉系统）技术参数
一、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。
二、主要规格和性能要求
1. 适用人群：成人、儿童和新生儿。
2. 麻醉呼吸机：
2.1电动电控呼吸机。
2.2 通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停，自动流量管理模式，同步间歇指令通气模式，压力支持模式
2.3容量模式下，最低潮气量≤10ml
2.4吸气压力：(PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）
2.5 压力限制：(PEEP + 10) - 80 cmH2O
2.6 压力支持：关，3 - (80-PEEP) cmH2O
2.7 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O
2.8 呼吸频率: 3 - 100 次/分
2.9 吸气时间：0.5 - 10秒
2.10 吸气呼气比值设置范围（或源于频率和吸气时间调节范围）：1:10至10:1
▲2.11 最大吸气流速为≥180 L/min
2.12 流量触发：0.3-15L/min
2.13 压力上升时间：0 - 2秒
2.14 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %
2.15 可根据病人的理想体重预设相关的通气参数和报警阈值
3. 气体输送系统：
3.1 全电子新鲜气体混合技术，可直接设置新鲜气体氧浓度；气量输送不受新鲜气体流量变化的影响
3.2 新鲜气体总流量设置范围：0.2 – 15 L/min
3.3 采用热丝流量传感器或超声流量传感器，非其他类型流量传感器
4. 呼吸回路：
4.1 集成呼吸回路，不含乳胶，耐137℃高温蒸汽灭菌
4.2 配置一体化的回路主动加热系统（可关闭）
4.3 APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。具有提拉泄气功能
4.4 CO2吸收罐容量≥1.5升
5. 监测：
5.1彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，可预设配置视图≥3种
5.2 日志中最多可保存≥ 15000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除
5.3 通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）
5.4 监测范围：
5.4.1 压力：-20 - 99 cmH2O
5.4.2 潮气量监测范围：0 - 2500 mL
5.4.3 顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O
5.4.4 阻力：0 - 100 cmH2O/L/s
5.4.5 弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O
5.5 一体化的气体模块：
5.5.1 自动识别O2、N2O、CO2及5种麻醉气体，可监测吸入和呼出浓度
5.5.2 可监测混合麻醉气体
5.5.3 氧浓度监测：采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统，不污染手术室内气体环境。
5.5.4 可计算和显示经年龄校正的xMAC值
5.6 报警
5.6.1 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等
5.6.2 自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警，有效防止病人术中知晓
5.6.3 可自动设置所有报警限值
5.7 具备心脏旁路模式，用于在使用体外循环机时抑制相应报警
6. 麻醉气体挥发罐：
6.1 配置同品牌七氟醚挥发罐一个
6.2 具有自动补偿功能，转运无需排空，只需出厂一次定标，终身免维护
6.3 干罐加药量≥350ml
6.4 配备双罐位置
7．后备安全措施：
7.1 内置后备电池，使用时间≥45分钟
7.2 气源中断情况下，呼吸机可以利用周围空气继续机械通气
7.3 具备手动通气模式，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时可继续气体和通气的监测
8. 其他性能要求：
8.1 具备一体化废气排放系统，可观测负压值
8.2 	电源：100-240伏特，50/60赫兹
8.3 接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45

（二）麻醉监护仪技术参数
一、整机硬件要求
1.1. 显示屏：15.6 英寸彩色 TFT 电容式触摸屏，屏幕分辨率 1920×1080，同屏可显示波形 ≥13 条，支持医用手套触控操作。
1.2. 操作模式：同时配备电容触摸屏与独立旋转飞梭导航键双操作结构。
1.3. 机身重量：设备标准配置不含电池、扩展模块、记录仪整机重量小于 5.5kg。
1.4. 防护安全：整机防护等级 IP22；ECG、NIBP、IBP、SpO2 核心监测端口采用 CF 级抗除颤设计。
1.5. 供电电池：可装配 ≥2 块电池，单块电池容量 ≥5000mAh 锂电池，设备连续续航时 ≥12 小时。电池支持热拔插更换，更换过程中监护波形、数据不中断。
1.6. 除颤防护：设备具备完整除颤保护功能，高压除颤完成后心电波形恢复显示时间小于 5 秒。
1.7. 内置记录仪：具备三通道热敏记录仪，记录纸宽50mm，支持12.5/25/50mm/s走纸速度。
▲1.8. 具备手术室专用模式：插管模式（3/5分钟静音呼吸/CO₂/AG报警）；心脏旁路模式（体外循环全程静音所有报警）；ECG手术滤波（1-20Hz抗电刀干扰）
二、心电监测（ECG）技术要求
2.1. 导联配置：原生兼容 3 导联、5 导联、10 导联、12 导联全部导联模式，支持 AHA、IEC 两种导联规则自由切换。
2.2. 心律失常分析：内置算法可识别 ≥33 种心律失常，覆盖室早、成对室早、室速、室颤、R on T、漏搏、起搏异常等类型。适配成人、小儿、新生儿全年龄段患者。
2.3. 心率监测范围：成人 15-300bpm，小儿及新生儿 15-350bpm。
2.4.ST 段分析：ST 测量范围 - 2.0mV 至 + 2.0mV，分辨率 0.01mV，成人、小儿、新生儿通用。
2.5. 起搏识别功能：可自动识别起搏器未起搏、未捕获故障，配备起搏信号抑制、增强调节功能，防止起搏波形误判心律失常。
2.6. 支持QT/QTc监测：QT测量范围200-800ms；QTc 200-800ms；ΔQTc -600至+600ms；分辨率1ms；精度±30ms。
2.7. 具备ST MAP功能，用于评估心肌缺血部位。
三、血氧饱和度（SpO2）监测要求
3.1. 探头兼容：设备无需更换硬件，原生支持 Masimo SET、Nellcor、常规血氧三类监测模块，不同类型探头支持热切换即插即用。
3.2. SpO2测量范围：0-100%（常规模块）；1-100%（Masimo/Nellcor）。
3.3. 精度：成人：±2%（70-100% SpO2）；新生儿：±3%（70-100% SpO2）。
3.4. 精度-运动状态：Masimo：±3%（70-100% SpO2）；Nellcor：±3% 运动状态
3.5. 低灌注性能：Masimo：SpO2 ±2bpm，脉率±3bpm（PI>0.02%且传输>5%）
3.6. 灌注指数 PI：常规模块 PI 范围 0.05%-20%，Masimo 模块 0%-20%，支持 PI 趋势曲线持续显示。
3.7. 数据刷新：血氧监测数据每秒更新一次，无延迟。
四、无创血压（NIBP）监测要求
4.1. 测量模式：具备手动 / 自动 / 连续 / 序列，4种工作模式。
4.2. 自动测量间隔：1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480分钟。
4.3. 连续监测功能：连续模式可持续监测 5 分钟，每 5 秒完成一次血压测量。
4.4. 全人群测量量程：成人收缩压 25-290mmHg，舒张压 10-250mmHg；小儿收缩压 25-240mmHg，舒张压 10-200mmHg；新生儿收缩压 25-140mmHg，舒张压 10-115mmHg。
4.5. 数据存储：可存储不少于 1200 组完整无创血压测量记录。
4.6. 测量位置：血压袖带可贴附于病人的手臂或腿部。
五、有创血压（IBP）及血流动力学监测要求
5.1. 通道数量：≥3 路独立有创血压监测通道，可同步监测 CVP、ART、PAWP 等压力参数。
5.2. 容量监测功能：内置 PPV 脉压变异监测，测量范围 0-50%。
5.3. 测量范围：-50至+360 mmHg；分辨率1 mmHg。
5.4. 精度：±2%或±1 mmHg
5.5. 支持心排量（C.O.）功能：热稀释法；测量范围0.1-20 L/min；精度±5%或±0.2 L/min；TB/TI双通道温度；
六、BIS 麻醉深度脑电监测要求
6.1. 支持模块类型：同时支持BISx 与 BIS4x 两种类型BIS模块。
6.2. 核心监测参数：实时输出 BIS 值（0-100）、SQI 信号质量指数（0-100%）；
6.3. 辅助参数：同步监测 EMG 肌电（30-80dB）、SEF 频谱边缘频率（0.5-30Hz）、TP 总功率（40-100dB）、ASYM 双侧脑电不对称指数（0-100%）。
6.4. 功能调节：BIS 趋势记录时长可选 6/12/30/60 分钟，平滑速率支持 10/15/30 秒切换，EEG 带宽 0.25-100Hz；兼容标准 BISx4 传感器、双侧脑电传感器。
七、数据存储与回顾功能要求
7.1. 趋势存储：1 分钟分辨率趋势数据存储时长≥240 小时；1 秒高精度秒级趋势存储≥48 小时。
7.2. 波形存储：完整全息波形存储 ≥ 48 小时（1秒分辨率），断电数据不丢失，支持事件触发自动保存波形。
7.3. 报警事件：记录 ≥1000 组报警事件，每组同步留存报警前后 4 秒、8 秒、16 秒原始波形与参数。
7.4. NIBP存储：≥1200套测量数据。
7.5. 病历数据：支持已出院、已解除患者全部历史数据（波形、趋势、报警记录）调取回看；授权后支持监护数据导出归档。
八、报警系统功能要求
8.1. 分级报警：设置高、中、低三级声光报警，系统日志区分标识，危重症致命报警配备独立提示音效。
8.2. 自定义调节：各监测参数报警音量可单独设置，系统可根据患者历史体征自动推荐个性化报警阈值。
8.3. 报警记录：≥1000 组报警历史永久保存，断电不会清除记录。
8.4. 护士呼叫功能：支持PWM波形+12V电源输出，驱动护士呼叫系统。
九、系统集成与信息化对接要求
9.1. 数据传输协议：支持 HL7、XML 医疗标准数据传输协议，可直连医院 HIS、EMR 电子病历系统，实现 ADT 患者信息调取、生命体征数据自动上传。
9.2. 数据传输模式：有线网络、WiFi 两种模式。
9.3. 跨设备联动：可实时读取同品牌麻醉机 并显示：PAW/Flow/Vol/Gas/O2/CO2/OSI等关键参数。支持显示呼吸/麻醉波形：支持PAW（气道压）/Flow/Volume/Gas波形同屏显示。
9.4. 中央监护扩展：设备可无缝接入原厂配套中央监护站，实现多床位集中监护、远程查看波形、远程调整报警阈值。

品目1-5：电动病床
一、参数：
1.规格：
（1）床板长≥1950mm，床面宽≥900mm
（2）全长≥2200mm，全宽≥1000mm
（3）自带隐藏式延长框架≥2300mm
（4）安全载重≥220kg。
2.功能：
（1）体位调节功能：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降 482-862mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。
3.床整体
（1）床板采用冷轧钢板一次冲压成型，每块床板背后双加强结构；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计， 床板连接处加装金属耐磨垫套。床板连接活动处使用带螺纹胶螺丝，所有的螺丝都经过盐雾试验和耐酸碱性测试。
（2）金属表面经过多道工序处理，采用多道工序（电泳＋粉末）复式喷涂。涂膜厚度≥75μm、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈。
▲4.头脚板：采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型；头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计护栏：
5.护栏：四片式分体式升降护栏，有效高度（床板离护栏顶端高度）≥430mm；
6.护栏上具备30刻度线、最低体位指示灯
7.控制器：全床≥3个控制。
8.具备床下夜灯。
9.床板两侧，各设置手动CPR装置1套。
10.床板两侧，共设置8处束缚装置。
11.床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。
12.床四角各设置2个点滴杆插孔。
13.脚轮：≥ 125mm直径医用双面脚轮；具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；床尾侧设置刹车踏板≥2个
14.具备配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。
15.具备紧急急停开关，可一键切断整床所有电动操作。
16.床垫：
（1）尺寸：≥1910长*910宽*120高
（2）外套：表面TPU薄膜复合，防水透气，可透X光经防霉、抗菌处理，可抵抗病菌，阻挡血融病原菌
（3）内芯：适合人体曲线的软硬双层记忆海绵
二、配置清单（单台）：
1、冷轧钢喷涂床架   1台；
2、分体式升降护栏（含护士控制面板） 4片
3、树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸） 1套；
4、专业医用电机  4只；
5、电动及手动CPR装置 1套
6、手持式遥控器 1只；
7、延长床架   1套
8、医用双面脚轮  4只；
9、中控锁装置   1套 ；
10、床垫止滑器   5个；
11、床侧引流袋挂架  4组；
12、标准输液架插孔8个；
13、具备蓄电池     1套； 
14、防撞轮装置  1套；
15、床垫       1张；

品目1-6：经颅磁刺激仪
1. 适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于康复科、精神科和神经科的 神经电生理检查、运动功能评定，以及用于辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经 及神经损伤性疾病的辅助治疗。
2.主机 ：
2.1.一体式可推移整机结构：
a)静音脚轮设计； b) 可固定线图支架；c )非液电分离分体式结构组成，即脉冲 源冷却系统分别固定安装于台车
2.2. 冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷。
2.3. 操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，中文界面，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。支持脱离磁刺激主机单 独使用。
2.4.刺激强度：1.0-6Tesla  连续可调；
2.5. 磁感应强度稳定输出允差：≤±5%;
2.6.磁感应强度最大变化率：低限不低于20kT/s, 上限不超过80kT/s,  过低的磁 感应强度变化率难以诱发生理效应，过高的磁感应强度交化率会导致患者无法耐 受；
2.7.脉冲上升时间：60μs±10μs;
2.8.输出脉冲宽度：340μs,   允差±20μs  ( 或6%),不低于320μs  不超过360 μs,过低的输出脉宽难以诱发生理效应，过高的脉宽会导致患者无法耐受；
2.9.刺激频率：0.1-100Hz 可调；
2.10.脉冲频率≥1Hz, 步进为1Hz; 脉冲频率<1Hz, 步进为0.01Hz;
2.11.脉冲频率允差值：≤±2%
3.安全预警：
3.1. 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
3.2. 在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。
3.3. 磁刺激线图表面温度≤40℃
3.4. 设备监控脉冲放电开关、恒温模块、脉冲储能器件温度。当冷却系统发生故 障时，应有提示或停止磁场输出。
4.刺激线图：
4.1. 刺激线图可选配：成人八字形线圈、成人圆形线图、儿童八字形线图、儿童 圆形线图、动物线图拍；
4.2.线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型；
4.3. 具有电动吸液和电动排液功能。
5. 软件功能：
5.1.  电脑操作管理方式，能实现：
a)硬盘储存、USB储存；
b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出；
c) 刺激模式图形(数字)仿真、温度显示与控制保护。
6.检测模式：
6.1.检测项目：支持运动阈值 (MT) 、 运动诱发电位(MEP) 、 中枢神经传导时 间 (CMCT)、静息期检测( CSP) 、不同脑区抑制、易化( IHI\IHF)  的检测功能；
6.2.  检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据 进行复现；
6.3.具备自动计算神经传导时间功能；
6.4.实时MEP(EMG) 信息显示；
6.4.1.双通道MEP 检测功能，采样率不低于100KHz。
6.4.2.传输方式：有线传输内置 MEP 模 块( MEP 模块集成于机箱内部),信号稳 定无需充电(非外挂式无线MEP 模块)
6.4.3.最小分辨率：≤0.1μV。
6.4.4.频率测量范围：1Hz~25KHz。
7.刺激模式
7.1.单脉冲(sTMS)、重复脉冲( rTMS)、复合刺激( TBS)、成对脉冲输出(pTMS)。 7.2. 支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完 全独立调节，并且无强制关联关系，两线图可同时输出脉冲。
7.3.支持双线图成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms,双线圈成对脉冲时 间间隔范围-31s~31s 内可调，步长1ms。
7.4. 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间(方案的总时间)到达后设备自 动终止磁场输出，允差：±10%。
7.5. 内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、 输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。
7.6.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs,幅度5V±0.5V。
7.7.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs,   幅度5V±0.5V的信号，能被触发。
7.8.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms 范围可调，步长0.1ms。
7.9.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。
7.10.能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
8.具备触发输入输出通用接口。
9.开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

品目1-7：压电式冲击波治疗仪
1、冲击波源：采用压电式波源（非电磁式、液电式）。
2、冲击波传导介质：压电晶体共同振动。
3、智能彩色触摸屏≥12英寸。
4、具有单次冲击模式和连续冲击模式。
5、最大治疗深度：≥40mm。
6、最大能量密度≥0.5mJ/mm²。
7、最大冲击频率：≥20Hz。
8、具有人体解剖图，内置治疗处方数量≥50个。
9、脉冲宽度：＜1μs。
10、压力脉冲上升时间：＜1μs。
11、治疗头≥6个。
12、最大声压≥ 58MPa。
13、应具有耦合剂加热功能。
14、治疗头手柄上设有触发键。
15、可显示病人累计治疗总能量和冲击次数。
16、单次治疗冲击波次数，设置最大次数是：≥6000。
17、配置1把按摩手枪，≥2个按摩头；
18、设备使用年限：10年（提供证明文件）。

品目1-8：低频交变磁场治疗机
1、额定输入功率：≤300VA。
▲2、输出方式：两路磁场输出、两路小脑顶核电刺激输出和四路肢体电刺激输出。
3、治疗帽≥8个电磁体组成。
4、变频磁场感应频率≥6种频率输出。
5、变频磁场感应最大频率≥50Hz。
6、设备具有定频模式和变频模式，可任意选择其中一种频率输出。
7、最大磁感应强度≥20mT。
8、小脑顶核刺激具有≥6种输出波形。
9、小脑顶核刺激输出脉冲强度为≤45Vpp，多档可调。
10、肢体电刺激性能工作频率范围：2kHz～10kHz。
10.1、调制频率范围：0～150Hz。
10.2、调制波形：≥7种波形。
10.3、调制方式：连续、断续、变频和交替调制。
10.4、肢体电刺激治疗处方：≥60个。
10.5、输出电流≤100mA，分0～99级可调(负载电阻500Ω)。
10.6、电极板表面温度范围：38℃～55℃，多档可调。
10.7、治疗结束后应具有声音提示功能。
10.8、中频调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%。
11、干扰电性能
11.1、工作频率：4kHz。
11.2、调制频率：0.125H。
11.3、差频频率≥10种。
12、输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压≤500V。
13、具有开路短路保护功能。

品目1-9：膈肌起搏器
1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。 
2.脉冲宽度≥200us。
3.起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。
4.刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。
5.吸气时间：1-3秒可调。
6.波形：双向对称波，可实现能量对冲。
7.充满电时间≤4小时, 满电后可持续工作≥10小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。
8.主机便于手持操作和便携转移。
9.提供配套设备厂家原厂自产耗材。
10.配置电极片固定装置，。
11.配置数据传输模块，将刺激参数传输给康复平台或膈肌超声，包括刺激时间、起搏次数、脉冲频率、刺激强度。 
12.配置腹肌、四肢电刺激功能。

品目1-10：多体位医用诊疗床
1、床体尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±5%。
2、具有肩孔、海绵扶手。
3、配有患者呼吸孔及海绵堵头。
4、床体最大承载重量≥200kg。
▲5、呼吸孔下方配备支撑垫。
6、床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。

品目1-11：艾灸排烟系统
 一、技术参数
（一）排烟主机
1. 风量及适用范围
   排烟风量≥2200m³/h，适用于同时为3个床位进行艾灸排烟。
2. 电气参数
   额定电压：220V；转速：≥1250转/分钟。
3. 噪音与调速功能
   运行噪音≤50dba，多档调速功能，可根据实际排烟需求灵活调整风量大小。
4. 安全与稳定性
   具备过载保护、漏电保护等安全装置。
 （二）升降系统
1. 电机外壳材质与工艺
   升降电机外壳采用1mm厚镀锌铁壳。
2. 电气参数
   工作电压：220V。
3. 承载能力
   可承载重量≥10公斤。
4. 运行特性
   升降过程静音运行，避免产生噪音干扰。
 （三）合金轨道
1. 材质与规格
   采用专用铝合金材质，轨道长度≥1800mm，宽度≥27mm，高度≥25mm，厚度≥2mm。
2. 功能特性
   可手动操作使排烟罩子在轨道上前后随意移动并定位，方便调整排烟位置。
 （四）遥控系统
1. 电气参数
工作电压：220V。
2. 遥控距离与功能
   具备有效远程遥控功能，遥控距离≥5米，可方便地对排烟系统进行操作控制。
 （五）专用烟罩
1. 材质与耐温性能
   采用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料制作，耐高温≥200度。
2. 尺寸规格
   烟罩尺寸为长≥90cm、宽≥60cm、高≥18cm，中心孔直径≥16cm，便于烟雾集中收集排放。
 （六）吸烟喉
1. 材质与成型工艺
   采用ABS环保材料一次注塑成型，规格为长400mm、宽200mm、高200mm。
2. 功能特性
   内置调节阀，可随意调节风量大小，以适应不同的排烟需求。
 （七）软管配置
1. 材质与制作工艺
   采用双层金属软管，由专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。
2. 尺寸规格
   软管长度为≥2000mm，管口直径≥160mm，可灵活来回伸缩，确保排烟通畅且不易折坏。
二、其他要求
1. 设备兼容性
   排烟系统应能与医院现有的电气系统兼容，具备良好的接地措施。
2. 设备标识
   设备表面应清晰标注产品型号、规格、电压、功率等参数信息，以及设备的操作说明和安全警示标识。

品目1-12：中医艾灸床
1、额定功率：≤600VA。
2、显示方式：远程无线平板电脑。
3、温度范围：≤60℃，超过最高温度时有提示音。
4、治疗模式：≥2种（自动模式、手动模式）。
5、治疗时间20～60min可调，级差1min。
▲6、应具备自动点火功能，点火器≥16个。
7、应具备往复灸功能。
8、应具备自动升降功能。
9、应具备自动消烟功能。
10、床面额定载荷：≥130kg。
11、工作噪音：≤60dB（A）。
12、床体双开门设计。
13、治疗方式：舱式灸疗。
14、灸疗部位应不限于任脉、督脉、膀胱经等。

品目1-13：空气波压力治疗仪
1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，支持一键飞梭。
2、气囊腔数：单侧8腔气囊，双侧16腔气囊，配备双下肢气囊、脉冲手套、脉冲足套。
3、脉冲压力治疗：
3.1压力范围0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa。
3.2脉冲持续时间1s～5s可调，步进1s，可实现200ms内瞬时充气。
▲4、循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa。
5、压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。
6、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
8、治疗时间：1min～20h可调，可设置连续运行。
9、治疗模式：≥30种治疗模式，含10种固定治疗模式和20种自定义收藏模式，可自定义治疗处方名称。
10、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式。
11、过压保护：设备具有过压保护报警功能自动报警并立即停止治疗。
12、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
13、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。
14、血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。
15、具备无线拓展功能。
16、梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。
17、间隔时间：循环压力充气循环间隔1s～99s，脉冲压力充气循环间隔10s～99s。
18、循环压力保持时间：0s～20s。

品目1-14：立体动态干扰电治疗仪
▲1、应具有两种输出方式：独立两组二维干扰电输出，支持单路中频输出。
2、输出波形：≥六种波形。
3、吸附式电极、自粘式电极可选。
4、负压泵拔罐模式：≥五种模式可选。
5、应具备吸附配件加热功能。
6、应具备紫外线消毒功能。
7、≥5种处方模式可调节；既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法。
8、工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz五档可选择。
9、差频频率范围：1Hz～120Hz。
10、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s共计四档可选择，选择15s、30s、60s时允差±10%。
11、动态节律：≥6档可选。
12、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
13、调制频率：0～150Hz。
14、每路最大输出电流有效值≥60mA。
15、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗结束有蜂鸣器提示声。
16、治疗时，产品具备输出通道开路，短路保护功能。
17、数码显示、触摸按键操作+一键飞梭，柜式一体机配备收纳功能。

品目1-15：电脑恒温电蜡疗仪
1、蜡饼层数：≥8层；
2、电源电压：交流电压220V，频率50Hz； 
3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃；
4、恒温箱温度范围：46℃～80℃可调，级差±1℃。
5、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。
6、熔蜡箱容积：≥27L，恒温箱容积：≥60L，允差±10%。
7、正常制蜡模式时成饼时间：最短4～5小时，快速制蜡模式时成饼时间：1～2小时。
8、断电记忆：蜡疗仪断电后，若半小时内再次上电，恒温功能以及制饼时化蜡状态可记忆。
9、制蜡工作程序：出厂为默认模式，可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
10、一键即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。
11、蜡液过滤装置：不锈钢滤网，滤网规格6目。
12、蜡饼厚度：蜡饼平均厚度12mm，允差±2mm。
13、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。
14、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。
15、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏，高清显示，具有语音播报功能。
16、恒温箱内设有照明，并设有观察窗（高400mm×宽200mm），可方便观察蜡饼情况。
17、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。
18、一键恢复出厂设置，智能防堵设计。
19、蜡盘尺寸（长宽高）：403.5×303.5×26mm；允差±5%。

品目1-16：多体位医用诊疗床（可升降）
1、电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz。
2、额定输入功率≥160VA。
3、尺寸（长宽高）：2000×620×480mm，允差±3%。
4、安全工作载荷≥200kg。
▲5、床体升降行程：0～300mm连续可调。
6、床面升降速度：≥10mm/s。
7、控制方式：至少包含电动脚踏开关、手柄控制开关两种控制方式。
8、配备有推杆电机，起升下降行程长，噪音≤60dB。
9、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。
10、配有患者呼吸孔及肩孔。
12、推杆电机最大推力≥6000N。
02包
品目2-1：肝脏瞬时弹性检测仪
	1	一般要求	
	1.1	原理	利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值
	1.2	专用系统电源输入	AC220V±10% 
	1.3	设备形式：	专用可移动一体化机（台式机，非移动台车）
	1.4	探头组成方式	影像引导探头与硬度检测探头连接同一台主机及控制中心
	1.5	探头剪切波触动方式	支持多种激发方式，脚踏、手动和按键激发
	1.6	肝脏硬度和脂肪衰减数据采集模式	支持单次采集，多次连续采集；
	2	主机	
	2.1	控制平台	高速处理及控制平台
	2.2	显示器	≥21"高分辨液晶显示器
	2.3	自由臂	支持自由臂可调节的维度≥2个，包含左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º
	2.4	一体式多功能按键	
	2.5	信号端口	USB≥4个，网口，脚踏开关接口
	2.6	DICOM接口	DICOM3.0标准图像和患者信息传输
	2.7	硬度检测探头接口	≥1个
	2.8	影像引导探头接口	支持3个，非扩展接口，可为无针式或针式接口， 
	2.9	专用人机交互控制面板	用于人机交互功能操作，人性化功能分区
	2.10	影像引导功能	全数字彩超影像模块
	2.11	纤维扫描功能	数字化肝纤维诊断模块
	2.12	穿刺引导	支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能
	2.13	内存	大容量内存≥4G
	2.14	存储容量	≥1T
	3	系统软件	
	3.1	超声诊断系统功能	内置一体化超声模块，非外接拓展
	3.2	二维影像功能	二维超声影像功能评估肝脏和脾脏组织形态变化；可用于人体腹部的超声诊断
	3.3	图像放大功能	可局部放大
	3.4	回放文件播放	具有回放文件播放功能
	3.5	显示模式	A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CFM
	3.6	A模式实时显示	具备A模式，支持实时超声信号幅度显示
	3.7	测量分析模块	全套的测量和分析包，支持门静脉宽度(PVW) 、脾长径/短径、脾静脉宽度等测量
	3.8	数据库	患者信息数据库
	3.9	图像存储功能	快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器
	3.10	打印功能	黑白和彩色打印设备快速打印
	3.11	信息传输编辑软件对接模块	实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接
	4	影像探头（供二维影像检查）	
	4.1	影像探头数量	≥1个
	4.2	影像探头类型	腹部影像探头
	5	硬度检测探头	适用于全体型人群的硬度检测探头，即无需为适应不同体型而更换探头
	5.1	硬度检测探头数量	≥1个
	5.2	硬度检测探头	融合超声波及剪切波一体化探头
	5.2.1	单一硬度检测探头超声波频率	需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz
	5.2.2	剪切波探头前端传感器为圆形且最大宽度	≤9mm
	5.3	探头频率自适应调节	自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率
	5.4	剪切波频率	50 Hz
	6	硬度测量	
	6.1	单一硬度检测探头测量深度范围	15mm-85mm
	6.2	单一硬度检测探头硬度最大检测值	≥80kPa
▲	6.3	单一硬度检测探头硬度最小检测值	≤1kPa
	6.4	硬度测量测量重复性误差	≤3%
	7	脂肪衰减参数测量	
	7.1	脂肪衰减参数最大检测值	≥450dB/m
	7.2	脂肪衰减参数最小检测值	≤90dB/m
	7.3	脂肪衰减参数测量重复性误差	≤3%
	7.4	连续脂肪变检测	脂肪衰减值单周期内触发一次检测，其有效测量量：≥300次。
	8	纤维扫描功能	
	8.1	肝脏定位	超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；
	8.2	取样点定位	B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置 
	8.3	肝脏自动识别功能	通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助硬度检测探头定位。
	8.4	压力过载保护功能	压力指示窗口实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测
	8.5	量化分析	软件自动分析测量结果
	8.6	显示值	患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等
	8.7	弹性图	弹性结果图显示测量深度及时间
	8.8	测量单位	硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

品目2-2：膈肌超声
一、系统及主机配置
1.高分辨率无闪烁液晶全触摸屏≥15英寸 LCD 显示器。
2.配备一体化台车，具备探头接口连接于主机，台车探头接口 ≥3个。
3.台车内置备用电池组，连续扫查时间 ≥3 小时。
4.支持动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦。
5.全数字式波束形成器。
6.数字化二维灰阶成像单元。
二、探头及成像性能
1.所有探头为宽频、多点变频，基波与谐波成像频率屏幕上具体显示。
2.具备组织谐波成像技术，谐波频率和基波频率同时显示。
3.自动组织优化，一键自动优化多项图像参数。
4.智能化超清成像及多级超清斑点噪声抑制技术。
5.实时多角度复合成像。
6.梯形扩展成像技术。
7.宽景成像技术。
8.心尖扩展成像：成人相控阵心脏探头采用凸阵扩展，有效显示视野 ≥120°。
9.二维灰阶血流显像：非多普勒原理，实时提取微弱血细胞回声成像。
三、彩色多普勒及显示功能
1.彩色多普勒血流成像单元。
2.双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调。
3.彩色 M 型模式，支持解剖M 型。
4.二维和彩色同步双幅实时显示，支持冻结与回放。
5.冻结/回放的彩色模式下，支持彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、增益、 反转、基线、叠加等参数调节。
6.彩色帧频独立可调。
7.方向性灰阶血流显像：在二维灰阶基础上增加血流方向性。
8.内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩噪，显示冠脉血流信号。
四、多普勒与高级分析功能
1.频谱多普勒显示单元及分析系统。
2.具备 PW 、CW、HPRF 多种模式。
3.HPRF 高脉冲重复频率自动启动。
4.多普勒频率显示、独立可调。
5.自动频谱优化技术，一键自动调整。
6.高性能实时双同步。
7.实时扫描中及冻结、存储后，可实时调整图像参数（增益、基线、时间轴、角度校正、 噪声抑制、对比度等）。
8.组织多普勒成像单元。
9.实时一键组织速度图成像。
10.具备多普勒信号去除功能，实时、冻结、存储状态下均可独立去除。
11.组织多普勒信号可直接转为组织追踪图。
12.主机可在线显示 8 个节段心肌速度曲线、位移曲线。
13.扫描教练：提供心脏超声标准切面、扫查技巧和方法视频及图片指引。
五、测量与智能化分析
1.B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积等常规测量与分析。
2.一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。
3.心脏功能测量与分析。
4.具备心脏频谱自动识别功能：获取频谱后可智能识别并自动测量。
5.心脏频谱自动测量：对瓣膜彩色、组织多普勒频谱多心动周期自动识别命名、测量， 并导入报告系统（如 E 峰、A 峰、EDT 、E' 、E/E' 、AV Trace 等参数）。
6.直线和曲线解剖 M 型：实时、冻结或回放可 360°任意旋转、多点描记，适用于二维、 彩色及组织多普勒。
7.心脏腔室自动测量：智能识别收缩末和舒张末，自动测量左室内径、室间隔、左室后壁、 EF 等信息，提高准确率和重复性。
8.自动二维心功能测量，支持单、双平面计算。
9.具备斑点追踪定量分析：自动识别切面、心内膜边界追踪，分析心肌应变、收缩指数 等，提供 17 、18 节段牛眼图、曲线、解剖 M 型等。
10.组织多普勒定量分析：实时显示单节段、8 节段速度曲线与同步。
11.具备儿科心脏评分系统。
12.产科测量软件包。
13.测量结果自动导入主机工作表， 自动生成报告输出/打印。
14.血流测量分析：频谱多普勒实时自动包络，参数自定义。
15.血管内中膜自动测量：前后壁可自动测量、 自动优化曲线并输出分析报告（含采样点、 均值、标准差），可和血管造影结合。
16.支持同患者前后测值数据同屏对比，并自定义测量标签。
17.应变式弹性成像，可用于腹部及小器官。
18.具备自动左室功能分析；
19.具备心脏造影功能；
六、图像存储与接口管理
1.支持动态图像、静态图像存储及原始数据回放。
2.病案管理单元：支持资料、报告、图像存储、检索、修改和打印。
3.支持 AVI、JPEG 、MPEGVue 格式存储至可移动媒介。
4.屏幕剪贴板及多画面同屏回放功能。
5.USB 接口支持 U 盘或移动硬盘快速存储屏幕图像。
6.参考信号：心电、心电触发、呼吸波。
7.输入/输出信号：输入—ECG 、USB；输出—HDMI 、Dicom 、USB。
8.内置图像管理系统。
9.配内置固态硬盘≥500G ；支持大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR 等扩展。
10.支持 DICOM3.0 接口、局域网/PACS/HIS 等直接存储、查询与调阅。
11.支持 DICOM 打印。
12.针对不同检查脏器预置图像最佳化参数设定，减少操作调整。
13.二次谐波：所有探头支持，且相控阵探头谐波组数不少于 4 组。
七、主机及探头配置要求及性能指标
1.主机及探头配置：
1.1 1台彩色多普勒超声主机（含台车）
1.2 1把成人相控阵；
1.3 1把成人凸阵；
1.4 1把血管线阵；
1.5.1把腔内；
2.1成人相控阵探头扫描角度 20°–90°可选。1.5–5.0MHz
2.2经胸相控阵探头 90°角、18cm 深度帧率≥59 帧/秒。
2.3 凸阵探头全视野 18cm 深度帧率≥27 帧/秒。1.5–5.0MHz
2.4腔内探头：3.5-10.0MHz
2.5 线阵探头：3.0-12.0MHz
2.6二维灰阶成像≥256 灰阶。
2.7支持高分辨率局部放大，增强信息量、分辨率及帧频。
2.8灰阶图像回放≥3000 幅，最多 12 窗口同屏回放，可对比不同时间/实时图像。
2.9增益调节 STC 分段≥8 ，B/M 可独立调节。

品目2-3：盆底磁刺激治疗仪
1.产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。
2.产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。
3.磁刺激脉冲源、冷却系统集成在同一主机机箱内。
▲4.标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°。
5.座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换。
6.标配2个液冷线圈，包括盆底铁芯线圈和外周刺激线圈。
7.盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激。
8.外周刺激线圈可以通过线圈把手按键进行强度调节和触发磁刺激输出，可显示实时线圈温度。
9.采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作。
10.磁刺激强度可进行电脑软件、磁刺激主机旋钮和拍头按键多模式调节。
11.≥21英寸主副双屏配置。
12.采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，可实现系统温度≤40℃。实时监测线圈温度，安全预警暂停工作。
▲13.磁刺激设备包含体外反馈模块，用于检测盆底运动。
14.体外反馈模块（盆底运动检测模块）工作频率60GHz±5%
15.脉冲磁场最大磁感应强度≥8Tesla。
16.脉冲磁场最大刺激频率≥110Hz，0-110Hz可调。
17.当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。
18.单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
▲19.磁感应强度最大变化率：至少包含30kT/s~160 kT/s。
20.配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部。
21.运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～2700μV，检查最小分辨率≤1μV。
22.具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。
23.内置≥5种磁刺激模式。
24.内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。
25.具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。
▲26.系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。
27.系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案，可实现数据同步。
▲28.治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。
29.刺激方案具有患者体位示意图。
30.具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。

品目2-4：多普勒外周血管检测仪
1、工作模式：连续多普勒工作模式；
2、8M探头
2.1 超声探头工作频率：8.0MHz，允差：±10%；
2.2 流速测量：双向连续波（CW），0-50cm/s，允差：±20%；
2.3 血流探测深度：≥15mm。
2.4 超声输出功率：≤50mW。
3、压力测量量程：40mmHg-230mmHg，
4、压力测量分辨率：≤1mmHg；
5、在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差应≤±3mmHg；
6、充气源应能在10s内提供足够的空气使得200cm3的容器内的压力达到290mmHg，误差±3mmHg；
7、脉率测量范围：（42～210) 次/min，测量精度：±3%或±3次/min（取     
其大者）；
8、主机内部含自动充气模块，全自动充气和放气，在测量界面分别实现血压测量和脉搏波测量，测量完毕后自动给出参数并生成检测报告：
9、可测量脉率、收缩压（四肢）、舒张压（四肢）、平均压（四肢）、脉压（四肢）、踝臂指数ABI、臂踝指数BAI；
10、可测量中心动脉收缩压、增长指数，射血时间分数、左心灌注指数，心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率；
11、可直接连接扫码枪进行信息录入，免除手动输入；
12、使用年限≥10年。

品目2-5：腹腔镜系统
一、图像处理器
1．摄像主机支持分辨率≥3840*2160，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。
2．3D、2D模式可切换，可同步处理3D和2D画面信号，且可实现同时输出3D画面 、2D画面到两个独立的显示器。
3．支持四种3D、2D画面显示模式：2D跟随、2D环绕、3D跟随、3D环绕。
4．3D环绕模式下可支持3D、2D模式自动切换，可根据镜体旋转角度自动选择观察效果最佳的模式，支持自定义切换视角及磁滞角，界面上可显示3D/2D画面切换引导线。
5．支持逐行、左右、同时三种3D信号格式。
6．视角自适应, 镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。
7．图像畸变校正功能，畸变度≤1%。
8．输出图像延时≤30 ms
9．可进行白光成像，也可进行近红外光成像，能对780nm±20nm波长的近红外光（激发光）照明的物体进行成像，采集820nm-900nm（接收光）荧光。
▲10．摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥10英寸，可同步显示手术视频，可进行系统的全部设置。
11．支持四种显示模式：超清白光（2D跟随/2D环绕/3D跟随/3D环绕）、单色荧光（2D跟随/3D跟随）、混合荧光（2D跟随/3D跟随）、原生荧光（2D跟随/3D跟随）模式。
12．混合荧光显示模式，不同颜色区分阶梯浓度。
13．荧光颜色≥六种。
14．荧光参数调节：荧光灵敏度可以进行自由调节多级。
15．具有多种色彩调节功能：亮度、对比度、饱和度；红、绿、蓝通道图像增益。
16．支持BT.709和BT.2020的色域输出切换。
17．具有多种图像增强功能：降噪、锐度、3种图像增强模式等
18．图像画面可实现正常、水平翻转、垂直翻转、180°翻转。
19．支持WDR宽动态功能，并可根据临床需要选择开或者关。
20．支持电子除烟功能，且多级可调。
21．具备ICG染色和电子染色双重图像染色模式。
22．摄像主机内置刻录功能，内置存储空间≥120G，同时具备USB接口多个支持U盘、移动硬盘存储等设备通过USB端口即插即用，直接刻录3840*2160分辨率的图片和3840*2160 60Hz录像。
23．数据存储：可以选择存储图片和视频的分辨率，可以选择存储方式并实现存储转换，可实时显示存储器剩余容量信息，转存时需要密码确认。
24．支持录制3D格式视频，录制格式可选择（3D/2D）。
25．信号输出接口：支持多种输出端口，12G-SDI*2、DisplayPort、 HDMI2.0、3G-SDI*2、DVI-I。
26．信号输入接口：3G-SDI*1输入端口，用于双镜联合。
27．双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将同品牌产品或其他内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能。同时实现刻录的影像也为双镜画面。
28．具备双镜联合功能，可选择开启或者关闭，设置显示至少4种位置（。
29．具备联动排烟功能。
30．具备冷光源联动功能。
31．具备异显屏功能，可同时连接≥2个显示器，支持两个显示器在不同显示模式（2D/3D，超清白光/单色荧光/混合荧光/原生荧光）下显示画面，可设置信号源及显示模式。
32．摄像主机内置直播转播功能：用于视频示教直播、转播。
33．支持经网络端口，将实时画面以流媒体方式传输至接收设备传输分辨率可设置4K/1080P/720P。
34．同时具备2路以上12G-SDI信号输出功能。
35．网络设置：可进行网络相关功能设置，支持自动获取及手动设置的方式、开关DHCP、查看本机网络信息、设置 IP/子网掩码/默认网关/DNS。
36．系统设置：可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本等功能。
37．设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务，具有技术过时保护。
38．预留TCB接口≥2个,可实现通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源。
39．摄像系统使用寿命≥10年。

二、4K 3D电子镜 
1．支持采集 ICG 吲哚菁绿造影剂与血红蛋白结合后，经近红外光照射后发出的非可见光。
2．前端双路高感光性4K CMOS图像传感器，单个CMOS像素≥800万，分辨率≥3840*2160。
3．双目图像零时差
4．3D/2D环绕模式，可360°旋转，镜体旋转过程中图像画面始终保持正向。
5．可实现通过摄像头按键联动控制气腹机、冷光源。
6．工作外径≤10.3mm，工作长度：≥300mm。
7．角度：0°/30°，最大景深≥200mm，最小景深≤30mm。
8．3D电子镜前端镜头+握持手柄整体重量≤350g。

三、医用内窥镜冷光源：
1．独立光源主机，采用可见光和近红外光双光源，可同时输出白光和近红外光。
2．荧光照明采用近红外LED和白光同时输出。近红外光和白光通路均为LED光源，安全性高于激光光源。
3．液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥7英寸。
4．支持无极旋钮，调节输出亮度。
5．冷光源的输出总光通量应≥1600lm。
6．光源LED寿命≥60000小时。
7．具有寿命警示及设备温度监控等功能。
8．预留通讯接口，可通过连接摄像系统主机实现切换白光与混合光功能。
9．电器安全级别：医用设备电气安全Ⅰ类防除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术。
四、32英寸3D专业液晶显示器
1．尺寸≥32英寸，支持4K超高清视频输入,分辨率≥3840 x 2160 (长宽比16:9)。
2．支持左右、逐行、上下以及同时(SIMUL)3D信号格式。
3．色域BT.2020。
4．可视角度：178°（H）/178°（V）。
5．支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示。

五、医用气腹机 
1．最大充气流量≥50升/分 ,最小充气流量：1升/分。  
2．压力范围：1-30mmHg。 
3．具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，显示预设与实时压力监测。  
4．具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。
5．具备图形显示声光报警功能，钢瓶或中央供气低压或高压报警功能。 
6．具有4 路安全监测：压力、流量、温度、烟雾监测功能。
7．充气自适应，无需针对气腹针或手术过程切换参数。
8．除烟功能：具备。  
9．具有主机联控功能。 
10．电器安全：医用设备电气安全Ⅰ类防除颤 CF 型，可应用于心脏手术。

六、医用导光束 
1．直径≥4.5mm 。
2．长度≥300cm。
3．可同时传输可见光及近红外光。

七、医用台车
1．支持滑轮可锁定。
2．用高强度防缠绕静音医疗轮，可任意推动。



