05包采购需求
采购标的

	包号
	标的名称
	数量
	单价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品
	简要技术需求

	5
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1台
	100
	否
	是
	用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、产科、妇科、小器官和浅表、肌肉骨骼、脑血管、外周血管、超声心动图、经食管超声心动图等；具体详见第五章《采购需求》


商务要求

（一）交货期和地点

1.交货期：自接到采购人通知后30日历日内，全部货物送到采购人指定地点，通过采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：

1.合同签订生效后，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，30个自然日内支付合同总价的 50%；
2.货物运到采购人指定地点，交付全部相关货物资料，完成安装调试并经采购人验收合格，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，60个自然日内支付合同总价的50%。
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：中标人负责设备的包装、运输及装卸，运输过程中的保险由中标人购买，运输途中发生的损坏、丢失由中标人承担全部责任。
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：整机免费质保期（保修期）≥5年。质保期（保修期）内，投标人负责免费上门检修、免费更换全部故障零部件，维修过程中产生的零配件费、调试费、工时费、运输费、上门费等所有相关费用均由投标人承担，采购人不承担任何费用。
2.验收及售后服务：

2.1发货前，至少提前三天通知采购人，以便采购人安排好相关收货工作；发货后，中标人代表必须随货到达，由中标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，设备搬运完毕后，办理交接手续。
2.2到货验收时，须提供技术白皮书，产品合格证等文件。
2.3设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，并承担因此发生的一切费用，同时中标人必须事先与采购人联系，并与采购人共同根据配置清单初步验收；设备安装后，中标人应配合采购人按采购需求的技术参数、国家标准等进行质量验收，并进行图像质量测试，若有疑义，采购人有权委托具备CMA资质的第三方对该设备进行质量检测，费用由中标人承担。所供设备如验收不合格，中标人必须无条件换货或退货，如中标人不能按要求执行，则采购人有权无条件终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。
2.4验收标准：中标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足投标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标，并须请有资质的第三方进行性能及防护检测。
2.5验收文件的签署：安装调试合格后，由双方共同出具验收合格报告。
2.6投标人提供原厂商售后服务的承诺函，并按生产厂家的保修规定和相应的服务承诺做好免费保修、维护等服务，以及在保修期内的故障处理。
2.7维护响应时间：应承诺报修后2小时内响应，4小时内到场，如无法在12小时内解决故障，应提供备机服务。
2.8免费提供全套技术资料(维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘等)供采购人核验存档。
2.9技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标方工程师或有关人员有义务对采购人方工程师和操作人员进行不少于两天的维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，配套在设备上）和相应的培训资料（纸质和电子版），解答采购人提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保采购人的操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，以及采购人的工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
2.10中标人在质保期内所有服务及零部件更换、故障维修、运输等一切相关费用均为免费，质保期满，中标人仅收取相关零部件等硬件成本费用，并包含故障解决、人工费等服务费用。
2.11 年开机率（按工作日计算）不低于95%。当年开机率 93%（含）-95%（不含）：整机免费延长质保1个月，当年开机率 90%（含）-93%（不含）：整机免费延长质保3个月。
2.12供应商须提供“制造商关于该产品生命周期的声明”，明确该机器型号的预期停产时间及零部件供应期限。
2.13投标人承诺在项目所在地具备完善的备件供应能力。可提供2 小时响应、12小时送达服务。

2.14提供当年生产日期的设备。设备生产日期为6个月以内。
3.质量要求：

3.1中标人需保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并严格保持原包装；同时保证提供的货物需满足国家标准或相关行业标准。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，由中标人承担全部的法律和经济责任。
3.2中标人应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3.3中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
3.4设备设计使用寿命不低于10年。
4.其他要求

4.1如因产品质量问题、安装问题等影响采购人的使用，导致的后果均由中标人承担，给采购人造成损失的，中标人还须承担相应的赔偿责任。
4.2中标人负责旧机器的拆除及搬运到采购人要求的指定地点。 
4.3中标人须根据采购人需求，提供一次设备迁移服务，为合同履约必要组成，费用包含在总报价里。
（一）基本要求

 1.采购标的需实现的功能或者目标 

本次采购是“公改示范项目（第一批）-西城区骨健康特色诊疗中心项目（丰盛医院）”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

三、技术要求

★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

 ★2.2 如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食 品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。 

 2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如 国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
标的名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪

1.用途：用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、产科、妇科、小器官和浅表、肌肉骨骼、脑血管、外周血管、超声心动图、经食管超声心动图等。

2.主要技术规格及系统概述

2.1主机系统性能概括

2.1.1高分辨率液晶显示器≥18英寸；

2.1.2
数字高集成宽频声学波束成形器；

2.1.3
TGC≥8段，可触摸屏调节；

2.1.4
LGC≥6段，可触摸屏调节；

2.1.5
最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像；

2.2系统成像技术

2.2.1二维灰阶成像（部件）单元

（1）具备空间复合成像技术，实时声束偏转技术；

（2）具备高清斑点噪声抑制；

（3）具备实时自动持续优化；

（4）具备高帧频实时解剖M型，360°范围内可平移可旋转；

（5）双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像；

（6）实时和非实时高分辨率放大；

（7）支持扩展成像（线阵和凸阵）；

2.2.2
频谱多普勒显示及分析系统

（1）具备智能优化功能，自动优化Doppler频谱；

（2）具备彩色血流成像（部件）单元；

（3）具备超宽频带血流功能；

（4）具备自适应彩色多普勒功能；

（5）具备智能优化功能，自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置；

（6）具备实时双幅对比成像；

（7）具备实时彩色血流M型

（8）具备彩色能量成像（CPA）

（9）具备组织多普勒成像（TDI）

2.3成像技术

▲2.3.1具备实时射血分数自动测量

▲2.3.2具备自动速度时间积分测量

2.3.3具备自动下腔静脉测量

2.3.4具备自动肺部B线测量

2.3.5穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能

2.3.6具备肺部超声评估工具

2.3.7具备泌尿系统超声评估工具

▲2.3.8具备肺部动态全景扫查

2.4测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)

2.4.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等

2.4.2具备多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)

2.4.3具备外周血管测量

2.4.4具备心脏功能测量与分析

2.4.5具备肺部超声评分； 

2.5图像存储与（电影）回放；

2.5.1具备图像存储与（电影）回放重显单元；

2.6记录装置

2.6.1内置固态硬盘≥1TB；

2.6.2支持USB接口闪存。

3.技术参数及要求

3.1系统通用功能

▲3.1.1探头接口：≥4个；

3.1.2具备无缝密闭式电源按键，方便屏幕清洁保护；

▲3.1.3内置锂电池，电池供电扫查时间≥4小时；

▲3.1.4关机后剩余时间可视，以颜色提示剩余电量状态；

3.2探头规格

3.2.1支持单晶体探头

3.2.2相控阵探头：1个；电子凸阵探头：1个；电子线阵探头：1个；

3.3二维成像主要参数

▲3.3.1扫描：电子相控阵：超声频率2-4MHz，扫描角度≥100°，电子凸阵探头：超声频率2-5MHz，电子线阵探头：超声频率6-12MHz，探头上自定义按钮数量≥4；

3.3.2扫描速率（相控阵）：全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

3.3.3扫描深度（凸阵）：≥35cm

3.3.4增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8

3.3.5回放重现：电影回放时间≥180秒

3.4频谱多普勒

3.4.1具备脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，High PRF功能

3.4.2自动速度刻度调整的角度校正

3.4.3五种可选扫描速度：最低速，低速，中等速度，快速，最高速

3.4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5mm-20mm; 分级可调

3.5彩色多普勒

3.5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示

3.5.2显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20°至+20°

3.5.3双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

3.6专用三探头接口台车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调。

08包采购需求
采购标的

	包号
	标的名称
	数量
	单价最高限价（万元）
	分项最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品
	简要技术需求

	8
	麻醉工作站（含麻醉监护仪）
	2台
	100
	200
	否
	是
	用于成人、儿童、新生儿的麻醉，设备具备双气源防护、断电应急工作、全模式通气、高精度多维度临床监测、智能报警与联网传输功能，配备可灭菌模块化回路、专业麻醉配套功能及高清触控操作屏等；具体详见第五章《采购需求》

	
	脑氧饱和度监测仪
	2台
	40
	80
	
	否
	适用于对脑组织、肌肉组织的组织血氧参数的无创监测，支持四通道监测与微循环评估，功能齐全、配置高端，含联网及备用机服务等；具体详见第五章《采购需求》


商务要求

（一）交货期和地点

1.交货期：自接到采购人通知后30日历日内，全部货物送到采购人指定地点，通过采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：

1.合同签订生效后，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，30个自然日内支付合同总价的 50%；
2.货物运到采购人指定地点，交付全部相关货物资料，完成安装调试并经采购人验收合格，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，60个自然日内支付合同总价的50%。
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：中标人负责设备的包装、运输及装卸，运输过程中的保险由中标人购买，运输途中发生的损坏、丢失由中标人承担全部责任。
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：整机免费质保期（保修期）≥5年。质保期（保修期）内，投标人负责免费上门检修、免费更换全部故障零部件，维修过程中产生的零配件费、调试费、工时费、运输费、上门费等所有相关费用均由投标人承担，采购人不承担任何费用。
2.验收及售后服务：

2.1发货前，至少提前三天通知采购人，以便采购人安排好相关收货工作；发货后，中标人代表必须随货到达，由中标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，设备搬运完毕后，办理交接手续。
2.2到货验收时，须提供技术白皮书，产品合格证等文件。
2.3设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，并承担因此发生的一切费用，同时中标人必须事先与采购人联系，并与采购人共同根据配置清单初步验收；设备安装后，中标人应配合采购人按采购需求的技术参数、国家标准等进行质量验收，并进行图像质量测试，若有疑义，采购人有权委托具备CMA资质的第三方对该设备进行质量检测，费用由中标人承担。所供设备如验收不合格，中标人必须无条件换货或退货，如中标人不能按要求执行，则采购人有权无条件终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。
2.4验收标准：中标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足投标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标，并须请有资质的第三方进行性能及防护检测。
2.5验收文件的签署：安装调试合格后，由双方共同出具验收合格报告。
2.6投标人提供原厂商售后服务的承诺函，并按生产厂家的保修规定和相应的服务承诺做好免费保修、维护等服务，以及在保修期内的故障处理。
2.7维护响应时间：应承诺报修后2小时内响应，4小时内到场，如无法在12小时内解决故障，应提供备机服务。
2.8免费提供全套技术资料(维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘等)供采购人核验存档。
2.9技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标方工程师或有关人员有义务对采购人方工程师和操作人员进行不少于两天的维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，配套在设备上）和相应的培训资料（纸质和电子版），解答采购人提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保采购人的操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，以及采购人的工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
2.10中标人在质保期内所有服务及零部件更换、故障维修、运输等一切相关费用均为免费，质保期满，中标人仅收取相关零部件等硬件成本费用，并包含故障解决、人工费等服务费用。
2.11 年开机率（按工作日计算）不低于95%。当年开机率 93%（含）-95%（不含）：整机免费延长质保1个月，当年开机率 90%（含）-93%（不含）：整机免费延长质保3个月。
2.12供应商须提供“制造商关于该产品生命周期的声明”，明确该机器型号的预期停产时间及零部件供应期限。
2.13投标人承诺在项目所在地具备完善的备件供应能力。可提供2 小时响应、12小时送达服务。

2.14提供当年生产日期的设备。设备生产日期为6个月以内。
3.质量要求：

3.1中标人需保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并严格保持原包装；同时保证提供的货物需满足国家标准或相关行业标准。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，由中标人承担全部的法律和经济责任。
3.2中标人应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3.3中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
3.4设备设计使用寿命不低于10年。
4.其他要求

4.1如因产品质量问题、安装问题等影响采购人的使用，导致的后果均由中标人承担，给采购人造成损失的，中标人还须承担相应的赔偿责任。
4.2中标人负责旧机器的拆除及搬运到采购人要求的指定地点。 
4.3中标人须根据采购人需求，提供一次设备迁移服务，为合同履约必要组成，费用包含在总报价里。
三、技术要求

（一）基本要求

 1.采购标的需实现的功能或者目标 

本次采购是“公改示范项目（第一批）-西城区骨健康特色诊疗中心项目（丰盛医院）”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

 ★2.2 如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食 品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。 

 2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如 国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
标的名称一：麻醉工作站（含麻醉监护仪）
1.适用范围：成人、儿童、新生儿；

2.备用机：设备发生故障后，需在12小时内提供同机型备用机，以不影响科室正常运转；

3.机架：带推车，三个大抽屉，中央脚刹;
4.气源：标配氧气、空气双气源;
4.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警;
5.快速充氧范围：25-75L/min;
6.标配后备锂电电池，使用时间≥90分钟;
7.流量计：全电子新鲜气体混合技术，可直接设置目标氧浓度;
8.具备备用机械流量管，流量范围0.5-10L/min，保证在停电时能正常工作;
▲9.挥发罐：内置一体化双罐位，标配一个柒氟醚挥发罐，可配原厂同品牌地氟醚挥发罐;
10.钠石灰容积≤1500ml;
11.麻醉机自检时含挥发罐检测，自动检测挥发罐状态,并显示回路泄漏量;12.模块化呼吸回路，所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，可耐受134℃高温高压灭菌消毒;
▲13.具备内置一体化（非外接）主动式废气排放装置(AGSS);
14.内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换二氧化碳吸收剂，无需关停机械通气;
15.气动电控或电动电控呼吸机，支持中英文界面，外置带透明刻度上升式风箱;
▲16.采用≥15英寸彩色高触感显示屏，支持多角度旋转，满足在不同角度都可轻松操作及参数调节，并具备双分屏显示功能，当触屏失灵，可通过旋钮进行手动可调;

17.通气模式：PCV 、VCV、SIMV、SIMV PC 、SIMV VC、带窒息保护的压力支持通气、PCV-VG、SIMV PCV-VG、CPAP+PS持续气道正压通气;
18.具有心脏旁路功能，可在心脏旁路模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停;

19.容量控制模式下潮气量控制范围：10ml-1500ml;
20.呼吸频率：3-90 次/分钟;
21.吸呼比：2:1到1:8;
22.最大吸气流速：≥150 L/min;
23.压力范围（压力模式）： 5 到 50 cmH2O;
24.压力限制范围：12到100cmH2O;
25.PEEP范围：关、4 到 30 cmH2O;
26.具备流量静态以及动态实时自动补偿功能;
27.具有三种工作模式：通气模式、待机模式、心脏手术模式;
28.监测参数：包括但不限于吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示;
29.具有回路呼吸环监测功能，可监测描记：包括但不限于压力容量环、流量容量环和压力流量环等;
▲30.可冻结储存≥6个呼吸环（不包括基础环），用于不同手术期间肺顺应性监测对比;
31.具有气流暂停功能;

32.具有肺复张程序功能;
▲33.具备低流量麻醉指示工具，呼吸机以数字化形式精确显示目标氧浓度下的氧流量值;
34.配备驱动压测量，可实时显示驱动压监测数值;

35.报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息;
36.智能报警一键式限值设置功能;
37.流量传感器;
37.1支持≥134°高温高压灭菌消毒;
37.2流量传感器无安装方向要求，可互换位置使用;
38.气体监测模块;
▲38.1模块化：插件式气体模块。实时监测吸入、呼出CO2浓度；吸入、呼出O2浓度；吸入N2O浓度，并描记CO2、O2或N2O波形，且五种麻醉气体、CO2 、MAC值等监测参数在麻醉机原屏幕显示;
38.2氧气测量技术：顺磁氧技术，无需氧电池;
39.模块化、插件式监护仪，无风扇设计;
40.≥18英寸医用级电容彩色触摸屏，支持一键操作模式，触屏及屏幕快捷键;
41.屏幕显示波形通道数≥12道，数字区≥4个;
42.中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节;
43.内置锂电池，续航时间≥4小时;
44.具备转运模块，屏幕≥5英寸，内置锂电池;
45.可设定显示屏和报警灯亮度根据环境光自动调节，支持夜间模式，屏幕亮度和报警音量可单独设置;
46.标配基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、BIS麻醉深度监测、微创连续心输出量监测，呼末二氧化碳、五种麻醉气体、心排量、PICCO、肌松等监测;
47.心电监测：可选择3/5/12导联心电监测，支持采集12导联心电波形;
▲48.支持≥4通道同步多导联心律失常分析;
49.血氧饱和度监测 SpO2，支持PI灌注指数;
▲50.脉搏氧饱和度支持Masimo监测技术，避免由于手术中各种干扰信号、危重症患者低灌注等情况发生,满足不同手术需求;
51.血压测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT;
52.呼吸监测 ：阻抗法监测导联：呼吸I、II、RL-LL导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸;
53.有创压力监测 IBP：同时支持≥5通道监测，双有创压力与双体温可同时监测;
54.支持≥4道IBP波形同时叠加显示；适用于成人，小儿和新生儿，可提供肺动脉锲压（PCWP）的监测;

▲55.监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率(SPV)和脉压变异率(PPV);
▲56.具备微创连续心输出量监测，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求，无需专用耗材;
57.肌松监测：肌松监测刺激模式包括：TOF(四个成串刺激)、 DBS(双短强直刺激)、ST(单次颤搐)、强直刺激后的单刺激记数等模式;
58.具备大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在4个/6个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察;
59.支持QT/QTc测量;
60.具有趋势及图表回顾和全息回顾功能;
61.报警功能：具备≥4级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置;
62.具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警;
63.支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统;
64标配内置无线网卡功能，可通过无线局域网络与中央监护系统等设备进行数据传递和通讯，与医院现有网络端口相连的费用包含在本次招标范围内。
标的名称二：脑氧饱和度监测仪
1.适用范围：适用于对脑组织、肌肉组织的组织血氧参数的无创监测;
2.具备局部组织血氧饱和度，可同时提供数据和趋势图;
3.具备监测局部组织血氧饱和度相对变化量百分比;
▲4.具备局部组织血红蛋白浓度指数，可提供的数据和趋势图，该指标可从组织血容量角度反映局部组织的灌注情况;
5.具备监测局部组织血红蛋白浓度指数相对变化量百分比;
6.具备AUC功能;

7.具备TUT功能;
8.具备AUT功能;
▲9.具备显示主机显示通道数大于等于4个，2个测试主机，每个测试主机监测通道数2个，可同时监测4个部位组织的生理指标;
10.数据更新周期:≤1秒;
11.测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义，事件按照应用场景分为5个类别，每个类别有不少于50种可选项;
12.仪器具有短暂静音功能，可设置持续时间为1min或者2min;
13.数据更新周期（非采集周期）可选择:1秒或者2秒;
14.具备探头监测部位设置功能，可分为成人和新生儿/儿童模式，通过触摸“数字区”区域中的探头监测部位图标进行设置。可设置监测部位为额头、脸部、臂、侧腹、腹部、手部、腿等部位;
15.仪器具有单通道停止功能：当同时监测四通道时，需要停止一个通道或者两个通道，就可以通过点击对应通道的测量/停止键来停止当前的通道，如果要停止全部通道，点击快捷键“启动/停止键” 即可;
16.仪器具有中途增加或减少测量通道功能;
17.具备截图功能;
18.用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线，具有“波形静态回顾”、“波形动态回顾”以及“数据表格回顾”三种回顾数据的模式;
19.(H/R)波形切换:以波形区域中线为分界线;
20.探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿;
21.仪器显示屏幕：电容触摸屏;
22.仪器语言设置：可供客户选择中文或者英文显示;

▲23.仪器具备VOT参数，即具备描述血管阻断试验中组织血氧饱和度曲线变化特征的参数;
24.配套的界面软件功能可提供局部组织血氧饱和度与时间对应的斜率，以及相应AUC面积计算的工具;
25.可通过下降斜率1、下降斜率2、上升斜率和AUC来评价局部组织的微循环功能。

26.仪器显示屏≥15寸;
27.内存≥8GByte，存储器≥100GByte;
▲28.可提供第三方检验报告证实产品使用期限：10年;
29.设备发生故障后，需在24小时内提供同机型备用机，以不影响科室正常运转

30.与医院现有网络端口相连的费用包含在本次招标范围内。
