采购需求
一、采购标的
	包号
	品目号
	采购内容
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期

	1
	1-1
	耳声发射仪
	1
	是
	3年质保

	
	1-2
	临时起搏器
	1
	是
	3年质保

	
	1-3
	可视喉镜（气管插管用）
	1
	否
	3年质保，终身维护

	
	1-4
	输液泵
	10
	否
	5年质保

	
	1-5
	单道微量注射泵
	20
	否
	5年质保

	
	1-6
	便携式睡眠监测仪
	1
	否
	3年质保

	
	1-7
	肺功能仪
	1
	否
	7年质保，终身维护

	
	1-8
	医用干燥柜
	1
	否
	5年质保

	2
	2-1
	除颤仪
	2
	否
	3年质保

	
	2-2
	低温等离子体多功能手术系统
	1
	否
	3年质保，终身维护

	
	2-3
	内窥镜影像系统（电子内窥镜图像处理器/硬性输尿管电子内窥镜）
	1
	否
	3年质保

	
	2-4
	分离钳
	10
	否
	1年质保

	
	2-5
	手术拉钩
	1
	否
	3年质保

	
	2-6
	百克钳
	2
	是
	1年质保

	
	2-7
	高频手术设备
	1
	否
	3年质保

	
	2-8
	宫腔镜系统
	1
	否
	3年质保

	
	2-9
	直分离钳
	2
	否
	3年质保

	
	2-10
	细齿肠钳
	4
	否
	3年质保

	
	2-11
	肠钳
	4
	否
	3年质保

	
	2-12
	持针钳
	6
	否
	3年质保

	
	2-13
	活检钳
	4
	否
	3年质保

	
	2-14
	绝缘剪刀
	4
	否
	3年质保



二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
采购项目（标的）交付的时间：合同签订后10天内
采购项目（标的）交付的地点：北京市第六医院指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））
4.售后服务（质保期）：
4.1、提供设备原厂售后服务承诺书并加盖厂家公章：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。
整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起算。在质保期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。
终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。
4.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）
三、技术要求
1.基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市第六医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
01包：
品目1-1：耳声发射仪
一、测试项目
1.诊断型畸变产物耳声发射（DPOAE）：
1)频率范围：500-10000Hz；频率步进：≤1Hz；
2)强度：（30-70）dB SPL；强度步进：≤1dB；
3)测试频点数：无限制；
4)AD分辨率：≥24位；
5)最大输出(保护): ≥90 dB SPL；
6)分析时间：≥1s；
7)显示:PASS/REFER；显示正常值等；
8)可以自定义：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件；
2.诊断型瞬态诱发耳声发射（TEOAE）：
1)频率范围：500-5500Hz；
[bookmark: _Hlk206428834]2)强度：30-90dB peSPL；强度步距：≤1dB
3)30秒≤分析和测试时间≤30min
4)可根据鼓室图测得的峰压，进行TEOAE测试；
5)AD分辨率：≥24位；
6)最大输出(保护): ≥90 dB SPL；
7)分析时间：≥1s；
3.226Hz鼓室图
4.可以蓝牙无线连接电脑
二、软件性能：
1)数据存储格式:XML、excel等
2)支持与听力计、声阻抗计等其他设备数据共享组成听力诊断系统
3)用户自定义测试协议；支持测试协议导入、测试记录导入/导出等

品目1-2：临时起搏器
1.起搏模式：支持VVI、AAI等 起搏模式 ；起搏参数：频率调节范围40-180次/分，输出电压0.1-20V，感知灵敏度可调；
2.适配性：兼容经静脉、心外膜等多种起搏电极，适配成人/儿童不同体型患者；
3.应急功能：具备电池低电量报警、开机自检等功能；
4.具有心房快速起搏器功能，可应对室上速；
5.便携性：机身重量≤500g，配备手提式收纳包，便于移动操作。

品目1-3：可视喉镜（气管插管用）
1. 显示屏：触摸屏≥3.5英寸 ；显示器转动角度：前后转动角度≥140° ，左右转动角度≥250° ；
▲2. 空间分辨率：≥6.5 lp/mm（线对/毫米）；
3. 色彩还原能力：≥4级 ；
▲4. 景深：10-80mm；
5. 手柄插入部：圆弧半径：≤75mm，误差：≤±5%；
6. 具备自动白平衡调节，显示屏亮度可调，LED亮度可调等 ；
7. 喉镜主机可适配≥5种型号窥视片，满足困难气道插管使用；
▲8.具备即时防雾；
▲9.摄像头像素：≥960*720pixel；
▲10.具有拍照、录像功能，及浏览回放功能，存储容量≥6G；
11. 全机身防尘防水等级：IP66（尘密，防强烈喷水）；
▲12.锂电池续航时间：充满电 工作时间≥4小时；
13.锂电池充满电时间：充满电时间≤ 4小时；
14.重量：≤0.25kg(含电池)

品目1-4：输液泵
1.使用年限≥10年；
2.流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h；输液精度：≤±4.5%；
3.≥10种输液模式可选：包含但不限于速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、时辰模式；
4.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
5.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动快进、手动快进、半自动快进、上一次快进，四种快进方式可选；
6.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调；
7.下阻塞50-1200mmHg，可以选择16档阻塞级别；
8.支持上阻塞检测。支持输血功能。
9.≥5.0英寸电容触摸屏操作；
10.气泡检测：最小检测气泡大小15ul；
11.泵体自带提手用于搬运设备，单个提手可以用于不少于2个堆叠泵的搬运；
12.防尘防水等级：≥IP34；
13.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；
14.可存储至少5000种药物；支持至少30种药物分类；
15.主界面可显示输注药物的名字，并支持药物检索；
16.重量：≤1.7Kg（含锂电池）锂电池续航时间：≥12小时@ 25mL/h 

品目1-5：单道微量注射泵
1.屏幕尺寸≥3.5英寸
2.注射模式：≥8种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式。
3.阻塞级别：150mmHg~975mmHg，12级可选择，动态显示管路的压力状态；
4.触摸屏操作；具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；
5.防护等级≥IP34；
6.界面风格可设置多种主题颜色；
7.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值；
8.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于10h
9.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护≥10个科室，并且每个科室可显示≥50个房间和≥50个床位的输注信息
10.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比；
11.可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考。

品目1-6：便携式睡眠监测仪
▲1、设备导联数≥46，包括脑电（6导、配1导）、眼动电（2 导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、配肌电（下颌、下肢肌电）、配心电（两导）、胸腹呼吸（独立 RIP 胸导联、独立 RIP 腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、12D 双模块体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、无线外接扩展通道等参数。
2、电生理信号共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p， 24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。
3、采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时。
[bookmark: _Hlk163401870]4、具备显示屏，可显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。
5、具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器。
▲6、具有高通、低通滤波、心电滤波、眼电滤波、工频陷波等功能，可对单个通道进行滤波参数调整。
7、具备PTT（脉搏传输时间）功能反应睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势。
8、具备RIP-Flow（呼吸流速 / 动态导联）、RIP-Sum（呼吸容量 / 努力导联）呼吸算法导联。
9、具备FFT 脑能量分析将脑电时频转换，量化各频段能量，助力睡眠分期与脑功能评估。
10、软件判读中事件标注拖动框内有信息展示，实时展示拖动时间、下降比、氧减值等信息，辅助快速判图。
11、具备小睡试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）和心率变异分析，可设置试验时间带智能提醒，小睡定时设置等。
▲12、非集成式脑电线，损坏方便维修。
▲13、具备小睡试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）和心率变异分析，可设置试验时间带智能提醒，小睡定时灵活设置。
▲14、具备低氧负荷和呼吸受损指数。

品目1-7：肺功能仪
[bookmark: OLE_LINK6]1、用于人体的肺功能参数测量。常规肺通气功能模块适用于4岁及以上可配合的患者进行通气功能（包含慢通气、用力通气和每分最大通气量）测试。呼吸压力功能模块用于适用于4岁及以上可配合的患者呼吸压力参数测试（包含口腔最大呼气压、口腔最大吸气压）。肺弥散功能模块适用于4岁及以上可配合患者进行一口气弥散残气测试。呼出气一氧化碳功能模块适用于检测人体呼出气中的一氧化碳浓度。脉冲振荡功能模块适用于全部患者进行气道阻力测试。
▲2、传感器类型：具备双向金属筛网压差式传感器。
3、质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。
4、常规肺通气模块手柄可设置显示及语音提醒功能，或关闭。
▲5、呼吸压力模块：可测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX等。呼吸压力测量完成后报告单具备自动推荐呼吸训练阻抗数值。
[bookmark: _Toc102744564][bookmark: _Toc114664795][bookmark: _Toc102815261]6、肺弥散模块，使用He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合气体作为弥散残气的测试气体。CO传感器为电化学传感器，测量范围：0%-0.300%；精度：≤±1%。He传感器测量范围：0-9.5%；精度：≤±1%。
7、肺弥散模块的四通阀、阻断阀使用年限≥5年。
▲8、脉冲振荡模块，适用于全部患者进行气道阻力测试。测量参数：Z5、R5、R20、X5、Fres、R5-R20、AX等，脉冲时长：45ms，误差：≤±2ms。 
▲9、呼出气一氧化碳模块，可测量参数：FeCO，FeCO测量页面有动画引导受试者测试。
10、具备支气管激发实验、NO呼气测定和肺功能信息化管理等功能。

品目1-8：医用干燥柜
1.容积≥500L.
2.干燥设置范围0℃-90℃，可根据干燥负载的种类和材质设定干燥温度。干燥时间设置范围1-999min，各运行参数可调，用户可根据需求自行设置。
3.设备配有专用的器械托盘、导管干燥架、湿化瓶干燥架，干燥时可向导管、湿化瓶等的内部吹送热风，保证干燥效果；
4.具有隔热夹层，可有效防止热量损耗；密封门具有玻璃视窗，可随时观察内部工作情况；
5.舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触；


02包：
品目2-1：除颤仪
1.采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量≤150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；
2.除颤能量选择最小为1J，最大除颤能量≥360J；
3.具备成人/儿童一体化电极板，具有能量选择、充电、放电功能；
▲4.配5导联心电（ECG)、血氧饱和度（SpO2）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）等监护功能；
5.心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类≥20种；
6.可充电锂电池，工作时间最大能量除颤≥100次，200焦耳除颤≥180次，或起搏≥2h，或监护≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤；
▲7.存储要求:内置≥16GB，可存储≥240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。


品目2-2：低温等离子体多功能手术系统
▲1．界面采用全触屏式显示屏≥7.0英寸；
2．具有等离子切割模式≥2种可调；电凝模式≥2种可调；
3.汽化、切割功率≤300W；
▲4.汽化切割输出频率≤100KHz；
▲5．凝血消融输出频率≥450KHz；
6．具有故障自动检测显示和报警提示；
7．使用双脚踏控制；
8．治疗温度：40-70℃；
9.内窥镜：视像角为30°，规格尺寸≤⌀4mm×300mm,可连续进出水、冲洗对流；
10.工作手件为被动式操作器；
11.工作外鞘为≤26Fr，设置进、出水通道；工作内鞘为≤24Fr，可360°旋转；
12.等离子刀有细环、粗环、针状等可选，。

品目2-3：内窥镜影像系统（电子内窥镜图像处理器/硬性输尿管电子内窥镜）
一、电子内窥镜图像处理器
1.图像分辨率≥1920×1080
2.光源总光通量≥600lm
3.冷光源色温：3000K～7000K
4.视频信号输出≥3 种
5.白平衡调节≥2 种
6.显色指数：≥90
7.具备图像显示比例≥3 种
8.自动测光模式≥2 种
9.显示屏：液晶触摸屏≥7.0 英寸
▲10.配备双脚踏开关，支持术中操作
11.具备图像过曝点抑制功能
12.电子数字可放大≥3.0 倍
13.支持方屏 / 圆屏显示切换
14.具备图像去红增强功能
15.支持图像冻结、拍照、录像等
二、硬性输尿管电子内窥镜
1、镜体外径：8-9.8Fr（粗）
1.1、有效工作长度≥425mm；
1.2、视向角：  0°；
1.3、视场角：≥120°；
1.4 、像素≥16万；
1.5、景深：3~70mm；
▲1.6、有效使用工作通道：≥6.3Fr；
2、镜体外径：6-7.5Fr （细）；
2.1、有效工作长度≥430mm；
2.2、视向角 12°；
2.3、视场角≥120°；
▲2.4、有效使用工作通道：5.0Fr；
3、信噪比≥36dB；
4、低温等离子灭菌；
5、镜体采用不锈钢材料；


品目2-4：分离钳
1.分离钳手术器械的外表面应光滑，不得有锋棱和毛刺，头端应平整光滑，无锐利边角；绝缘套不得有裂纹和破损现象。其表面粗糙度Ra之最大值为：钳头和电凝头0.80μm,其余部位1.60μm。
2.分离钳手术器械各联接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，无脱焊和堆焊现象。
▲3.分离钳的钳头二片应相互吻合，不得有错口和偏摆现象，钳头张角应≥45°，头部加长。
4.分离钳开闭应灵活，松紧适度，不得有卡滞现象，转盘应能使钳头在360°内转向自如。
5.钳齿应清晰完整，无缺齿、毛齿等缺陷。
6.分离钳应具有良好的弹性和夹持力，当钳头夹持Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生变形和断裂现象，且头部夹持力≥10N。
▲7.分离钳的钳头经处理后，其硬度为500HV0.2—650HV0.2。

品目2-5：手术拉钩
1.床樑竖杆固定装置：采用20Cr13和12Cr18Ni9优质医用不锈钢制造，表面亚光处理，外形尺寸≥70×45×60（不含手柄），床樑、竖杆固定装置独立螺纹锁紧设计，可夹持床樑厚度7-11mm，适用于各种国产及进口手术床，可夹持直径≥Ф20mm竖杆，配置数量2套。
2.竖杆：12Cr18Ni9等医用不锈钢制造，表面亚光处理，长度≥480mm，直径≥Ф20mm，配置数量2根。
3.自动拉钩装置：采用20Cr13医用不锈钢制造，表面亚光处理，齿条组件长度≥320mm，头部带有拉钩接口，接口可多角度旋转，配置数量2套。
4.可拆换拉钩：用20Cr13医用不锈钢制造配置，表面亚光处理，数量5对，共10件。宽×深尺寸为：60mm×68mm，78mm×70mm，100mm×68mm，60mm×135mm，40mm×135mm。

品目2-6：百克钳
1、由手柄、钳芯和外鞘管组成
2、插入主机后自动识别，即插即用
3、支持自动调整功率输出
4、长≥340mm，工作直径≥5mm，带齿面防滑纹
5、支持高温高压灭菌
6、最大耐压值≤0.25KVp

品目2-7：高频手术设备
1.适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血；
2.具备CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电；
3.具有工作模式≥8种，其中单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥3种，双极电凝模式≥2种等；
4.纯切性能：1～200W（负载≥500Ω），功率连续可调；
5.混切性能：1～200W（负载≥500Ω），功率连续可调；
6.单极凝性能：1～120W（负载≥500Ω），功率连续可调，最大输出电压≥4800V；
7.双极性能：1～100W（负载≥100Ω）,功率连续可调；
8.喷凝工作模式调制频率：12-24KHz可调；
9.喷凝和强凝工作模式峰值系数≥6.0 ；
10.具备接触质量监督系统（REM）,并检测接触电阻变化，当中性极板和人体接触面积的电阻大于或等于150Ω，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止；
11.自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量大于设定值，有声光报警并切断高频手术设备输出，确保安全。对接触不同人体组织，可以进行接触质量监督系统(REM)阻抗“初始”，“设定”等功能；
12.具备开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。
13.双脚踏接口：具备；
14.单极模式启动可使用手控开关启动，也可使用单极脚踏开关启动；

品目2-8：宫腔镜系统
一、电子宫腔内窥镜
1.摄像光源一体式设计；
2.工作长度≥20cm；
3.外经≤2.5mm
二、电子内窥镜图像处理器
1.亮度调节:自动曝光或者自动LED调节
2.自动增益调节(AGC):自动
3.测光:平均、中心和峰值三档
三、膨宫泵
1.灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便；
2.采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小；
3.工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作。
四、等离子手术设备
1.具有短路保护及故障保护功能，并给予文字提示，自动切断高频输出的保护功能；
2.主机具有生物电阻抗反馈技术，通过电极识别组织并调整切割和凝血功率，更大限度的保护组织降低热损伤；
3.主机面板≥7寸，触屏LED显示。
五、电切内窥镜及附件
1.电切镜插入部分能承受的最大作用力：强度为2N，刚度为3N；
2.分辨率≥6.25(1p/mm)，有效景深范围3mm～100mm；
3.外鞘26Fr带进出水开关，内鞘24Fr可360°旋转。
六、配置要求
1.电子宫腔内窥镜   1根
2.电子内窥镜图像处理器  1台
3.等离子手术设备  1台
4.电切内窥镜及附件   2套  
5.腔镜灌注泵   1台

品目2-9：直分离钳
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	直分离钳
	把
	2
	1、外径：φ5mm
2、工作长度：≥330mm；
3、钳杆，可360°旋转。
4、三拆卸，清洗、灭菌彻底。
5、钳头张开度应≥45º。
6、φ5mm外径的钳子夹持力≥20N
7、支持低温等离子灭菌，和高温高压灭菌



品目2-10：细齿肠钳
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	细齿肠钳
	根
	4
	1、外径：φ5mm；
2、工作长度：≥330mm；
3、钳杆，可360°旋转。
4、三拆卸，清洗、灭菌彻底。
5、钳头张开度应≥45º；
6、φ5mm外径的钳子夹持力≥20N；
7、支持低温等离子灭菌，和高温高压灭菌；



品目2-11：肠钳
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	肠钳
	把
	4
	1、外径：φ5mm    
2、工作长度：≥330mm    
3、钳杆，可360°旋转。     
4、三拆卸，清洗、灭菌彻底。张开度≥45°； 
5、手术器械有良好的耐腐蚀性，符合YY/T 0149-2006中沸水试验法a级的要求。
6、支持低温等离子灭菌，和高温高压灭菌。



品目2-12：持针钳
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	持针钳
	把
	6
	1、 直径：φ5mm ；
2、工作长度：≥330mm。
▲3、持针钳的钳头与患者接触部分材料符合YY/T0294.1-2016的B号钢的要求；
4、持针钳的钳头张开角度≥20°；
5、手术器械有良好的耐腐蚀性，符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的要求。
6、支持低温等离子灭菌，和高温高压灭菌。



品目2-13：活检钳
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	活检钳
	把
	4
	1、头长55mm（8齿）。
2、荷包钳型；
3、活检钳的钳头与患者接触部分材料符合YY/T0294.1-2016的C号钢的要求；
4、手术器械有良好的耐腐蚀性，符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的要求。
5、支持低温等离子灭菌，和高温高压灭菌。



品目2-14：绝缘剪刀
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	绝缘剪刀
	支
	4
	1、外径：φ5mm；
2、工作长度：≥330mm；
3、头长≥15mm；
4、钳杆，可360°旋转。 
5、三拆卸，清洗、灭菌彻底。
6、张开度≥45°；
▲7、手术器械有良好的耐腐蚀性，符合YY/T 0149-2006中沸水试验法a级的要求。
8、支持低温等离子灭菌，和高温高压灭菌。



2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购标的（货物需求一览表）”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
3.采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _GoBack]3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
