01包采购需求
采购标的

	包号
	标的名称
	数量
	单价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品
	简要技术需求

	1
	1.5T核磁共振成像设备
	1台
	600
	否
	是
	磁体类型：超导磁体；具体详见第五章《采购需求》


商务要求

（一）交货期和地点

1.交货期：自接到采购人通知后30日历日内，全部货物送到采购人指定地点，通过采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：

1.合同签订生效后，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，30个自然日内支付合同总价的 50%；
2.货物运到采购人指定地点，交付全部相关货物资料，完成安装调试并经采购人验收合格，中标人提交合规发票及相关付款单据，经采购人审批后，60个自然日内支付合同总价的50%。
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：中标人负责设备的包装、运输及装卸，运输过程中的保险由中标人购买，运输途中发生的损坏、丢失由中标人承担全部责任。
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：整机免费质保期≥1年，质保期内，投标人负责免费上门检修、免费更换全部故障零部件，维修过程中产生的零配件费、调试费、工时费、运输费、上门费等所有相关费用均由投标人承担，采购人不承担任何费用。

2.验收及售后服务：

2.1发货前，至少提前三天通知采购人，以便采购人安排好相关收货工作；发货后，中标人代表必须随货到达，由中标人负责卸货并搬运至采购人指定的地点，设备搬运完毕后，办理交接手续。
2.2到货验收时，须提供技术白皮书，产品合格证等文件。
2.3设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，并承担因此发生的一切费用，同时中标人必须事先与采购人联系，并与采购人共同根据配置清单初步验收；设备安装后，中标人应配合采购人按采购需求的技术参数、国家标准等进行质量验收，若有疑义，采购人有权委托具备CMA资质的第三方对该设备进行质量检测，费用由中标人承担。所供设备如验收不合格，中标人必须无条件换货或退货，如中标人不能按要求执行，则采购人有权无条件终止合同，由此引起的一切损失由中标人承担。

2.4验收标准：中标人提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足投标文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其他指标，并须请有资质的第三方进行性能及防护检测。
2.5验收文件的签署：安装调试合格后，由双方共同出具验收合格报告。
2.6投标人提供原厂商售后服务的承诺函，并按生产厂家的保修规定和相应的服务承诺做好免费保修、维护等服务，以及在保修期内的故障处理。
2.7售后服务响应：2小时内响应，4小时内到达现场,24小时内修复，否则每延误1个自然日应延长2个自然日质保期作为补偿。紧急情况下如果中标人未能及时维修，采购人有权委托其他单位进行维修，所有费用由中标人承担。
2.8免费提供全套技术资料(维修说明书包括详细电路图、操作说明书等)供采购人核验存档。
2.9技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标方工程师或有关人员有义务对采购人方工程师和操作人员进行不少于两天的维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，配套在设备上）和相应的培训资料（纸质和电子版），解答采购人提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保采购人的操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，以及采购人的工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。
2.10中标人在质保期内所有服务及零部件更换、故障维修、运输等一切相关费用均为免费，质保期满，中标人仅收取相关零部件等硬件成本费用，并包含故障解决、人工费等服务费用。
2.11 年开机率（按工作日计算）不低于95%。当年开机率 93%（含）-95%（不含）：整机免费延长质保1个月，当年开机率 90%（含）-93%（不含）：整机免费延长质保3个月。
2.12供应商须提供“制造商关于该产品生命周期的声明”，明确该机器型号的预期停产时间及零部件供应期限。

2.13投标人承诺在项目所在地具备完善的备件供应能力。可提供2小时响应、24小时送达服务。

2.14提供当年生产日期的设备。设备生产日期为6个月以内。
3.质量要求：

3.1中标人需保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并严格保持原包装；同时保证提供的货物需满足国家标准或相关行业标准。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，由中标人承担全部的法律和经济责任。

3.2中标人应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.3中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.4设备设计使用寿命不低于10年。

4.其他要求

4.1如因产品质量问题、安装问题等影响采购人的使用，导致的后果均由中标人承担，给采购人造成损失的，中标人还须承担相应的赔偿责任。

4.2中标人负责旧设备的拆除及搬运到采购人要求的指定地点。 

4.3中标人须根据采购人需求，提供一次设备迁移服务，为合同履约必要组成，费用包含在总报价里。

三、技术要求

（一）基本要求

 1.采购标的需实现的功能或者目标 

本次采购是“公用经费(事业)”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的 《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

 ★2.2 如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食 品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。 

 2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如 国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
标的名称：1.5T核磁共振成像设备

1.磁体系统

1.1磁体类型：超导磁体；

1.2磁场强度：1.5T；

1.3屏蔽方式：主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术；

1.4匀场方式：主动+被动

1.5具备动态匀场

1.6中心频率：≥60Mhz；

1.7 5高斯线范围

1.7.1轴向：≤4.0m；

1.7.2径向:≤2.5m；

1.8磁场稳定度：≤0.1ppm/h

1.9磁场均匀度：V-RMS，典型值，24平面24点法；

1.9.1 10cm DSV：≤0.008ppm
1.9.2 20cm DSV：≤0.035ppm

1.9.3 30cm DSV:≤0.10ppm

1.9.4 40cm DSV：≤0.37ppm

1.9.5 45cm DSV:≤0.9ppm

1.9.6 50cm DSV：≤1.7ppm

▲1.10磁体重量（包括液氦）：≤3,500Kg；

1.11液氦消耗率：≤0L/hr；

1.12液氦容量：≤500L；

▲1.13具备10年液氦免费填充（人为损坏除外）。（提供承诺书并加盖单位公章）

★1.14磁体内孔径：≥70cm；

1.15提供磁体+检查室安全装置

▲1.16磁体长度（不含外壳）：≤165cm。

2.梯度系统

2.1梯度工作方式：非共振式；

▲2.2单轴最大梯度场强（非有效值）≥33mT/m

2.3单轴最大梯度切换率（非有效值）≥120T/m/s   

2.4具备硬件、软件降噪技术

2.5梯度冷却：水冷

2.6具备梯度降噪技术； 

3.射频系统

3.1线圈单元到磁体，再到重建器的信号传输方式：数字化；

3.2射频类型：全数字实时控制系统

▲3.3射频发射功率≥18KW

▲3.4射频发射带宽≥700kHz

3.5独立射频采集通道数≥64 

3.6具备用户可调节接收带宽技术


3.7具备并行采集技术；

4.射频接收线圈

4.1具备所有线圈免调谐；



4.2具备头颈联合线圈（组合），≥22单元



4.3具备脊柱线圈≥32单元



▲4.4具备体部/心脏线圈≥24单元



★4.5具备多功能关节柔线圈≥16单元



4.6具备神经线圈可与体部线圈联合使用




4.7具备多功能关节柔线圈可与头线圈联合使用




4.8具备多功能关节柔线圈可与脊柱线圈联合使用




4.9最高接收动态范围≥165dB



5.计算机系统

5.1CPU个数：2个

5.2主频大小≥3.6GHz

5.3内存大小≥32GB  

5.4计算机显示器:≥23英寸彩色高分辨率液晶显示器

5.5显示器分辨率≥1920x1200

6.6硬盘容量≥500GB 

5.7DICOM3.0接口:具备软硬件

5.7.1DICOM发送/接收：具备软硬件

5.7.2DICOM查询/检索：具备软硬件

5.7.3DICOM基本打印：具备软硬件

5.7.4DICOM病人登记网络：具备软硬件

5.8图形处理器主频≥3.6GHz图像重建处理器

5.8.1处理器内存≥32GB 

5.8.2图像存储数≥250,000幅 (256x256)      

▲5.8.3图像重建速度≥100,000幅/秒 (256x256，完全FOV)

检查环境与机房配套设备

6.1固定式电动扫描床最大承重≥250Kg；

6.2固定式电动扫描床移动精度≤1mm；

6.3扫描床远程控制，双向互锁，保障技师与患者你操作安全


6.4一键进、升、退床


6.5具备照明、通风、双向通话 


6.6固定式电动最低床位≤60cm

6.7固定式电动检查床最大床速≥300mm/s

6.8床面最大水平移动范围
≥250cm

6.9具备固定式电动扫描床 


6.10具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮


6.11患者专用防磁轮椅、防磁平车、贵重物品储存柜


6.12检查室专用防磁灭火器


6.13具备生理信号显示


6.14患者监视CCTV系统；紧急制动系统


6.15具备无线触发心电门控

6.16具备无线触发呼吸门控


6.17具备无线触发外周门控


6.18 3MP竖屏灰阶医用显示器1台


7.后处理接口

7.1具备软件控制照相


7.2具备激光相机接口


7.3具备远程维修遥控 远程会诊接口


7.4具备DICOM发送/接收


7.5具备DICOM查询/检索


7.6具备DICOM基本打印


7.7具备DICOM病人登记网络


7.8图像网络传输：1000M 以太网连接

7.9图像传输速度≤1s/幅（512X512）

8.扫描参数

▲8.1最大扫描视野≥55cm

8.2最小扫描视野≤0.5cm  

8.3最小2D层厚≤0.5mm   

8.4最小3D层厚≤0.05mm     

8.5最大采集矩阵≥1024×1024

8.6弥散加权B值≥10000        

8.7TSE最小回波间隔（256矩阵）≤2.5 ms

8.8TSE最小回波间隔（128矩阵）≤2.0 ms

8.9EPI最短TR时间（128矩阵）≤3.2 ms

8.10EPI最短TE时间（128矩阵）≤1.2 ms

8.11EPI最短TR时间（256矩阵）≤4.6 ms

8.12EPI最短TE时间（256矩阵）≤1.6 ms

8.13EPI最短回波间隔（128矩阵）≤0.48ms

8.14EPI最短回波间隔（256矩阵）≤0.71ms

8.15TSE最大因子≥1024

8.16EPI最大因子≥250

扫描序列

9.1自旋回波(SE)

9.1.1具备自旋回波序列


9.1.2具备2D/3D FSE


9.1.3具备FSE回波分享


9.1.4具备三维FSE序列


9.1.5具备单次激发FSE


9.2 具备梯度回波序列


9.2.1具备超快速场回波序列


9.2.2具备2D平衡式梯度回波序列


9.2.3具备3D平衡式梯度回波序列


9.2.4具备去除剩余磁化梯度回波技术

9.2.5
具备利用剩余磁化梯度回波技术


9.2.6具备重T2 加权高对比序列


9.3反转恢复序列Inversion Recovery (IR)

9.3.1具备常规IR序列


9.3.2具备短TI IR序列


9.3.3具备长TI IR序列 


9.3.4具备快速IR 序列 (水/脂抑制技术)


9.3.5具备水抑制 (FLAIR)


9.3.6具备单次激发快速反转恢复序列


9.3.7具备单独灰质或白质成像技术


9.4TSE 序列

9.4.1具备多次激发 TSE


9.4.2具备单次激发 TSE


9.5EPI序列


9.5.1具备多次激发 EPI


9.5.2具备单次激发 EPI


9.5.3具备自旋回波EPI


9.5.4具备梯度回波 EPI

9.5.5具备反转EPI


9.6具备脂肪/水选择成像技术


9.6.1具备脂肪饱和技术


9.6.2具备脂肪抑制序列


9.6.3具备频率脂肪抑制


9.6.4具备脂肪激发技术


9.6.5具备水饱和技术


9.6.6具备水激发技术


9.6.7具备水抑制序列


9.6.8具备水/脂分离技术


10.高级应用技术临床高级应用软件包

10.1具备容积成像必须具备体积测量功能


10.2具备偏中心扫描技术


10.2.1具备肩关节偏中心成像


10.3具备儿童成像软件包


10.3.1具备儿童专用扫描卡片


10.3.2具备可选择低SAR值安全扫描


10.4 具备体部成像


10.4.1具备类PET成像技术
 

10.4.2具备水脂分离技术
 

10.4.3具备呼吸导航技术


10.4.4具备磁共振胰胆管造影


10.4.5具备磁共振尿路造影


10.5神经成像

10.5.1具备高分辨率内耳三维成像
 

10.5.2具备全脊柱成像


10.5.3具备全中枢神经系统成像 

10.6具备图像无缝拼接软件包

10.7弥散成像

10.7.1具备实时弥散技术
 

10.7.2具备ADC值测量


10.7.3具备ADC伪彩图


10.8
肿瘤成像软件包

10.8.1具备肿瘤筛查专用扫描卡片


10.8.2具备专用肿瘤筛查类PET技术

10.8.3具备可实现内置体线圈完成高分辨率肿瘤筛查


10.9
灌注成像

10.9.1具备灌注成像技术


10.9.2具备CBV分析


10.9.3具备TTP分析


10.9.4具备MTT分析


10.9.5具备负积分图


10.9.6具备检索图


10.9.7具备时间信号曲线


10.9.8具备彩色显示


10.10血管成像

10.10.1具备2D/3D TOF法技术


10.10.2具备连续多层3D时飞法 (TOF) 技术


10.10.3具备门控2D血管


10.10.4具备2D/3D相位对比法技术


10.10.5具备增强对比MRA


10.10.6具备门静脉成像技术


10.10.7具备磁化转移 (MTC)


10.10.8具备最大强度投影


10.10.9具备多层面重建

10.10.10具备电影回放


10.11
心脏成像


10.11.1具备常规形态学成像


10.11.2具备回波分享技术


10.11.3具备快速梯度回波


10.11.4具备专业心脏评估成像软件包


10.12
乳腺成像

10.12.1具备快速动态成像


10.12.2具备并行采集兼容


10.12.3具备硅胶特异性成像


10.12.4具备自动后处理


10.12.5具备实时时间峰值图实时处理 (TTP)


10.12.6具备实时流入流出图


10.13
磁敏感性加权成像

10.13.1具备磁敏感SWI技术


10.14
骨关节成像

10.14.1具备非对称性填充的TSE序列


10.15临床技术

10.15.1具备超快速全脑高分辨率T2*成像


10.15.2具备平衡法非造影剂增强高对比度血管成像技术


10.15.3具备多站自由选择矩阵成像技术

10.15.4具备3D全脑不打药灌注成像技术


11.伪影校正技术

11.1具备流体补偿


11.2具备呼吸补偿


11.3具备全身伪影矫正技术


11.4具备消除磁敏感伪影


11.5具备卷积伪影去除


11.6具备前瞻性\回顾运动伪影校正技术

12.其他技术 

12.1具备自动和手动滤波


12.2具备实时交互式成像


12.3具备任意三点定位系统


12.4具备频率编码方向扩大采集


12.5具备相位编码方向扩大采集


12.6具备预饱和技术


12.7饱和带数目≥6

12.8具备脂肪饱和技术


12.9具备水饱和技术


12.10具备水激发技术

12.11具备偏中心扫描技术


12.12具备可变带宽技术


12.13具备可变k空间填充


12.14具备非/对称回波


12.15具备信噪比指示器


12.16具备优化反转角技术


12.17具备线圈灵敏度校正


12.18具备神经高分辨成像


12.19具备磁共振实时定位


12.20具备磁共振实时透视


12.21具备交互式参数改变


12.22具备扫描暂停技术


13.平台高级成像功能

13.1具备基于梯度回波的水脂分离技术


13.2具备基于自旋回波的水脂分离技术


13.3具备运动伪影校正技术


14.高级功能成像软件包

14.1具备氢质子频谱成像软件包

14.1.1频谱采集专用扫描序列：


14.1.2具备STEAM序列，可进行短TE波谱成像


14.1.3具备PRESS序列

14.1.4具备二维、二维多层以及三维波谱成像

14.1.5具备单体素波谱成像


14.1.6具备二维波谱成像


14.1.7具备二维、三维快速波谱成像


14.1.8具备快速波谱成像可结合并行采集技术


14.1.9具备可设置多个饱和带，包括圆形饱和带


14.1.10具备自动水抑制


14.1.11具备可用于任意解剖部位的波谱成像。


14.1.12具备可用任意线圈进行波谱采集


14.1.13具备相关代谢物质和比率的伪彩图


14.1.14具备可在定位像上显示网格及相应部位的波谱


14.1.15具备拟合后的波谱


14.1.16具备相关代谢物波峰图


14.1.17具备前列腺波谱成像


14.1.18具备乳腺波谱成像


14.1.19具备脑波谱成像


14.2参与计算脂肪峰个数≥3个

15.附属设备

15.1具备压力检测系统


15.2具备校正用标准水模



16.安装要求

16.1使用电压要求（功率、接地等）≤380V

16.2最小安装面积≤4.0m×5.5m

16.3最小高度≤2.6m

17.技术资料

17.1提供操作手册


17.2提供安装手册 


17.3提供检测软件 


17.4提供报错系统 


17.5提供校准、质控模型


18售后服务

18.1提供在中国大陆设有专门的维修和售后服务机构  

18.2维修响应速度24小时内 

18.3免费提供操作培训


18.4提供全面负责MR的安装和调试


18.5整机系统夜间待机功率≤10KWh

18.6整机系统预备扫描功率≤15KWh

18.7整机系统平均扫描功率≤20KWh。

