北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：中医药事业传承与发展示范试点项目医疗设备采购

项目编号/包号：0686-2511QI072841Z

采 购 人：北京市第一中西医结合医院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

# 目	录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 资格审查	25

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章 采购需求	37

第六章 拟签订的合同文本	59

第七章 投标文件格式	64

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 项目编号：0686-2511QI072841Z

- 项目名称：中医药事业传承与发展示范试点项目医疗设备采购

- 项目预算金额：481万元

- 采购需求：

| 包号 | 包名称 | 分包预算金额（万元） | 品目号 | 标的名称/品目名称 | 控制单价（万元） | 数量(台/套) | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 射频热疗系统等 | 481 | 1-1 | 眩晕症诊断仪 | 30 | 1 | 图像信息传输方式：HDMI |
|  |  |  | 1-2 | 电子内镜系统子镜 | 10 | 2 | 提供双路LED照明 |
|  |  |  | 1-3 | 射频热疗系统 | 105 | 1 | 输出功率：≥800W |
|  |  |  | 1-4 | 电子支气管内窥镜系统 | 15 | 1 | 景深：3-100mm |
|  |  |  | 1-5 | 冲击波治疗仪 | 23 | 2 | 具备病例库功能 |
|  |  |  | 1-6 | 等速肌力评估康复训练仪 | 65 | 1 | 支持重力补偿模式 |
|  |  |  | 1-7 | 经颅磁刺激器 | 40 | 2 | 刺激方式：手动和自动程序刺激 |
|  |  |  | 1-8 | 激光低频交变磁场治疗机 | 35 | 1 | 冷却方式：液冷系统 |
|  |  |  | 1-9 | 生物反馈助力电刺激仪（一拖六） | 18 | 1 | 输出波形：双向对称波 |
|  |  |  | 1-10 | 手功能综合康复训练平台 | 12 | 1 | 同时进行训练患者≥4人 |
|  |  |  | 1-11 | 平衡功能训练及评估系统 | 12 | 1 | 支持病历储存、导出、导入功能 |
|  |  |  | 1-12 | 语言障碍康复评估训练系统 | 12 | 1 | 配备专用台车 |
|  |  |  | 1-13 | 四肢联动康复训练仪 | 12 | 1 | 承重≥200kg |
|  |  |  | 1-14 | 减重步态康复平台 | 7 | 1 | 控制方式：电动控制 |
|  |  |  | 1-15 | 吞咽喉肌评估训练仪 | 5.5 | 1 | 支持评估、训练两种工作模式 |
|  |  |  | 1-16 | 吞咽舌肌评估训练仪 | 3.5 | 1 | 支持评估、训练两种工作模式 |
|  |  |  | 1-17 | 直立床 | 1.5 | 2 | 控制方式：手柄控制 |

- 合同履行期限：按采购人要求

- 本项目是否接受联合体投标：□是	■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

  - 2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

- 3.本项目的特定资格要求：

  - 3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

- 时间：2025年10月9日至2025年10月15日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月30日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）北楼1层第2开标室，提交纸质投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

- 3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线	010-86483801

  - 3.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

  - 3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

  - 3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

  - 3.4获取电子招标文件

供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

  - 3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

  - 3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

  - 3.7电子开标

供应商在开标地点自行携带设备使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：北京市第一中西医结合医院

地   址：北京市朝阳区金台路13号内2号

联系方式：85993431-3916

2.采购代理机构信息

名   称：北京国际贸易有限公司

地   址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343428、010-85343327

3.项目联系方式

项目联系人：张昊赟睿、臧妍、梁潇

电话：010-85343428、010-85343327

邮箱：bwtc0909@163.com

# 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购包，核心产品为：射频热疗系统 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年_月_日_点_分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年_月_日_点_分召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： - 样品制作的标准和要求： ； - 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 - 样品递交要求： ； - 未中标人样品退还： ； - 中标人样品保管、封存及退还： ； - 其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 眩晕症诊断仪; 工业. 电子内镜系统子镜; 工业. 射频热疗系统; 工业. 电子支气管内窥镜系统; 工业. 冲击波治疗仪; 工业. 等速肌力评估康复训练仪; 工业. 经颅磁刺激器; 工业. 激光低频交变磁场治疗机; 工业. 生物反馈助力电刺激仪（一拖六）; 工业. 手功能综合康复训练平台; 工业. 平衡功能训练及评估系统; 工业. 语言障碍康复评估训练系统; 工业. 四肢联动康复训练仪; 工业. 减重步态康复平台; 工业. 吞咽喉肌评估训练仪; 工业. 吞咽舌肌评估训练仪; 工业. 直立床; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：8.658万元 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部 银行账号：2000000311990 行号：402100007149 特别提示： 1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。 2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人擅自放弃中标的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 15.1 | 投标文件 | （1）纸质文件：3份（注：1、现场递交的纸质投标文件不区分正副本，且应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。2、密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。） （2）电子文档：1份（U盘，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随投标文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份excel格式文件、1份word格式文件，其中①PDF格式文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致②excel格式文档为投标文件中“商务技术附件9.3投标产品明细表（1）”③word格式文件：“商务技术附件9.3投标产品明细表（2）、资格证明文件--5、供应商信息表”可编辑版本。 （3）电子投标文件：供应商应在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件。 注：PDF、excel、word格式文件内容和投标文件应保持完全一致，不能有缺漏。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：10分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： - 可以分包履行的具体内容： ； - 允许分包的金额或者比例： ； - 其他要求： 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式： 口头询问：请致电010-85343428、010-85343327 书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层416室（北京市朝阳区建国门外大街甲3号） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司第九业务部； 联系电话：010-85343428、010-85343327； 通讯地址：请递交至北京国际贸易有限公司4层416室（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。 邮箱：bwtc0909@163.com |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后 5 个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。 缴纳时间：发出中标公告之日起五个工作日内。 |

投标人须知一	说	明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300  号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

        - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

        - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

        - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%

（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10

人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和 国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1  至 8  级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代 理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》

（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023

年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381  号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs  含量限制标准（具体标准见

第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，

具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二	招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章	投标邀请 第二章	投标人须知第三章	资格审查

第四章	评标程序、评标方法和评标标准

第五章	采购需求

第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，

否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；

不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购

需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内

容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商须根据招标文件第五章采购需求，依据本身产品说明书及样本如实逐项逐  条填写技术规格偏离表，对于那些可以用量化的形式表示的条款，必须明确回答，或者以功能描述回答，任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或者简单标注“满足”、“符合”的投标将视为无效投标。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办

理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在 投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书

面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中

标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四	投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五	开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，

视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足 3 家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六	确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采

购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件

且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负

责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件 关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》

要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者 项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定 的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效 期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含 进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： - 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） - 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其

报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中

的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2  条规定

情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或

者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高  顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 8 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年10月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得8分。 | 1、供应商须提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 35 | - 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为35分。 - 1.其中有1项“▲”条款不满足的，扣1分。 - 2.其中有1项其他条款不满足的，扣0.024分。 - 本项得分四舍五入保留两位小数，最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料是指检测机构出具的检验报告，若检测报告无法证明可提供生产厂商公开发布的印刷资料加以辅助补充（备注说明），如检测机构出具的检验报告与生产厂商公开发布的印刷资料的内容不一致，以检测机构出具的检验报告为准，并提供说明。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未加盖供应商或生产厂家公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 对供应商售后服务能力的评价 | 24 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案目标⑥培训人员整体水平，进行评价： 上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求得24分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣2分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣4分，最低得0分。 |  |
| 6 | 质量保证期（保修期） | 2 | 供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足招标文件要求不得分，在此基础上每增加一年加1分，最高为2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量(台/套) | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 眩晕症诊断仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 电子内镜系统子镜 | 2 | 否 |
|  | 1-3 | 射频热疗系统 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 电子支气管内窥镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 冲击波治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 1-6 | 等速肌力评估康复训练仪 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 经颅磁刺激器 | 2 | 否 |
|  | 1-8 | 激光低频交变磁场治疗机 | 1 | 否 |
|  | 1-9 | 生物反馈助力电刺激仪（一拖六） | 1 | 否 |
|  | 1-10 | 手功能综合康复训练平台 | 1 | 否 |
|  | 1-11 | 平衡功能训练及评估系统 | 1 | 否 |
|  | 1-12 | 语言障碍康复评估训练系统 | 1 | 否 |
|  | 1-13 | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 否 |
|  | 1-14 | 减重步态康复平台 | 1 | 否 |
|  | 1-15 | 吞咽喉肌评估训练仪 | 1 | 否 |
|  | 1-16 | 吞咽舌肌评估训练仪 | 1 | 否 |
|  | 1-17 | 直立床 | 2 | 否 |

- 商务要求

1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间（交货期）：合同签订后10日内

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2. 付款条件（具体支付比例以合同签订时为准）：详见采购合同。

- 售后服务（质保期）：5年。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是北京市第一中西医结合医院中医药事业传承与发展示范试点项目医疗设备采购，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见其他技术、服务等要求

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1）供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 2）供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 3）供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 4）供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 5）供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 6）在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7）货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1）保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函

并加盖单位公章。

2）质量保证期（保修期）结束后，保证所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 其他要求

- 品目1-1：眩晕症诊断仪

- 一、技术参数

- 1、主机眼罩：

- ▲1.1、图像通道数：≥4通道，图像分辨率≥720P

- 1.2、图像信息传输方式：HDMI

- ▲1.3、采样率：≥100Hz

- 瞳孔定标：自动定标瞳孔位置

- 眼罩：翻转式专利眼罩，可采集左眼或右眼的眼动信号

- 2、眼震参数：

- ▲2.1、功能模块：具备校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验、扫视试验、平稳跟踪试验、视动试验、甩头试验；

- 2.2、具备视频储存、回放功能，可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。

- 2.3、眼动视频、眼震曲线、体位视频、SPV值同屏显示；

- 2.4、凝视：水平方向，±30°可调；垂直方向：±20°可调

- 2.5、扫视：视靶随机显示，记录时间：0-300s可调

- 2.6、平稳跟踪：视靶频率，0.1-3Hz可调；记录时间：0-300s可调

- 2.7、视动OPK：视靶速度，0-100°/s可调，记录时间：0-300s可调，全视野强化刺激

- 2.8、冷热试验：灌注期、观察期、凝视抑制期，记录时间：0-300s可调

- 2.9、具备位置试验和BPPV手法复位功能，记录时间：0-300s可调

- 3、甩头试验参数：

- 3.1、摄像头：红外摄像头，分辨率≥1920*1080

- 3.2、头动记录：≥5轴陀螺仪感应器

- 3.3、眼动记录：单眼可翻转，可以分别记录左、右眼；

- 3.4、采样率：甩头试验≥250帧/s；

- 4、软件：

- 4.1、内置问诊辅助功能

- 4.2、分析功能：每个实验可以单独获取眼震数据，并进行独立分析；

- 4.3、具备眼震分析图，可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度≤0.3°

- 5、、工作站：

- 5.1、CPU：i5或以上性能

- 5.2、内存≥8G；固态硬盘≥128G；机械硬盘≥1TB

- 5.3、彩色液晶显示器≥50英寸

- 5.4、打印机：彩色打印机

- 6、保修五年，免费接入医院系统

- 二、主要配置：

- 1、主机眼罩：1个

- 2、工作站：1套

- 3、LED视靶：1个

- 4、落地支架：1套

- 5、摄像头：1个

- 品目1-2：电子内镜系统子镜

- 一、电子内窥镜图像处理器技术参数要求

- 1. 主机光源一体化设计，内置LED冷光源；

- 2. 可适配11Fr、9Fr 4种规格的胰胆成像导管及14F、8F胆道成像导管；

- 3. 具备图像放大功能，调节档位数3种；

- 4. 具备图像冻结功功能；

- 5. 具备自动白平衡调节功能；

- 6. 具备图像参数设置功能，包括锐度、测光模式、降噪强度、图像对比度、图像亮度色调、色彩饱和度及Gamma 值；

- 7.具备自动曝光调整功能；

- 8. 具有良好的色彩还原性，无明显色差；

- 9. 支持5级调光；

- 10. 支持DVI，SDI两种视频信号输出接口；

- 11. 具备两种成像模式，白光模式和特殊光成像模式；

- 12. 支持实时录像录制存储功能和截图存储功能；

- 13．具备USB 3.0接口，可外接USB存储器，快速存储图像及视频；

- 14. 提供双路LED照明；

- 二、成像导管技术参数要求

- 1．导管前端可调节方向≥4向，方向调节轮≥2个；转向锁紧结构为拨杆式；

- 2．手柄方便单手操作；

- 3．有效工作直径应有1.2mm及2.0mm两种规格，满足多种手术方式；

- 4．导管工作长度≥2140mm，胆道≥380mm；

- 5．进液防护程度：导管头端IPX7, 其他IPX0；

- 6．具备独立注水通道2个，可实现注水和负压吸引同时进行；

- 7．视场角：≥120°，视向角：0°；

- 8．导管具备多种通路，包括器械通道，注水通道，吸引通道等；

- 9．具备图像冻结功能；

- 10．部分型号支持特殊光切换功能；

- 11．采用CMOS高清摄像头，像素≥16万；

- 12．景深3-50mm；

- 13.功能按键多个规格，可支持冻结功能和放大功能；

- 14.质保五年，免费接入医院系统

- 配置要求：电子内窥镜图像处理器1台，监视器1台，一次性成像导管1条

- 品目1-3：射频热疗系统

- 一、技术参数

- 1、输入电压：AC220V±10% ，频率50Hz

- 2、工作频率：（20～50）±2%MHz；≥2个频率

- 3、输出功率：≥800W

- 4、测温范围：30℃—45℃ ，测温精度±0.2℃

- 5、治疗方式：差频同时加热

- 6、主机：≥2个；

- 二、测温系统：

- 1、有实时测温仪；

- 2、测温传感器：≥8路；

- 3、配有一针多点传感器，一针一点、 一针两点和一针四点传感器，

- 4、具有计算机软件自动校温功能；

- 三、计算机系统和软件系统：

- 1、CPU: Intel；内存≥4G；硬盘≥1T；激光打印机

- 2、具有病例存储和查询功能，病例存储能力≥8万人次；

- 3、存贮的医疗文件可转换成Excel文件，可直接进行论文编写及临床统计；

- 4、可显示≥8道测温曲线；

- 5、具有超温报警功能，设备可急停；

- 四、其它功能：

- 1、具有治疗安全保护功能；

- 2、控制方式：可选择自动或手动；

- 3、具有手动应急操作装置；

- 4、配有UPS备用电源：续航时间≥20分钟

- 5、紧急停机按钮

- 五、售后

- 1、质保五年，免费系统升级

- 2、免费接入医院信息系统，开放接口

- 六、配置清单：

- 序号	名称	数量

- 1	高频主机	2台

- 2	电控柜	1台

- 3	床体	1台

- 4	主机体	1台

- 5	8路测温仪	1台

- 6	工控机	1台

- 7	显示器	1台

- 8	打印机	1台

- 9	UPS	1个

- 10	微机操作台	1个

- 11	传感器	8条

- 12	传感器	2条

- 13	传感器	2条

- 14	传感器	2条

- 15	传感器	2条

- 16	键盘	1个

- 17	鼠标	1个

- 18	II代医院档案管理系统软件 	1套

- 19	II代计算机管理软件系统统	1套

- 20	射频电磁场辐射抗干扰装置装置	1套

- 21	电磁兼容抗干扰系统	1套

- 品目1-4：电子支气管内窥镜系统

- 一、参数需求

- 1.操作手柄（含插入管）：

- 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

- 1.3视场角≥120°。

- 1.4景深：3-100mm。

- ▲1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

- ▲1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

- 1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。

- 1.8操作手柄具备3个电子功能按键。

- 1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

- 1.10吸引阀座一体式防脱设计。

- 1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

- 1.12操作手柄为医用高分子材料材质。

- 1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

- 1.14操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

- 1.15采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

- 1.16采用航空插针非触点式连接方式。

- 2.图像处理器：

- 2.1 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

- 2.2 触摸屏：电容式触摸屏。

- 2.3 高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。

- 2.4显示功能：自带显示屏≥10英寸。

- 2.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。

- 2.6预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。

- 2.7调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

- 2.8具有多种输出图像形状可选。

- 2.9亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

- 2.10白平衡功能：具有白平衡调节功能。

- 2.11录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

- 2.12存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

- 2.13视频转接线：线缆可180度旋转。

- ▲2.14 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

- 2.15视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

- 2.16与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连。

- 2.17录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示。

- 2.18用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

- 2.19供电方式：

- （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时。

- （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

- ▲2.20软件终身免费升级。

- 3.培训服务：

- 3.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管内窥镜的操作技能。

- 3.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

- 4.售后：

- 4.1 质保五年，免费系统升级

- 4.2 免费接入医院信息系统，开放接口

- 二、配置：

- 1电子支气管内窥镜操作部

- （图像处理技术平台主控软件）	1条

- 2	防水盖	1个

- 3	活检阀帽	5个

- 4	吸引按钮	2个

- 5	图像处理器

- （内窥镜图像处理器主控软件）	1台

- 6	12V AC适配器	1个

- 7	AC适配器电源线	1条

- 8	SD读卡器	1个

- 9	BNC-BNC视频线	1条

- 10	DVI-DVI视频线	1条

- 11	64G SD卡	1个

- 12	视频转接线	1条

- 13	图文工作站	1套

- 14	台车	1台

- 品目1-5：冲击波治疗仪

- 1、预期用途：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法。用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

- 2、彩色触摸屏配合飞梭旋钮，可便捷调节参数。

- 3、双通道，标配 2 把治疗手柄，可独立设置参数。

- 4、手柄具备显示屏，可实时显示频率、工作压力等治疗参数。

- 5、冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停、频率加减和工作压力加减的调节。

- 6、工作压力范围0.3～5.0bar，调节步进值 0.1bar。

- 7、冲击波频率调节范围为1-22Hz。

- 8、支持使用振动手柄进行治疗，使治疗方案更多样化。

- 9、治疗模式≥8种。

- 10、具备方案库功能，每个方案具有多图或视频操作教程

- 11、具备自定义方案功能，可自定义保存方案方便下次进行治疗

- 12、具备wifi连接功能。

- 13、具备病例库功能。

- 14、具备VAS疼痛评估。

- 15、具备关节活动度评估功能。

- 16、具备USB数据传输功能

- 17、可支持USB导出PDF格式的病例报告。

- 18、质保五年，免费系统升级

- 19、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-6：等速肌力评估康复训练仪

- 1、靠背倾斜角度：0～90°，允差±10%。

- 2、角速度调节：

- 向心控制速度：40°/s～400°/s。

- 离心控制速度：20°/s～200°/s。

- CPM控制速度：5°/s～20°/s。

- ▲3、角速度设置模式包括：异步模式、同步模式两种。

- 4、可以单独调节或同步调节伸展/屈曲角速度控制。

- 5、角速度最小增长间隔：1°/s。

- 6、机械运行活动范围：-20°～120°。

- 7、最大扭矩：400N·m，允差±5%。

- 8、两种关节运动范围模式：自动设置活动范围模式和手动设置活动范围模式。

- 9、伸肌和屈肌角速度：40°/s至400°/s之间，1°/s步进。

- 10、伸肌和屈肌运动范围（ROM）：-20°至120°之间，10°步进。

- ▲11、可以训练的运动关节有：踝关节、膝关节、上肢（肩、肘关节）、闭链运动（髋-膝-踝关节）。

- ▲12、操作模式≥3种：

- 13、上肢关节配置角度偏差器。

- 14、配置限位拴装置。

- ▲15、具有训练限制模式≥2种。

- 16、支持重力补偿模式。

- 17、可以储存：等速、等张、流体、等长、CPM五种独立类型报告。

- 18、支持数据对比模式：可以针对患侧与健侧肢体的活动数据进行对比分析，以便制定针对性的和个性化的临床方案。

- 19、实时动态图显示训练情况：训练过程中实时显示伸展、屈曲角度、关节运行位置、力矩曲线等数据。

- 20、内置电子指导说明，方便医护人员查看、学习。

- 21、工作站配置Win10及以上操作系统，≥23英寸一体式。

- 22、具有下肢测试防代偿固定绑带，可提高测试准确性。

- 23、支持坐位、半卧位、站立位等3种测试训练体位。

- 24、测试中心轴可以手动调节高度，方便不同体位使用。

- 25、具有紧急保护装置。

- 26、可以编辑处方及储存，方便医护人员为患者开展康复训练。

- 27、质保五年。

- 28、免费接入医院信息系统，开放接口。

- 品目1-7：经颅磁刺激器

- 1、磁感应强度≥6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。

- 2、最大频率下降率：100%强度最大输出频率可达20Hz。

- 3、冷却方式：双液冷循环系统。

- 4、输出频率：0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz，实际输出允差±10%。

- 5、脉冲宽度：340μs，允差±10%。

- 6、磁感应最大变化率：60～115kT/s。

- 7、脉冲上升时间：50μs～60μs。

- 8、刺激方式：手动和自动程序刺激。

- 9、手动模式：包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式），通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发。

- 10、自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。

- 11、治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。

- 12、温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。

- 13、用户访问控制：角色分管理员和普通用户，对应不同的操作权限。

- 14、微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。

- 15、阈值类型：绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动。

- 16、定位帽：两个，可供临床定位和治疗使用。

- 17、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。

- 18、线圈具有靶点聚焦技术。

- 19、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置≥60种专用治疗方案库供医生选择。

- 20、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。

- 21、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。

- 22、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。

- 23、数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

- 24、组件：经颅磁刺激器主机、一体机工作站、MEP模块、∞型刺激线圈。

- 25、检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

- 26、运动诱发电位监测模块：

- ①、两通道肌电采集。

- ②、采样精度模式24bit，采样率5～20kHz可调。

- ③、输入信号范围：1μV～10000μV。

- ④、信号频率范围：10Hz～2000Hz。

- ⑤、满足实时肌电波形传输。

- ⑥、放大倍数≥2000倍。

- ⑦、共模抑制比＞100dB。

- 27、治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，以进行治疗过程中电生理安全监测。

- 28、具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。

- 29、质保五年，免费系统升级

- 30、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-8：激光低频交变磁场治疗机

- 1、额定输入功率≤1800VA。

- 2、冷却方式：液冷系统。

- 3、操作显示≥12英寸液晶触摸屏。

- 4、磁感应强度：最大3.6T，允差±20%。

- 5、治疗强度：0～100%可调，步进1%，限设备开启治疗后调节。

- 6、输出频率为：1Hz～30Hz，步进1Hz；允差±10%。

- 7、脉冲宽度：100μs，允差±10%。

- 8、激光波长：650nm，允差±10%。

- 9、激光输出功率：5mW×3个，允差±20%。

- 10、激光输出方式：连续输出。

- 11、治疗模式：自动模式和手动模式。

- 12、自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，自动处方≥40个。

- 13、手动模式：运行1s～15s可调，步进1s；间歇0s～15s可调，步进1s。

- 14、定时器：

- 14.1、磁疗时间：0min～60min，步进1min，允差±10%。

- 14.2、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。

- 15、支臂：可调节。

- 16、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。

- 17、质保五年，免费系统升级

- 18、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-9：生物反馈助力电刺激仪（一拖六）

- 1、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。

- 2、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环使用，充满电可持续使用≥4小时。

- ▲3、工作模式≥5种，至少包括：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。

- 4、输出波形：双向对称波。

- 5、反馈阈值：10μV～1000μV。

- 6、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。

- 7、通频带：20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。

- 8、系统噪声：≤lμV。

- 9、差模输入阻抗：≥5MΩ。

- 10、共模抑制比：≥100dB。

- 11、输出频率：2～100Hz。

- 12、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。

- 13、输出强度：0～60mA。

- 14、上升、下降时间：0～10s。

- 15、刺激、休息时间：0～20s。

- 16、主机治疗时间：1min～60min。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。

- 17、延迟时间：0～5s。

- 18、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调 。

- 19、可存储管理治疗方案≥60个。

- 20、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱。

- 21、治疗过程中有波形曲线、实时数据。

- 22、具有镜像电刺激功能。

- 23、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。

- 24、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。

- 25、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。

- 26、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护。

- 27、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。

- 28、具备电极脱落检测功能。异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏提示。

- 29、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。

- 30、具备阴道电极、直肠电极，可实现盆底、产后治疗。

- 31、质保五年，免费系统升级

- 32、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-10：手功能综合康复训练平台

- 1、同时进行训练患者≥4人。

- 2、阻力具备调节功能，适应不同程度患者使用。

- 3、工作台面高度：720mm～1120mm，允差±30mm。

- 4、阻力调节范围：300g～1800g。

- 5、承重≥80kg。

- 6、上肢各个部位训练模式≥12种。

- ▲7、情景互动模式训练≥10种。

- 8、支持医护人员自定义治疗方案的制作。

- ▲9、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况。

- 10、具备配重阻力设计。

- 11、可与认知、手眼协调训练相结合。

- 12、储物空间≥4个。

- 13、高性能蓝牙耳机≥4个。

- 14、支持手控器一键升降，自由调整桌面高度，720mm～1120mm范围可调。

- 15、采用嵌入式一体机设计。

- 16、每侧主机均包含用户管理模块，可以独立/联合管理用户信息。

- 17、对抗训练：包含有多人联机游戏，可进行团体对抗训练。

- 18、质保五年，免费系统升级

- 19、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-11：平衡功能训练及评估系统

- 1、电源电压：AC220V±10%；频率：50Hz。

- 2、测试平台外形尺寸（长宽高）：950×770×1000mm，允差±10%。

- 3、扶手杆调节高度：0～250mm，允差±5%。

- 4、情景互动模式训练：模式四种训练类别，≥45款游戏，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后自动生成游戏训练报告。

- 5、评估报告：根据患者的数据，生成整体的评估报告，数据可进行同类对比，支持打印功能。

- 6、评估方式：单脚站立、双脚站立、闭眼站立、睁眼站立、蹲、起立等常用的评估方式。

- ▲7、具有足底压力分析及平衡稳定性测试功能。

- 8、平衡板参数：

- 8.1、采集板有效表面积≥420×420mm。

- ▲8.2、传感器数量≥3600个，1cm²数量≥4个。

- 8.3、图像采集频率≥200张/秒。

- 8.4、传感器寿命≥1000000次。

- 8.5、数据传输线：长3m，允差±5%。

- 9、承重≥135kg。

- 10、支持病历储存、导出、导入功能。

- 11、具有数据回放功能。

- 12、质保五年，免费系统升级

- 13、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-12：语言障碍康复评估训练系统

- 1、功能用途：通过量表或评估体系对用户语言功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。

- 2、选择用户：支持按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言进行搜索和选择用户。

- 3、评估：选择评估题目或评估量表，进行评估，支持语音读题和语音识别。

- 4、评估结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果。

- 5、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题，训练项目≥5000个。

- a)、单项训练：数字、词组、词语、拼音、句子、短文、课文欣赏。

- b)、常规训练：视康复、听康复、语音康复、发音器官、口语表达。

- c)、专项训练语言障碍处方≥19种。

- d)、教师出题：词语、词组、句子、短文。

- e)、学生做题：词语、词组、句子、短文。

- 6、量表维护：可自定义添加、编辑量表。

- 7、题目维护：可自定义添加、编辑、删除。

- 8、题目类型：评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练。

- 9、导入导出：可对量表和题目进行导入和导出。

- 10、角色：内置超级管理员、操作员和用户三种角色。

- 11、账户管理：超级管理员可对操作员和用户进行管理；操作员可对用户进行管理。

- 12、数据安全：支持数据备份和恢复。

- 13、系统维护：支持在线更新和离线更新。

- 14、日志管理：可查看异常日志

- 15、信息维护：支持单位和个人信息修改。

- 16、康复知识：至少包括3大部分特殊教育、19种疾病介绍，支持自定义添加、编辑、删除。

- 17、硬件配置：

- 17.1双屏：液晶显示屏≥21英寸、液晶触摸屏≥21英寸

- 17.2配备专用台车：

- 17.3处理器：不低于12代i5，内存≥16G，硬盘≥500G。

- 17.4外设：屏幕支架、键鼠、音频设备、激光打印机。

- 18、质保五年，免费系统升级

- 19、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-13：四肢联动康复训练仪

- ▲1、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。

- 2、承重≥200kg。

- 3、操作显示≥7英寸液晶触摸显示屏。

- 4、操作屏幕显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。

- 5、步频范围：0～250步/分，功率范围：0～800W，累积计步：9999步，卡路里消耗：0～999cal。

- 6、阻力调节：10级阻力（0～20N·m），允差±10%，步进2N·m。

- 7、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节≥14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。

- 8、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。

- 9、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

- 10、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠。

- 11、座椅靠背调节角度：0～30°，允差±5°。

- 12、质保五年，免费系统升级

- 13、免费接入医院信息系统，开放接口

- 配置清单：

- 主机	壹台

- 电源适配器	壹个

- 5#电池	肆节

- 把手套	壹副

- 腿部托架	壹套

- 脚部绑带	壹副

- 使用说明书	壹份

- 合格证	壹份

- 保修卡	壹份

- 装箱单	壹份

- 品目1-14：减重步态康复平台

- 1、电压：AC220V±10%，频率：50Hz。

- 2、输入功率≤1800W。

- 3、承重≥200kg。

- 4、控制方式：电动控制。

- 5、立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm。

- 6、立柱升降速度≥5mm/s。

- 7、扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。

- 8、减重力量显示范围：0～990N，步进10N。

- 9、具备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。

- 10、海绵扶手。

- 11、立柱升降可调节

- 12、带刹脚轮。

- 13、配备手柄开关。

- 14、具有力量显示功能。

- 15、充气式背心及腿部固定绑带。

- 16、配备跑台：

- 16.1控制模式≥7种固定模式，至少包含心率模式、心肺模式、自定义模式。

- 16.2持续马力：≥2.5HP/DC。

- 16.3速度范围：0.1～10km/h。

- 16.4控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）。

- 16.5坡度调节范围：1～12档，电动扬升。

- 16.6反向训练：0～5km/h可调。

- 17、质保五年，免费系统升级

- 18、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-15：吞咽喉肌评估训练仪

- 1、支持评估、训练两种工作模式。

- 2、工作台面高度：720mm～1120mm，允差±30mm。

- ▲3、量程：2N～30N。

- ▲4、精度：10N以下±2N，10N以上±15%。

- 5、无线蓝牙通信方式。

- 6、软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

- 7、评估结果显示最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（N）数值。

- 8、支持两种游戏，协助康复训练，分别是等张游戏、等距游戏。

- 9、平板≥10英寸。

- 10、质保五年，免费系统升级

- 11、免费接入医院信息系统，开放接口

- 品目1-16：吞咽舌肌评估训练仪

- 1、支持评估、训练两种工作模式。

- ▲2、量程：0～100kPa。

- ▲3、精度：0～10kPa允差±1kPa，大于10kPa允差±10%。

- 4、无线蓝牙通信方式。

- 5、软件可以进行用户管理，可添加、修改、选定、删除用户，查询记录信息。

- 6、舌部前部和后部可选；评估结果，最大压力值、初始时间、最大值时间、平均压力值、总保持时间、RMS（kPa）、位置。

- 7、游戏≥4种，至少包含力量游戏、耐力游戏、准确度游戏、时机游戏。

- 8、平板≥10英寸。

- 9、质保五年，免费系统升级

- 10、免费接入医院信息系统，开放接口

- 11.设备清单：

- 11.1主机	      壹个

- 11.2软管	      壹个

- 11.3舌下气囊	壹个

- 11.4USB连接线	壹条

- 11.5平板电脑	壹台

- 11.6使用说明书	壹份

- 11.7合格证	      壹份

- 11.8保修卡	      壹份

- 11.9装箱单	      壹份

- 品目1-17：直立床

- 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。

- 2、功率≥250VA。

- 3、控制方式：手柄控制。

- 4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。

- 5、床面离地高度：550mm，允差±50mm。

- 6、桌面尺寸（长宽）：700mm×500mm,允差±20mm；

- ▲7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°；

- 8、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。

- ▲9、活动脚轮：4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定。

- ▲10、电机升降推力≥8000N。

- 11、承重≥175kg。

- 12、质保五年

- 拟签订的合同文本

（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）

北京市第一中西医结合医院

医疗设备购销合同

购货单位（以下简称甲方-买方）： 北京市第一中西医结合医院

地    址：北京市朝阳区金台路13号内2号

法定代表人：

统一社会信用代码：12110105400835322P

供货单位（以下简称乙方-卖方）：

地    址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》，经过双方友好协商，一致同意签订本合同。

### 第一条  设备名称、规格型号

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

### 第二条 设备金额

设备总价为人民币（大写）：                                  　　　　　　　　　　　　
　　总价中包括设备金额、包装、运输费、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、税金等所有费用。

### 第三条  技术标准

乙方应向甲方提交如下文件：《医疗器械生产许可证》/《医疗器械经营许可证》、单位《营业执照》副本，《医疗器械注册证》、《医疗器械注册证登记表》、产品合格证、产品当批次检验报告单等相关资料复印件并加盖单位公章。

乙方业务人员应出具加盖有其公章并由其法定代表人签署的授权委托书原件及身份证复印件，并严格按照授权委托书确定的起始期限、授权范围开展业务活动。

产品的技术标准和质量标准：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。必须提供是全新、未曾使用过的产品，第三方提供的原产地证明、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供企业认证证书。凡属于国家依法管理的计量器具（按照中华人民共和国依法管理的计量器具目录），供货单位必须提供计量局出具的检测报告证书。

注册证号：

### 第四条  包装、运输

包装要求：包装费乙方承担。乙方供应的设备均应按标准保护措施包装，确保设备安全无损运抵约定交货地点。因包装不良或保护不当导致的设备损坏及损失，由乙方承担全部责任。

乙方负责设备到达目的地的运输，运输费、保险费由乙方负责。

设备运到甲方所在地点后，开箱验收工作必须在双方指定的人员在场的情况下进行，由于运输导致的一切损失由乙方承担。

### 第五条  付款方式

设备安装调试验收合格后3个月内一次性付清。乙方应提供合法发票。

### 第六条  交货时间

交货时间：合同签订后30日内。

### 第七条  交货地点

交货地点（按甲方指定地点）：                      。

### 第八条  交货方式

安装、验收与培训：

甲方应按乙方提出的要求，负责准备场地；

甲方在收到本合同设备并准备好场地后，应通知乙方；乙方在接到甲方的安装通知后的        日内，派出工程师前往并到达安装现场；

乙方所派工程师与甲方有关人员（工程师、设备科负责人、使用科室负责人）一起负责开箱验机(设备科负责验收人员未到达现场前不予开箱,由此产生的一切后果乙方负责)；

乙方工程师负责免费安装调试；

安装调试完毕后进行验收，经验收合格，甲、乙双方代表共同在验收报告单上签字。甲方同意在验收合格并签字前，该设备不做临床使用。

验收合格并签字后，乙方工程师负责对客户的直接使用者进行免费的现场培训；视设备种类不同，培训时间为       天。

若验收不合格，乙方应在10日内调换设备，并再次组织验收。再次验收仍不合格，甲方有权单方解除合同。

### 第九条  售后服务

1、保修期：

1）合同所规定设备的保修期为      年（以验收报告单起始时间为保修开始时间）。

2）保修期内的设备发生故障，乙方在接到甲方通知书后的一个工作日内（需无特殊限制条件），赶到客户现场进行维修，并随时提供备用机。

3）二十四小时不能修复则所延误的时间按1：5的比例顺延保修期。

4）保修期后的设备维修只计配件成本费，免收工时费。

5）保修期内，乙方应对该设备进行维护、保养，每三个月一次并向甲方提供维护、保养明细。

2、保修期后：免费保修期过后，在设备的生命周期内，乙方需继续为甲方提供系统的维修和零配件的供应，设备出现故障后，乙方应24小时内赴甲方现场维修，故障排除、甲方验收合格后支付零配件费用。

3、乙方应提供售后服务承诺书一式二份。

1）乙方承诺并保证提供的医疗器械符合国家标准和行业标准，为正品合格产品；

2）乙方承诺并保证提供的医疗器械的说明书、标签以及包装符合国家相关法规和运输的要求，并保证严格按照医疗器械说明书和标签标示的要求运输、贮存医疗器械，确保产品质量。

3）乙方保证向甲方提交的资质和产品合格证明文件均系真实合法有效的文件，并确保合同履行期间持续具有履约资质。如因乙方提供虚假资料或合同履行期间丧失经营资质违法经营等问题产生的一切后果由乙方负全部责任。

4）乙方对产品质量负责，在产品有效期内出现产品质量问题（医院贮存/使用不当导致的除外），乙方应负责退换货并承担全部的赔偿责任。

4、免费开放接口、终身免费软件升级。

5、乙方应提供的有关资料：

1）购货发票或原始单据。

2）货单、到货通知单、运货单、装箱单。

3）安装、验收报告单、质量合格证书、说明书或软件版本。

4）中英文操作手册和完整的维修手册或电子版维修手册（包括电路原理图、工厂设置的各项密码）。

### 第十条  违约责任

1、如果乙方在合同履行过程中，出现任何违约或者可能违约的其他情形，经甲方催告，乙方未作任何改正或提供证明、担保等足以证明其能够正常履约的情况下，甲方有权单方中止付款。

2、乙方应当按照合同约定的时间交货，乙方逾期交货的，每逾期一日应按合同金额  10%    向甲方支付违约金，逾期交货超过   10   日的，甲方有权单方解除合同，甲方单方解除合同的，乙方仍应按本条约定向甲方支付违约金。

3、甲方逾期付款的，每逾期一日应按照应付未付合同金额的   10%   向乙方支付违约金。

4、乙方所供设备不符合质量标准或要求的，经甲方提出，乙方应当在10日内调换设备，若乙方拒绝或延期调换，甲方有权单方解除合同，乙方应支付甲方合同款项  10%   的违约金。

5、未经合同一方事先书面同意，另一方不得擅自转让本协议项下的权利或义务于第三人，否则构成违约，守约方有权单方解除合同，并追究违约方的违约责任。

### 第十一条  不可抗力

签约双方任一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力的事故是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事故。

受阻一方应在不可抗力的事故发生后尽快用书面通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件给对方审阅确定。

### 第十二条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的一切争议，由签订本合同的双方共同协商解决；如双方不能协商解决时，应向甲方所在地北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

### 第十三条  合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

### 第十四条  其它约定事项

。

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议，为合同的组成部分，与合同具有同等的效力。

本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，签字盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：北京市第一中西医结合医院       乙方：（盖章）

地址：北京市朝阳区金台路13号内2号         地址：

法定代表人签字：                            法定代表人签字：

或授权委托人签字：                          或授权委托人签字：

联系人：                                    联系人：

电话：                                      电话：

签订日期：                                  签订日期：

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## — 、资格证明文件格式

投标文件（ 资格证明文件） 封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

  - 营业执照等证明文件

  - 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：	年	月	日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

  - 中小企业政策证明文件说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

- 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

    - 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名                       称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元 1，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名 称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日 期：

    - 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为	的	项目（填写采购项目名称）中  包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：			 日期：	年	月	日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标

无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在	（采购项目名称）（项目编号/包号为：	）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

      - 分包内容：	。

      - 分包金额：	，该金额占该采购包合同金额的比例为	%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：		乙方（盖章）：

日期：	年	月	日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标 文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

  - 联合协议（如有）

联合协议

、 	 及 	就“	（项目名称）”	包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由	牵头，	、	参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。五、 	负责	，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。六、 	负责	，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 	负责	（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为	元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

- 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元；

- 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元；

（…） 	为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：	。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：		联合体成员名称：

盖章：		盖章：

联合体成员名称：	 盖章：

日期：	年	月	日

注：

- 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

- 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

  - 其他特定资格要求

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，投标人须提供书面声明和证明材料：

投标人具有合法的医疗器械经营资格书面声明（格式）

北京国际贸易有限公司：

我单位参与      项目（招标编号：      ）第      包投标的 （投标产品名称）属于医疗器械分类管理中的第       类医疗器械，对应的医疗器械经营范围为（医

疗器械管理类别、分类编码及名称），我单位具有该产品合法的医疗器械经营资格。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责，并随声明附上相关证明材料。如有虚

假，将依法承担相应责任。

投标人名称：           （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：       （签字）

日期：

注：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，

属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；

投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有

《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

### 5.供应商信息表

供应商须填写以下信息（内资企业无需填写外商投资国别）：

| 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商信用代码： |  |  |  |
| 供应商注册地址： | （需与营业执照上注册地址保持一致） |  |  |
| 供应商联系人： |  | 供应商联系电话： |  |
| 供应商规模： | □大型企业 □中型企业 □小微企业 □其他 （外国供应商不能填写中型企业和小微企业） |  |  |
| 供应商所属性别： | □女 □男 （指供应商持股份额男性女性占比大的性别） |  |  |
| 外商投资类型： | □外商单独投资 □外商部分投资 □内资 |  |  |
| 外商投资国别（如有）： | □欧资企业 □美资企业 □日资企业 □其他 |  |  |
| 供应商特殊性： | □监狱企业 □残疾人福利企业 □其他 |  |  |

## 二、商务技术文件格式

投标文件（ 商务技术文件） 封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就	（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

- 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起	个日历日。

- 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充条款（如有）：	。与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址		传真	 电话		电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：	年	月	日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人	（姓名）系		（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改	（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：		 委托代理人（签字或签章）：

日期：	年	月	日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：	年	月	日

附：被授权人在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：		项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：		 日期：	年	月	日

北京市政府采购项目公开招标文件示范文本

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：	 项目名称：	报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会 信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，   指拥有制造商    51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是 多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

62

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：	 项目名称：	报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

- 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：		 日期：	年	月	日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：		项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：	年	月	日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：		项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：	年	月	日

- 中小企业证明文件说明：

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目   名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企       业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为

元 ，

1万	属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企          业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目   名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业     为（企业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额

为

元

1万	，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业     为（企业名称），从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日 期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为	的	项目（填写采购项目名称）中  包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

- 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，

则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

- 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式

    - 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：		 日期：	年	月	日

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在	（采购项目名称）（项目编号/包号为：	）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

      - 分包内容：	。

      - 分包金额：	，该金额占该采购包合同金额的比例为	%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：		乙方（盖章）：

日期：	年	月	日

注：

- 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

- 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

- 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 9.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

    - 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

    - 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

#### 9.2 医疗器械注册证、制造商授权书情况一览表

1、如本包中有不属于医疗器械产品的设备，供应商需提供证明文件或做出相关书面说明。

2、如所提供的医疗器械注册证型号、分项报价表、制造商授权书载明的型号等不一致，供应商需提供证明文件或做出相关书面说明。

以上1-2条均需加盖供应商公章，如所填信息不实或者未提供证明文件或未做出相关书面说明，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。

3、供应商须完善以下表格内容：

| 品目号 | 品目名称 | 所投设备 是否为进口产品（是/否） | 提供的制造商授权书（进口产品）所对应的页码 | 所投设备是否属于医疗 器械产品（是/否） | 提供的医疗器械 是几类医疗器械 | 提供的医疗器械 注册证所对应的页码 | 根据本附件第1-2条有关证明文件或者书面说明的要求（如适用），投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |

#### 9.3投标产品明细表（1）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________

供应商须完善以下表格内容：

| 采购品目 | 采购品目编号 | 中标供应商名称 | 企业类型（大型企业、中型企业、小微企业 ） | 中标供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 产品类型（国内、进口 ） | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | （车辆类）车辆属性(如适用) | （服务类）服务类型(如适用) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：______                    日期：_____年______月______日

注：此表内如有不适用项目请填“/”,不得删减内容。

#### 9.3投标产品明细表（2）

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 型号 | 数量(台/套/张) | 单价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 9.4 业绩一览表（格式）

招标编号：

包号：

| 序号 | 品目名称 | 制造商名称 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（台/套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。

2.投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明

材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

### 10.制造厂家的授权书（如适用）

对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标

人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投

标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，

授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自

行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的

正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。

致：北京国际贸易有限公司

我方（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方  （项目名称） 项目第　（项目编号）　号招标文件要求由我方办理的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　（供应商名称）　办理我方为完成上述各项事宜所必要的手续，其具有履行、替换或者撤销有关事宜的权利。兹确认　（供应商名称）　或者其正式授权代表针对本项目  （货物名称）、（品牌及型号） 依此合法地办理一切事宜。

（4） 我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　（供应商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人职务和部门：

签字人签字：