北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2025年北京市通州区中西医结合医院设备采购

采购编号：ZYLS-ZB-202511031

采购人：北京市通州区中西医结合医院

采购代理机构：中源联盛咨询(北京)有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	40

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.采购编号：ZYLS-ZB-202511031

2.项目名称：2025年北京市通州区中西医结合医院设备采购

3.项目预算金额：413.5万元、项目最高限价：413.5万元

4.采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 分包最高限价 （万元） | 简要技术需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机 | 1 | 165.88 | 1、小焦点：≤0.6mm 2、开口：≥75cm 详见招标文件采购需求 | 否 |
|  | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 |  |  |  |
|  | 动态心电工作站 | 1 |  |  |  |
|  | 动态血压监测仪 | 1 |  |  |  |
|  | 体外膈肌起搏器 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高频电刀 | 1 | 247.62 | 1、相对湿度：≤80% 2、整机功率：≤1250VA 详见招标文件采购需求 |  |
|  | 呼气分析仪 | 6 |  |  |  |
|  | 胰岛素泵 | 10 |  |  |  |
|  | 血糖数据处理软件 | 1 |  |  |  |
|  | 电子鼻咽喉镜 | 1 |  |  |  |
|  | 超声药物透入治疗仪 | 14 |  |  |  |
|  | 体外冲击波治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 体外除颤监护仪 | 2 |  |  |  |
|  | 便携式肺功能检测仪 | 1 |  |  |  |
|  | 康复床 | 1 |  |  |  |
|  | 足底压力步态评估系统 | 1 |  |  |  |
|  | 手持式神经电刺激仪 | 2 |  |  |  |
|  | 医用电动诊疗床 | 3 |  |  |  |
|  | 人体成分分析仪 | 1 |  |  |  |
|  | 极超短波治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 上下肢主被动康复训练仪 | 2 |  |  |  |
|  | 超声手术刀系统 | 1 |  |  |  |
|  | 超声波治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 医用护理床 | 40 |  |  |  |
|  | 干眼和角膜地形图测试仪 | 1 |  |  |  |

5.合同履行期限：签约后15天内完成送货、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: 本项目第二包专门面向中小企业  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否

3.2其他特定资格要求：

### 3.2.1投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月21日至2025年11月27日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月11日09点30分（北京时间）。

地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层会议室会议室3。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：①节能产品强制采购；②节能产品、环境标志产品优先采购；③政府采购促进中小企业发展；④政府采购项目支持监狱企业发展；⑤政府采购信用担保；⑥进口产品管理；⑦政府采购促进残疾人就业。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名    称: 北京市通州区中西医结合医院

地    址: 北京市通州区车站路89号

联系方式: 69545228-8069

### 2.采购代理机构信息

名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司

地    址: 北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402

联系方式: 010-67803241转8023

### 3.项目联系方式

项目联系人: 苏金轩、谷乐、张行

电      话: 010-67803241转8023

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_ 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：动态心电工作站 。 ■本项目_ 02 包为非单一产品采购项目，核心产品为：_ 体外冲击波治疗仪 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 移动式C型臂X射线机; 工业. 超声经颅多普勒血流分析仪; 工业. 动态心电工作站; 工业. 动态血压监测仪; 工业. 体外膈肌起搏器; 工业. 高频电刀; 工业. 呼气分析仪; 工业. 胰岛素泵; 工业. 血糖数据处理软件; 工业. 电子鼻咽喉镜; 工业. 超声药物透入治疗仪; 工业. 体外冲击波治疗仪; 工业. 体外除颤监护仪; 工业. 便携式肺功能检测仪; 工业. 康复床; 工业. 足底压力步态评估系统; 工业. 手持式神经电刺激仪; 工业. 医用电动诊疗床; 工业. 人体成分分析仪; 工业. 极超短波治疗仪; 工业. 低频脉冲痉挛肌治疗仪; 工业. 上下肢主被动康复训练仪; 工业. 超声手术刀系统; 工业. 超声波治疗仪; 工业. 医用护理床; 工业. 干眼和角膜地形图测试仪; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：第一包16000元、第二包25000元 （1）投标保证金只能采用以下形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，其他形式均不予接受。(投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效) 支票(支票抬头:中源联盛咨询（北京）有限公司或留空)； 汇款(以汇款形式提交投标保证金的，投标人须确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理)； 账户名称: 中源联盛咨询（北京）有限公司 投标保证金账号：344171207755 开户行：中国银行北京天华支行 行号：10410005522 （2）以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2025XXXXX,第X包) （3）投标保证金缴纳后，需在“北京市政府采购电子交易平台”上传保证金缴纳凭证，如未上传，由此带来的后果由投标人自行承担。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的。 （2）投标人不接受招标采购单位对其投标价格错误的修正。 （3）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的。 （4）中标人在规定期限内未能根据本文件要求签订合同。 （5）中标人未按招标文件规定交纳招标代理服务费。 （6）中标人不按本文件的规定提交履约保证金或质保金的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：15分钟（投标人可选择自行解密或至招标代理机构开标地点进行解密） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □否 ■是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以“评分办法中技术部分”得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：提供纸质询问函并加盖公章（格式自拟），送达至招标代理机构 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标二部； 联系电话：010-67803241； 通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号院B座4层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定上浮20%向中标人收取招标服务费； 缴纳时间：中标通知书发出之日。 招标代理服务费账户（仅用于缴纳中标服务费）： 以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 公司名称：中源联盛咨询（北京）有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行 服务费账号：11221201040004043 行号：103100022124 交换号：010317754 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于 联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承 接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 “投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件(复印件加盖公章) |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 投标保证金缴纳有效凭证 (复印件加盖公章) |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 | 无需提供证明材料 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 本项目不涉及进口，投标人所投产品为进口产品的其投标将被视为无效投标； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装；(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |
| 19 | 中标服务费承诺 | 投标人需在投标文件中提供《中标服务费承诺函》格式自拟并加盖公章。 |
| 20 | 压力容器 检定证书 | 投标产品属于压力容器的的必须提供有效的压力容器检定证书复印件 |
| 21 | 辐射安全 许可证 | 投标产品属于X光射线设备的必须提供有效的辐射安全许可证复印件 |
| 22 | 医疗器械注册证 | 所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予   %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：如评审得分相同，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如评审得分和投标报价均相同的情况，则“技术部分”得分高者获得中标人推荐资格，如上述情况均无法确定，则评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 评标价格 | 30 | 价格评分的计算方法如下： 实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准+价（D），其价格分为满分为30分。其他合格投标人的投标报价（V）得分按如下公式计算：投标报价得分=（D/V）×30 |
| 商务部分 | 对投标人售后服务能力的评价 | 5 | 售后服务方案（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、安装、培训、供货期、优惠条件等）对比排序评价： 完整，可实施性高，得5分； 基本完整，可实施性一般，得3分； 不完整，可实施性较差，得1分。 |
|  | 投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩的评价 | 5 | 投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得1分，最多得5分；无业绩者0分。 注：(提供完整合同复印件并加盖投标人公章) |
|  | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1 | 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分 |
| 技术部分 | 对投标产品整体性能的评价 | 5 | 对投标产品整体性能（包括但不限于：可靠性、安全性、稳定性等）进行对比排序评价： 整体性能最佳，得5分； 整体性能良好，得3分； 整体性能较弱，得1分。 |
|  | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 30 | 技术指标全部满足招标要求的为30分，有1项“#”条款不满足的扣5分；有1项其他条款不满足的，扣3分；最低得分0分 |
|  | 项目实施方案 | 8 | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案情况进行打分： 1、实施方案总体设计选型合理、组织实施计划详实、安装方案完整合理，组织实施可行性及各项保障措施具体，可行性强，得8分； 2、实施方案总体设计选型较合理、组织实施计划较详实、安装方案较合理，组织实施可行性及各项保障措施较具体，可行性较强，得5分； 3、实施方案总体设计选型一般、组织实施计划、安装方案一般，组织实施可行性及各项保障措施一般，可行性一般，得3分； 4、未提供不得分 |
|  | 应急保障措施 | 8 | 根据供应商针对本项目提供的应急保障措施情况进行打分： 1、提供针对本项目的应急保障措施，内容全面完整，合理、可行，响应及时到位、充分满足本项目实际需求，得8分； 2、提供针对本项目的应急保障措施，内容完整、合理、可行、响应及时、满足本项目实际需求，得5分； 3、提供本项目的应急保障措施，合理、可行，响应及时、满足采购人实际需求，得3分； 4、未提供不得分 |
|  | 质量保证 | 8 | 根据供应商针对本项目提供的质量保证情况进行打分： 1、供应商保证其所投货物达到采购人标准，如遇特殊情况无条件退换；遗漏补充及时，描述详细，得8分； 2、供应商保证其所投货物达到采购人标准，如遇特殊情况无条件退换；遗漏补充及时，描述一般，得5分； 3、供应商保证其所投货物达到采购人标准，有条件退换的，依据退换条件，得3分； 4、供应商无法保证，得0分。 |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机 | 1 | 110 | 否 |
|  | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 15.4 |  |
|  | 动态心电工作站 | 1 | 19.8 |  |
|  | 动态血压监测仪 | 1 | 18 |  |
|  | 体外膈肌起搏器 | 1 | 2.68 |  |
| 2 | 高频电刀 | 1 | 2 |  |
|  | 呼气分析仪 | 6 | 1 |  |
|  | 胰岛素泵 | 10 | 1.4 |  |
|  | 血糖数据处理软件 | 1 | 2.2 |  |
|  | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 35 |  |
|  | 超声药物透入治疗仪 | 14 | 0.15 |  |
|  | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 27.8 |  |
|  | 体外除颤监护仪 | 2 | 3.9 |  |
|  | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 7.9 |  |
|  | 康复床 | 1 | 2 |  |
|  | 足底压力步态评估系统 | 1 | 21 |  |
|  | 手持式神经电刺激仪 | 2 | 4 |  |
|  | 医用电动诊疗床 | 3 | 1.9 |  |
|  | 人体成分分析仪 | 1 | 10 |  |
|  | 极超短波治疗仪 | 1 | 4.8 |  |
|  | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 | 0.8 |  |
|  | 上下肢主被动康复训练仪 | 2 | 6.95 |  |
|  | 超声手术刀系统 | 1 | 10 |  |
|  | 超声波治疗仪 | 1 | 0.3 |  |
|  | 医用护理床 | 40 | 0.958 |  |
|  | 干眼和角膜地形图测试仪 | 1 | 28 |  |

商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1.交货期：签约后15天内完成送货、安装、调试

1.2质保期：电子鼻咽喉镜主机≥3年、镜头≥1年，剩余其他设备≥5年

1.3.地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见采购合同

- 技术要求

第一包

设备名称1：移动式C型臂X射线机

一、技术参数

1、总体要求：

1.1、机型：平板C形臂，获得NMPA认证；

1.2、适用于外科手术进行X射线透视、摄影等。

2、高压发生器：

2.1、最大输出功率：≥2.5KW；

2.2、发生器频率：≥40kHz；

2.3、透视最大KV值：≥110kV；

2.4、透视最小KV值：≤40kV；

2.5、最大mA值：≥25mA。

3、球管系统：

3.1、小焦点：≤0.6mm；

3.2、大焦点：≤1.4mm；

3.3、管套散热率：≥10KHU/min；

3.4、阳极热容量：≥75KHU；

3.5、阳极散热率：≥35KHU/min.

4、平板探测器：

4.1、平板探测器尺寸：≥20×20cm；

4.2、图像采集最大像素矩阵：≥1.5k×1.5k；

#4.3、系统最大分辨率（监视器末端）≥3.4 LP/mm；

4.4、平板探测器像素尺寸：≤140um；

4.5、图像后处理深度：≥32bit。

5、显示器：

5.1、主显示器单屏尺寸：≥27英寸；

5.2、主显示器最高分辨率：≥3500x2000；

#5.3、主显示器具备触控操作功能；

5.4、主显示器摆动角度：≥180°；

5.5、C臂高度固定时主显示器可垂直升降范围：≥35cm。

6、系统控制：

6.1、提供中文系统控制界面；

#6.2、C臂台车和工作站一体化系统集成；

6.3、提供手闸，脚闸曝光控制；

6.4、控制界面具备PAD液晶触摸屏；

6.5、PAD液晶触摸屏支臂可水平旋转角度：≥250°；

6.6、PAD触控屏大小：≥10英寸；

6.7、控制界面最高分辨率：≥1200×800；

6.8、具备虚拟键盘输入技术（无物理实体键盘设计）。

7、C形臂：

#7.1、源像距：SID≤100cm；

7.2、开口：≥75cm；

7.3、弧深：≥65cm；

7.4、水平移动：≥20cm；

#7.5、电动垂直升降：≥45cm；

7.6、左右摆角：≥±10°；

7.7、旋转角度：≥±200°；

#7.8、轨道内运动角度：≥150°；

7.9、轨道内过伸角度≥55°；

7.10、最低水平位投照高度≤105cm。

8、图像处理功能与其它：

8.1、具备患者信息编辑功能；

8.2、具备动态图像放大功能；

8.3、具备术前规划手术路径的数字笔功能；

8.4、具备金属修正功能；

8.5、具备自动亮度对比度调整；

8.6、具备去除运动噪点与伪影功能；

8.7、具备负片功能；

8.8、具备不插电待机转运功能≥5分钟；

8.9、具备USB导出功能；

8.10、具备开放DICOM功能；

8.11、整机重量：≤330KG；

8.12、原厂工作站图像存储：≥15万幅。

设备名称2：超声经颅多普勒血流分析仪

一、技术参数：

1、操作系统：WINDOWS 7/ WINDOWS 10中英文版。

2、增益范围：0-40dB。

3、发射功率范围：10-700% 可调。

4、采样容积范围：4-20mm可调。

5、频谱:128、256、512、1024点FFT可选。

#6、脉冲多普勒（PW）测量深度范围：20-186mm。

7、显示单位：cm/s、kHz可选。

8、频谱扫描速度范围：2.2-13.6s可调。

#9、频谱显示：≥12种频谱色阶编码、≥2种M模色阶编码可选。

10、软件包: 颅内血管检测软件、颅外血管检测软件、单探头同步双深度、四深度、八深度血管检测软件、实时双通道血管检测软件、栓子检测软件、监护软件、发泡软件。

#11、测量参数：Vs、Vm、Vd、S/D、RI、PI、HR、T1、T2、SBI、STI、TI、ACC、TAV、HITS。

12、支持检查流程的自定义设置，根据需要预设检查中的血管和顺序。

#13、0-89°探头角度补偿功能，支持对不同频率探头分别设置。

14、专业的栓子检测技术，动态连续监护系统，血栓自动检测，计数，存储，频谱速度分布图，其他生理参数监测分析。

15、具备动态噪声抑制技术，抑制干扰信号。

16、具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能。

17、支持频谱参数单向、双向自动计算，支持手动测量并保存多组测量值。

18、标配32深M模。

19、标配小键盘，支持≥4个自定义功能按键。

20、标配发泡试验，在发泡模式下：

20.1、支持语音发泡试验功能，指导发泡试验流程并自动计时；

#20.2、支持栓子自动分析和记录，自动识别栓子和伪迹，标记栓子类型及发生位置，并自动保存频谱图；

20.3、支持栓子自动计数，栓子结果自动分级；

20.4、支持发泡试验记录回顾，单次检查中可保存≥100个记录；

20.5、实时频谱和回顾检测中均可显示声谱图；

20.8、可记录多次栓子分析结果，并在事件列表中显示；

20.7、支持栓子离线分析功能，无需重新播放可对所选记录进行栓子重新分析。

21、支持一键深度联动调节，在主频窗界面调节深度时能够将所有深度联动调节，无需进入菜单设置，操作快捷方便。

22、配置标准医学参数的数据库，并在界面上及报告中显示，供医生参考、对比。

23、多种报告格式可选，可用Word来编辑报告，可以把报告存储为PDF文件格式。

24、配有医生诊断术语模版系统。

25、支持自定义报告签名设置，并可导入手写签名。

#26、支持通过同品牌心电网络进行数据存储整合，实现电生理科数据集中管理。

- 具备网络接口，可接入医院网络。

二、配置：

1、医用级一体机：1套（≥21英寸显示器、无线蓝牙、鼠标、键盘）。

2、TCD小键盘：1个。

3、脚踏开关：1个。

4、经颅多普勒主机：1台；

5、探头：2MHz 2个、4MHz 1个、8MHz 1个。

设备名称3：动态心电工作站

一、记录器技术参数:

1、重量:≤100g。

2、存储：SD卡存储，容量≥1G。

#3、采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。

4、具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间。

5、数据传输同时支持SD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式。

6、防水设计。

7、频率响应范围：0.05-60Hz。

8、输入阻抗：≥20MΩ。

9、噪声电平：≤50μVp-p。

10、极化电压：±300mV。

11、共模抑制比（CMRR）：≥100dB。

12、增益：0.5、1、2。

#13、记录通道：12通道 /3通道，根据导联线自适应，不需要手工调节。

14、采样率：128、256、512、1024Hz，默认为128Hz。

15、A/D转换精度：8、12、14、16位可调，默认为16位。

#16、电源：电池就可以实现≥72小时数据监测。

17、电源管理：电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源。

二、分析软件功能：

1、软件同时兼容3/12导联记录盒。

2、根据用户需要，配置软件界面工作流程功能。

#3、重分析功能：可定义任意时间干扰不分析段。可以左右手或胸导联接反修改。

#4、具有叠加反混淆分析功能：模板聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形；具有不小于5个叠加子分析窗。支持叠加图和直方图的联动分析和修改。

#5、具有Lorenz散点图逆向编辑条图功能：可以单独显示每个小时的Lorenz散点图。支持散点图和叠加图联合分析。

6、软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势；可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件。

7、具有瀑布图功能，便于观察P-R间期。

8、可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等起搏器进行分析，前端采样≥20000Hz。

9、心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图等进行分析。

10、具有专门的房扑、房颤分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。

三、配置：；

1、工作站：1套。

2、记录器：10台。

3、10电极导联线：10条。

4、挂包：10个。

5、数据传输线：10条。

设备名称4：动态血压监测仪

一、记录器技术参数:

#1、全玻璃面板，重量≤160g。

#2、OLED彩色屏幕显示时间、电池电量、血压测量结果。

3、扇形设计的袖带；袖带延长管连接处采用自锁结构。

#4、支持type C进行数据传输、读取。

#5、防水等级：不低于IP22防水等级。

6、电源：电池供电。

#7、电池仓拉绳设计。

#8、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

#9、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况。

10、数据存储器：闪存储存，可存储≥300组数据。

11、测量方法：示波法。

12、量程范围：0-300 mmHg，精度≤±3 mmHg。

#13、压力测量范围：10 -290 mmHg，最大平均误差≤±5 mmHg。

#14、脉率测量范围：40-240 bpm。

15、过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护。

16、监测时长：≥24小时。

17、监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。

18、安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s。

19、工作站配置：CUP性能i5以上，内存≥4GB，硬盘≥500GB。

二、分析软件功能：

1、能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库。

2、具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找。

3、可自动删除已读取数据。

4、具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具。

#5、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析。

6、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。

7、提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置。

8、数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

9、支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能。

三、配置：

1、工作站：1套。

2、记录器：10台。

设备名称5：体外膈肌起搏器

一、技术参数

#1、输出脉冲频率：工作频率40Hz±10%，复合频率40Hz±10%。

2、输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0-15V,分档调节，误差±15%

3、输出脉冲串时间间隔：输出脉冲串时间间隔可调节，分为2s、3s、4s、5s、6s，误差±10%。

4、输出脉冲串宽度：1.2s±10%。

5、电极：电极采用纽扣电极，电极与控制器连接良好无松动。

#6、血氧饱和度：显示范围0-100%，测量误差80-100%范围内，±3%。

#7、脉冲宽度：≥300us。

8、起搏次数：8-23次/分钟，可选择。

9、治疗时间（指每次治疗的持续时间）：5-60min可选择，有倒计时功能。

#10、噪音：≤40dB。

#11、彩色触摸液晶屏≥7英寸，分辨率≥1024x600。

12、内置电池：可持续供电≥10小时。

第二包

设备名称1：高频电刀

一、技术参数

1、工作电源：AC220V±10%，50Hz。

2、工作模式：单双极≥5个模式。

3、纯切：允许最大功率切割≥300W。

4、工作频率：≥460KHz。

5、单极模式下高频漏电流：≤150mA。

6、功率显示方式：LED数字显示，防水按键调节。

7、记忆功能：能够保存常用切割功率，断电记忆上次输出功率。

8、支持开机自检，自检异常报警功能，并带声光报警提示。

9、具有极板安全自动检测、控制（自动检测异常并关闭功率输出）和报警功能。

10、具有手控和脚控功率输出功能，输出过程中伴有声光提示，医生可根据声音状态实时了解机器的工作情况，工作音量可调。

11、安全标准：符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009的标准要求。

12、配备多种类型的手术电极，中性电极（负极板）为一次性使用，标准接口，可以兼容其他品牌。

13、无风扇散热设计。

14、整机功率：≤1250VA。

15、环境温度范围：5℃-40℃。

16、相对湿度：≤80%。

设备名称2：呼气分析仪

一、工作条件：

1、环境温度范围：10-35℃。

2、相对湿度范围：20-80%，非凝结。

3、大气压范围：700-1060hPa。

4、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，输入功率≤100VA。

二、技术参数：

1、一氧化氮测量：

#1.1、一氧化氮测量范围：0-4000ppb；

#1.2、线性：平方相关系数r2 ≥ 0.998，斜率0.95-1.05，截距≤±3 ppb；

#1.3、重复性：≤1.5ppb（测量值 < 50 ppb）; ≤3%（测量值≥50 ppb）；

1.4、准确性：≤±2.5ppb（测量值 < 50 ppb）;≤±5% （测量值≥50 ppb）；

#1.5、稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率≤±5%；

#1.6、分析时间：≤60s。

2.2、一氧化碳测：

#2.1、一氧化碳测量范围：0-500ppm；

2.2、分辨率：0.1ppm；

#2.3、线性：平方相关系数r2≥0.980。斜率0.94-1.06，截距≤±1.5 ppm；

#2.4重复性：≤0.6ppm（测量值< 20 ppm）; ≤3%（测量值≥20 ppm）；

#2.5、准确性：≤±1.0ppm（测量值 < 20 ppm）;≤±5% （测量值≥20 ppm）；

#2.6、稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率≤±5%。

3、呼气控制：

3.1、呼气压力范围：8-30cmH2O，在此范围内可自动调节呼气流速，超出范围停止测量；

3.2、在满足呼气压力范围的条件下,呼气流速：50±5 ml/s，200±20ml/s；

3.3、抽气流速：鼻抽气流速为10±1 ml/s；

3.4、呼气时间：10s模式 10±1s，6s模式 6±1s。

4、功能：

#4.1、呼气检测包括：FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO、FeCO及联合NO和CO测量；

4.2、可以选择测量在线测量、离线测量、潮气测量、环境测量等测量模式；

4.3、系统具备过滤外源性一氧化氮装置；

#4.4、患者信息管理：可以录入及编辑患者信息；

4.5、历史数据管理：可以存储、查阅历史测量数据；

4.6、通讯接口：USB 接口、以太网接口；

4.7、可以设置日期、时间。

4.8、可以调整声音大小，声音关闭时应有提示；

4.9、能查看主机、检测器、手柄的规格型号、SN号、过期日期、剩余使用次数；

4.10、能进行设备过期监测、呼吸手柄过期监测、一氧化氮检测器监测、环境温湿度监测；

#4.11、吸气检测：通过小于-3cmH2O 的吸气压力，仪器进入吸气状态。避免环境中NO对测量结果的准确性影响；

4.12、质控：开机后自检，自动校准零点基线；

4.13、主机具有含有嵌入式打印机；

#4.14、主机具有双屏显示功能，可通过HDMI接口连接外部显示器，双屏显示；

4.15、主机能够扫码读取信息；

4.16、主机内置电池，可断开网电源独立工作；

#4.17、数据存储≥50000条；

4.18、在线采样和离线采样具有独立的进气口。

设备名称3：胰岛素泵

一、技术参数

1、全中文菜单显示。

2、短效和速效可选。

3、基础率：

3.1、基础率分段：6、24、48 段；

3.2、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率；

3.3、基础率设置范围：常规范围 0.01-35 U/h；

3.4、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的 0-250%，时间设置范围 0-24 小时；

3.5、基础率增幅：0.05 U；

3.6、基础率时差：正负 9h 可选；

3.7、基础率数字和柱状图结合显示。

4、大剂量：

4.1、立即输注：快速一键注射，可发声响计数；

4.2、长餐模式：方波输注，双波输注；

4.3、大剂量向导功能；

4.4、大剂量预设：可预设三餐量、有防止老人重复打药模式；

4.5、大剂量设置范围：0.1-88U；

4.6、方波设置范围：药量范围 0-88 U，时间范围 0-240 分钟；

4.7、大剂量增幅：0.1U；

4.8、大剂量输注速度：可调。

5、装药排气：

5.1、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动；

5.2、最大装药量：≥3毫升。

6、安全设置：

6.1、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U；

6.2、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置。

7、警示项目：

7.1、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示；

7.2、报警项目可选；

7.3、堵塞剂量可调；

7.4、低药量报警阈值可设。

8、其他：

8.1、输注管路接口形式：标准鲁尔接口；

8.2、电池：可充电锂电池；

8.3、防水功能：IPX8 防水级别；整机防水、储药仓防水。

9、记忆功能：

9.1、内置电池：防止断电参数丢失；

9.2、回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾 ≥50 条。

设备名称4：血糖数据处理软件

一、技术参数：

1、每一分钟更新一个数值。

2、货架寿命：≥16个月。

3、监测范围：2.0 -25.0mmol/L。

4、具备高低血糖值报警功能。

5、传输信号：蓝牙、无线。

6、校准功能：免校准。

7、智能网关：4G网卡。

8、会议平板：配备≥75英寸会议平板一体机。

9、工作站：win10以上操作系统，内存≥16G，固态硬盘≥512G，液晶显示器≥27英寸。

二、配置：

1、血糖血酮尿酸测试仪：1台

2、彩色打印机：1台。

3、工作站：1套。

4、平板一体机：1台。

5、血糖数据处理软件：1套。

设备名称5：电子鼻咽喉镜

一、技术参数:

1、图像处理器：

1.1、主机面板具有白平衡设置按键；

#1.2、具有红绿蓝三色调调整功能，级别≥50级；

1.3、具有锐度调节功能，级别≥10级；

1.4、具有图像3D降噪功能；

1.5、放大功能：画面可放大1.5倍；

1.6、伽马系数调节，级别≥10级；

1.7、图像边框调节≥5种；

1.8、具有图像冻结和释放功能；

1.9、具有USB数据存储功能，可储存图片；

#1.10、具有独立的处理器、冷光源系统。

2、内窥镜冷光源：

2.1、灯泡类型：LED；

2.2、灯泡寿命：≥10000h；

2.3、相关色温：≥5000K。

3、电子鼻咽喉镜检查型：

3.1视场角：≥120°；

3.2弯曲角度：上≥130°下≥130°；

#3.3、先端部外径：≤3.0mm；

3.4、工作长度：≥360 mm。

4、电子鼻咽喉镜治疗型：

4.1、视场角：≥120°；

4.2、弯曲角度：上≥130°、下≥130°；

#4.3、先端部外径：≤5.0mm；

#4.4、钳道孔径：≥2.1mm；

4.5、工作长度：≥360 mm。

5、监视器：

5.1、彩色液晶显示；

5.2、屏幕尺寸：≥24英寸；

5.3、分辨率：≥1920x1080；

5.4、具有DVI等多种视频接口。

6、台车：

6.1、金属材质，可移动，带锁轮；

6.2、具有监视器支臂，可悬挂监视器；

6.3、四层设计，每层间距可调整。

7、图文工作站：

7.1、动静态图像均可采集，提供大容量的图像预览库；

7.2、具备软件自动备份功能，图片自动双备份；可实现区域采集图片的同时，实现录像功能；多种报告格式输出；

7.3、固态硬盘：≥500G、机械硬盘:≥4T；

7.4、高清采集卡,可以录 1920x1080分辨率视频；

7.5、软件可以实现存储、编辑、检索、录像等功能。

7.6、显示器：≥27英寸液晶。

二、配置：

1、图像处理器：1台。

2、冷光源：1台。

3、电子鼻咽喉镜检查型：1条。

4、电子鼻咽喉镜治疗型：1条。

5、监视器：1台。

6、台车：1台。

7、图文工作站：1套。

设备名称6：超声药物透入治疗仪

一、超声性能:

#1、最大输出功率:≥1.5W。

2、稳定性:供电电压波动±10%时，额定输出功率变化≤20%。

#3、输出控制装置：分档可调，能使输出功率降低到额定输出功率≤5%。

#4、液晶显示屏,超声、透药和电致孔功能同时进行，有效声强：≥1cm²/W。

5、声工作频率：1MHz。

6、波束不均匀系数：≤8。

7、波束类型：准直型。

8、有效覆盖治疗面积：≥2.cm²

9、定时设置范围：0-30分钟可调。

二、电致孔：

1、脉冲频率：2000Hz。

2、脉冲宽度：250us。

3 、脉冲幅度：脉冲幅度分档可调，最大输出幅度≤20V。

4、 输出脉冲时间：持续输出5s。

#5、调制波形：三角波，调制频率10Hz。

三、中、低频性能：

#1、中频脉冲频率：脉冲频率为2000Hz±15%，低频调制频率：75±15%Hz

2、脉冲宽度：脉冲宽度250us，允差≤±10%。

3、输出幅度：分档可调，最大输出幅度≤50V。

4、调制波形：

4.1、调制波形为锯齿波，频率55Hz，允差≤±10%;

4.2、调制波形为方波，频率75Hz，允差≤±10%;

4.3、方波与锯齿波交替调制。

#5、波形描述：方波与锯齿波组合调制。

设备名称7：体外冲击波治疗仪

一、技术参数：

1、工作原理:采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。

2、智能彩色触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸。

#3、内置治疗处方：≥150个。

4、手柄具有减振功能。

#5、最大治疗强度：≥5.5bar。

#6、最大能量密度：≥7mJ/mm2。

7、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。

8、主机单次治疗设置次数范围：100-9900次。

#9、最大治疗频率：≥25Hz。

10、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

11、冲击波脉宽：≥150us。

12、冲击波输出路数：双通道输出，两把冲击波手枪。

13、冲击波通道：可以同时双通道输出，独立设置治疗参数。

14、冲击手枪：配备≥6种冲击治疗头，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗。

15、具有阶梯输出控制模式，压力梯度递增。

16、内置VAS疼痛评估模式：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情VAS。

17、具有储存患者信息、治疗数据。

二、配置：

1、主机：1台。

2、手枪：2把。

3、治疗头：6只。

设备名称8：体外除颤监护仪

一、技术参数：

1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；具备降速起搏功能。

#2、同步除颤和手动除颤中，能量分≥25档，可通过体外电极板进行能量选择范围1-360J。

3、支持AED除颤功能，电击能量范围：100-360J。

4、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

5、病人阻抗范围：体外除颤20-250Ω；体内除颤15-250Ω。

#6、具有旋钮式能量选择，可快速选择档位能量，可调节4种模式。

#7、监护功能：≥26种心律失常分析。

#8、电池可支持360J除颤≥210次。电池体上具有LED 电池电量指示装置。

#9、彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率≥800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

10、具备生理报警和技术报警功能，具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

11、体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

12、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

13、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

14、符合救护车标准EN1789:2007。

15、防护等级：IP44。

设备名称9：便携式肺功能检测仪

一、技术参数:

1、适用范围：用于呼吸困难和或运动不耐受、呼吸泵内需求/能力失衡、吸气能力表现不好的人群。用于测量吸气功能基本参数。

2、使用方式：单机使用或连接电脑软件使用；单机使用时结果显示在屏幕上，连接电脑软件使用时所有数据记录在电脑软件中；显示的数据包括最大吸气压力（cmH2O），最大吸气流速（L/s），训练负荷（cmH2O），平均功率（W），平均吸入体积（L）等。

#3、测试：

3.1、最大吸气流速（PIF）：残气位(RV)或功能残气位(FRC)快速有力完成吸气过程，测试范围 0-14L/s；

3.2、最大吸气压力（MIP）：采用国际标准测试方法，在残气位(RV)或功能残气位(FRC)气道阻断时用最大努力吸气能产生的最大吸气口腔压，测试范围 0-200cmH20。

4、结果查看：

4.1、训练项目：显示负荷、功率、体积、能量的相应数据；

4.2、测试项目：显示最大吸气流速和最大吸气压力数据。

5、预设程序：

5.1、热身程序：用于高强度运动之前的吸气肌热；

5.2、自定义程序：软件自定义设置上传至设备，个性化设置训练方案，阻力设置范围3-200cmH2O，训练次数3-60可选；

5.3、E 模式程序：为耐力训练专用模式，训练次数为150次，尽最大限度完成尽量多的训练，用于训练吸气肌耐力。

6、负荷强度：水平选项下可自动或手动调节，自动模式分级可调，手动调节范围为5-200cmH20。

7、训练程序：自动程序和手动程序，自动程序分挡可选；手动程序可设置 5-200 cmH20 范围内的训练强度。训练结束后可显示平均压力、平均功率、平均速率、总能量。

8、阻力设置：方式为压力阈值型，可根据用户吸气肌力量大小自动调节最佳阻力，直至吸气动作停止。

#9、具备标准MIP最大吸气压测试功能，可给出有效MIP值，吸气压力等数值。

10、具备按键声音选择功能，可选择开或关。

11、速度程序，可开启或关闭速度指导功能。

12、配备滤嘴连接器，连接器外径22 mm，可连接各种标准滤嘴。

13、可连接一次性滤嘴使用。

14、配备快拆式可重复使用阀头装置，可快速拆卸。

15、体积：≤长130×宽60×高70mm。

16、重量：≤140kg 。

二、软件功能：

1、具备患者信息管理功能，可进行患者新建、删除、患者信息导入、导出功能。

2、具备预测MIP标准值功能，根据患者基本信息自动给出预测标准值。

#3、测试程序：呼吸强度、PIF（最大吸气流速）、MIP（最大吸气压力）。

3.1、呼吸强度：具有两视图模式，有呼吸强度-时间曲线图，峰值柱状对比图显示方式，将鼠标放在柱状图上能显示每次吸气峰值的具体数值，曲线图中给出历史最佳和当次最佳对比；

#3.2、最大吸气压力（MIP）：具有两视图模式，有吸气压力-时间曲线图，峰值柱状对比图，将鼠标放在柱状图上能显示每次吸气峰值的具体数值，曲线图中给出历史最佳和当次最佳对比；

3.3、最大吸气流速（PIF）：具有两视图模式，有吸气流速-时间曲线图，峰值柱状对比图，将鼠标放在柱状图上能显示每次吸气峰值的具体数值，曲线图中给出历史最佳和当次最佳对比；

#4、训练界面：具有基本视图、专业视图。基本视图可直观看出每次吸气流速、体积、功率的动态变化；专业视图分别可看到用户每次吸气时的负荷-体积曲线图、平均压力-体积柱状图、吸气功率-体积曲线图、平均功率-体积柱状图、吸气速率-体积曲线图、平均速率-体积柱状图、能量-体积曲线图、总能量-体积柱状图。

#5、训练分为自动、手动两种，自动训练分挡可调；手动训练负荷在3-200 cmH2O之间手动选择。

6、自定义界面：可针对患者情况，个性化设置训练方案，训练次数设置3-60次可选，训练阻力3-200cmH2O可选，并可将自定义训练方案上传至设备进行单独使用。

7、回看界面：记录患者所有测试及训练结果，可进行结果的纵向对比。

8、结果保存和打印：训练结果和测试结果均自动保存，参数信息详细，数据和图形显示，可直接打印报告，或输出为PDF文件。

三、配置：

1、主机：1台。

2、充电插座：1个。

3、USB连接线：1根。

4、支架：1个。

5、USB电源适配器：1个。

6、咬嘴：1个。

7、鼻夹：1个。

8、滤嘴连接器：1个。

9、使用说明书：1份。

设备名称10：康复床

一、技术参数：

1、电源：AC220V，50Hz，功率≤150VA。

2、控制方式：手柄点动控制。

3、床面离地高度：550mm，允差±50mm。

4、外形尺寸（长宽高）：2100×780×850mm，允差±50mm。

5、桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm。

#6、床面直立角度：0-90°可调，允差±5°。

7、脚踏板：

7.1、上下调整角度：背屈0-20°，跖屈0-30°，允差±3°；

7.2、内外调整角度：内翻0-30°，外翻0-30°，允差±3°；

7.3、载重：≥125kg，持续时间1小时不变形。

8、床面额定载荷：135kg，允差±10kg。

#9、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

10、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

#11、电动推杆最大推力≥8000N。

12、床架为Q235管材、床板为多层板+海绵+PU单面有机硅皮革

二、组成：由床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

设备名称11：足底压力步态评估系统

一、技术功能要求：

1、可支持光脚和穿鞋状态下的足底压力数据实时采集和实时显示。

2、支持站立静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价。

#3、提供单足滚动周期的时间参数，可细化5个关键节点将单足滚动期细分为4个阶段逐级分析。

#4、提供步态周期的完整时间参数分析：支撑期、摆动期，双支撑期及多周期拟合分析。

5、提供步态周期的完整空间参数分析：步长、跨步长、步宽、足轴角度、重心移动轨迹、重心移动速度。

#6、提供完善整足分区分析功能，可将整足划分为不少于11个分区进行分析，独立提供分区数据，同时提供脚趾区、跖骨区、足弓区和足跟区4个整合分区独立计算推进力分析。

7、可显示足底各区域压力压强随时间变化曲线，各区域接触面积，可提供手动分区调整优化的功能。

8、可显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等。

9、可显示足弓指数，提供正常足弓值范围。

10、可精细掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析。

11、显示人体静态站立或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离。

#12、系统提供单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析及正常范围参考。

13、可为糖尿病足判断提供数据，供医师参考治疗。

14、可以采集足底压力参数，供矫形鞋垫进行设计。

15、可对单足多次测试数据进行压力值平均拟合分析，可对多次测试数据进行接触面积的平均拟合分析，提供左右两足在拟合数据和单次测量数据的对比功能。

16、数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出。

17、获得由NMPA二类医疗器械注册证。

二、技术参数要求：

1、有效采集区域长度≥120cm，有效采集区域宽度≥60cm，整体长度≥140cm，整体宽度≥100cm。

2、传感器数量：≥13700个。

3、传感器密度：≥4个/cm²。

#4、采集频率：≥400fps。

5、量程：≥200N/cm²。

6、力测量精准度误差率：≤最大量程的±2%。

三、配置要求：

1、足底压力平板：1台。

2、步态及平衡分析软件：1套。

3、数据线和电源线：1套。

4、定制EVA跑道：1套。

5、说明书：1本。

6、台车（带电脑）：1套。

设备名称12：手持式神经电刺激仪

一、用途：用于可以兴奋神经肌肉，缓解废用性肌萎缩。

二、技术参数：

1、便携主机，可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数。

#2、移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成。

2.1、蓝牙模块：具有蓝牙4.0功能，软件自动搜索设备进行连接；

2.2、治疗模块：具有NMES治疗模式，可以选择输出通道、输出模式，设置脉宽、频率、通断调制（上升时间、保持时间、下降时间和间歇时间）、治疗时间参数、输出强度，均可以在系统上进行调节控制，可以根据临床使用需要，进行针对性参数设计；

2.3、处方模块：内置≥15种处方，放置图谱和治疗方案，可以一键开启治疗，可以对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位；

2.4、收藏模块：可以收藏自定义处方，可进行命名和自定义图片保存；

2.5、帮助模块：包括使用指导和常见问题。

#3、移动端软件可以实时显示电流波形输出情况，了解治疗时电刺激输出与间歇情况。

4、输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波。

5、输出通道：双通道同时输出，各输出通道的输出强度能分别设置。

6、输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式。

7、输出电流：恒流电流输出，治疗可量化。

8、输出强度范围：0-100mA内可调，步长1mA。

9、脉冲频率范围：1-120Hz可调，步长1Hz。

10、脉冲宽度范围：50-500μs可调，步长10μs。

11、脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s。

12、脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。

13、脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。

14、治疗时间1-60min可调，步长1min。

15、主机具有开路报警提示，过电保护。

16、采用内置环保锂电池：容量≥1400mAh，具有微型USB充电端口，可重复充电使用，工作时间≥8小时。

#17、电极片为磁扣式连接方式，可以单手快速连接和移除电极片。

18、具有低电量报警提示功能。

19、主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。

20、企业通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

三、配置：

1、主机：4台。

2、电疗输出线：8条。

3、磁扣电极片（50x50mm，4片/包）：8包。

4、USB适配器：4个。

5、8英寸平板（含操作软件）:1台。

6、收纳盒：1个。

7、磁扣电极片（蝴蝶形，4片/包）：16包。

设备名称13：医用电动诊疗床

一、技术参数

1、电源：AC220V，50Hz，输入功率≤250VA。

2、外观尺寸（长宽高）：2100×1200×500-1000mm，允差±5%。

3、床面升降行程范围：0-500mm，允差±30mm。

4、背板尺寸（长宽）：750×1200mm，允差±5%。

5、坐板尺寸（长宽）：1360×1200mm，允差±5%。

6、床体最大安全载荷：≥200kg。

7、头部段面功能：相对水平面调节角度：0-85°连续可调，允差±5°。

8、控制方式：手柄开关和脚踏开关。

9、电机最大推力：≥8000N。

10、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

11、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

12、采用优质气弹簧，扳动升降床板背部调节手柄，升降床板。

13、床架为Q235管材、床板为多层板+海绵+PU单面有机硅皮革

设备名称14：人体成分分析仪

一、技术参数：

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试。

2、电极：4极8点接触式电极。

3、测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。

#4、检测电流：≤80uA。

5、测试部位：

5.1、阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)在4个不同测量频率下的阻抗值≥20个；

5.2、电抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≥15个；

5.3、全身相位角：50kHz下的全身相位角。

6、阻抗测量性能：

#6.1阻抗测量范围：≥10Ω-1250Ω

#6.2、阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%。

7、体重测量性能：

#7.1、体重测量误差：±0.1kg。

8、身高测量模块：

8.1、实时测量身高，无需人工手动录入；

8.2、身高误差范围≤±0.5cm(需提供产品技术要求或检验报告官方证明文件)。

#9、可测量的主要参数覆盖以下指标：

9.1、人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

9.2、肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；

9.3、脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

9.4、无机盐参数：骨矿物质含量；

9.5、体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；

9.6、综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。

#10、适用人群范围不低于如下要求：

10.1、年龄测量范围：≥3-100岁；

10.2、体重测量范围：≥2-300kg；

10.3、身高测量范围：≥70-250cm。

#11、自助身份识别：支持外接扫码枪、内置身份证读卡器模块以及人脸识别模块，可实现多种身份识别功能。

#12、臂姿导航：具有臂姿导航功能，自动监控用户测量姿势并通过算法判断用户姿势是否正确并给出指导。

13、测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。

14、测量时间：≤1min。

#15、报告打印及病案管理：不需要额外连接计算机，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。

#16、数据存储：不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≥12万例。

17、触摸屏：主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作。

#18、显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800。

#19、电池：内置电池，容量≥6000mAh，电池待机工作时间≥4小时。

#20、健康管理：可外接身高体重、血压计、动脉硬化、骨密度及肺功能等检测设备，接收其检测结果，对用户健康指标进行综合管理。

21、可移动性：整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带。

22、信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。

23、数据备份还原：在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。

#24、兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印所有测量参数报告。

#25、数据接口：支持USB、LAN、WIFI、蓝牙、物联网多种数据传输接口。

26、数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。

27、内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准。

28、内置成人报告单、儿童报告单等报告单模板，支持用户对报告单模板进行自定义编辑。

29、内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。

30、电磁兼容性：辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境。

二、产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。

设备名称15：极超短波治疗仪

一、技术参数

1、辐射器规格：Φ80×95mm，允差≤±5mm。

2、辐射面积：≥50cm²。

3、配有可旋转支臂。

4、治疗时间范围：0-30min连续可调，级差1min。

5、输出方式：连续式和脉冲式。

6、显示方式：数码显示。

7、辐射器驻波比：≤2。

8、外形尺寸：390×440×845mm，允差±10%。

9、推车式设计。

10、工作频率：2450±50MHz。

11、输出功率范围：0-50W连续可调，级差5W。

12、磁控管:采用优质磁控管。

#13、外壳泄漏：≤0.2mW/cm²。

#14、无用辐射：≤0.2mW/cm²。

15、机器运行时治疗功率可自动锁定。

16、具有空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能。

17、符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求。

18、附件符合YY0899-2020的要求。

设备名称16：低频脉冲痉挛肌治疗仪

一、技术参数

1、触控操作，数码显示，便携台式。

2、输出通道：≥1组2路。

3、每路参数应可独立调节。

#4、输出脉冲周期：0.2-2s可调，级差0.1s。

#5、输出脉冲宽度：0.1-2.0ms可调，级差0.1ms。

6、输出幅度：刺激仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度≤65V。

7、交替延时:A通道输出脉冲比B通道输出脉冲延时出现。交替延时 0.1-1.5s，步长 0.1s 连续可调。

#8、治疗定时：0-99min可调，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。

#9、治疗处方：具有≥20个默认处方和≥20个自定义处方可供选择。

10、具有开/短路保护功能，对应通道有声光提示并停止输出。

设备名称17：上下肢主被动康复训练仪

一、技术参数：

#1、训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练、等速训练。

#2、训练方式：上肢水平训练、上肢垂直训练、下肢训练、上下肢协同训练。

#3、显示屏：≥21英寸彩色智能触摸屏。

4、上肢训练部件调节：

4.1、水平旋转：上肢臂可水平旋转180°，允差±10%；

#4.2、轴向旋转：训练部分可轴向旋转+45°、+90°、0°、-45°、-90°，允差±10%，支持上肢多角度训练，包括垂直训练、水平训练、倾斜训练；

4.3、前后调节范围：上肢臂可前后调节0-150mm，允差±20%。

#5、高度电动调节范围：0-150mm。

6、训练时间调节范围：1-120min。

7、被动模式的转速调节范围：2-55r/min。

8、转速变化率：≤0.5r/s²。

9、正转与反转：通过方向键可改变转动方向。

10、设备阻力范围：分档可调，步进1档。

11、训练过程中显示数据:运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

12、设备智能检测患者肢体用力情况，根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。

13、设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，含有相对比例数据。

14、训练结束后显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主被动时间占比、左右平衡比例等信息。

15、安全保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。

16、痉挛控制功能：可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛。

17、痉挛灵敏度：低、中、高三档可调。

18、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。

19、训练配件：上肢训练手柄、手臂支托可快速更换，下肢护腿板高度可根据患者需求进行调节。

20、情景互动游戏：具备多种互动游戏。

#21、具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果。

22、工作噪音：≤60dB（A）。

23、供电电源：AC220V，50Hz，输入功率≤300VA。

24、语言选择：中英文界面可切换。

设备名称18：超声手术刀系统

一、主机功能：

1、工作电源:AC220V±22V,50±1Hz，输入功率≤150VA。

2、彩色触摸屏、具有主机、手柄和刀头的自动化故障检测功能，可根据显示屏文字提示进行故障排除。

3、显示工作状态有颜色变化，直观的显示工作状态。

4、输出功率分档调节。控制方式分为手控和脚控。可通过主机界面调整输出功率大小和控制方式。

5、输出过程应有声音提示。

6、重量≤3KG。

二、超声刀刀头：

1、刀头机械振动频率为55kHz±1kHz，工作原理为震动机械振动做功，无电流通过人体。

2、刀头振动幅度范围50-100um，刀头具有对软组织的分离、切割和止血功能，可通过5mm的穿刺器。

4、弧形刀尖设计。

5、手柄可低温等离子灭菌使用。

#6、刀头一次性使用；刀具长度为45cm和36cm，应用于各类腹腔镜手术；刀具长度为23cm和14cm，应用于各类开放手术。

设备名称19：超声波治疗仪

一、注册证适用范围：涵盖设备治疗原理、功能及具体适用症状。证件可查。

1、适用于慢性盆腔炎、颈肩腰腿痛的辅助治疗。

2、对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿性关节炎、类风湿关节炎、挫伤、肌肉劳损、盆腔炎、附件炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病具有改善局部血液循环，促进炎症消散和镇痛作用。

3、对骨折延迟愈合具有改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对瘢痕、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化具有软化瘢痕、松解粘连作用。

4、对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、便秘、胃下垂具有兴奋神经肌肉作用。

二、工作条件：

1、环境温度范围：-10-40℃。

2、相对湿度：≤90%。

3、大气压力范围：700-1060hPa。

4、电源：AC220V±22V，50±1Hz，输入功率≤100VA。

5、分类：Ⅰ类BF型。

三、技术参数：

1、超声波输出：

1.1、额定输出功率：0.3-1.5W，允差≤±20%。

1.2、有效辐射面积: 超声波有效辐射面积≥9cm2，允差≤±20%

1.3、有效声强度:在额定输出功率标称值下最大有效声强≤3.0W/cm2。

1.4、声工作频率：1MHz，允差≤±10%。

1.5、波束不均匀系数：≤8.0。

2、电致孔输出：

2.1、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为2ms，允差≤±10%。

2.2、载波频率：200-250Hz，允差≤±10%。

2.3、输出电流:在500Ω的负载电阻下，最大输出电流≤5mA，误差≤±10%。

2.4、输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率≤10%。

2.5、调制波波形及频率:调制波波形为指数波，调制频2.0-2.5Hz,允差≤±10%。

2.6、调幅度:调幅度为100%，允差≤±5%。

2.7、输出幅度:分档可调，最大输出幅度为50V，允差≤±10%。

2.8、脉冲重复频率:2.0-2.5Hz,允差≤±10%。

2.9、脉冲数量：10个（正负各5 个）。

2.10、脉冲能量:≤300mJ。

2.11、开路电压:≤500Vp。

3、中频输出：

5.1、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为250us，允差≤±10%。

5.2、载波频率：1.5-2kHz，允差≤±10%。

5.3、输出电流：在 500Ω的负载电阻下，最大输出电流30mA，误差≤±10%。

5.4、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。

5.5、处方：

中频模式1：三角波、方波，调制频率1-5.5Hz；

中频模式2：方波，调制频率0.1-0.5Hz；

5.6、调幅度：调幅度为100%，允差≤±5%。

5.7、输出幅度：分档可调，最大输出幅度为 25V，允差≤±10%。

5.8、连续工作时间：≥4h。

5.9、定时：定时范围为0min～30min，步进5min，允差≤±30s。

设备名称20：医用护理床

一、 技术参数：

1、床体尺寸：长度2200±50mm, 宽度1000±50mm。

2、床面最低高度(不含床垫)：≤465mm, 床面升降行程：≥320mm。

3、背板上折角度范围：0-65°，腿板上折角度范围：0-25°。

4、脚轮直径：≥125mm，防撞角轮直径：≥75mm。

5、背部护栏：长度≥1050mm，高度≥380mm，厚度≥45mm。

6、腿部护栏：长度≥600mm，高度≥380mm，厚度≥30mm。

7、配置可伸缩式输液架，伸缩范围：0-500mm。

8、最大安全承重：≥265kg。

二、功能、材质、工艺：

1、电动功能：背板折转、腿板折转、整体升降，采用手持式有线控制器。

2、具有手动机械式CPR 模式。

3、整床采用优质品牌医用电机，具有防电磁、抗干扰、不漏电、匀速、静音等功能。

4、脚轮：采用静音脚轮，防缠绕，具备制动、直行、万向功能。

5、中控刹车装置：整床至少具有两处中控刹车装置。

6、床板：采用全碳钢床板，由背板、臀板、腿板、脚板四部分组成。

7、采用静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果，每个床板可单独拆卸，进行消毒。

#8、 床体（所属钢制喷塑产品）通过第三方耐碘伏、耐75%酒精、耐3%双氧水、耐氯化钠溶液、耐酸检测，提供检测报告。

9、具有防撞角轮。

10、护栏、床头板和床尾板均采用PE材质，阻燃、抗菌、防腐蚀。

#11、采用四片式护栏，背部护栏外侧有滚珠式角度显示器，显示背部抬升角度。

#12、安全型护栏设计：护栏在受到由内向外的压力时无法打开。

#13、护栏具有阻尼缓冲功能；背部大护栏采用双孔抓握式设计，腿部护栏采用大单孔抓握式设计，提供图片。

#14、床头尾板采用三孔式设计，在不同方位推行时方便抓握，提供图片。

15、具有备用蓄电池。

16、在病床四角处分布4个输液架插孔。

17、床头有电气面板，包括220V 电源指示灯、熔断式保险丝、电源开关和电源警示标识，提供图片。

18、床头柜规格：475×475×760±10mm；采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型。

19、床头柜结构：三层式结构，上部为治疗隔板，中间为抽屉，下部为带门密闭箱体；治疗隔板预设杯子及温度计放置凹槽，箱体内配置隔板，高度可调；两侧均配有隐藏式毛巾架。

三、配置。：

1、电动护理床主体：1套。

2、床头板：1个。

3、床尾板：1个。

4、床垫：1套。

5、手持式有线控制器：1套。

6、电源线：1个。

7、输液架：1个。

8、床头柜：1个。

设备名称21：干眼和角膜地形图测试仪

一、技术参数

1、Placido环数量≥30环。

2、投影环直径：

2.1、远距离模式：≥8mm(43D);

2.2、近距离模式：≥10mm(43D)。

3、曲率半径范围：32D-60D (5.5-10.5mm)，精度≤0.1D(±0.02mm)。

4、散光轴位：0-180°，允差≤2。°

5、白到白范围：6-17mm ，允差≤0.1mm。

6、瞳孔直径范围：1-13mm，允差≤0.1mm。

7、泪河高度范围：0.01-2mm,允差≤0.05mm。

#8、地形功能：具备轴向曲率、切向曲率、具备高度图、屈光力功能。

9、具备四联图：显示角膜轴向曲率图，切向曲率图，高度图和屈光力地形图，适用于大部分的角膜病变筛查工作。

#10、具备形态因子。

#11、具备像差功能。

12、具备检查结果对比功能。

#13、具备干眼检查功能：

13.1、具备干眼问卷调查表；

13.2、具备非侵入式泪膜破裂时间NIBUT测量；

13.3、具备非侵入式泪河高度测量；

13.4、具备睑板腺功能评估；

13.5、具备脂质层分析；

13.6、具备眼红分析；

13.7、具备睑缘观察功能；

#13.8、具备眼表分析；

13.9、具有眨眼分析功能：可自动计算眨眼次数、不完全眨眼比例。

#14、显示屏：≥10英寸全触摸高清液晶屏。

#15、光源：≥3种光源。

#16、左右眼识别：自动。

17、语言：中文／英文。

18、DICOM：支持。

19、综合报告：全面呈现各项检查结果。

# 第六章   拟签订的合同文本

（本合同为拟定版本，实际签订文本及普通条款以采购人审定为准）

# 买方：

# 卖方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，买卖双方按照采购结果签订本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

本合同书

廉洁协议书

第一条   产品名称、规格型号、数量和价格

| 序号 | 产品全称 | 商标牌号 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  交货时间、地点和交货方式

1、交货时间：  合同签订后15天内完成送货、安装、调试

2、交货地点：

3、交货方式：现场交货。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

第三条  付款方式

1、产品总价（人民币）：       元（大写：     元整）

2、付款方式：合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总金额的5%作为履约保证金（安装验收合格后转为质保金），货到用户现场安装验收合格后，买方一次性支付合同总金额100%（卖方在收款时须提供货物全款发票）；其中，质保期满后30天内退还履约保证金。

第四条  包装要求和装运标志

1、除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3、卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出标记。

第五条  知识产权和质量保证

1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、需要第三方提供的原产地证明、原产地、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供生产和销售企业的相关认证证书。如果到货时，卖方不能够提供相应的证明文件、不符合相关要求的，买方有权拒收，由此造成的损失与买方无关。

4、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6、 如果卖方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

7、合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起      个月。

第六条  测试和验收

1、卖方应向买方提供设备性能的测试方案、程序、流程、测试手段和测试标准。

2、整个测试期间发生的相关费用，由卖方承担。测试结果需医学工程部、使用科室和卖方工程师等相关人员共同签字确认。若相关测试不能够通过，买方有要求退货或者要求卖方折价处理的权利。

第七条  违约赔偿

1、卖方应按照规定的时间按时交货和提供服务。如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。每迟延一天，卖方应按迟交货物的交货价款的0.1%向买方支付违约金。逾期超过十五天，买方有权单方解除合同。

2、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

3、如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内赔偿，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

第八条  不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第九条  合同争议的解决

因合同履行中发生的争议和未尽事宜，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方任何一方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

第十条  适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十一条  合同生效和其它

1、政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

2、有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字等与本合同具有同等的效力，如有冲突，应当以本合同为准，各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准，不得产生歧义。

3、本合同一式 伍 份，买方执 肆 份，卖方执 壹 份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

附件：1、产品配置清单一览表

2、售后服务承诺书

备注：

卖方企业规模：□大型企业/□中型企业/□小型企业/□微型企业（请卖方根据公司实际情况在□内打√）

买 方：北京市通州区中西医结合医院

名 称：(印章)                   名 称：(印章)

科主任签字：         			  授权代表(签字)：

年  月  日                      年  月  日

法人代表或授权代表(签字)：             卖方开户银行:

年  月  日             卖 方 帐 号：

联 系 电 话：

卖方开户行行号：

设备售后服务要求：

1、上述所有设备整机保修     个月(如果具体参数、用户实际需求中或国家另有规定的，按具体参数中要求、用户实际需求或国家规定执行)。

2、卖方须保证所提供产品在质量保证期之内，并须对由于产品质量而发生的任何问题负责。

3、凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书。

4、对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用。

5、出保后以零件成本价收费。

6、本地有维修点和专职维修工程师。

7、维修响应速度：2小时电话反应，电话不能解决的必须24小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转。

8、卖方应为买方提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。校准周期：每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告。

9、本地有常有配件库，国内有固定配件库。

10、保证设备年运行开机率≥95%（按一年365天计算），否则保修期向后双倍顺延。

11、备件送达时间：国内＜3天，国外＜10天，设备停产后备件供应＞10年。

12、定期回访1次/半年。

13、提供设备操作及维修手册。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

采购编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）本项目（包）专门面向小微企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，在资格证明文件部分提供。

（2）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

3-1

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

采购编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，采购编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

采购编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

采购编号/包号:                          项目名称:                               报价单位:人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商 投资类型 | 品牌 | 规格、型号 |  | 单价 (元) | 数量 | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:制造商规模列请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”， 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是

多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章):____________

日期: _____年______月______ 日

## 5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

采购编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

采购编号:___________     项目名称:____________                包号:__ __

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 7其他材料

## 7-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 7-2要求提供或投标人认为应附的其他材料