北京市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（2023年版）

项目名称：五里坨医院新院开办更新购置医疗设备项目（02包重新招标）

项目编号/包号：11010725210200017751-XM001-2

招标代理项目编号：25CNIC-031692-030

采 购 人：北京市石景山区五里坨医院

采购代理机构：中国仪器进出口集团有限公司

# 使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本（试行）（2022年版）》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

现根据一年来使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、提示条款

《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“投标人须知”设置了资料表形式。“投标人须知资料表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知资料表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知资料表”为准。

为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同文本

《示范文本》在第五章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	9

第三章   资格审查	25

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章   采购需求	38

第六章   拟签订的合同文本	103

第七章   投标文件格式	112

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010725210200017751-XM001-2

招标代理项目编号：25CNIC-031692-030

2.项目名称：五里坨医院新院开办更新购置医疗设备项目

3.项目预算金额：人民币5702.1545万元，项目最高限价：人民币5702.1545万元

01包 精神科特色诊疗设备：采购金额：1616.5526万元，项目最高限价：1616.5526万元

02包 普通医疗设备：采购金额：1051.3098万元，项目最高限价：1051.3098万元

03包 非医疗设备：采购金额：573.148万元，项目最高限价：573.148万元

- 采购需求：

| 分包 | 包名称 | 设备名称 | 设备数量 | 更新购置医疗设备 总额（万元） | 是否专门面向中小企业 | 是否允许进口设备 | 总体预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 精神科特色诊疗设备 | 经颅多普勒超声血流分析仪(TCD) | 1 | 22 |  | 否 | 1616.5526万元 |
|  |  | 脑电图 | 1 | 28 |  |  |  |
|  |  | 眼动检测系统 | 1 | 36.2 |  |  |  |
|  |  | 多功能组合式睡眠监护仪 | 4 | 113.4 |  |  |  |
|  |  | 脑循环功能治疗仪 | 6 | 28.2 |  |  |  |
|  |  | 近红外脑功能成像系统（≥52通道） | 1 | 165.375 |  |  |  |
|  |  | 睡眠脑电及诱发电位系统 | 1 | 28.35 |  |  |  |
|  |  | 心理测查系统（1拖12） | 1 | 47.25 |  |  |  |
|  |  | 韦氏成人记忆和智能测查系统 | 1 | 47.25 |  |  |  |
|  |  | 韦氏儿童智能测查系统 （第四版买断） | 1 | 14.175 |  |  |  |
|  |  | 专业沙盘治疗沙箱、沙具、沙盘陈列架、海沙 | 6 | 4.8 |  |  |  |
|  |  | 脑电生物反馈仪 | 2 | 90 |  |  |  |
|  |  | 经颅磁治疗仪 | 5 | 190 |  |  |  |
|  |  | 声光振失眠综合治疗仪 | 1 | 36.4166 |  |  |  |
|  |  | 计算机认知矫正治疗系统（1V10） | 2 | 114 |  |  |  |
|  |  | 经颅直流电刺激治疗（不可与经颅磁治疗同时开） | 1 | 27 |  |  |  |
|  |  | 脑功能障碍治疗仪 | 3 | 18 |  |  |  |
|  |  | 认知障碍治疗仪 | 2 | 26 |  |  |  |
|  |  | 视听统合训练仪 | 1 | 20.85 |  |  |  |
|  |  | 生物反馈治疗沙发 | 12 | 2.256 |  |  |  |
|  |  | 经颅磁治疗椅 | 15 | 4.23 |  |  |  |
|  |  | 失眠治疗仪一拖四 | 6 | 408 |  |  |  |
|  |  | 专业沙盘治疗沙箱、沙具、沙盘陈列架、海沙 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 群体生物反馈治疗仪（1拖15） | 4 | 144 |  |  |  |
| 02包 | 普通诊疗设备 | 观片灯 | 13 | 1.105 |  | 否 | 1051.3098万元 |
|  |  | 全自动洗胃机 | 1 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 紫外线灯车 | 14 | 1.4 |  |  |  |
|  |  | 55寸电视 | 20 | 3.368 |  |  |  |
|  |  | 小冰箱 | 20 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 饮水机 | 20 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 75寸电视（科室工娱区） | 10 | 3.8 |  |  |  |
|  |  | 75寸电视（医护多媒体教学） | 10 | 3.8 |  |  |  |
|  |  | 冰箱（科室患者使用） | 7 | 2.4493 |  |  |  |
|  |  | 冰箱（治疗室） | 12 | 4.1988 |  |  |  |
|  |  | 无线呼叫器系统 | 7 | 6.58 |  |  |  |
|  |  | 身高体重电子测量仪 | 13 | 7.124 |  |  |  |
|  |  | 氧气筒（小） | 13 | 0.39 |  |  |  |
|  |  | 喉镜 | 13 | 2.34 |  |  |  |
|  |  | 心电图机 | 6 | 36 |  |  |  |
|  |  | 心电监护仪（台式） | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  | 电动吸引器（负压吸引器） | 6 | 5.4 |  |  |  |
|  |  | 辅助排痰机 | 2 | 5.6 |  |  |  |
|  |  | 气血循环仪（空气压力治疗仪） | 8 | 28 |  |  |  |
|  |  | 心脏除颤仪 | 3 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 可移动生命检测仪 | 6 | 7.524 |  |  |  |
|  |  | 气垫床 | 14 | 0.448 |  |  |  |
|  |  | 输液泵 | 1 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 微量泵（注射泵） | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  | C14幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 超声骨密度测量仪 | 4 | 72 |  |  |  |
|  |  | 全自动血液分析仪（含CRP） | 1 | 23 |  |  |  |
|  |  | 全自动尿液分析仪流水线 | 1 | 16 |  |  |  |
|  |  | 全自动生化分析仪 | 1 | 83 |  |  |  |
|  |  | 全自动血气分析仪 | 1 | 8 |  |  |  |
|  |  | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 14.53 |  |  |  |
|  |  | 电解质分析仪 | 1 | 6 |  |  |  |
|  |  | 全自动凝血分析仪 | 1 | 16 |  |  |  |
|  |  | 全自动化学发光仪 | 1 | 23 |  |  |  |
|  |  | 过敏原检测仪 | 1 | 24 |  |  |  |
|  |  | 全自动血沉分析仪 | 1 | 12 |  |  |  |
|  |  | 细菌鉴定和药敏分析仪 | 1 | 27 |  |  |  |
|  |  | 全自动血培养分析仪 | 1 | 37 |  |  |  |
|  |  | 流式细胞分析仪 | 1 | 45 |  |  |  |
|  |  | 质谱分析仪和高效液相色谱分析仪 | 1 | 314 |  |  |  |
|  |  | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 高速低温离心机 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  | 离心机 | 3 | 8.325 |  |  |  |
|  |  | 生物安全柜 | 2 | 8.06 |  |  |  |
|  |  | 高压灭菌器 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  | 医用冰箱 | 10 | 14.8 |  |  |  |
|  |  | 医用冰柜 | 1 | 1.665 |  |  |  |
|  |  | CO2培养箱 | 1 | 1.11 |  |  |  |
|  |  | 全自动大便分析仪 | 1 | 9 |  |  |  |
|  |  | 医用冷藏柜（2-8度） | 5 | 3.9 |  |  |  |
|  |  | 洗板机 | 1 | 3.0525 |  |  |  |
|  |  | 消毒器 | 1 | 1.105 |  |  |  |
|  |  | 医用冰箱 | 2 | 2.96 |  |  |  |
|  |  | 超净台 | 1 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 加样器 | 3 | 0.0225 |  |  |  |
|  |  | 混匀器 | 2 | 0.221 |  |  |  |
|  |  | 离心机 | 4 | 0.4 |  |  |  |
|  |  | 温育仪 | 1 | 0.185 |  |  |  |
|  |  | 核酸扩增仪 | 1 | 10.175 |  |  |  |
|  |  | 微量加样器 | 1 | 0.6475 |  |  |  |
|  |  | 酶标仪 | 1 | 27 |  |  |  |
|  |  | 显微镜 | 1 | 37 |  |  |  |
|  |  | 生化分析仪 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  | 废物收集箱 | 1 | 0.074 |  |  |  |
|  |  | 水浴箱 | 1 | 0.38 |  |  |  |
|  |  | 解剖标本 | 1 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | 高压灭菌器 | 1 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 自动饮水器 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 污物回收器具 | 1 | 0.94 |  |  |  |
|  |  | 分类台 | 1 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | 清洗池 | 1 | 0.4483 |  |  |  |
|  |  | 全自动清洗消毒器 | 1 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 高压气枪+防护罩 | 1 | 0.36 |  |  |  |
|  |  | 高压水枪+防护罩 | 1 | 0.34 |  |  |  |
|  |  | 超声清洗机 | 1 | 0.9 |  |  |  |
|  |  | 干燥柜 | 1 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 高温高压灭菌器 | 1 | 3.7 |  |  |  |
|  |  | 脉动真空高温高压灭菌器 | 1 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 低温等离子灭菌器 | 1 | 1.78 |  |  |  |
|  |  | 灭菌物品质量检测设备 | 1 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 器械检查台（光源放大镜） | 1 | 0.76 |  |  |  |
|  |  | 打包台 | 2 | 1.536 |  |  |  |
|  |  | 传递窗 | 3 | 2.7 |  |  |  |
|  |  | 封口机 | 1 | 0.048 |  |  |  |
|  |  | 切割机 | 1 | 0.1595 |  |  |  |
|  |  | 无菌物品柜（器械柜、敷料柜） | 6 | 0.84 |  |  |  |
|  |  | 纯水设备 | 1 | 1.6 |  |  |  |
|  |  | 多层转载车 | 2 | 0.94 |  |  |  |
|  |  | 敷料车 | 2 | 0.3344 |  |  |  |
|  |  | 感应洗手设备 | 1 | 0.87 |  |  |  |
|  |  | 双门通道型密封门（带压力安全联动锁） | 2 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 高压灭菌器 | 1 | 4 |  |  |  |
| 03包 | 非医疗设备 | 诊疗床 | 6 | 0.282 |  | 否 | 573.148万元 |
|  |  | 候诊椅（一组三座） | 40 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 门诊诊桌 | 20 | 4.344 |  |  |  |
|  |  | 门诊医生诊椅 | 20 | 1.682 |  |  |  |
|  |  | 门诊患者诊椅 | 20 | 0.36 |  |  |  |
|  |  | 心理治疗沙发 | 15 | 1.95 |  |  |  |
|  |  | 输液室沙发 | 4 | 0.36 |  |  |  |
|  |  | 病床 | 120 | 43.2 |  |  |  |
|  |  | 病床 | 80 | 20.8 |  |  |  |
|  |  | 多功能（双摇）病床 | 265 | 121.9 |  |  |  |
|  |  | 床头桌 | 450 | 7.02 |  |  |  |
|  |  | 移动餐桌 | 118 | 2.596 |  |  |  |
|  |  | 陪护椅 | 118 | 4.425 |  |  |  |
|  |  | 医用隐私帘（带轨道） | 126 | 6.804 |  |  |  |
|  |  | 轨道式输液架（带轨道） | 126 | 4.032 |  |  |  |
|  |  | ABS移动式输液架 | 14 | 0.42 |  |  |  |
|  |  | 定制衣柜（四门） | 62 | 27.9 |  |  |  |
|  |  | 双人沙发+茶几 | 20 | 4.7 |  |  |  |
|  |  | 护士站（封闭式） | 7 | 19.6 |  |  |  |
|  |  | 护士站（开放式） | 4 | 5.846 |  |  |  |
|  |  | 病历车+病历夹 | 12 | 1.128 |  |  |  |
|  |  | 一体式治疗台（定制） | 12 | 21.426 |  |  |  |
|  |  | ABS治疗车 | 13 | 2.47 |  |  |  |
|  |  | ABS口服药车 | 12 | 4.68 |  |  |  |
|  |  | ABS抢救车 | 13 | 5.07 |  |  |  |
|  |  | 二门更衣柜 | 165 | 14.355 |  |  |  |
|  |  | 更衣凳 | 39 | 1.092 |  |  |  |
|  |  | 值班室上下床 | 39 | 3.12 |  |  |  |
|  |  | 护士站办公椅 | 48 | 1.344 |  |  |  |
|  |  | 担架平车 | 12 | 1.128 |  |  |  |
|  |  | 处置室（地柜） | 12 | 21.6 |  |  |  |
|  |  | 处置室（仪器柜） | 13 | 2.08 |  |  |  |
|  |  | 轮椅 | 15 | 1.35 |  |  |  |
|  |  | 一体式餐桌椅（老年科） | 30 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 一体式餐桌椅（精神科） | 60 | 4.8 |  |  |  |
|  |  | 患者储物柜（9门） | 47 | 2.209 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢扫床车 | 11 | 1.034 |  |  |  |
|  |  | 全自动摆药机 | 1 | 148 |  |  |  |
|  |  | 半自动扣药机 | 1 | 1.95 |  |  |  |
|  |  | 药柜（精一麻醉） | 5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 药柜（普通） | 20 | 3.658 |  |  |  |
|  |  | 药柜（精二） | 10 | 2.775 |  |  |  |
|  |  | 摆药桌 | 3 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | 86寸触控一体机 | 1 | 6 |  |  |  |
|  |  | OPS模块 | 1 | 0.4162 |  |  |  |
|  |  | 无线互动系统软件 | 1 | 2.45 |  |  |  |
|  |  | 无线互动主机 | 1 | 2.675 |  |  |  |
|  |  | 高清摄像机 | 2 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 智能手写板 | 3 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 智慧黑板 | 3 | 2.52 |  |  |  |
|  |  | 平板电脑 | 3 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 功率放大器 | 1 | 0.283 |  |  |  |
|  |  | 音箱 | 2 | 0.28 |  |  |  |
|  |  | 蓝牙麦克风 | 2 | 0.0888 |  |  |  |
|  |  | 多媒体控制器 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 交互控制面板 | 1 | 0.285 |  |  |  |
|  |  | 电源管理器 | 1 | 0.3931 |  |  |  |
|  |  | 信号转换器 | 1 | 0.096 |  |  |  |
|  |  | 智能LED护眼教室灯 | 6 | 0.156 |  |  |  |
|  |  | 智能LED护眼黑板灯 | 3 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 液晶控制面板 | 1 | 0.0888 |  |  |  |
|  |  | 智能电动窗帘 | 3 | 0.1764 |  |  |  |
|  |  | 物联网网关 | 1 | 0.088 |  |  |  |
|  |  | 系统集成 | 1 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 学生桌椅 | 30 | 1.35 |  |  |  |
|  |  | 吸痰训练模拟人 | 2 | 0.148 |  |  |  |
|  |  | 心肺复苏模拟人 | 2 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | 输液模型 | 2 | 0.1257 |  |  |  |
|  |  | 洗胃模型 | 2 | 0.0924 |  |  |  |
|  |  | 全身骨骼模型 | 1 | 0.0716 |  |  |  |
|  |  | 人体解剖模型 | 1 | 0.079 |  |  |  |
|  |  | 大脑模型 | 2 | 0.014 |  |  |  |
|  |  | 人体解剖软件 | 2 | 1.85 |  |  |  |
|  |  | 多功能模拟人 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 注射模型 | 2 | 0.116 |  |  |  |
|  |  | 心脏解剖模型 | 2 | 0.16 |  |  |  |
|  |  | 虚拟现实手术模拟器 | 1 | 0.2775 |  |  |  |
|  |  | 全功能护理人 | 1 | 0.16 |  |  |  |
|  |  | 直播服务系统软件 | 1 | 8.325 |  |  |  |
|  |  | 直播服务器 | 1 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 内镜模拟训练器 | 1 | 0.4625 |  |  |  |

- 合同履行期限：

01包：合同签订后30天内交货

02包：合同签订后45天内交货

03包：合同签订后90天内交货

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：北京市石景山区财政《转发北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否

3.2其他特定资格要求：

（1）本包要求医疗器械产品提供注册证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或备案凭证，非医疗器械产品或无法提供的，请出具说明。

（2）所有设备生产日期与交付日期不超过6个月，提供承诺书。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月19日至2025 年12月25日，每天10：30-16：30（北京时间，节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：：2026年01月08日上午09:30（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 政府采购促进中小企业发展

1.2 政府采购支持监狱企业发展

1.3 政府采购鼓励节能、环保产品

1.4 扶持不发达地区和少数民族地区

1.5促进残疾人就业政府采购政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线 010-86483801

2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

2.5请同时在通用技术中仪采购平台报名并执行保证金缴纳等事宜：

（1）通用技术中仪公司招投标采购平台网站请打开浏览器访问通用技术中仪公司电子招投标平台网址： https://bid.cnic.com.cn；

（2）供应商注册点击网站上右侧的用户注册-投标人注册；

（3）供应商登录注册成功后，供应商在电子招投标平台网站上用户登录中登录；

（4）供应商报名供应商在登录平台后，通过桌面的便捷工作图标进行报名参与项目；

（5）购买招标文件联系人、发票咨询：唐宇桐、010-60961220；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市石景山区五里坨医院

地    址：北京市石景山区石门路322号

2.采购代理机构信息

名    称：中国仪器进出口集团有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层

联系方式：010-60961332、010-60961220、010-60961520

3.项目联系方式

项目联系人：胡晓丹、唐宇桐、陶宇

电      话：010-60961332、010-60961220、010-60961520

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ☑是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目01、02、03包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ☑本项目__包为非单一产品采购项目， 01包核心产品为：失眠治疗仪、经颅磁治疗仪、近红外脑功能成像系统、计算机认知矫正治疗系统； 02包核心产品为：质谱分析仪和高效液相色谱分析仪、全自动生化分析仪、超声骨密度测量仪、流式细胞分析仪； 03包核心产品为：全自动摆药机、多功能（双摇）病床。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：10万元； 02包：8万元； 03包：5万元。 投标保证金收受人信息： https://bid.cnic.com.cn。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ☑有，具体情形：围标串标、中标后主动放弃中标资格等。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： □否 ☑是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☑得分且投标报价均相同的，以技术服务总分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质盖章正本邮寄 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式：联系部门：中国仪器进出口集团有限公司； 联系电话：010-60961220； 通讯地址：北京市西城区北三环25号英斯泰克5层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑中标人 收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号下浮20%； 缴纳时间：中标结果公示后。 |
| 28 | 投标 | 投标文件的份数： 开标前邮寄：正本：1份，副本：5份，电子版：U盘1个，“开标一览表”1份。 收件地址：北京市西城区北三环25号英斯泰克5层 胡经理 17561732625 注： （1）正本和副本封面右上角需注明“正本”、“副本”字样；投标文件应编制页码； （2）副本封面须加盖公章，副本内容可为正本签字盖章后的复印件； （3）电子版应包括投标文件正本的完整扫描版（PDF格式）、正本的word/excel文件。 （4）若上述正副本及电子版存在不一致，以纸质版正本为准。 （5）单独封装的开标一览表内容与投标文件正本中的开标一览表内容不一致的，以单独封装的开标一览表为准。未提供单独封装开标一览表的以投标文件正本为准。 |
| 29 | 封装 | （1）投标文件封面及密封包装封面建议清楚地标明： 项目名称： 项目编号： 开标日期和时间：详见投标邀请。 投标人名称和地址： 标明“在开标时间之前不得启封”字样。 （2）密封包装上应有法定代表人或授权代表的签字并加盖投标人公章。 （3）提倡将正本、副本、电子版文件一起密封包装，开标一览表需单独密封包装，包装封面需清楚标注“投标文件”、“开标一览表”。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__不涉及___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__不涉及___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__不涉及___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：评标委员会商议

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

综合评审表：01包、02包、03包

| 项目分类 | 分项标准 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格 （30分） | 价格计算公式为： Rn＝（Cn/Cm）×30 | 其中：Rn：价格得分 Cn：最低评标价 Cm：评标价（如无折扣，则评标价等同于投标价） 上述投标价是指通过资格性、符合性审查的投标人的投标总价。 报价折扣比例详见备注。 （价格得分四舍五入保留两位小数） | 30 |
| 二 商务部分（12分） | 2022年11月1日（合同签订日期）至今投标人在中国市场同类产品投标货物销售业绩（需附合同关键页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要设备名称以及双方盖章页） | 每提供一个合格的合同业绩得1分，最高得6分。未按要求提供合同复印件的不得分。 | 6 |
|  | 核心设备的授权 | 除提供全部核心设备的授权外，可以提供额外的产品授权多于5项，得6分。 提供全部核心设备的授权，得3分； 提供部分核心设备的授权，得1分； 未提供核心设备的授权，则不得分 | 6 |
| 三 技术部分（58分） | 技术参数 | 根据投标人按照招标文件技术文件册“技术需求”逐条响应情况进行打分。 “★”条款（如有）为必须满足的关键条款，为废标项，不作为打分项； “#”（如有）为重要技术条款，作为重要打分项； 未标识的为一般技术条款； 有1项#号条款负偏离扣0.5分； 有1项一般条款负偏离扣0.1分； 全部不满足得0分。 本项最低得0分。 | 20 |
|  | 保修期 | 完全响应招标文件技术文件册保修期要求得1分。 每多1年加1分，最多加2分。 不满足招标文件要求不得分。 | 3 |
|  | 交货期 | 所有设备完全响应招标文件技术文件册交货期要求得1分。每提前5天，加1分，最多加2分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人按照招标文件技术文件册售后服务要求提供的售后服务方案进行打分。 方案内容细致完善，流程规范、措施合理可行，贴合需求，整体方案最优同比排名第一，得8分； 方案内容较全面，流程规范性一般、措施合理可行性一般，基本贴合需求，整体方案次之同比排名第二，得4分； 方案内容有欠缺的，规范性较差、实施较困难，整体方案同比排名第三，得2分； 此后方案皆得1分； 未单独提供该方案不得分。 | 8 |
|  | 安装调试及验收方案 | 根据投标人提供的安装和调试及验收方案进行打分，包括安装计划、调试内容等。 方案内容完整，详实可行，有很强的针对性，整体方案最优同比排名第一，得8分； 方案内容较完整，可行性一般，基本符合项目需求，整体方案次之同比排名第二，得4分； 方案内容简单，但与项目需求有差距，整体方案同比排名第三，得2分； 此后方案皆得1分； 未单独提供该方案不得分。 | 8 |
|  | 培训方案 | 根据投标人按照招标文件技术文件册要求中的培训要求提供的培训方案进行打分。包括培训目标、培训计划等。 培训方案合理、可行，整体方案最优同比排名第一，得8分； 培训方案较合理，实施性一般，整体方案次之同比排名第二，得4分； 培训方案简单，实施性较差，整体方案同比排名第三，得2分； 此后方案皆得1分； 未提供培训方案不得分。 | 8 |
|  | 包装运输方案 | 包装运输方案合理、可行，整体方案最优同比排名第一，得8分； 包装运输方案较合理，实施性一般，整体方案次之同比排名第二，得4分； 包装运输方案简单，实施性较差，整体方案同比排名第三，得2分；此后方案皆得1分； 未提供培训方案不得分。 | 8 |
| 四 总分 | 合计100分 |  |  |

备注：

1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

2根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

3依据财库[2020]46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，本项目投标人提供投标产品的制造商如为小型或微型企业，其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本条件的投标人须附《中小企业声明函》（格式见第四章附件）原件作为证明文件，否则将不予认可。

4根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本备注3、4、5不重复享受政策。

5根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合本条件的投标人须附《残疾人福利性单位声明函》（格式见第四章附件）作为证明文件，否则将不予认可。本备注3、4、5不重复享受政策。

第五章   采购需求

一 货物需求一览表

| 编号 | 产品名称 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 观片灯 | 13 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 02 | 全自动洗胃机 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 03 | 紫外线灯车 | 14 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 04 | 55寸电视 | 20 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 05 | 小冰箱 | 20 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 06 | 饮水机 | 20 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 07 | 75寸电视（科室工娱区） | 10 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 08 | 75寸电视（医护多媒体教学） | 10 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 09 | 冰箱（科室患者使用） | 7 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 10 | 冰箱（治疗室） | 12 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 11 | 无线呼叫器系统 | 7 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 12 | 身高体重电子测量仪 | 13 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 13 | 氧气筒（小） | 13 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 14 | 喉镜 | 13 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 15 | 心电图机 | 6 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 16 | 心电监护仪（台式） | 4 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 17 | 电动吸引器（负压吸引器） | 6 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 18 | 辅助排痰机 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 19 | 气血循环仪（空气压力治疗仪） | 8 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 20 | 心脏除颤仪 | 3 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 21 | 可移动生命检测仪 | 6 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 22 | 气垫床 | 14 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 23 | 输液泵 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 24 | 微量泵（注射泵） | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 25 | C14幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 26 | 超声骨密度测量仪 | 4 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 27 | 全自动血液分析仪（含CRP） | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 28 | 全自动尿液分析仪流水线 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 29 | 全自动生化分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 30 | 全自动血气分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 31 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 32 | 电解质分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 33 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 34 | 全自动化学发光仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 35 | 过敏原检测仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 36 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 37 | 细菌鉴定和药敏分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 38 | 全自动血培养分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 39 | 流式细胞分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 40 | 质谱分析仪和高效液相色谱分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 41 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 42 | 高速低温离心机 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 43 | 离心机 | 3 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 44 | 生物安全柜 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 45 | 高压灭菌器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 46 | 医用冰箱 | 10 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 47 | 医用冰柜 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 48 | CO2培养箱 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 49 | 全自动大便分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 50 | 医用冷藏柜（2-8度） | 5 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 51 | 洗板机 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 52 | 消毒器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 53 | 医用冰箱 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 54 | 超净台 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 55 | 加样器 | 3 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 56 | 混匀器 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 57 | 离心机 | 4 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 58 | 温育仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 59 | 核酸扩增仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 60 | 微量加样器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 61 | 酶标仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 62 | 显微镜 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 63 | 生化分析仪 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 64 | 废物收集箱 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 65 | 水浴箱 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 66 | 解剖标本 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 67 | 高压灭菌器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 68 | 自动饮水器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 69 | 污物回收器具 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 70 | 分类台 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 71 | 清洗池 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 72 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 73 | 高压气枪+防护罩 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 74 | 高压水枪+防护罩 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 75 | 超声清洗机 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 76 | 干燥柜 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 77 | 高温高压灭菌器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 78 | 脉动真空高温高压灭菌器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 79 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 80 | 灭菌物品质量检测设备 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 81 | 器械检查台（光源放大镜） | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 82 | 打包台 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 83 | 传递窗 | 3 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 84 | 封口机 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 85 | 切割机 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 86 | 无菌物品柜（器械柜、敷料柜） | 6 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 87 | 纯水设备 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 88 | 多层转载车 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 89 | 敷料车 | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 90 | 感应洗手设备 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 91 | 双门通道型密封门（带压力安全联动锁） | 2 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |
| 92 | 高压灭菌器 | 1 | 合同签订后45天内交货 | 采购人指定地点 | 生产日期与交付日期不超过6个月 |

二 技术指标及要求

# 技术需求：

1.观光片灯

1、采用LED最新技术进口大功率低热高亮LED光源：亮度高，发热低，专为医用观片灯设计制造；

2、保护医生视力，降低视觉疲劳：根据人眼生理学特点，限定LED色温在最适合室内观察的白光区域，稳定，无频闪；

#3、最大亮度≥3000cd/㎡，屏幕更加明亮、柔和，提高医学影像照片诊断质量；

4、屏幕光均匀度≥93%以上；色温为≥8800k

5、电源变压器采用产品内部安装，电源变压器全部采用防水导热铝合金外壳，

6、观片灯外框架采用优质铝合金一次挤压成型，美观耐用；电源和铝合金外框整体散热性好，产品使用寿命长；

7、夹、取照片方便快捷：采用不锈钢滚针自锁夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤；

8、超薄超窄设计，外形美观：观片灯主体厚度≥18mm，观察屏最薄处厚度≥12mm，屏占比≥79%；

9、双联外框尺寸：≥776*493毫米；观察屏尺寸：≥720×420毫米；

10、观察屏材料持久耐用，不变形，不变色：采用进口亚克力（可提供证书），具有优秀的透光性和漫散射性能，观察屏尺寸与胶片相同，没有多余的漫射光晃眼；

11、外接市政电源100V-265V，50Hz/60Hz，适用范围更广；

12、观片灯电源功率全部用于发光，不产生多余的无用功耗，节能环保；全部产品技术、性能指标大大高于国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准；

- 使用寿命更长：LED光源寿命高于10万小时，经济高效。

2.自动洗胃机

1.	采用自动压力反馈控制系统，实现进出胃压力的智能调节与稳定控制；

2.	配备强力换向防堵结构，有效防止管路堵塞，保证液体流通顺畅；

3.	具备压力、液量双重安全保护，确保操作过程安全可靠；

4.	具有进出胃液量平衡控制功能，减少患者不适并防止过量冲洗；

5.	采用进出胃液路分离控制结构，由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口及一次性使用连接管组成，避免交叉污染；

6.	具备进出胃动态数字压力显示功能，可实时监测压力变化；

7.	可预置进出胃压力设置，操作简便、控制精确；

8.	洗胃压力范围：47 kPa～55 kPa；

#9.	出胃液量：≤450 ml/次；

10.	进胃液量：≤350 ml/次；

11.	液量平衡：≤250 ml/次；

12.	压力设置范围（调压）：47 kPa～60 kPa；

13.	噪声：≤60 dB(A)；

14.	输入功率：≤80 W；

15.	电源要求：AC 220 V，50 Hz

3.紫外线灯车

1.	外形尺寸：≥21 cm × 26 cm × 103 cm；

#2.	辐照强度：≥107 μm/cm²；

3.	灯臂长度：≥910 mm；

4.	折合后离地高度：≤1060 mm；

5.	灯臂调节角度：-90°～+90°；

6.	适用灯臂功率：≥2×30 W；

7.	紫外线辐射峰值波长：≥253.7 nm；

8.	输入功率：≤160 VA；

9.  照射面积≥25平米；

10.	正常工作条件：环境温度5℃～40℃，气压86 kPa～106 kPa，电源电压220 V±22 V、频率50 Hz±1 Hz，工作环境无腐蚀性气体及易燃、易爆物质。

4.55寸电视

- 裸机尺寸（不含底座）：宽≥1226mm；高≥713mm；厚≥87mm

2.刷屏率：≥60Hz

3能效等级：≥一级能效

4包含智能语音助手

5.屏幕分辨率：≥超高清4K

6.屏幕比例：16:9

7.运行内存/RAM：2GB

8.存储内存：≥32GB

9.WIFI频段：2.4G

#10.CPU架构：四核A55、直下式/DLED

11屏占比：≥97%

12.USB2.0接口：≥2个

13HDMI2.0接口：≥2个

14.色域标：BT.709

15.待机功率：≤0.5W

26.工作电压：220V

5.小冰箱

- 包装尺寸：≤宽523mm*深526mm*高868mm

- 产品尺寸：≤宽474mm*深477mm*高832mm

- 能效等级：一级能效

- 门款式：单门；门个数：1个

- 宽度：60cm以下

- 控温方式：机械控温

- 变频/定频：定频

- 面板材质：钢板

- 制冷方式：直冷

- 主色系：白色系

- 开门方式：非90度直角开门    放置方式：独嵌两用

- 高度：100cm及以下    深度：50.1cm以下

- #CCC强制性认证

- 气候类型：亚热带型（ST,16℃～38℃）

- 产品重量：≤21kg

- 冷冻能力：7(kg/12h)

- 容积：≥92L

- 冷藏室容积：≥92L

- 运转音：≤38dB(A)

- 综合耗电量：≤0.3kW·h/24h

- 生产日期与交付日期不超过6个月

6.饮水机

- 产品尺寸：≥长300mm*宽290mm*高900mm

- 操控方式：旋钮式

- 特色功能：缺水提醒，童锁保护

- 水温类型：即热+制冷

- 储藏箱容量: ≥18L

- #CCC强制性认证

- 涉及应用水卫生安全产品卫生许可批件：是

- 加热功率：≤550W

- 额定频率：≤50Hz

- 生产日期与交付日期不超过6个月

7.75寸电视(科室工娱区)

- 裸机尺寸（不含底座）：≥宽1225mm*高713mm*厚68.2mm

- 能效等级:一级能效

- 刷屏率: ≥144Hz

- 运行内存/RAM：≥2GB

- 存储内存：≥64GB

- WIFI频段：≥2.4G&5G

- #CPU架构：≥四核A55

- 屏占比：≥97%

- USB2.0接口数：≥2个

- HDMI2.0接口数：≥2个

- 屏幕分辨率：≥超高清4K、

- 屏幕比例：16:9

- 发声单元个数：≥2个

- 连接方式：无线/有线

- 待机功率：≤0.5W

- 工作电压：220V

8.75寸电视（医护多媒体教学）

- 屏幕尺寸：≥1649.6*927.9mm

- 产品尺寸：≥长1707.4mm*宽83.2mm*高1013mm

- 超薄铝前框，表面喷细砂并阳极氧化处理，锌合金电镀角码，钣金后盖，整机超强金属质感且主动散热；

- #标配高精度红外触摸条：1-触摸精度＜1mm；2-支持2支2mm笔尖书同时写；3-支持5支3mm笔尖同时书写；

- 支持多人书写高1cm内的小字；5-双色笔识别准确率100%；（需要安卓白板软件的支持）6-抬笔高度＜1mm，

- 分辨率：≥3840（H）×2160（V)（4k）

- 可视角度 ：≥178 degree(H):178 degree(V)

- 亮度： ≥350cd/m2

- 对比度 ：5000：1

- 响应时间： ≤8ms

- 色域 ：72%±5%

- 扫描频率： 4K-60HZ

- 写方式 ：手指、触摸笔或其它直径不小于2mm

- 光标速度： ≥120点/s

- 定位精度 ：90%以上触摸区域为±1mm

- 计算机响应 ：系统自动识别；≤15ms

- 触摸功能 ：支持≥20点电脑触摸操作、支持图像放大、缩小、旋转

- 主板处理器：≥四核

- 主板存储空间： ≥32G

- 主板内存：≥ 4G

- 挂架孔距：≥ 600×400MM

- 功耗 ：≤300瓦

- 电压范围 ：190~260V/50~60Hz±5%

- 嵌墙安装尺寸：≥ 1707.4*1013*83.2

- 待机功耗 ：≦0.5W

- 理论使用寿命： ≧50000小时

9.冰箱（科室患者使用）

- 包装尺寸：≤宽573mm*深660mm*高1575mm

- 产品尺寸：≤宽473mm*深560mm*高1475mm

- 能效等级：≥三级能效

- 变频/定频：定频

- 门款式：≥双门

- 面板材质：PCM彩涂板

- 制冷方式：直冷

- 宽度：60cm以下

- 主色系：深色系

- 门个数：≥2个

- 放置方式：独立式

- 高度：140.1-150cm

- 深度：55.1-60cm

- #冷冻能力：≥2(kg/12h)

- 电压：220V

- 冷冻室容积：≥50L

- 总容积：≥183L

- 冷藏室容积：≥118L

- 运转音：≤38dB(A)

- 变温室容积：≥15L

- #生产日期与交付日期不超过6个月

10.冰箱参数（治疗室）

- 包装尺寸：≤宽573mm*深660mm*高1575mm

- 产品尺寸：≥宽473mm*深560mm*高1475mm

- 能效等级：三级能效

- 变频/定频：定频

- #门款式：双门

- 面板材质：PCM彩涂板

- 制冷方式：直冷

- 宽度：60cm以下

- 主色系：深色系

- 门个数：≥2个

- 放置方式：独立式

- 高度：140.1-150cm

- 深度：55.1-60cm

- 冷冻能力：≥2(kg/12h)

- 电压：220V

- 冷冻室容积：≥50L

- 总容积：≥180L

- 冷藏室容积：≥110L

- 运转音：≤40dB(A)

- 变温室容积：≥15L

- #生产日期与交付日期不超过6个月

11.无线呼叫器系统

- 语音提示次数：0-20次；

- 分机呼叫时对应的卡片盒指示灯会亮灯提醒并可作单独清除按键使用；

- 尺寸：≥510*300*26mm；

- 主机电压：AC220V/DC12V2A；

- 工作频率：315MHz±75KHz；

- 调制方式：ASK；

- 接收灵敏度：不低于-114dB；

- 存储容量：001-256个呼叫器；

- #音量：不少于十级数控；

- 循显时间：00-99秒可调。

- 语音提示次数：0-20次。

- 适用频段：315MHz±75KHz；

- 安装位置：病床头上方离地1.3米处墙面 按钮呼叫有效时有LED灯显示；

- 电源：1节12V（型号：23A）电池；

- 发射距离：不低于500米（空旷距离）；

- 发射功率：＜10毫瓦；

- 大小规格：≤138*74*13mm；≤手柄70*35*15mm；线长≥600mm；

- 适用频段：315MHz±75KHz

- 尺寸：≤86*86*20mm

- 工作电流：≤15mA

- 发射功率：≤20mW

12.身高体重电子测量仪

- 身高测量范围:40-200cm 测量精度:±0.5cm	测量单位:cm

- 体重测量范围:0--200kg测量精度:±0.1kg	测量单位:kg

- 测量身高方式为:超声波自动测量

- #工作电压:12V仪器配有适配器

- 微电脑控制，无需人工操作，自动测量身高体重，并自动判断身体的(瘦，偏瘦，正常，偏胖，胖)且在面板显示。.

- 测量结果语音报出，同时数码显示，可与计算机连接.

- 具有显示日期、时间、温度功能

- 具有自动除皮功能且仪器采用铝合金材质。

- 体质指数快速分析精确显示。

- 数据输出标准格式RS-232或无线(选配)，可与医院、体检中心、健康小屋、体检车等既有设备无缝对接。

13.氧气筒（小）

- 直径≥ 140mm，

- 壁厚≥ 3.6，

- 压力 ≥15 兆帕，

- 材质≥ 37Mn

- ≥5 升，高度 ≥470mm

- #生产日期与交付日期不超过6个月

14.喉镜

1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落;手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少;手柄筒铜质材料，导电性能好。

3、#发光方式:LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部，使用寿命长。

4、镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。防办镜片与光纤管分开消毒，大大增加了光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

5. 窥视片长度:成人:4#≥160mm,3# ≥130mm, 2# ≥100mm

6. 光纤照明度: ≥5000LUX

7. 生产日期与交付日期不超过6个月

15.心电图机

- 不低于十二导联心电信号同步采集，配备高速高灵敏度热敏打印机

- ≥10.2英寸高清广视角彩色液晶屏，5级亮度可调，支持背景网格先择功能，打印纸选择更广泛；全屏电容式触控操作；

- 实体键盘+触控双重操作，支持支持拼音、五笔等多种输入法；

- 支持不少于PDF,JPG,DAT,SCP,PDF-DCM，JPEG-DCM，FDA-XML,DICOM,BMP,TIFF共10种数据格式

- A/D转换：≥24bit

- #6采样率：≥26000HZ

- 频率响应：0.01Hz～250Hz

- 内部噪声：≤12.5µVp-p

- #时间常数：≥5s

- 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量

- 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能

- ECG输入通道：标准≥12导联心电信号同步采集；具备五种以上波形增益调节，以及AGC增益自适应功能

- 同屏显示≥12导心电波形，同时支持12X1、3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R等多种显示布局；

- 可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、缺纸情况进行实时监测报警

- #内部可存储≥1000份以上数据，存储满后机器可循环存储，

- 内置导联连接示意图，便于医生查看导联连接方式以及导联脱落提示

- 心跳音、提示音、报告完成提示音，工作节奏实时掌握；

- 检查数据手动保存、自动保存以及手动保存时间（1~30Min）可选等多种报告存储方式；

- 宽电源设计，适应100-240V，50/ 60Hz交流电源；交直流两用且自动转换，内置锂电池≥14.52V/5.2Ah（75.504Wh）；充满电后可连续工作6小时以上

16.心电监护仪（台式）

- 一体式监护仪，具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理

- ≥12英寸彩色液晶显示屏，屏幕亮度自动调节，具备飞梭和机械按键操作方式

- 监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温

- #具备不少于3导、5导、6导心电导联切换功能，具有扩展、监护、手术模式

- 心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm

- 具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位

- 呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群

- 具有报警集中设置功能，图形化报警显示

- #具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥2400组NIBP测量结果存储，≥3000个参数报警事件以及事件发生时刻相关的参数波形

- 具备≥72小时全息波形存储与回顾功能

- 标配锂电池工作时间可达4小时以上，可升级到≥8小时

- #它床观察可支持≥15台以上床边机

- 具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网

17.电动吸引器（负压吸引器）

- 无油膜式泵

- 低噪音、连续负压调节

- 浮子式防溢流装置

- 快速充电3小时可连续使用≥90分钟

- #通过欧盟CE认证

- 极限负压:  -0.08MPa／600mmHg

- 瞬时抽气速率: ≥20L/min

- 噪声：≤50dB（A）

- 功率：≤120VA

- 电源：AC220V±10﹪ 50HZ ；DC24V；DC12V

- 外形尺寸：≥360*180*300mm

18.辅助排痰机

- 设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2.电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：400VA；

3.适用人群:成人、儿童；

4.时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

4.压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调；

5.频率设置：1-16Hz,步进值1Hz随时可调；

6.显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

#7.七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；

8.一种常规模式：频率设置范围：1Hz～16Hz，步进值1Hz；

9.三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行≤1min；

10.三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min；

11.自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

12.工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

13.排痰配件：采用医用级TPU材质，密封性好，穿戴方便，全胸充气气囊背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

#14.通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告；

15.ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观；

16.推车≥1台，带静音脚轮；

19.气血循环仪器（空气压力治疗仪）

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、压力保持时间：1s--6s，可调节；

4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；

5、电源电压：AC220v/50HZ  功率：不高于65VA；

6、显示方式：≥4.3寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

#7、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

8、连接套筒：可同时连接≥2个4腔套筒，同时治疗≥2个肢体；

9、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

10、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

11、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

#12、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

13、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

14、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

15、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

16、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

17、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

18、主机尺寸：≥长280mm宽245mm高150mm，手提式设计

20.心脏除颤仪

- 主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率不低于800×480

- 主机重量（含电池）:≤5.8kg

- #具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起）

- 采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，保护心肌受损；除颤能量最大360J，提高除颤成功率和有效性

- 除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/

    - 100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J

- #除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S

- 病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧

            - 体内手动除颤：15~200欧

- AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤

- 成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能

- 起搏模式：按需起搏、固定起搏

  - 起搏频率 40ppm～170ppm，精度±1.5%

                - 起搏电流0mA～200mA，±5%或±5mA

                - 起搏波形：单相方波

- ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

- ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4）

- 新生儿：15bpm～350bpm

  - 小儿：15bpm～350bpm

  - 成人：15bmp～300bpm

  - 精度：±1％或±1bpm

- 呼吸测量

  - 测量范围：0rpm～120rpm

精度：7rpm～120rpm之间为±2rpm或±2%

- 系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电；技术报警：所有参数

- 可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护

- 充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h

- #符合欧盟救护车标准EN1789:2020，并提供国际认证证书

- 符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018

- #通过RTCA/DO-160G航空测试认证，提供第三方符合性证明书

21.可移动生命检测仪

- 彩色液晶显示屏，屏幕大小≥7英寸，分辨率至少为234×480

- 血氧饱和度、脉搏、无创血压、快速体温监测

- 可选呼气末二氧化碳

- 门诊模式下：病人个数≥1000，门诊记录条数≥16000条

- 监护模式下，支持不少于三种趋势精度：1分钟, 5分钟, 10分钟

- 报警事件存储≥1000条

- NIBP测量结果≥5000条

- 具有USB扩展存储接口，支持条码扫描仪

- 血氧饱和度测量范围：0～100%

- #血氧饱和度测量精度：± 2% (70～100)%，± 3% (40～69)%

- 脉率测量范围：20～254 bpm

- 脉率测量精度：±1% 或 ± 1 bpm, 取大者

- 袖带压力测量范围：0～300mmHg

- 收缩压测量范围：30～270 mmHg

- 舒张压测量范围：10～220 mmHg

- 平均压测量范围：20～235mmHg

- 上电后自动压力校零

- 双重硬件、软件过压保护，成人过压中止压297±3 mmHg，儿童过压中止压252±3 mmHg，新生儿过压中止压147±3 mmHg

- 测量范围：34.0℃~43.0℃

- 测量时间：≤0.8s

- 可插拔锂离子电池，电池容量≥4000mAh

- 电池供电时间≥8 小时

- 双报警灯设计，独立的生理报警和技术报警指示灯

- 具有护士呼叫功能

22.气垫床

- 床身充气后长度190±8cm，床身充气后宽度80±5cm，床身充气后高度8±1cm

- 电源 220V±10% 50Hz±2%

- 充气泵最大流量≥4.5L/min

- #噪音≤45dB(A)

- 正常工作条件:

  - 环境温度范围5℃-40℃

  - 相对湿度范围:≦80%

  - 大气压力范围86KPa-106KPa

  - 输入功率:不高于8VA

  - 气泵的防电击类型:不低于II类

  - 气泵的防电击程度:不低于II型

- 相对湿度范围:≤95%

23．输液泵

- ≥3.5英寸彩色电容触摸屏，支持上下左右滑动操作，≥800 x 480 像素

- 具有滑槽，无需配件支持不少于任意两台设备叠机，实现多泵叠加，便于转运管理

- KVO：0.1-30.00ml/h，递增0.01ml/

- 速率范围：0.1-2350ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量最高达9999.99ml，最小步进0.01ml

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- #具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、点滴模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式、微量模式、剂量时间模式和首剂量模式

- 使用ISO26825颜色药物标识；支持至少30种药物分类，支持升级药物库，可储存≥5000种药物信息

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

- 具备单个气泡和累计气泡探测功能，单个气泡大小分≥8级可调。

- 信息储存：≥储存8000条的历史记录

- 电池工作时间≥8小时@25ml/h

- 升级可支持连接同品牌的电子尿量计量仪；连接后，本设备具有体液平衡功能，可计算病人的液体摄入量和排出量，辅助医护人员观察病人体内液体代谢的状况

- 可连接中央监护系统，至少支持同时管理≥ 600 台在线输注泵

24．微量泵（注射泵）

1. ≥5英寸彩色电容触摸屏，支持上下左右滑动操作，≥800 x 480 像素

2.具有滑槽，无需配件支持任意两台设备叠机，实现多泵叠加，便于转运管理

3.速率范围：0.10-2350ml/h

4.预置输液总量最高达≥9999.99ml，最小步进≤0.01ml

5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

#8.具有≥10种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式、微量模式、剂量时间模式、TIVA模式和首剂量模式

9.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

10.使用ISO26825颜色药物标识；支持≥30种药物分类，支持升级药物库，可储存≥5000种药物信息

11.阻塞等级≥15级可调，压力报警阈值最低可设置≤50mmHg

12.信息储存：储存≥4000条的历史记录

13.电池工作时间≥8小时@5ml/h

14.可升级支持连接同品牌的病人监护仪；连接后，本设备可以上传输注信息和报警信息到病人监护仪

25．C14幽门螺旋杆菌检测仪

1、至少包含单通道和双通道两种采集数据方式；

2、本底计数率：本底计数率（CPM值）≤50 ；

3、探测效率：探测效率≥16%；

4、重复性：检测仪样本重复性≤10%；

#5、稳定性：仪器在8小时内测量，C.V.≤10%；

6、准确性：14C效率标准卡检测结果与标称值的相对偏差≤±10%；

7、通道一致性：各通道间测量结果相对极差应≤5%；

8、分析速度：单次样品分析时间＜260s；

- 在1000条历史检测结果中，查询1条检测结果的响应时间≤3秒；

26.超声骨密度测量仪

1. 检测部位:桡骨、胫骨；测量参数应至少包含SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等参数；

#2.主机配备的探头通道数量不低于3个（需提供经过药监局盖章的产品技术要求复印件证明，否者视为无效参数）。支持探头种类不低于4种（需提供经过药监局盖章的产品技术要求复印件证明，否者视为无效参数）。

3.工作频率：标称声工作频率为1.00Mhz-1.25MHz，实际的偏差≤±15%；

4.测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁）。

5.全自动分析得出结果。

6.单次测量≤10秒。

7.测量结果可导出成PDF、JPG等格式。

8.多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

9.病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

10.提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

11.报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

12. 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

13.辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；

#14.产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制（需提供产品照片以及官方注册检验报告，否者视为无效参数）。

#15. 数据联网方式：至少应支持RJ45、WIFI、4G物联网等多种方式（需提供官方注册检验报告，否者视为无效参数）；

27.全自动血液分析仪（含CRP）

1. 检测原理：CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2. 报告参数：血液分析报告参数≥27个.

#3. 单机检测速度：≥90样本/小时

4. 进样方式：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样。

5具有原厂生产的试剂、校准品和质控品。

6血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式。

7. 末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

28.全自动尿液分析仪流水线

#1.测试原理： 干化学部分采用高亮度冷光源测试技术，光电比色原理。尿液有形成分分析利用现代机器视觉技术，以显微镜自动形态学法对尿中有形成分进行实景自动识别和分类计数。

2.产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。

3.干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）；有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥30项；理学检测项目：可做电导率、渗透压。

#4.校准功能：仪器具备开机自动校准、仪器配备标准条双校准功能。

5检测速度：干化学≥256检测/小时 ，有形成分≥100样本/小时

6样本放置位：可放置不少于60个样本

样本量：非离心尿标本最小吸入量≤1.6ml

#7自动调焦功能：仪器采用电子编码器和仪器控制软件双重管理，永不失焦。

8、有计数池清洗

#9、标本恒温检测：全自动恒温进样检测，模拟人体温度环境，保护细胞的完整性，保障检验结果的可靠性

10、检出率：≥95%（加人工辅判）；准确度：≥95%（加人工辅判）

11存储与查询：至少能存储100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据

29.全自动生化分析仪

1检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法；测量方法：终点法，速率法等

#2 处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时；

3分析速度：比色恒速≥900T/H(单/双试剂比色法) ，ISE测试速≥500T/H ，综合测试速度最大≥1200T/H(选配 ISE)

4试剂系统：≥144个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，试剂仓冷藏温度2℃～8℃；

5最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增

6最小样本量：≤1.5μL

7 试剂针：具有数字式液面检测，随量跟踪，具有智能堵针检测等功能

8样本种类：血清、血浆、尿液、脑脊液、胸腹水、全血

9 校准与质控：校准方法包括1点线性、2点线性、多点线性、Logit-Log3P、Logit-Log4P、Logit-Log5P、指数函数、样条、折线。可自动描绘校准 K 值趋势图进行校准追踪，质控方法包括实时质控、 日内质控、 日间质控。可进行失控样本测试结果报警并记录失控原因。

10.操作系统：不低于Windows10 操作系统。

11软件主要功能： 自动校准、自动条码扫描、项目组合测试、试剂信息管理、血清指 数 (脂浊(L) ，溶血(H) ，黄疸(I)程度定性判定输出功能) 、前带检查、水质检测（选配）、酶学线性扩展功能反映全过程监制、防交叉污染程序、病人信息 记忆及联想输入、自动报告审核、数据多参数查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、实时在线帮助功能、全血糖化血红蛋白功能

30.全自动血气分析仪

1.方法学：电极法

2.进样方式：全自动吸样进样

3.用血量：用血量≤65μl

4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu

5.计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, ≥24项

6.样本类型：全血，支持注射器、毛细导管、安瓿瓶

7.定标方式：系统根据仪器状态自动定标

#8.检测时间：≤45s

9.检测耗材：测试卡、定标液，常温（2~26 ℃）或冷藏（2~8 ℃）保存

10.测试卡规格：50人份、100人份、200人份、300人份、600人份，科室可根据需要灵活选择

11.测试卡货架期最长达365天，上机30天

12.定标液货架期最长达365天，上机30天

13.耗材更换：仅需更换测试卡、试剂包，一步更换，耗材信息机内自动识别，步骤简单

14.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品，支持L-J、Wesgard质控规则

17.操作界面：≥10英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

15.数据存储：含病人ID、操作者ID、样本类型、测量时间、测量结果、参考范围及单位的病人结果≥60000组，质控结果≥2000组，定标结果≥5000组，操作者ID及密码≥200组，日志信息≥20000调，错误代码及诊断信息≥20000组，支持U盘导出及上传POCT管理系统。

16.内置≥5000mAh高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥4h或可连续测量时间≥2h（含打印）

17.小巧轻便，重量≤9.1Kg(含电池)

18.仪器内置热敏打印机

19.内置条码扫描器

20.数据接口：串口、网口、USB接口，有线、无线网络链接，可连接LIS、HIS系统，支持双向通信

21.仪器升级：可通过U盘及4G网络升级软件

22.使用环境要求：10-31℃

31.全自动糖化血红蛋白分析仪

1.分析原理：离子交换HPLC

2.检测参数：总糖化血红蛋白（HbA1）、血红蛋白F（HbF）等

3.通过认证：通过IFCC/NGSP认证

4急诊模式：有专用急诊样本位

#5.自动进样样本容量：≥50个

6.质控：提供原厂质控

7样本类型：全血或溶血

8使用环境温度：10-30℃ 湿度：20-80%

32.电解质分析仪

1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH等

2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；

3.测量范围：

测量范围

K        0.5—20.0mmol/L

Na       15—200mmol/L

Cl       15—200mmol/L

Ca        0.1—6.0mmol/L

pH          4—9

#4. ≥7寸彩色高清晰触摸屏，人机互动式菜单。具有自动寻杯检测系统，原始管全自动进样盘设有≥38个测试位（包括≥5个急诊位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。

5．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大存储量>5000.

## 工作温度：10℃—40℃

33.全自动凝血分析仪

1、测试方法：凝固法（具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能，可任意切换）、免疫比浊法、发色底物法、具有 PT 演算 FIB 功能 ；

2、测试项目：常规四项、D-二聚体、FDP、ATⅢ 等所有凝血相关检测项目；

#3、测试速度：≥ 240Ts/h；

4、测试位：凝固法：≥10组，免疫比浊法：≥9组，发色底物法: ≥1组；

5、预温位：≥ 10个，测试杯37℃恒定预温；

6、试剂位：≥21个，

具有16℃以下冷藏及冷凝水导流功能；

具有试剂瓶扫码、试剂自动识别定位功能；

7、抽拉式样本位：≥36个具有任意样本位急诊优先设置功能；

8、加样系统： 采用XYZ 三维加样系统；加样针：≥1 组，

具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能；

9、机械手：≥1 组，护套式机械手；

10、测试杯：≥1000个；

11、报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能；

试剂不足时加样针自动换位或报警功能；

测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能；

12、人性化设计：具有LED照明系统；

具有自动加样和人工加样双重模式测试功能；

具有多点定标、质量控制管理功能；

具有仪器与信息网络双工通讯功能（Lis、His等）；

具有开放式自定义报告单模式；

34.全自动化学发光仪

1.自动化运营，无需人工干预

2.进样方式：轨道式

#3.样本装载：样入本放入区可同时装载≥150个样本

4.样本提篮： 有防止脱落功能

5.样本针清洗功能

6.检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测

7机械臂：样品为机械臂加样

8操作界面：中文界面，布局合理，人机交互。

35.过敏原检测仪

1.检测原理：荧光免疫法或流式荧光发光免疫法进行样本分析，采用磁分离技术。

#2.过敏原检测项目总类及数量：≥20个过敏原IgE定量检测项目，可检测总IgE, 各类过敏原单项特异性 IgE

3.项目为定量检测，在国家药品监督管理局网站上适用范围/预期用途中明确为定量检测。

4.单测试最小样本量：≤50μL/测试

5.总IgE线性范围：2.0-5000.0 IU/mL

6.特异性IgE线性范围 ：0.1-100.0 IU/mL

7.不发生HOOK效应的样本浓度：总IgE 达到10000 IU/mL，特异性IgE 达到 500 IU/mL

#8.最低检出限：过敏原特异性IgE≤0.10 IU/L

9.试剂包装规格：提供不多于25测试/盒的最小包装

10.特异性过敏原IgE校准品不大于2个水平，总IgE无需单独校准品

36.全自动血沉分析仪

2、检测项目：用于红细胞沉降速度和压积的测量。

3、操作方式：高清全彩电容触摸屏，屏幕≥7英寸。

4、外接操作设备：可外接鼠标，具有鼠标操作功能。

6、具有条码扫描功能。

7、测试通道：检测通道≥100个。

#8、测试速度：≥200T/H

9、测试功能：标本即插即用，自动识别插管，自动开始测试，各通道单独计时。

10、测试时间：血沉30min/60min可选。

11、测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1。

12、血沉测试结果重复性：(0 ～ 10)mm/h 样本检验所得结果标准差（SD）≤ 0.2mm/h；

大于 10mm/h 样本检验所得结果的变异系数（CV）≤ 2%。

14、测试模式：可按用户需求任意选择加载模式，血沉测试和压积测试可同时进行。

15、数据存储：自动保存测试结果，可同时存储血沉测试数据和压积测试数据 5 万组，断电后，数据不丢失。

16、血沉管：支持血沉标准真空采血管。

17、打印：有打印功能

19、数据处理：内置高速中央处理器/内置智能操作系统。

21、数据上传：可与SA系统自动血液流变测试软件连接。

22、LIS支持：支持测试结果自动上传LIS和手动上传LIS两种方式。

- 报告指标：血沉值、压积值、血沉动态曲线。

37.细菌鉴定和药敏分析仪

1鉴定原理：采用数值分类法与指纹图谱法相结合，对分离出的微生物进行鉴定。

2药敏检测原理：以肉汤稀释法为基础，采用比色、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

#3仪器通量：具有≥64个孵育位。

4药敏检测能力

1包含5种药敏板卡，能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌，对β溶血链球菌、草绿色链球菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力；

2.细菌包被抗菌药物为20-26种、4个及以上浓度抗菌药物数量＞15种，国家耐药监测网技术方案必报药物全覆盖，折点全覆盖；

3.除肺炎链球菌、无乳链球菌之外，链球菌药敏板卡还能检测草绿色链球菌、其它β-溶血链球菌，抗生素检测涵盖青霉素、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等；

4.真菌包被抗生素药物为10种，10-14个浓度梯度，含阿尼芬净、制霉菌素、泊沙康唑、伊曲康唑等；

5.具有符合专家共识治疗方案的抗菌药物

6.抗生素优化组合，根据临床选择用药的先后原则，分组(A、B、C、U）报告药敏结果，有利于临床医师选择最适合的抗生素。

7全中文界面设计，支持报告模板的自定义；

8.支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配；

9.支持实验室微生物信息化系统，可将质谱鉴定结果自动传到药敏仪器，有利于微生物检验自动化、信息化和标准化实现.

38.全自动血培养分析仪

1培养方式： 固体加热，摇摆震动恒温培养

2 标本位：基础检测瓶位≥50个

#3样本类型 可检测临床血液、体液等

4 标本采集：可实现真空定量采血

5 检测时间 每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示

6 培养瓶：生物安全性佳。

7培养条件设置： 预设的培养时间与温度可随时修改设置

8 仪器自动校正: 仪器培养检测位有自我检测和校正功能，自我完成质量控制

9 营养成份 :具有多种营养成分.

10 使用条形码 :可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询

11操作界面 仪器控制电脑为触摸屏一体机，屏幕尺寸≥10寸，电脑存储≥120G，操作系统为中文windws系统

12 温控性能 温度准确度偏差应不超过±1.0℃，温度波动应不超过2.0℃

13 有自动统计功能

14 信息安全 电脑自动屏保，保护信息安全

#15 培养提示 培养过程中特定时长后提醒功能，具体时长可根据需要自行设置，血培养仪器外置醒目的三色灯带，指示不同的培养状态。

16仪器声音：震荡电机采用静音结构设计

17 工作环境 温度10℃-30℃。

18 电源 220V±22V  50Hz±1Hz

39.流式细胞分析仪

1. 激光器配置：蓝色激光（激光波长范围488nm±5nm）、红色激光 （激光波长范围635nm±5nm)；

2. 荧光通道配置：各荧光通道均配置独立的检测器，且荧光检测器数量≥6个；

3. 仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道≤2%，APC及其余通道≤4%；

#4. 荧光检测灵敏度：FITC≤50MESF，PE≤30 MESF，APC≤30 MESF；

5. 双散射光检测器

6. 荧光通道配置：配置六通道或以上的PMT荧光检测器；

7. 分析速度：≥20000 粒子/秒；

8. 进样方式：采用非注射泵进样方式，以满足快速连续的进样要求；

9. 液流速度：可根据样本类型进行流速调节；

10. 具备绝对计数功能：采用精确的体积法测量原理；

11. 试剂余量监测：对鞘液、废液量连续实时检测，及时提示用户处理，支持废液直排系统；

40.质谱分析仪和高效液相色谱分析仪

1离子源接口：可适配电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)两种离子源.

2离子源流速范围：正/负ESI接口，流速5ul/min～5ml/min；正/负APCI接口： 流速50ul/min～5ml/min。

3离子源带有主动废气排放装置， 防止气体在密闭的离子源腔体中的回流， 降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。

4离子传输部分采用锥孔设计，能够有效防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞情况，维护简单，无需更换耗材，使用成本低。

5 分辨率：单位分辨(半峰宽0.5-1.0amu)

6质量稳定性：优于0.1amu/24小时。

#7 扫描速度：≥20000 amu/s

8灵敏度：ESI+，MRM模式：1pg利血平，直接进样，S/N≥10000:1；

ESI- ，MRM模式：1pg氯霉素，直接进样，S/N≥5000:1；

APCI+ ，MRM模式：1pg利血平，直接进样，S/N≥5000:1

2.11扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择离子监测(SIR)、子离子扫描（Product Ion Scan）、前体离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描等。

9.电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。

10.脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。

#11.真空系统：机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

12.软件系统基本特点：支持Microsoft Windows 10以上中文操作环境，全自动中文控制。

41.干式荧光免疫分析仪

1.检测用的方法：干式荧光免疫法

#2. 样本位：≥40个，且支持微量采血管批量上样；急诊位：≥40个

3. 试剂保存条件：常温储存

4.测速（单位：个/小时）：≥140T/H

#5.加样方式：一次性TIP头

6.操作方式：自动识别、自动加样、自动混匀

7.试剂通道数： ≥2通道

8.检测样本：全血、血清、血浆、指尖血、尿液

9.通信：支持双向LIS

10.打印功能：内置热敏记录仪

11.质控功能 ：可以测量液体质控

12.显示屏：≥7英寸彩色触摸显示屏

42.高速低温离心机

1、全金属结构，运行安全，确保工作人员安全；

2、微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作，快捷方便、显示直观；

3、升速:≥10种升速选择，可根据样本不同进行设置；

4、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

5、最高转速：≥16000r/min

#6、最大相对离心力：≥21370×g

7、定时时间： 1-99min59s

8、升 减 速：0-9档

9、整机噪音：≤65dB（A）

10、电源：AC220V   50HZ

43.离心机

#1最高转速： ≥16,500 rpm

2.显示界面： LED显示，所有参数同屏显示；

3、可实现故障自诊断；

4、最大离心力≥21000×g

5、定时范围： 1s-59min59s

6、电源：AC220V 50/60Hz

7、功率≤230 W，重量≥18 kg

8、标配转子：24*1.5或2ml角转子

44.生物安全柜

1.类型：A2型生物安全柜为30%气体外排，70%气体循环.

2.工作区适用于单人或双人操作

#3.过滤器：排风和排风过滤效率≥99.9995%@0.25μm；

4.前窗玻璃：安全防爆，更好的保护了人员及实验的安全

5.过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警；

6.噪声：≤65分贝

10.照度：≥1000lux

11.洁净等级：10级

14.附件：配备防溅插座，水、气通道

15.生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；

45.高压灭菌器

1.设计温度：≥130℃

2.额定作压力：≥0.23Mpa

3.灭菌温度选择：105.0～136.0℃

4.灭菌时间范围：0～999分钟

5.容积：≥60L

6.灭菌室尺寸：≥Φ386*700mm

7.重量：≤120kg（净重）

8.微电脑控制技术:升温、灭菌、排气全过程自动程序控制，满足用户需求，灭菌循环结束，有提示。

9. 门结构：自涨式密封圈，操作简捷安全

#10.本产品要求具有医疗器械注册证

46.医用冰箱

#1、有效容积：箱内有效容积≥108L；外部尺寸≤600mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥415mm*405mm*706mm；

#2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为≤0.1℃；

3 安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

4、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配3个搁架，数量可根据用户需求增加.

5、节能降噪：低噪音，噪音低于55分贝；

6、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

7、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度

8、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、、ISO13485证书、ISO45001证书

47.医用冰柜

1.外部尺寸（宽深高）:≥705*705*885 mm

2.内部尺寸（宽深高）: ≥520*460*600 mm

#3.总有效容积: ≥300L

4.控制系统:温度控制系统搭配≥5路传感器

5.照明灯:LED灯，手动开关控制

#6.温度范围:2-8℃

7.输入功率:≤400W

8.电池：≥12V大容量蓄电池

9.多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警

10.两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，

11.USB接口/打印机选配USB接口，选配打印机

48.CO2培养箱

#1、容积：≥160L

2、温度控制范围，室温+3℃~55℃

3、CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%

4、具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警

5、具备超温保护功能

49.全自动大便分析仪

1检测速度：综合速度≥80个标本/小时；

2. 重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%；

3 携带污染率：：≤1个/µl；

4重复性：仪器对红、白细胞和寄生虫的检出和识别重复性都为100%；3.送样装置：待检区容量≥50个标本；

5一次性可容纳≥6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。

6. 急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

7 故障报警功能：故障自动报警；

8 报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

#9粪便标本采集器全密封设计，取样针从上面穿刺样品杯的密封膜取样，避免气溶胶和生物危险；

50.医用冷藏柜（2-8度）

1. 样式：立式，单门。

2. 有效容积≥300L。

#3. 高精度微电脑温度控制系统，内置不少于上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

4. 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

#5. ≥1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度不低于0.1℃；可调阅湿度。

6. 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

7. 高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。

8. 门体双锁设计，防止随意开启，存储物品安全。脚轮设计，移动方便，带固定底角。

9. 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

51.洗板机

1.中文大屏幕液晶显示，触摸式操作

2.可选择整板清洗或个别板条清洗模式

3.有8 针、12 针两个清洗头可供选择

4.支持两点吸液，每孔清洗液残留量≤1ul

5.具有微孔板底部冲洗功能，保证洗板彻底

6.具有震荡和浸泡功能，降低反应过程中的干扰性吸附

7.可对清洗液压力进行微调，适合各种特殊清洗要求

8.可调冲洗时间和管路冲洗，有效避免管路堵塞

9.适用于平底、U 型底、V 型底等各种底型微孔板

10.可储存≥120 个用户自定义洗板程序

11.具有开机自检、残/废液溢出液面报警功能

12.可选配清洗液通道2～4 个

13.清洗模式： 整板模式、个别板条模式

14.清洗头： 8 针、12 针

15.酶标板规格： 4×12,8×12

16.清洗排数： 1～12 排可调

17.清洗次数： 1～99 次可调

18.浸泡时间： 0～24 小时可调，步距1（时、分、秒）

19.振板时间： 0～24 小时可调，步距1（分、秒）

#20.洗液残留： 每孔≤1uL

21.管路冲洗： 1～600 秒可调，步距1（分、秒）

22.加液容量： 10～3000uL，步距10 uL

23.吸液时间： 0.1～9.9 秒可调，步距0.1 秒

24.冲洗时间： 0.1～9.9 秒可调，步距0.1 秒

#25.清洗方式： 具有两点吸液、底部冲洗、液量调节功能

52.消毒器

1用途：用于实验室及公共场所，封闭空间内的空气和物品表面进行彻底消毒或灭菌。

2.工作环境温度：-10-40℃；

3.工作环境湿度：15-85%；

4.电源: 220V  10% 、50 Hz  1。

5.设备需具有广谱消毒和灭菌作用，可杀灭密闭空间空气中和物体表面的各种细菌、病毒等微生物。

6.设备需具有人机共存模式与强力表面消毒双模式。

7.强力表面消毒/灭菌时间：2-6小时。

8.消毒机无耗材更换，使用方便。

9.人机共存模式具有以下功能：能够高效无耗材去除气溶胶。

10.臭氧等副产物产生符合国家标准。(需提供臭氧浓度检测报告)。

#11.人机模式下对空气中白葡萄球菌的灭杀率需大于等于99.97%（需提供检测报告）

#12.人机模式下对空气中自然菌的灭杀率需大于等于93.5%（需提供检测报告）

13.强力消毒模式具有以下功能：通过高压脉冲放电的形式将气体激活，产生大量高能离子，可以在极短的时间内破坏微生物的外围构造、细胞壁，实现灭活杀菌的作用。同时可以去除异味。

14.强力消毒模式等离子浓度可以达到3.71×1018个/ m3 ，完全弥漫处理空间，对空气和物体表面的微生物进行消杀。

#15.强力消毒模式下对物表金黄色葡萄球菌的灭杀率需大于等于99.9%（需提供检测报告）

16设备具有监测并实时显示PM2.5、CO2、负氧离子、TVOC浓度，以及温湿度等，智能评价空气品质。具有负氧离子开启控制，可对密闭空间持续产生负氧离子。提高空气质量。

17消杀面积大于等于60㎡

18.设备额定工作状态下噪音噪声（dB）≤60

53.医用冰箱

1. 样式：立式，单门。

2. 有效容积≥300L。

#3. 高精度微电脑温度控制系统，内置不少于上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

4. 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

5. 1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度不低于0.1℃；可调阅湿度。

#6. 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

7. 高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。

8. 门体双锁设计，防止随意开启，存储物品安全。脚轮设计，移动方便，带固定底角。

9. 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

54.超净台

1. 外部尺寸：≥1060mm×620mm×1850mm；

2. 内部尺寸：≥935mm ×530mm×650mm；

3．过滤器尺寸：≥900mm×450mm×69mm；

4．额定功率：≤650 W；

5．气流流速：0.30～0.45m/s；

6 .紫外灯功率：≥20W；

7. LED日光灯功率：≥12W；

8. 前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；

9 .前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

10 噪音≤65dB(A)；

11 风机：不高于转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

13 照明：≥300lx；

14 毛重：≤185KG；

15 木包装外尺寸：≤1240mm ×900mm×1350mm；

#16 洁净等级不低于：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）

17. 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；

18.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

19.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

20.具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

21紫外灯开启延时5～20s之间可调，保护操作人员安全；

55.加样器

1轻便且设计符合人机工程学

2数字视窗，令所设定量程一目了然

3量程范围广，0.1uL至10mL

4使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修

#5精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准

56.混匀器

1振荡方式 圆周振荡

#2振荡幅度≥ Φ4mm

3最大容量（1个试管）≥ 80ml

4最大试管直径 ≥Φ30mm

5振荡转速（固定）≥ 3000rpm

6机壳防护等级≥ IP40

7环境温度 5~40℃

8电源 AC100~240V, 50/60Hz

9净重≤ 4kg

57.离心机

1全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳。

2.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳。

3.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。

4.按键式编程设计，数码管显示，操作更加直观、亮度高、整体外观更加简洁、故障率低。

5.报警检测功能，实时检测门锁及电机状态，运行安全可靠。

6.采用大转矩无刷直流电机，操作简便，免维护，升降速度快。

#7.配有多种角转子及多种适配器可选，适用于0.1ml-100ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。

8最高转速Max Speed	≥4000r/min

9最大离心力Max RCF	≥2250×g

10最大容量Max Volume≥	4×100ml

11电源Power supply	AC220V 50/60Hz

12定时范围Timer1s-99min

13噪音Noise≤62dB

58.温育仪

1控温范围：室温+5℃~100℃

2时间设置：1min~99h59min/∞

#3控温精度：≤±0.5℃

4显示精度：≤0.1℃

#5多点运行：支持（≥5点）

6自动预热：支持

7开机自动运行：支持

8断电自动恢复：支持

9电压：AC220V/50-60HZ

10外形尺寸(mm):≤260x290x150 mm

11重量:≤5Kg

59.核酸扩增仪

1、仪器规格：≥375*505*375mm，净重：≤28kg

2、电源规格：AC220V，50Hz，额定功率：700W

3、安全锁：有运输锁，避免因运输过程对扫描模块造成损伤

#4、模块最大升温速率：≥7℃/s

5、模块温度范围：4℃~105℃

6、热盖温度：恒温100℃，无需设置

7、热盖压紧方式：自动压紧

8、梯度功能：有

#9、梯度范围：可在30℃~105℃区间内设置，梯度跨度：1℃~36℃

10、温度准确度：≤±0.5℃

11、温度均匀性：≤±1℃

#12、激发光源：免维护单色LED

13、检测装置：高灵敏光电传感器PD

14、扫描方式：顶部扫描

15、扫描次数：四通道一个循环只需扫描一次

#16、检测通道：≥4通道

17、使用荧光染料/探针：

通道1：FAM/SYBR Green等

通道2：VIC/JOE/HEX/TET等

通道3：ROX/Texas Red等

通道4：Cy5等

18、样本容量：≥96

19、PCR检测试剂：开放试剂平台，满足仪器通道的PCR试剂均可使用

20、耗材规格：0.1ml；包括单管、8联管、96孔板（无裙边）

21、功能：定性实验、绝对定量实验、相对定量实验、标准曲线、基因分型、熔解曲线、结果自动分析、结果自动判读等

22、动态显示：温度变化曲线，荧光实时扩增曲线

23、报告：可生成PDF报告，报告打印

#24、ISO 13485和ISO 9001质量管理体系认证

25、CE认证

60.微量加样器

1符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大的指撑设计，使移液更轻松；

#2量程涵盖：0.1ul~10ml； 机型分为单道可调式、单道固定式、多道可调式；

3各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板；

4轻松地旋转计数器旋钮选择分液量，数字视窗，令所设定量程一目了然 ；

#5采用更佳的耐热材质，并且可整支消毒灭菌

6快捷简便的管嘴推出器；

7可拆卸式组件便于维护，使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。

61.酶标仪

1.功能类型： 多功能

2.全自动型酶标仪

3．实验方法： 终点，动力法，孔域扫描法

4．制作曲线类型： 线性、点对点、四参数等

5.检测器类型： 紫外可见吸收光、发光、荧光

#6.波长范围： 滤光片320-850nm，光栅200-999nm

7.吸光值范围： 0-4 OD

8.吸光度线性： <1% 0- 2.5 OD

#9.波长检测速度： 96：≤12s

10.精确度值： 0.0001 OD

62.显微镜

1.NIS无限远光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好。

2.铰链式三目观察头

3.双目瞳距：47mm-78mm，双目镜都带屈光度调节。 
3、转换器：内倾五孔转换器，带机械定位，转换器周圈有凸楞. 
#4、目镜：10×，视场数F.N.22 ，高眼点，双目视度可调，目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失，带橡胶眼罩。 
5、平场消色差物镜
4X     （NA=0.10，WD=20.6mm）
10X    （NA=0.25，WD=18mm)
40X    （NA=0.65，WD=1.5mm）
100X(油镜）  （NA=1.25，WD=0.2mm）
6、载物台：内置式双层机构机械载物台，XY向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。
7粗微调焦机构：粗微同轴，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。

8.人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作。 
#9、聚光镜：通用聚光镜，N.A.1.25，大小标记位按对应的物镜的倍率进行刻度标记。可通过插板切换实现观察方式的快速切换。实现4x-100x的通用亮度，无需低倍打出顶镜。聚光器垂直移动调节范围：10mm。 
10、照明系统：内置1W  LED照明，亮度可调，LED照明提供白色冷光，无需调节可以给整个视场带来均匀的照明，平均可以使用超过15年。  
11、镜体采用一体化结构，刚性及防震性能更好，成像质量高，整机防霉处理。
#11、成像系统：≥800万像素；
12、落射荧光照明器：LED照明和荧光模块一体式荧光，内置复眼透镜。

63.生化分析仪

1.工作速度:最大测试速度≥280测试/小时;

2、系统功能:可选封闭、开放系统，支持不同品牌试剂封闭;单双波长测试；24 小时连续开机，急诊优先插入，自动重测，血清指数，远程诊断;

3、测试范围:临床生化、免疫透射比浊、治疗性药物监测等

4、样本类型:血清、血浆、尿液、脑脊液、精浆、粪便等

5、分析方法:一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法;

6、校准方法:一点线性、两点线性、多点线性、因子法、log4p、log5p、折线法、Spline等，具有至少8种定标公式      ;

#7、样本盘≥:49个样本位，样品、校准、质控、急诊可以任意编辑放置; 支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管等多种规格。

8、样本量:2～70µl，≤0.1µl步进；

9、样本针:液面感应、随量跟踪、立体防撞保护等；立体内外壁清洗技术，自动维护清洗，交叉污染率<0.1%；

#10、试剂盘: ≥56个试剂位

11、试剂量:20～350µl，≤0.5µl步进；

12、试剂冷藏:2~12℃，24小时连续冷藏

13、反应盘:≥120个比色位杯位 ；

#14、比色杯:可提供半永久性有机玻璃杯；反应液体积:120～500µl；

15、恒温系统:37±0.2℃，温度实时显示，无耗材；

16、搅拌机构:独立搅拌棒，纳米技术，特氟龙涂层，自动变频技术

17、光源:进口长寿命卤素灯

18、软件功能:中、英文显示界面，具有丰富的查询功能，全程反应曲线监测和数据显示功能；体检模式；中英文报告单；检测脏杯自动回避；自动重测；一键增益；酶线性拓展，血清指数、测试组合、试剂效期管理、试剂、样品、反应盘全过程监测、前带检测、实时空白扣除、防交叉污染程序、报告审核状态显示、急诊优先、指定测试顺序、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、支持双工LIS功能等；

19、耗水量:去离子水<5升/小时

20、产品获得欧盟CE/美国FDA 机构认证，制造商具有ISO 9001、ISO 13485 质量管理体系认证

64.废物收集箱

1.容量：≥50L

2.尺寸：≤410×395×600mm

3.材质：PE塑料

4.厚度：≥2mm

5.适用场景：医疗机构、科研院所

65.水浴箱

1．电源 220V 50Hz

2.温度范围 室温+5~99.9℃

3.温度辨析度不低于 0.1℃

4.温度波动度 ±0.5℃

5.显示方式 LED双屏数字显示

6.加热功率不高于 1000W

7.工作尺寸 ≥500×300×115mm

66.解剖标本

1尺寸：≥500×240×1730mm；

2部件：≥78部件；

3 功能：模型显示人体全身肌肉的层次，包括皮肤、肌肉、内脏，器官、全身血管神经等，并显示人体各大系统、器官俱全，可单独示教；万美暴露肌肉、神经、血管深层、浅层结构，大部分肌肉能拆下，磁性组装。可分成头、颈、项背、上肢、胸、腹、盆、会阴、臂和下肢等部件；

4材质：玻璃钢材料，进口环保油漆

67.高压灭菌器

1. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质

2. 自胀式密封圈结构

3. 操作台采用LCD液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机

4. 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择

5.具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间

#6.具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择

7.具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机

8. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统

68.自动饮水器

1.总有机碳(TOC)* <30ppb

2.硅截留率 >99.9%

3.源水要求 城市饮用自来水

4尺寸和重量 长×宽×高：≥545×470×649mm

5.电气要求 220-240V，50/60Hz

#6.系统配置； 主机(含1套纯化柱)+移动式取水器1套+外置≥50升PE纯水箱1只+内置水箱1只

7.全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序，延长RO膜使用寿命

8.PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、UF、TF耗材，到期自动提醒更换

9.缺水、水满报警，RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水水质超标报警

10.完善的信息查询及数据管理功能：取水记录-水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息

69.污物回收器具

1材质：304不锈钢

2长：≥90CM

3高：≥85CM

4宽：≥45CM

5车轮：静音万向轮

70.分类台

1材质：不锈钢

2宽：≥1800MM

3深：≥650MM

4台面高：≥800MM

5总高：≤1450MM

71.清洗池

1双槽清洗池

2产品尺寸：≥120*60*（80+30）cm（可根据场地定制）

3配件包括：单冷手开水龙头，下水器，进水软管。

4材质：304不锈钢

5功能：可装配高压水气枪

72.全自动清洗消毒器

1.故障报警功能。数字式连续测漏，内镜漏气随时报警。

#2.全自动电脑程序控制，PLC可编程控制器控制，≥7寸彩色电容触摸屏

3.内镜保护设计，全过程自动检测内镜是否泄漏和管腔是否畅通功能

4.过程数据自动上传

#5.干燥功能，对内镜管腔进行干燥，该设备具有空气干燥和酒精干燥两种模式。

6.自动门。

7.动加入化学助剂，消毒剂自动添加和排放功能

8.额定电能参数：220V±22V/50Hz±1Hz   10A

9.酶液用量：根据适酶要求可自动设置酶水比例

10.消毒次数记录：次数自动记录并在屏上显示

11.消毒时间：可调

12.消毒液添加或外排：单独启动自动添加、自动外排。

13.排水方式：泵排水

14.缸数：单缸

73.高压气枪+防护罩

1.高压冲洗水枪、是改进后的新型清洗保养装置，主要用于各医院内窥镜室、手术室、供应室、检验室。通过对内窥镜管道、手术器械、玻璃器皿等进行冲洗，达到去污清洁的目的，是医院用具清洗的必备产品。

2.水气两用

3.用途:用于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的冲洗

4.配备八个多功能冲洗喷头，方便医院内窥镜、供应室等各科室的使用。

5.材质: 不锈钢尖头

6.配置：八个多功能喷头，防护面罩。

74.高压水枪+防护罩

1.高压冲洗水枪、是改进后的新型清洗保养装置，主要用于各医院内窥镜室、手术室、供应室、检验室。通过对内窥镜管道、手术器械、玻璃器皿等进行冲洗，达到去污清洁的目的，是医院用具清洗的必备产品。

2.水气两用

3.用途:用于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的冲洗

#4.配备八个多功能冲洗喷头，方便医院内窥镜、供应室等各科室的使用。

5.材质: 不锈钢尖头

6.配置：八个多功能喷头，防护面罩。

75.超声清洗机

1超声频率（KHz）：28/40

2超声功率（W）：360

3超声定时方式：数码

4超声定时时间（分）: 1-99

5内槽尺寸（长*宽*高）mm：≥330*300*150

#6容量（L：）≥15

7加热功率（W：）500

8温度控制（℃）：室温-80

9.电源：220V  50Hz

76.干燥柜

#1．内腔容积（L）≥	400

2．开门方式	双开门

3．外形尺寸（长宽高）/mm	≥550*950*2170

4．电源：	AC220V  50Hz

5．最大功率kW：5.8

6．密封门：双开钢化玻璃可视密封门

7．标配件：≥9个搁架≥9个托盘≥2个导管架

8．选配件：≥2个湿化瓶架

9．温度设置：40~80℃

10.时间设置：1min~999min

77.高温高压灭菌器

1．适用于医疗卫生（化验室、实验室、手术室、供应室等）及生物医学科研单位，对手术器械、玻璃器皿、培养基、废弃物、敷料等耐受高温高压蒸汽物品的灭菌。

2． 采用微电脑控制系统，功能强大，可靠性高。

3．内置水箱，注水、升温、灭菌、泄压、干燥，全过程自动进行，无需人工监管。

4． 按键选择程序，LED指示灯实时显示，操作简单方便。

5． 设计有多种故障报警系统，每种故障报警信息提示。

6． 灭菌循环结束蜂鸣提示。

7．超温自动保护装置：当灭菌仓内部温度超过安全温度值时，系统自动停止加热，以保护灭菌物品不受伤害。

8． 防干烧报警装置：水位低于加热管，防干烧装置自动切断加热器电源，并显示报警信息。

9．门安全联锁装置：通过省级技术鉴定，符合《压力容器安全技术监察规程》要求，只有门关闭到位，灭菌器才能启动工作程序。腔内有压力，门无法打开。

10．电力安全防护措施：设计有短路及漏电保护功能，确保设备与人身安全。

#11．容积：≥50L

12． 设计压力：≥0.26Mpa

13． 额定工作压力：≤0.25MPa

14． 灭菌温度：105℃~136℃

15．温度显示精度：≤0.1℃

16 温度均匀度：≤2℃

17 腔体材料：不锈钢

18 水源要求：蒸馏水或纯净水

78.脉动真空高温高压灭菌器

#1容积：≥75L

2功率：≤4700w

3净重：≤85kg

4内腔尺寸≥Φ386x695mm

5提篮数≥2

6提篮尺寸≥Φ365×265

7.设备使用年限不低于8年

8.额定工作压力≤0.23MPa，设计压力≤0.28MPa，安全阀整定压力≤ 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级≥1.6级。

9..额定工作温度≥134℃，设计温度≥150℃

10.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min

保温温度45-60℃，保温时间0-99min

11.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。

12.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

13.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

14.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。

15.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度不低于0.1℃。

16.微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。

#17.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

18.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。

19.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

20.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

21.防水型门检测开关，部件性能稳定。

22.符合《立式蒸汽灭菌器》YY/T 1007-2018标准

79.低温等离子灭菌器

1．主要以等离子体为杀菌因子，用于室内空气消毒，可杀灭空气中的细菌，并可在有人场所使用。适用千医院普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、供应室、烧伤病房等II、111、IV类环境的空气消毒，并适用千制药、食品、学校、公共场所等行业的室内空气消毒。采用空气层流洁净技术中的物理过滤方法除去空气中的尘埃和细菌。

2．等离子发生器寿命不少于2500小时

#3．臭氧泄露率≤O.lmg/m

4. 负离子量3*107个/m3

5．电源电压220v/50hz士10%

6．噪音≤5Odb

80.灭菌物品质量检测设备

1.适用于20分钟压力蒸汽灭菌生物指示剂培养结果的判定

2.检测温度：60℃恒温连续培养

#3.培养数量：≥培养孔4个

4.所有培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时，不影响设备的正常使用。

5.采用触摸屏进行人机交互，支持阅读器图形用户界面的可视化。

6.养进程结束，培养结果出现后，自动保存并打印追溯信息

7.设备自带打印机，进入追溯信息查询界面，可查看前一条或者后一条培养记录，可手动打印当前记录信息。

8. ≥5寸 TFT触摸屏

9工作及报警记录功能，可储存≥6个月以上记录

10.培养过程中可输入指示剂及操作者相关信息，这些信息能够包含在保存的最终培养结果里，并可通过前一项“数据处理与保存”实现查询、编辑和打印。

81.器械检查台（光源放大镜）

1材质：不低于304不锈钢检查台

2尺寸：≥2000*1100*(800+700)mm

3配置：电源插座，开关，光源放大镜

4放大镜可与器械检查打包台配套使用

5可检查针头，器械的关节，齿牙，缝隙及精密仪器。

6规格至少包含有5倍，8倍，10倍，15倍，20倍

82.打包台

1采用优质304不锈钢

2 尺寸:不小于2000*1100*800/1450

3可加医用静音轮

4带检查灯

83.传递窗

1材料304不锈钢

2板厚：≥1.2

3壳体外尺寸：(W）*（D）*（H）≥	760*670*680

4壳体内尺寸：(W）*（D）*（H）≥	600*600*600

5毛重（KG）：≤70

6.紫外灯杀菌灯;

84.封口机

1封口宽：8-10mm

2有效封口长度：≥500mm

3外形尺寸：≥600*320*170mm

4电压：220v±10%

85.切割机

1主体材质：304不锈钢

2尺寸：≥800*300*400mm

3操作简单，可以用于各种包装袋的切割

4刀口锋利耐用

86.无菌物品柜（器械柜、敷料柜）

1尺寸：≥W900mm×D400mm×1850mm；

#2.柜体全部采用厚≥0.6mm优质304不锈钢板，对开柜门，柜门镶装≥4mm钢化玻璃，安装铝合金扣手，带锁具，内部四块活动层板；

3.工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。

4不锈钢柜邻边垂直度、翘曲度、平整度、位度差、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性符合国家标准要求；

5金属焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；

6金属冲压件：无脱层、裂缝；

7.金属电镀层：表面无剥落、返锈、毛刺；表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；

8玻璃件：玻璃外漏部件无裂纹或缺角，玻璃光洁平滑、无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；

9配件：家具锁锁定到位，开启灵活；

10.结构安全：活动部件＜5mm，抽屉有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）；

11.抗盐雾：18h盐雾试验后无锈点；

87.纯水设备

1进水要求，市政自来水，工作时进水水压0.1-0.3Mpa,水温5-45℃，水质符合GB5749规定

#2.出水水质符和国标GB/T6682-2008 符合一级水要求(具备第三方检测报告）

3. DI去离子水指标

电导率：0.055-0.1μs/cm

电阻率：10-18.25MΩ·cm@25℃

重金属离子：<0.1μg/L

颗粒物：<1/ml

脱盐率：≥95%

TOC:≤50μg/L

4.RO反渗透水指标

离子截留率：96-99%

有机物截留率：>99%

颗粒和细菌截留率：>99%

产水量（25℃）：≥100升/小时

瞬间出水量：≥2500ml/min(满水时）

5.裸机外形尺寸：≥400*393*1002mm

6.电源/功率：额定电压和频率：AC 100~240V，50/60Hz，额定功率：144W

7.标准配置：≥80升pe水桶，直径：46cm，高：63cm，厚度：3mm，口径：12.5cm，白色，带液位浮球

8.水质检测方式：电极实时监测水质

9.流式紫外消毒灯，波长≥ 254m

88.多层转载车

1材质：304不锈钢

2规格: ≥长100㎝ *宽 50㎝*高105㎝ 层距29㎝

3配置：静音轮

89.敷料车

1材质：304不锈钢

2规格: ≥1200*610*1000mm

3配置：静音轮

90.感应洗手设备

1.尺寸≥W1800*D700*H1100/800mm；

2.全部采用304不锈钢材质，水槽、水槽左右封板、水槽左右侧板、水槽前封板、均采用1.2mm厚优质304不锈钢板，后部立挡板采用1.0mm厚优质304不锈钢板，主架采用30*30.1.2mm304不锈钢方管；

3.后部立挡板上配置高亮度灯管、防水开关、玻璃镜、感应皂化液盒

4.水槽上配置有感应冷热水混合龙头

5.槽底部配装有≥60升储水式电热水器及全套进水管、排水管；

6.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。

91.双门通道型密封门（带压力安全联动锁）

1产品材质：钢板喷塑

2颜色：可定制

3锁具：电子联动锁

4规格：高≥105㎝双开门≥150*210㎝

5门套：定制

6气密性：硅胶密封条

92.高压灭菌器

1．适用于医疗卫生（化验室、实验室、手术室、供应室等）及生物医学科研单位，对手术器械、玻璃器皿、培养基、废弃物、敷料等耐受高温高压蒸汽物品的灭菌。

#2．预约灭菌功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行。

3．内置水箱，注水、升温、灭菌、泄压、干燥，全过程自动进行，无需人工监管。

4． 按键选择程序，LED指示灯实时显示，操作简单方便。

5． 设计有多种故障报警系统，每种故障报警信息提示。

6． 灭菌循环结束蜂鸣提示。

7．超温自动保护装置：当灭菌仓内部温度超过安全温度值时，系统自动停止加热，以保护灭菌物品不受伤害。

8． 防干烧报警装置：水位低于加热管，防干烧装置自动切断加热器电源，并显示报警信息。

9．门安全联锁装置：通过省级技术鉴定，符合《压力容器安全技术监察规程》要求，只有门关闭到位，灭菌器才能启动工作程序。腔内有压力，门无法打开。

10．电力安全防护措施：设计有短路及漏电保护功能，确保设备与人身安全。

11．容积：≥50L

12． 设计压力：≥0.26Mpa

13． 额定工作压力：≤0.25MPa

14． 灭菌温度：105℃~136℃

15．温度显示精度：≤0.1℃

16 温度均匀度：≤2℃

17 腔体材料：不锈钢

18 水源要求：蒸馏水或纯净水

#19.本产品要求具有医疗器械注册证

三 其他相关要求

（一）基本要求

1.投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如有）。

2.投标所用的支持文件，如：正式印刷版产品说明、目录、样本等应为原件。图表、简图等都应清晰。

3.如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

4.投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。

（二）验收标准

不低于生产厂家提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

（三）保修期

免费保修期：3年。

（四）售后服务要求

1.在免费保修期及采购人向投标人购买的全包年保修期内，投标人免费更换整机部件及所含全部消耗性配件，免收相应人工工时费等费用。投标人免费将软件优化升级至最新最高版本并免费提供升级所需的硬件。

2.保修期外，维修零配件供应及保修合同条款由双方另设合同协商决定，不得以投标人格式合同条款方式对采购人进行任何约束。投标人不得对采购人购买保修合同的联保年限等提出限制性要求。

（五）具体交货、培训要求

1.交货要求：投标人负责将货物运至采购人最终指定的地点并负责拆箱安装就位并根据采购人实际使用需要调试设备测试程序，使整套系统达到预定可使用状态。投标人须在运输及安装过程中匹配数量足够且专业的人员、车辆、工具和材料。

2.投标人未能按本合同约定按时发货或到货的，每逾期一天应向采购人支付该货物全部货款的千分之五的违约金，并承担全部损失及责任。

3.投标人委派经验丰富的专业技术人员在采购人住所地对采购人临床医生及技术人员免费进行正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使采购人全面了解直至完全掌握设备的使用。

(六)付款方式：

- 合同签字盖章后，中标人向采购人开具合同总金额30%发票，采购人凭发票向中标人支付合同总金额30%的预付款；

- 货物到货且经采购人验收合格后，中标人向采购人开具合同总金额70%发票，采购人凭发票向中标人支付合同总金额70%的验收款；如因财政或主管部门批复、拨付延迟，不视为甲方违约。

- 履约保证金：甲乙双方合同签订生效的5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价款的10%作为履约保证金，即人民币（大写）： 元整（小写）：￥  元。在乙方所供设备质保期结束后、无遗留问题和违约情形后，甲方无息向乙方返还。如因财政或主管部门批复、拨付延迟，不视为甲方违约。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：（招标项目名称）

项目编号：（招标项目编号）

货物名称：中标货物名称 格式：【中标货物名称+（注册证名称）】

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

采购合同（货物类）

甲方：                                      	    乙方：

地址：                                       		地址：

法定代表人：                                 		法定代表人：

邮编：                                      		邮编：

电话：                                      		电话、传真：

开户银行：

银行账号：

行号：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同，以兹共同遵照履行。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释、相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同

b.	中标通知书

c.	投标文件				(含澄清文件)

d.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、项目内容

甲方同意作为买方向乙方购买下列产品，乙方同意作为卖方向甲方出售下列产品：

人民币：元

| 序号 | 品名 | 制造商 | 原产地 | 型号 | 报价方式 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额总计小写： |  |  |  |  | 金额总计大写： |  |  |  |  |

详细配置清单见附页（列明规格、式样和功能等具体要求）。

成交总价包含货款、包装费、运费、保修维护费、保险费及相关税费等为完成本项目所需支付的全部费用。本合同价格固定不变，该成交总价为本合同项下甲方需向乙方支付的全部费用，除此之外，甲方无需因本合同向乙方或任何第三方支付任何费用。

如果因乙方的违约行为，甲方终止合同的，甲方有权依其认为适当的条件和方法向第三方购买与本合同项下设备相同或类似的设备。乙方应对购买此类设备超出本合同约定价款的其他所有费用负责。

乙方已对甲方场地进行充分踏勘，对设备运输路径、设备安装场地所需条件已进行实地考察并确定所供设备可以正常入场并安装使用。因乙方设备无法正常入场安装使用所带来的全部损失由乙方承担全部赔偿责任。

3、质量标准

3.1按照相关标准履行，乙方应保证其所提供的设备为全新合格产品（所供产品出厂日期为6个月内），质量符合甲方所需的规格尺寸、式样、功能、颜色、材料等要求并符合国家及北京市的相关行业标准。因产品质量问题或非因甲方的原因造成任何事故损失或第三方损害的，均由乙方承担相应责任，给甲方造成损失的由乙方赔偿损失，给第三方造成损害的乙方承担赔偿责任。医疗设备类产品应提供《医疗器械监督管理条例》及其他相关管理规定中的相应资料，包括但不限于医疗器械注册证、产品合格证、医疗器械注册人、备案人、生产批号、使用期限、失效期限等。

4、包装要求

4.1乙方提供的全部货物,均应采用行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、商品交付

5.1交货期：乙方应于合同签订之日起      日内交货，乙方在运送前二天通知甲方，甲方做好接收准备。乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的千分之三计付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付违约金外，由此造成的损失由乙方承担。乙方获得甲方出具的“设备安装验收合格书”，视同交货。

5.2货品含：a、设备实物硬件；b、随机应有的程序软件及其载体；c、全套使用等技术资料

一式两套；d、乙方盖章的操作规程（A4纸）等。

5.3交货地点：甲方地址，货物运至甲方后，乙方按照甲方的要求放置指定地点。

5.4运输保险：货物的运输与保险费用由乙方自理。

5.5风险承担：乙方对货物的配送负责。在货物的配送过程中，甲方与乙方的相关人员以及第三方发生伤亡事故或其他安全事故或货物发生灭失、损毁的，由乙方承担全部责任并赔偿各方因此所遭受的损失。

6、保险

6.1如果货物是按现场交货方式的，由乙方按照发票金额的110％办理“一切险”。

7、安装、调试、验收

7.1所有设备均由乙方免费(含人工、材料费等)进行安装调试。

7.2设备完成安装调试并顺利运行后，甲方确定该设备符合本合同约定的配置及质量标准并运行良好后，出具“设备安装验收合格书”1套提供给乙方，出具“设备安装验收合格书”后，货物的风险由乙方转移至甲方。

7.3乙方不全交货或交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收全部货物，相关延期交付及未交付的责任由乙方承担。乙方应于日内重新向甲方交货，重新交货仍然不符合约定的，甲方有权解除本合同，由此造成的损失由乙方承担。

7.4涉及到计量检定的设备，由乙方在设备验收前进行检定，费用由乙方承担，检定合格后方可验收。设备验收时乙方向甲方提供检定合格的相关凭证，否则视为乙方交付的货物不符合约定。

8、货款支付

8.1履约保证金：甲乙双方合同签订生效的5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价款的10%作为履约保证金，即人民币（大写）： 元整（小写）：￥  元。在乙方所供设备质保期结束后、无遗留问题和违约情形后，甲方无息向乙方返还。

8.2首付款： 甲乙双方合同签订生效的30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，乙方应向甲方先开具相应的国家规定正式税务发票，甲方向乙方指定账户支付人民币（大写）：                元整（小写）：￥  元。如因财政或主管部门批复、拨付延迟，不视为甲方违约。

8.3二期付款：乙方全部货物到货无误且安装、调试、集成、检验、培训等工作全部完成并验收合格后，甲方出具的“设备安装验收合格书”，且乙方开具相应的国家规定正式税务发票后的30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额70%的合同款项；即人民币（大写）： 元整）：（小写）￥  元。如因财政或主管部门批复、拨付延迟，不视为甲方违约。

甲方开票信息如下：

名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

联系人：

账号：

开户行：

乙方的收款单位全称、纳税人识别号、开户银行、地址和账号为：

收款单位：

纳税人识别号：

基本账户开户银行：

地址：

基本账户账号：

9、售后服务

9.1培训：乙方技术人员在设备安装地点免费为医院相关人员进行使用及日常维护培训，直至医院相关科室人员能熟练使用设备和日常故障的处理。

9.2保修：乙方免费提供整机      年保修服务，保修期自设备验收合格之日起计算（故障停机时间顺延保修期）。保修期后，乙方应提供优惠维修服务，原则上只收取零配件成本费。乙方在应答招标文件时应附保修期满后免费提供人工维修服务、维修收费标准及维修说明书，年维保费用≤设备原值的    %的承诺函。

保修期内或在应当由乙方负责的其他情况下，乙方有义务提供设备维修的解决方案并保证在5个工作日内使设备恢复正常运行（如因配件运输确实无法在规定期限内完成修复的，需提交书面解释说明）。保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。保修期内乙方接到甲方通知之日起3日内未到现场进行保修服务的，甲方有权自行委托第三方对设备进行维修，由此产生的相关费用由乙方承担，因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。乙方拒不履行保修义务的，或乙方保修工作经甲方书面通知三次不合格的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相当于本合同总价款20%的违约金。

9.3软件升级：设备系统软件乙方负责终身免费升级。

9.4乙方须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以上内容）。（如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

9.5乙方所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需要。须准确提供以下功能（包括但不限于），设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日24小时设备工作率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数据能够与甲方的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由乙方承担。

10、解决纠纷的方式

10.1本合同适用中华人民共和国民法典。

10.2甲乙双方因本合同订立、履行、解释、争议解决而发生任何争议，甲乙双方应友好协商加以解决。协商不成，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、知识产权

11.1  乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

12、不可抗力

12.1  甲乙双方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震及其它双方同意可认定的不可抗力事件。

12.2  受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电子邮件通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或航空挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12.3因不可抗力导致合同无法履行，合同双方不承担违约责任，但是一方因未履行本合同义务而遭遇不可抗力的除外。如受到不可抗力影响一方没有采取合理的措施将不可抗力事件的负面影响降到最小，或没有在约定的时间内通知相对方，给相对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

13、合同签订

本合同（含附页）一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，陆份具有同等法律效力。未尽事宜双方应友好协商解决并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

14、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                          	乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：              法定代表人或授权代表（签字）：

日期：                                      日期：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定               作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

附件：

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 品牌 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XXX | XX | XX | XXX | XXX | X | XXXXX |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）大写: 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

示例: 配置清单

| 组成 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：主机 | XXX | XXX | 1 | \ |
| 例：附件 | XXX | XXX | 2 | \ |
|  | XXX | XXX | 1 | \ |
|  | XXX | XXX | 1 | \ |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 主营业务范围 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生产工人/管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 年限 | 收入总额 | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 主要办公地点 |  |  |  |  |  |  |

投标人法人或者被授权人签字：

投标人名称（加盖公章）：

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

（格式示例三，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 附件 履约保证金保函（如需）

（中标后开具，投标阶段可不提供）

致：(采购人名称)

_________________号合同履约保函

本保函作为贵方与(乙方名称)(以下简称乙方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量)，即相当于合同价格的（按采购人要求的数额）并以此约定如下：

- 只要贵方确定乙方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动(以下简称违约)，无论乙方有任何反对，本行将凭贵方关于乙方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____________________________

签字人姓名和职务_____________________________

签字人签名___________________________________

公章_________________________________________

附件 政府采购投标担保函（如需，供参考）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于           （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写     ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 附件 政府采购履约担保函（如需）

（中标后开具，投标阶段可不提供）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与     （以下简称投标人）于  年  月  日签定编号为      的《       政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

3. 如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。 如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日