北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：和平里医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金其他医疗设备采购项目

项目编号/包号：0686-2511QI073785Z

采 购 人：北京市和平里医院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

# 目	录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 资格审查	25

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章 采购需求	41

第六章 拟签订的合同文本	77

第七章 投标文件格式	86

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 项目编号：0686-2511QI073785Z

- 项目名称：和平里医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金其他医疗设备采购项目

- 项目预算金额：954.48万元

- 采购需求：

| 包号 | 包名称 | 分包预算金额 （万元） | 品目号 | 标的名称/品目名称 | 控制单价 （万元） | 数量 (台/套) | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 人体成分分析仪、眼前节测量评估系统等 | 502.08 | 1-1 | 人体成分分析仪 | 24.8 | 2 | 计算方法：据实测量 |
|  |  |  | 1-2 | 无创呼吸机 | 12.28 | 1 | 电池电量低报警 |
|  |  |  | 1-3 | 眼前节测量评估系统 | 90 | 1 | 角膜屈光力四维分析 |
|  |  |  | 1-4 | 有创呼吸机 | 24.2 | 6 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持 |
|  |  |  | 1-5 | 激光/强脉冲光系统 | 145 | 1 | 具备激光功能 |
|  |  |  | 1-6 | 骨科手术床 | 30 | 1 | 最大承重：≥360 Kg |
|  |  |  | 1-7 | 手术床 | 30 | 1 | 腿板外展为按钮式一键外展 |
| 02 | 全自动酶免仪、血滤机等 | 452.4 | 2-1 | 智能艾灸机器人 | 20 | 1 | 额定使用电源：～220V，50Hz |
|  |  |  | 2-2 | 中药熏蒸太空舱 | 13 | 1 | 具有臭氧消毒功能 |
|  |  |  | 2-3 | 智能按摩机器人 | 20 | 1 | 推拿方式：揉、拨、推、按、振 |
|  |  |  | 2-4 | 医用红外热成像仪 | 20 | 1 | 对焦：自动/手动对焦 |
|  |  |  | 2-5 | 臭氧治疗仪（中医气针疗法） | 18 | 1 | 设置开机密码 |
|  |  |  | 2-6 | 全自动酶免仪 | 51 | 1 | 试剂盒：可检测试剂名称 |
|  |  |  | 2-7 | 电动翻身床 | 5.5 | 18 | 具备床下夜灯 |
|  |  |  | 2-8 | 有创呼吸机 | 24.2 | 2 | 气动电控型呼吸机 |
|  |  |  | 2-9 | 血滤机 | 23 | 4 | 处方保存功能，可一键调出已存处方 |
|  |  |  | 2-10 | 磁刺激仪 | 59 | 1 | 外观结构：一体式主机 |
|  |  |  | 2-11 | LED 光谱治疗仪 | 12 | 1 | 具备辐照强度校准系统 |

- 合同履行期限：按采购人要求

- 本项目是否接受联合体投标：□是	■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

  - 2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

  - 3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

- 时间：2025年12月26日至2026年1月5日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月19日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）北楼1层第2开标室，提交纸质投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线	010-86483801

  - 3.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

  - 3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

  - 3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

  - 3.4获取电子招标文件

供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

  - 3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

  - 3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

  - 3.7电子开标

供应商在开标地点自行携带设备使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4 投标保证金需响应政策要求：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳投标保证金的，应向代理机构提供情况说明函（格式自拟）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：北京市和平里医院

地   址：北京市东城区和平里北街18号

联系方式：谷艳梅010-84753074

2.采购代理机构信息

名   称：北京国际贸易有限公司

地   址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343428、010-85343327

3.项目联系方式

项目联系人：张昊赟睿、臧妍、梁潇

电话：010-85343428、010-85343327

邮箱：bwtc0909@163.com

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目第01包为非单一产品采购包，核心产品为：人体成分分析仪、眼前节测量评估系统 ■本项目第02包为非单一产品采购包，核心产品为：全自动酶免仪、血滤机 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年_月_日_点_分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年_月_日_点_分召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： - 样品制作的标准和要求： ； - 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 - 样品递交要求： ； - 未中标人样品退还： ； - 中标人样品保管、封存及退还： ； - 其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 品目号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1-1; 人体成分分析仪; 工业. 1-2; 无创呼吸机; 工业. 1-3; 眼前节测量评估系统; 工业. 1-4; 有创呼吸机; 工业. 1-5; 激光/强脉冲光系统; 工业. 1-6; 骨科手术床; 工业. 1-7; 手术床; 工业. 2-1; 智能艾灸机器人; 工业. 2-2; 中药熏蒸太空舱; 工业. 2-3; 智能按摩机器人; 工业. 2-4; 医用红外热成像仪; 工业. 2-5; 臭氧治疗仪（中医气针疗法）; 工业. 2-6; 全自动酶免仪; 工业. 2-7; 电动翻身床; 工业. 2-8; 有创呼吸机; 工业. 2-9; 血滤机; 工业. 2-10; 磁刺激仪; 工业. 2-11; LED 光谱治疗仪; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：01包：9.03744万元；02包：8.1432万元 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部 银行账号：2000000311990 行号：402100007149 特别提示： 1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。 2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。 3、投标保证金需响应政策要求：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳投标保证金的，应向代理机构提供情况说明函（格式自拟） |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人擅自放弃中标的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 15.1 | 投标文件 | （1）纸质文件：3份（注：1、现场递交的纸质投标文件不区分正副本，且应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。2、密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间 ）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。） （2）电子文档：1份（U盘，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随投标文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份excel格式文件、1份word格式文件，其中①PDF格式文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致②excel格式文档为投标文件中“商务技术附件9.3投标产品明细表（1）”③word格式文件：“商务技术附件9.3投标产品明细表（2）、资格证明文件--5、供应商信息表”可编辑版本。 （3）电子投标文件：供应商应在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件。并在附件中上传①“资格证明文件--5、供应商信息表”②“商务技术附件9.3投标产品明细表（1）”③“商务技术附件9.3投标产品明细表（2）”的可编辑版本。 注：PDF、excel、word格式文件内容和投标文件应保持完全一致，不能有缺漏。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：10分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： - 可以分包履行的具体内容： ； - 允许分包的金额或者比例： ； - 其他要求： 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式： 口头询问：请致电010-85343428、010-85343327 书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层416室（北京市朝阳区建国门外大街甲3号） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司第九业务部； 联系电话：010-85343428、010-85343327； 通讯地址：请递交至北京国际贸易有限公司4层416室（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。 邮箱：bwtc0909@163.com |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后 5 个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。 缴纳时间：发出中标公告之日起五个工作日内。 |

投标人须知一	说	明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300  号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

        - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

        - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

        - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%

（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10

人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和 国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1  至 8  级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代 理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，

则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》

（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023

年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381  号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs  含量限制标准（具体标准见

第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，

具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二	招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章	投标邀请 第二章	投标人须知第三章	资格审查

第四章	评标程序、评标方法和评标标准

第五章	采购需求

第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，

否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；

不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购

需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商须根据招标文件第五章采购需求，依据本身产品说明书及样本如实逐项逐 条填写技术规格偏离表，对于那些可以用量化的形式表示的条款，必须明确回答，或者以功能描述回答，任何通过简单拷贝招标文件技术规格要求或者简单标注“满足”、“符合”的投标将视为无效投标。如供应商擅自删除或修改招标文件第五章采购需求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办

理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在 投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书

面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中

标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四	投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五	开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，

视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足 3 家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六	确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采

购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件

且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负

责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件 关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》

要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者 项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定 的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效 期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含 进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： - 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） - 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其

报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中

的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2  条规定

情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或

者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高  顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

  - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价×50%；(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价低于采购项目最高限价×45%；(四)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断如果投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

### 01包

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和标准》 。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 4 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年12月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得4分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 25 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为25分，其中： 1.有1项“▲”条款不满足的，扣2分； 2.有1项普通条款不满足的，扣0.02分。 本项得分四舍五入保留两位小数，最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料是指检测机构出具的检验报告，若检测报告无法证明可提供生产厂商公开发布的印刷资料加以辅助补充（备注说明），如检测机构出具的检验报告与生产厂商公开发布的印刷资料的内容不一致，以检测机构出具的检验报告为准，并提供说明。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未加盖供应商或生产厂家公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案评价 | 8 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。针对上述四项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.2分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③售后服务网点整体情况，上述三项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.2分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 培训服务方案评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的培训服务方案进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得6分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

### 02包

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和标准》 。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 4 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2022年12月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得4分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 1 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 25 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为25分，其中： 1.有1项“▲”条款不满足的，扣2分； 2.有1项普通条款不满足的，扣0.014分。 本项得分四舍五入保留两位小数，最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料是指检测机构出具的检验报告，若检测报告无法证明可提供生产厂商公开发布的印刷资料加以辅助补充（备注说明），如检测机构出具的检验报告与生产厂商公开发布的印刷资料的内容不一致，以检测机构出具的检验报告为准，并提供说明。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未加盖供应商或生产厂家公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案评价 | 8 | 供应商应根据院方使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。针对上述四项内容方案内容的完整性、可行性、合理性进行评价，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.2分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③售后服务网点整体情况，上述三项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得0.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.2分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 培训服务方案评价 | 6 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的培训服务方案进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得6分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 标的名称/品目名称 | 数量 (台/套) | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 人体成分分析仪、眼前节测量评估系统等 | 1-1 | 人体成分分析仪 | 2 | 否 | 3年 |
|  |  | 1-2 | 无创呼吸机 | 1 | 否 | 5年 |
|  |  | 1-3 | 眼前节测量评估系统 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 1-4 | 有创呼吸机 | 6 | 否 | 5年 |
|  |  | 1-5 | 激光/强脉冲光系统 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 1-6 | 骨科手术床 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 1-7 | 手术床 | 1 | 否 | 3年 |
| 02 | 全自动酶免仪、血滤机等 | 2-1 | 智能艾灸机器人 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-2 | 中药熏蒸太空舱 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-3 | 智能按摩机器人 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-4 | 医用红外热成像仪 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-5 | 臭氧治疗仪（中医气针疗法） | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-6 | 全自动酶免仪 | 1 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-7 | 电动翻身床 | 18 | 否 | 5年 |
|  |  | 2-8 | 有创呼吸机 | 2 | 否 | 3年 |
|  |  | 2-9 | 血滤机 | 4 | 否 | 5年 |
|  |  | 2-10 | 磁刺激仪 | 1 | 否 | 5年 |
|  |  | 2-11 | LED 光谱治疗仪 | 1 | 否 | 6年 |

- 商务要求

1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间（交货期）：合同签订后14个工作日

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2. 付款条件（具体支付比例以合同签订时为准）：详见采购合同。

- 售后服务（质保期）：详见采购标的。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是北京市和平里医院和平里医院中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金其他医疗设备采购项目，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见其他技术、服务等要求

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1）供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2）供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3）供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4）供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5）供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6）在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7）货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1）保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函

并加盖单位公章。

2）质量保证期（保修期）结束后，保证所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 其他要求

## 01包

### 品目1-1：人体成分分析仪

一、用途：监测营养状况、体液平衡状况，提供人体成分正常值范围，评价生长发育等。还可以进行肥胖的诊断及治疗监测，筛查骨质疏松等，从而达到预防亚健康的目的。

二、招标参数：

1. 产品资质产品需获得CFDA等资格认证

2．技术要求

2.1 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

2.2计算方法：据实测量

2.3 电极：采用4极8点接触电极

2.4 阻抗测量范围：10Ω-1000Ω

2.5 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内

2.6测试数据范围：体重范围  ≥10kg ，≤270kg；

2.7年龄范围  ≥3岁，≤99岁；

2.8 身高范围 ≥95 cm ，≤220cm。

2.9标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

2.10阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

2.11 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

2.12 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

▲2.13可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、人体成分结果解析报告、成人运动建议、成人膳食建议、食物交换份、成人食谱建议、营养建议

2.14 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

2.15管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

2.16 屏幕可显示QR二维码，和微信小程序进行对接。

2.17显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能

3． 报告纸输出结果：

3.1 包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比

3.2 身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

3.3肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

3.4高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数、水控制、生物电阻抗矢量图分析

3.5细胞外水分比率分析,评分,体型,体重控制,身体均衡评估,节段脂肪分析,节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数),结果解析二维码,电抗,阻抗；节段围度分析。

### 品目1-2：无创呼吸机

1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

2、≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。

▲3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。

4、支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。

5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、容量保证压力支持通气模式VAPS、自主/时控通气+模式S/T+、可升级成比例压力通气模式PPV。

▲6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

7、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持多档手动调节。

8、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

9、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥100L/min。

10、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。

11、屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

12、实时监测并同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。

13、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

14、具备截屏功能，U盘导出屏幕文件。

15、主要设置参数

15.1持续气道正压CPAP：4-25 cmH2O

15.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

15.3支持压力：4-40 cmH2O

15.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

15.5潮气量：50ml—2000ml

15.6呼吸频率：1-60次/min

15.7吸气时间：0.2—5s

15.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

15.9压力上升时间：1- 6档可调

15.10延时升压时间：OFF，1-60min

16、监测参数

16.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

16.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

16.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

16.4病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测；

16.5实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析；

17、报警参数

17.1报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

17.2分级报警和声光报警

17.3气道压力：过高/过低报警

17.4分钟通气量：过高/过低报警

17.5潮气量：过高/过低报警

17.6呼吸频率：过高/过低报警

17.7电源、气源中断报警

17.8电池电量低报警

18、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

### 品目1-3：眼前节测量评估系统

1.	测量数据点≥130,000个

▲2.	角膜厚度测量范围：200-1200μm

3.	采用Scheimphflug单一原理测量角膜前、后表面数据，确保前后表面数据点对点相应

▲4.	自动化采集，扫描速度≥100帧/2秒

5.	三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数

6.	角膜屈光力四维分析

6.1提供全角膜屈光力、净屈光力、模拟屈光力

6.2提供1~8mm范围角膜屈光力

6.3计算模式可选区域和环

6.4计算圆心可选瞳孔中心和角膜顶点

7.	晶体核密度分级，客观量化白内障严重程度

8.	圆锥角膜分级软件：综合考虑角膜前、后表面数据、厚度数据以及最佳矫正视力的全球最新分级法， 客观评估圆锥角膜严重程度

9.	圆锥角膜进展分析软件：基于圆锥角膜ABCD分级方法评估可疑圆锥角膜或圆锥角膜是否存在进展，指导圆锥角膜随访及治疗

10.	能与角膜生物力学设备联机得到综合指数TBI

11.	具备基于角膜厚度的眼压校正功能

### 品目1-4：有创呼吸机

一、整机要求

1.通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证。

2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

▲3.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

4.吸气阀呼气阀外观不同。

5.标配压差式流量传感器。

二、显示要求

1.显示屏≥18英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

2.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。

3.具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

三、呼吸模式及功能

1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

5.自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。

6.具备呼吸同步技术。

7.具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图（或P-V工具）。

8.具有脱机辅助工具。

9.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

四、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.呼吸频率：1—100/min

3.吸呼比：4:1—1:10

4.最大峰值流速：180L/min

5.吸气压力：1—100 cmH2O

6.PEEP：0—50 cmH2O

7.吸气时间：0.1—10s

8.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

9.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

10.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

五、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

2.可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O

3.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

7.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。

8.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

六、报警参数

1.气道压力：过高/过低报警

2.分钟通气量：过高/过低报警

3.潮气量：过高/过低报警

七、系统功能要求

1.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

2.实时气源压力电子显示。

3.具备一体化模块插件箱。

4.≥90分钟内置后备可充电锂电池。

5.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

### 品目1-5：激光/强脉冲光系统

1.光源物质：氙灯

2.强脉冲光工作波长为400nm-1200nm

3.具备波长：≥6种滤光片

▲4.滤光片支持热插拨技术，且系统可自动识别滤光片

5.强脉冲光具备脉冲波形技术

6.一次发射脉冲个数：1-3个脉冲可调节

7.蓝宝石导光晶体尺寸值：≥5cm2 ，并且具备两种以上的大小可选择

8.脉冲能量密度：强脉冲光≥30J/ cm2,步进增量调节

9.脉冲宽度：4-20ms，可调节，非固定脉宽

10.脉冲延迟：5-150ms，可调节

11.强脉冲光脉冲重复频率：≥1HZ

12.手具治疗按钮个数：≥3个

13.具备激光功能

14.冷却方式：具备蓝宝石导光晶体自动恒温接触式技术

15.基于Windows系统操作界面

16.非钥匙方式开机，开机自动检测系统

17.系统操作可根据皮肤类型，病变病症，病变深度自动生成预设治疗参数

18.系统可保存用户设定的预设参数

### 品目1-6：骨科手术床

一 、主要技术参数

1、电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件。

2、手术床台面功能：

2.1 具备电动升降、电动头脚倾、电动左右侧倾、电动背板上下折、腿板手动上下折功能。

2.2 具备一键式折刀位，一键式反折刀位。

2.3 手术床具备前后倾/侧倾联合调整功能

2.4配备脚踏板机械刹车。

3、手术床电动控制系统：

3.1 具备两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统，二套系统独立运行，每套系统均可设置手术床的各种体位及显示电池电量。

3.2 有线遥控器：需具备夜光型触摸键盘，遥控器具备一键回“0”功能，开锁状态下具有键盘自动保护功能。

3.3 台柱控制面板：用于应急或辅助控制手术床调节。

3.4 具备头腿互换后功能，且可以电动切换方向。

4、供电方式：充电电池供电，充电一次至少可用五天，充电电池无需保养和维护。

5、材料：

5.1 床板由可透X光的高分子材料制成。

5.2 底座外壳：外壳由不锈钢或强化玻璃纤维复合材料制成，不易生锈。

▲5.3、床垫：采用分层泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm。

5.4 手术床防水等级≥ IPX4。

6、手术床床面具有水平移动功能，中心位置向头侧水平移动距离≥300mm

7、腿板、手板：

7.1分体式腿板，可拆卸，腿板具备外展功能。

7.2腿板上下折需具备气弹簧助力结构。

7.3万向关节手板，可实现手板的上折、下折以及各个角度的调整。

8、手术床配有4个移动脚轮，脚轮直径≥120mm。

9、手术床背板：上、下背板两部分组成，可以通过不同的组合方式。

10、在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度≤600mm，通过床面调节可低至≤520mm。

11、手术床物理参数：

11.1 最大承重：≥360 Kg。

11.2 手术床长度（含有头板）≥1950mm。

11.3 手术床宽度：≥540mm（不含边导轨）。

11.4 纵向倾斜（头脚倾）：≥25º。

11.5 侧向倾（左右倾）≥±15º。

11.6 背板（上下）：≥+70º/-40º。

11.7 腿板上下折：≥0º/-90º。

11.8 腿板外展：≥60°。

11.9 垂直移动距离：≥350mm。

二 、配置

1、手术床 1台

2、头板1个

3、背板（延长板）1个

4、分体式腿板1套

5、有线遥控器1个

6、手板1对

7、麻醉布帘架1套（包含麻醉架、水平转动收缩杆、夹头，各1个）

8、骨科牵引架1套

9、头托1套（颈椎）

### 品目1-7：手术床

一、主要技术参数

1.1、手术床电动类型：电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件

1.2、驱动方式：床台面升降，头脚倾和侧倾均由独立的液压缸液压驱动

1.3、遥控器要求：

1.3.1、按键操作方式：采用全功能轻触式设计

1.3.2、 背景灯：夜光型遥控器，控制按钮带有背景灯

1.3.3、手术床带有头脚互换功能，并在遥控器上有正向和反向体位专用按钮。

1.3.4、手术床台面电动功能有升降，头脚倾，左右侧倾，背板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；可手动腿板上下折、头板上下折；采用脚踏板机械刹车。

1.4、控制系统在开锁状态下键盘自动保护

1.5、具有一键还原功能，手术床处于任何体位时可以一键式恢复到水平位置

1.6、供电方式≥2种，必须包含蓄电池组和交流电源。

1.7、提供至少两套独立电子操作系统，必须包含一套手持式遥控器，另一套为手术床床体上的操作控制面板，每套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行

1.8、床体材质：床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为镍铬合金材料制成：达到IPX4或以上级别

1.9、手术床床板由透X光的高分子材料制成，床板下全程可插入X光片盒

1.10 底座外壳采用非金属高强度复合材料制成。需经过绝缘处理，避免术中电流击伤

▲1.11、配有4个双盘大直径万向轮：直径≥125mm，万向轮可切换成定向轮

1.12、头板插入延长板时有解锁柄和操作螺栓双重固定方式

1.13、背板由单独可拆卸的上背板和下背板两部分组成，可以通过不同的组合方式，满足患者侧卧位时对胸外科和泌尿外科手术暴露术野的要求。

1.14、腿板可实现外展功能180°的同时下折90°的功能

1.15、腿板外展为按钮式一键外展

1.16、两只腿板内侧角都有切面处理

1.17、手术床具有水平移动功能，水平移动距离≥300mm

1.18、床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，总厚度≥80mm，接缝采用焊接工艺。具有X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸等特性

1.19、床垫记忆层≥60mm：具有智能化自动塑行及记忆功能，按患者体形进行塑形。

1.20、床垫减压层≥20mm

▲1.21手术床可进行前后倾≥25°，同时左右倾斜≥15°。

1.22、每个麻醉屏架配两个水平转动收缩杆，单个长度≥300mm，通过旋转按钮固定于麻醉杆上，可以围绕麻醉杆360度旋转，180度打开，扩展麻醉单巾空间。

1.23、具有多种原厂手术床附件

1.24、最低高度≤600mm，高度调节范围≥350mm

1.25、床面长度：≥2000mm

1.26、床面宽度：≥500mm

1.27、头倾、脚倾最大角度：≥25^∘

1.28、左倾、右倾最大角度：≥15^∘

1.29、安全承重：手术床安全承重≥360kg，边导轨安全承重≥20Kg

1.30、标准头板上折最大角度：	≥45^∘,下折≥60°

1.31、背板上折最大角度：≥70°，下折≥40°

1.32、腿板上折最大角度：≥0^∘，下折≥95°

二、设备配置

1、手术床1台。

2、头板1个。

3、背板（延长板）1个。

4、分体式腿板1套。

5、遥控器1个。

6、手板1对。

7、麻醉布帘架1套（包含麻醉架、水平转动收缩杆、夹头各1个）。

8、头托1套（眼科）

## 02包

### 品目2-1：智能艾灸机器人

一、参数

1、额定使用电源：～220V，50Hz

2、额定输入功率：≥1000VA

3、灸垫尺寸：≤60mm。

4、穴位识别：设备具有智能识别和手动识别两种穴位识别方式。

5、艾灸模式：治疗开始后，可选择回旋灸、悬浮灸、雀啄灸、循经灸四种不同的艾灸模式。

6、红外光性能

6.1红外光波长范围580nm～1050nm；

6.2红外光工作面表面温度：最小为140℃，允差﹢30℃～-5℃，最大为220℃，允差+5℃～-30℃；

7、艾灸性能

7.1加热温度调节：最小为100℃，允差±10℃，最大为160℃，允差±10℃，级差10℃；

7.2治疗温度：治疗温度≤60℃。

7.3温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置。

8、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s；开机默认30min；

9、工作噪音：正常工作时的噪音≤60dB(A)。

二、配置

1.主机 壹台

2.电源线 壹根

3.熔断器 贰个

4.六角扳手 贰个

5.使用说明书 壹份

6.合格证 壹份

7.保修卡 壹份

8.装箱单 壹份

9.产品培训验收报告 贰份

### 品目2-2：中药熏蒸太空舱

一、参数

1、外形尺寸（长宽高）：1730×830×1300mm，允差±10%。

2、额定输入功率：≥2500W。

3、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

4、座椅高度调节：0～100mm可调。

5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗结束有提示音，加热装置自动断电。

6、上水方式：自动，加液量：≥5L，液位实时显示。

7、具有雾化功能：单区雾化量≥40mL/h。

8、具有臭氧消毒功能。

9、微电脑控制操作系统，并有超温保护功能、具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、治疗结束自动提示。

10、≥7英寸液晶触摸控制，具有音乐播放功能。

▲11、具有水压力按摩系统。

12、配备多功能花洒淋浴头。

13、治疗机防干烧装置：具备并有提示信息。

14、具有双重超温保护功能。

二、配置

1.主机 壹台

2.药袋 壹包

3.量杯 壹个

4.进水管 壹条

5.排水阀 壹个

6.雾化排水阀 壹个

7.内六角扳手 壹个

8.空气清新剂 壹个

9. 1米软管 壹个

10.熔断器 贰个

11.使用说明书 壹份

12.合格证 壹份

13.保修卡 壹份

14.装箱单 壹份

15.产品培训验收报告 贰份

### 品目2-3：智能按摩机器人

一、主机一般参数

1、机械臂工作半径：50mm～850mm，允差±10%；

2、机械臂额定负载：3kg，允差±10%；

3、大气压力范围：700 hPa～1060 hPa；

4、额定电源：～220V，50Hz；

5、额定输入功率：≥300VA。

二、主机性能参数

a)振动速度四挡可调：分别为1800rpm、2200rpm、2600rpm、3000rpm，允差±5%。

b)振动幅度：按摩头振动幅度A：≥6mm。

c) 工作时间：工作时间：1min～60min可调，级差1min，允差±2%。

d)语音播报功能：治疗过程中具有语音指引功能。

e)急停功能：用户可通过急停按钮，紧急停止治疗。

f)工作噪声：≤60dB（A）

g)推拿方式：揉、拨、推、按、振

三、配置

1.主机 壹台

2.电源线 壹根

3.熔断器 贰个

4.按摩头 贰陆个

5.使用说明书 壹份

6.合格证 壹份

7.保修卡 壹份

8.装箱单 壹份

9.产品培训验收报告 贰份

### 品目2-4：医用红外热成像仪

一、参数

1、探测器类型：氧化钒非制冷红外焦平面探测器。

2、视场：水平与垂直方向均为50°，误差≤：±20%。

3、分辨率：≥640×512。

4、热灵敏度（NETD）：≤0.05℃。

5、波段：8～14μm。

6、测温准确度：≤0.4℃。

7、瞬时视场：水平和垂直均≤2.5mrad。

8、帧频：≥25Hz。

9、测温范围：25～40℃。

10、温度测量重复性：≤0.2℃。

11、对焦：自动/手动对焦。

12、数据传输：支持千兆网高清传输。

▲13、云台控制：可自由操作云台的上下左右旋转，左右0～350°，上下±35°。

14、高度控制：可自由控制测温设备取景高度，行程470mm，允差±10mm。

15、档案管理：包含登录、记住密码、修改密码、患者管理、医生管理、科室管理、医院信息设置。

▲16、红外测温：包含≥20种伪彩，层析功能，自动/手动快门校正，标点管理，图表分析，标点报警设置，层析报警、语音报警及自动抓图。

17、诊断：包含标点温度曲线图和层析功能，可直接勾选图例到诊断结果，勾选后的结果支持编辑，测温图像可自由选择。

18、报告：评估报告包含用户基本信息，测温图像，标点温度数据，诊断结果，诊断人和诊断日期等元素。编辑支持重新测温诊断，支持预览界面直接编辑诊断结果。

19、图例管理：支持自定义添加/编辑图例、从报告列表中添加图例。

20、系统设置：包含主题颜色、字体大小、环境信息设置和设备信息显示。

21、权限管理：具备。

22、支持自动更新和离线更新。

二、配置

1.主机 壹台

2.显示器 壹台

3.打印机 壹台

4.电源线 贰根

5.无线键盘鼠标 壹套

6.熔断器 贰个

7.使用说明书 壹份

8.合格证 壹份

9.保修卡 壹份

10.产品培训验收报告 贰份

11.装箱单 壹份

### 品目2-5：臭氧治疗仪（中医气针疗法）

一、参数

1.双出气装置，操作人员自行选择出气方式（自动或手动）;定时出气（1-9分钟连续出气），适合做臭氧水，套袋疗法

2.设置开机密码；

3.开机确定即可取气，无需预热等待

4.开机自动系统具备管路，压力，浓度功能测定

5.开机管路自动消毒；管路压力自动调节，压力实时监测，适用于任何医用氧气源；

6.≥7英寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制；

7.电压：220V±10%

8.频率：50H±1H

9.医用臭氧输出浓度：0-80/L（连续可调）

10.医用氧气流量：2L/min

11.医用臭氧输出流量：1L/min

二、配 置

1.主机	1台

2.电源线	1根

3.使用说明书，资质	各1份

4.医用氧气导气管	1根

5.取气过滤器	(一次性易耗品)

6.T2AL250V 熔断器	2个

7.格证	1个

8.售后服务承诺书	1份

9.设备验收单	1 份

### 品目2-6：全自动酶免仪

1、功能：全自动完成ELISA实验，包括样本自动扫描、加样本（包括加样本及样本稀释）、加阴阳性对照、加质控品、加试剂、微板自动转移、振荡混匀、孵育、洗板、判读、结果分析。

2、加样工作舱机械臂

▲2.1加样工作舱机械臂：具备≥2个机械臂

2.2加样通道：≥8个加样通道。

2.3非等间距加样：相邻2个加样通道可分开最大间距≥300mm，最小间距≤9mm；

2.4加样吸头：一次性加样吸头，容量≥1000ul，杜绝使用钢针。

2.5加样精度：加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；加样量为1000ul时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%；

2.6抓手工作模式：抓手的上下（Z方向）运行采用≥1根螺旋丝杆传动。

3、平台载架系统：

3.1样本位：可同时加载装载样本数≥190个；

3.2标本条码扫描：具备≥1个自动标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码。

3.3通用试剂槽：采用长宽尺寸均＜14cm的提篮式试剂槽，至少为7个50ml试剂盒/槽。

3.4提篮式试剂槽：提篮式试剂槽内置≥1个金属提手，金属提手上具备≥2cm孔径的提环。

3.5试剂盒：可检测试剂名称。

3.6试剂位识别：具备。

3.7质控槽：采用长宽尺寸均＜14cm质控槽，可摆放质控瓶≥40个/槽。

3.8组合式质控槽：具备≥4种孔径的橡胶座组合，至少满足直径为φ12.3mm、φ16.4mm、φ19mm、φ22.2mm等不同直径的质控瓶、对照瓶。

3.9振荡孵育模块：每个振荡孵育模块集成3个功能于一体，包括微板加样、振荡混匀和控温孵育。

3.10振荡孵育模块数量：≥8个振荡孵育模块。微板从加样到孵育步骤不需移板，孵育时自动加盖密封孵育。

3.11振荡孵育功能：振荡孵育模块具备同一块微板在避光孵育时，同时实现振荡功能，满足特殊ELISA试验所需。

4、洗板机

4.1洗板机数量：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。

4.2洗板残留量：洗板清洗残留液量≤1μ/孔。

4.3洗板头：挂式洗板头，不需拆卸螺丝即可进行维护。

4.4洗板头运行方式：洗板时，微板托盘静止不动，由洗板头做横向和竖向2个方向移动，其中:洗板头横向移动范围≥120mm，竖向移动范围≥20mm。

4.5每个洗液瓶具备≥1个磁铁，用于霍尔感应检测洗液名称。

4.6洗液实时监测：内置≥4个称重电子天平实时检测每个洗液瓶的液量，并实时显示在软件界面；洗液瓶液量不足时，自动切换到备用洗液瓶不需人工干预。

4.7洗液壶管理：洗液瓶采取≥3层抽屉式层叠立体摆放。

5、酶标仪

5.1酶标仪：酶标仪有独立的注册证，可以脱离主系统软件单独使用。

5.2酶标仪摆放区域：酶标仪位于加样工作舱，与加样机械臂在同一工作舱，确保加完终止液的微板可立即判读。

5.3测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读。

5.4滤光片：至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。

5.5LED光源：酶标仪采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。

6、软件

6.1运行环境：全中文操作软件，能在Windows 10或以上的操作系统运行。

6.2系统对接：操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接。

7、其他

7.1使用期限：设备使用期限≥10年。

### 品目2-7：电动翻身床

一、参数

1.规格：

（1）床板长≥1950mm，床面宽≥900mm

（2）全长≥2200mm，全宽≥1000mm

（3）自带隐藏式延长框架≥2300mm

（4）安全载重≥220kg。

2.功能：

（1）体位调节功能：背部上升0- 75°；膝部上升0-45°；高低升降 482-862mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

3.床整体

（1）床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。每块床板背后双加强结构；床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计。 床板连接处加装金属耐磨垫套。床板连接活动处使用带螺纹胶螺丝，所有的螺丝都经过盐雾试验和耐酸碱性测试。

▲（2）金属表面经过多道工序处理，采用多道工序（电泳＋粉末）复式喷涂。涂膜厚度≥78μm、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈。

4.头脚板：采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型；头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计护栏：

（1）四片式分体式升降护栏，有效高度（床板离护栏顶端高度）≥430mm；

（2）前后护栏均设置角度显示器，护栏上标注30刻度线，明确背部升起30度的角度

（3）后侧护栏上设置病床最低位显示灯。

（4）后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。

（5）护栏采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型。

5.控制器：全床≥3个控制。

6.具备床下夜灯。

7.床板两侧，各设置手动CPR装置1套。

8.床板两侧，共设置8处束缚装置。

9.床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。

10.床四角各设置2个点滴杆插孔。

11.脚轮： 125mm直径医用双面脚轮；具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；床尾侧设置刹车踏板≥2个。

12.具备配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

13.具备紧急急停开关，可一键切断整床所有电动操作。

14.床垫：

（1）尺寸：≥1910长*910宽*120高

（2）外套：表面TPU薄膜复合，防水透气，可透X光经防霉、抗菌处理，可抵抗病菌，阻挡血融病原菌

（3）内芯：适合人体曲线的软硬双层记忆海绵

二、配置清单（单台）

1、冷轧钢喷涂床架   1台；

2、分体式升降护栏（含护士控制面板） 4片

3、树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸） 1套；

4、专业医用电机  4只；

5、电动及手动CPR装置 1套

6、手持式遥控器 1只；

7、延长床架   1套

8、医用双面脚轮  4只；

9、中控锁装置   1套 ；

10、床垫止滑器   5个；

11、床侧引流袋挂架  4组；

12、标准输液架插孔8个；

13、具备蓄电池

14、防撞轮装置  1套；

15、床垫       1张；

### 品目2-8：有创呼吸机

一、概述：

1.中文操作界面，内置全本中文操作指南，可根据上下文检索

2.≥15英寸高亮液晶触摸屏显示，可自定义界面

3.顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池

4.气动电控型呼吸机

5.智能吸痰功能：吸痰前后均提供纯氧3分钟

▲6.呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标传感器；随机配备不少于5个流量传感器

7.具有USB接口，可导出屏幕截图，可导出/导入呼吸机个性化设置，可输出监测数据（趋势、表格、记事本）

8.呼吸机设定技术指标：能根据病人理想体重机器自动设定合适的通气参数

9.呼吸机主机具有通气状态小屏幕，可显示分钟通气量及吸氧浓度

二、通气模式

1.CMV 间歇正压通气

2.A/C 同步间歇正压通气

3.SIMV同步间歇指令通气

4.SIMV+ PSV 同步间歇指令通气+压力支持

5.CPAP/PSV 持续气道正压、压力支持模式

6.容量支持通气自主呼吸VS

7.双水平气道正压通气

8.压力限制通气

9.自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

10.容量保证功能，压控模式下保证潮气量。

11.高流速氧疗功能, 并提供≥60L/min持续流量，具备吸气压力监测Pmax

12.可选择单或双回路进行氧疗功能，双肢呼吸管路可同时适用有创呼吸模式、无创呼吸模式和高流速氧疗模式

13.可设置氧疗时压力限制反馈调节

三、通气参数

1．通气频率：1 - 150次/min

2．潮气量：20 - 3000 mL

3．吸气流速：2 - 120L/min

4．吸气峰压：3- 95 cmH2O

5．呼气末正压PEEP：0－50cmH2O

6．压力支持上升时间 ：0 - 2s

7．氧浓度（FiO2）：21-100%

8．触发灵敏度：0.2 - 15L/min

9．峰流速≥180L/min

10．窒息通气间隔：5-60秒

11．叹息PEEP：0 ~ 20cmH2O，叹息时间间隔20秒-180分钟

四、监测项目

1.气道压力监测包括：平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力，氧疗平均气道压

2.流量监测包括：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量

3.潮气量监测：吸入/呼出潮气量

4.呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率

5.肺力学参数监测：气道阻力、肺顺应性、患者阻力、弹性阻力、肺膨胀系数C20/C

6.氧浓度监测

7.可监测气管插管尖端压力并显示波形

8.口腔闭合压P 0.1，可自动测量，并生成趋势图

9.内源性PEEP操作完毕后，直接显示气体陷闭量等监测参数

10.最大吸气负压，浅频呼吸指数

11.监测三种呼吸环、呼吸监测趋势图不小于240小时

12.肺复张趋势回顾

五、报警项目

1.报警信息以中文显示并提供报警原因及报警问题处理操作提示

2.气道压力（高/低）报警

3.呼吸频率（高/低）报警

4.吸入潮气量过高报警

5.分钟通气量（高/低）报警

6.窒息报警

7.吸入氧浓度（高/低）报警

8.管道脱落/泄漏报警

9.吸入气体温度过高报警

10.机器故障报警

### 品目2-9：血滤机

1、控制系统：

1.1、彩色液晶触摸显示屏≥13英寸，中文操作界面。

1.2、处方保存功能，可一键调出已存处方。

1.3、流速范围设定：

1.3.1、血流流速设定范围：10～400mL/min；

1.3.2、置换液流速设定范围：10～7000mL/h；

1.3.3、透析液流速设定范围：10～7000ml/h；

1.3.4、净超滤：0～1850ml/h；

1.3.5、可进行液体加温或血液加温，设定范围：35～38℃；

▲1.4、压力监测：

1.4.1、具有动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压监测功能。

1.4.2、动脉压监测范围：-250mmHg～+400mmHg。

1.4.3、静脉压监测范围：-45mmHg～+330mmHg。

1.4.4、滤器前压力检测范围：-45mmHg～+400mmHg。

1.4.5、滤过液压力：-300mmHg～+350mmHg。

2、治疗模式：具备SCUF、CVVHDF、CVVH、CVVHD、HP、TPE等模式。

3、安全系统

3.1电气安全：防除颤CF最高等级。

3.2具备超声检测气泡装置，可检测单个汽包容积≥20 ul。

3.3具备漏血探测器

3.4具备漏液探测器，监测漏液精度≤50ml

3.5具备抗静电装置：避免ECG（心电图）干扰

4、驱动泵：≥6个。

5、抗凝：

5.1、肝素抗凝：

5.1.1、抗凝器容量范围：20ml或50mL.

5.1.2、连续输注模式流速调范围：0，0.5～20mL/h。

5.1.3、一次性追加量：0.5～9.9ml；

5.2、可进行枸橼酸抗凝：

5.2.1、注射器容量范围：50mL。

5.2.2、钙浓度范围：1mmol/L

5.2.3、在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。

5.2.4、CVVHDF治疗模式下,可同时使用乳酸盐透析液和碳酸氢盐溶液

6、具备自动除气壶，半自动除气、自动液面调整

7、平衡秤：数量：≥4个，单秤最大承重：≥10kg。

8、一体化预连接管路，全自动安装、预充、安全测试。上机自动视觉检测配套部件

9、具有后备电池，电池充满电可维持治疗≥30min。

10、 软件智能调节废液泵转速，脱水量PFR自动补偿功能。

### 品目2-10：磁刺激仪

1.适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。

2.主机：

2.1.外观结构：一体式主机

2.2.冷却系统：液态内循环冷却系统

2.3.操作系统：笔记本电脑承载管理软件

2.4.刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T

2.5.磁感应强度稳定输出允差：±5%

2.6.磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s

2.7.脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs

2.8.输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs

2.9.输出脉冲频率：0.1Hz~100Hz可调

2.10.脉冲频率允差值：≤2%

2.11.电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥4000VAC。

3.安全预警：

3.1.当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

3.2.在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。

3.3.可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

4.刺激线圈：

4.1.标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激

4.2.线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型

4.3.可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型；

4.4.可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型

4.5.具有电动吸液和电动排液功能。

5.软件功能：

5.1.可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

5.2.可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案。

5.3.实时线圈温度显示。

5.4.可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

5.5.可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档。

6.检测模式：

6.1.检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。

6.2.检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

6.3.具备自动计算神经传导时间功能。

6.4.具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

6.4.1.通道数：2通道

▲6.4.2.采样率：≥100KHz

6.4.3.传输方式：有线传输。

6.4.4.最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz。

7.刺激模式

7.1.单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

▲7.2.支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。

7.3.支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31000ms~31000ms内可调，步长1ms。

7.4.定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：≤±10%。

7.5.内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

7.6.能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。

7.7.治疗方案提供详细图文描述，配合专利定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。

8.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

9.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

10.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。

11.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

12.支持扩展经颅磁刺激随动导航系统

13.开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

### 品目2-11：LED 光谱治疗仪

1.工作电压：AC 100-240V  50/60Hz

2.照射方式：连续照射、脉冲照射(2HZ  5HZ  10HZ三挡可选）

3.有效照射面积：≥900cm²

4.输出波长：红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；黄光590nm±10nm；红外光830nm±10nm；绿光525nm±10nm

5.有效辐照强度：红光：≥100mW/cm²；蓝光：≥100mW/cm²；黄光：≥40mW/cm²；红外光：≥100mW/cm²；绿光：≥100mW/cm²

6.治疗头光源数量：≥1400颗

7.时间设置：连续工作时间≤99min，定时误差不大于设定值的±2%

8.移动支架：多功能阻尼式悬臂支架，升降距离0～45cm±2cm

9.治疗头转动角度：360°

▲10.治疗头类型：红光、蓝光、黄光、红外光、绿光一体式

11.光源采用大功率SMD矩阵光源

12.采用≥10.4寸液晶全触摸式操作界面

13.具备时间和剂量双工作模式，具有连续照射或脉冲照射两种工作模式

14.具备辐照强度校准系统

15.具有AI智能温控功能，实时监测被照射部位温度

16.具有红外测距功能

17.可设定多种治疗方案预存功能，一键选择

18.治疗方案支持预设多种光源同时点亮或顺序点亮

19.自由伸缩悬臂系统设计

20.设备具有温度保护

- 拟签订的合同文本

（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）

采购合同

合同编号：11010125210200019292-XM001-XXX

甲方（买方）: 北京市和平里医院

地址：北京市东城区和平里北街18号

电话：010-58043073        传真：010-58043073

乙方（卖方）：

地址：

电话：010-    传真：010-

兹经甲方（买方）同意购进、乙方（卖方）同意出售下列货物（设备），并按下列条款签定本订货合同：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 生产厂家及产地 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请与注册证一致 | 请填写全称 | 与注册证一致 |  |  |  |  |
| 金额（大写）： |  |  |  |  |  | 合计：¥ |  |

1.生产厂商及产地（生产国别）：生产厂商的具体名称：、产地（生产国别及具体城市）：、厂家联系人：、联系方式：、乙方联系人：、联系方式：、注册证号/备案号：：。

2.发货时间：合同签订后14个工作日。

3.交货地点：北京市和平里医院。运费、保险费等由乙方（卖方）承担，货到甲方所在地之前的运输风险包括货物损坏、灭失等由乙方（卖方）承担。

4.付款方式：合同签订后5个工作日内，甲方（买方）以支票的方式向乙方（卖方）支付合同总价100%的合同款。

5.安装、验收与培训

（1）乙方（卖方）派工程师与甲方（买方）有关人员一起负责验收。验收标准为：确保购买的货物（设备）是甲方在采购时所要求达到和符合的性能指标以及配置要求，保证甲方使用的医疗器械符合中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械管理条例》及相关法规的要求，不符合上述要求的医疗器械，甲方不予验收，按退货处理。

（2）乙方（卖方）工程师负责免费安装调试至甲方能够正常使用。

（3）如需要连接HIS、LIS、PACS等信息系统，由乙方（卖方）承担接口费。

（4）如需要计量检测，由乙方（卖方）承担首次计量检测费用。

（5）如需要性能验证，按医院实验室要求，进行性能验证（定性和定量），由乙方（卖方）承担仪器性能验证终生检测及相关费用。

（6）安装调试完毕后，符合医疗器械国家标准和行业标准进行验收。验收合格后甲乙（买卖）双方代表共同在验收书上签字；在验收书签字前，该设备不作为临床使用。

（7）验收合格并签字后，乙方（卖方）工程师负责对买方的直接使用者进行免费的现场培训；培训时间为N小时，直到临床使用人员完全掌握为止。

6.保修及侵权处理

本合同所规定设备质量保证期为N年，从验收合格后之日起计算。N年内的维修及更换配件等不收取任何费用，N年后只收取配件费。

- 软件终身免费升级，免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

（3）设备发生故障，乙方（卖方）在接到买方通知后的N小时内响应，N小时内赶到现场进行维修，维修期间负责提供备用机供甲方（买方）使用。

（4）乙方（卖方）对设备提供终身预防性保养服务，保养时间为每N保养一次。

（5）人为原因造成的设备故障或损坏不在保修范围。

（6）甲方使用乙方货物时，如被他人投诉侵权，一切后果及责任、费用由乙方承担。

7.特别约定：

如乙方违反与本合同连带签订的《廉洁购销合同》约定的相关条款，甲方有权单方终止本合同。

8.争议解决方式：

在执行本合同过程中所发生的一切争议，由双方共同协商解决；如不能协商解决时，应向买方所在地北京市东城区人民法院提起诉讼。

9.本合同一式肆份，甲方（买方）执叁份，乙方（卖方）执壹份，签字盖章后生效。

10.其他：附件1：产品配置清单；附件2：产品售后服务承诺书；附件3配件价格清单；附件4：中标通知书。

以下无内容。

| 甲方（买方）: | 北京市和平里医院 | 乙方（卖方）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人签字： |  | 法人签字： |  |
| 授权代表签字： |  | 授权代表签字： |  |
| 日期： | 年 月 日 | 日期： | 年 月 日 |

附件1

产品配置清单

附件2

产品售后服务承诺书

（厂家售后服务承诺）

附件3

配件价格清单

附件4

中标通知书

北京市和平里医院廉洁购销合同

甲方：     北京市和平里医院

乙方：

为贯彻落实中央、市关于治理商业贿赂文件精神，进一步加强医院行风建设，规范医疗器械及物资购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等有关法律法规，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》，严格执行上级纠正购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，必须“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。双方应严格执行甲方招标采购制度及有关管理规定进行购销医用设备、医用耗材、物资等产品。

二、甲方应当严格执行医疗器械购销合同验收、入库制度，对采购医疗器械产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向医院院长办公室反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医疗器械产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗器械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院、门诊、医技科室等推销医疗械器产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、购销双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿等不廉洁行为，做到廉洁自律，如出现有违法违纪行为，一经查实，除依法依规处理外，上报卫生健康行政部门。乙方公司及法人代表一律进入“黑名单”，凡在“黑名单”上公布的经营公司（或生产厂家），在五年内不得在甲方经销产品。

九、本合同作为医疗器械产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检部门执一份，并从双方盖章之日起生效。

注：采购合同编号：，医用设备名称：，采购金额：元。

甲方（盖章）：北京市和平里医院  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年   月   日                    年   月   日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

— 、资格证明文件格式

投标文件（ 资格证明文件） 封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

  - 营业执照等证明文件

  - 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：	年	月	日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

  - 中小企业政策证明文件说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

- 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

    - 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名                       称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元 1，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名 称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日 期：

    - 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为	的	项目（填写采购项目名称）中  包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：			 日期：	年	月	日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标

无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在	（采购项目名称）（项目编号/包号为：	）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

      - 分包内容：	。

      - 分包金额：	，该金额占该采购包合同金额的比例为	%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：		乙方（盖章）：

日期：	年	月	日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标 文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

  - 联合协议（如有）

联合协议

、 	 及 	就“	（项目名称）”	包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由	牵头，	、	参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。五、 	负责	，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。六、 	负责	，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 	负责	（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为	元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

- 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元；

- 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元；

（…） 	为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：	。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：		联合体成员名称：

盖章：		盖章：

联合体成员名称：	 盖章：

日期：	年	月	日

注：

- 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

- 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

  - 其他特定资格要求

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，投标人须提供书面声明和证明材料：

投标人具有合法的医疗器械经营资格书面声明（格式）

北京国际贸易有限公司：

我单位参与      项目（招标编号：      ）第      包投标的 （投标产品名称）属于医疗器械分类管理中的第       类医疗器械，对应的医疗器械经营范围为（医

疗器械管理类别、分类编码及名称），我单位具有该产品合法的医疗器械经营资格。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责，并随声明附上相关证明材料。如有虚

假，将依法承担相应责任。

投标人名称：           （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：       （签字）

日期：

注：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，

属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；

投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有

《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

### 5.供应商信息表

供应商须填写以下信息（内资企业无需填写外商投资国别）：

| 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商信用代码： |  |  |  |
| 供应商注册地址： | （需与营业执照上注册地址保持一致） |  |  |
| 供应商联系人： |  | 供应商联系电话： |  |
| 供应商规模： | □大型企业 □中型企业 □小微企业 □其他 （外国供应商不能填写中型企业和小微企业） |  |  |
| 供应商所属性别： | □女 □男 （指供应商持股份额男性女性占比大的性别） |  |  |
| 外商投资类型： | □外商单独投资 □外商部分投资 □内资 |  |  |
| 外商投资国别（如有）： | □欧资企业 □美资企业 □日资企业 □其他 |  |  |
| 供应商特殊性： | □监狱企业 □残疾人福利企业 □其他 |  |  |

二、商务技术文件格式

投标文件（ 商务技术文件） 封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就	（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

- 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起	个日历日。

- 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充条款（如有）：	。与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址		传真	 电话		电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：	年	月	日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人	（姓名）系		（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托		（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改	（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：		 委托代理人（签字或签章）：

日期：	年	月	日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：	年	月	日

附：被授权人在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：		项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：		 日期：	年	月	日

北京市政府采购项目公开招标文件示范文本

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：	 项目名称：	报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 |  | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一社会 信用代码 | 制造商规模 | 中小企业声明函页码 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，   指拥有制造商    51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是 多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

62

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：	 项目名称：	报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

- 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：		 日期：	年	月	日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：		项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：	年	月	日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：		项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：	年	月	日

- 中小企业证明文件说明：

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目   名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企       业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额为

元 ，

1万	属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企          业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目   名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业     为（企业名称），从业人员	人，营业收入为   万元，资产总额

为

元

1万	，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业     为（企业名称），从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日 期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为	的	项目（填写采购项目名称）中  包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

- 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，

则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

- 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式

    - 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：		 日期：	年	月	日

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在	（采购项目名称）（项目编号/包号为：	）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

      - 分包内容：	。

      - 分包金额：	，该金额占该采购包合同金额的比例为	%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：		乙方（盖章）：

日期：	年	月	日

注：

- 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

- 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

- 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

#### 9.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

    - 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

    - 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

#### 9.2 医疗器械注册证、制造商授权书情况一览表

1、如本包中有不属于医疗器械产品的设备，供应商需提供证明文件或做出相关书面说明。

2、如所提供的医疗器械注册证型号、分项报价表、制造商授权书载明的型号等不一致，供应商需提供证明文件或做出相关书面说明。

以上1-2条均需加盖供应商公章，如所填信息不实或者未提供证明文件或未做出相关书面说明，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。

3、供应商须完善以下表格内容：

| 品目号 | 品目名称 | 所投设备 是否为进口产品（是/否） | 提供的制造商授权书（进口产品）所对应的页码 | 所投设备是否属于医疗 器械产品（是/否） | 提供的医疗器械 是几类医疗器械 | 提供的医疗器械 注册证所对应的页码 | 根据本附件第1-2条有关证明文件或者书面说明的要求（如适用），投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |

#### 9.3投标产品明细表（1）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________

供应商须完善以下表格内容：

| 采购品目 | 采购品目编号 | 中标供应商名称 | 企业类型 | 中标供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 产品类型（国内、进口 ） | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | （车辆类）车辆属性(如适用) | （服务类）服务类型(如适用) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大型企业/中型企业/小微企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：______                    日期：_____年______月______日

注：此表内如有不适用项目请填“/”,不得删减内容。

#### 9.3投标产品明细表（2）

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 型号 | 数量(台/套/张) | 单价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 9.4 业绩一览表（格式）

招标编号：

包号：

| 序号 | 品目名称 | 制造商名称 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（台/套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。

2.投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明

材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

### 10.制造厂家的授权书（如适用）

对于接受进口产品投标的品目且投标人以进口产品参加投标时，如投标货物非投标

人所有或制造，投标人投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投

标品牌产品授权书，授权书中须要注明项目名称、招标编号、货物名称、品牌及型号，

授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商）授权书格式，也可投标人自

行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书，投标人还须提供制造商给予境内总代理的

正式授权文件的复印件，以证明所供货物来源的可靠性。

致：北京国际贸易有限公司

我方（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方  （项目名称） 项目第　（项目编号）　号招标文件要求由我方办理的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　（供应商名称）　办理我方为完成上述各项事宜所必要的手续，其具有履行、替换或者撤销有关事宜的权利。兹确认　（供应商名称）　或者其正式授权代表针对本项目  （货物名称）、（品牌及型号） 依此合法地办理一切事宜。

（4） 我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　（供应商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人职务和部门：

签字人签字：