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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011226210200022165-XM001
[bookmark: _Hlk241588925][bookmark: _GoBack]2.项目名称：漷县卫生院购置医疗设备项目
3.项目预算金额：275.5万元
4.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]包号
	标的名称
	数量
	分包最高限价
（万元）
	简要技术需求或服务要求
	是否允许进口

	[bookmark: _Hlk241573469]01
	多普勒超声诊断仪
	1
	229.4
	1、 集束发射技术
2、 液晶触摸屏≥12英寸详见招标文件采购需求
	否

	
	视力筛选仪
	1
	
	3、 
	

	
	经皮黄疸仪
	1
	
	4、 
	

	
	超声骨密度仪
	1
	
	5、 
	

	
	口腔颌面锥形束计算机断层摄影设备
	1
	
	6、 
	

	
	全自动尿液分析系统
	1
	
	7、 
	

	
	恒温培养箱
	1
	
	8、 
	

	
	电解质分析仪
	1
	
	
	

	
	医用离心机
	1
	
	
	

	
	显微镜
	1
	
	
	

	
	床头柜
	20
	
	
	

	
	输液椅
	20
	
	
	

	02
	数字式十二道心电图机
	2
	46.1
	1、采样频率：≥16kHz 2、系统噪声：≤1μV详见招标文件采购需求
	

	
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	
	
	

	
	轮椅
	4
	
	
	

	
	木质坐便椅
	2
	
	
	

	
	手动双摇病床
	20
	
	
	

	
	肌电生物反馈训练系统
	1
	
	
	


5.合同履行期限：签约后30天内完成送货、安装、调试。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：____本项目第一包专门面向中小企业 ______。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年09月30日至2026年10月12日，每天上午09至00，下午17至00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月20日14点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Hlk241589281]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK115]名    称：北京市通州区漷县卫生院
地    址：北京市通州区漷兴一街3号
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]联系方式：010-80586031
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司
地    址: 北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-458室
联系方式: 010-67803241转8023
3.项目联系方式
项目联系人:苏金轩、谷乐、张行
电      话:010-67803241转8023

[bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150480757]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目  包为单一产品采购项目。
[bookmark: OLE_LINK4]■本项目_01包为非单一产品采购项目，核心产品为：多普勒超声诊断仪
■本项目_02包为非单一产品采购项目，核心产品为：肌电生物反馈训练系统

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
■不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	多普勒超声诊断仪
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]工业

	视力筛选仪
	工业

	经皮黄疸仪
	工业

	超声骨密度仪
	工业

	口腔颌面锥形束计算机断层摄影设备
	工业

	全自动尿液分析系统
	工业

	恒温培养箱
	工业

	电解质分析仪
	工业

	医用离心机
	工业

	显微镜
	工业

	床头柜
	工业

	输液椅
	工业

	数字式十二道心电图机
	工业

	全自动化学发光免疫分析仪
	工业

	轮椅
	工业

	木质坐便椅
	工业

	手动双摇病床
	工业

	肌电生物反馈训练系统
	工业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额: 第一包23000元、第二包4600元。
2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.投标保证金收受人信息:
账户名称:中源联盛咨询(北京)有限公司
开户银行:中国银行北京天华支行
账    号:344171207755 (仅作为递交投标保证金使用)
递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2026XXXXX,第X包)
4.投标保证金递交截止时间:同开标时间。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形:
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；
(2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；
(3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。
(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：15分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以___技术分___得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以书面形式送达

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门:中源联盛咨询(北京)有限公司；
联系电话: 010-67803241转8023；
通讯地址: 北京市大兴区亦庄开发区万源街22号天宇大厦B座4层。

	27
	代理费
	收费对象:
□采购人
■中标人
收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式收取；
缴纳时间:收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。
以下账户仅作为缴纳中标服务费使用
公司名称：中源联盛咨询（北京）有限公司   
开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行
服务费账号：11221201040004043
行号：103100022124
交换号：010317754
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[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150480755]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226337216]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226309766]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226337219]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193914]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193841]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc226965718]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127161444]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc520356156]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164229373]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164351627]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774739]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229376]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193850]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965810]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc195842903]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193709]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193710]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608664]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	17
	压力容器检定证书
	投标产品属于压力容器的的必须提供有效的压力容器检定证书复印件

	18
	辐射安全许可证
	投标产品属于X光射线设备的必须提供有效的辐射安全许可证复印件

	19
	医疗器械注册证
	所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：__/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/_。
4 [bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127151747]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	[bookmark: _Toc99301424]内容
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	价格
部分
	评标价格
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

	商务部分
	业绩
	2
	投标产品同类型近三年2023年08月01日至今在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得1分，最多得2分；无业绩者0分。
注：(提供完整合同复印件并加盖投标人公章)

	
	政策性得分
	1
	投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分

	技术部分
	售后服务方案
	11
	售后服务方案的针对性、完整性及可行性（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、优惠条件等）对比排序评价：
能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:11分；
能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:7分；
不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间基本合理，负责人明确:3分；
不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，无可行性；响应时间合理性偏弱或较长；或负责人不明确:1分；
未提供具体售后服务方案的:0分。

	
	
	
	

	
	项目进度计划
	11
	项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付):
计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目:11分；
计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目:7分；
计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目:3分；
计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目:1分；
项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的:0分。

	
	项目实施质量保证方案
	11
	综合考虑投标人提供的项目实施质量保证方案，对采购需求的响应程度。
方案完整度高、保障措施众多、具有完善的针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有健全完善的内控制度及服务过程管理措施，完全满足采购需求的服务及质量要求:11分；
方案基本完整、具有一定的保障措施及针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有一定的内控制度及服务过程管理措施，基本满足采购需求的服务及质量要求:7分；
方案完整度较弱、保障措施较少、针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案较弱、内控制度及服务过程管理措施松散且单一，勉强满足采购需求的服务及质量要求:3分；
方案缺失、保障措施极少、不具备针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、内控制度及服务过程管理措施缺失，无法完全满足采购需求的服务及质量要求:1分；
未提供任何方案:0分。

	
	培训方案
	10
	培训方案科学、合理、实际，措施到位，针对性强，能够满足项目需要，得10分；
培训方案基本科学、合理、实际，措施基本到位，针对性较强，基本满足项目需要，得5分；
培训方案不科学、不合理、不实际，措施不到位，针对性不强，不能满足项目需要，得1分；
未提供不得分。

	
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	24
	技术指标全部满足招标要求的为24分，有1项“▲”条款不满足的扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分；最低得分0分



第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	单价最高限价
（万元）
	是否允许进口

	01
	多普勒超声诊断仪
	1
	150
	否

	
	视力筛选仪
	1
	11.8
	

	
	经皮黄疸仪
	1
	2
	

	
	超声骨密度仪
	1
	15
	

	
	口腔颌面锥形束计算机断层摄影设备
	1
	29.3
	

	
	全自动尿液分析系统
	1
	12
	

	
	恒温培养箱
	1
	0.45
	

	
	电解质分析仪
	1
	0.9
	

	
	医用离心机
	1
	1.55
	

	
	显微镜
	1
	1.2
	

	
	床头柜
	20
	0.08
	

	
	输液椅
	20
	0.18
	

	02
	数字式十二通道心电图
	2
	3.8
	

	
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	1.5
	

	
	轮椅
	4
	0.1
	

	
	木质坐便椅
	2
	0.5
	

	
	手动双摇病床
	20
	0.48
	

	
	肌电生物反馈训练系统
	1
	26
	

	备注：
1．投标人需要提供投标产品技术支持资料，并需要同时加盖制造商公章（境内总代理或独家代理）。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或所投产品技术白皮书或检测机构出具的完整检验报告。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。（所投产品源于中华人民共和国境外时，以上文件、报告、证明及有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本）
2．对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在技术支持资料中明确体现，否则评标委员会不予认可。



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1.交货期：签约后30天内完成送货、安装、调试
1.2质保期：≥1年
1.3.地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见采购合同
3、 技术要求
第一包
品目1：多普勒超声诊断仪
一、数量：1套。
二、主要用途：用于心脏、腹部、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉等方面的临床超声诊断工作，具备持续升级能力。    
三、系统功能概述：
1、彩色超声诊断系统主机包括：
1.1、集束发射技术。
1.2、脉冲优化处理技术。
1.3、独立接收和发射通道, 多倍信号并行处理。
1.4、自适应增益补偿技术。
1.5、数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
1.6、解剖M型技术： 支持所配探头，可360°任意旋转M型取样线角度。
1.7、脉冲反向谐波成像技术。
1.8、彩色多普勒成像及分析单元。
1.9、彩色多普勒能量图技术。
1.10、方向性能量图技术。
1.11、数字化频谱多普勒显示和分析单元；
1.12、全自动全程聚焦技术：全程发射及全程接收聚焦技术。
1.13、一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获。
1.14、空间复合成像技术，：同时作用于发射和接收, 最大≥9线偏转，支持所配凸阵、微凸阵和线阵成像探头。
1.15、斑点噪声抑制技术：支持所配成像探头，多级可调。
1.16、应变式弹性成像技术：
1.17.1、实时软组织弹性成像技术：无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。
1.17.2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。
1.17.3、具备浅表及腔内弹性成像功能。
1.17.4、内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
▲1.18、双灌注造影：造影模式下，肿瘤超声造影微灌注成像与基于多普勒技术的微细血流成像可同屏实时对比显示。
1.19、扩展成像技术：支持所配凸阵、微凸阵、线阵探头，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
1.20、组织多普勒技术(TDI/或DTI)：具有彩色、谐波、PW、M型模式，并具备在机应变及应变率定量分析工具。
1.21、微细血流成像技术：
1.22.1、可捕捉微细血流及低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等。
1.22.2、具有单独模式、增强模式及2D对比模式。
1.22.3、map图≥5种可选，并可测量血流速度，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。
▲1.23、多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT、MR、超声的DICOM图像，可同屏对比既往和目前的超声图像。
2、测量和分析( B 型、M 型、D 型、彩色模式)包括： 
2.1、一般测量：可测量距离、面积、周长等；。
2.2、产科测量：包括产科径线测量、NT测量、新生儿髋关节角度测量，可提供单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数。
2.3、外周血管测量和计算功能。
2.4、多普勒血流测量与分析：含自动多普勒频谱包络计算。
2.5、心脏功能测量；
▲2.5.1、具备自动心功能定量分析功能，可一键自动完成所选择心脏切面的相应节段描记，自动计算EF，ESV，EDV。
2.5.2、可自动进行二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动成像和定量分析，用于评估心脏整体功能趋势。
2.6、脑血管疾病诊断：
2.6.1、可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果。
2.6.2、可自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值，获取颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。
3、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
3.1、内置超声病例管理工作站，数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存，可对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
3.2、电影回放重现≥2000帧；
3.3、病案管理单元：可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像。
4、输入、输出接口：具备DP数字化视频输出接口、USB接口、DICOM 3.0接口。
四、技术参数：
1、系统通用参数：
▲1.1、彩色液晶显示器≥24英寸, 可上下移动、左右旋转、前后折叠。
1.2、 操作面板：
1.2.1、液晶触摸屏≥12英寸。
1.2.2、操作面板可上下调整、左右旋转。
1.3、探头接口：≥ 4个，无针式接口。
▲1.4、主屏幕与触摸屏可实时同步显示扫描图像。
1.5、硬盘：≥1T。
1.6、动态范围：≥300dB。
1.7、预设条件：可 针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件。
2、探头：
▲2.1、配置：≥5把，至少包括单晶体腹部凸阵探头1把、单晶体心脏相控阵探头1把、单晶体腔内探头1把、线阵探头1把、血管线阵探头1把。
2.2、所配探头二维、彩色、多普勒均可独立变频；
2.3、探头频率：
2.3.1、单晶体腹部凸阵探头：1.0～5.0MHz。
2.3.2、单晶体心脏相控阵探头：1.0～5.0MHz。
2.3.3、单晶体腔内探头：3.0～10.0MHz。
2.3.4、线阵探头：5.0～12.0MHz。
2.3.5、血管线阵探头：3.0～12.0MHz
2.4、扫描深度：
▲2.4.1、腹部探头扫描深度（非显示深度）：≥50cm。
2.4.2、浅表探头扫描深度：≥14cm。
▲2.4.3、心脏探头扫描深度：≥30cm。
2.4.4、B/D 兼用：电子线阵，B/PWD；电子凸阵，B/PWD；电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。
3、二维成像：
▲3.1、增益调节：具备实体TGC按键增益补偿≥8 段；LGC≥8 段可调；实时图像、冻结后图像均可以调节TGC。
3.2、具备放大功能。
4、频谱多普勒成像：
4.1、成像模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。
4.2、显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW、B/CPA/PW、B/CDV/CW。
4.3、最大测量速度：
4.3.1、PWD：正或反向血流速度：≥ 8.0 m/s。
4.3.2、CWD：血流速度≥25.0m/s.
4.4、最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；
4.5、Doppler及M型电影回放：≥48 秒；
4.6、滤波器：高通滤波、低通滤波，截止频率多挡可选。
4.7、取样宽度：0.5mm～20mm多级可调。
4.5、零位移动：≥8 级可调。
4.6、显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展、局放及移位；
4.7、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。
5、彩色多普勒：
5.1、显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。
5.2、彩色增强功能：具备彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)。
5.3、具有双同步、三同步显示(B/D/CDV)功能。
5.4、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）。
5.5、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。
5.6、线阵扫描感兴趣图像范围：-20°～ +20°。
6、超声功率输出调节： B/M、PWD、COLOR DOPPLER 输出功率分级可调。
7、独立报告工作站：
7.1、CPU：≥4核，主频≥2GHz；内存≥8G；硬盘≥500G；；彩色液晶显示器≥22英寸；打印机：彩色激光打印机；配备高清图像采集卡。
7.2、配备图像采集及报告软件。
品目2：视力筛选仪
一、技术参数
1、适用对象：6个月以上所有人群。
▲2、双眼同时进行测量，也可选择对单眼进行测量。
3、测试时间：≤1s。
4、测试距离：＜1m。
5、检察项目：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。
6、等效球镜度数测量范围：-9.00D～+7.00D；最高分辨率≤0.01D；误差：不超过±0.50D。
7、柱镜度数测量范围：0～+3.00D；分辨率≤0.25D；误差：±0.50D 
8、眼位偏离测量范围：0°～20°；误差：不超过±1°。
▲9、瞳孔直径要求：3.5～9.0mm，可测量散瞳病人。
10、目标固视：声音和闪烁灯光。
11、控制系统：
11.1、液晶触摸显示屏≥4英寸。
11.2、打印机连接方式：Wifi或蓝牙。
11.3、可从电脑批量输入、输出患者信息队列；可直接在主机上输入中文病人信息。
11.4、可主动测距提示过远或过近，数值可显示。
11.5、可自动定位瞳孔。
11.6、端口开放，可对接第三方信息管理系统。
12、整机重量：≤1kg。
13、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%；DC：锂电池，支持主机正常工作≥5h。
二、质保期：≥1年
品目3：经皮黄疸仪
一、技术参数
1、彩色液晶触摸显示屏≥3.0英寸。
2、光源: 氙闪光灯；光源寿命：≥150000次。
3、具备平均测量功能，可设置1～5次平均测量方式。
4、可同屏显示多次测量数据。
5、可同步存储多个患者信息，包括保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间。
6、内置充电电池，充电后可连续测量≥2000次。
7、配备充电基座。
品目4：超声骨密度仪
一、技术参数：
1、检测部位：桡骨、胫骨；
2、超声探头
▲2.1、双发双收超声探头，可实现全干式一体化检测。
2.2、工作频率：1.25MHz±15%。
3、测量参数：
3.1、至少包含SOS值、T值、Z值、趋势图。
▲3.2、声速测量误差：不超过±1.8%；测量重复性：不超过±0.2%。 
3.3、单点检测速度：≤0.5s。
▲3.4、超声声速值显示范围：2000m/s～4900m/s。
4、控制系统：
4.1、液晶触摸显示屏≥14英寸；无需外接电脑或平板，可独立工作，可实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，
▲4.2、具有探头3轴导航功能，可实时显示探头与骨骼之间的3个轴向的角度（俯仰角、侧偏角、偏航角）。
4.3、儿童检查时可播放动画片，动画片内容可更换、增减。
4.4、数据联网方式： RJ45、WIF；支持DB、HTTP/HTTPS、WebService数据接口，可将检测数据传输至医院网络系统，中标商承担相关接口费用。
4.5、档案管理：具备档案显示、档案检索、档案选择导出Excel、删除、备份、恢复、批量建档等功能。
4.8、报告单可保存为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；配备打印机，可打印报告。
4.9、报告单可自定义。
4.10、具备中国人标准的数据库，支持0-100岁人群。
4.11、具备数据统计功能，对已完成的档案数据，支持以饼状图、柱状图的形式显示统计结果。
5、配备辅助测量装置，能够固定桡骨检测部位。
6、配有专用校验模块（带温度指示条），用于检测前设备的校验。
7、配备台车，可固定辅助测量装置、骨密度主机。
8、使用有效期：≥8年（提供设备铭牌或说明书证明）。
品目5：口腔颌面锥形束计算机断层摄影设备
一、主要用途：用于口腔系统的X线诊断分析
二、技术参数
▲1、具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)独立拍摄功能（提供产品注册证或证明书证明），全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成二、, 主要功能
2、CBCT和头颅侧位主机：
2.1、X射线发生器和球管：
2.1.1、X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光。
2.1.2、CBCT管电流调节范围：2mA～10mA。
2.1.3、CBCT管电压调节范围：60 kV～100 kV
2.1.4、CBCT具备快速、标准、高清拍摄模式，最短曝光时间：≤10s
▲2.1.5、全景和侧位拍摄最短曝光时间：≤8.5s（提供制造商盖章技术文件）
2.1.6、整机最小焦点：≤0.4 mm

2.2、探测器
2.2.1、数量：≥2个；全景和CT拍摄探测器共享，头侧拍摄为独立探测器。
2.2.2、CT探测器：CSI+TFT探测器；面积≥15cm×15cm。
2.2.3、头侧探测器：≥220mm*6mm
2.3、机械装置性能及其他：
2.3.1、摆位时立柱升降行程≥70cm。
2.3.2、CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射设计），无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置。
2.3.3、激光线定位线数量：≥6条。 
2.4、成像参数
▲2.4.1、CBCT单圈成像最大视野FOV)：≥16cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤40μm（提供制造商盖章技术文件证明）。
▲2.4.2、CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm（提供制造商盖章技术文件证明）。
2.4.3、2D全景扫描成像空间分辨率：≥4.5lp/mm。 
2.4.4、2D侧位扫描成像空间分辨率：≥4.5lp/mm。
2.4.5、2D曲面断层模式：图像高度≥11cm；全幅侧位图像尺寸宽度≥25cm，高度≥19cm
2.4.6、三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量≤7μSv。
3、口内摄影(牙片)：
3.1、具备专用球管，热容量≥7kJ。
3.2、管电压≥3档可调，最小管电压≤60kV.
3.3、管电流≥5 mA。
4、牙片扫描仪： 
5、图像采集处理工作站：
5.1、CPU：Ultra，内存≥16G；硬盘容量≥2TB；显存≥4GB，彩色液晶显示器≥23英寸。
5.2、具备容积渲染功能，可显示牙齿、骨骼、神经管等结构的立体关系；可在全景VR影像上对感兴趣区域进行二维曲面断层影像的原位叠加随动观察；可实现牙齿透视功能。
5.3、3D重建视图：CBCT影像可选透视投影和正交投影，三维重建视图颜色可自定义调节。
5.4、CBCT影像局部重建：可在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图）。
5.5、具备放大镜功能，可对整个显示界面提供区域放大显示，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。
5.6、支持≥8×8矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面可同时打开和独立滚动查看。
5.7、可一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比。
5.8、智能种植：
5.8.1、可一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示；在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙。
▲5.8.2、可自动测量缺牙位骨高、骨宽及邻牙距离，自动推荐匹配的植体型号，并实现植体的自动植入。
5.8.3、种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。
5.8.4、种植后输出=种植分析报告。
5.9、智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像可自动识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成自动分割并显示，可控制单颗牙根管的显隐并可一键定位。
5.10、智能骨粉量预估：
▲5.10.1、可一键标定并计算骨粉量，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。
5.10.2、目标区域范围可通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度的修改，支持多目标区域多次预估，可控制单个或多个目标区域的显隐。
5.11、自动舌侧管标记：
▲5.11.1、具备自动检测并标注舌侧管功能，可一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管
5.11.2、目标区域可通过3D球体立体显示。
5.12、上颌窦和气道分析：
5.12.1、可一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。
5.12.2、个一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。
5.13、颌面骨分析：可一键自动识别上、下颌骨、颧骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。
5.14、头影测量正畸处理软件
5.14.1、内置≥15种头影测量方法，测量项目≥130个，涵盖≥70个测量点，5.14.2、一键自动标记，提供头影测量参考（提供彩页证明）。
5.15、自动颈椎骨龄预测：
5.15.1、具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥15个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等）.
5.15.2、可一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。
5.16、网络传输
5.16.1、接入医院现有PACS网络，中标商承担相关接口费用。
5.16.2、数据可沿原始重建方向重建并上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS。
6、设备使用期限：≥15年（提供铭牌照片或使用说明书证明）。


品目6：全自动尿液分析系统
一、技术参数
▲1、一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。
▲2、检测速度：干化学测试模式≥290个/h；有形成分测试模式≥80个/h；联合测试模式≥80个/h
3、干化学测试：
3.1、干化学测试项目≥14项（包括电导率、渗透压），并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）。
3.2、可提供尿试纸彩色原始图像，显示每个检测项目对应试纸检测块的颜色。
4、有形成分测试：
4.1、检测原理：有形成分采用流式数字成像自动识别原理。
4.2、有形成分测试项目：≥30项，其中红细胞形态学项目报告参数：≥4项。
4.3、可提供尿液有形成分检测原始视频，可按帧查看。
4.4、尿有形成分拍摄图像数量：单个样本检测最高可拍摄≥1400张图像。
4.5、具备自动对焦功能。
5、进样系统：
5.1、样本位：≥50个。
5.2、密闭标本的直接采样（穿刺采样）。
5.3、吸样量：干化学≤0.6mL，有形成分≤1.6mL。
▲5.4、具备条形码扫描器，可自动将不正对扫描器的条形码旋转纠正至扫描区域。
5.5、可存储≥100万个干化学数据、≥50万个尿试纸图像、≥40万个尿有形数据。
5.6、可对检测结果自动审核，自动完成样本的分类、提示异常结果。
5.7、可设定维护时间或者维护周期，进行自动维护。
5.8、具备开机自检功能，出现异常时可报警提示。
二、质保期：≥1年。
品目7：恒温培养箱
一、技术参数
1、结构、材质：
1.1、容积：≥50L。
1.2、内胆：304不锈钢。
1.3、隔板可拆卸、可调节高度。
2、加热系统
2.1、温度控制范围：Rt+5～85℃。
2.2、显示精度：≤0.1℃。
2.3、误差：不超过±1.0℃。
2.4、温度波动度：不超过±1.0℃
2.5、温度均匀度：不超过±2.0℃。
3、控制系统：
3.1、微处理器控制系统，液晶触摸显示屏≥3.5英寸，可显示实时温度、培养时间。
3.2、采用PT100温度传感器，多点校温。
3.3、具备定时功能，最大定时时间≥99h。
3.4、具备超温报警功能，可设置超温报警阈值；报警方式：声光报警
3.5、具备限温保护功能，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电。
品目8：电解质分析仪
一、技术参数
1、测试项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、PH。
2、适用样品：血清、血浆、全血、稀释尿液；
3、测量技术：离子选择性电极 
4、测量范围：
4.1、K+：0.5～20.0mmol/L。
4.2、Na+：15～200mmol/L。
4.3、Cl-：15～200mmol/L。
4.4、Ca2+：0.1～6.0mmol/L。
4.5、PH：4～9。
5、分辨率：
5.1、K+：≤0.01mmol/L。
5.2、Na+：≤0.1mmol/L。
5.3、Cl-：≤0.1mmol/L。
5.4、Ca2+：≤0.01mmol/L。
5.5、PH：≤0.01。
6、控制系统：                               
6.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面。
6.2、内置打印机，可打印机报告、可打印质控图及质控统计参数
6.3、自动进样、自动定标，样品分析速度可调。
6.4、从吸样到显示结果所需时间≤40s。
6.5、可存储检测结果≥10000个。
6.6、具备模糊查询功能。
6.7、具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据
品目9：医用离心机
一、技术参数
1、具备电动自吸门锁。
2、变频电机驱动。
3、最高转速：≥4000r/min@水平转子；误差：不超过±10rpm
4、最大相对离心力：≥2800×g@水平转子。
5、最大容量：100mL×4支@水平转子。
6、定时范围：1～99min。
7、控制系统：
7.1、微处理器控制系统，数字显示。 
7.2、具有开盖自动停机功能。
7.3、停机侯哥选择自动、手动开盖。 
7.4、具备到达设定转速计时模式
7.5、具备瞬时离心功能； 
7.6、加速曲线≥9种可选，减速曲线≥10种可选，并可设定自由. 
7.7、具备软启动控制技术和停机防回荡技术。 
7.8、程序储存≥20组，并有快捷程序键，可随时保存及调用常用的离心程序。
7.9、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，断电可记忆最后一次的运行程序和参数。
二、主要配置：
1、离心机主机：1台
2、10ml×32水平转子：1个。
[bookmark: OLE_LINK11]品目10：显微镜
一、技术参数
▲1、齐焦距离：≤50mm。
2、照明装置：
2.1、内置透射光柯勒照明装置。
2.2、LED光源，寿命≥20000h
3、调焦系统：
3.1、载物台垂直运动，具有粗调限位装置。
3.2、粗调行程≤15mm，微调最小距离≤2.5μm
3.3、可以进行张力调节，
4、物镜转盘：≥4孔。
5、观察筒：
5.1、双目观察筒，镜筒倾角：30°±1°
5.2、瞳间距调节范围：50～75mm。
5.3、可360°旋转。
6、目镜：
6.1、10×物镜，防霉处理，视场数≥20。
6.2、屈光度调节范围：-5D～+5D。
7、物镜:
▲7.1、配置：≥4个，至少包括4×平场消色差物镜1个、10×平场消色差物镜1个、40×平场消色差物镜1个、100×平场消色差物镜1个.
7.2、4×物镜：N.A.≥0.10；W.D.≥27.8mm。
7.3、10×物镜：N.A.≥0.25；W.D.≥8mm。
7.4、40×物镜：N.A.≥0.65；W.D.≥0.6mm。
7.5、100×物镜：N.A.≥1.25；W.D.≥0.13mm。
8、载物台：
8.1、尺寸：≥120mm×130mm；配备单片标本夹。
8.2、活动范围：X轴≥75mm，Y轴≥30mm， 
9、聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径≥1.25（浸油时），内装式孔径光阑
10、主机自带电源线收纳箱和搬运握柄。
11、显微镜整机≤6kg。
12、工作条件：
12.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。
12.2、环境温度：5℃～40℃；相对湿度≤85%。
二、主要配置：
1、显微镜主机：1台。
2、防尘罩：1个。
三、质保期：≥1年。
[bookmark: OLE_LINK1]品目11：床头柜
一、技术参数
1、柜体材质：ABS材料。
2、台面材质：ABS材料。
3、一屉一柜，柜内带1块层板。
4、具备毛巾杆、带餐板。
5、外形尺寸（L×W×H）： 480×480×760mm，可上下浮动5%。
二、质保期：≥1年。
品目12：输液椅
一、技术参数
1、规格：1010×760×1110mm，可上下浮动5%。
2、主体：质冷轧钢材料制作，表面静电喷涂。
3、椅面：
3.1、表面仿真皮革，可消毒擦拭。
3.2、内包高密度海绵，厚度：≥50mm。
4、具备ABS扶手，宽度；≥35mm。
5、腿底部配有防滑橡胶脚套。
6、配备可调输液杆。
二、质保期：≥1年。

第二包
品目1:数字式十二通道心电图
一、技术参数
1、输入电路
▲1.1、标准12导联心电信息同步采集，手动、自动、节律、R-R等多种工作模式可选。
1.2、输入阻抗：≥100MΩ@10Hz。
1.3、耐极化电压：不少于±700mV。    
1.4、共模抑制比：≥135dB@交流滤波开启，≥120dB@交流滤波关闭。
1.5、A/D转换：≥24bit。  
▲1.6、采样率：≥40000Hz/秒/通道。 
1.7、频率响应：0.01-480Hz @-3db。
1.8、定标电压：1mV±1%。
2、控制系统：
2.1、彩色液晶显示屏≥7.5英寸，分辨率≥800×600。
2.2、内置存储器存储病例≥800例, 支持外接U盘扩展存储空间。
2.3、具有RS232端口、USB接口、网络接口, 数据可通过USB口导入导出，支持有线数据传输。
2.4、自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能。
2.5、可提供QTC计算值。
2.6、具有信号检测功能，可提示信号质量不佳的导联。
2.7、自动模式下可以支持10-60S时间的采集、记录、存储、传输。
3、打印：
3.1、内置热敏打印机，打印纸宽≥210mm
3.2、打印内容：心电波形、分析结果、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息。
4、电源：交直流两用。AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：内置锂电池，支持主机正常工作时间≥2.5h。
品目2:全自动化学发光免疫分析仪
一、主要用途：用于对人体血清/血浆进行免疫项目的定性/定量分析
二、技术参数：
1、检测原理：磁微粒直接化学发光技术。
2、测试项目：≥180项。
▲3、感染类项目包括：术前、ToRCH、EB病毒、肺炎检测相关测试项目。
4、其他项目包括： AMH、胰岛素、甲状腺功能、PCT项目。
5、试剂系统：
5.1、冷藏试剂盘，试剂可在机冷藏存储，温度调节范围：2～8℃。
5.2、试剂位：≥20个，可在线更换试剂。
5.3、具备试剂不足报警提醒功能。
5.4、试剂盒内包含校准品，校准品满足溯源要求。
5.5、hs-cTnI/T试剂：原始样本（无需稀释）线性范围上限≥50000ng/L。
6、样本位：≥50个，可随时装载；可自动扫描条码识别样本信息。
▲7、检测速度：≥180T/h；急诊项目首个出结果时间：最快≤12min。
8、反应杯：一次可装载≥1000个反应杯，可随时倾倒式装载，具备反应杯
不足报警提醒功能。
9、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。
10、加样系统（样本添加和试剂添加）：
10.1、具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。
10.2、无需一次性Tip头吸取样本。
10.3、混匀技术：非接触式混匀。
10.4、携带污染率：≤5PPM。
11、控制系统：
11.1、可实时监测仪器状态、测试状态、试剂耗材。
11.2、标准曲线稳定时间：≥56天。
11.3、与LIS系统双向通讯，中标商承担相关接口费用。
11.4、具有实时故障报警功能和日志记录功能。
三、质保期：≥1年
品目3: 轮椅
一、技术参数
1、规格：1010×760×1110mm，可上下浮动5%。
2、主体：质冷轧钢材料制作，表面静电喷涂。
3、椅面：
3.1、表面仿真皮革，可消毒擦拭。
3.2、内包高密度海绵，厚度：≥50mm。
4、具备ABS扶手，宽度；≥35mm。
5、腿底部配有防滑橡胶脚套。
6、配备可调输液杆。
二、质保期：≥1年。
品目4:木质坐便椅
一、技术参数
1、座垫在打开之前是一款木质普通座椅，座垫盖打开后就可直接大小便。
2、便桶：
2.1、成倾坡形状。
2.2、座便椅有便桶盖，便桶外围有一次成形的塑料防护圈。
2.3、座椅主体尺寸 ：宽500rnmx深565rnmx 高789rnm～849rnm
品目5:手动双摇病床
一、技术参数
1、床框：
1.1、采用矩型管。
1.2、床框中间两侧具备带引流瓶挂钩，数量≥4个。
1.3、床体头尾处具备全钢制输液架插孔，数量≥4个。
1.4、床框两侧配有木纹装饰贴纸。
2、床腿：钢制圆管。
3、床板：
3.1、冷轧钢板一体冲压成型，两侧顶头配有塑料盖。
3.2、凹型多孔透气设计。
3.3、尾部配有防滑支架，可拆卸。
3、床头床尾板：
3.1、采用PE材料，一次吹塑成型，具备木纹贴纸，可清洗。
3.2、具备阻尼锁定挂钩装置。
3.3、床头尾板均具备推行把手。
3.4、床尾板外侧配病历卡插座；
4、护栏：
4.1、折叠铝合金护栏。
4.2、护栏距离床面高度：≥350mm。
4.3、具备防夹手装置和锁定提示装置。
5、脚轮：
5.1、TPU耐磨轮面，直径≥120mm。
5.2、中控刹车，床尾两侧设有中控刹车踏杆。
6、驱动装置
6.1、手摇把：内置钢芯，ABS 材料注塑成型，可推拉折叠设。
6.2、丝杆外套塑料防尘罩，具备过摇保护装置。
▲6.3、可调节背部、腿部调节
6.4、背部升降调节范围：0°～75°；误差：不超过±5°
6.5、腿部升降调节范围：0°～45°；误差：不超过±5°。
7、床面长度≥1890mm，全长≤2200mm；床面宽≥850mm，全宽≤1000mm；床面离地高度(不含床垫)≤500mm。
8、床体承重≥250kg。
9、床垫：
9.1、三折床垫，四角圆角设计，长宽与床相配。
9.2、外套：防水、防污、透气、耐磨布外套，隐藏式拉链，可拆洗及消毒。
9.3、海绵加椰棕内胆，海绵≥60mm，环保椰棕厚度≥20mm，海绵密度≥28°。
9.4、床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮，床垫外套易清洁，带拉链， 
10、床下配有杂物架。
11、生产厂家通过ISO9001、ISO13485、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并提供证书复印件
二、质保期：≥1年。
品目6: 肌电生物反馈训练系统
一、技术参数：
▲1、治疗通道≥4个，评估通道≥1个，各通道相互独立，可支持多人同时进行治疗。
2、治疗通道：
2.1、脉冲宽度调节范围：20μs～1000μs，调节步长≤10μs。
2.2、频率调节范围：0.5Hz、1Hz～999Hz，调节步长≤1Hz。
2.3、输出电流调节范围：1mA～100mA。
▲2.4、输出波形：双向对称波、单向波、交互波。
2.5、波升、波降时间调节范围：0、0.5s、1s～10s；调节步长≤1s；误差：不超过±1s。
2.6、刺激时间调节范围：1s～20s；调节步长≤1s。
2.7、休息时间调节范围：0s～20s；调节步长≤1s。
2.8、治疗时间调节范围：5min～40min；调节步长≤5min。
3、肌电检测
▲3.1、检测范围：6μV～3000μV。
3.2、AD采样位数：≥16bit。
3.4、采样频率：≥16kHz。
3.5、EMG灵敏度：≤1μV。
3.6、共模抑制比：≥100dB。
3.7、系统噪声：≤1μV。
3.8、通频带：不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。
3.9、差模输入阻抗：≥5MΩ。
4、气压测量范围：0～300mmHg。
5、控制系统：
5.1、CPU：≥I5核，主频≥12400GHz；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示屏≥24英寸；打印机：黑白激光打印机。
5.2、工作模式：包括电刺激、触发电刺激、镜像刺激、快速筛查、标准筛查、Glazer评估、腰背疼痛评估、Kegel训练、控尿训练、多媒体生物反馈模式。
5.3、具备神经肌肉电刺激功能，可在被动状态下接受电刺激治疗。
▲5.4、具备肌电触发电刺激功能，可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，激活电刺激靶肌群，患者进行肌肉收缩，产生正性反馈治疗。
▲5.5、具有镜像刺激功能，以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动,重塑中枢。
5.6、多媒体生物反馈训练包含：肌力训练、耐力训练、精准性训练、协调性训练、音乐放松、呼吸放松、游戏放松。
5.7、kegel训练：≥15个，包括快肌训练、慢肌训练和快慢肌训练。
5.8、控尿反射：≥10个。
▲5.9、具备快速筛查、标准筛查、Glazer评估、腰背疼痛评估功能，可出具报告，报告包含前静息平均值、变异性，快速收缩最大值、放松时间，持续收缩平均值、变异性、放松时间以及后静息平均值、变异性，包含整个筛查评估周期肌电趋势图，可提供报告解读参考。
5.10、固定处方：神经肌肉电刺激≥35个，肌电触发电刺激：≥10个，镜像训练：≥3个。
5.11、组合方案，多个方案可预设治疗顺序。
5.12、盆底肌训练过程可检测腹直肌参与度。
5.13、极没有接触好或者脱落，可报警并停止输出。

[bookmark: _Toc99301425]
第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc76478886][bookmark: _Toc76479113][bookmark: _Toc76478276]政府采购合同文本（货物类）
（本合同模板仅供参考，以实际签订为准）



[bookmark: _Toc76478277][bookmark: _Toc76478887][bookmark: _Toc135539127][bookmark: _Toc135537939][bookmark: _Toc76479114]合同编号:


项目名称:

货物名称:




买　　方:

卖　　方:


签署日期:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

合　　　同　　　书

　　(买方)　　　　(项目名称)中所需　　　　 (货物名称)经(招标采购单位)以　　　　　　号招标文件在国内　　　　(公开/邀请)招标。经评标委员会评定　　　　(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:
a.	本合同书　
b.	中标通知书
c.	协议					
d.	投标文件				(含澄清文件)
e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、产品和数量
本合同产品:　　　　　　　　　　　　      
数量:　　　　　　　　　　　　　　　      
3、合同总价
本合同总价为：　　                      
分项价格:　　　　　　　　　　　　       
4、采购资金支付（含支付条件、时间、方式）
付款方式：合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总金额的5%作为履约保证金（安装验收合格后转为质保金），货到用户现场安装验收合格后，买方一次性支付合同总金额100%（卖方在收款时须提供货物全款发票）；质保期满后30天内无息退还质保金【扣除质保期间应由卖方承担的费用（如有）】。
5、本合同产品的交货时间及交货地点
交货时间:签约后30天内完成送货、安装、调试。
交货地点:买方指定地点
6.验收要求：根据买方实际需求。
7.违约责任及解决争议的方式： 具体内容详见 最终买卖双方签订合同中实际约定。
8、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。



　　买　方:			              卖　方:

　　名　称:(印章)　　　　　　　　　名　称:(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　授权代表(签字):			授权代表(签字):

　　地　　址:							地　　址:				

　　邮政编码:							邮政编码:				

　　电　　话:							电　　话:				

　　开户银行:							开户银行:				

　　帐　　号:							帐　　号:				 

[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc142311059]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608827]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc305158827]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

6 [bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc142311061]合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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