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北京市政府采购项目
公开招标文件
（2026年版）

项目名称：生育友好医院及现代化产房建设项目其他医疗设备采购项目
项目编号/包号：ZYLS-ZB-202609053
采 购 人：首都医科大学附属北京潞河医院
采购代理机构：中源联盛咨询(北京)有限公司 
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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：ZYLS-ZB-202609053
2.项目名称：生育友好医院及现代化产房建设项目其他医疗设备采购项目
3.项目预算金额：355.6225万元、项目最高限价（如有）：355.6225万元
4.采购需求：
	[bookmark: _Hlk181307531]包号
	品目号
	设备名称
	数量   
	设备预算单价
（万元）
	采购包预算金额（万元）
	简要技术需求
	是否允许进口

	1
	1-1
	手术床
	1
	14
	[bookmark: OLE_LINK1]122.2125
	详见采购需求
	否

	
	1-2
	无影灯
	6
	9.56
	
	
	

	
	1-3
	负压吸引装置
	1
	1
	
	
	

	
	1-4
	新生儿喉镜
	2
	1.48
	
	
	

	
	1-5
	吊塔
	1
	4.6
	
	
	

	
	1-6
	加压加热输血设备
	1
	1.59
	
	
	

	
	1-7
	加温毯
	1
	2
	
	
	

	
	1-8
	电刀
	1
	4.5
	
	
	

	
	1-9
	手术器械
	3
	2.8675
	
	
	

	
	1-10
	血气分析仪
	1
	4.6
	
	
	

	
	1-11
	心电监护仪
	6
	3.5
	
	
	

	2
	2-1
	穿戴式（远程）胎心监护管理系统
	2
	26.5
	[bookmark: OLE_LINK5]112
	
	

	
	2-2
	母胎多参数监护中央监测系统一拖15
	2
	29.5
	
	
	

	3
	3-1
	麻醉监护系统（含监护仪）
	1
	36.42
	[bookmark: OLE_LINK9]121.41
	
	

	
	3-2
	电动产待一体床
	1
	12.69
	
	
	

	
	3-3
	新生儿辐射台
	4
	14
	
	
	

	
	3-4
	病床
	21
	0.3
	
	
	

	
	3-5
	电动护理床
	6
	1
	
	
	

	
	3-6
	新生儿多功能车
	20
	0.2
	
	
	


5.合同履行期限：签约后30天内完成送货、安装、调试。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：第3包专门面向中小企业，其中第3包预留小微企业份额占第3包总金额的23.88%。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年10月10日至2026年10月15日，每天上午09：00至下午17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月30日09点15分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：首都医科大学附属北京潞河医院
[bookmark: OLE_LINK6]地    址：北京市通州区新华南路82号
联系方式：010-69543901转3191
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司
[bookmark: OLE_LINK2]地    址: 北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-458室
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK8]联系方式: 010-67803241转8012
3.项目联系方式
项目联系人: 谷乐、苏金轩、张行
电      话:010-67803241转8012

[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc520356144]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目    包为单一产品采购项目。
■本项目第1包、第2包、第3包为非单一产品采购项目，第1包核心产品为：心电监护仪、第2包核心产品为：母胎多参数监护中央监测系统一拖15、第3包核心产品为：麻醉监护系统（含监护仪）。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
■不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	手术床
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]工业

	无影灯
	工业

	负压吸引装置
	工业

	新生儿喉镜
	工业

	吊塔
	工业

	加压加热输血设备
	工业

	加温毯
	工业

	电刀
	工业

	手术器械
	工业

	血气分析仪
	工业

	心电监护仪
	工业

	穿戴式（远程）胎心监护管理系统
	工业

	母胎多参数监护中央监测系统一拖15
	工业

	麻醉监护系统（含监护仪）
	工业

	电动产待一体床
	工业

	新生儿辐射台
	工业

	病床
	工业

	电动护理床
	工业

	新生儿多功能车
	工业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK4]1.投标保证金金额: 第1包：12220元、第2包：11200元、第3包：12140元。
2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.投标保证金收受人信息:
账户名称:中源联盛咨询(北京)有限公司
开户银行:中国银行北京天华支行
账    号:344171207755 (仅作为递交投标保证金使用)
递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2026XXXXX,第X包)
4.投标保证金递交截止时间:同开标时间。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形:
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；
(2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；
(3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。
(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：15分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以___技术分___得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以书面形式送达

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门:中源联盛咨询(北京)有限公司；
联系电话: 010-67803241转8012；
通讯地址: 北京市大兴区亦庄开发区万源街22号天宇大厦B座4层。

	27
	代理费
	收费对象:
□采购人
■中标人
收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式收取；
缴纳时间:收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。
以下账户仅作为缴纳中标服务费使用
公司名称：中源联盛咨询（北京）有限公司   
开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行
服务费账号：11221201040004043
行号：103100022124
交换号：010317754
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873932]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226337216]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965795]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150774728]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150774626]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc265228365]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc305158870]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164351624]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc149720824]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc149720825]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164351627]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193632]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151190162]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc305158878]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc305158879]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226309782]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164229234]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193854]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150509298]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467306978]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc142311057]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	17
	压力容器检定证书
	投标产品属于压力容器的的必须提供有效的压力容器检定证书复印件

	18
	辐射安全许可证
	投标产品属于X光射线设备的必须提供有效的辐射安全许可证复印件

	19
	医疗器械注册证
	所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：__/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/_。
4 [bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193934]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	内容
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	价格
部分
	评标价格
	30
	价格评分的计算方法如下：
实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准+价（D），其价格分为满分为30分。其他合格投标人的投标报价（V）得分按如下公式计算：投标报价得分=（D/V）×30

	商务部分
	投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩的评价
	5
	投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得1分，最多得5分；无业绩者0分。
注：(提供完整合同复印件并加盖投标人公章)

	
	“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”
	1
	投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分

	技术部分
	售后服务方案
	10
	售后服务方案的针对性、完整性及可行性（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、优惠条件等）对比排序评价：
能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:10分；
能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:7分；
能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确:5分；
不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间基本合理，负责人明确:3分；
不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，无可行性；响应时间合理性偏弱或较长；或负责人不明确:1分；
未提供具体售后服务方案的:0分。

	
	
	
	

	
	项目进度计划
	10
	项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付):
计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目:10分；
计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目:7分；
计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目:5分；
计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目:3分；
计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目:1分；
项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的:0分。

	
	项目实施质量保证方案
	10
	综合考虑投标人提供的项目实施质量保证方案，对采购需求的响应程度。
方案完整度高、保障措施众多、具有完善的针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有健全完善的内控制度及服务过程管理措施，完全满足采购需求的服务及质量要求:10分；
方案完整度较高、保障措施较多、具有一定的针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有全面的内控制度及服务过程管理措施，可以满足采购需求的服务及质量要求:7分；
方案基本完整、具有一定的保障措施及针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有一定的内控制度及服务过程管理措施，基本满足采购需求的服务及质量要求:5分；
方案完整度较弱、保障措施较少、针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案较弱、内控制度及服务过程管理措施松散且单一，勉强满足采购需求的服务及质量要求:3分；
方案缺失、保障措施极少、不具备针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、内控制度及服务过程管理措施缺失，无法完全满足采购需求的服务及质量要求:1分；
未提供任何方案:0分。

	[bookmark: _Hlk235545862]
	培训方案
	10
	培训方案科学、合理、实际，措施到位，针对性强，能够满足项目需要，得10分；
培训方案基本科学、合理、实际，措施基本到位，针对性较强，基本满足项目需要，得5分；
培训方案不科学、不合理、不实际，措施不到位，针对性不强，不能满足项目需要，得1分；
未提供不得分。

	
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	24
	技术指标全部满足招标要求的为24分，有1项“▲”条款不满足的扣6分；有1项其他条款不满足的，扣4分；最低得分0分
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1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	设备名称
	数量
	设备预算单价
（万元）
	采购包预算金额（万元）
	是否允许进口

	1
	1-1
	手术床
	1
	14
	122.2125
	否

	
	1-2
	无影灯
	6
	9.56
	
	

	
	1-3
	负压吸引装置
	1
	1
	
	

	
	1-4
	新生儿喉镜
	2
	1.48
	
	

	
	1-5
	吊塔
	1
	4.6
	
	

	
	1-6
	加压加热输血设备
	1
	1.59
	
	

	
	1-7
	加温毯
	1
	2
	
	

	
	1-8
	电刀
	1
	4.5
	
	

	
	1-9
	手术器械
	3
	2.8675
	
	

	
	1-10
	血气分析仪
	1
	4.6
	
	

	
	1-11
	心电监护仪
	6
	3.5
	
	

	2
	2-1
	穿戴式（远程）胎心监护管理系统
	2
	26.5
	112
	

	
	2-2
	母胎多参数监护中央监测系统一拖15
	2
	29.5
	
	

	3
	3-1
	麻醉监护系统（含监护仪）
	1
	36.42
	121.41
	

	
	3-2
	电动产待一体床
	1
	12.69
	
	

	
	3-3
	新生儿辐射台
	4
	14
	
	

	
	3-4
	病床
	21
	0.3
	
	

	
	3-5
	电动护理床
	6
	1
	
	

	
	3-6
	新生儿多功能车
	20
	0.2
	
	

	备注：
1．投标人需要提供投标产品技术支持资料，并需要同时加盖制造商公章（境内总代理或独家代理）。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或所投产品技术白皮书或检测机构出具的完整检验报告。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。（所投产品源于中华人民共和国境外时，以上文件、报告、证明及有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本）
2．对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在技术支持资料中明确体现，否则评标委员会不予认可。



2、 商务要求
★1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1.交货期：签约后30天内完成送货、安装、调试
1.2质保期：≥3年（如技术要求中另有质保要求，以在技术要求为准）
1.3.地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见采购合同

3、 技术要求
第1包：
品目1-1、手术床
一、技术参数：
▲1、电动液压动力系统，可实现电动台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、屈曲反屈曲、一键“0”位、解锁、锁定、平移等功能。
2、控制方式：无线遥控器、备用面板。
3、调节功能
3.1、台面升降范围：500mm～1000mm。
3.2、台面纵向前倾最大角度：≥35°；台面纵向后倾最大角度：≥25°。
3.3、台面左倾最大角度：≥20°；台面右倾最大角度：≥20°。
3.4、头板折转最大角度：上折≥60°，下折≥90°。
3.5、背板折转最大角度：上折≥75°，下折≥45°。
3.6、腿板折转最大角度：上折≥40°，下折≥85°。
3.7、双腿板外展最大角度：≥180°。
3.8、台面平移距离：≥320mm。
4、手术床宽度：≥500mm；长度≥2050mm。
5、床中心位置最大承重：≥400kg，提供第三方检验报告证明。
6、手术床防水等级：≥IPX5。
7、配有充电电池，容量≥10Ah，满足≥60 次手术需要。
二、主要配置：
1、主床：1套。
2、无线遥控器：1个。
3、上背板：1套。
4、头板：1套。
5、分体式腿板：1套。
6、重型托手架（带夹持器1对、记忆海绵）：1套。
7、重型麻醉屏架（带夹持器）：1套。
8、整床记忆海绵：1套。
9、支肩架（带夹持器）：1套。
10、支身架（含侧卧位手架，均带夹持器）：1套。
11、托腿架（带夹持器）：1套。
12、套车 1辆
13、手术凳 7个
14、转运车1辆
三、质保期：≥5年。

品目1-2、无影灯
一、技术要求
▲1、双母灯，LED光源。
2、双母灯灯头扰流指数均≤20%。
3、灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空，外壳防尘防水等级：≥IP55。
▲4、双灯的中心照度均：≥160,000 Lux。
5、光斑直径调节范围：80mm～150mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化。
6、光柱深度：20%光柱深度（大光斑）≥1300mm。
7、深腔照明率：≥100%。
8、单遮板无影率：≥45%。
9、偏置单遮板无影率：≥80%。
10、双遮板深腔无影率：≥55%。
11、显色指数：Ra≥95（提供第三方检测报告证明）。
12、色温调节范围：3000～6000k；调节档位≥5档。
13、具备腔镜环境光功能，照度≥8000lux。
14、延伸臂绕中心轴旋转范围：无限位；弹簧臂绕延伸臂旋转范围：无限位，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位。
二、主要配置（单套）：
1、双灯悬吊系统：1套。
2、灯头（带C臂组件）： 2套。
3、灭菌手柄：2个。
4、天花吊顶装饰组件：1个。
三、质保≥5年

品目1-3、负压吸引装置
一、技术参数：
1、无油单向真空泵。
2、具有二次防溢流装置。
3、具备紧急泄压按钮。
4、采用一次性滤杯。
5、具备防水气脚踏开关。
6、具备数字显示屏。
6、吸引流量调节范围：≤20L/min。
7、最大负压≤0.09MPa。
8、可持续≥240h。
二、主要配置：
1、主机 1台。
2、一次性滤杯：1个。
3、防水过滤器：1个。
三、质保期：≥2年。

品目1-4、新生儿喉镜
一、技术参数：
1、主机与手柄组件采用分体设计，可更换不同手柄支架。
2、主机：
2.1、彩色液晶显示屏：≥3.0英寸，上下转动角度0～150°。左右转动角度0～270°
2.2、存储容量≥16G,可存储≥10万张jpg图片(分辨率640×480)或可存储mp4视频≥4h(分辨率640×480)
2.3、内置专锂电池，支持主机工作正常时间≥4h，充电时间≤4h，可重复充电≥500次。
3、手柄：
3.1、摄像头≥200万像素。
3.2、视场角：≥75°。
3.3、具备防雾功能，开机即可达到防雾效果。
3.4、光照度：≥500lux@光源距离照度计探头30mm距离。
3.5、色温：≥2300k。
3.6、镜片与手柄采用一体式设计。
3.7、可提供重复使用喉镜片，至少包括困难型、成人大号、成人中号、儿童小号、婴幼儿喉镜片。
4、整机防水等级：IPX7, 可整机浸泡消毒。
5、使用期限：≥6年（提供产品铭牌或说明书证明）。
二、主要配置：
1、主机：1台
2、手柄（含1个重复使用喉镜片）：1把。
3、简易呼吸器(包含3个面罩) ：2个。
三、质保期：≥5年。

品目1-5、吊塔
一、技术要求：
1、吊塔最大承重：≥250kg；安全承重应为承重的 4 倍或以上。
2、吊塔采用6000系列铝合金材料，表面喷塑采用环保抗菌粉，具有表面抑制细菌再生作用。
3、机械单臂，旋转半径总长≥750mm，最终可根据医院实际场地情况确定
4、横臂、终端箱转动范围≥330°，具有限位装置。 
5、具备机械刹车系统。
6、吊塔内部采用气电分离式设计。
7、外壳防水防尘等级： IP20；外壳防火等级：UL94-V1级或以上。
8、医用气体管道系统（刹车除外）：承受 1.2MPa 的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象，承受 500 （±100）kPa的气压5min 后，压降≤1%。；负压吸引系统：承受 500kPa 的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。
9、终端箱
9.1、竖式箱体。长度≥800mm。
9.2、终端箱承重：≥80kg。
9.3、气体终端：德标气体终端，氧气≥2个，压缩空气≥2个，负压吸引≥2个，麻醉废气≥1个，并包含所有插头；
9.4、国标10A电源插座：≥10个；等电位端子≥2个；
9.5、六类网络接口：≥4个。
10、设备托盘
10.1、≥2层托盘，其中一个托盘带1个抽拉式抽屉，自带吸合功能，并配有分格。
10.2、托盘最大标称工作承重≥60kg。
12、配备双臂延伸臂1个和输液杆1个。
二、质保期：≥5年。

品目1-6、加压加热输血设备
一、主要用途：对液体持续加温加压快速输注。
二、技术参数
1、加压输注功能：
▲1.1、具有双通道输血输液加压功能，左右通道可独立工作。
1.2、输注加压范围调节：10～300mmhg；调节步长≤5mmHg。
1.3、压力显示精度≤1mmHg, 压力误差：不超过±3mmHg。
1.4、具有过压保护提醒功能，过压可紧急放气。
1.5、加压袋具有机械压力柱防护功能。
1.6、加压袋可重复性使用。
1.7、加压袋规格至少包括500mL、1000mL、3000mL。
1.8、流速：≥1000ml/min。
2、加温功能：
▲2.1、具有双通道输血输液加温功能，左右通道可独立工作。
2.2、输出温度调节范围：33～43℃；温度调节步长≤0.5℃；误差：不超过±0.1℃。
2.3、加温管规格：内径3.5mm、5mm、7mm可选, 长度≥1.2m。
3.5、加温管可重复性使用。
4、断流检测功能：
4.1、具有双通道气泡断流检测功能。
4.2、输注管路出现气泡断流现象，设备可声光报警并停止运行，加压袋紧急放气。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、500mL加压袋：2个。
3、1100mm加温管：2条。
四、质保期：≥5年。

品目1-7、加温毯
一、技术参数
1、加热方式：热空气对流式加温。
2、温度设定范围： 33-43℃，温度误差：不超过±1℃
3、升温毯不含乳胶，材质柔软可透X射线。
4、加温软管≥2个。
5、加温时间：到达设定温度所需时间≤2min。
6、最大送风量：≥40CFM。
7、工作最大噪声：≤50dB。
8、空气过滤器： HEPA 过滤器，过滤精度≤0.2μm。
9、控制系统：
9.1、面板具备操作测试功能，可对视觉报警、听觉报警、屏幕显示、各按键功能、温度传感器、风机、加热回路、机械超温保护器功能是否正常进行测试。
9.2、具备温控超限报警、超温报警、机械超温保护器触发报警、风机故障报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、过滤器维护提示功能。
9.3、出风口温度超过设定温度±1.5℃，可超限报警和断电。
二、质保期：≥5年。

品目1-8、电刀
一、技术参数：
1、可适配各类软式、硬式内窥镜。
▲2、具备双路独立输出功能，可同时连接两支手术器械、。
▲3、具备单极切割、单极凝血、双极输出功能。
4、单极切割输出方式：隔离浮地式输出。
5、双极输出：具备大血管阻断型双极凝血、防火花双极功能。
6、输出功率：
6.1、切割模式：
6.1.1、纯切：≥300W。
6.1.2、混合切功率调节范围：150W～250W；调节档位≥3档。
6.1.3、内镜切割：≥150W。
6.2、凝血模式：
6.2.1、喷洒凝血：≥120W。
6.2.2、强力凝血：≥120W。
6.2.3、柔和凝血：≥120W。
6.2.4、双极宏凝血：≥150W
6.2.5、双极标准凝血：≥100W。
6.2.6、双极精细凝血：≥50W。
7、控制系统
7.1、具有组织阻抗动态自适应调节功能，可根据人体组织阻抗变化实时调整输出。
7.2、具备负极板接触状态安全监测系统和声光报警功能；当负极板接触电阻变化幅度≥40% 时，设备自动停止输出。
7.3、支持存储≥ 9 组手术模式。
7.4、具备开机自动自检及故障提示功能。
7.5、配备双脚踏开关接口。
7.6、具备联动排烟控制功能，可与手术烟雾净化设备联动，实现术中烟雾自动排出。
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、高频电刀手柄：2把。
三、整机质保：≥5年

品目1-9、手术器械
一、技术参数和数量：
1、止血钳：
1.1、医用不锈钢材质。
1.2、中弯钳，弯全齿，长度：160mm±5mm。
1.3、数量：30把。
2、组织钳
2.1、医用不锈钢材质。
2.2、艾丽斯钳，头宽：5mm；长度：160mm±5mm。
2.3、数量：24把。
3、持针钳：
3.1、医用不锈钢材质。
3.2、镶片金柄粗针针持，长度：180mm±5mm。
3.3、数量：6把。
4、卵圆钳：
4.1、医用不锈钢材质。
4.2、海绵钳，弯无齿。
4.3、头宽：12mm；长度：250mm±5mm。
4.4、数量：12把。
5、手术刀柄：
5.1、医用不锈钢材质。
5.2、4#手术刀柄。
5.3、数量：3把。
6、线剪：
6.1、医用不锈钢材质
6.2、直，钝头，长度：160mm±5mm。
6.3、数量：6把
7、组织剪：
7.1、医用不锈钢材质。
7.2、弯，镶片金柄组织剪，长度：160mm±5mm。
7.3、数量：3把
8、组织镊：
8.1、医用不锈钢材质。
8.2、直形，1×2钩；长度：140mm±5mm。
8.3、数量：6把。
9、组织镊：
9.1、医用不锈钢材质。
9.2、平镊，横齿；长度：160mm±5mm。
9.3、数量：3把
10、腹部拉钩：
10.1、医用不锈钢材质。
10.2、腹壁拉钩，圆柄式，长度：280mm±10mm。
10.3、数量：3把。
11、组织拉钩
11.1、医用不锈钢材质
11.2、大甲拉钩，双头，直角/直角 有孔。
11.3、长度：210m±10mm。
11.4、数量：6把。
12、大盆：
12.1、医用不锈钢材质。
12.2、直径：23mm±5mm。
12.3、数量：3个。
13、妇科换药碗：
13.1、不锈钢换药碗
13.2、直径：100mm±5mm。
13.3、数量：3个。
14、换药杯：
14.1、医用不锈钢材质
14.2、规格：45×39mm，可上下浮动5%，带刻度、
14.3、数量：3个。
15、清洗蓝：
15.1、医用不锈钢材质
15.2、尺寸：450×340×70mm，可上下浮动5%
15.3、数量：3个
16、止血钳： 
16.1、医用不锈钢材质。
16.2、中弯钳，弯全齿； 长度：160mm±5mm。
16.3、数量：3把。
17、止血钳：
17.1、医用不锈钢材质。
17.2、扣扣钳，直有钩，长度：220mm±10mm。
17.3、数量：3把。
18、组织钳
18.1、医用不锈钢材质。
18.2、艾丽斯钳，头宽：5mm；长度：160mm±5mm。
18.3、数量：3把。
19、持针钳：
19.1、医用不锈钢材质。
19.2、镶片金柄粗针针持；长度：180mm±5mm。
19.3、数量：30把。
20、卵圆钳：
20.1、医用不锈钢材质。
20.2、海绵钳，弯无齿，头宽：12mm长度：250mm±10mm 。
20.3、数量：12把。
21、手术刀柄：
21.1、医用不锈钢材质。
21.2、4#手术刀柄。
21.3、数量：18把。
22、手术刀柄：
22.1、医用不锈钢材质。
22.2、7#手术刀柄。
22.3、数量：9把。
23、手术剪
23.1、医用不锈钢材质。
23.2、线剪，直，钝头，长度：160mm±5mm。
23.3、数量：9把。
24、组织剪：
24.1、医用不锈钢材质，
24.2、弯，镶片金柄组织剪，长度：160mm±5mm。
24.3、数量：3把。
25、组织镊
25.1、医用不锈钢材质。
25.2、牙镊，直形，1×2钩；长度：140mm±5mm。
25.3、数量：3把。
26、组织镊：
26.1、医用不锈钢材质。
26.2、平镊，横齿，长度：160mm±5mm。
26.3、数量：6把
27、大平镊：
27.1、医用不锈钢材质。
27.2、横齿，长度：220mm±10mm。
27.3、数量：3把。
28、腹部拉钩：
28.1、医用不锈钢材质。
28.2、腹壁圆柄式拉钩，长度：280mm±10mm。
28.3、数量：6个
29、组织拉钩：
29.1、医用不锈钢材质。
29.2、大甲拉钩，双头，直角/直角 ，有孔，长度：210mm±10mm。
29.3、数量：3个
30、绝育钩：
20.1、医用不锈钢材质。
20.2、输卵管提取钩，长度：250m±10mm。
20.3、数量：3个。
31、大盆：
31.1、医用不锈钢材质。
31.2、直径：250～260mm之间。
31.3、数量：6个。
32、妇科换药碗：
32.1、医用不锈钢材质。
32.2、直径：100mm±5mm。
32.3、数量：6个
33、子宫颈扩张器 (套装)：
33.1、医用不锈钢材质。
33.2、 圆头，每套包括4～13#。
33.3、数量：3套。
34、流产吸引管：
34.1、医用不锈钢材质。
34.2、单腔，直径：5mm；长度：≥240mm。
34.3、数量：6根。
35、流产吸引管：
35.1、医用不锈钢材质。
35.2、单腔，直径：5mm；长度：≥240mm。
35.3、数量：3根。
36、流产吸引管：
36.1、医用不锈钢材质。
36.2、单腔，直径：7mm；长度：≥240mm。
36.3、数量：3根。
37、流产吸引管：
37.1、医用不锈钢材质。
37.2、单腔，直径：8mm；长度：≥240mm。
37.3、数量：3根。
38、取环器：
38.1、医用不锈钢材质。
38.2、宫内节育器取出钩 ，长度：280mm±10mm。
38.3、数量：3个。
39、举宫钳：
39.1、医用不锈钢材质。
39.2、尖头，长度：345mm±10mm
39.3、数量：3把。
40、子宫探针：
40.1、医用不锈钢材质。
40.2、直，直径：3mm，长度：280mm±10mm。
40.3、数量：3支
41、阴道拉钩：
41.1、医用不锈钢材质。
41.2、板式凹，38×90mm（可上下浮动5%）；长度：160mm±5mm 。
41.3、数量：3个。
42、阴道拉钩：
42.1、医用不锈钢材质。
42.2、板式平，32×95mm（可上下浮动5%）；长度：180mm±5mm 。
42.3、数量：3个。
43、妇科换药碗：
43.1、医用不锈钢材质。
43.2、直径：100mm±10%。
43.3、数量：3个
44、多功能举宫器：
44.1、医用不锈钢材质。
44.2、可调换头≥3个，腔镜下使用。
44.3、数量：1套。
45、清洗篮：
45.1、医用不锈钢材质。
45.2、尺寸：≥450×340×50mm。
45.3、数量：3个
46、器械托盘：1个
二、质保期：≥1年

品目1-10、血气分析仪
一、技术参数：
1、可测样本类型：动脉血、静脉血、毛细血、体液、质控液等。
2、最小用血量：≤65uL。
3、注射器、采血针、毛细管均KE1自动吸样，配有自动吸样控制系统。
▲4、实际测量参数：可以同时测量pH、pCO2、pO2、cCa2+、cCl-、cK+、cNa+、cGlu、cLac、SO2、ctHb、ctBil、FO2Hb、FCOHb、FMetHb、FHHb、FHbF.
5、cLac最大检测值：≥30 mmol/L。
6、从进样到完成全参数测试所需时间：≤35s。
7、控制系统：
7.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸。
7.2、具有故障提示和诊断系统。
7.3、内置条形码扫描仪和热敏打印机，并自动打印检测报告
7.3、具备鼠标接口、键盘接口、串行端口RS232、RJ45以太网接口，可直接连接医院管理信息系统。
▲8、无需更换电极；试剂卡、试剂包分离，可单独更换。
9、器械车 1辆
二、质保期：≥5年。

品目1-11、心电监护仪
一、技术参数：
1、主机：
1.1、插件式监护仪。
1.2、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800，显示通道≥8通道，具备多点触控功能，可戴医用防护手套操作。
1.3、配备充电电池，支持主机正常工作≥4h。
2、多参数监测模块：
▲2.1、具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温监测功能。
2.2、心电监护：
2.2.1、ECG支持3/5导心电监测。
2.2.2、可实时监测QT和QTc，测量范围：200～800 ms。
2.3、RR呼吸率测量范围：1～200rpm。
2.4、无创血压监测：
2.4.1、测量模式：手动、自动间隔、连续、序列。
2.4.2、成人收缩压测量范围：25～290mmHg。
2.6、血氧饱和度监测：配置指套式血氧探头，防水等级IPX7，支持浸泡清洁与消毒。
3、系统功能：
3.1、趋势表和趋势图回顾≥100h；全息波形存储与回顾≥40h。
3.2、事件回顾≥700条，每条报警事件可存储≥30秒三道相关波形， 
二、主要配置：
1、病人监护仪主机：1台。
2、多参数监测模块：1个。
3、心电监测附件：1套。
4、血氧监测附件：1套。
5、无创血压监测附件：1套。
6、器械车 6辆。
三、质保期：≥5年。

第2包：
品目2-1、穿戴式（远程）胎心监护管理系统
一、技术参数：
（一）、胎儿监护仪：
1、主机：
1.1、监护参数：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）。
1.2、胎心率监测范围：50～240bpm；分辨率：≤1bpm。
1.3、宫缩压力监测范围：0～100，分辨率：≤1
1.4、胎动：具备手动、自动监测模式。
▲1.5、具备双胎胎心监护功能。
2、探头：
▲2.1、无线探头，防水等级：IPX8
2.2、无线探头工作距离≥20m。
2.3、无线探头内置锂电池，充电时间≤5h，使用时间≥8h，电池寿命循环充放电次数≥500次；
2.4、胎心探头：
2.4.1、多晶片超声探头，频率：1MHz±10%。
2.4.2、超声波束声强：Iob≤1 mW/cm2。
2.5、宫缩探头：无凸点探头设计。
2.6、无线探头具备显示屏，可显示探头类型、电池电量、信号质量。
（二）、中央站：
1、CPU：≥2核，主频≥2.5GHz；内存≥4G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥19英寸；配备黑白激光图文输出装置。
2、中文操作界面；  
3、具备KREBS、Fischer、改良Fischer和NST评分标准。
4、具有诊断、胎监统计功能，可进行检索及导出。
5、具备数据库存储佛那你，可全程浏览CTG，并可选段诊断、打印。
二、主要配置：
1、中央站： 1套。
2、胎儿监护仪主机：8台。
3、胎心探头：8个。
4、宫缩压力探头 ：8个。
5、台车：1辆
三、质保期：≥5年（包含探头）
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一、技术参数
（一）、中央站
1、CPU：≥2核，主频≥2.5GHz；内存≥4G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥19英寸；配备黑白激光图文输出装置。
▲2、可有线和无线接入≥64台床边机。
3、可实时显示和记录多床位床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据。
4、可回放CTG和母亲生命体征趋势、无创血压列表。
5、具备母亲/胎儿参数三级声光报警功能，报警限值可调节。
6、具备母亲和胎儿心率重合报警、双胎信号重合报警功能。
（二）、胎儿监护仪
1、主机：
1.1、监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动。
1.2、胎心率监测范围： 30～240bpm；分辨率：≤1bpm；误差：不超过±2bpm。
1.3、宫缩测量范围：0～100；分辨率≤1；非线性误差：不超或±10%；归零方式：自动/手动；
1.4、胎动：手动、自动胎动检测，可显示并打印胎儿活动图。
1.5、控制系统
1.5.1、液晶显示屏≥5英寸，可显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；
1.5.2、胎心率报警阈值可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容可中文提示，报警持续时间可调。
1.5.3、具有超声传感器信号质量指示功能。
2、探头：
▲2.1、探头防水等级：IPX8，可在水下1m处连续工作≥24h，支持水中分娩。
2.2、胎心探头：
2.2.1、多晶片超声探头，频率：1MHz±10%。
2.2.2、超声波束声强：Iob≤1mW/cm2。
2.3、宫缩探头：无凸点防水透气设计，不受水压和温度变化影响
二、主要配置（单套）
1、中央站： 1套。
2、胎儿监护仪主机：15台。
3、胎心探头：15个。
4、宫缩压力探头 ：15个。
5、移动架：12个。
三、质保期≥5年

第3包：
品目3-1、麻醉监护系统（含监护仪）
一、技术参数
（一）、麻醉机部分:
1、适用于成人、儿童和新生儿
2、气体输送系统
▲2.1、流量传感器：热丝式流量传感器。电子流量计：每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量。
2.2、新鲜气体流量设置范围：0～12L/min。
2.3、关机时可手动通气输送氧气和麻药。
3、呼吸回路：
3.1、呼吸系统总容量：≤4L。
3.2、具备一体化的回路主动加热系统（可关闭）。
3.3、CO2吸收罐容量：≥1.5L。
4、麻醉气体挥发罐：
4.1、配置一个七氟醚挥发罐，首次最大加药量≥350mL，常规最大加药量≥300mL。
4.2、流量补偿范围：0.2～15L/min。
5、呼吸机：
5.1、采用新鲜气体隔离技术，潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。
▲5.2、呼吸模式：（手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停，-CPAP/PSVPC-SIMVPC-SIMV/PSVC-SIMV- VC-SIMV/PS）。
5.3、潮气量设定范围: 10～1500mL@容量控制模式。
5.4、吸气压力（Pinsp）设定范围 : (PEEP+5)～80cmH2O@压力模式。
5.5、压力限制（Pmax）设定范围：(PEEP+10) ～80cmH2O。
5.6、压力支持 ΔPsupp设定范围：关，3～(80-PEEP) cmH2O。
5.7、呼气末正压（PEEP）设定范围：关，2～35cmH2O。
5.8、呼吸频率设定范围: 3～100 次/分。
5.9、吸气时间设定范围：0.2～10s。
5.10、吸呼比设定范围：1:8～8:1.
6、监测参数6.1、压力监测范围：-20 ～99cmH2O。
6.2、潮气量监测范围：0～2500mL。
6.3、顺应性监测范围: 0～200mL/cmH2O。
6.4、阻力监测范围：0～100cmH2O/L/s。
6.5、弹性监测范围：0.005 ～10cmH2O/mL。
6.6、氧浓度监测范围：0～100 Vol%；氧浓度传感器更换周期：≥2年。
7、控制系统
7.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，分辨率≥1280×768。
7.2、具备全自动的顺应性和泄漏测试功能
7.3、具备全自动自检功能，用户可选择全或部分自检功能。
7.4、具备传感器自动定标、自动校正功能，可自动标定所有传感器。
7.5、具备氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警功嫩。
(二)、监护仪
1、主机
▲1.1、监护仪适用范围：可用于成人、儿童，新生儿监护。
1.2、彩色液晶显示屏≥15英寸，分辨率≥1024×768，显示通道≥10通道。
1.3、具备报警记录、趋势记录、药物计算、滴定表记录和回顾记录功能。
1.4、内置可充电锂离子电池，支持主机工作≥240min。
2、多参数监测模块
▲2.1、具备心电监测、呼吸监测、无创血压监测、血氧饱和度监测、双通道体温监测、3道有创压力监测功能。
2.2、心电监测
2.2.1、心电导联：3/5导联。
2.2.2、心率测量范围：成人，15 bpm ～300 bpm；小儿/新生儿，15 bpm～350 bpm
2.2.3、具备ST段分析功能，可同时标注ST段改变程度。
2.3、呼吸监测：
2.3.1、呼吸导联：I 或II。
2.3.2、测量方法：胸阻抗法。
2.3.3、成人呼吸频率测量范围：，0 rpm～120rpm。
2.4、无创血压监测：
2.4.1、测量方法：示波法。
2.4.2、测量模式：手动、自动、连续。
2.4.3、可显示收缩压、舒张压、平均压。
2.5、血氧饱和度监测
2.5.1、配备软指套式血氧饱和度监测传感器
2.5.2、测量范围：0% ～100%。
2.5.3、灌注指数（PI）测量范围：0～10%。
2.6、体温监测：
2.6.1、具备温差测量功能
2.6.2、可测量位置：皮肤、口腔、直肠
2.6.3、测量范围：0 ℃到 50 ℃
3、有创血压测量模块：
3.1、有创血压监测通道：≥3道
3.2、测量范围：-50～300 mmHg
4、脑电双频指数（BIS）模块
4.1、可同时显示1道脑电波形和测量参数
4.2、脑电频宽：0.25Hz ～100Hz。
4.3、扫描速度调节范围：6.25 mm/s～ 50 mm/s；调节档位≥3档
4.4、测量参数： 
4.4.1、BIS指数测量范围：0～100。
4.4.2、信号质量指数（SQI）测量范围：0～100%。
4.4.3、抑制比（SR）测量范围：0-100%5、心输出量C.O.模块：
▲5.1、测量原理：热稀释法。
5.2、测量参数：C.O.、 TB、 TI。
5.3、C.O.测量范围：0.1～20L/min
（三）、抢救车 1辆
二、质保期：≥5年。

品目3-2、电动产待一体床
一、技术参数：
1、材质、结构
1.1、床底盘罩、升降柱外罩均采用工程塑料模具一次成型。
1.2、座板皮垫中部设置半圆型缺口。
1.3、腰部扶手采用隐藏式结构。
1.4、床底座带有万向轮。
1.5、床面长度≥1950mm，宽度≥900mm。
1.6、配有隐藏式辅助台，可上下升降、可延长。
1.7、床面配有防水垫。
▲2、可电动液压调节整体、背板、座板、腿板等部位运动，并具备一键下降功能和头低脚高位。
3、脚踝托部可左右自动开闭。
4、配有手持控制器、脚踏控制器，可控制从病床到分娩台的自动转变。
5、调节功能
5.1、床面高度调节范围： 650mm～900mm。  
5.2、背板最大折转角度：上折≥60°；下折≥5°。
5.3、臀板最大上折角度：≥15°。
5.4、脚板最大外摆角度：≥30°。
5.5、脚板最大上折角度：≥30°。
5.6、脚板移动行程：≥50mm。
5.7、辅助台面行程：≥90mm。
5.8、拉手折转角度：≥180°。
5.9、护栏翻转角度： ≥180°
6、床上配有音响装置，能实现蓝牙、U盘、TF卡的音乐播放，可调节产妇的紧张心理。
7、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%；DC：可充电电池，容量≥3.3Ah。
8、使用期限≥10年（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）。
二、主要配置
1、产床：1张。
2、枕头(慢回弹)：1 个。
3、污物盆：1个。
4、床软垫：1套。
5、防水垫：2件。
6、脚踏开关：1个。
7、手持控制器：1个。
8、腰部拉手：1 付。
9、接生车：2辆。
10、整理台：1台。
三、质保期：≥5年

品目3-3、新生儿辐射台
一、技术参数：
1、由辐射箱、控制系统、皮肤温度传感器、脉搏血氧检测、婴儿床、托盘、检查灯、负压吸引装置、T组合复苏装置、空氧混合装置、称重系统组成。
2、控制系统：
2.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸。
2.2、具备低灌注脉搏血氧监测功能，在低灌注和体动状态下可有效测量血氧脉搏。
2.3、温度控制：
2.3.1、控制模式：预热模式、手控模式和肤温模式。
2.3.2、肤温模式温度控制范围：32℃～37.5℃；控温误差：≤0.5℃；床面温度均匀性误差：≤ 2℃；
2.3.3、皮肤温度传感器误差：不超过±0.2℃内。
2.3.4、具备超温保护系统和故障报警提示功能。
3、辐射箱：
3.1、水平角度可调。
3.2、石英材质加热管或金属材质加热器。
4、婴儿床：
4.1、电动摇床，倾斜角度调节范围：-15°～+15°
4.2、四周具备有机玻璃挡板，可向下翻转或拆卸；
4.3、双燕尾槽立柱设计，可安装临床医疗器械；
4.4、具备可折叠托盘。
5、照明系统：亮度无级可调。
6、称重系统：
6.1、体重测量范围：200g～8000g。
6.2、误差：不超过±1%。
7、空氧混合装置
7.1、氧浓度设置范围：21%～100%；误差：不超过±3%（V/V）。
7.2、流量设置范围：0～15L/min。
8、负压吸引装置：
8.1、负压调节范围：0kPa～22kPa，气流流量≥ 20L/min。
8.2、储液瓶容量：≥1000ml， 
9、检查灯：光照角度可360°调节。
10、台车：4辆。
二、质保期：≥5年

品目3-4、病床
一、技术参数：
1、外形尺寸：长2190±50mm，宽1035±20mm，高400±20mm。
2、床体：
2.1、床面采用冷轧钢材，板厚≥1.0mm。
2.2、主结构框架：采用≥1.5mm厚钢管。
3、床板：
3.1、四折式床板，具备冲压孔；
3.2、内外防锈处理，金属表面喷涂、光滑,。
4、床头、床尾板：
4.1、床头、床尾均采用ABS工程塑料。
5.2、床头、床尾可拆卸，与床体联系处设有锁定开关。
6、护栏：
▲6.1、全覆式设计，4片护栏均可独立升降，均带有助力气弹簧和阻尼器。
6.2、具有安全开关。
6.3、护栏离床面高度：≥400mm，平卧位状态下同侧护栏间隙≤60mm。
7、驱动系统：
7.1、具备过载保护结构和双向到位极限保护功能（提供相关证明文件）。
7.2、背部最大上折角度：≥70°。  
7.3、腿部最大上折角度：≥35°。  
8、承重：床体安全载荷≥240kg。
9、床垫：
9.1、尺寸及分段与病床配套。
9.2、半棕半绵，棕片厚度≥50mm，高密度海绵厚度≥50mm；海绵经高温高压处理。 
9.3、床垫侧面具备拉链，可拆卸清洗、消毒。
10、旋转餐板：
10.1、整体钢塑结合，餐板与床体连接部位采用钢制材质。需要时旋转立于床面上，不侧倒；不用时可收放在床尾。
10.2、放下时有机械缓冲设计； 
二、主要配置：
1、病床：21张
2、引流挂钩：126个。
3、床头卡：21个
4、不锈钢输液架：21个。
5、杂物筐：21个。
6、污物车：4辆。
三、质保期：≥5年。

品目3-5、电动护理床
一、技术参数：
1、外形尺寸：
1.1、长：2180±50mm；宽：960±20mm：数量：3台。
1.2、长：2180±50mm；宽：1035±20mm；数量：3台。
2、床体：
2.1、床面采用冷轧钢材，板厚≥1.0mm。
2.2、主结构框架：采用≥1.5mm厚钢管。
2.3、输液插孔4个。
3、床板：
3.1、四折式床板，具备冲压孔.
3.2、内外防锈处理，金属表面喷涂、光滑。
4、床头、床尾板：
4.1、床头、床尾均采用ABS工程塑料。
4.2、床头、床尾可拆卸，与床体联系处设有锁定开关。
5、护栏：
5.1、采用工程塑料(ABS或HDPE)。
▲5.2、全覆式设计，4片护栏均可独立升降，均带有助力气弹簧和阻尼器。
5.3、具有安全开关。
5.4、护栏离床面高度≥400mm，平卧位状态下同侧护栏间隙≤60mm。
6、调节功能。
▲6.1、可电动调节背部升降、腿部升降、整体升降。
6.2、背部最大升降角度：≥70°。   
6.3、腿部最大升降角度：≥35°。   
6.3、整体升降调节范围：400～700mm。
7、具备操控面板，可操作所有体位功能。   
8、工作噪音：≤65dB。   
9、配置蓄电池，断电时可完成体位动作≥5次。
10、承重：床体安全载荷≥240kg。
11、床垫：
14.1、尺寸及分段与病床配套。
14.2、半棕半绵：棕片厚度≥50mm，高密度海绵厚度≥50mm；海绵经高温高压处理。
二、主要配置：
1、电动病床：1张。
2、控制手柄：1个。
3、可移动引流挂钩：6个。
4、床头卡：1个。5、不锈钢输液架：1个。
三、质保期：≥5年。

品目3-6、新生儿多功能车
一、技术参数：
1、尺寸：长，900±10mm；宽535±10mm。
▲2、高度、倾斜角度可气动调节。
3、高度调节范围：800～950mm。
4、倾斜角度调节范围：0～12°。
5、婴儿盆：采用PP材质,一体成型，无毒无味，可整体取出清洗消毒。
6、立柱：铝合金材质。
7、底座：弧形底座，整体吹塑成型，底部预留置物筐。
8、脚轮：静音脚轮，带制动装制。
二、质保期：≥5年。

[bookmark: _Toc99301425]
第六章   拟签订的合同文本
（本合同模板仅供参考，以实际签订为准）

首都医科大学附属北京潞河医院
医疗设备采购合同
买方：首都医科大学附属北京潞河医院
卖方：                            
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，买卖双方按照采购结果签订本合同。
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
本合同书
廉洁协议书
第一条   产品名称、规格型号、数量和价格
	序号
	产品全称
	商标牌号
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	



第二条  交货时间、地点和交货方式
1、交货时间：  合同签订后30天内完成送货、安装、调试                                            
2、交货地点：  首都医科大学附属北京潞河医院指定                                                                                        
3、交货方式：现场交货。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，货物在交货之前发生的一切损失由卖方负责，所有货物运抵现场的日期为交货日期。
第三条  付款方式
1、产品总价（人民币）：       元（大写：     元整）
2、付款方式：合同签订后180日内，卖方向买方支付合同总金额的10%作为履约保证金（安装验收合格并正常运转后转为质保金），货到用户现场安装验收合格后，买方一次性支付合同项目总金额。质保期满后凭“首都医科大学附属北京潞河医院设备回访记录表”作为退还质保金的凭证，质保金无息退还。上述合同付款金额买方在财政拨付后按实际情况支付。
第四条  包装要求和装运标志
1、除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
3、卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出标记。
第五条  知识产权和质量保证
1、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
2、卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
3、需要第三方提供的原产地证明、原产地、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明、提供生产和销售企业的相关认证证书。如果到货时，卖方不能够提供相应的证明文件、不符合相关要求的，买方有权拒收，由此造成的损失与买方无关。
4、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
5、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
6、 如果卖方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。
7、合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起      个月。
第六条  测试和验收
1、卖方应向买方提供设备性能的测试方案、程序、流程、测试手段和测试标准。
2、整个测试期间发生的相关费用，由卖方承担。测试结果需医学工程部、使用科室和卖方工程师等相关人员共同签字确认。若相关测试不能够通过，买方有要求退货或者要求卖方折价处理的权利。
第七条  违约赔偿
1、卖方应按照规定的时间按时交货和提供服务。如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。每迟延一天，卖方应按迟交货物的交货价款的0.1%向买方支付违约金。逾期超过十五天，买方有权单方解除合同。
2、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。
3、如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内赔偿，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
第八条  不可抗力
1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
第九条  合同争议的解决
    因合同履行中发生的争议和未尽事宜，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，双方任何一方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。
第十条  适用法律
本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
第十一条  合同生效和其它
1、政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
2、有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字等与本合同具有同等的效力，如有冲突，应当以本合同为准，各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准，不得产生歧义。
3、本合同一式 伍 份，买方执 肆 份，卖方执 壹 份，具有同等法律效力。
4、本合同经双方授权代表签字并加盖单位印章且由卖方递交履约保证金后生效。

附件：1、产品配置清单一览表
   2、售后服务承诺书
 备注：
卖方企业规模：□大型企业/□中型企业/□小型企业/□微型企业
（请卖方根据公司实际情况在□内打√） 
买 方：首都医科大学附属        卖 方：                    
       北京潞河医院                                       
    名 称：(印章)                   名 称：(印章)
    科主任签字：         			  授权代表(签字)：           
        年  月  日                      年  月  日
法人代表或授权代表(签字)：             卖方开户银行:               
           年  月  日             卖 方 帐 号：                 
                     联 系 电 话：
                     卖方开户行行号：           

设备售后服务要求：
1、上述所有设备整机保修     个月(如果具体参数、用户实际需求中或国家另有规定的，按具体参数中要求、用户实际需求或国家规定执行)。
2、卖方须保证所提供产品在质量保证期之内，并须对由于产品质量而发生的任何问题负责。
3、凡是属于计量检定的设备，由厂家提供计量检定合格证书。
4、对操作人员进行使用、保养培训，对维修人员进行技术培训，保证仪器可以正常使用。
5、出保后以零件成本价收费。
6、本地有维修点和专职维修工程师。
7、维修响应速度：2小时电话反应，电话不能解决的必须24小时内到达现场，排除故障。如故障无法排除，需提供不低于中标设备配置的备机，以保证买方工作的正常运转。
8、卖方应为买方提供免费仪器的校准、巡检、维护保养。校准周期：每半年提供一次精密度校验，并出具校准报告。
9、本地有常有配件库，国内有固定配件库。
10、保证设备年运行开机率≥95%（按一年365天计算），否则保修期向后双倍顺延。
11、备件送达时间：国内＜3天，国外＜10天，设备停产后备件供应＞10年。
12、定期回访1次/半年。
13、提供设备操作及维修手册。














[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc150480794]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150774762]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226965749]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
注：
1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903]合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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