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北京市政府采购项目
公开招标文件
（2026年版）

项目名称：北京市通州区中西医结合医院第二批医疗设备采购项目
项目编号/包号：11011226210200022413-XM001
采 购 人：北京市通州区中西医结合医院
采购代理机构：中源联盛咨询(北京)有限公司 
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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011226210200022413-XM001
2.项目名称：北京市通州区中西医结合医院第二批医疗设备采购项目
3.项目预算金额：865.63万元
4.采购需求：
	[bookmark: _Hlk181307531][bookmark: OLE_LINK25]包号
	品目号
	设备名称
	数量   
	设备预算单价
（万元）
	采购包预算金额（万元）
	简要技术需求
	是否允许进口

	1
	1-1
	电磁聚焦式冲击波治疗仪
	1
	32
	440
	1、主机插件槽：≥5个
2、差频频率≥200Hz
详见招标文件采购需求
	否

	
	1-2
	超声波治疗仪（双通道）
	1
	8
	
	
	

	
	1-3
	X射线计算机体层摄影设备
	1
	400
	
	
	

	2
	2-1
	经颅磁刺激仪
	1
	40
	199.41
	
	

	
	2-2
	立体动态干扰电
	1
	14
	
	
	

	
	2-3
	肌电生物反馈训练仪
	2
	24
	
	
	

	
	2-4
	熏蒸床
	5
	6
	
	
	

	
	2-5
	电动起立床
	1
	2.6
	
	
	

	
	2-6
	医用护理床（电动）
	35
	0.9
	
	
	

	
	2-7
	间歇式重启压力系统
	9
	3
	
	
	

	
	2-8
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	1
	6.31
	
	
	

	3
	3-1
	病人监护仪
	5
	4
	226.22
	
	

	
	3-2
	多关节等速训练与测试系统
	1
	70
	
	
	

	
	3-3
	气压弹道式体外冲击波治疗仪
	1
	36
	
	
	

	
	3-4
	电子阴道镜
	1
	35
	
	
	

	
	3-5
	中央心电监护（一拖5）
	2
	23.56
	
	
	

	
	3-6
	体外除颤监护仪
	1
	3.9
	
	
	

	
	3-7
	超短波治疗仪
	2
	5.5
	
	
	

	
	3-8
	数字式十二道心电图机
	1
	3.2
	
	
	


5.合同履行期限：签约后30天内完成送货、安装、调试。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK5]□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：____第1包、第2包专门面向中小企业 ______。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年10月13日至2026年10月19日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月02日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市通州区中西医结合医院
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]地    址：北京市通州区车站路89号
联系方式：010-69545228-8069
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司
地    址: 北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-458室
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]联系方式: 010-67803241转8023
3.项目联系方式
项目联系人:苏金轩、谷乐、张行
电      话:010-67803241转8023
[bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774619]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目  包为单一产品采购项目。
[bookmark: OLE_LINK6]■本项目_01  包为非单一产品采购项目，核心产品为：X射线计算机体层摄影设备
■本项目_02包为非单一产品采购项目，核心产品为：经颅磁刺激仪
■本项目_03包为非单一产品采购项目，核心产品为：多关节等速训练与测试系统

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
■不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	电磁聚焦式冲击波治疗仪
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]工业

	超声波治疗仪（双通道）
	工业

	X射线计算机体层摄影设备
	工业

	经颅磁刺激仪
	工业

	立体动态干扰电
	工业

	肌电生物反馈训练仪
	工业

	熏蒸床
	工业

	电动起立床
	工业

	医用护理床（电动）
	工业

	间歇式重启压力系统
	工业

	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	工业

	病人监护仪
	工业

	多关节等速训练与测试系统
	工业

	气压弹道式体外冲击波治疗仪
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK17]工业

	电子阴道镜
	工业

	中央心电监护（一拖5）
	工业

	体外除颤监护仪
	工业

	超短波治疗仪
	工业

	数字式十二道心电图机
	工业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]1.投标保证金金额: 第一包44000元、第二包20000元、第三包22600元。
2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.投标保证金收受人信息:
账户名称:中源联盛咨询(北京)有限公司
开户银行:中国银行北京天华支行
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK22]账    号:344171207755 (仅作为递交投标保证金使用)
递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2026XXXXX,第X包)
4.投标保证金递交截止时间:同开标时间。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形:
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；
(2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；
(3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。
(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。
(5)中标人不按规定缴纳中标服务费

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：15分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以___技术分___得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以书面形式送达

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门:中源联盛咨询(北京)有限公司；
联系电话: 010-67803241转8023；
通讯地址: 北京市大兴区亦庄开发区万源街22号天宇大厦B座4层。

	27
	代理费
	收费对象:
□采购人
■中标人
收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式收取；
缴纳时间:收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。
以下账户仅作为缴纳中标服务费使用
公司名称：中源联盛咨询（北京）有限公司   
开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行
服务费账号：11221201040004043
行号：103100022124
交换号：010317754
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[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774723]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226309764]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965712]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164608637]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193914]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc127161441]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc265228366]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150480768]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc264969221]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164608646]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150480771]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193704]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc142311037]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc520356161]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608806]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc265228377]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226965730]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150509298]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	17
	压力容器检定证书
	投标产品属于压力容器的的必须提供有效的压力容器检定证书复印件

	18
	辐射安全许可证
	投标产品属于X光射线设备的必须提供有效的辐射安全许可证复印件

	19
	医疗器械注册证
	所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：__/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/_。
4 [bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc305158888]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: _Toc99301424][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]内容
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	价格
部分
	评标价格
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

	商务部分
	业绩
	2
	同类型投标产品近三年2023年01月01日至今在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得1分，最多得2分；无业绩者0分。
注：(提供完整合同复印件并加盖投标人公章)

	
	政策性得分
	1
	投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分

	技术部分
	售后服务方案
	11
	售后服务方案的针对性、完整性及可行性（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、优惠条件等）对比排序评价：
能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:11分；
能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:7分；
不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间基本合理，负责人明确:3分；
不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，无可行性；响应时间合理性偏弱或较长；或负责人不明确:1分；
未提供具体售后服务方案的:0分。

	
	
	
	

	
	项目进度计划
	11
	项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付):
计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目:11分；
计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目:7分；
计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目:3分；
计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目:1分；
项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的:0分。

	
	项目实施质量保证方案
	11
	综合考虑投标人提供的项目实施质量保证方案，对采购需求的响应程度。
方案完整度高、保障措施众多、具有完善的针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有健全完善的内控制度及服务过程管理措施，完全满足采购需求的服务及质量要求:11分；
方案基本完整、具有一定的保障措施及针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有一定的内控制度及服务过程管理措施，基本满足采购需求的服务及质量要求:7分；
方案完整度较弱、保障措施较少、针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案较弱、内控制度及服务过程管理措施松散且单一，勉强满足采购需求的服务及质量要求:3分；
方案缺失、保障措施极少、不具备针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、内控制度及服务过程管理措施缺失，无法完全满足采购需求的服务及质量要求:1分；
未提供任何方案:0分。

	
	培训方案
	10
	培训方案科学、合理、实际，措施到位，针对性强，能够满足项目需要，得10分；
培训方案基本科学、合理、实际，措施基本到位，针对性较强，基本满足项目需要，得5分；
培训方案不科学、不合理、不实际，措施不到位，针对性不强，不能满足项目需要，得1分；
未提供不得分。

	
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	24
	技术指标全部满足招标要求的为24分，有1项“▲”条款不满足的扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分；最低得分0分



第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	设备名称
	数量   
	设备预算单价
（万元）
	采购包预算金额（万元）
	是否允许进口

	1
	1-1
	电磁聚焦式冲击波治疗仪
	1
	32
	440
	否

	
	1-2
	超声波治疗仪（双通道）
	1
	8
	
	

	
	1-3
	X射线计算机体层摄影设备
	1
	400
	
	

	2
	2-1
	经颅磁刺激仪
	1
	40
	199.41
	

	
	2-2
	立体动态干扰电
	1
	14
	
	

	
	2-3
	肌电生物反馈训练仪
	2
	24
	
	

	
	2-4
	熏蒸床
	5
	6
	
	

	
	2-5
	电动起立床
	1
	2.6
	
	

	
	2-6
	医用护理床（电动）
	35
	0.9
	
	

	
	2-7
	间歇式重启压力系统
	9
	3
	
	

	
	2-8
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	1
	6.31
	
	

	3
	3-1
	病人监护仪
	5
	4
	226.22
	

	
	3-2
	多关节等速训练与测试系统
	1
	70
	
	

	
	3-3
	气压弹道式体外冲击波治疗仪
	1
	36
	
	

	
	3-4
	电子阴道镜
	1
	35
	
	

	
	3-5
	中央心电监护（一拖5）
	2
	23.56
	
	

	
	3-6
	体外除颤监护仪
	1
	3.9
	
	

	
	3-7
	超短波治疗仪
	2
	5.5
	
	

	
	3-8
	数字式十二道心电图机
	1
	3.2
	
	

	[bookmark: OLE_LINK26]备注：
1．投标人需要提供投标产品技术支持资料，并需要同时加盖制造商公章（境内总代理或独家代理）。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或所投产品技术白皮书或检测机构出具的完整检验报告。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。（所投产品源于中华人民共和国境外时，以上文件、报告、证明及有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本）
2．对于技术规格中标注“▲和★号”的技术参数，投标人须在技术支持资料中明确体现，否则评标委员会不予认可。


2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1.交货期：签约后30天内完成送货、安装、调试
1.2质保期：≥5年
1.3.地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见采购合同
3、 技术要求
第一包
品目1：电磁聚焦式冲击波治疗仪
一、用途：用于足底筋膜炎、钙化性肩部肌腱炎、网球肘和肩周炎的辅助治疗。
二、技术参数：
1、主机
1.1、电磁聚焦式冲击波。
1.2、能流密度调节范围：0.01～0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节。
1.3、能量等级：≥20级可调
1.4、焦区径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm。
1.5、脉宽：≤3μs。
1.6、治疗深度范围：0～70mm。
1.7、输出频率调节范围：0.5～15Hz；调节步长≤0.5Hz。
1.8、冲击次数调节范围：100～9000次，调节步长≤100次。
1.9、控制系统：
1.9.1、液晶显示屏≥10英寸，治疗过程中可任显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息。
1.9.2、具备自定义方案库。
1.9.3、具备VAS疼痛评估、关节活动度评估、痉挛评估功能，可记录治疗前后数据，可进行疗效分析。
1.9.4、具备病例库，可以查看不同患者的治疗记录信息。
1.9.5、具备封闭水循环冷却系统和过热保护功能。
2、治疗手柄带有控制按键，可调节治疗参数。
▲3、水囊式治疗头，水囊高度分档可调。
三、主要配置：
1、主机1台。
2、手柄含治疗头：1把。
品目2：超声波治疗仪（双通道）
一、技术参数：
1、主机
1.1、治疗通道：≥2通道，可同时输出。
1.2、单头可实现双频输出，超声频率：1MHz±10%、3MHz±10%。
1.3、输出模式：连续输出和脉冲输出。
1.4、脉冲输出模式：
1.4.1、脉冲频率调节范围：20Hz～100Hz；调节档位≥3档。
▲1.4.2、脉冲模式占空比调节范围：5%～80%；调节档位：≥5档。
1.4.3、有效声强范围调节范围：0～3W/cm2。
1.5、连续输出有效声强调节范围：0～2W/cm2。
1.6、治疗时间设置范围：0～30min。
1.7、控制系统：
1.7.1、彩色液晶触摸显示屏≥4英寸，分辨率≥480×270，中文操作界面。
1.7.2、内置处方≥25个，可以保存自定义处方≥20个。
1.7.3、超声探头表面接触治疗部位低于几何面积的65%时报警并中断治疗。
1.7.4、具备剂量实时显示功能，可实时显示治疗过程中剂量变化。
1.8、主机尺寸：≤25×20×10cm；重量:≤1kg。
2、手持式超声治疗头：
2.1、治疗头可用于水下治。
2.2、治疗头1：治疗面积5cm²±10%。
2.3、治疗头1：治疗面积0.8cm²±10%。
二、主要配置：
1、超声波治疗仪主机：1台。
2、超声治疗头1：1个。
3、超声治疗头2：1个。
4、超声头保护套：2件。
品目3、X射线计算机体层摄影设备
一、技术参数：
1、	机架系统：
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]★1.1、机架孔径≤72cm。
★1.2、球管焦点到探测器距离：≤105cm。
1.3、具备触摸显示屏，尺寸≥12英寸，可显示病人信息，包括年龄、姓名、性别、扫描部位等；可选择扫描协议。
▲1.4、自动定位系统： 具备3D传感器，可以通过识别扫描定位点识别扫描范围，可提供患者朝向错误，可根据患者体型自动调节床体高度。
▲1.5 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产（提供检测报告证明）
2、	探测器：
★2.1、探测器：≥64排
▲2.2探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm
▲2.3、每排探测器物理个数≥800个。
2.4、具备共轭采集技术或飞焦点技术。
3、	球管及高压发生器：
3.1	、高压发生器等效功率：≥70KW。
3.2	、阳极等效热容量：≥30MHU。
▲3.3、阳极最大散热率≥1000kHU/min。
3.4、管电流调节范围：10mA～450mA。
3.5、最高管电压：≥140KV。
★3.6、连续螺旋扫描时间：≥120s。
▲3.7、小焦点大小≤0.6×0.7mm。
▲3.8、大焦点大小≤1.0×1.0mm。
4、扫描床：
4.1、床水平定位误差：不超过±1.5mm。
4.2、可隔室控制床体升降、水平移动。
4.3、最块水平移动速度：≥170mm/s。
4.4、床面可降至离地面最低距离：≤450mm。
▲4.5、承重≥250Kg。
5、	扫描参数：
★5.1、最快扫描速度（360°非等效）：≤0.35s。
5.2	、最小扫描层厚≤0.625mm。
5.3	、定位像长度≥160cm
5.4、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度
5.5、图像最快重建速度：≥60幅/s。
6、图像质量：
6.1	、空间分辨率：≥16LP/cm@MTF10%。
6.2	、密度分辨率：≤5mm@密度差0.3%、剂量5mGy。
▲6.3、提供具备NMPA注册认证的深度学习重建算法。
6.4、具备深度学习重建算法。
6.5、具备后颅窝伪影校正功能。
7、主控台：
7.1、CPU：≥8核，主频≥3.0GHz；内存：≥64G；硬盘：≥2000G；彩色液晶显示器≥23英寸。
7.2、图像存储量：≥460,000幅@图像矩阵512×512、无压缩。
7.3、最大图像重建矩阵：≥1024×1024。
7.4、具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行。
7.5、可同步同屏显示不同方式后处理的图像。
7.6、具备自动照相技术。
7.7、具备自动语音系统及双向语音传输功能。
7.8、具备Dicom3.0接口，开放查询、存储、传输、打印、工作列表协议；连接PACS、RIS系统，中标商承担相关接口费用。
7.9、MPR、MPVR、最大密度投影、最小密度投影MinIP、表面三维SSD重建功能。
7.10、具备模拟手术刀技术。
7.11、具备透明显示功能。
7.12、具备三维容积显示功能。
7.13、具备三维血管CTA重建。
7.14、具备仿真内窥镜功能。
7.15、具备CT电影功能。
7.16、具备造影剂智能动态跟踪功能，一次注射完成增强扫描。
7.17、具备肺纹理增强功能。
7.18、具备脑组织表面积分重建功能。
7.19、具备脑出血测量功能。
7.20、具备直接二维多平面浏览器。
7.21、具备直接三维重建功能。
7.22、具备X射线优化滤过功能。
7.23、具备腹部多期相融合扫描功能。
7.24、具备冠脉CTA扫描功能，内置心电监护装置。
8、后处理工作站：
8.1、CPU：≥8核，主频≥2GHz；内存≥32G；固态硬盘≥1TB，显卡显存≥8GB；彩色液晶显示器≥23英寸。
8.2、图像存储≥400,000幅@图像矩阵512×512。
8.3、具备DICOM3.0接口，开放查询、存储、传输、打印、工作列表协议。
8.4、可提供图文一体化的诊断报告，诊断报告模板可自定义，报告可打印。
8.5、具备VR、多平面重组（MPR）、最大密度投影（MIP）、表面重建（SSD）、曲面重建（CPR）等多种重建功能。
8.6、具备模拟手术刀，支持多种模式的裁剪功能。。
8.7、具备胸腹部、四肢等多部位自动化去骨功能。
8.8、具备减影功能，可自动进行配准，平扫和增强数据集可以自动获取。
8.9、可提供血管CPR图像，具备血管狭窄拉直分析、血管中心线调节、三维血管斑块分析及彩色编码功能。
8.10、头颈CTA后处理：
8.10.1、自动完成颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、椎动脉、大脑前中后动脉等多支血管识别、提取、命名，并具备二维、三维多种显示方式。
8.10.2、具备血管病变自动分析功能，包括血管狭窄分析、斑块分析、以及血管动脉瘤自动识别并量化分析功能。
8.11、冠脉CTA后处理：
8.11.1、自动提取冠脉树，自动识别冠脉血管并命名。
8.11.2、可提供冠脉全景球面成像及平铺成像。
8.11.3、可自动获取冠脉狭窄数据。
8.11.4、具备冠脉斑块成分分析功能，可自动计算不同成分占比并提供彩色提示。
8.11.5、可自动绘制有/无斑块影响的冠脉管腔分析曲线。
8.11.6、可进行钙化积分分析，可自定义血管，分析结果包括钙化得分、体积、平均CT值、最大CT值和最小CT值。
8.11.7、CT扫描无需心电门控即可进行钙化积分分析。
8.12、CT双能后处理：
8.12.1、可提供虚拟平扫图成像、虚拟能量图、能谱曲线、有效原子序数图、CT直方图、基物质图。
8.12.2、具备单能图成像功能，单能级图像≥151能级。
8.12.3、具备多种物质成分定量分析功能，最高精度可提供μg级数据。
8.12.4、具备多种基物质重建功能，提供基物质数量≥20种。
8.12.5、具备痛风结晶检测、结石检测等功能，可以自动勾画提取结石，计算体积等数据，并进行物质成分分析。
8.13、支架模拟植入：
8.13.1、外周血管支架模拟植入：可选择≥60种支架型号，可一键快速调节支架的长度、直径。
8.13.2、心脏冠脉支架模拟植入：可选择≥60种支架型号，可一键快速调节支架的长度、直径。
9.14、具备一站式自动胶片排版及打印功能。
9.15、具备书签存档/读取功能及测量、标记、移动、缩放、旋转等通用型图像处理功能。
9.16、心脏钙化积分AI等
二、主要配置：
1、CT：1套。
2、后处理工作站：1套。
3、高压注射器：1套
第二包
品目1：经颅重复磁刺激仪
一、用途：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经电生理检查、运动功能评定，以及辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。
二、技术参数：
1、主机：
▲1.1、一体式可推移整机结构：静音脚轮设计,可固定线圈支架,非液电分离分体式结构组成，即脉冲源冷却系统分别固定安装于台车（官网或产品图）。
0. 冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷。
0. 操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，中文界面，非一体机及触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。支持脱离磁刺激主机单独使用，windows系统兼容科研软件。
0. 刺激强度范围：1.0-6Tesla连续可调。
0. 磁感应强度稳定输出允差：≤±5%（检测报告或白皮书证明）。
0. 磁感应强度最大变化率范围：≥20-80kT/s。
0. 脉冲上升时间：60±10μs。
1.8、输出脉冲宽度范围：320-360μs，允差±20μs（或6%）。
1.9、 刺激频率范围：0.1-60Hz可调。
1.10、脉冲频率≥1Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.01Hz。
▲1.11、脉冲频率允差值：±2%（提供设备铭牌或省级以上医疗器械检验中心出具的注册检验报告或白皮书加以证明）。
▲1.12、电介质强度：≥AC7850V（省级及以上医疗器械检测中心出具的注册检验报告证明）。
1.13、设备功耗：≤8kVA。
2、 安全预警：
2.1、冷却系统发生故障，具有提示，停止磁场输出。
2.2、 设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，停止输出。
2.3、 磁刺激线圈表面温度≤40℃（检测报告证明）。
2.4、设备监控脉冲放电开关、恒温模块、脉冲储能器件温度：当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。（提供产品说明书证明）
3、刺激线圈：
3.1、刺激线圈可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍。
0. 线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型。（实拍图片证明）
3.3具有电动吸液和电动排液功能。（检验报告证明）
4、操作电脑：
4.1、硬盘储存、USB储存。
4.2、专家方案、病历管理、以及病历打印输出。
4.3、刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。
5、检测模式：
5.1、检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI\IHF）的检测功能。
5.2、 检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。
5.3、 具备自动计算神经传导时间功能。
5.4、实时MEP（EMG）信息显示。
▲5.5、双通道MEP检测功能，采样率≥120KHz。（省级及以上医疗器械检测中心出具的检验报告证明）
5.6、传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），无需充电（非外挂式无线MEP模块）。
5.7、最小分辨率：≤0.1μV。
5.8、频率测量范围：1Hz-25KHz。（第三方检测报告证明）
6、刺激模式：
0. 单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）。
6.2、支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，可同时输出脉冲。
6.3、支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31s~31s内可调，步长1ms。
0. 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差≤±10%。
0. 内置多种专家方案可供选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。
0. 触发输出：触发脉冲波宽350±50μs，幅度5±0.5V。
0. 触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。
0. 可调节触发输入延时时间，0-500ms范围可调，步长0.1ms。
0. 可调节触发输出延时时间，-500-500ms范围可调，步长0.1ms。
6.10、能显示阈值强度以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
7、具备触发输入输出通用接口。
8、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485质量体系认证。
9、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。
三、配置：
1、磁刺激器主机1台。
2、冷却系统1套。
3、操作软件1套。
4、刺激线圈2副。
5、MEP模块1个。
6、支架2个。
7、刺激定位帽10套。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]品目2：立体动态干扰电
一、技术参数：
▲1、可同时连接≥16个电极，每一路可三维、二维输出相互转换。
2、 ≥10英寸液晶显示屏，人机互动操作界面，飞梭操作方式。
3、 压力≥285mmHg可调，步长≥10mmHg。
4、吸引模式：包括但不限于连续、快速（60回/分）、中速（30回/分）、慢速（15回/分）、自动等。
5、具有吸引压智能调节功能，治疗停止后自动降低到≤30mmHg，可取下电极。
6、具有顶板自动加热功能。
7、输出频率范围1-11kHz可调节，步长≤0.5kHz。
8、 差频频率≥200Hz。
9、 调制频率≥150Hz。
10、输出电流最大值为100mA连续可调。
▲11、调制方式：包括但不限于静态干扰、动态干扰、连续、断调、间调、扫引。
12、 动态节律：4-10s可调，步长≤1s。
13、差频变化周期：15-30s可调，步长≤1s。
14、调制度：包括但不限于25％、50％、75％、100％调节。
▲15、差频变化范围：包括但不限于低（1-20Hz）、中（40-60Hz）、高（80-120Hz）、极高（120-200Hz）、广域（1-120Hz）及自定义。
16、具有方案库功能，实现对治疗方案进行管理。
17、具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库。
18、具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，导出患者记录等功能。
19、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零。
20、安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。
二、配置：
1、主机1台。
2、不锈钢篮子2个。
3、黄色两级输出线	4条。
4、蓝色两级输出线	2条。
5、绿色两级输出线	2条。
6、黄色吸附碗（φ60mm）8个。
7、蓝色吸附碗（φ60mm）4个。
8、绿色吸附碗（φ60mm）4个。
9、木浆棉（φ65mm）20个。
10、电源线	1条。
品目3：肌电生物反馈训练仪
一、技术参数：
1、液晶显示屏：≥24英寸。
2、治疗通道：≥4个通道，评估通道≥1个通道，各通道相互独立，可支持多人同时进行治疗。
3、反馈阈值范围：6-3000μV。
4、AD采样位数：≥16bit。
5、采样频率：≥16KSPS。
6、EMG灵敏度：≤1μV。
7、脉冲宽度范围：20-1000μs，10μs步长可调。
8、频率范围：0.5Hz、1-999Hz，步进1Hz。
9、输出电流范围：1-100mA可调。
10、共模抑制比：≥100dB。
11、系统噪声：≤1μV。
12、通频带范围：≥20-500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。
13、差模输入阻抗：≥5MΩ。
14、输出波形：双向对称波、单向波、交互波。
15、波升、波降时间：0、0.5s、1-10s，步进1s，允差±1s。
16、刺激时间：1-20s，步进1s；休息时间：0-20s，步进1s。
17、治疗时间范围：5-40min，步进5min。
18、气压测量范围：0-300mmHg。
▲19、工作模式≥10种，包括电刺激、触发电刺激、镜像刺激、快速筛查、标准筛查、Glazer评估、腰背疼痛评估、Kegel训练、控尿训练、多媒体生物反馈。
20、具备神经肌肉电刺激功能，在被动状态下接受电刺激治疗，以起到提高肌肉兴奋性的作用。
21、具备肌电触发电刺激功能，可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者进行肌肉收缩，激活电刺激靶肌群，产生强有力正性反馈治疗。
22、具有镜像刺激功能:以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动,重塑中枢。。
▲23、具备快速筛查、标准筛查、Glazer评估、腰背疼痛评估功能，可出具详细报告，报告包含前静息平均值、变异性，快速收缩最大值、放松时间，持续收缩平均值、变异性、放松时间以及后静息平均值、变异性。包含整个筛查评估周期肌电趋势图，包含报告解读参考。
24、固定处方≥50个。
25、多媒体生物反馈训练≥7个。
26、kegel训练≥15个，包括：快肌训练、慢肌训练和快慢肌训练。
27、控尿反射≥10个，包括：初阶模板和高阶模板。
28、提供组合方案功能，多个方案可预设治疗顺序，中途无需介入。。
29、预留数据接口，支持HIS系统对接，可与医院患者的信息、方案、报告同步。
30、腹肌参与度检测，帮助检测盆底肌训练过程腹直肌的参与程度，纠正盆底肌训练过程中的错误动作。
31、电极没有接触好或者脱落，通道停止输出，屏幕提示并有声音提示。
二、配置：
1、主机1台。
2、电极理疗电极片70片，神经和肌肉刺激器用腔内电极10个。
品目4：熏蒸床
一、技术参数：
1、结构、材质：
1.1、床体材质：ABS；床体尺寸（长×宽×高）：2090×670×705mm，可上下浮动20mm。
1.2、药槽材质：PA66；药槽容积：≥800ml。
1.3、具备自动排药装置，治疗结束后药液可自动、排出。
1.4、床体具备储液杯，无需外接排液设施管路。
▲1.5、具备热喷装置，可进行药剂喷涂。
2、药液温度可调节范围：60-80℃；调节步长：≤0.1℃；误差≤±5℃。
▲3、最大熏蒸量：≥150mL/h。
4、治疗时间设置范围：10m90min；误差：≤±30s；治疗结束后自动停止加热并声音提示。
5、控制系统：
5.1、液晶触摸显示屏≥10英寸。
5.2、具备数据存储功能，可导出熏蒸记录参数数据。
5.3、具有体感温度超温保护装置和皮肤温度超温保护装置。
5.4、具备低水位报警装置并可自动停止工作。
6、噪声：≤60dB（A）
品目5：电动起立床
一、技术参数：
▲1、床面规格（长×宽）：1860mm（长）×610mm（宽），误差±10%。
2、床面具有垂直升降功能，床面升降距离范围：450-800mm。
3、采用医用慢速推杆电机，训练过程中使患者逐渐适应体位变化，从0°升至85°的起立时间≥30s。
4、具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差≤±5°。
5、具有站立角度校准功能。
▲6、脚踏板可左右分别调节背屈及跖屈角度，调节范围为：+15°~-25°。
7、 电动起立床应能承载最大安全载荷为180kg作升降和起立运动。
8、 每只脚踏板的最大安全载荷≥160kg。
9、 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向≥75kg，水平方向≥50kg。
10、固定带最大安全工作载荷≥50kg。
11、具有手动程序，可设置站立角度和站立时间。
12、具有≥8种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间。
13、具备站立时间设置功能：0-75min可调，步长5min，计时结束有提示音。
▲14、双电机设计，控制床体升降及床体起立。
15、采用脚踏控制结构，进行站立训练时，床体依靠4个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。
16、具备患者可操作紧急停止控制装置。
17、手持控制器配备LCD显示屏，可显示内容包括站立角度-时间曲线、站立角度、程序模式及站立时间。
18、手持控制器配备程序控制键，可选择站立时间选项及启动和暂停起立床的程序运行。
二、配置：
1、电动起立床1台。
2、胸部绑带	1条。
3、髋部绑带	1条。
4、膝部绑带	2条。
5、手控器1个。
6、电源线1条。
品目6：医用护理床（电动）
一、技术参数：
1、床体尺寸：长度2120-2170mm, 宽度900-990mm。
2、床面最低高度(不含床垫)≤465mm, 床面升降行程≥320mm。
3、背板上折角度范围：0-65°，腿板上折角度范围：0-25°。
4、脚轮直径≥125mm，防撞角轮直径≥75mm。
5、背部护栏：长度≥1050mm，高度≥380mm，厚度≥45mm。
6、腿部护栏：长度≥600mm， 高度≥380mm， 厚度≥30mm。
7、最大安全承重≥265kg。
8、具有电动背板折转、腿板折转、整体升降功能，采用手持有线控制器。
9、具有手动机械式CPR模式。
10、整床至少具有两处中控刹车装置。
11、床板采用全碳钢床板，由背板、臀板、腿板、脚板四部分组成。
12、采用四片式护栏，背部护栏外侧有滚珠式角度显示器，显示背部抬升角度。
13、床头尾板采用三孔式设计，在不同方位推行时方便抓握，均采用PE材质，阻燃、抗菌、防腐蚀，提供图片。
14、具有备用蓄电池。
15、在病床四角处分布4个输液架插孔。
16、配置静音脚轮，中控刹车制动，防异物缠绕，具备制动、直行、万向功能。
17、采用静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果，每个床板可单独拆卸消毒。
▲18、床体（所属钢制喷塑产品）通过第三方耐碘伏、耐75%酒精、耐3%双氧水、耐氯化钠溶液、耐酸检测，提供检测报告。
19、床头有电气面板，包括220V 电源指示灯、熔断式保险丝、电源开关和电源警示标识，提供图片。
二、配置：
1、电动护理床主体1套。
2、床垫1套。
3、输液架1个。
4、床头柜（包括水壶座）1个。
品目7：间歇式重启压力系统
一、用途：用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，促进足底静脉回流，用于改善肢体组织的缺血状态。
二、技术参数：
1、工作原理：通过对气囊有顺序的反复充放气产生的压强作用于肢体，促进体内血液的流动、淋巴循环及改善体内微循环的作用。
2、操作显示：≥10英寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作，除电源开关外无实体按键。配备线控开关。
3、通道数量：支持2路独立4腔气囊，并可同时、间歇、按顺序充放气。
4、标配护套：3腔下肢镂空护套、足套。
5、护套：上肢镂空护套（3腔）、3腔小腿套、4腔上肢护套、4腔腰部护套、4腔下肢护套、柔性手套、脉冲手套、脉冲足套多种类型护套。
6、放置方式：便携式设计，设备可悬挂床体内侧、外侧、可平面放置，配专用台车放置。
7、压强范围：0-280mmHg。
8、治疗时间：1min-20h，支持持续治疗。
9、充气循环间隔时间：1-99s范围内可调。
10、充气速度：分级可调，
11、最快充满单腔的时间≤5s。
12、参数设置：支持治疗压强、加压模式、充气气囊数量，压力保持时间、循环间隔时间设置，具备一键进入设备界面功能。
13、加压模式：≥8种。
14、逆序加压：可从近心端向远心端加压。
15、设备维护：具备气阀检测和护套检测功能。
16、治疗记录：具备治疗记录查询功能。
17、自检功能：异常时会进行蜂鸣器报警，同时具备错误信息提示功能。
18、护套识别功能：智能识别左右气囊，智能判断护套的类型。
19、配备可充电锂电池，电池容量≥5.0Ah。
▲20、独立副屏：可显示当前设备运行状态。
21、具有血液回盈侦测提示功能。
22、设备姿态识别：自动识别设备不同的角度和位置，根据设备的角度，显示界面可自动进行翻转。
23、无线拓展：支持无线扩展功能，可将多台设备共同连接，可连接无栓病房工作站，实现联网功能。
24、安全防护：达到阈值、突然断电或中断治疗时，设备可自动泄压。
25、提示及报警：具备超压、欠压、护套脱落提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能。
26、单腔关闭：具备单腔零压跳过功能。
▲27、功能模块：循环压力治疗、静脉血栓栓塞症预防、足底静脉回流。
28、压强指示：压强指示的是气囊内的压强，治疗压强输出误差应不大于设定值±3kPa。
29、压力调节：具备单腔压力精准调节技术，每腔之间压力值可任意调节。
30、工作噪音：≤60dB（A）。
31、输入功率：≤150VA。
品目8：吞咽神经肌肉低频电刺激仪
一、技术参数：
1、具有恒流和恒压电疗输出通道，每通道可独立设置治疗参数。
2、输出强度≥75mA或≥75Vp-p范围内可调，步长0.5mA或0.5V。
3、脉冲波形为双向对称波，脉冲频率范围20-100Hz，步长1Hz。
4、脉冲宽度最大≤400μs，范围可调。
5、脉冲的上升和下降时间：1-10s，范围内连续可调，步长1s。
6、脉冲的维持时间：1-55s，范围内可调，步长1s。
7、治疗时间调节范围：1-99min。
▲8、提供≥2种电极进行治疗，包括粘式电极和手持电极，可用于进行口腔部不同部位及治疗面积的电刺激。
9、电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出。
10、具有电极放置图示。
11、固定电极具有≥2种治疗模式可选。
12、治疗结束时，具有停止输出并提示功能。
二、配置：
1、主机1台。
2、电源线1条。
3、四芯电疗输出线1条。
4、电刺激手柄	1个。
5、控制手柄1个。
6、电极收纳盒（内含球状电极、板状电极、Y状电极和棉签电极各1个）1个。
7、蝴蝶形电极片（4片/包）50包。
8、单点球状电极10个。
9、两点球状电极6个。
10、8x13cm自粘电极片（4片/包）	4包。
第三包
品目1：病人监护仪
一、技术参数
1、主机通用参数：
▲1.1、插件式监护仪，可通过有线和无线的方式连入中央监护系统。
1.2、主机插件槽：≥5个。 
1.3、液晶显示屏尺寸≥12英寸。
1.4、具备护士呼叫接口和USB 接口。
2、多参数监测模块：
2.1、可监护成人、小儿、新生儿。
2.2、具备心电（ECG)、呼吸（RESP )、无创血压（NIBP)、血氧饱和度（SpO₂)、脉率（PR)、双体温（TEMP)监测功能。
2.3、心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP参数的医用电气安全级别：CF 级。
2.4、心电监测：
2.4.1、3/5导心电。
2.4.2、具有监护、手术（滤波）和诊断滤波模式。
2.4.3、心电扫描速调节范围：6.25～50mm/s；调节档位≥3档。
2.4.4、心律失常种类≥20种，包括房颤分析。
2.4.5、具备 QT / QTc 分析功能，可显示 QT、QTc、△QTc。
2.4.6、具有多导ST 分析功能，ST测量范围：-2.5～＋2.5mV：提供 ST MAP图。
2.4.7、具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号。
▲2.4.8、具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计。
2.5、无创血压监测：
▲2.5.1、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数。
2.5.2、具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。
2.5.3、NIBP测量结束时可声音提示。
2.5.4、具备辅助静脉穿刺功能。
2.6、血氧：
2.6.1、抗运动和弱灌注血氧检测技术。
2.6.2、可监测和显示灌注度指数（PI）。
2.6.3、血氧脉率监测范围：30～300bpm。
2.7、呼吸监测：
2.7.1、监测方法：阻抗法。
2.7.2、呼吸导联多种可选。
3、数据存储与回顾：可存储≥1600组 NIBP 数据列表\趋势存储回放时间≥1000h、 报警事件或报警信息200组。
4、具备通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。
[bookmark: OLE_LINK41]品目2：多关节等速训练与测试系统
一、技术参数：
▲1、涵盖肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节，≥20个动作的肌力评估和训练：
1.1、肩关节：外展-内收（坐姿）、水平外展-水平内收（卧姿）、伸展-屈曲（卧姿）、外展屈曲-内收伸展（卧姿）、外展屈曲-内收伸展（站姿）、内收屈曲-外展伸展（卧姿）、内旋-外旋（坐姿45°）、内旋-外旋（坐姿90°）、内旋-外旋（站姿）、内旋-外旋（卧姿90°）。
1.2、肘关节：伸展-屈曲（卧姿）、旋前-旋后（坐姿）。
1.3、腕关节：伸展-屈曲（坐姿）、桡侧偏移-尺侧偏移（坐姿）。
1.4、髋关节：外展-内收（侧躺向外）、外展-内收（侧躺向内）、屈曲-伸展（仰卧）、内旋-外旋（仰卧）。
1.5、膝关节：伸展-屈曲（坐位）、伸展-屈曲（俯卧位）、内旋-外旋（坐位）。
1.6、踝关节：跖屈-背屈（俯卧位）、跖屈-背屈（仰卧位）、内翻-外翻（仰卧位）
每种模式可 自动设置和手动设置活动范围模式。
2、 评估和训练模式：等速向心/向心、等速向心/离心、等速离心/离心、等速离心/向心、等长、等张（向心/离心）、等张（离心/向心）7种组合模式。
3、具有趣味性的虚拟情景反馈游戏，包括轨迹跟踪游戏、宇宙探索游戏。
4、配备限位器感应模块，自动识别限位器是否插入正确位置，无需手动确认。
5、动力头及座椅配备电机抱死装置。
6、动力头配备关节位置指示模块，实时提醒受试者需要运动的方向。
7、可进行本体感觉测试，自动记录3次结果取平均值。
▲8、等速向心、等速离心最大力矩≥630N·m，等张运动模式最大力矩≥350N·m。
9、等速向心收缩的角速度设定范围：1～500度/秒，步长1°/s，等速离心收缩的角速度设定范围1～360度/秒，步长1°/s，角运动有二种模式可设置：同步/异步。
10、动力头升降为电动调节，升降范围0～300mm，动力头倾斜角度0～90°范围内可调，动力头旋转角度≥180°，动力头轴杆可360°旋转。
11、座椅安全载荷≥135kg，座椅靠背倾斜角度90～180°范围内可调，座椅基座移动距离范围0～450mm，座椅座垫移动距离范围0～150mm，座椅座垫倾斜角度0°～20°范围内可调，座椅旋转角度≥340°。
12、机身配备检测显示系统，实时检测并显示设备运行数据。
13、评估和训练界面，实时反馈用力曲线及指标，实时记录和自动保存结果，包括：峰值力矩、单位体重峰值力矩百分比、达到峰值力矩的时间和角度、总做功、最大做功、做功疲劳度、平均功率、加速时间、减速时间、关节活动度、平均峰值力矩，主动肌与结抗肌的比率、力矩变化曲线、关节角度变化曲线、角速率-时间曲线、扭矩变化率-时间曲线、肌耐力-时间柱状图等数据，同时具备导出所有原始数据的功能。
14、具有座椅位置记忆功能，可将设定的所有数据参数进行存储，可进行二次测试。
15、具有重力补偿功能，可以补偿连杆和肢体的重力给受试者的额外负荷，并对运动时的任意角度都能做到主动补偿。
16、主机具有急停按键，受试者也可手持急停开关，并由机械式运动范围限位器限定活动范围。
17、具有评估与训练方案功能，一个方案可由多组模式组成，可设定组间间隔时间、重复次数、关节名称、运动形式、运动速度等参数，方案可收藏为常用方案。
18、软件可用于不同时间相同内容的数据比较、双侧关节数据比较、收缩肌/舒张肌数据比较，并可根据受试者年龄、训练模式分类等内容进行综合数据报告的比较。
19、提供多种报告版本：图形报告、综合报告（图形＋数据）、全面数据报告；用户可对报告自行添加注释和分析。
20、软件为全中文操作界面，具备脱机演示、正式使用两种模式，且操作过程配有动画和图片。
21、显示器具有360°旋转支臂，可快速变换评估及训练时观测位置和角度。
22、仪器整体钢质结构。
23、可进行运动速度谱训练：一次训练中可设置速度渐进性或速度渐退性的不同角速度训练项目。
24、配备固定绑带，可固定大腿、躯干、骨盆等部位，确保使用过程稳定性和安全性。
25、具有试操作功能，在正式开始前可让受试者者进行热身、熟悉操作过程，防止损伤。
26、具有软件限位功能，开始前设定安全的关节活动范围。
27、座椅两侧扶杆可上下移动。
28、具有关节活动度位置微调功能，微调当前肢体位置与解剖位置相符合。
29、评估与训练报告均可打印，形成记录和归档。
30、具有双移动指针标记功能，可对异常曲线位置或薄弱点进行精确定位和对比分析。
31、关节配件均带有型号标识。
32、工作站配置：内存≥4G，硬盘容量≥256G，显示器≥21英寸，分辨率≥1920x1080，操作系统WINDOWS 10 64位及兼容版本。
33、产品尺寸：≤2100 (L)×700 (W)×1650 mm (H)。
34、产品重量：≤350kg。
35、电源：AC220V，50Hz；输入功率≤1200VA。
二、配置：
1、多关节等速测试与训练系统（含座椅）1套。
2、肩关节组件	1套。
3、肘关节1套。	
4、腕关节1套。	
5、髋关节1套。	
6、踝关节1套。	
7、膝关节1套。	
8、绑带5条。
9、工作站1套。
品目3：气压弹道式体外冲击波治疗仪
一、技术参数：
▲1、产品注册证应明确可使用以下病症：肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎、足底筋膜炎、胫骨内侧应 力综合征、胫骨结节骨软骨炎、肩关节钙化性肌腱炎、肩峰下疼 痛综合征、肌筋膜疼痛综合征、股骨大转子疼痛综合征、髌腱末 端病、慢性非特异性腰痛。
▲2、采用气压弹道式放射状冲击波源，适合骨骼肌肉系统冲击波治疗。
▲3、独立双通道冲击波输出，输出参数可独立调节位。
4、立式一体机。
5、≥10英寸彩色液晶触摸屏设计.
6、支持≥四种语言可选，包括：中、英、德、法。
7、内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议。
8、病例库可保存≥10000个病例信息。
9、内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库。
10、治疗强度范围1-5bar可调，步长0.1bar。
11、治疗频率范围1-22Hz连续可调，步长1Hz。
▲12、具备≥4种自动变频输出。
13、具有单次冲击模式，可调试治疗强度及定位。
▲14、手柄上具有开关保险装置。
▲15、≥5种不同规格治疗头可选，包括针灸头（规格6mm)、深度头(规格15mm)、放射头(规格20mm)、聚焦头(规格15mm)等，满足不同部位治疗需求。
二、配置：
1、主机1台。
2、治疗手柄配件箱	2个。
3、治疗手柄箱海绵	2套。
4、治疗手柄(配15R治疗头)2把。
5、锥体2个。
6、治疗手柄管	2根。
7、20mm R 治疗组件2个。
品目4：电子阴道镜
一、技术参数：
1阴道镜镜头：
1.1、镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和4K CMOS视频成像功能，输出≥2160P信号。
1.2、镜头像素≥800万，成像系统水平分辨率≥1600 TVL。
1.3、放大倍数支持：1-100倍。
1.4、工作距离：150-450mm（3X）,150-350mm（5X）,215-330mm（18x），230-330mm（最大放大倍数）。
1.5、视场范围：≥Ø120mm(3X)，≥Ø30mm(5X)，≥Ø15mm(18X)，≥Ø5mm(最大放大倍数)。
1.6、景深：≥200mm(3X)，≥120mm(5X)，≥100mm(18X)，≥50mm（最大放大倍数）。
1.7、空间分辨率≥20 lp/mm；图像几何失真度≤1%。
1.8、镜头具有一体化的光源透镜结构，亮度可调的高显色性贴片LED光源，工作距离20cm处光源照度≥40000Lx，工作距离30cm处光源照度≥30000Lx。
1.9、光源色温范围：3000-7000K，工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃。
1.10、光斑直径≥Ø75mm，光斑直径内照度均匀性≥85%，光源显色指数Ra≥90。
1.11、色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值范围95-120%。
1.12、最大照度时辐射照度≤350 W/m2，最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008 W/m2。
1.13、按键扇形布局，可通过镜头按键操作实现：对图像观察的视野变换（放大/缩小）、手动焦距调节(F+/F-）、白光变色温成像（三级）、电子滤镜成像（三级）、计时显示、自动图像采集、图像冻结、白平衡调节、控制进入软件界面及图像对比等功能，并支持镜头扣手按键控制图像采集。
1.14、镜头具有软件快捷功能按键，可一键快速进入病人信息、观察检查、检查分析、打印报告、编辑报告等界面，支持轮流切换操作界面；能按质控要求时序显示图像对比，支持6、9、12倍快速切换。
1.15、具有五合一方向按键，按键集放大/缩小图像、手动焦距调节、放大倍数长显、开启/关闭测距功能、选中病人信息等功能。
1.16、镜头扣手按键具有图像采集、定位宫颈口、图像按时序对比、冻结图像、录像、放大倍数长显等功能，用户可自定义设置。
1.17、具备激光测距功能，能够一键测量镜头到目标物的距离，智能提醒调整方向，定位最佳工作距离；测量精度≤±1mm，其安全符合 GB7247.1-2012 标准要求。
1.18、镜头集成多光谱滤光光源，配置蓝光光源和绿光光源，可增强宫颈上皮血管的对比度，可观察血管微细结构变化及病灶边界。
1.19、具备2种滤镜技术：多光谱光源滤镜及电子滤镜技术，可自定义组合成3级绿光滤镜。
1.20、具备手势识别功能，支持手势控制图像采集、设备关机等功能，支持自定义其他功能。
1.21、设备集成双HDMI高清视频输出接口，可直接拓展显示镜头原始图像，可搭建示教中心，同步显示阴道镜检查情况。
1.22、采用气控式摇臂式支架，与台车集成一体，工作高度可调范围≥750-1000mm，镜头横臂水平旋转角度≥180-360°，镜头升降摇臂水平旋转角度≥180-360°。
1.23、配置单脚踏，支持双脚踏开关，即插即用，可控制图像采集、冻结并采集图像、计时显示、界面切换等功能，可方便阴道镜检查操作使用。
2、阴道镜工作站：
2.1、系统性能：
2.1.1、i5及以上性能处理器；内存≥16GB；固态硬盘≥1T。
2.1.2、医用显示器≥23英寸，分辨率≥3840x2160。
2.1.3、具备储物篮，可放置检查试剂和手术操作器械。
2.1.4、配置可旋转键盘托盘和无线键盘鼠标。
2.2、工作站功能：
2.2.1、新建病人档案能够自动加载历史检查记录，可快速浏览和查阅患者历史检查；具有病例重点关注功能。
2.2.2、提供≥4种病人信息获取方式：直接录入、扫描枪、身份证读卡器、调取病人预约数据库。
2.2.3、支持7种采图方式，包括：镜头扣手采图、自动计时采图、脚踏开关控制、软件按键采图、手势控制采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能。
2.2.4、能将采集的图像按时间顺序同屏显示，并且可以通过镜头按键一键控制，对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。
2.2.5、具有语音播报操作提示功能，按照质控要求自动给出临床检查流的操作提示信息。
2.2.6、可对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；具有视频采集功能，检查过程中可进行录像，录像回放时支持再次采集图像。
2.2.7、提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。
2.2.8、提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议。
2.2.9、具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持在报告页面直接编辑报告，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。
2.3、工作站可扩展信息化应用：
2.3.1、可配置身份证读取功能，刷身份证读取病人姓名及身份证号码功能。
2.3.2、可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统；支持LDAP集成登陆，可账号管理。
2.3.3、具有DICOM 3.0 数据交换接口。提供DICOM worklist，DICOM verify，DICOM storage，对接医院PASC系统，只需要设置IP、端口、AE标题即可实现功能，可从PACS系统下载病人，将病人检查记录和报告发往PACS。
3、 工作站网络应用功能：	
3.1、具有局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。
3.2、具有广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网。
3.3、支持阴道镜报告多级质控管理功能。可对阴道镜检查过程和报告进行自动质控管理，支持联网进行上下级医院复核质控的功能，同时支持自动生成质控报表，统计质控指标各项要求的达标率（提供检验报告并加盖厂家公章）。
3.4可支持联网叫号系统，对阴道镜检查患者的分流处理。
3.5、可支持示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出，局域网内任意电脑可以实时观看阴道镜操作，并提供双向语音交流。
二、配置：
1、4K电子阴道镜镜头1个。
2、阴道镜工作站1套。
3、医用监视器1台。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]品目5：中央心电监护（一拖5）
一、技术参数
（一）、中央站：
1、CPU：≥2核，主频≥3.10GHz；内存≥8G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；打印机：黑白激光打印机。
2、可从床边病人监护仪获取实时监护数据，至少包括3/5/12导心电，温度、ETC02、无创血压、有创血压、心率、脉率、心律失常、呼吸率、ST。
3、可有线联网≥32床的床边监护，单屏可最多显示≥16个床位
4、重点监护界面下可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示。
5、具备三级声光报警，报警信息自动存储，可显示报警时刻的相关参数和所有波形，每个波形≥20秒。
6、可设置床旁监护仪NIBP 模式，自动测量间隔；可启动／停止 NBP 测量。
7、所有波形的全息波形数据存储回顾≥240h。
8、每个病人可存储≥3000组所有报警信息、≥240小时趋势表（可选择1s～2h的时间间隔）、≥240小时趋势图分辨率为1秒、3000组NIBP 数据。
9、可打印20s实时数据和波形；可打印存储数据、波形核报警事件列表。
10、具备动态血压分析功能，支持 NIBP 及IBP分析，可打印输出结果。
11、具备心率变异分析功能，可打印输出结果。
12、可存储≥20,000个病人数据。
13、支持扫描条形码录入病人信息。
14、具备标准HL7协议，可与医院信息系统无缝对接。
（二）、监护仪
1、主机通用参数：
▲1.1、插件式监护仪，可通过有线和无线的方式连入中央监护系统。
1.2、主机插件槽：≥5个 
1.3、液晶显示屏尺寸≥12英寸。
1.4、具备护士呼叫接口和USB 接口。
2、多参数监测模块：
2.1、可监护成人、小儿、新生儿。
2.2、具备心电（ECG)、呼吸（RESP )、无创血压（NIBP)、血氧饱和度（SpO₂)、脉率（PR)、双体温（TEMP)监测功能。
2.3、心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP参数的医用电气安全级别：CF 级。
2.4、心电监测：
2.4.1、3/5导心电。
2.4.2、具有监护、手术（滤波）和诊断滤波模式。
2.4.3、心电扫描速调节范围：6.25～50mm/s；调节档位≥3档。
2.4.4、心律失常种类≥20种，包括房颤分析。
2.4.5、具备 QT / QTc 分析功能，可显示 QT、QTc、△QTc。
2.4.6、具有多导ST 分析功能，ST测量范围：±2.5mV：提供 ST MAP图。
2.4.7、具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号。
▲2.4.8、具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计。
2.5、无创血压监测：
▲2.5.1、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数。
2.5.2、具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。
2.5.3、NIBP测量结束时可声音提示。
2.5.4、具备辅助静脉穿刺功能。
2.6、血氧：
2.6.1、抗运动和弱灌注血氧检测技术。
2.6.2、可监测和显示灌注度指数（PI）。
2.6.3、血氧脉率监测范围：30～300bpm。
2.7、呼吸监测：
2.7.1、监测方法：阻抗法。
2.7.2、呼吸导联多种可选。
3、数据存储与回顾：可存储≥1600组 NIBP 数据列表\趋势存储回放时间≥1000h、报警事件或报警信息200组。
4、具备通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。
二、主要配置：
1、中央站（含中央监护软件）：1套。
2、监护仪：5台。
3、心电监测附件：5套。
4、血氧监测附件：5套。
5、无创血压监测附件：5套。
品目6：体外除颤监护仪
一、技术参数
1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
▲5、采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择12档位手动除颤能量。
6、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
7、病人阻抗范围：体外除颤：20-250Ω；
8、电池可支持360J除颤≥210次，电池体上带有5段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
9、具备生理报警和技术报警功能，具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
10、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，最多可显示4道监护参数波形，具有高对比度显示界面。
11、体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
12、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
13、关机状态下设备可自动运行自检，支持能量自检≥200J、屏幕、按键检测。
14、符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。
品目7：超短波治疗仪
一、技术参数：
1、工作频率：40.68MHz，允差±0.6%。
2、输入功率：≤1000VA。
▲3、采用高稳定晶体管。
4、单通道输出。
5、真彩触摸屏≥10英寸，直接操作。
6、输出功率：
6.1、输出通道额定连续波输出功率（有效值）：200W，允差±20%。
6.2、输出通道额定脉冲波输出功率（有效值）：
6.2.1、断续模式：125W，允差±20%。
6.2.2、脉冲1模式：30W，允差±20%。
6.2.3、脉冲2模式：50W，允差±20%。
6.3、输出模式：连续输出、断续输出、脉冲输出。
6.4、断续输出参数：脉冲频率范围 10-200Hz，允差±10%。
6.5、脉冲输出参数：
6.5.1、脉冲1：频率范围 15-240Hz，脉冲宽度 500μs；允差±10%。
6.5.2、脉冲2：频率范围 10-1000Hz，允差±10%，脉冲宽度10-20000μs可调，允差±10μs。
6.6、输出通道脉冲波峰值输出功率：500W，允差±20%。
7、输出功率调节：输出功率分档相对强度可调，步进1档。
8、最大允许输出功率：连续模式下最大允许输出功率≥500W。
9、治疗时间：1-30min，步进1min，允差±1min，达到预设治疗时间后自动停止输出。
10、工作电源：AC220V，50Hz。
11、产品通过 ISO9001和 ISO13485质量管理体系认证。
12、产品符合应符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分基本安全和基本性能的通用要求》、GB 9706.203-2020《医用电气设备 第2-3部分：符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。
13、产品具备自动调谐功能。
▲14、配备电容电极大、中、小三种规格。
15、电极板规格材质：
15.1、电容电极的内部电极板应使用导电良好材料。
15.2、平板电容电极连接线应使用硅橡胶电缆，长110cm（可见导线部分，不含端子），允许误差±10cm，连接线插头直径为25.5mm, 允许误差±5mm。
15.3、治疗头电容电极连接线应使用硅橡胶电缆，长110cm（可见导线部分，不含端子），允许误差±10cm，连接线插头直径为25.5mm, 允许误差±5mm。   
15.4、平板电容大号电极外观尺寸：长×宽22×16cm，长、宽允差±2cm。
平板电容中号电极外观尺寸：长×宽18.2×14cm，长、宽允差±2cm。
平板电容小号电极外观尺寸：长×宽14cm×10.4cm，长、宽允差±2cm。
15.5、治疗头电容电极（大号）外观尺寸：直径14cm，允差±2cm。
治疗头电容电极尺寸（中号）外观尺寸：直径12cm，允差±2cm。
治疗头电容电极尺寸（小号）外观尺寸：直径10cm，允差±2cm。
16、设备具有操作时间显示，治疗过程中具备倒计时数显功能。
17、无需预热，智能化输出自动匹配。
18、仪器内部配备过热保护装置。
品目8：数字式十二道心电图机
一、技术参数
1、标准12导联心电信号同步采集。
▲2、支持9导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能。
3、输入阻抗：≥90MΩ。
4、 A/D转换：≥24bit。
▲5、采样率：≥60kHz。提供注册或检测报告证明文件。
6、独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz。
7、频率响应：至少包含0.05-500Hz。提供注册或检测报告证明文件
8、耐极化电压：≥±955mV。提供注册或检测报告证明文件
▲9、时间常数：≥5s。提供注册或检测报告证明文件
10、共模抑制比：≥135dB。
11、定标电压：1mV±1%。提供注册或检测报告证明文件。
12、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。
13、增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选。
14、走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选。
15、≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800。
16、整机重量≤3kg。
17、内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告。
18内置存储器支持≥100000例病例储存，支持外接U盘和SD卡扩展存储空间。
▲19、可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输。
20、内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告，实现远程会诊。
21、具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量。
▲22、具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集。提供证明文件
23、支持≥30min数据采集及冻结功能。
24、具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作。
[bookmark: OLE_LINK4]25、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印。
▲26、具有ST-MAP及ST-VIEW功能，提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告。提供证明文件。
27、支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理。
28、直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时。
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第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc76478886][bookmark: _Toc76479113][bookmark: _Toc76478276]政府采购合同文本（货物类）
（本合同模板仅供参考，以实际签订为准）



[bookmark: _Toc76479114][bookmark: _Toc135537939][bookmark: _Toc76478887][bookmark: _Toc135539127][bookmark: _Toc76478277]合同编号:


项目名称:

货物名称:




买　　方:

卖　　方:


签署日期:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

合　　　同　　　书

　　(买方)　　　　(项目名称)中所需　　　　 (货物名称)经(招标采购单位)以　　　　　　号招标文件在国内　　　　(公开/邀请)招标。经评标委员会评定　　　　(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:
a.	本合同书　
b.	中标通知书
c.	协议					
d.	投标文件				(含澄清文件)
e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、产品和数量
本合同产品:　　　　　　　　　　　　      
数量:　　　　　　　　　　　　　　　      
3、合同总价
本合同总价为：　　                      
分项价格:　　　　　　　　　　　　       
4、采购资金支付（含支付条件、时间、方式）
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK15]付款方式：合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总金额的5%作为履约保证金，设备正常运行1年后退还5%履约保证金，且资金到位后，买方一次性支付合同项目总金额100%（卖方须提供货物全款发票，确保发票真实性），若因资金审批流程、拨款未到位、资金政策调整等原因导致无法按约定时间支付的，不视为买方违约，支付时间相应顺延，不得追究逾期付款责任。
5、本合同产品的交货时间及交货地点
交货时间:签约后30天内完成送货、安装、调试。
交货地点:买方指定地点
6.验收要求：根据买方实际需求。
7.违约责任及解决争议的方式： 具体内容详见 最终买卖双方签订合同中实际约定。
8、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。



　　买　方:			              卖　方:

　　名　称:(印章)　　　　　　　　　名　称:(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　授权代表(签字):			授权代表(签字):

　　地　　址:							地　　址:				

　　邮政编码:							邮政编码:				

　　电　　话:							电　　话:				

　　开户银行:							开户银行:				

帐　　号:							帐　　号:				 

[bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc142311059]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc142311060]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______
6 [bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226309805]同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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