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第1章 [bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc24717]   投标邀请


一、项目基本情况
1.项目编号：0686-2611QI035832Z
2.项目名称：东直门中心医疗设备采购项目
3.项目预算金额：390万元
4.采购需求：
	包号
	采购包预算金额
（万元）
	单价最高限价
（万元）
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	简要技术需求或服务要求

	1
	44.5
	0.75
	1-1
	牙科电动无油空压机
	1
	详见“采购需求”

	
	
	1.15
	1-2
	牙科电动抽吸系统
	1
	

	
	
	2.45
	1-3
	热熔牙胶充填机
	1
	

	
	
	0.45
	1-4
	光固化机
	1
	

	
	
	0.4
	1-5
	根管长度测量仪
	1
	

	
	
	9
	1-6
	高端半导体激光治疗仪（高频电刀）
	1
	

	
	
	0.85
	1-7
	牙科基础款高频电刀
	1
	

	
	
	2.25
	1-8
	口腔影像扫描仪
	1
	

	
	
	1.68
	1-9
	高频牙科X射线机（焦点X光机）
	1
	

	
	
	0.112
	1-10
	高速手机、低速手机
	1
	

	
	
	0.75
	1-11
	红光/红外光疗养仪
	9
	

	
	
	0.05
	1-12
	脉冲针灸治疗仪
	7
	

	
	
	1.3
	1-13
	动态心电图
	6
	

	
	
	1.5
	1-14
	动态血压监测
	7
	

	2
	174.35
	40
	2-1
	重复经颅磁治疗仪
	1
	详见“采购需求”

	
	
	0.6
	2-2
	经颅直流电治疗仪
	1
	

	
	
	20
	2-3
	骨质疏松治疗仪
	1
	

	
	
	5
	2-4
	呼气试验测试仪
	1
	

	
	
	2.7
	2-5
	雾化熏蒸仪
	1
	

	
	
	46
	2-6
	肝脏弹性测量仪
	2
	

	3
	128.65
	2
	3-1
	CT胶片干式激光成像仪
	1
	详见“采购需求”

	
	
	0.15
	3-2
	放射室防护用品
	1
	

	
	
	126.5
	3-3
	彩色B超
	1
	

	4
	42.5
	20
	4-1
	血球计数仪
	1
	详见“采购需求”

	
	
	15
	4-2
	尿常规分析仪
	1
	

	
	
	2.5
	4-3
	显微镜
	1
	

	
	
	5
	4-4
	干式荧光免疫分析仪
	1
	


5.合同履行期限：按采购人要求。
6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
        ■ 否
 □ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得
              作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月19日至2026年10月26日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月9日上午9点30分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。 
2. 申请人的资格要求补充： 
（1） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收
     违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政
     府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与
     本项目的政府采购活动。 
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一
     包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限
        公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享
   有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
        关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
股或管理关系。 
（3） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
     应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—
“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市
场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招
标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投
标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取
电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节
分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标
文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上
传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
5 本项目投标保证金响应要求政策，参与本项目的供应商递交保证金时需提交投标担保函（保险）替代现金方式，以此之外方式递交保证金的，需由供应商出具说明函。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市东城区医疗卫生服务管理指导中心
地    址：北京市东城区朝内大街192-1号
联系方式：010-65123379
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343489
3.项目联系方式
项目联系人：韩威、梁潇

电话：010-85343489
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[bookmark: _TOC_250005][bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc30269]第二章  投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	 关于核心产品本项目不适用。
■本项目01包为非单一产品采购，核心产品为：高端半导体激光治疗仪（高频电刀)。
■本项目02包为非单一产品采购，核心产品为：肝脏弹性测量仪。
■本项目03包为非单一产品采购，核心产品为：彩色B超。
■本项目04包为非单一产品采购，核心产品为：血球计数仪。 

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策：
■是
否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	品目号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	1-1
	牙科电动无油空压机
	工业

	
	1-2
	牙科电动抽吸系统
	工业

	
	1-3
	热熔牙胶充填机
	工业

	
	1-4
	光固化机
	工业

	
	1-5
	根管长度测量仪
	工业

	
	1-6
	高端半导体激光治疗仪（高频电刀）
	工业

	
	1-7
	牙科基础款高频电刀
	工业

	
	1-8
	口腔影像扫描仪
	工业

	
	1-9
	高频牙科X射线机（焦点X光机）
	工业

	
	1-10
	高速手机、低速手机
	工业

	
	1-11
	红光/红外光疗养仪
	工业

	
	1-12
	脉冲针灸治疗仪
	工业

	
	1-13
	动态心电图
	工业

	
	1-14
	动态血压监测
	工业

	2
	2-1
	重复经颅磁治疗仪
	工业

	
	2-2
	经颅直流电治疗仪
	工业

	
	2-3
	骨质疏松治疗仪
	工业

	
	2-4
	呼气试验测试仪
	工业

	
	2-5
	雾化熏蒸仪
	工业

	
	2-6
	肝脏弹性测量仪
	工业

	3
	3-1
	CT胶片干式激光成像仪
	工业

	
	3-2
	放射室防护用品
	工业

	
	3-3
	彩色B超
	工业

	4
	4-1
	血球计数仪
	工业

	
	4-2
	尿常规分析仪
	工业

	
	4-3
	显微镜
	工业

	
	4-4
	干式荧光免疫分析仪参数
	工业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的东直门中心医疗设备采购项目项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：
01包：0.8008万元；
02包：2.8854万元；
03包：2.3157万元；
04包：0.765万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343360；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。
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	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。
  缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	1、纸质文件：为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。
2、电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
（1）现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
（2）密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1  采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1  采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2  投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3  联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2  资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1  资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2  项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3  是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4  核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5  是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3  现场考察、开标前答疑会
3.1  若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2  由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4  样品
4.1  本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2  样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1  采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1  中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2  在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3  政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4  正版软件
5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5  网络安全专用产品
5.5.1  根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6  推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1  为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7  采购需求标准
5.7.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2  其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6  投标费用
6.1  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7  招标文件构成
7.1  招标文件包括以下部分：
第一章	投标邀请 第二章	投标人须知第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式
7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否则投标无效。
8  对招标文件的澄清或修改
8.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2  上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3  澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1  本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2  除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3  除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10  投标文件构成
10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11  投标报价
11.1  所有投标均以人民币为计价货币。
11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12  投标保证金
12.1  投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2  交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3  投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件。
12.5  投标保证金有效期同投标有效期。
12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2  《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13  投标有效期
13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14  投标文件的签署、盖章
14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（ 电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用 原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。


四	投标文件的提交
[bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc195842900]15  投标文件的提交
15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193924]15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。
16  投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774742]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。



五	开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193927]18  开标
18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
22  确定中标人
22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]23  中标公告与中标通知书
23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
24.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193648]25  签订合同
25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
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[bookmark: _TOC_250004][bookmark: _Toc5794][bookmark: _Toc23990]第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等
证明文件
	 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
 有效的“营业执照”；
 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位 
 法人证书”；
 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许
 可证”、“登记证书”等证明文件；
 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工
 商户营业执照”；
 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证
 明。
 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所 
 属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提
 供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项
 目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其
 他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、
 电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授
 权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文
 件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明
 材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	






[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc3097][bookmark: _Toc29514]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价/品目最高限价/品目单价最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如
相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的
VOCs 含量限制标准；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。




2、 [bookmark: OLE_LINK1]评标标准
01包
	[bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	50
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	所投产品或其同品牌的同类产品销售业绩的评价
	3
	根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品（自2023年10月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得3分。
	1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。
2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。
3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	0.5
	政府采购的强制产品除外：
1.投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分；
2.投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	40
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为40分，其中：
“▲”号指标有1项不满足的，扣2.78分；
一般技术指标有1项不满足的，扣0.14分；
最低得分为0分。
	对于技术规格要求中标注“★”号和“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	服务方案评价
	3
	根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，投标人提供售后服务方案内容至少包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，针对上述方案内容进行评价： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	2
	应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。根据上述方案内容的可行性、合理性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	1.5
	根据投标人提供的“培训方案”（包括：培训时间、培训方式、培训内容、拟派培训人员等）情况进行综合评审： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得1.5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.5分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	





02包
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	50
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	所投产品或其同品牌的同类产品销售业绩的评价
	3
	根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品（自2023年10月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得3分。
	1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。
2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。
3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	0.5
	政府采购的强制产品除外：
1.投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分；
2.投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	40
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为40分，其中：
“▲”号指标有1项不满足的，扣2.02分；
一般技术指标有1项不满足的，扣0.04分；
最低得分为0分。
	对于技术规格要求中标注“★”号和“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	服务方案评价
	3
	根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，投标人提供售后服务方案内容至少包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，针对上述方案内容进行评价： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	2
	应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。根据上述方案内容的可行性、合理性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	1.5
	根据投标人提供的“培训方案”（包括：培训时间、培训方式、培训内容、拟派培训人员等）情况进行综合评审： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得1.5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.5分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	





03包
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	50
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	所投产品或其同品牌的同类产品销售业绩的评价
	3
	根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品（自2023年10月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得3分。
	1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。
2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。
3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	0.5
	政府采购的强制产品除外：
1.投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分；
2.投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	40
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为40分，其中：
“▲”号指标有1项不满足的，扣2.56分；
一般技术指标有1项不满足的，扣0.15分；
最低得分为0分。
	对于技术规格要求中标注“★”号和“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	服务方案评价
	3
	根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，投标人提供售后服务方案内容至少包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，针对上述方案内容进行评价： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	2
	应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。根据上述方案内容的可行性、合理性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	1.5
	根据投标人提供的“培训方案”（包括：培训时间、培训方式、培训内容、拟派培训人员等）情况进行综合评审： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得1.5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.5分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	




04包
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	50
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	所投产品或其同品牌的同类产品销售业绩的评价
	3
	根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品（自2023年10月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得3分。
	1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。
2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。
3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	0.5
	政府采购的强制产品除外：
1.投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分；
2.投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.25分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	40
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为40分，其中：
“▲”号指标有1项不满足的，扣4分；
一般技术指标有1项不满足的，扣0.4分；
最低得分为0分。
	对于技术规格要求中标注“★”号和“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	服务方案评价
	3
	根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，投标人提供售后服务方案内容至少包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，针对上述方案内容进行评价： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得3分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	2
	应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。根据上述方案内容的可行性、合理性进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	
	
	1.5
	根据投标人提供的“培训方案”（包括：培训时间、培训方式、培训内容、拟派培训人员等）情况进行综合评审： 
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得1.5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得0.5分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	





[bookmark: _Toc15674]第五章 采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期

	1
	1-1
	牙科电动无油空压机
	1
	否
	3

	
	1-2
	牙科电动抽吸系统
	1
	否
	3

	
	1-3
	热熔牙胶充填机
	1
	否
	3

	
	1-4
	光固化机
	1
	否
	3

	
	1-5
	根管长度测量仪
	1
	否
	3

	
	1-6
	高端半导体激光治疗仪（高频电刀）
	1
	否
	3

	
	1-7
	牙科基础款高频电刀
	1
	否
	3

	
	1-8
	口腔影像扫描仪
	1
	否
	3

	
	1-9
	高频牙科X射线机（焦点X光机）
	1
	否
	3

	
	1-10
	高速手机、低速手机
	1
	否
	3

	
	1-11
	红光/红外光疗养仪
	9
	否
	3

	
	1-12
	脉冲针灸治疗仪
	7
	否
	3

	
	1-13
	动态心电图
	6
	否
	3

	
	1-14
	动态血压监测
	7
	否
	3

	2
	2-1
	重复经颅磁治疗仪
	1
	否
	2

	
	2-2
	经颅直流电治疗仪
	1
	否
	2

	
	2-3
	骨质疏松治疗仪
	1
	否
	2

	
	2-4
	呼气试验测试仪
	1
	否
	1

	
	2-5
	雾化熏蒸仪
	1
	否
	1

	
	2-6
	肝脏弹性测量仪
	2
	否
	3

	3
	3-1
	CT胶片干式激光成像仪
	1
	否
	1

	
	3-2
	放射室防护用品
	1
	否
	1

	
	3-3
	彩色B超
	1
	否
	3

	4
	4-1
	血球计数仪
	1
	否
	3

	
	4-2
	尿常规分析仪
	1
	否
	3

	
	4-3
	显微镜
	1
	否
	3

	
	4-4
	干式荧光免疫分析仪参数
	1
	否
	3


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc256196753]1.1 交货时间：合同签订后30天内。
[bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc6107]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
4.1、提供设备原厂售后服务承诺书并加盖厂家公章：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。
整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起算。在质保期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。
终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。
4.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市东城区医疗卫生服务管理指导中心配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
01包
品目1-1：牙科电动无油空压机
1.产气量≥200L/min，0.4bar下产气量≥140 L/min。
2.启停压力：0.55-0.75Mpa。
3.罐体进气全部采用铜或不锈钢管件。
4.储气罐容积≥60L，内外喷塑；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。
5.带有自动排水阀。

品目1-2：牙科电动抽吸系统
1.电源条件：电压：220V、频率：50Hz。
2.结构形式：真空负压机组采用气环真空泵，整套牙科电动抽吸系统由负压泵、分离部分等组成。
3.负压泵机组
3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成。
3.2 整套机组的抽吸流量：≥300L/min。
3.3 机组的抽吸负压：≥-12Kpa。
3.4 分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污。

品目1-3：热熔牙胶充填机
一、功能简介
本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。
二、技术特点
1.充电底座可实时监控电池温度；
2.热熔牙胶充填机釆用无线设计；
3.热熔牙胶充填机有多种预设温度可选择：至少90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃；
4.拥有可调的加热保护时间，超时自动停止加热。超时自动关机；
5.手柄电池可更换；
6.配备4枚可重复使用的注胶针，银针可360°旋转；
7.采用OLED液晶屏显示，可以显示机器电量、温度、速度等参数；
8.牙胶余量指示窗显示牙胶余量情况；

品目1-4：光固化机
1.总功率：≥10W 大功率光源模组；
2.导光镜头：≥10mm 大口径金属凹透镜，360°旋转可拆卸，支持135℃高温高压灭菌；
3.光束发散角：≥15°；
4.有效照射光斑：直径≥10mm，有效固化深度≥3mm；
5.工作循环标准：照射 20s/间歇 20s，带过热自动降功率保护；
6.显示屏：OLED 屏，实时显示模式、倒计时、电量、光强数值；
7.操作按键：双按键，固化结束自动停机；

品目1-5：根管长度测量仪
1.显示屏：≥3.8 英寸彩色触控 LCD 屏；
2.显示分区：四段色彩分层（绿/黄/橙/ 红）动态根管标尺，根尖 0～2mm 区间像素放大细分；
3.刻度精度：0.1mm 级细分，0.0 刻度对应解剖根尖孔；
4.操控：全触控按键；音量4档可调，支持静音模式；
5.声光预警逻辑
5.1锉针距根尖＜1.5mm：低频间歇蜂鸣；
5.2趋近根尖：蜂鸣频率持续加快；
5.3抵达 0.0 根尖孔：连续高频长鸣报警；
6.校准机制：具备；
7.抗干扰能力：具备；
8.测量准确率：≥97%；
9.牙髓活力电测模块
9.1输出模式：恒流脉冲输出；
9.2强度档位：多档脉冲可调，邻牙对比判读活髓 / 死髓 / 牙髓退变；
9.3切换方式：屏幕一键切换根测 / 牙髓测试双模式。

品目1-6：高端半导体激光治疗仪（高频电刀）
1.用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除。
其中440nm激光用于软组织切割、止血、美白、牙龈脱色等；976nm激光用于牙周灭菌、根管灭菌、种植体周围炎、理疗、脱敏等。
▲2.激光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光）；
3.激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW）；
▲4.激光连续模式（CW）输出功率：
440nm：0.2W-3W，步进0.1W
976nm：0.2W-12W，步进0.1W
5.激光脉冲模式（QCW）输出功率：
440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进0.1W；
976nm：0.2W-12W（峰值功率），步进0.1W；
▲6.激光输出功率不稳定度≤±5%。
7.激光输出功率复现性≤±5%。
8.激光脉冲频率：1Hz-20000Hz，步进1Hz。
9.激光脉冲占空比：10%-90%，步进1%。
▲10.脉冲宽度：
440nm：10μs-0.9s；
976nm：5μs-0.9s；
11.瞄准光：650nm±20nm，功率＜5mW，亮度可调。
12.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径＜3mm。

品目1-7：牙科基础款高频电刀
1.工作频率：1.5～1.7MHz±5%；
2.输出类型：单极射频电外科系统；
3.最大输出功率：≥50W（标准 400Ω负载）；
4.功率调节档位：多级分段可调；
5.三种标准工作波形模式。

品目1-8：口腔影像扫描仪
1.激光光源波长：651～665nm 红色半导体激光 最大激光输出功率：≥28mW；
2.扫描分辨率 光学采样精度：≤25μm 空间分辨率：17LP/mm；
3.灰度动态范围：65536 级（16bit）；
4.成像均匀性：整张图像均匀度≤2%，无边缘暗角、明暗色差；
5.对比度识别能力：可清晰分辨 1.0/1.5/2.0/2.5mm 标准测试微孔；
6.三档扫描速度；
7.主控处理芯片 14nm 8核处理器（4×A53+M4F+GPU+VPU+FPU）+FPGA硬件协处理，百万级影像数据实时渲染无卡顿；
▲8.触控显示屏 尺寸：≥7 英寸电容触控彩屏分辨率：≥800×1280。

品目1-9：高频牙科X射线机（焦点X光机）
1.球管配置采用微焦点 X 射线球管；
2.焦点尺寸：≤0.4mm；
3.阳极角度：≥12.5°；
4.高频逆变系统：高频直流闭环稳压，逆变频率：60kHz～150kHz；
5.电气输出规格
5.1额定管电压：65kV ±10%；
5.2额定管电流：7mA ±20%；
5.3固有滤过：0.5mmAl（65kV 工况）；
5.4射线剂量率：6mGy/s；
5.5负载循环：1/30（连续拍片不衰减输出）；
5.6曝光时间调节区间：0.04s～2.0s 多级分段可调；
5.7成像适配支持胶片、IP影像板扫描仪、数字化口内传感器三种成像介质，全品牌IP读取设备。

品目1-10：高速手机、低速手机
高速手机：
1.工作气压范围：0.025～0.27MPa；推荐标准气压 0.26MPa；
2.空载转速：325000～380000 r/min；
3.输出扭矩：0.11～0.12 N・cm；
4.耗气量：30～36 L/min；
5.运行噪音：≤70dB 。
低速手机：
1.标准工作气压：0.3～0.4MPa（3～4bar）；
2.空载额定转速：20000 r/min；
3.传动比：1:1 标准等速直机头；
4.马达支持正/反转切换，打磨、抛光双向操作通用；
5.耗气量：22～28 L/min。

品目1-11：红光/红外光疗养仪
▲1.光谱范围：600nm～2500nm（红光 + 近红外复合光谱）；
▲2.输出光功率：≥3W，功率误差≤±20%；
3.辐照度（100mm 距离）：≥30mW/cm²；
4.光斑尺寸（距出光口 100mm）：光斑直径≥120mm；
5.定时范围：1min～99min 连续可调；
6.定时精度：电子定时器误差 ≤±5%，治疗结束自动切断光源；
7.功率调节：多档位光强可调；支持双路独立输出，双人同步治疗；
8.照射方式：非接触式体外照射。

品目1-12：脉冲针灸治疗仪
1.输出通道：6 路独立输出，每通道强度单独无级调节，多路互不干扰；
2.脉冲波形：≥5 种标准临床波形。
3.脉冲频率：1Hz～100Hz 连续可调。
4.脉冲宽度：0.5ms±0.15ms。
5.单通道最大输出电流：≤50mA，安全限流设计。
品目1-13：动态心电图
1.标准 10 芯导线，同步采集12 导联；
2.独立起搏专用通道 ；
3.存储与记录时长 连续记录：标准≥24h，最长支持 48h 连续采集；
4.心电电气性能
4.1频率响应：0.05～40Hz；
4.2输入阻抗：≥50MΩ；
4.3共模抑制比：≥120dB ；
4.4信号采集量程：0～10mV；
4.5增益误差：≤±10%；
▲4.6心率测量范围：30～250bpm，误差≤±2bpm 或 ±2%（取大者）。

品目1-14：动态血压监测
1.量程：0 mmHg～300mmHg ，误差≤±3mmHg；
▲2.血压测量范围：收缩压：25mmHg~290mmHg；
舒张压：10mmHg~250mmHg；
最大平均误差：≤±5mmHg；
最大标准偏差：≤8mmHg；
3.脉率测量范围：40bpm～240bpm，误差≤±3BPM 或±3.5%中的较大者；
4.分辨率：血压显示分辨率mmHg；
5.脉搏显示分辨率1bpm；
6.过压保护：测量压力值超过297mmHg ± 3mmHg时，监测仪泄放气压。
7.数据存储：存储≥300组数据。
8.监测时长：24小时，监测间隔可选。
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品目2-1：重复经颅磁治疗仪
1、磁感应强度：最大6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。
2.最大频率下降率：100%强度最大输出频率可达20Hz。
3、冷却方式：双液冷循环系统。
4、额定输入功率：≥3500VA。
5、输出频率：0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz，实际输出允差±10%。
6、脉冲宽度：340μs，允差≤±10%。
7、磁感应最大变化率：63～116kT/s。
8、脉冲上升时间：49μs～61μs。
9、刺激方式：手动和自动程序刺激。
10、手动模式：包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式）。
11、自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。
12、治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。
13、温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。
14、用户访问控制：对应不同的操作权限。
15、微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。
16、阈值类型：绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动。
17、定位帽：两个，可供临床定位和治疗使用。
18、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。
19、线圈具有靶点聚焦技术。
20、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，默认内置多种系统/常规推荐处方供医生选择，可按照科室对应不同刺激处方。
21、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。
22、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。
23、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。
24、数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

品目2-2：经颅直流电治疗仪
1、用途：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍进行治疗。
2、便携式手持设计，液晶显示；
3、输出模式：直流；
4、输出电流强度为0～2mA(r.m.s)，步进0.1mA，允差±10%或者±0.1mA两者取较大值；
5、治疗时间为1-60min，级差1min；
6、TYPE-C充电口，充满电可连续工作10h；
7、输出幅度:负载500Ω，输出脉冲幅度最大1V，允差±10%。
8、中英文显示，低功耗设计模式。

品目2-3：骨质疏松治疗仪
1、触摸屏操作显示，屏幕尺寸≥8英寸。
2、磁场频率：0Hz～100Hz连续可调，步进1Hz。
3、磁感应强度：最大磁感应强度≤25mT，分0～99级可调，允差士1mT。
4、输出模式：手动模式和固定处方模式，固定处方≥50个。
5、治疗时间：1min～99min可调，治疗结束后有声音提示。
6、振动频率：0.5Hz。
7.振动档位：≥4档可调。
8、治疗垫应具有加热功能：加热温度≥4档可调，温度范围：38℃～48℃可调。
9、电磁发生器配备规格：≥20个。
10、治疗床具有电动调节功能，头部、脚部角度可调。
11、治疗床负荷：≥150kg，带有扶手。
12、应具有温度保护功能。

品目2-4：呼气试验测试仪
1、红外光源。
2、红外传感器
3、进样系统：设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。要求提供设备配套使用的尿素碳13呼气试验药盒。
4、≥ 10 通道。
5、分析速度≤3分钟/对样品;
6、开机预热时间≤20分钟。
7、一键式软件操作，软件界面全中文储存病人信息。
8、自动校正功能4分钟内完成。软件设置校正日期提示。
9、检测所需耗材适宜儿童孕妇。
10、仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断;
11、检测样品浓度范围1%--6%;
12、精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%;
13、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%;
14、孔间差：△δ不超过0.5‰；
15、准确度：测定DOB在10的气体，偏差不超过±15%；
16、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95;
17、双独立操作系统，可单机操作。
18、打印模板可自由定制修改。
19、设备使用期限：≥八年
20、数据储存时间长，可以实时统计历史数据和过往阳性数据以及重复率。

品目2-5：雾化熏蒸仪
1、产品注册证适用范围：该品用于中医药物薰蒸及雾化治疗；
2、温度范围：37-43℃，可调节； 
3、同时具备熏蒸与雾化两种功能：（a）熏蒸功能：预煮加热中药液或中药材产生中药热蒸汽，熏蒸作用于人体局部，加热锅功率/容积：300W/0.4L；（b）雾化功能：主机超声工作频率2.4MHz±10%,中位粒径小于3.8μm的雾粒百分比大于80%；
4、加热方式：通过加热锅方式；
5、治疗模式：有常温及加热两种功能，具备雾化、加热、加热+雾化三种治疗选择模式，可自由切换 
6、雾量调节功能：按压雾化键，雾量应有明显变化； 
▲7、最大雾化率：≥4ml/min；
8、整机噪声：≤50dB（A）；  
9、水槽水温：开机连续工作4h水槽水温≤60℃；  
10、定时功能：工作时间分为多个档位，当设备治疗完成，应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息；   
11、保护功能：设备温度超过设置温度5℃，雾化机停止工作，并发出警报，且不能自动恢复，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；
12、防护及标识：蒸汽输出口具有防烫伤的装置和警示的标识；
13、 管路： 管路为一次性使用雾化管，管路主机端接口尺寸24mm±2mm，出气端接口尺寸22±2mm，无清洗消毒问题，无院感问题；
14、电磁兼容性：应符合 YY 9706.102-2021的要求。
15、配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	

	2
	电源线
	1根
	长度1.5米

	3
	伸缩管
	2根
	

	4
	温控线
	1根
	长度1.1-1.5m

	5
	雾化杯
	5个
	

	6
	熔断器
	2只
	



品目2-6：肝脏弹性测量仪
一、技术参数
1、工作原理：利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度。利用受控衰减参数来评估肝组织的脂肪变数值。
2、接口：网络接口RJ45、USB、剪切波探头接口。
3、CPU：≥1.5GHz，4 核，RAM≥4GB。
4、固态硬盘存储容量：≥128GB。
5、辅助定位：时间位移（TM）模式、A模式。
6、测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪变值、单次测量硬度值、有效测量、无效测量、IQR。
▲7、肝脏硬度量程：最大测量值≤75Kpa
▲8、肝脏硬度量程：最小测量值≥1.5Kpa
▲9、脂肪变值量程：最小测量值≥100dB/m
▲10、脂肪变值量程：最大测量值≤400dB/m
11、可同时连接剪切波探头数量:2
12、工作状态指示：探头具有LED工作状态指示灯。
13、检测时只需输入患者姓名。
14、智能深度：探头自动根据患者皮下脂肪厚度，自动调节测量深
15、智能肝脏定位：具有肝脏智能辅助定位指示灯，辅助肝脏定位，非肝区检测无效。
16、智能压力控制：实时监测探头承受压力范围，并具有压力过大或者过小自动停止检测功能。
17、剪切波探头：
▲18、探头超声传感器频率：≥3.5MHz，非宽频或调频
19、超声换能器: 实时监测，超声换能器实时发射、接收超声波。
20、取样体积：≥3cm³
21、换能器直径：≤7mm
22、剪切波频率：50Hz
23、剪切波振幅：2.0 mm ± 0.4 mm
24、超声波有效跟踪深度：最大测量值≥70㎜
25、剪切波探头测量深度：最大测量值≥60mm
▲26、剪切波探头激发方式：手控开关激发（开关按钮在探头上），探头按键直接手动激发，无需脚踏
▲27、剪切波探头按钮数量：1个(按钮在探头上）
28、具备检测条件编辑功能：可实现多种检测条件编辑功能 
29、软件功能：中文操作界面。支持多种数据输出格式：EXL, PDF，可修改报告模版。
30、具备独立报告工作站，可编辑检测报告模板、对接信息系统、患者预约及数据管理功能。
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品目3-1：CT胶片干式激光成像仪
1.成像原理：干式激光成像技术，无需化学药液，支持明室装载胶片。
2.打印分辨率：≥320dpi。
3.灰度输出：≥14bit，灰度等级≥4096级。
4.打印速度：≥80张/小时（14×17英寸胶片）。
5.胶片盒：≥三个，可同时装载三种不同规格胶片，设备自动识别胶片尺寸。
▲6.支持胶片规格：14×17英寸、11×14英寸、10×14英寸、10×12英寸、8×10英寸医用干式激光胶片。
7.网络接口：千兆RJ45以太网接口。
8.内置质控系统：内置密度检测模块，可自动密度校准，自动保存质控日志，日志支持导出。
9.操作显示：中文彩色触控操作屏，可查看打印任务、设备运行状态、故障报警信息。
10.打印任务管理：支持多任务排队打印，支持打印队列优先级设置。
11.故障告警：缺片、卡纸、温度异常、耗材余量不足具备声光报警，设备运行日志可查询导出。
12.影像安全：支持DICOM身份验证，打印影像可自带患者信息水印。
13.设备支持影像ROI区域自动密度补偿，。

品目3-2：放射室防护用品
1.防护铅当量：正面≥0.5mmPb；背部≥0.5mmPb；
适用管电压范围40kV～150kV，适配CT机房或DR机房散射线防护。
2.防护材料：防护层分布均匀，无铅粉游离、不分层、不开裂。
3.外层面料：防水、抗污、耐碘伏、可酒精擦拭消毒；耐磨抗撕裂，无异味，接触皮肤无刺激。
4.结构款式：可选连体无袖、半袖款式，人体工程学剪裁。
5.尺寸：多尺码可选，支持定制尺码。
6.物理特性：材质柔软可折叠，悬挂存放不易变形老化。
7.配套：铅衣、铅帽、铅围脖。

品目3-3：彩色B超
一、数    量：一套
二、用    途：主要用于心脏、腹部、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、等方面的临床诊断工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足社区开展新的临床应用需求。
三、主要技术规格及系统概述：
1 主机成像系统：
1.1  主机配备高分辨率液晶显示器≥24英寸；可上下左右任意旋转，可前后折叠。
1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，角度达≥360度。
1.3 全新集束精准发射技术
1.4 脉冲优化处理技术
1.5 海量并行处理技术
1.6 自适应增益补偿技术
1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量支持所有探头；
1.9 脉冲反向谐波成像单元；
1.10 彩色多普勒成像技术；
1.11 彩色多普勒能量图技术；
1.12 方向性能量图技术；
1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；
1.14 动态范围≥360dB
1.15 实时二同步 /三同步能力；
1.16 智能全程聚焦技术；即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致；
1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；
1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头及容积成像探头；
1.19斑点噪声抑制技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；
2、先进成像技术：
2.1 脑血管疾病诊断技术
1) 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果
2) 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值
3) 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比
2.2 弹性成像技术
实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式
1)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
2)具备浅表及腔内弹性成像
3)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
▲2.3双屏显示模式：可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像；
▲2.4双灌注造影：造影模式下，肿瘤超声造影微灌注成像的同时叠加显示基于多普勒技术的微细血流成像，同屏实时对比显示；
2.5扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
2.6组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。
▲2.7自动心功能定量分析: 依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。自动二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。
2.8多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
2.9具有微细血流成像技术
可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。
3、测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
3.1 一般测量：距离、面积、周长等；
3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
3.3 外周血管测量和计算功能；
3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 
3.5 心脏功能测量；
4、 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，
可进行参数编程调节；
4.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；
4.3 具备主机硬盘图像数据存储；
4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
5、输入/输出信号：
5.1 输入：DICOM DATA
5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出
6、 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
四、系统技术参数及要求：
1、 系统通用功能：
▲1.1 高分辨率液晶显示器≥24寸, 可上下左右任意旋转，可前后折叠；
1.2操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；
▲1.3探头接口选择：≥ 4个、采用微型无针式接口，台式和便携均可通用；
1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件
2、 探头规格
2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从2 MHz 到22MHz
2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；
2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵
▲2.4 超声平台支持单晶体探头≥8把，可配备腹部、心脏，浅表、腔内、经食道等全面单晶体探头。
2.5 单晶体腹部探头,频率：1.0-5.0MHz一支；
宽频线阵探头,频率：5.0-12.0MHz 一支；
单晶体心脏探头,频率：1.0-5.0MHz 一支；
血管线阵探头，频率：3.0-12.0MHz 一支；
单晶体腔内探头，频率：3.0-10.0MHz 一支；
▲2.6 腹部探头扫描深度≥50cm，浅表探头扫描深度≥14cm，心脏探头扫描深度≥30cm；
2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、 B/CWD
2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；
2.5 可配备二维单晶体线阵高频探头，有效阵元数≥1000
3、 二维显像主要参数：
▲3.1 增益调节：具备实体TGC按键增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像；
3.2 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;
3.3 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；
4、 频谱多普勒：
4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；
4.2发射频率:  电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz、电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz、电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz
4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；
4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s
4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；
4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；
4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
▲4.8取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
4.9 零位移动：≥ 9 级；
4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；
5、 彩色多普勒：
5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；
5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；
5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)；
5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；
5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；
5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；
6、 超声功率输出调节：
6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER；
6.2 输出功率选择分级可调；
7、 记录装置：
7.1 内置超声病例管理工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；
7.2 DVD-RW 或USB图像存储；
7.3 USB接口多个，用于图像传输；
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品目4-1：血球计数仪
1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
2.报告参数：血液分析报告参数≥38个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。
4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。
5.配备自动进样器，自动进样器内轨配备回退功能。
6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。
7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。
8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。
12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。
13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。
14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
15.具有低值白细胞检测功能。如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。
16.具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测
17.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏。
[bookmark: _Hlk73459555]18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。
19.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。
20.CRP线性范围：0.2~320mg/L。
21.SAA线性范围：5~350mg/L。
22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。
23.可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。
24.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。
25.可连接原厂实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。


品目4-2：尿常规分析仪
1、全自动尿液分析系统
2、分析速度：
     干化检测速度：≥240个样本/小时
     有形检测速度：≥120个样本/小时
     联合检测速度：≥120个样本/小时
3、干化学检测项目：尿胆原(UBG)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、血(BLD)、蛋白质(PRO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)（可选）、微白蛋白(MALB)、肌酐(Cr)尿钙(Ca)。
4、有形检测项目：正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝。
5、有形成分测试方法：流式图像技术
6、干化学检测方法：光电比色法
7、最小样本量：最小量3mL非离心尿，吸入量：约2.2mL
8、数据存储量：≥10万
9、吸吐式混匀；
10、报告打印： ××个/ul或××个/HPF自由选择
11、待测样本容量：≥50个样本，试纸仓最大容量：≥200条
12、废条仓最大容量≥：400条
13、急诊功能：1个专用急诊
14、样本条码识别：一个内置条形码阅读器，自动扫描样本条形码；一个外置条形码阅读器可手工扫描条形码。
15、接口：数据通讯接口：双向RS-232通讯接口；LIS接口：网口LIS和串口LIS
16、连接LIS系统：支持与LIS系统双向通讯

品目4-3：显微镜
一、用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
二、工作条件
1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
三、主要技术指标
1、生物显微镜
1.1光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为：≥120 x 130mm；行程为：≥75mm（X）x 30mm（Y）；
1.3调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节。
1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25；
1.5照明系统：20000小时寿命LED光源。
1.6两目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥430 mm，视场数≥20；
1.7目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20；
1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。
1.9物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）；
1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。

品目4-4：干式荧光免疫分析仪
1、方法学：荧光免疫
2、样本类型：全血，血清、血浆
3、上样本方式：原始采血管
4、单次进样数量：≥40个样本
5、工作模式
5.1、同时间多项目检测
▲5.2、全自动机内操作模式，可自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡
6、具备急诊位
7、同时可测试试剂卡种类：数量≥	4种，每种试剂卡≥50个
▲8、测试速率：≥90个测试/小时
9、光源：LED
▲10、检测通道：≥20个检测通道
11、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸
12、结果数据管理：最多可存储结果数据≥50000条，可选择结果查询时间区间进行查询 
13、接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口
14、通讯支持	支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接
15、电源： AC 220V±10%， 50Hz±2%
16、可做项目：全程C-反应蛋白、降钙素原PCT、DD、MYO、CKMB、CTNI、NT、BNP、SAA、IL6、HCY、ST2、铁蛋白等项目

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc13153]  （3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运

[bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc14175]费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
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[bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc2183]第六章   拟签订的合同文本
（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）

[bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057]合同编号：

政府采购合同






项目名称：东直门中心医疗设备采购项目


甲 方： 北京市东城区医疗卫生服务管理指导中心 

乙 方：                         


签署日期：      年     月     日 
46
合同书
东东直门中心医疗设备采购项目中所需         等（货物名称）经 北京国际贸易有限公司 以 0686-2611QI035832Z 号招标文件在国内进行公开招标采购。经评标委员会评定          （乙方）为中标供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如有不一致之处，以次序在先、更高要求及对甲方有利的解释为准：
a.本合同书；
b.中标通知书；
c.招标文件；
d.投标文件及有关澄清资料；
e.双方的约定的其他补充条款。
如根据上述解释约定仍不足以澄清的，甲方有权以指示的形式予以解释；合同双方同意按甲方的解释来理解合同中的歧义或矛盾。上述甲方的解释不应被视为变更。

2、货物和数量
本合同货物及数量
	序号
	货物名称
	数量

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3、合同总价
本合同总价为                         元整元人民币。
分项价格：
	序号
	货物名称
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	












4、付款方式：合同签订后    个工作日内乙方向甲方开具合同金额10%的履约保函，货物验收合格后   日内，乙方向甲方开具全额合法发票，甲方收到发票后   个工作日内一次性支付全部货款。

5、本合同货物的交货时间及交货地点
1、交货日期: 合同签订后     日内。
    2、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点。

6、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署且加盖单位印章生效。


（本页无正文，为本合同签署处）

甲 方：北京市东城区医疗卫生服务管理指导中心（公章）
法定代表人及委托代理人（签字）：     
地址：						电话：						
开户银行：						
帐号：						
年     月     日  

乙方：                                           （公章）
法定代表人及委托代理人（签字）：     
地址：                                                  		
电话：
开户银行：		
帐号：	           					
年    月     日  


合同一般条款
1 定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5 “甲方”系指采购人或购买货物的单位。
[bookmark: _Ref467379400]1.6 “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商，即中标供应商。
[bookmark: _Ref467379436]1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc487900350]2 技术规范
2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc487900351]3 知识产权
3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
[bookmark: _Toc487900352]4 包装要求
4.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
[bookmark: _Toc487900353]5 装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：
合同号：
装运标志：
收货人代号：
目的地：
货物名称、品目号和箱号：
毛重／净重：
尺寸（长×宽×高以厘米计）：
5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527]6 交货方式
[bookmark: _Ref467379657]6.1 交货方式为现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
6.2 乙方应在合同规定的交货期   天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式   份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。
[bookmark: _Toc487900355]7 装运通知
7.1在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。
7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。
[bookmark: _Toc487900356]8 保险
8.1由乙方自行承担费用办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物。
[bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357]9 付款条件
9.1 付款条件见“合同特殊条款”。
[bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379863]10 技术资料
10.1 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
10.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后一天内将这些资料免费寄给甲方。
[bookmark: _Toc487900359][bookmark: _Ref467377798][bookmark: _Ref467379946][bookmark: _Ref467379937][bookmark: _Ref467377962]11 质量保证
11.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
11.2 乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后最迟   天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
11.4 如果乙方在收到通知后   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
11.5合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12- 36个月内（详见采购需求）。
11.6 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。乙方应根据本合同第9条“付款条件”的要求向甲方提交相应金额的履约保证金。履约保证金应采用以人民币表示，以银行保函方式提交, 银行保函须由甲方可接受的、在中华人民共和国注册和营业的省、市级别以上银行开出，其格式应为甲方可接受的格式。履约保证金还可采用由具有融资性担保机构经营许可证的试点专业担保机构出具的履约担保函，格式见招标文件提供的政府采购履约担保函格式。
[bookmark: _Toc487900360][bookmark: _Ref467378018]12 检验和验收
12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
12.2 货物运抵现场后，甲方应在安装完成后   日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。
12.3甲方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。
12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。
[bookmark: _Toc487900361]13 索赔
13.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权根据有资质的质检机构的检验结果向乙方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。
[bookmark: _Ref467378076]13.2在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
13.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
13.3 如果在甲方发出索赔通知后3个工作日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3个工作日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
[bookmark: _Toc487900362]14 迟延交货
14.1 乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
14.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc487900363]15 违约赔偿
15.1 除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 1 %计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 30 %。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同并向乙方主张违约责任。
15.2 本合同所述“损失”指任何损失、索赔、费用、罚款、公证费、评估费、鉴定费、审计费、仲裁费、保全费、咨询费、执行费、诉讼费、调查费、律师费、差旅费等全部损失及费用和任何性质的损害赔偿金。
[bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121]16 不可抗力
16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc487900365]17 税费
17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc487900366]18 争端的解决
18.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可向采购人所在地的人民法院起诉解决争议。
[bookmark: _Toc487900367]19 违约解除合同
[bookmark: _Ref467378234]19.1 在乙方违约的情况下，甲方经政府采购监督管理部门同意后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
19.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的； 
19.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
19.1.3  甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：
19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。
19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。
19.2 在甲方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
[bookmark: _Toc487900368]20 破产终止合同
20.1 如果乙方破产或，甲方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方任何补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc487900369]21 转让和分包
21.1 政府采购合同不能转让。
21.2 经甲方和政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除乙方履行本合同的责任和义务。
[bookmark: _Toc487900370]22 合同修改
22.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。
[bookmark: _Toc487900371]23 通知
23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
[bookmark: _Toc487900372]24 计量单位
24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373]25 适用法律
25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
[bookmark: _Toc487900374]26 合同生效和其它
26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。
26.2本合同一式     份，双方各执   份，具有同等法律效力。
27 廉洁约定
双方必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），根据国家相关法律法规和廉政建设责任制规定，廉洁履行合同，严禁发生渎职、商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证项目安全、资金安全。双方相互监督，如发现某一方在业务活动中有违规、违纪、违法行为时，应及时劝诫对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。


合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。
1 定义
1.5 甲方：本合同甲方系指：                               
1.6 乙方：本合同乙方系指：                               
1.7 现场：本合同项下的货物交付地点位于：甲方指定地点 
6、交货方式：
6.1　本合同项下的货物交货方式为：适用合同一般条款6.1。
9、付款条件：
9.1合同签订后三个工作日内，乙方向甲方提供合同金额10%（即人民币         元）作为履约保函。甲方在收到货并验收合格后   日内向甲方全额支付货款（即人民币   元）。甲方每次付款期限届满前   个工作日，乙方需提供当次付款全额正式合法发票，否则甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。
9.2 乙方交纳的履约保证金在本合同货物质保期后，由甲方无息退还。
乙方理解并接受，乙方应全面服从财政、审计等行政主管部门对本合同价款支付、结算等相关规定，并负有配合、接受审计机关审计的义务。如因甲方财政国库支付受限、预算批复、财政资金未拨付到位、财政支付系统结账调整等原因造成支付不及时，甲方无需承担违约责任，付款时间由双方协商后另行确定。
11、质量保证：
11.7质量保证：合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12-36个月内（详见采购需求）。质量保证期（保修期）内，如属于投标人（生产厂家）维修不能正常使用，按维修天数顺延保修期。质量保证期（保修期）内一年至少提供四次巡检服务。投标人需提供原厂出具的售后服务承诺函，承诺函中需明示对保修期服务内容，和保修期后的维修费用及零配件价格。
11.8如医疗机构需要，供应商需承担连入医疗机构网络接口费用。
15、违约赔偿：
15.1 除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 1  %计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 30  %。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿引致之甲方损失。
15.2 本合同所述“损失”指任何损失、索赔、费用、罚款、公证费、评估费、鉴定费、审计费、仲裁费、保全费、咨询费、执行费、诉讼费、调查费、律师费、差旅费等全部损失及费用和任何性质的损害赔偿金。



[bookmark: _Toc16450]

第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：













1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）根据相关法律、法规等规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并 承担申报不实的责任。
1.有限责任公司、股份有限公司适用： 
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：





注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加
       同一合同项下的政府采购活动。 
      2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代
         表单位行使职权的主要负责人。 
      3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
         a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份
         有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
         b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份
         所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
      4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管
         理关系。 
      5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
         股或管理关系。 
      6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
      7) 适用于“有限责任公司、股份有限公司”的必须填写，如不填写视为实质性
         不响应；不适用的填写“/”。 

2. 机关法人、事业单位法人、社会团体法人适用： 
	投标人名称
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同  
       一合同项下的政府采购活动。 
    2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“机关法人、事业单位法人、社会团体法人”的必须填写，如不填写视
   为实质性不响应；不适用的填写“/”。 

3. 合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户适用：  
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	控股投资人名称及出资比例
	

	非控股投资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 
       一合同项下的政府采购活动。 
2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东；
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所 
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户”的
   必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。 



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 

                              投标人名称（加盖公章）：____________ 
                                 日期：_____年______月______日 




说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于
（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）： 	
日 期： 	




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3-1 其他特定资格要求

投标产品属于医疗器械的，须提供下列证明材料及书面声明：

3-2-1  供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格，所投产品属于第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属于第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格，所投产品属于第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》。 
注：1、须提供上述相关有效资质证明复印件并加盖单位公章。
2、 若供应商存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

3-2-2
投标人具有合法的医疗器械经营资格书面声明（格式）

北京国际贸易有限公司： 
我单位参与项目（招标编号：   ）第   包投标的   （投标产品名称）属于医疗器械分类管理中的第  类医疗器械，对应的医疗器械经营范围为（医疗器械管理类别、分类编码及名称），我单位具有该产品合法的医疗器械经营资格。 
我单位对上述说明和提供文件的真实性负责，并随声明附上相关证明材料。如有虚假，将依法承担相应责任。



                              投标人名称： （加盖单位公章）
                              法定代表人或授权代表： （签字或签章）
日期：

4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人          （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。
  5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。 


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日




附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明


3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4.1  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：项目名称：报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总价（元）
	



说明：
    制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
    制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
    外商投资类型请填写“外商单独投资”、 “外商部分投资”或“内资”。
注：1.本表应按包分别填写。
    2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
    3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
    4.制造商规模列应填写“大型”“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男“或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资“或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：________
日 期：________




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：	
日 期：	



1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：

8本国产品证明文件及承诺
8-1中国境内生产的组件成本核算基本规则


中国境内生产的组件成本核算基本规则
[bookmark: tiao_6]
　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
[bookmark: tiao_7]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
[bookmark: tiao_8]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
[bookmark: tiao_9]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
   四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


8-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

8-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



9   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 业绩一览表
	序号
	订货时间
	型号
（规格）
	数量
（台/套）
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情
况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
2、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 



9-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

包括但不限于：
(1)招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）
(2)投标产品售后和培训服务方案
(3)其他技术证明文件或说明（如果有）


9-3 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

9-4 投标人认为应附的其他材料

