北京市政府采购项目

公开招标文件

（2026年版）

项目名称：市场监管重点领域设备更新项目

项目编号/包号：11011326210200027885-XM001

采 购 人：北京市顺义区特种设备检测所

采购代理机构：北京鑫中招标代理有限公司

# 使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

现根据使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。为提升政府采购透明度和效率，采用公开招标方式的项目应使用全流程电子化采购方式，采用其它方式的项目鼓励使用全流程电子化采购方式。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、提示条款

《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“投标人须知”设置了资料表形式。“投标人须知资料表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知资料表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知资料表”为准。

为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同文本

《示范文本》在第五章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件格式	49

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011326210200027885-XM001

2.项目名称：市场监管重点领域设备更新项目

3.项目预算金额：134.87万元、项目最高限价（如有）：134.87万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 市场监管重点领域设备更新项目 | 134.87 | 1 | 择优选定1家具备设备供应能力的供应商，为北京市顺义区特种设备检测所提供设备供应。详见采购需求。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： / 。

三、获取招标文件

1.时间：2026年 08月 31 日至2026年 09月 04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年 09 月 21 日09点30分（北京时间）。

地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层（具体标室号开标当天见一层大屏幕）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：（1）财政部、国家发展改革委“关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知”财库﹝2004﹞185号。

（2）财政部、环保总局“关于环境标志产品政府采购实施的意见”财库〔2006〕90 号。

（3）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

（4）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；

（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号；

（6）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

（7）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（8）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。

（10）《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区特种设备检测所

地    址：北京市顺义区仓上街8号

联系方式：李帅  69441022

2.采购代理机构信息

名    称：北京鑫中招标代理有限公司

地    址：北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米

联系方式：焦晓冬  69445270

3.项目联系方式

项目联系人：焦晓冬 电   话：69445270

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目 01包为非单一产品采购项目，核心产品为： 光谱仪 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：/ ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：在采购活动结束后，招标代理机构电话通知办理退还手续； （5）中标人样品保管、封存及退还：由采购人对其进行保管、封存，作为履约验收的参考； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 市场监管重点领域设备更新项目; 工业. 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高投标限价134万元。) |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： □需要 ■不需要 （1）可接受银行保函、支票、汇票、本票、电汇等非现金方式 （2）投标担保函方式 （3）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（如采用电汇方式，应备注项目名称及包号） 投标保证金收受人信息： 户名：北京鑫中招标代理有限公司 开户行：工行中山街支行 账号：0200041219200126863 提醒投标人：投标人若采用电汇形式交纳投标保证金，请汇款后与代理机构财务人员核实到账情况，财务电话：010-61478829，投标人应当将投标保证金缴纳凭证的复印件放入投标文件中，投标人若采用支票形式交纳保证金，需到代理机构财务部门换取收据，投标人应当将保证金收据复印件放入投标文件中。 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： 1.投标有效期内撤销投标文件； 2.中标人无正当理由拒签合同、提附加条件、不交履约保证金； 3.提供虚假材料（含资质、业绩、检测报告、财务等）； 4.串通投标（含保证金从同一账户转出、报价异常一致等）； 5.恶意串通或行贿谋取中标。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分且投标报价均相同的，以 技术评审 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： / 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：原件盖章扫描件发送至xinzhongzhaobiao@126.com邮箱，原件现场递交或邮寄至北京鑫中招标代理有限公司，收件人：焦晓冬。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京鑫中招标代理有限公司； 联系电话：69445270； 通讯地址：北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照代理服务费收费标准，按照货物类标准，下浮20%。 项目类别; 标准费率（%）. 中标(成交)金额(万元); 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.5; 1.5; 1.0. 100—500; 1.1; 0.8; 0.7. 缴纳时间：中标人领取中标通知书时向招标代理机构一次性全额交付招标代理费。 收取招标代理服务费账号: 户名：北京鑫中招标代理有限公司 开户行：工行中山街支行 账号：0200041219200224448 注：北京鑫中招标代理有限公司财务电话61478829 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 见投标人须知资料表 |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：投标报价得分高者优先；报价得分还相同，以报价低的优先；投标报价得分仍相等的，技术评审得分高者优先。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 补充

评标委员会组成:评标委员会由招标人依法组建。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，在北京市评标专家库随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人，其中招标人代表1名，技术、经济专家4人。

## 二、评标标准

| 评分因素 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （30） | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 商务 (11) | 节能 环保 | 1 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |
|  |  | 1 | 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章； |
|  | 业绩 | 9 | 投标人近三年（2023年8月1日至递交文件截止日）完成检测仪器供应类似项目业绩，有一项加3分，最多得9分。（需附合同内容页、签字盖章等关键页复印件加盖本单位公章） |
| 技术 (59) | 产品规格及技术参数 | 15 | 根据投标人提供的投标产品规格及技术参数，完全满足招标文件要求得15分； #项为重要指标，共10项，每有一项负偏离，扣1分；未提供证明材料（产品彩页或技术白皮书或检测报告）不能佐证参数达标，视同该项参数负偏离。 普通无标注指标，每有一项负偏离，扣0.5分； 本项最低0分，最多得15分。 |
|  | 供货保障 | 12 | ①供货计划： 完整、系统、科学合理，完全匹配项目需求，得3分； 基本完整、表述清楚，无重大缺项，得2分； 仅提供简单文字说明，内容笼统、缺乏细节，得1分； 不适合本项目或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ②包装及运输方案： 方案内容详实全面，可行性高，契合项目供货要求，得3分； 方案框架基本完整，细节规划简略，整体针对性一般，得2分； 方案仅简单阐述，内容笼统，仅满足基本要求，得1分； 不适合本项目或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ③供货组织结构： 体系完整清晰，岗位设置齐全合理，职责分工明确，得3分； 具备基础组织架构，核心岗位基本配齐，人员职责大致明晰，得2分； 仅简单列明组织人员，架构表述笼统，岗位职责划分模糊，得1分； 不适合本项目或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ④安装、调试、交接： 流程完整规范，工序步骤细化清晰，得3分； 具备基础流程，工序划分偏简略，得2分； 仅简单说明基础流程，内容表述笼统，得1分； 不适合本项目或未提供，得0分。 |
|  | 培训服务 | 2 | ①培训服务方案 方案完善、贴合项目实际、流程清晰、措施具体，得2分； 方案基本完整，针对性一般，得1分； 不适合本项目或未提供，得0分。 |
|  | 售后服务保障 | 30 | ①供货后验收及资料移交方案： 验收流程全流程闭环，资料移交手续规范完备，得4分； 验收环节完整，资料移交流程清晰，得3分； 仅列明基础验收步骤，资料移交流程表述简单，得1分； 不适合或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ②退货、调换、维修方案： 体系完整，流程清晰，明确各环节时限要求，得4分； 具备基础流程，时限规划有欠缺，得3分； 流程表述笼统，无时限规划，得1分； 不适合或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ③产品备货方案： 明确制定专项备货计划，备货进度可控、风险可控，得4分； 备货方案整体框架完整，细节较为简略，得3分； 方案内容笼统，保障能力薄弱，得1分； 不适合或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ④客户回访方案： 回访体系完整规范，建立常态化全周期回访机制，得4分； 具备基础客户回访工作安排，主要使用节点开展回访，得3分； 回访机制缺失或流于形式，无固定回访计划，得1分； 不适合或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ⑤应急响应方案： 体系完整、贴合本项目实际使用，可操作性强，得4分； 整体框架完整，基本适配本项目，有一定可操作性，得3分； 内容简单、流于形式，可操作性差，得1分； 不适合或未提供，得0分。 |
|  |  |  | ⑥服务承诺： 承诺质保期 3 年基础之上每延长1年加2分；故障响应：接到报修 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内排除故障基础之上三项每项缩短四分之一时长加1分； 最高得分10分。 不适合或未提供，得0分。 |

# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

采购需求

项目概况：

项目名称：市场监管重点领域设备更新项目

预算金额： 134.87万

最高限价：134.87万

合同履行期：自合同签订之日起至2027.12.31

采购目的与项目背景：

采购标的：详见附件《设备清单及参数》

商务要求

交付时间：合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试并达到验收标准。逾期履约按合同约定承担违约金。

交付地点：北京市顺义区仓上街8号

付款方式：签订合同后30日内支付首付款50%，剩余部分具体支付时间待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方向甲方开具全额发票待甲方向乙方拨付资金。

报价要求：投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费、售后服务费、税费等全部费用。

技术要求

包装运输要求：

供应商负责包装、运输、保险，运输途中损毁风险由成交供应商承担。

验收要求：

（1）验收依据：本采购需求、投标响应文件、国家相关标准；

- （2）到货初验：核对品牌、型号、数量、外观、合格证、说明书；

- （3）安装调试完成后正式竣工验收，试运行 180 天；

- （4）验收不合格，供应商须在15 日内无条件更换 / 整改，直至验收通过，所有费用自理。

售后服务及质保要求：

（1）整体质保期不少于 3 年，自项目竣工验收合格之日起计算；

（2）质保期内，非人为损坏免费维修、免费更换零配件；

- （3）故障响应：接到报修 24 小时内响应， 48 小时到达现场， 72 小时内排除故障；

- （4）质保期结束后，提供5年内成本价维修服务，保障零配件持续供应；

- 培训要求：

- 成交供应商负责对采购人操作人员提供免费现场操作培训、日常维护培训。

其他要求

- （1）投标人须在响应文件中逐条对应本采购需求进行技术偏离表响应，仅简单填写 “满足” 视为响应不充分；

- （2）本采购需求为招标文件组成部分，成交后作为采购合同有效组成文件；

- （3）未尽事宜，双方遵照《政府采购法》《民法典》友好协商。

- 附件：《设备清单及参数》

| 设备名称（大类） | 可选设备选项名称 | 设备数量（台/套） | 设备主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扶梯同步率及制停距离检测仪 | 扶梯同步率及制停距离检测仪-2（扶梯综合性能检测仪） | 1 | 1、乘运质量探头：测量范围：不低于+/-2g,频率范围：不低于100Hz； 2、噪音测量探头：噪声测量范围：30~110dB,噪音测量精度＜5%； 3、速度测量探头：测量范围：不低于0～10m/s，速度测量精度：≤1%，制动距离测量精度：≤0.001m，速度测量分辨率：≤0.01m/s 4、距离探头测量范围：不低于0-80米（随环境原因可有偏差），精度：≤±1%； ＃5、啮合深度测量探头：测量探头根据曳引机槽轮整体宽度左右可调移动范围：0-40mm，可以测量所有槽位置； 6、倾角测量：X轴角度、Y轴角度，分辨率：≤0.1度； 7、温湿度测量探头：同屏显示温湿度曲线，显示温湿度数值；测量温度：-40℃-125℃，精度：≤±0.3℃；测量湿度：0-100%RH，精度：≤±3.0%RH； 8、噪音检测：测试界面显示噪音值、最大噪音值、最小噪音值等；测量范围：30-130db，分辨率：≤0.1db，精度：≤0.5/1.0db； 9、光强检测：同屏显示光照曲线，显示光照值、最大值、最小值；测量范围：0Lux-200,000Lux/0Fc-185,806Fc；精确度：≤±3%rdg±0.5%f.s(＜10,000Lux),≤±4%rdg≤±10dgts(＞10,000Lux)； 10、扶梯防护挡板有效性:采用激光测量，稳定可靠，可根据扶梯结构调整测量角度，测量范围：0-35度； 11、工作温度范围 -20℃~+50℃， 12、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 电梯限速器测试仪 | 电梯限速器测试仪-2（高速） | 1 | 1、操作/显示（可一体可外置）/测速/驱动集成一体化设计：无需吸附磁铁，触摸屏操作，初始速度可根据现场情况手动旋转调节； 2、测量范围：不低于0.1～6m/s( 标准轮径 )，不低于6～8m/s（高速轮径），测量精度：≤1%； 3、电气指示灯：接通状态下灯亮，保证测量有效性，同时具有限速器电气动作开关带电测试防烧功能； 4、可更换式驱动轮规格：≤60mm、≤114.8mm； 5、加速方式：自动加速，加速度可调；初始速度可调：测量前可手转旋钮调整； 6、内圆测量模式设计，可应对不规则外形限速器测量；（若满足提供设备实图等材料佐证） 7、供电方式：可外接220V电源供电操作； 8、存储数量：U盘存储，存储格式：可导出TXT报告，存储数据支持在线搜索 9、工作温度范围 -20℃~+50℃， 10、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 钢丝绳探伤仪 | 钢丝绳探伤仪-2 | 1 | 1、传感主机具有双模功能：WiFi、HYTF卡闪存。 ＃2、一次最多可检测钢丝绳根数：不低于1-8根单排，两根绳间距可调； 3、可在线自动标定，缺陷自动评估诊断功能，，钢丝绳直径范围：不低于6-16mm（覆盖电梯规格）。 4、在同个界面能显示单根、或多根钢丝绳检测曲线，并能对多根检测数据同步分析，生成Word报告。 5、（损伤局部缺陷）检测能力： （1）断绳定性检测准确率：100%，断绳定量检测准确率：≥95%； （2）断股定性检测准确率：100%，断股定量检测准确率：≥95%； （3）断丝定性检测准确率：≥95%， 断丝定量检测准确率：≥90%。 （4）位置（L）检测能力：检测长度示值百分比误差：≤±0.5% 6、数据传输模式：可升级为网络监控模式（物联网传输数据），能够对检测数据进行统一管理，自有物联网用户数据平台（测量数据自动上传）， 可生产钢丝绳检测报告，测量结果自动评估测量长度、最大断丝、最大磨损百分比、缺陷位置并附上位置信息、缺陷详细附录及被测波形曲线图。 7、实时报警器面板集成电源、采集、wifi、写卡、报警、模式等多功能LED指示灯， 8、工作温度 : -10℃～50℃； 9、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 转速表或者速度检测仪 | 转速表或者速度检测仪-1 | 1 | ＃1、测速范围：不低于0.5-10000rpm； 2、线速度分辨率：≤0.01m/s； 3、速度测量误差：不低于±(0.05%+1)rpm 4、电源电压：DC5V； 5、同步率误差：≤±2%； 6、工作温度：-10℃~50℃，工作湿度：<90%RH。 7、主机四段电量显示，可直读电量，具有低电量报警功能 8、工作温度 : -10℃～50℃； 9、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 接地电阻测试仪 | 接地电阻测试仪-1 | 1 | 1、接地电阻 量程：0.01Ω～2000Ω 分辨力：0.01Ω 精确度：±2%rdg±3dgt 2、接地电压 量程：0～600V AC 分辨力：1V 精确度：±2%rdg±3dgt 3、电 源 锂电池供电 4、测量方法 接地电阻：额定电流变极法；对地电压：平均值整流法 5、测量次数 5000次以上 6、测量时间 对地电压：3次/秒；接地电阻：15秒/次 7、具有防爆标志 |
| 电梯加减速度测试仪 | 电梯加减速度测试仪-2（电梯综合性能检测仪) | 1 | 1、加速度测量范围：不低于±4g,频率范围：不低于100Hz；分辨力0.01m/s2 （出具证书时要求按这个格式单位写）； 2、主机四段电量显示，软件连接后可显示测量主机电量百分比，具有低电量报警功能，； 3、软件结果界面：四种测量信息结果界面，分别是测试信息总览、运行性能数据、XYZ振动数据和制动性能数据；显示ISO滤波,4hz/10hz低通滤波，加速度，加加速度，RMS，FFT，VSUM波形和原始波形，同时具有卡尔曼滤波算法、ISO滤波算法、低通滤波、Butterworth巴特沃兹滤波处理 4、测量主机可通过手持终端通过无线方式进行数据接收，形成所有模块控制终端的软件集成化方案一体化、配置蓝牙打印机，可实时打印数据，可打印检测报告。 5、工作温度 : -10℃～50℃； 6、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 分析天平 | 分析天平-1 | 1 | 1、仪器采用密封式防风罩 2、仪器含有计数、检重、密度、动物称量等多种模式称量 3、触摸屏，操作简单。 4、称量范围(g)：0-120 5、可读性（mg）：0.1 |
| 酸度计 | 酸度计 | 1 | 1、测量范围： (0.00～14.00)pH 2、仪器分辨率： 0.01pH 3、精 确 度： ±0.02pH 4、电气输入阻抗：不小于 1×1012Ω 5、响应时间： 60s（25℃） 6、温度传感器： Pt1000 7、测温范围： ( 0.0～99.9)℃ 8、测温精度： ±0.5℃ 9、温度分辨率： 0.1℃ 10、温度补偿范围： (0.1～60.0)℃（手动或自动） 11、水样温度： (5～60)℃ 12、环境温度： (5～45)℃ 13、环境湿度： 不大于 90%RH(无冷凝) |
| 酸度计 | 酸度计 | 1 | 1、测量范围： (0.00～14.00)pH 2、仪器分辨率： 0.01pH 3、精 确 度： ±0.02pH 4、电气输入阻抗：不小于 1×1012Ω 5、响应时间： 60s（25℃） 6、温度传感器： Pt1000 7、测温范围： ( 0.0～99.9)℃ 8、测温精度： ±0.5℃ 9、温度分辨率： 0.1℃ 10、温度补偿范围： (0.1～60.0)℃（手动或自动） 11、水样温度： (5～60)℃ 12、环境温度： (5～45)℃ 13、环境湿度： 不大于 90%RH(无冷凝) |
| 浊度计 | 浊度计 | 1 | 1、测量范围: (0～1000)NTU 2、显 示: 中文 ，触摸屏 3、最小分辨率: 0.01NTU 4、仪器示值误差: ±5％示值 5、仪器重复性: ±1% 6、仪器稳定性: ±1.5%FS/30min 7、环境温度: (5～45)℃ 8、水样温度: (15～45)℃ 9、环境湿度: 不大于 90%RH（无冷凝） |
| 经纬仪 | 经纬仪 | 1 | 1、望远镜参数 ： 放大倍率 30X； 有效孔径 45mm ； 视场角 1°30′； 最短视距 1.0m； 视距乘常数100； 成像方式： 正像； 2、角度测量： 测角精度 ±2″ 最小读书 1″ 测角方式 绝对编码测 度盘直径 79mm 3、补偿传感器类型 ： 垂直自动补偿 补偿范围 ±3′ 4、水准器： 长水准器精度 30″/2mm 圆水准器精度 8′/2mm 5、工作温度范围 -20℃~+50℃ |
| 水准仪 | 水准仪 | 1 | 1、每公里往返测量高差标准偏差 ≤0.5mm 2、望远镜 正像 3、放大率 38X 4、物镜口径 45mm 5、最短视距 1.6m 6、乘常数 100 7、加常数 0 8、补偿器工作范围 ±15′ 9、安平精度 ±0.3" 10、圆水准器灵敏度 10′/2mm 11、测微范围 10mm 12、测微尺格值 0.1mm 13、可估读值 0.01mm 14、工作温度范围 -20℃~+50℃ |
| 水准仪 | 水准仪 | 1 | ＃1、每公里往返测量高差标准偏差 ≤0.5mm 2、望远镜 正像 3、放大率 38X 4、物镜口径 45mm 5、最短视距 1.6m 6、乘常数 100 7、加常数 0 8、补偿器工作范围 ±15′ 9、安平精度 ±0.3" 10、圆水准器灵敏度 10′/2mm 11、测微范围 10mm 12、测微尺格值 0.1mm 13、可估读值 0.01mm 14、工作温度范围 -20℃~+50℃ |
| 转向参数测试仪 | 转向参数测试仪 | 1 | 1、Android 版专用触控终端及配置软件： （1）支持 wifi、蓝牙、GPS、4g 全网通，TYPE-C 接口输出 5V 安全电压；前后双置摄像头；存储容量不小于 64G； （2）配备综合类专用软件，支持模块自定义，能生成 office、PDF 等格式检测报告，报告格式可定制，支持单独项目或多项目合并导出、打印； （3）可记录并存储历史输入数据，方便二次调用； 2、无线转向性能模块：采用大力夹开口式固定结构，可根据方向盘直径灵活调节固定尺寸，适配任意规格方向盘； 3、主机具备四段电量显示功能，软件连接后可实时显示测量主机电量百分比，配备低电量报警功能 （1）测量范围不低于 ±1000N； （2）分辨力≤0.1N； （3）零点漂移≤±1% F.S； （4）综合精度≤±0.5% F.S； 4、方向盘转角测量： （1）测量范围不低于 0-1080°； （2）分辨力≤0.1°； （3）零点漂移≤0.5°/10 分钟； 5、测试界面功能全面：实时显示切向力、转动量曲线，自动记录最大切向力及左右最大自由转动量 6、配备蓝牙打印机，支持实时打印数据，配合专用软件可直接打印检测报告； 7、测量传感器与数据采集器集成一体设计，无需额外配备数据盒、天线等装置，单个或多个测量传感器均可分别或同时与 APP 软件无线传输数据。 8、工作温度 : -10℃～50℃； 9、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 制动性能测试仪 | 制动性能测试仪-2（场车综合性能测试仪） | 1 | 1、无线转向参数试验模块： 2、采用大力夹开口式固定结构，可根据方向盘直径灵活调节固定尺寸，适配任意规格方向盘； 3、转向力测量： （1）测量范围不低于 ±1000N；力矩不低于1000NM （2）分辨力≤0.1N； （3）零点漂移≤±1% F.S； （4）综合精度≤±0.5% F.S； 4、方向盘转角测量： （1）测量范围不低于 0-1080°； （2）（2）分辨力≤0.1°； （3）（3）零点漂移≤0.5°/10 分钟； 5、测试界面功能全面：实时显示踏板力，自动记录最大踏板力及最大踏板行程； 6、踏板力测量范围：不低于 0~1000N，分辨力：≤0.1N，零点漂移：≤±1%F.S， 测量误差：≤1%。 7、无线手刹力模块：力值测量范围不低于 0~1000N，手柄直径测量范围 15-50mm；分辨力≤0.1N，零点漂移≤±1% F.S；测力误差≤1%； 8、无线制动性能试验模块测量范围： （1）速度：0～100.00km/h，误差 ±2％； （2）距离：0～100.00m，误差 ±2%； 9、无线坡度试验模块： 角度测量范围：不低于±90°，精度：≤0.5°，测量里程范围：不低于 0-50km，里程测量精度：≤±0.2%，测量开始无需进行校准，开机即可测量； 10、噪音测试模块：噪声测量范围：30~110dB,噪音测量精度＜5%； 11、工作温度 : -10℃～50℃； 12、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 踏板力计 | 踏板力计 | 1 | 1、Android 版专用触控终端及配置软件： （1）支持 wifi、蓝牙、GPS、4g 全网通，TYPE-C 接口输出 5V 安全电压；前后双置摄像头； （2）存储容量不小于 64G； 2、无线制动踏板力及踏板行程试验模块： （1）测量范围：踏板力不低于 0～1000N，踏板行程不低于 0～500mm； （2）分辨力：踏板力≤0.1N，踏板行程≤0.1mm； （3）零点漂移≤±1% F.S，测量误差≤1%； 3、主机具备四段电量显示功能，软件连接后可实时显示测量主机电量百分比，配备低电量报警功能， 4、安装方式：采用卡扣式安装设计，可适配市面上 90% 以上叉车踏板规格 5、测试界面功能全面：实时显示踏板力、踏板行程曲线，自动记录最大踏板力及最大踏板行程 6、测量主机可通过手持终端无线热点方式接收数据，支持在线数据分析、查看、报告打印及测量数据删除等操作； 7、工作温度 : -10℃～50℃； 8、IP54防水、防尘、防震、防潮功能 |
| 光谱仪 | 光谱仪-1（便携式） | 1 | 一、测量参数 ＃1、测试元素： Mg~U；包含合金中Mg、Al、Si、P、S、Cl等元素的测试。 2、牌号鉴别：国标合金牌号库多达800多种； 3、测试基体： 铁基：碳钢（不测碳）、不锈钢、工具钢、高锰钢等铁基合金； 铜基：黄铜、紫铜、锡青铜、白铜等铜基合金； 镍基合金：镍铬铁、蒙乃尔、哈B、哈C、英高镍等镍基合金； 铝镁合金：常见铝硅、铝镁、铝铜等铝合金测试和牌号鉴别等。 检测时间：最短1秒； 4、使用环境：无需任何试剂、无任何耗材 5、双杆设计，可设备独自稳定站立放置，操作省力，无需额外测试架，方便快速大批量测样 二、主机参数 1、X光管 5W/50kV/200μA Max 2、靶材 Rh 3、探测器 SDD 4、分辨率 ≤155eV 5、工作温度 -10℃~50℃ 6、算法 基本参数法 7、辐射安全 标配防辐射罩；开机密码保护；样品感应传感器；辐射安全许可。 |
| 埋地管道防腐层探测检漏仪 | 埋地管道防腐层探测检漏仪 | 1 | 1、接收机: 定位模式：谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式 测深方式：直读深度、80%法测深、50%法测深 工作频率：128Hz、512Hz、1kHz 定位精度：深度的±2.5% （无邻近管线干扰） 电流精度：实际电流的±2.5%（无邻近管线干扰） 深度精度：深度的±2.5%（无邻近管线干扰） 测量范围：0-20米 电流测绘：可准确地测量多种信号电流的大小和防腐层破损的方向 灵 敏 度：埋深1米时10 mA 数据记录：管道位置、埋深、管中电流大小、测点间距离 数据下载：记录的数据可下载到电脑 2、发射机: 频率选择：128Hz+8Hz+4Hz、512Hz+8Hz+4Hz、1kHz+8Hz+4Hz、128Hz、512Hz、1kHz 输出电流：100mA 300mA、600mA、1A、1.5A、2A、2.5A、3A 输出电压：最大120V 输出功率：最大150W 发射距离：最大30Km 交流电源：220V/50Hz交流 直流输入: 24V 锂电 工作温度：-20℃ - +50℃ |
| 黑度计 | 黑度计 | 1 | ＃1、测量密度范围：0.00～5.00D； 2、测量区域：ф2mm（光孔直径）； 3、重复性误差：0.00～4.50D≤±0.01； 4.50～5.00D≤±0.06 4、测量误差：(0.00～3.00D)±0.02D； (3.00D～4.00D)±0.04D； (4.00D～4.50D)±0.05D； (4.50D～5.00D)±0.06D； 5、显示方式：三位LED数字显示； 6、使用环境：0～40℃，≤85%KH； |
| 分光光度计 | 分光光度计-3（紫外可见型） | 1 | 1、测光方式：双光束，参比光路和测试光路均为100mm的比色池架 2、波长范围：190.0～1100.0nm 3、波长准确性：±0.3nm 4、波长重复性：≤0.1nm 5、光谱带宽：1nm 6、透射比范围：0～400％T、-0.4～4Abs、0.000～9999(C) 7、透射比准确性：±0.3％T 8、透射比重复性：≤0.2％T 9、杂散光：≤0.03%T(NaI@220nm，NaNO2360nm) 10、漂移：±0.001Abs/h(500nm,预热2h) 11、噪声：±0.001Abs(500nm)12 基线平直度：±0.0005A 13、光源：氘灯&钨灯 14、色散元件：光栅,1200L/mm 15、软件可升级甲醛测定模块，可直接计算出甲醛含量 |
| 埋地管道探测定位装置 | 埋地管道探测定位装置-1 | 1 | 1、接收机: 定位模式：谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式 测深方式：直读深度、80%法测深、50%法测深 工作频率：128Hz、512Hz、1kHz 定位精度：深度的±2.5% （无邻近管线干扰） 电流精度：实际电流的±2.5%（无邻近管线干扰） 深度精度：深度的±2.5%（无邻近管线干扰） 测量范围：0-20米 电流测绘：可准确地测量多种信号电流的大小和防腐层破损的方向 灵 敏 度：埋深1米时10 mA 数据记录：管道位置、埋深、管中电流大小、测点间距离 数据下载：记录的数据可下载到电脑 2、发射机: 频率选择：128Hz+8Hz+4Hz、512Hz+8Hz+4Hz、1kHz+8Hz+4Hz、128Hz、512Hz、1kHz 输出电流：100mA 300mA、600mA、1A、1.5A、2A、2.5A、3A 输出电压：最大120V 输出功率：最大150W 发射距离：最大30Km 交流电源：220V/50Hz交流 直流输入: 24V 锂电 工作温度：-20℃ - +50℃ |
| 杂散电流检测仪 | 杂散电流检测仪-1 | 1 | 1、测量范围：直流电压 -40V～+40V；交流电压0-400V，自动量程； 2、测量精度：0.001V 3、DCVG量程：-25V～+25V，自动量程； 4、输入阻抗：10MΩ； 5、持续工作时间：≥48小时； 6、时间同步误差：可接收GPS信号时小于50μs，无GPS信号24h内累积误差小于1s； 7、采样速率：1～25次/秒（可设定）； 8、工作语言：中文； 9、界面显示：实时数据、实时波形； 10、工作环境：-10℃-40℃，相对湿度<80%RH； |
| 真空度测试仪 | 真空度测试仪-1 | 1 | ＃1、测量范围：0.1～200Pa； 2、测量单位： Pa / Torr / mTorr 之间可任意转换 3、显示方式： 多参数同屏显示 4、使用环境 ：温度:(0~45)° |
| 气体分析仪 | 气体分析仪-4（有毒有害气体） | 1 | 1、可检测 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等，1～6种气体随意组合，可扩展到18种以上的气体。 2、检测范围 0～1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、100%LEL、20%、50%、99.999%、100%Vol可选，其他量程可订制。 3、分 辨 率 0.01ppm或0.001ppm（0～10 ppm）；0.01ppm（0～100 ppm），0.1ppm（0～1000 ppm），1ppm（0～1000 ppm以上），0.01毫克/升（0～200%毫克/升），0.1%LEL，0.01%，0.001%Vol 4、允许误差 ≤±2%F.S （其他或更高精度可订制），线 性 度 ≤±2% 5、响应时间 T90≤20秒 重 复 性 ≤±2% 不确定度 ≤±2% 6、工作环境 温度：-40℃～+70℃，湿度：≤10～95%RH，内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用 恢复时间 ≤30秒 7、样气温度 -40℃~+70℃ ，选配高温采样降温过滤手柄，最高可检测1300度的烟气浓度 8、温湿度测量 选配：温度-40℃~+70℃，精度0.5℃；湿度0～100%RH，精度3%RH 9、报警方式 声光报警、关闭报警可设 10、防护等级 IP66 11、防爆类型 本质安全型，满足防爆标准 |
| 测氧仪 | 测氧仪 | 1 | 1、测量范围：0-100%Vol 2、分辨率：0.01%Vol 3、压力范围：86kPa～110kPa 4、防爆标志： Ex ib ⅡC T4 Gb 5、防护等级：IP66 6、运行环境条件：温度环境 -20℃～+55℃ ，湿度环境：10%～90%RH |
| 气体分析仪 | 气体分析仪-1（可燃气体） | 1 | 1、检测原理 催化燃烧式、电化学式、热传导式 2、检测方式 泵吸式 3、检测精度 ≤±3%FS 4、响应时间 t90≤15s(视不同检测⽓体) 5、环境条件 温度-25℃〜+55℃,湿度＜95%RH无结露 6、指示方式 LCD显示实时数据及系统状态 7、发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 8、满足防爆标准 9、防护等级 IP65 |
| 视频内窥镜 | 视频内窥镜-1 | 1 | 一成像系统： 1、搭载不低于200 万像素高清 CMOS 图像传感器，靶面规格不小于 1/2.8 英寸。支持 5 倍光学变倍（非数字变焦）；具备自动调焦与手动调焦双模式，可在不同检测距离下获取高清晰度缺陷图像，景深范围0mm 至无穷远。 2、云台运动：镜头轴向支持 360°。径向翻转角度≥240°。 3、防护性能：镜头整体防护等级达到 IP68 防水防尘，防水深度不低于 10m，可在带水管道及高湿度恶劣工况下持续正常工作。 二图像系统： 1、像基础控制：实时图像支持10级放大功能；具备图片冻结、抓屏、录像中拍照功能；支持双摄画中画显示、实时与存储图像对比功能。 2、图像格式与分辨率：支持PNG、JPG、JPEG格式；分辨率可选不低于1280×720 3、视频格式与分辨率：支持MP4、VAI、MOV、3GP格式；不低于可选1280×720分辨率。 4、图像调节功能：自动增益分自动/X4/X8/X16；白平衡支持自动/A/B/C模式；影像模式可开关。 5、图像专业功能：支持图像标尺、2D测量具有(缺陷)平面尺寸测量功能,可测量出圈定区域的长、宽面积等信息，(缺陷)尺寸测量精度士5%图像，具备黑白对比效果、水印叠加功能。 三镜头： 1、PTZ 光学变倍旋转调焦镜头 2、照明系统：配置 8 颗高亮度 LED 补光灯 3、防护性能：镜头整体防护等级达到 IP68 防水防尘，防水深度不低于 10m，可在带水管道及高湿度恶劣工况下持续正常工作。 |
| 测厚仪 | 测厚仪-2 | 1 | ＃1、最大允许提离间隙≥4mm，仪器自动剔除涂层厚度，直接输出金属本体壁厚数值（需提供佐证材料）。 2、本地存储容量：可存储不少于 50000 条单点厚度数据、不少于 4000 组 A-Scan/B-Scan 原始波形数据。 3、厚度测量指标： 1.0~100mm 厚度段分辨率 0.01mm，测量精度 ±0.02mm； 100~320mm 厚度段测量精度 ±0.1mm；高温自动补偿后整体测量误差≤2%。 4、最小可稳定分辨平底盲孔缺陷 Φ5mm，满足承压设备局部腐蚀减薄检出要求。 5、测量探头允许倾斜不垂直度 ±25°，曲面、弯头检测无需严格垂直贴合工件。 6、设备激发频率区间 2.0~5.0MHz 连续可调；内置全材质标准声速数据库，声速调节范围 1000~9999m/s，支持自定义录入材料声速。 7、被测管件最小可测外径≥6mm，适配小径换热管、阀门狭小曲面检测。 8、同时支持 A 扫描原始波形、滤波波形、检波波形三种显示模式；支持材料校准、横波声速校准、壁厚多点校准三类校准方式。 9、高温自动温度补偿功能，适配工件 - 50℃~800℃全温度区间测厚；不锈钢工件 400℃以上高温可稳定连续测量。 10、测量数据支持 Type-C 有线、蓝牙两种传输方式，可实时上传 PC 上位机进行批量分析、归档。 11、配备常温永磁探头，常温小直径永磁探头:弱性永磁铁，高温永磁探头：弱磁性永磁结构，吸附力≤20N ＃12、检测无需打磨工件、无需涂抹耦合剂 |
| 测厚仪 | 测厚仪-5（涂层） | 1 | 1、分辨率 0.1μm/1μm/0.01mm 2、测量范围 0-5000μm ＃3、测量精度 ≤±(3%H+2μm)H为标准值 4、测量间隔 0.2s 5、基体指示 铁、铝、铁锌、铁粉腻子 6、最小测量区域 Ø = 25mm 7、最小曲率半径 凸面:5mm / 凹面:25mm 8、最小基体厚度 Fe:0.2mm / NFe:0.05mm 9、探头类型 内置一体式 10、测量原理 铁:霍尔效应 / 铝:电涡流 11、测头尖端 氧化锆 12、可升级485通讯 |

# 第六章   拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

产 品 购 销 合 同

买方（甲方）：北京市顺义区特种设备检测所                   合同编号：

签订地点：北京

卖方（乙方）：                                             签订时间：    年    月    日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方经友好协商，就买方向卖方购买本合同项下商品一事，特签订本合同。

一、购销商品

1、本合同涉及【 1  】（1）仪器、设备；（2）工业耗材；（3）安装、施工；

2、如本合同中部分条款与双方本次合作无关，双方可不予理睬，或以“/”直接杠掉相应的填空位置，上述条款对双方本次合作均不产生法律效力；

二、购销商品明细

1、购销商品明细如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 计量费用 |  | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计(人民币大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收货地址： 北京市顺义区仓上街8号 |  |  |  |  |  | 收货人： |  | 联系电话： |  |

2、合同总金额包括：货款、运费、安装费、包装费、税款（13%）、保险费等买方为购买合同内商品需要支付的全部费用（含计量/检定费用），卖方不再额外收取买方任何其他费用；

- 三、结算方式和付款期限

- 1、结算方式【 1 】

- 【网银转账】

- 【转账支票】

- 2、付款与交货 【 3 】

- 先货后款：卖方须于【/ 】年【 / 】月【 / 】日前将全部货物送到买方指定点；并在验收合格且收到等额发票后一次性付清全部货款；

- 先款后货 ：卖方收到全部合同款后【 / 】日内将全部货物送到买方指定点，并于收到全部合同款后【 / 】日内提供等额发票；

- 其他支付方式：签订合同后30日内支付首付款50%，剩余部分具体支付时间待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方向甲方开具全额发票待甲方向乙方拨付资金。

- 3、发票类型【 2 】

- 增值税专用发票

- 增值税普通发票

- 4、发票邮寄信息

- 发票联系人【       】

- 发票联系人电话【         】

- 邮寄地址【 北京市顺义区仓上街8号 】

四、包装及运输

1、卖方按国家、行业标准及买方的要求包装商品，采取防腐、防潮、防摔、防碰措施，保证商品能安全运输至买方指定地点，不会出现外部破损或损坏商品等情况，卖方承担包装费用，包装物不回收。如因包装破损等问题导致货物受损、缺失的，卖方须在买方指定时间内办理完成退换货事项，并承担相应支出；

2、特殊商品依据国家、行业标准对特殊商品的包装要求进行，保证买方收到的商品不存在包装破损，商品本身不出现因不正确包装导致的损坏。

3、运输方式：卖方负责安排正规货运公司或快递公司，以公路运输方式将货物运输到买方指定地点，此费用由卖方负担。若买方需要其他运输方式，应事先通知卖方，并承担相应的运费和保险费。

五、质量要求、技术标准

1、产品质量符合国家标准，相关行业标准之规定。技术参数符合双方约定。卖方对产品质量实行“三包”。；

六、风险转移

1、货品在卖方运至交货地点后，买方签收前，毁损灭失的风险由卖方承担，运至交货地点并经买方验收合格签收后，毁损灭失的风险由买方承担，签收后所有权发生转移；

七、货物验收

- 验收细则：货物到达现场后，买卖双方须按照本合同第五条之标准验收，若货物有问题卖方负责维修更换，无问题即视为验收合格。

- 买卖双方应在【   】个工作日内完成人员培训及验收。如因买方现场的供电、供水、人员以及场地等问题超过20个工作日未及时安排验收时，既视为货物合格，卖方不再承担相应责任。

八、售后服务

1、商品由卖方提供【  】年质保 ，自验收合格之日起算；对于部分商品质保期的规定长于合同约定的，遵照国家规定或行业标准等执行。

2、售后处理方式

1）商品在质保期发生质量问题的，卖方在接到买方通知之日起【     】日内予以修复、更换；

2）买方通知卖方维修问题后，卖方在【   】日内未进行处理的，买方有权根据需要自行寻找第三方修复故障商品，并由卖方承担相应费用；

3、质量承诺

1、卖方向买方提供的商品质量须符合国家、行业、企业标准和环保、安全法律法规的规定，与样品质量相符合，且均为全新正品行货。买方有明确规定的，按规定的标准验收；卖方须保证其提供的商品不侵犯任何第三方的合法权利，且卖方须确保其提供的商品符合合同约定的品牌、规格型号、厂家、质量要求，否则应按买方要求更换或退货。

九、违约责任

1、若卖方延期交货，每延期一天，卖方应向买方偿付合同总价款1‰的违约金，逾期超过30天的，买方有权解除合同（因不可抗力因素导致的供方延期交货不计入供方违约责任）。

2、如果买方没有按照合同规定的时间向卖方支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金按合同全部货款每天5‰计收。逾期超过100天，卖方有权解除合同。

3、合同签订后如因买方场地、水、电、设施等（但不限于）的事件，导致无法进行货物安装及验收的情况，造成卖方超过15日不能完成送货及双方验收工作，买方应向卖方支付每天5‰的违约金，逾期超过100天的卖方有权解除合同，标的物归卖方所有，买方支付的预付货款概不返还。

4、因不可抗力造成任何一方无法履行合同条款的不属于违约行为，不在赔偿范围之内。

5、因不可抗力造成无法履约的合同条款，双方协商解决，并签订书面的修改书。

十、其他约定事项

1、本合同自双方委托代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期自签署之日起至双方履行完本合同中约定的全部权利义务时终止。

2、本合同一式【  】份，双方各执【   】份，每份具有同等法律效力。

3、若合同履行期间发生争议，双方同意先行协商解决，协商未果的向买方所在地地人民法院提起诉讼。

4、双方同意，因签订或履行本合同了解的对方商业信息属于保密信息，双方须承担保密义务，保密期限至该保密信息成为公开信息时止。

| 买 方 单位名称（章）：北京市顺义特种设备检测所 单位地址：北京市顺义区仓上街8号 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 建行顺义支行 帐号：11001008700058023202 纳税人识别号：12110000E0103225XQ 电话： 69441022 传真： 69441022 邮编：101300 | 卖 方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户行： 帐号： 纳税人识别号： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 承诺函

承诺函

致：采购人或采购代理机构

我公司（投标人全称）已仔细研读贵方发布的 （项目名称）（项目编号：）（包号）招标文件（含澄清、修改、补遗文件），完全知悉并无条件响应招标文件中所有标注“★”的实质性条款等核心内容，现作出如下不可撤销的郑重承诺：

一、实质性条款全面响应承诺

我司承诺完全满足招标文件中实质性要求，不存在任何偏离、保留或例外；对标注“★”的实质性条款等核心内容，完全响应且不低于招标文件规定标准。

我司确认投标文件所附全部材料，均真实有效、无虚假、伪造、变造内容；若经查实存在虚假材料，自愿接受投标无效、中标作废、没收保证金及行政处罚等一切后果。

若中标，我司将严格按照招标文件条款与贵方签订合同，不提出任何背离实质性条款的附加条件；合同履行过程中，完全遵照招标文件及合同约定履约，确保项目质量、服务等要求达到承诺标准。

二、违约与法律责任承诺

若我司违反本承诺或未满足招标文件实质性条款，自愿认定投标无效；已中标者，贵方有权取消中标资格、解除合同，我司无条件退还全部款项，并赔偿贵方全部损失。

三、承诺效力

本承诺函为投标文件不可分割的组成部分，与投标文件、合同具有同等法律效力，自签字之日起生效。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日