更正内容：（1）对本项目招标文件第四章“评标程序、评标方法和评标标准”中二、评标标准更正为如下内容：

## 50包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。符合中小企业扶持政策的投标人参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。 注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。 注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。 注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。 注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 注5：专门面向中小企业采购的项目不涉及价格扣除。 |
| 2 | 技术性能 | 45 | 全部满足技术要求得45分 （1）*号条款共计10条，每满足一条得2.5分，小计25分； （2）#条款共计1条，每满足一条得1分，小计1分； （3）一般条款共计38条，每满足一条得0.5分，小计19分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 注：投标人对加注星号（“*”）和井号（“#”）的重要技术条款（参数）应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；或印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可，视为不响应该条款进行扣分。 |
| 3 | 相关业绩 | 8 | 投标人2022年9月1日至今与本项目相同或相关的项目业绩（以合同签订日期为准）每份合同1分，最多8分（提供合同复印件，至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 |
| 4 | 综合商务 | 2 | 配置清单：单价达到2万元人民币（含）的，应提供详细配置清单，全部提供的得2分，未提供的得0分。配置清单中仅体现技术参数的视为未提供。 |
|  |  | 4 | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，优于招标文件要求的得4分。不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 3 | 供货安装调试方案：满足招标文件要求，包括但不限于实施进度、人员配备、进度安排。 提供项目总体实施方案、进度保障方案、设备安装关键节点工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，方案详细，安排合理，得3分； 实施方案较完整，存在部分非关键性内容不够齐全,得2分； 实施方案存在部分关键内容明显缺失或明显缺乏针对性，或本项目明显无关的，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 2 | 培训方案：满足招标文件要求，包括但不限于培训计划、时长、人数等。 内容完善详细、针对性强，保证使用人员能独立操作及日常维护，得2分； 内容有欠缺，得1分； 内容不合理或未提供本项内容，得0分； |
|  |  | 4 | 售后服务方案：满足招标文件要求，包括但不限于响应时间、备品备件供应、技术服务。 内容完整详细可行，质量保证措施完善，响应时间及时，提供质保期外维修成本报价明细及服务方案的，得4分； 内容完整详细可行，质量保证措施完善，响应时间及时，得3分； 内容有欠缺，具备可行性，质量保证措施有欠缺，响应时间能满足要求，得2分； 内容有欠缺、可行性不足，质量保证措施有欠缺，响应时间有欠缺，得1分； 未提供本项内容，得0分。 |
| 5 | 政策性得分 | 1 | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多1分。 |
|  |  | 1 | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购 品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多1分。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 注：投标文件的响应内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将响应内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出响应内容所在位置，以供评标委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出响应内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |  |

更正内容：（2）对本项目招标文件第五章“采购需求”中第二部分、技术需求更正为如下内容：

校内分包号：gj-25q03-04-50

本包核心产品：生物双轴力学试验机

| 设备序号 | 设备名称 | 技术规格 | 配置清单 （含零配件） | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机械臂 | 医疗机械臂设备主要用于手术机器人具身智能研究，能为脊柱外科、神经外科等智能手术机器人的研发提供精准导航控制下的路径规划、安全控制与自主手术操作等功能，并为学校生物医学工程相关专业的教学、科研提供设备平台。 （1）机械臂： *1.可控制的轴数≥7，每个轴（即每个关节）均需安装力矩传感器。 2.工作空间体积≤1.7 m3 *3.位姿重复精度≤±0.1mm 4.关节扭矩分辨率≤0.1Nm *5.末端力控0.1N-0.5N 6.重量≤26kg #7.额定负载≥7kg *8.最大臂展≥800mm 9.防护等级≥IP54 10.噪声等级 ≤75dB 11.额定负载平移速度≤3m/s 12.旋转速度 ≥400°/s 13.平移加速度 ≥10m/s2 14.旋转加速度 1000°/s2 15.平移加加速度≤500m/s3 16.旋转加加速度≤5000°/s3 17.各关节轴力矩：轴1≤86Nm 轴2≤87Nm 轴3≤63Nm 轴4≤64Nm 轴5≤51Nm 轴6≤31Nm 轴7≤32Nm 18.各关节轴运动范围：轴1士170°，轴2士120°，轴3士170°，轴4士120°，轴5士170°，轴6士120°，轴7士175°。 19.额定负载时关节轴速度 98°/s 98°/s 100°/s 130°/s 140°/s 180°/s 180°/s *20.接口：开放医疗设备和控制API接口支持c/c++，python，MATLAB等语言，医疗级应用软件包 21.使用寿命≥10000小时 22.慢速调试速度 ≤250mm/s 23.快速调试速度≥250mm/s 24.运行温度+5℃-35℃ 25.相对空气湿度 20%-80% （2）带介质法兰盘：用以安装机械臂的应用部件和医疗器械等，除此之外，介质法兰盘提供两路电源接口，有用于模拟信号和CAT5的数据传输接口。 （3）控制器系统：具备的安全功能应当包括紧急停止装置，使能装置，外部安全运行停止，轴坐标式作业范围监控，笛卡尔坐标式作业范围监控，速度监控，轴力矩监控，碰撞监测。 （4）示教器及软件：使能开关3个，3个使能开关可设置双挡位，按下使能开关并保持在中间位置时，电机动力电源接通并自动使能，系统处理在电机通电状态，可以手动操作机器人或程序;放开或再按下时电机动力电切断，系统回到电机下电状态，以满足运动调试安全。示教器是基于通用操作系统的嵌入式系统，软件运行模式支持手动慢速，手动快速，自动运行和受控的机器人运行，支持程序编写和图形交互。针对医疗设备，具有面向系统集成商的操作及编程指南。 （5）电器连接线：工作电压17V DC-48V DC，注意温度范围-10℃到+70℃。 （6）质保：质保期三年。（此项不进行技术性能响应评审） 质保期内产品质量问题，须予以免费维修或更换，卖方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。在质保期内，卖方应明确所提供设备无故障开机时间(开机率不低于95%)，如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且卖方应赔偿买方经济损失。质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，卖方仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。 | （1）机械臂 （2）带介质法兰盘（3）控制器系统（4）示教器及软件 （5）电器连接线 | 个 | 1 |
| 2 | 生物双轴力学试验机（核心产品） | 生物双轴力学试验机采用双向对称加载的作动方式，能够确保样品中心不动，结合观测系统实现对生物材料、橡胶等进行单双轴动静态力学行为研究和全场应变分析。 （1） 加载模式：原位双轴对称加载方式，具备确保加载试件的中心位置不变，试验过程中无明显机械回隙，电动水浴环境升降功能，具备生物材料面内双轴拉伸、压缩、疲劳的交变载荷试验，以及单轴拉伸压缩、弯曲、剪切、疲劳等试验功能。 *（2）具备≥4个载荷控制通道，量程最大额定载荷≥100N，配小量程载荷传感器，量程最大额定载荷≥5N，循环加载频率：0～1Hz，位移加载速度：0.5μm/s～1mm/s。 *（3）位移量程：≥100mm，精度≤0.2μm。 （4）支持三维工程与二维工程快速相互切换计算功能，可配合试验系统实现应变传输，同一工程直接切换计算2D和3D结果，并在同一视图显示比对两种云图。 *（5）控制系统：支持位移、载荷、应变三种控制方式，在以上三种控制方式下均可实现静态拉压试验以及能实现比例加载、圆形或椭圆形非比例加载、正弦波、三角波等动态往复试验。 （6）具有试验数据存储功能并且可以设置存储模式，数据支持在第三方软件打开并分析。 （7）具有多种数据存储模式，包括线性存储、对数存储、2n存储等模式。 （8）具有≥32位函数发生器，编码器输入接口：≥2个、模拟量输入接口：≥6个，模拟量输出接口：≥2个；数据采集频率：≥10kHz。 （9）配备稳定供电设备，具备断电情况下的报警、电话及短信通知、自动延缓停机等功能，可以保护设备及样品。断电后支持工作时间≥1小时。 （10）试验软件：具有单轴和多轴疲劳测试、拉伸测试、蠕变测试、多步加载测试功能。 *（11）支持PC端、手机移动端访问预约服务，支持不同用户按仪器配置规则实现自主仪器授权申请、仪器上机预约、送样测试申请、实验记录查看、预约取消等功能。 *（12）三维全场应变测量功能，分辨率≥500万像素，2组CCD相机、2组焦距25mm镜头，位移测量精度≤0.01pixel；应变测量范围优于0.002%～1000%；支持采集显示切换；支持间隔存图、内存存图、定量采集；支持高级数据分析包含泊松比、弹性模量、速度和加速度、形位公差、厚度减薄率、模态分析；应变测量精度≤50με，计算模式具备应变测量、动态测量、轨迹测量三种可选。 （13）支持硬触发同步控制、旋钮控制光源开闭和调节明暗、支持航空插头进行数据传输。 （14）具备三维全场系统功能。支持导入测量：支持图片和视频两种导入测量，视频导入支持MP4和AVI格式；双重降噪功能，具备双重降噪算法，可选择滤波降噪数据类型，支持位移、应变、串口数据、AD数据降噪，支持自定义降噪模式和级别。 （15）工装夹具：含平板夹具、鱼钩夹具以及微型拉伸夹具，满足生物软组织单双轴测试需求。 （16）电动水浴环境升降功能，保证待测水浴试样上表面完全处于水浴液体之下，温控范围室温～40℃。 （17）力值离线耦合：试验数据云图分析。在不与试验机通讯状态下的测试工程中，具备耦合离线力值功能，支持工程内单独力值的导出和导入。 （18）上位机系统不低于6核6线程 CPU、2.9GHz 主频、8G 内存、1GB SSD、23英寸显示器 （19）质保：（此项不进行技术性能响应评审） 1、质保期为自最终验收合格并双方签署验收证书之日起36个月。 2、提供7x24小时技术支持热线，在60分钟内通过电话、远程等方式响应；对于无法远程解决的故障，需在接到通知后4小时内给出明确的解决方案和处理计划，并根据故障在24小时内抵达现场。 3、软件终身免费升级。 4、设备使用培训。设备安装调试期间和最终验收后，为使用方操作人员和维修工程师提供不少于两次的免费技术培训，直至其能独立熟练操作和维护设备。终身免费培训：每年提供不少于1次培训。 5、质保期结束后，以成本价价格继续提供终身的有偿维修、技术支持和备件供应服务。 | （1）加载主机：原位对称加载，保持试样中心位置始终不变； （2）三维全场应变测量系统：两套 CCD相机、两套镜头； （3）工装夹具：平板夹具、鱼钩夹具（均匀分布5针）、微型拉伸夹具； （4）电动恒温水浴环境； （5）多通道闭环控制器； （6）多通道驱动器； （7）上位机系统 （8）实验室管理软件 | 套 | 1 |