**更正公告**

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0686-2511BI040659Z

原公告的采购项目名称：医用设备购置（追加）项目

首次公告日期：2025年3月26日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑ 采购文件 □采购结果

更正内容：

1、项目基本情况

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 采购包预算金额  （万元） | 单价预算金额  （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9-3 | 强脉冲光与激光系统 | 1套 | 32 | 32 |
| 9-4 | 干眼综合分析仪 | 1套 | 55 | 55 |

更正为

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 采购包预算金额  （万元） | 单价预算金额  （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9-3 | 强脉冲光与激光系统 | 1套 | 55 | 55 |
| 9-4 | 干眼综合分析仪 | 1套 | 32 | 32 |

2、招标文件第五章 采购需求 第1包 品目1-1：麻醉机（高档）

“6.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸”更正为“6.1、外置彩色液晶触摸显示屏≥15英寸”，“6.4.1、潮气量设置范围：5mL～1500mL”更正为“6.4.1、潮气量范围：5mL～1500mL”，“6.4.3、最大吸气流速：≥150 L/min+新鲜气体流量”更正为“6.4.3、最大吸气流速：≥120 L/min+新鲜气体流量”。“▲8、麻药蒸发器：挥发罐位置≥2个，配备一个七氟醚挥发罐”更正为“▲8、麻药蒸发器： 挥发罐位置≥2个，配备一个七氟醚挥发罐，可升级原厂地氟醚挥发罐”。

1. 招标文件第五章 采购需求 第1包 品目1-3：麻醉监护仪（含BIS模块）“4.8、可显示脉压变异率（PPV）监测值”更正为“4.8、具备脉压变异率（PPV）监测和显示功能，同时可监测和显示每博量变异率(SVV)或收缩压变异率（SPV）”。

4、招标文件第五章 采购需求 第1包 品目1-3：麻醉监护仪（含BIS模块）增加参数“12、血氧监测反应速度≤2秒”，“13、疼痛指数监测：▲13.1 具备疼痛应激水平监测，通过监测血流动力学应激变化反映全麻术中镇痛效果的疼痛指数，并以具体数值显示；（提供截图证明），13.2 测量范围：0 ~ 100”。

更正日期：2025年3月31日

## 三、其他补充事宜

## 其他内容不变。投标人需重新下载更正后的招标文件

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京地坛医院

地 址：北京市朝阳区京顺东街8号

联系方式：010-84323077

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343457

3.项目联系方式

项目联系人：王靖萱、王崴、梁潇

电　　 话：010-85343457