# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：TC250V0G2

原公告的采购项目名称：生物分子相互作用分析系统专用设备购置

首次公告日期：　2025年6月13日

## 二、更正信息

更正内容：

1.经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“1.1、检测技术：生物层干涉技术，可非标记实时在线检测分子相互作用。”

更正为

“1.1、检测技术：生物层干涉技术或表面等离子共振技术，可非标记实时在线检测分子相互作用。”

2. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“1.6、基线噪音：≤0.0003nm（RMS）或≤0.02RU（RMS）。”

更正为

“1.6、基线噪音：≤0.001nm（RMS）或≤0.01RU（RMS）。”

3. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“1.12、样品振荡频率调节范围：100～1500RPM。”

更正为

“1.12、具备样品振荡功能，振荡频率调节范围为：200～1200RPM。”

4. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“▲3.4、表位分析算法：至少具备6种函数算法，如Pearson、Euclidean、Standard Euclidean、Squared Euclidean、Manhattan，Maximum等，无需导入第三方软件，（提供所投型号自带软件界面截图佐证）。”

更正为

“▲3.4、表位分析算法，函数种类≥4种，无需导入第三方软件。”

5. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“▲3.6、背景扣减模式：至少具备10种扣减模式，可进行如任意行、任意列、任意孔、任意传感器、任意样品板以及整板与整板间的相互背景扣减，无需导入第三方软件。（提供所投型号自带软件界面截图佐证）。”

更正为

“▲3.6、系统软件具备多种模式的背景扣减功能，无需导入第三方软件。”

6. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“▲1.4、检测模式：检测样本时，被检测样品板保持固定不动，通过移动传感器探针或进样针实现样品检测。”

更正为

“▲1.4、检测模式：检测样本时，维持样品板保持固定不动，或者维持检测器保持不动。”

7. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“▲3.2、具备剂量曲线检测功能，至少具备9种数据方式，包括直接计算EC50值（ug/mL）、Hill Slope、Bottom、Top、EC50 95% CI、Hill Slope 95% CI、Bottom 95% CI、Top 95% CI、相似性等数据结果，无需导入第三方软件。（提供所投型号自带软件界面截图佐证）。”

更正为

“▲3.2、具备剂量曲线检测功能，涵盖多种数据方式，例如可直接计算EC50值，无需导入第三方软件。”

8. 经采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 1-1 生物分子相互作用分析系统中

“▲3.3、具备表位分析及表位作图功能，表位处理功能≥5种，至少包括背景信号扣减（Subtraction），数据归一化（Normalization），表位计算（Cluster）,自反应信号去除（Subtract Self-Self）和非对称配对（Unidirectional Pairs），可生成Matrix矩阵和BinChart图，可直接导出PDF格式报告。（提供所投型号自带软件界面截图佐证）。”

更正为

“▲3.3、具备表位分析及作图功能，自动计算竞争百分比，自动计算结合信号并生成矩阵图和分组图，无需导入第三方软件。”

9. 经采购人确认，本项目原投标截止时间、开标时间：“2025年7月4日10点00分”

更正为

“2025年7月16日13点30分（北京时间）”

10. 经采购人确认，本项目原获取招标文件时间：“2025年6月13日至2025年6月20日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）”

更正为

“2025年6月13日至2025年7月7日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）”

11、招标文件其他内容不变。

更正日期：2025年6月30日