第四章  评标程序、评标方法和评标标准中的二、评标标准第5项技术响应按照以下内容进行更正：
根据投标文件针对“招标文件第五章 三、技术要求中的参数要求（共37项参数要求）响应程度，按下述评审细则得分：
标注“▲”的，共4项，每项得2.4分；
标注“△”的，共9项，每项得1.2分；
未有任何标注的，共24项，每项得0.4分。


第五章 采购需求中的三、技术要求（二）参数要求按照以下内容进行更正：
（二）参数要求
1. △OCT扫描光源：扫频激光光源
2. 扫描速度：≥100000次A-Scan/秒
3. △扫频激光器中心波长：≥1060nm(不计允差）
4. 最小测量瞳孔直径：≤2mm 
5. △眼底扫描深度：≥12mm
6. △前节扫描深度：≥15mm
7. △眼底扫描长度：≥17mm
8. △前节扫描长度：≥24mm
9. 轴向分辨率（光学）≤3.8um
10. ▲横向分辨率（光学）≤10um
11. 扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA
12. 实时眼球追踪≥60Hz
13. 屈光补偿范围：-15D～+15D
14. △外置可拆卸眼前节适配器
15. 眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像
16. 眼底图成像范围视场角≥40º╳40º
17. ▲眼底成像波长: ≥850nm（不计允差）
18. 视网膜成像功能：单线扫描≥17mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构
19. 前节成像功能：单次扫描≥24mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜、晶体、前部玻璃体
20. 晶体形态成像与测量：晶体厚度LT、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度
21. △角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%
22. OCTA成像功能：单次成像范围≥10mm╳10mm
23. 单次OCTA最高分辨率≥1024╳1024
24. △前节OCTA成像范围：≥18mm╳18mm
25. 血流成像拼图范围:≥20mm╳20mm
26. 视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图
27. 视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三维模式的分层、自定义分区浏览模式
28. 视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析
29. 神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析
30. 眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化
31. 血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，可根据需求手动调节任意层次。
32. 去伪影技术：默认3D全层去伪影
33. 血流量化参数：支持自定义边界与环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度
34. ▲前节OCTA量化：
1、 前节OCTA血流密度：支持网格ETDRS，圆形区域，自选区域，自定义模式；
2、 前节OCTA血流面积：支持圆形和自选区域
35. 脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D 血流密度量化；支持3D，CVV,CVI,CSV,CSI脉络膜中大血流自动识别及量化分析
36. 血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化
37. ▲配置清单：
	配置名称
	数量
	单位

	主机
	1
	台

	全景前节镜头组件
	1
	套

	电动升降台
	1
	台

	图文显示系统
	1
	套

	系统电源
	1
	套

	图文输出系统
	1
	台

	眼科专业软件系统
	1
	套

	视网膜程序
	1
	套

	青光眼程序
	1
	套

	眼前节程序
	1
	套

	OCTA程序
	1
	套
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