第四章  评标程序、评标方法和评标标准中的二、评标标准第5项技术响应按照以下内容进行更正：

根据投标文件针对“招标文件第五章 三、技术要求中的参数要求（共37项参数要求）响应程度，按下述评审细则得分：

标注“▲”的，共4项，每项得2.4分；

标注“△”的，共9项，每项得1.2分；

未有任何标注的，共24项，每项得0.4分。

第五章 采购需求中的三、技术要求（二）参数要求按照以下内容进行更正：

（二）参数要求

- △OCT扫描光源：扫频激光光源

- 扫描速度：≥100000次A-Scan/秒

- △扫频激光器中心波长：≥1060nm(不计允差）

- 最小测量瞳孔直径：≤2mm

- △眼底扫描深度：≥12mm

- △前节扫描深度：≥15mm

- △眼底扫描长度：≥17mm

- △前节扫描长度：≥24mm

- 轴向分辨率（光学）≤3.8um

- ▲横向分辨率（光学）≤10um

- 扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA

- 实时眼球追踪≥60Hz

- 屈光补偿范围：-15D～+15D

- △外置可拆卸眼前节适配器

- 眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像

- 眼底图成像范围视场角≥40º╳40º

- ▲眼底成像波长: ≥850nm（不计允差）

- 视网膜成像功能：单线扫描≥17mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构

- 前节成像功能：单次扫描≥24mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜、晶体、前部玻璃体

- 晶体形态成像与测量：晶体厚度LT、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度

- △角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%

- OCTA成像功能：单次成像范围≥10mm╳10mm

- 单次OCTA最高分辨率≥1024╳1024

- △前节OCTA成像范围：≥18mm╳18mm

- 血流成像拼图范围:≥20mm╳20mm

- 视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图

- 视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三维模式的分层、自定义分区浏览模式

- 视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析

- 神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析

- 眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化

- 血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，可根据需求手动调节任意层次。

- 去伪影技术：默认3D全层去伪影

- 血流量化参数：支持自定义边界与环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度

- ▲前节OCTA量化：

- 前节OCTA血流密度：支持网格ETDRS，圆形区域，自选区域，自定义模式；

- 前节OCTA血流面积：支持圆形和自选区域

- 脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D 血流密度量化；支持3D，CVV,CVI,CSV,CSI脉络膜中大血流自动识别及量化分析

- 血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化

- ▲配置清单：

| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 全景前节镜头组件 | 1 | 套 |
| 电动升降台 | 1 | 台 |
| 图文显示系统 | 1 | 套 |
| 系统电源 | 1 | 套 |
| 图文输出系统 | 1 | 台 |
| 眼科专业软件系统 | 1 | 套 |
| 视网膜程序 | 1 | 套 |
| 青光眼程序 | 1 | 套 |
| 眼前节程序 | 1 | 套 |
| OCTA程序 | 1 | 套 |

证明材料要求：针对以上参数要求，投标人应在投标文件中提供【制造商公开发布的印刷资料（如产品彩页、网页截图、技术白皮书等），并加盖制造商公章】或【检测机构出具的检测报告】。