[bookmark: _Toc35393813]2026年医疗设备购置项目第3包更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359027]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11000026210200177893-XM001
原公告的采购项目名称：2026年医疗设备购置项目
首次公告日期：2026年9月21日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105]二、更正信息
[bookmark: OLE_LINK110]更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果     
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK9]更正内容：
1、 经采购人确认，针对本项目第1包招标文件“第五章 采购需求”三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 ”中的以下内容进行更正：
第3包品目3-7气囊式体外反搏装置
	招标文件参数
	更正后参数

	4、患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤20μV(p-v) RTI。
	4、患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤30μV(p-v) RTI。

	▲5、显示界面上有控制电磁阀工作状态或电磁阀信号的独立图形，提供治疗界面截图。 
	▲5、显示界面上有控制电磁阀工作状态的提示，提供治疗界面截图。 

	11、病员信息可通过刷身份证、医保卡快速录入信息。
	删除本条。

	12、具有智能化压力记忆功能，可下次治疗延续上次治疗结束时压力。
	11、支持按患者档案调用历史治疗压力参数。

	13、采用多容器储气罐	。
	删除本条。

	18、使用期限10年（需提供铭牌或说明书证明）。
	16、使用期限≥6年（需提供铭牌证明）。

	19、 工作站：
19.1、操作显示：≥13英寸笔记本电脑。
19.2、处理器：不低于12代i5。
19.3、内存：≥16G。
19.4、硬盘：≥ 500G。
19.5、外设：键鼠、打印机。
	17、控制系统：CPU≥8核；内存：≥16G;硬盘：≥500G；彩色液晶显示屏≥13英寸；配备激光图文输出装置。



2、 经采购人确认，针对本项目第3包招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准”的以下内容进行更正：
	招标文件内容
	更正后内容

	（第3包）根据投标文件针对第五章中“三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数要求中条款（不包含售后服务条款）的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.89分；
共23项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣1.5分；
共149项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.11分。
注：1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数；
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。
5、最低分得0分。
	（第3包）根据投标文件针对第五章中“三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数要求中条款（不包含售后服务条款）的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.89分；
共23项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣1.28分；
[bookmark: _GoBack]共143项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.15分。
注：1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数；
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。
5、最低分得0分。


三、更正日期：2026年10月14日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]四、其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc28359106]五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京小汤山医院
地    址：北京市昌平区小汤山镇银街北路390号院
联系方式：010－61789682
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中技国际招标有限公司
[bookmark: _Hlk229569390]地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010-81168577
3.项目联系方式
项目联系人：赵雨辰、孙薇
电      话：010-81168577


