北京市属医院2026年医用设备集中带量采购内镜组（第15包、第16包、第17包）更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106050688
原公告的采购项目名称：北京市属医院2026年医用设备集中带量采购内镜组
首次公告日期：2026年9月21日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果     

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第15包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中第15包 品目15-1 内窥镜摄像系统10的“1.1.8、具备≥3种光谱增强电子染色功能。”更正为“1.1.8、具备电子染色功能”
2、经采购人确认，本项目第15包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中第15包 品目15-1 内窥镜摄像系统10的“1.1.9、具备排烟联动功能，自动识别烟雾并自动控制气腹机。”更正为“1.1.9、具备联动排烟功能”

3、经采购人确认，本项目第15包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求 第15包 品目15-1 内窥镜摄像系统10中，删除“1.4.8、手柄和镜杆总体重量：≤350g。”
4、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求 品目16-2
内窥镜摄像系统12中，删除“1.1.7、主机具备气腹机联动功能，可通过摄像头、电子镜按键调节气腹机工作参数，并可在监视器显示气腹机压力、流量数值。”
5、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求 品目16-2
内窥镜摄像系统12中，删除“▲1.4.2、焦距范围：15-30mm，支持一键自动光学变焦。”
6、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目16-2
内窥镜摄像系统12的“1.7.5、器械通道：≥26Fr，可连续进出水冲洗对流。”更正为“1.7.5、器械通道:≥26Fr”
7、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目16-2
内窥镜摄像系统12的“1.9.2、压力预置范围：70mmHg～600mmHg；调节步长：≤10mmHg。”更正为“1.9.2、压力预置范围:70mmHg~600mmHg。”
8、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目16-2
内窥镜摄像系统12的“1.9.3、流量预置范围: 50～1500mL/min；调节步长：≤10mL/min。”更正为“1.9.3、流量预置范围:50~1500mL/min。”
9、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目16-2
内窥镜摄像系统12的“1.9.6、内置负压吸引功能，最大负压吸力≥70Kpa，峰值流量≥8L/min。”更正为“1.9.6、内置负压吸引功能，峰值流量≥8L/min。”
10、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目16-2
内窥镜摄像系统12的“1.10、医用吸引系统”以下参数：

1.10.1、可实时自动计量膨宫液用量并显示；可实时自动计算宫腔镜手术中的膨宫液亏空量。

1.10.2、负压吸引通道；≥2路，负压值可调节范围：10 mmHg～450 mmHg，吸引压力值≥100mmHg。

1.10.3、具备废液收集装置及废液测量功能。

1.10.4、触控液晶显示屏，可显示设定负压吸引值、亏空量、实时负压和亏空量。

1.10.5、最大亏空量设定范围：150-2500mL；可自行设定亏空量上限。

1.10.6、需具有多重安全预警功能，包含负压值报警和亏空量报警。

1.10.7、废液收集瓶容量≥12L。

更正为：

1.10.1、可实时自动计量膨宫液用量并显示；可实时自动计算宫腔镜手术中的膨宫液亏空量。

1.10.2、触控液晶显示屏，可显示亏空量或吸收率。

1.10.3、具有多重安全预警功能。

1.10.4、具备废液收集瓶。

11、经采购人确认，本项目第16包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目16-2
内窥镜摄像系统12的“1.11.3、汽化切割输出频率≤100kHz；凝血消融输出频率≥450kHz。”更正为“1.11.3、切割输出频率≤100kHz；凝血消融输出率率≥450kHz。”
12、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中第17包
品目17-1
内窥镜摄像系统16的“1.9、具备排烟联动功能，自动识别烟雾并自动控制气腹机。”更正为“1.9、具备联动排烟功能。”
13、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目17-2
内窥镜摄像系统17、品目17-3
内窥镜摄像系统18的“1.4.4、支持压力蒸汽灭菌循环次数≥800次。”更正为“1.4.4、支持压力蒸汽灭菌循环次数≥500次。”

14、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求 品目17-2
内窥镜摄像系统17、品目17-3
内窥镜摄像系统18中，删除“1.5.2、支持荧光成像。”
15、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求 品目17-2
内窥镜摄像系统17、品目17-3
内窥镜摄像系统18中，删除“1.5.3、视场中心角≥8.5C/(°)。”
16、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目17-2
内窥镜摄像系统17、品目17-3
内窥镜摄像系统18的“1.5.4、支持压力蒸汽灭菌循环次数≥800次。”更正为“1.5.4、支持压力蒸汽灭菌”
17、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目17-4
内窥镜摄像系统19的“1.1.7、具备对比度、曝光亮度、锐度、R/B增益控制、亮度、色彩饱和度、降噪等调节功能。”更正为“1.1.7、具备对比度、曝光亮度、增益控制、亮度、色彩饱和度、降噪等调节功能。”
18、经采购人确认，本项目第17包采购文件《第五章采购需求》 三、技术要求的（二）服务内容及要求/货物技术要求中品目17-4
内窥镜摄像系统19的“1.1.12、具备排烟联动功能，可自动识别烟雾并自动控制气腹机。”更正为“1.1.12、具备联动排烟功能。”
19、本项目第15包采购文件第四章   评标程序、评标方法和评标标准的二、评标标准 技术部分“对招标文件技术规格要求的响应程度”更正为：

	对招标文件技术规格要求的响应程度（51分）
	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得51分；
（1）共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣1.95分；
（2）共54项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.8分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数；
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。


20、本项目第16包采购文件第四章   评标程序、评标方法和评标标准的二、评标标准 技术部分“对招标文件技术规格要求的响应程度”更正为：

	对招标文件技术规格要求的响应程度（51分）
	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得51分；
（1）共10项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣1.2分；
（2）共156项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.25分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数；
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。


21、本项目第17包采购文件第四章   评标程序、评标方法和评标标准的二、评标标准 技术部分“对招标文件技术规格要求的响应程度”更正为：

	对招标文件技术规格要求的响应程度（51分）
	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得51分；
（1）共3项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣2.12分；
（2）共124项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.36分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数；
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。


22、本项目第15包、第16包和第17包投标截止时间、开标时间更正为：2026年10月30日08点00分（北京时间）。
23、本项目招标文件其他内容不变。
更正日期：2026年10月14日　
三、其他补充事宜
招标公告和招标文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京清华长庚医院
地    址：北京市昌平区立汤路168号
联系方式：010-56118628
2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168683
3.项目联系方式
项目联系人：张伯涵、马建、孙薇
电　　 话：010-81168683、81168697
