[bookmark: _Toc35393813][bookmark: OLE_LINK358][bookmark: OLE_LINK359]北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组（脑电图仪）第8包、第9包更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359027]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：20260624
原公告的采购项目名称：北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组
首次公告日期：2026年9月21日
[bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359028]二、更正信息
更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果     
更正内容：
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK357][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK356][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK63]1、经采购人确认，针对本项目第8包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第8包品目8-1一、技术参数“▲1.6、输入阻抗：≥1000MΩ。”更正为“▲1.6、输入阻抗：≥300MΩ。”
2、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-2一、技术参数“▲1.4、输入阻抗：≥1000MΩ。”更正为“▲1.4、输入阻抗：≥300MΩ。”
3、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-2一、技术参数“1.5、峰峰值噪声：≤0.5μVp-p。”更正为“1.5、峰峰值噪声：≤1.5μVp-p。”
4、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-2一、技术参数“4.11.3、告采取网页式设计，可实现全部设备联网使用。”更正为“删除本条参数”。
5、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-3一、技术参数“▲1.1、通道数≥41通道，其中EEG≥32通道，SPO2：≥1通道，DC：≥4通道，打标：≥1通道。”更正为“▲1.1、通道数≥41通道，其中EEG≥32通道，SPO2：≥1通道，DC：≥4通道。”
5、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-3一、技术参数“4.15.3、报告采取网页式。”更正为“删除本条参数”。
6、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-4一、技术参数“▲1.4、输入阻抗：≥1000MΩ。”更正为“▲1.4、输入阻抗：≥300MΩ。”
7、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-4一、技术参数“1.5、峰峰值噪声：≤0.5μVp-p。”更正为“1.5、峰峰值噪声：≤1.5μVp-p。”
8、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中第9包品目9-4一、技术参数“▲3.16.2、具备叠加分析功能，可将外部触发的事件诱发脑电波形进行叠加处理，得出事件相关电位，含P300、N400、AEP、VEP、CNV、MMN等。”更正为“3.16.2、具备叠加分析功能，可将外部触发的事件诱发脑电波形进行叠加处理，得出事件相关电位，含P300、N400、AEP、VEP、CNV、MMN等。”
9、经采购人确认，针对本项目第9包招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准”的以下内容进行更正：
	招标文件内容
	更正后内容

	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.5分：
（1）共36项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣1分；
（2）共145项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.1分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。
	根据投标文件针对“招标文件第五章三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求中1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50.45分：
（1）共35项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣1.03分；
（2）共144项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.1分；
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供证明材料。
2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。
3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。

	投标人需按照招标文件第五章采购需求中“三、技术要求 （二）服务内容及要求/货物技术要求4.3供货及安装要求”共4项服务要求提供供货方案及安装方案，针对上述服务要求内容的完整性、可行性、合理性进行评价:
1）提供相关方案均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或相关方案中未包括具体实施细节及措施，得3分；
3）相关方案不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	投标人需按照招标文件第五章采购需求中“三、技术要求 （二）服务内容及要求/货物技术要求4.3供货及安装要求”共4项服务要求提供供货方案及安装方案，针对上述服务要求内容的完整性、可行性、合理性进行评价:
1）提供相关方案均进行详细阐述且满足采购需求，得5.05分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或相关方案中未包括具体实施细节及措施，得3分；
3）相关方案不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。


[bookmark: OLE_LINK150]6、本项目第8包、第9包投标截止时间、开标时间由“2026年10月14日08点00分（北京时间）”更正为：“2026年10月29日08点00分（北京时间）。”
7、本项目第8包、第9包招标文件第二章 投标人须知投标人须知资料表12.1投标保证金“2.如投标保证金形式为纸质保函的，投标人须在2026年10月14日08点00分前（投标截止时间当天）将纸质保函密封递交至北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。”更正为“2.如投标保证金形式为纸质保函的，投标人须在2026年10月29日08点00分前（投标截止时间当天）将纸质保函密封递交至北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。”
8、本项目第8包、第9包招标文件其他内容不变。
三、更正日期：2026年10月13日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]四、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _GoBack]无。
五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：首都医科大学附属首都儿童医学中心
地    址：北京市朝阳区雅宝路2号
[bookmark: OLE_LINK217]联系方式：010-85695224
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
[bookmark: OLE_LINK16]联系方式：010-81168541、010-81169492
3.项目联系方式
采购人项目联系人：宁老师
[bookmark: OLE_LINK17]电　话：010-85695224
[bookmark: OLE_LINK206]采购代理机构项目联系人：强文晓、姚玮、孙薇
电　话：010-81168541、010-81169492

