2、 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.3、2.4及2.5。

	2
	所投产品近三年销售业绩的评价
	6
	根据所投产品（同品牌同型号）（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）近三年（2023年10月至投标截止期，合同签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得6分。
	1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。
2、投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	1
	政府采购的强制产品除外：
1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	45
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为45分，其中：
“▲”号指标，有1项不满足的，扣 5 分；
一般技术指标，有1项不满足的，扣0.5分；
最低得分为0分。

	对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	项目实施方案
	8
	供应商应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。共四项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施或未提供相关方案不得分。
	

	6
	对供应商售后服务能力的评价
	5
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，其中：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施或未提供相关方案不得分。
	

	7
	质量保证期（保修期）
	5
	供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足招标文件要求为3分，在此基础上每多提供一年，加1分，本项最高为5分。
	

	合计
	100
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一、技术参数：
（一）、遥测发射盒：
1、主机基本参数：
★1.1、重量：≤170g（含电池）。
▲1.2、遥测发射盒具备彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸
1.3、遥测发射盒尺寸（高×宽×厚）：≤110×65×30mm。
1.4、抗跌落测试通过1.5米跌落测试，并提供产品说明书或检测报告证明。
★1.5、屏幕上可同时显示≥2个参数和≥1道波形。 
▲1.6、遥测发射盒防水等级：IPX7；电击防护等级：CF。
2、监测参数
2.1、具备3导和5导心电监护功能，具备呼吸监测、血氧监测，并提供HR，ST，PVC，RR、 SpO2，PR测量值。其中ST和PVC在中央站上显示。
2.2、心率测量范围：成人，15～300 bpm；小儿，15～350 bpm。
2.3、具备多参数融合分析技术，可融合ECG与SPO2信号进行分析，并具备抗运动算法等。
2.4、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、说明书等证明材料。
2.5、心电滤波模式：监护模式、ST模式、运动模式等。
2.6、具备ST段分析功能，可提供ST值和每个ST的模板。具备ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化;具备单个、多个ST值报警，支持报警限设置。具有QT/QTc测量功能，可提供QT、QTc和ΔQTc参数值。具备QTc计算公式 ：Bazett，Fridericia，Framingham，Hodges等。
2.7、具备起搏分析功能。
2.8、具备房颤及室上性心律失常分析功能（包括室上性心动过速），实时心律失常分析≥25种，可提供每分钟室上性心动过速次数。
2.9、设备具备实时定位功能，中央站可追踪遥测发射盒历史位置。
2.10、设备支持中央站给患者发送消息。
▲2.11、具备可充电锂电池（非单独的AA充电锂电池），容量≥3000mAh，单次充电工作时间≥148h。

（二）、便携生命体征监护仪：
1、可以直接佩戴在患者身上，支持患者自主活动时实时进行生命体征监测；可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同完成患者的无线连续监护。并支持红外耳温枪接入。
2、可监测心电（≥3导）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏。
3、可监测患者睡眠时间、运动时间，可识别患者睡眠、休息、运动等状态。
4、采用脉搏波传导进行连续无创血压测量。
5、主显示屏分辨率≥240*240像素，可显示≥1道波形。
6、可与中央站连接，中央站可显示患者监测参数等。
7、可升级基于该设备和中央站开展6分钟步行试验，能够自动计算距离。
8、支持院外使用，监测参数、波形可传至中央站。

（三）、中央站：
1、CPU：≥6核，主频≥2.0GHz；内存≥16G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；主机可支持连接≥4个显示屏，并且主机可支持单个≥4K宽频显示器，分辨率≥3840*2160的显示器，需提供产品说明书。
2、外接显示屏≥24英寸，分辨率≥1920×1080。
3、可与遥测发射盒、便携生命体征监护仪、同品牌监护仪无线联网，并支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测及便携生命体征监护仪监测数据和报警。
4、具备EWS看板。
5、可在中央站显示心电概览、室性心律失常概览、房颤概览、心率变异性概览。
▲6、长趋势数据存储和回顾≥240h，全息波形数据存储和回顾≥240小时，ST片段数据存储和回顾≥240小时，短趋势回顾≥4小时；报警事件存储≥700条，可存储报警事件发生时刻的参数和报警前后≥15s波形；事件存储≥3000条。
7、具备报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音；具备报警集中设置功能。
8、中央站配置管理，可定制科室默认配置，支持将科室默认配置应用至所有床。并且中央站具备全局静音功能。
9、支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出。
10、数据接口开放，承诺配合完成医院相关信息系统对接，支持按需导出需要的波形，支持高精度波形导出（最高500Hz），提供产品说明书或检测报告证明。
11、承诺必须提供安装、布线、联接服务，以达到遥测发射盒、便携生命体征监测仪、遥测中央站的互联。

▲（四）、充电器：
1、能同时充电≥10块锂电池（≥3000mAh锂电池电量）。
2、每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间≤5h

★二、主要配置：
1、遥测发射盒（含锂电池）：238 个。
2、遥测发射盒心电附件：导联线：238 套，心电电极：2380 套。
3、遥测血氧（含血氧附件）：5套。
4、遥测血压（含血压附件）：5套。
5、便携生命体征监测仪：2套.
6、遥测锂电池充电器：26 套。
7、遥测中央站：单屏26套；双屏2 套；单屏外接显示：9 套。
8、背带：238 个，备用背带：160 个。
9、备用锂电池：48 个。

