更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106030209
原公告的采购项目名称：2026年医用设备财政资金购置项目（进口）

首次公告日期：2026年10月26日
二、更正信息
更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果 
更正内容：
1、经采购人确认，本项目第3包胃肠动力学检查系统招标文件第五章采购需求 第3包 品目3-1胃肠动力学检查系统 更正后技术参数如下：

数量：1台/套

一、技术参数：
（一）、硬件系统：
1、工作模式：食管测压、食管测压+阻抗测量、3D肛肠测压、24小时PH监测、24小时PH监测+阻抗监测。

2、压力检测:
2.1、采样率≥100Hz。
2.2、数据采集量：
2.2.1、食道测压：≥200000 个数据/min，采用环绕压力测定技术。
2.2.2、肛门直肠 3D 测压：≥150000 个数据/min。
▲2.3、压力测量范围：0～300mmHg；压力校准范围：0～300mmHg，校准期间泄压阀自动放气。

3、24 小时 pH-阻抗检测：
▲3.1、PH采样率调节范围：0.1Hz～1Hz；阻抗值采样频率：≥60Hz。
3.2、检测时长（PH 及 PH-Z）设置范围：1～48h。
3.3、PH采样范围：1～10。

3.4、可标识和记录进食、用药、睡眠、症状发生等事件。

3.5、主机可单独完成系统校准。
▲4、无线胶囊 pH 检测：适用人群为成人以及大于 4 岁的儿童，无需校准，可标识和记录症状(≥3种）和事件(≥2种）。
（二）、工作站：
1、CPU：≥4 核，主频≥3.0GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥21英寸；配备彩色图文输出装置。
2、食管测压分析软件：
2.1、具备食管下括约肌(LES)、管上括约肌（UES）、食管体动力学评估功能，自动分析数据，生成个性化检测报告。
2.2、显示模式：线形显示、图形显示、模拟3D显示；有正常参考值和病例图谱。
3、PH 软件：可显示 Blue-Z 阻抗轮廓图、pH曲线图、阻抗曲线图、叠加图。
4、系统功能：
4.1、可显示彩色轮廓图、线性图、三维压力柱状图、轮廓图和线形图。
4.2、可设定电子袖套的位置和长度。
（三）、生物反馈设备：
1、一体化设计，主机内置于工作站推车机箱内，肌电信号测量范围： 5～2500μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
2、预设多种肌肉功能评估方案，包括盆底肌肉评估和外周肌肉评估等，可根据患者评估结果自动生成个性化疗程方案，支持对方案参数自定义。
3、治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、放松训练、多媒体游戏训练。
（四）、配套耗材：
1、可提供配套使用的成人、儿童、婴幼儿专用电极，包括单/双通道 PH、单/双通道 PH-Z 电极，支持最长连续采集运行时间≥48小时。
▲2、可提供环绕测压电极，无需灌注。

▲3、可提供固态测压联合阻抗电极。测压通道≥35 组；每组通道环绕测压点≥ 10 个；阻抗通道≥18 个，直径≤4.5mm。
▲4、肛肠电极：压力通道数≥16个，测压点位≥256 个，直径≤10mm。
▲5、可使用一次性电极导管防护套，其中肛肠套膜含球囊。

二、主要配置：
1、便携式 PH 值及阻抗检测仪：1 台。
2、酸碱度检测系统：1 套。
3、数据采集分析工作站（含分析软件）：1 套。
4、食道电极导管：1 根。
5、肛肠电极导管：1 根。
6、台车：1 辆。
7、pH 校准台：1 套。
8、PH 校准液：1 套。
9、生物反馈治疗仪：1 台。
10、食管套膜：1盒。
2、经采购人确认，针对本项目第3包招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准”的以下内容进行更正：
	招标文件内容
	更正后内容

	根据投标文件针对“招标文件第五章 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中条款（不包含数量和质保期）的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得49分：
共5项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣3.56分；
共39项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.8分。
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“第五章采购需求4、采购标的的其他技术、服务等要求4.1、技术证明支持材料”的相关要求提供证明材料。
2、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
3、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。
	根据投标文件针对“招标文件第五章 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中条款（不包含数量和质保期）的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得49分：
共7项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣4.1分；
共29项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.7分。
注:1、投标人须针对“第五章采购需求中三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“第五章采购需求4、采购标的的其他技术、服务等要求4.1、技术证明支持材料”的相关要求提供证明材料。
2、得分四舍五入后保留小数点后两位小数。
3、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。


3、本项目第3包投标截止时间、开标时间由“2026年11月17日09点00分（北京时间）”更正为“2026年11月25日13点30分（北京时间）”

4、本项目第3包招标文件其他内容不变。
更正日期：2026年11月9日
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：首都医科大学附属北京世纪坛医院
地 址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号
联系方式：010-63926740

2.采购代理机构信息
名 称：中技国际招标有限公司 
地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168541
3.项目联系方式
采购人项目联系人：何老师
电　话：010-63926740

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇
电　话：010－81168541
