北京朝阳医院2025年自有资金追加医用设备购置项目-第二批（第9包）更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106140949
原公告的采购项目名称：北京朝阳医院2025年自有资金追加医用设备购置项目-第二批
首次公告日期：2026年10月23日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果
更正内容： 
一、本项目第9包半导体激光等第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正内容如下：
（一）品目9-1半导体激光技术参数

1.“10、传输方式：光导纤维并配有光导纤维管理系统，按键控制光导纤维伸缩，使用时从光纤盒伸出，用毕可收回至光纤盒”，更正为“10、传输方式：光导纤维”
2.“11、激光使用的光导纤维单根长度6.4m±0.5m”，更正为“11、激光使用的光导纤维单根长度≥2m”
3.“三、配置要求（每套）：1、激光治疗仪主机（含光纤盒4个）1台2、无线脚踏1个3、激光电源
1个4、光纤剥纤钳
1把5、激光器钥匙
1把6、光纤切割刀
1个7、激光手柄
2个8、美白手柄1个9、理疗手柄1个10、9V电池1节11、脚踏开关电池盖1个12、电池后盖螺丝2个13、激光防护眼镜3副14、一次性使用牙科输送头A型
2盒15、一次性使用牙科输送头B型1盒16、遥控联锁连接线1根17、遥控联锁插头1个18、产品合格证
1张19、激光说明书1张20、警示牌1张”，更正为“三、配置要求（每套）：激光治疗仪主机1台”
（二）品目9-2 Er:YAG激光治疗仪技术参数

1.“4、最大输出功率：≤7W （提供检测报告并加盖公章）”，更正为：“4、最大输出功率：≥7W（提供检测报告并加盖公章）”
2.“7、脉冲能量：100-700mJ，可调，步进10mJ（提供检测报告并加盖公章）”，更正为：“7、脉冲能量调节范围：100-700mJ（提供检测报告或彩页证明并加盖公章）”
3.“12、激光操作手柄：激光操作手柄需包含转向关节，转向关节具备120°旋转调节范围，手柄主体可绕自身轴线实现0°-360° 全周向连续旋转，支持高温消毒”，更正为：“12、手柄主体0°-360°续旋转，支持高温消毒。”
4.“21、彩色液晶屏：≤8英寸彩色液晶屏。液晶屏支持自由调节，可旋转≥80度”，更正为：“21、彩色液晶屏：≥7英寸。”
（三）品目9-5牙科综合治疗台技术参数

1.“3、患者椅椅架为互动补偿式设计。靠背运动角度最小≤115°，最大≥165°。当患者椅高度不变的前提下，靠背在移动的过程中，坐垫的角度变化≥10°,坐垫脚部位置的位移量≥20cm（提供检测报告并加盖公章）”，更正为：“3、靠背运动角度最小≤115°，最大≥165°。当患者椅高度不变的前提下，靠背在移动的过程中，坐垫的角度变化≥10°”
2.“12、手术灯控制方式为手动和感应，灯臂上下可移动范围≥600mm，三转轴灯头，灯头水平转动范围≥±150°，灯头上下旋转范围≥180°，滚动轴提供左右各180°的调节范围。”，更正为：“12、手术灯控制方式为手动和感应，灯臂上下可移动，灯头可上下水平旋转移动。”
3.“16、助手位器械臂为多关节结构，牙椅高度不变时，器械臂可水平、垂直方向移动，垂直方向移动时可通过档位调节并锁定位置，档位调节≥5档。（提供检测报告并加盖公章）”，更正为：“16、助手位器械臂为多关节结构，牙椅高度不变时，器械臂可水平、垂直方向移动。”
4.“20、助手位通用型强吸头，弱吸头1套，在氯化钠溶液，柠檬酸溶液，硫酸铜液的环境里不变形。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）”，更正为：“20、助手位具备通用型强吸头、弱吸头各1套。”
二、本项目第9包投标截止时间、开标时间更正为：2026年11月30日09点30分（北京时间）
招标文件其他内容不变。

更正日期：2026年11月13日
三、其他补充事宜
招标公告和招标文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京朝阳医院
地    址：北京市朝阳区工体南路8号
联系方式：010-85231430
2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168697
3.项目联系方式
项目联系人：马建
电　　 话：010－81168697 
