北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目第四包更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：　2603-HXTC-IS1067

原公告的采购项目名称：北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目

首次公告日期：2026年03月13日

二、更正信息

更正事项：□采购公告采购文件 □采购结果

更正内容：

1、公开招标文件 第二章投标人须知中的“投标人须知资料表”2.4 核心产品由“脉动真空双扉灭菌柜（容积≥1350L）”更正为“大型消毒传递舱”

2、公开招标文件 第五章采购需求中的“2.1.2详细技术参数”表格序号1-11更正如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大型消毒传递仓（5000L） | ★1 设备数量：4套。 2 设备用途：用于独立通风笼具（IVC）、大批量转运笼具（可带动物）、推车等大件物品的快速消毒和灭菌处理。 3 主要性能指标 ★3.1容积≥5000L。 3.2 为满足现场设备安装条件、通道要求及使用需求，宽度应≤1900mm，深度应≤2200mm。 ★3.3 消毒方式：应同时具有汽化过氧化氢消毒功能+7.5%过氧化氢冷蒸发消毒功能+高脉冲氙光消毒功能+雾化消毒功能，可单一方式或任意组合使用。任何一种消毒过程中，舱体无需做升温处理。 3.4 氙光消毒时间≤5min，过氧化氢消毒时间≤60min。 3.5过氧化氢使用要求：采用内置式VHP发生器。 3.6 VPH发生器运行要求：内置式VHP发生器控制系统与传递舱采用PLC可编程控制器进行联机控制，在传递舱与VHP发生器之间可实现通讯连接，在传递舱正常使用时，VHP发生器受控于传递舱智能化操控系统，可实现无人值守。 3.7过氧化氢在灭菌期间的腔室内应分布均匀，对过氧化氢气体在全消毒过程中浓度记录、应自带称重传感器，误差≤0.2g，所有数据免费提供源代码并且可配合与采购人管理系统对接，并且数据可上传至数据中心。 3.8过氧化氢程序标配除湿装置，除湿方式采用压缩气方式，在启动过氧化氢气体消毒之前先对舱内空间及物品除湿，保证消毒效果与传递物品的安全，避免过氧化氢的冷凝。 3.9过氧化氢发生器置于方便维护和检修位置，过氧化氢发生器及其管路系统不得裸露并占用安装场地的其他空间。 3.10氙光灯数量要求：灯管数量≥6支，分布位置为舱体左侧、右侧及顶部，各2支及以上。 ▲3.11氙光照射消毒：紫外线强度：≥120000μW/cm2，提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。照射消毒时间≤5分钟，灯管寿命≥2000小时。 3.12氙光照射系统为保证良好的消毒效果，单只灯管能量应≧200J，单支氙光灯管发光长度≥650mm，设备全部氙光灯管发光长度≥3900mm（提供灯管能量证明文件）。 ▲3.13为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极应采用金属电极，避免老化造成泄漏（提供灯管实物照片证明），设备应具有氙光灯检测功能，可实时检测氙光灯工作状态，（提供实时显示氙光灯工作状态照片证明）。 3.14设备具有氙光灯使用累积计时功能，氙光灯到达设定使用时间后，设备出现提示更换氙光灯报警。 ▲3.15过氧化氢消毒程序对嗜热脂肪杆菌芽孢、枯草黑色变种芽孢的杀灭对数值≥6，提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的相应检测报告。 3.16紫外消毒程序对白色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭对数值≥3。 3.17灭菌效果应能使嗜热脂肪芽孢子杀灭对数值≥6。 3.18设备进排风应安装H14级别高效过滤器以提供洁净空气（高效过滤器寿命≥3年）确保舱体内消毒物品不会受到外界空气二次污染，同时对舱内残余过氧化氢进行过率（过滤）避免外界环境遭到污染。 3.19高效过滤器带有进风压差监控，传递舱内应达到百级净化水平，对≥0.3μm微粒过滤效率≥99.99%。 3.20符合《实验动物环境及设施（GB14925-2023）》中关于实验动物洁净度的要求。物品经大型消毒传递舱消毒后传递进灭菌后室，不会影响灭菌后室洁净度。 3.21密封门：双门，整体应采用304不锈钢，设备具有双门互锁功能，主膨胀式密封系统与前后门气动互锁配合使用。 3.22 舱门观察窗玻璃：舱门观察窗玻璃采用具备3C认证的≥5mm厚防紫外钢化玻璃。 3.23 舱体：整体316L不锈钢，舱内底面采用防滑压纹316L不锈钢，采用非焊接方式固定。 3.24 管路系统：采用304不锈钢管路，管路系统应分为消毒液雾化消毒管路、过氧化氢气体消毒管路，两者管路不交叉使用。 3.25 控制系统：采用PLC可编程控制器,具备彩色触摸屏，触摸显示屏控制系统（触摸屏前后门各一个），实时显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数，且消毒完成自动提示，运行过程中的数据通过打印机打印，预留电脑远程监控接口。 3.26设备内含嵌入式无菌传递舱消毒控制软件，该软件的权限取得方式为原始取得，非第三方提供，保证软件使用的合法性。 ▲3.27 程序选择：预设内置消毒传递程序，包括物品消毒、物品灭菌、动物转运笼具消毒、饲料包传递程序、动物传递程序、IVC灭菌等程序，可自定义设置消毒和灭菌流程，投标人提供程序选择照片或承诺书并加盖投标人公章和投标人公章。 3.28 加热系统：具备对舱内空气进行加热功能，以防止VHP凝结影响消毒灭菌效果。 3.29 传感器要求：应具备温湿度传感器、压差传感器、过氧化氢传感器。 3.30 记录方式：配有嵌入式输出设备，对消毒过程中的参数、工艺过程数据进行记录打印，同时开放数据接口，数据可远程传输。 3.31 安全保障系统：具备过氧化氢危险警示、舱外紧急停止、舱内人员逃生功能。 3.32 安装方式：设备现场组合装配，所有部件能够通过1.2 m宽度的通道进入安装现场。 3.33 消毒内车：316L不锈钢。 4 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 4.1 质保期：自验收合格后3年。 4.2维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 4.3用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 4.4安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 - ★配置清单（以下为单台配置） - ★大型过氧化氢消毒传递舱 1台 - ★消毒车 2台 |
| 2 | 氙光传递柜 | ★1 设备数量：4套。 2 设备用途：用于对被传递物品或带有活体动物的转运笼具表面进行快速消杀，避免病原微生物在各区域之间传播。 3 主要性能指标 ★3.1为满足现场设备安装条件及使用需求，规格尺寸：设备外形尺寸≤1100*850*2100mm（宽*深*高）；舱内尺寸≥800*800*1600mm（宽*深*高）。 3.2设备舱体：舱体内部采用316L不锈钢镜面抛光板，大圆弧角设计，提供舱体实物照片证明。 3.3舱门观察窗玻璃：舱门观察窗玻璃采用具备3C认证的不小于5mm厚钢化玻璃。 3.4互锁装置：具有电子锁和机械锁，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离。 3.5隔断装置：设备本身应带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况。 3.6可预设紫外灯照射时间、喷雾时间、通风时间等工艺参数，提供相应照片证明。 3.7舱体四面各一根氙光灯管，单根灯管发光长度≧300mm，单根灯管长度≧400mm；顶板布置1只防水紫外线灯管。 ▲3.8为保证良好的消毒效果氙光灯能量≧100J，为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极应采用金属电极，提供灯管金属电极实物照片证明。 3.9系统可检测氙光灯管的工作状态，避免灯管异常而导致的消毒失败。 ▲3.10紫外线强度：≥120000μW/cm²，提供具有认证认可资质的第三方检测报告证明，设备紫外线照射消毒时间≤3分钟。 ▲3.11消毒3分钟对于冠状病毒（HCoV-229E）杀灭对数大≥4，甲型流感病毒H1N1(VR-1469)杀灭对数大≥4，提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构检测报告证明。 3.12消毒三分钟对铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、白色念珠菌、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数≥3，提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的杀灭率检测报告证明。 3.13臭氧残留量：传递窗运行3min，符合GB28232-2020《臭氧消毒器卫生要求》臭氧残留量≤0.16mg/m³的要求。 3.14紫外线泄漏量：传递窗开机3min，其周边30cm处，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》紫外线泄漏量≤5μW/cm²的要求。 3.15 应急手动开关：传递窗应配备应急手动开关，，故障应急状态可以手动控制传递窗启停。 3.16 内部照明系统：传递窗内部安装LED灯光源，消毒完成时灯亮，取出物品后自动熄灭。 4 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 4.1质保期：自验收合格后3年。 4.2维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 4.3用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 4.4安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 5★配置清单（以下为单台配置） 5.1★ 氙光传递柜 1台 |
| 3 | 脉动真空双扉灭菌柜（容积≥1350L） | ★1 设备数量：2套。 2 设备用途：用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理。 3 工作条件 3.1电源：AC380V/50Hz，运行功率≤82KW。 3.2压缩空气：现场供给压缩空气压力为0.5～0.7MPa。 3.3设备用水条件：现场提供洁净水，压力为0.15～0.3MPa；现场提供软化水，压力为0.15～0.3MPa，可满足设备使用需求。 4 技术要求 ★4.1灭菌内室容积：≥1350L，地上安装，自带蒸汽发生器。 4.2为满足现场设备安装条件、通道宽度及使用需求，设备外形宽度应≤1650mm、深度应≤1850mm。 ▲4.3主体结构：采用环形加强筋结构；筒体、夹套、门板采用316L不锈钢，内室板材最小厚度≥6mm；主体设计寿命≥15年（≥30000次灭菌循环），提供产品质量证明书压力容器产品数据表证明（证明内容需包含主体材质、主体结构形式及设计寿命）和实物图片证明。 ▲4.4设计压力：≥0.3Mpa，设计温度：≥150℃，夹套耐压试验压力≥0.45MPa，容器耐压试验压力≥0.4MPa，提供压力容产品数据表证明。 4.5隔离密封 4.5.1隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离。 4.5.2密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开式通道型机动门，双门互锁。 4.6管路系统 4.6.1门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供门密封圈安装实物和压缩气金属固定管路照片证明。 4.6.2抽空装置：单级直连式水环真空泵，防护等级≥IP55，提供真空泵与缓冲水箱相连接的证明照片。 4.6.3管路要求：304不锈钢卫生级管路，管路内外抛光处理，管路采用卡箍连接。 4.6.4保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃，主体保温罩采用金属材质。 4.6.5气动阀门：无故障使用≥400万次。制造商需提供使用寿命承诺书。 4.7设备具备节水设计，采用带有换热器冷凝水回收系统。 4.8降噪系统：带有节水降噪装置，水资源利用率≥45％，噪音≤70dB。 4.9加热方式：设备自带蒸汽发生器，蒸汽发生器与主体卡箍连接，不接受焊接形式，提供蒸汽发生器安装实物照片。 4.10控制系统 4.10.1控制系统：PLC（控制器）控制，运行过程中的数据通过打印机打印；具备电脑远程监控接口，支持以太网，支持TCP/IP等众多网络协议，可打印中文数据。 4.10.2 触摸屏：彩色触摸屏操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，屏幕颜色：≥64K真彩触摸屏；屏幕尺寸≥7寸，分辨率≥800×480；防尘防水等级IP≥65，支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 4.10.3程序选择：设备应有饲料灭菌、塑料物品灭菌、金属物品灭菌、织物灭菌、开口容器液体灭菌、固体废弃物灭菌、垫料灭菌、塑料物品灭菌、快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，提供程序运行界面照片证明。 4.10.4 工作权限：不少于三级权限管理，保障设备正常运行。 4.10.5 操作模式：自动模式和手动模式，手动模式下可显示各个阀门部件的开关状态。 4.10.6 校正功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正。 4.10.7 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等在触摸屏上自动显示，预留有USB接口和数据传输接口。 4.11 安全阀：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明复印件，加盖投标人公章（依据TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程）。 4.12 安全保护：具有超压保护装置，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动报警转入故障状态下处理；具有门关位检测保装置，门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动报警转入故障状态下处理。 ▲4.13灭菌效果检测：由投标人或设备生产厂家提供 CMA 或 CNAS 认证认可的第三方机构出具的灭菌效果检测报告。 5 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 5.1 质保期：自验收合格后3年。 5.2 维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 5.3 用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 5.4 安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 - ★配置清单（以下为单台配置） - ★双扉脉动真空高压灭菌器 1台 - ★消毒内车 1台 - ★搬运车 2台 |
| 4 | 实验动物消毒传递柜 | ★1 设备数量：3套。 2 设备用途：用于对被传递物品或带有活体动物的转运笼具表面进行快速消杀，避免病原微生物在各区域之间传播。 3 主要性能指标 3.1为满足现场设备安装条件及使用需求，规格尺寸：设备外形尺寸≤850*700*950mm（宽*深*高）；舱内尺寸（宽*深*高）≥600*600*600mm。 ▲3.2设备舱体：舱体内部采用316L不锈钢镜面抛光板，大圆弧角设计，无清洗消毒死角，提供舱体实物照片证明。 3.3舱门观察窗玻璃：舱门观察窗玻璃采用具备3C认证的不小于5mm厚钢化玻璃。 3.4互锁装置：具有电子锁和机械锁，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离。 3.5隔断装置：设备本身应带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况。 3.6可预设紫外灯照射时间、喷雾时间、通风时间等工艺参数，提供相应照片证明。 3.7舱体四面各两根氙光灯管，单根灯管发光长度≧300mm，单根灯管长度≧400mm；顶板布置2只防水紫外线灯管。 ▲3.8为保证良好的消毒效果氙光灯能量≧100J，为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极应采用金属电极，提供灯管金属电极实物照片证明。 3.9系统可检测氙光灯管的工作状态，避免灯管异常而导致的消毒失败。 ▲3.10紫外线强度：≥120000μW/cm²，提供具有认证认可资质的第三方检测报告证明，设备紫外线照射消毒时间≤3分钟。 3.11消毒3分钟对于冠状病毒（HCoV-229E）杀灭对数大≥4，甲型流感病毒H1N1(VR-1469)杀灭对数大≥4。 3.12消毒三分钟对铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、白色念珠菌、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数≥3。 3.13臭氧残留量：传递窗运行3min，符合GB28232-2020《臭氧消毒器卫生要求》臭氧残留量≤0.16mg/m³的要求。 3.14紫外线泄漏量：传递窗开机3min，其周边30cm处，符合GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》紫外线泄漏量≤5μW/cm²的要求。 3.15 应急手动开关：传递窗应配备应急手动开关，，故障应急状态可以手动控制传递窗启停。 3.16 内部照明系统：传递窗内部安装LED灯光源，消毒完成时灯亮，取出物品后自动熄灭。 4 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 4.1质保期：自验收合格后2年。 4.2维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 4.3用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 4.4安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 5. ★配置清单（单台配置） 5.1 ★实验动物消毒传递柜 1台 |
| 5 | 脉动真空双扉灭菌柜（容积≥350L） | ★1 设备数量：2套。 2 设备用途：适用于高等级生物安全实验室各种产品的灭菌：工器具、玻璃制品、过滤器、开口或闭口液体、废弃物（普通或高危）、动物尸体、医用材料等，多种灭菌程序可供选择，满足实验室生物安全的所有日常灭菌需求。 3 工作条件 3.1安装方式：地上安装。 3.2控制电源：AC220V/50Hz/0.5kW。 3.3动力电源：380V/50Hz，功率≤35kw。 4 技术要求 ★4.1内室容积应≥350L,内部为矩形卧式结构。 4.2为满足现场设备安装条件、通道要求及使用需求，设备外形宽度应≤1450mm，深度≤1250mm。 ▲4.3 主体结构：采用环形加强筋结构，内壳、环形加强筋均采用316L不锈钢材质，内室板材最小厚度≥6mm；主体设计寿命≥15年（30000次灭菌循环），提供产品质量证明书压力容器产品数据表证明（证明内容需包含主体材质、主体结构形式及设计寿命）和实物图片证明。 ▲4.4 设计压力≥0.3Mpa，设计温度≥150℃，内室耐压试验压力≥0.4Mpa，夹套耐压试验压力≥0.45Mpa提供产品质量证明书中有压力容器产品数据表证明。 4.5隔离密封 4.5.1隔离密封方式：灭菌器主体有集成的生物密封装置（不锈钢隔离墙），与墙体柔性密封连接可以在普通、高危和污染区域提供一个气密的屏障。采用不锈钢U型槽镶嵌靠近墙体的密封方式，不得使用玻璃胶等简易密封方式直接密封，满足生物安全实验室建设要求。 4.5.2密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开式通道型机动门，双门互锁。 4.6管路系统 4.6.1门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供门密封圈安装实物和压缩气金属固定管路照片证明。 4.6.2抽空装置：单级直连式水环真空泵，防护等级≥IP55。 4.6.3管路要求：304不锈钢卫生级管路，管路内外抛光处理，管路采用卡箍连接。 4.6.4保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃，主体保温罩采用金属材质。 4.6.5气动阀门：无故障使用≥400万次。制造商需提供使用寿命承诺书。 4.7设备具备节水设计，采用带有换热器冷凝水回收系统。 ★4.8设备配备对灭菌过程中产生的废弃污染物（气体、液体等）进行在线灭菌的生物安全处理系统。产生的废气须经过排气管路过滤器过滤；产生的冷凝水废液在柜体内经过完全灭菌后排放，达到无菌排放水平；拒绝废液、废气须进入二次回收罐的处理方式，减少泄露风险；提供承诺书或证明材料。 4.9降噪系统：带有节水降噪装置，水资源利用率≥45％，噪音≤70dB。 4.10加热方式：设备自带蒸汽发生器，蒸汽发生器与主体卡箍连接，不接受焊接形式，提供蒸汽发生器安装实物照片。 4.11控制系统 4.11.1控制系统：PLC（控制器）控制，运行过程中的数据通过打印机打印；具备电脑远程监控接口，支持以太网，支持TCP/IP等众多网络协议，可打印中文数据。 4.11.2 触摸屏：彩色触摸屏操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，屏幕颜色：≥64K真彩触摸屏；屏幕尺寸≥7寸，分辨率≥800×480；防尘防水等级IP≥65，支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 4.11.3程序选择：设备应有织物、器械、液体、动物、真空测试、自定义等程序可供选择，程序运行过程中自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，提供程序运行界面照片证明。 4.11.4 工作权限：管理员、工艺员、操作员三级权限管理，防止人员误操作，保障设备正常运行。 4.11.5 操作模式：自动模式和手动模式，手动模式下可显示各个阀门部件的开关状态。 4.11.6 校正功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正。 4.11.7 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等在触摸屏上自动显示，预留有USB接口和数据传输接口。 ▲4.12 生物安全型灭菌器应具有安全无菌泄放装置(安全阀)。 ▲4.13 无菌泄放装置(安全阀)应在强检期或泄压过程中保证无菌排放，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明复印件，加盖投标人公章（依据TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程）。 4.14安全保护：具有超压保护装置，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动报警转入故障状态下处理；具有门关位检测保装置，门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动报警转入故障状态下处理。 ▲4.15灭菌效果检测：由投标人或设备生产厂家提供 CMA 或 CNAS 认证认可的第三方机构出具的灭菌效果检测报告。 5 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 5.1 质保期：自验收合格后3年。 5.2 维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 5.3 用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 5.4 安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 6★配置清单（以下为单台配置） 6.1★双扉脉动真空高压灭菌器 1台 6.2★消毒格珊 1个 |
| 6 | 隧道式连续清洗机 | ★1 设备数量：1套。 2 设备用途：主要用于对动物笼盒等物品的大批量、连续式的清洗及干燥处理。 3 场地条件 3.1 适应电源：380VAC，50Hz，功率≤25KW（蒸汽加热）。 3.2 外形尺寸（长×宽×高）≤8000×1400×2400mm。 4 技术性能 ▲4.1隧道式连续清洗机应需满足预洗、清洗（喷淋）、漂洗、烘干（干燥）等功能；每个舱应为独立模块化设计，舱体应≥4个，方便安装就位及检修，确保笼具清洗、消毒、干燥的彻底性，提升清洗效率，适配本项目大批量实验动物笼盒的清洗需求。 4.2清洗温度：45℃（可调）。 4.3轨道速度：覆盖0.35～2m/min可调。 4.4舱体：材质为厚度≥3.0mm的304不锈钢，清洗舱壳体加工无清洁死角。 4.5设备管路：304卫生级管路，卡箍连接，管路需有良好的保温措施。 4.6设备高压清洗喷嘴数量 4.6.1 清洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥60，提供实物照片证明。 4.6.2 漂洗舱内上部和下部均匀密布高压喷嘴，数量≥60，提供实物照片证明。 4.7 设备的外装饰罩材质采用或优于304不锈钢拉丝板，板厚应≥1.2mm，具有隔音降噪措施，提供实物照片证明。 ▲4.8 设备控制系统：采用不小于10寸彩色触摸屏、PLC控制系统，触摸式选择自动清洗程序，设备自动运行，直观的操作画面显示，动态显示设备实时运行参数，提供操作画面照片证明。 4.9 利用连续式的传送带，把清洗物品顺序输送到各个功能舱位，实现连续、不间断的清洗、漂洗、干燥，传送带采用或优于304不锈钢材质，无锐边尖角，不会划伤笼盒或操作人员。 4.10清洗时间：传送带的速度可调，最快速度，单个笼盒从进入设备到处理完成时间≤4分钟，可根据实际物品的污染程度，灵活调节清洗速度。 4.11处理效率：普通小鼠笼盒（290×180×160mm）处理量最大≥1200个/小时。 4.12清洗效果保证措施：设备标配不少于2个清洗液泵，加液比例可调，以辅助清洗，提高清洗质量。 4.13可在线处理污染物 4.13.1具有螺旋送料机构，将脏垫料实时自动输送至舱外，不需要人员干预。 4.14 高效性：加热水箱配备高效换热器，蒸汽利用率≥90%。 4.15 终末漂洗采用全新干净的流水冲洗。 4.16 节能性能：能够根据笼盒的污染程度选择不同的节水模式；漂洗舱用水可以被回收利用到清洗舱，进行二次使用；终末漂洗用水可以被回收到漂洗舱，减少设备的耗水量。 4.17 设备应具有吹干舱，在清洗完成后的笼盒可在吹干舱吹落大部分的水滴，可降低干燥时间及能量损耗。 4.18安全性能 4.18.1设备前后均具有急停按钮，报警指示灯 4.18.2设备应带有机械式传动链保护结构，运行过程中如果遇到阻力能够自动停止，可保护操作者、清洗物品和设备的安全。 4.18.3设备前后端输送滚子均带有防夹手功能，链条与滚子的间距弹性自动调整，避免挤伤人手。 4.18.4易观察性:设备的每个功能模块均应具有能够打开的观察窗口，可方便观察设备内部清洗情况，打开观察窗时设备立即停止，并声光报警提示。 4.19投标方应提供第三方检测机构提供的清洗效果检测报告。 5.应配置对大小鼠笼盒、盒盖、金属网架、拖鞋等物品的的柜式清洗机。 5.1设备外形尺寸（宽*深*高）≤2000×880×2250mm，清洗舱尺寸（宽*深*高）≥1550×780×1150mm。 ▲5.2开门方式：上下对开式密封门，下拉式开门结构，打开以后，能自然的形成一个工作平台，可推拉放置清洗篮筐。 5.3单次清洗程序运行时间＜6分钟（蒸汽加热），每次清洗小鼠笼盒（205×388×162mm宽*深*高）的数量不低于40个。 5.4应采用主动膨胀充气胶条密封，双观察视窗结构，可方便观察物品的清洗状态； 5.5清洗架：需配备至少2个专用清洗架，用于笼盒的清洗装载。 5.6舱体内带有照明灯，便于观察内部物品清洗情况。 5.7循环泵采用性能稳定产品，提供产品的铭牌及泵的实物照片证明。 ▲5.8循环泵的水压＞2.0bar, 清洗舱内部装有三层喷射臂：上部喷射臂为旋转喷淋臂、中部喷射臂和下部喷射臂为摆动喷淋臂，清洗喷头的总数量不低于68个，提供喷嘴布局的实物照片。 5.9采用性能稳定彩色触摸式控制屏加PLC控制系统，中文操作界面，能够实时显示清洗时的工艺流程及相关清洗参数。 5.10具有节水设计：设备的终末漂洗用水能回收用于下一次的清洗用水。 5.11设备的密封门未关闭时，清洗程序应无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门。 5.12清洗舱的材质采用316L不锈钢镜面板。 5.13清洗舱的外部贴有隔热保温材料，减少热量散失，降低设备运行噪音。 5.14管路系统采用304不锈钢卫生级管路，布置于设备单侧，易于后期的维修。 6售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 6.1 质保期：自验收合格后3年。 6.2 维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 6.3 用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 6.4 安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 7.★配置清单 7.1 ★隧道式连续清洗机 1台 7.2 ★柜式清洗机：2台 |
| 7 | 大型多功能清洗机 | ★1 设备数量：1套。 2 设备用途：适用于实验动物行业和制药领域，针对动物笼具、车架类、容器类、及动物笼盒等较大物品而专门设计的大容量清洗机，能够对IVC笼盒、普通笼盒、IVC笼架、兔笼、狗笼、豚鼠笼、猴笼等物品进行清洗、消毒和干燥，具有容量大，清洗效率高，清洗效果彻底等特点。 3工作条件 3.1设备用电条件：380V/50Hz，运行功率≤20KW。 3.2设备用气条件：压缩空气压力为0.5～0.8MPa；蒸汽压力为0.5～0.8MPa。 3.3设备用水条件：软化水，压力为0.15～0.3MPa。 4技术性能 ▲4.1为满足现场设备安装条件、通道要求及使用需求，设备外形尺寸宽度应≤2400mm，深度应≤2300mm。 ▲4.2设备需要清洗的物品最大尺寸为1500×2000×2200（宽×深×高mm），清洗舱尺寸应能够清洗此类笼架同时可装载多种类型物品； 4.3清洗内室壁板采用≥2mm厚316L不锈钢板，镜面抛光处理，外装饰罩采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板，耐腐蚀，强度高，提供设备外观照片证明设备采用不锈钢外罩。 4.4舱体：检修和维护方便，在推荐寿命期内舱体无变形。 4.5密封门：手动密封门，大面积的玻璃视窗，主动膨胀密封结构，能够实现更严格的密封； ▲4.6设备应可清洗大小鼠IVC笼架、兔笼、狗笼、猴笼等设备，应配备IVC笼架椭圆管专用清洗喷嘴，舱内应设置多功能接口，可以连接饮水瓶清洗车，提供实物照片证明。 4.7自动完成包括但不限于预洗、清洗（自动注入清洗剂：酸性或碱性可自动选择）、漂洗或热水消毒、冲洗、干燥等过程。 ▲4.8设备具有高于90℃的热水消毒功能，可根据需要设置不同的温度和时间，以满足不同的消毒要求。设备的显示屏上能够显示A0值。提供设备A0值显示程序界面。 4.9为保证清洗物品干燥效果，设备应至少具备蒸汽加热和电加热双重干燥功能，可迅速将内室温度提高到设定值。 ▲4.10设备配置≥4个水箱，可实现酸洗、碱洗、漂洗、冲洗及热力消毒功能，水箱具备水位实时检测功能，可通过控制程序最大化节约用水并降低程序时间，提供实物照片证明。 4.11设备预设有快速清洗程序，清洗时间≤6min。 4.12节能：设备能够回收各阶段用水，作为下一次的清洗用水。 4.13安全性：设备有多重安全保护，设备的前门、后门、内室均具有急停保护装置，保护人员和设备安全。 4.14报警提示：采取声、光报警方式，应具有前后门互锁、开关门与程序运行互锁、流程异常、非法操作、能源供应异常等多种报警，可实时显示设备的工作状态。 4.15过滤器自清洗：可适应实验动物笼盒废弃垫料存留多的情况，设备可自动清理过滤器，自清洁过滤器应采用卡箍固定，便于拆卸，提供过滤器实物照片证明。 4.16排气：必须设置排气功能，保证清洗完成的废气被抽出内室排至排风管道，不得影响室内环境。 4.17清洗液：设备标配不少于2个加液泵，可自动添加酸性、碱性或中性清洗液，可自由设定加入量，并有清洗液不足报警功能。 4.18内置照明：设备内部具有低压防爆照明装置，可随时清晰的观察设备内部的运行情况。 ▲4.19控制面板：采用性能稳定品牌的PLC控制清洗消毒全过程，≥12寸彩色触摸屏显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数；预设快洗程序、IVC笼架清洗程序、大动物笼具清洗程序等多种清洗模式程序，并且每个程序均允许自定义程序参数，提供程序选择界面图；具有故障自动检测和报警功能。 4.20远程监控：预留微机监控接口，可实现远程联网监控，数据下载。 4.21数据记录功能：带有USB接口，实现数据的长期保存。 4.22循环泵：采用性能稳定品牌循环泵，不锈钢泵体、叶轮，出水口压力应≥0.2MPa，流量≥30t/h，保证清洗效果。 4.23空气过滤器：干燥进风具有H14级或以上过滤装置，滤膜孔径≤0.22um。 ▲4.24设备清洗效果、消毒效果及干燥效果具有CMA、CNAS认证的检验检测机构出具的检验检测报告，提供检测报告有效复印件。 5 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 5.1 质保期：自验收合格后3年。 5.2 维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 5.3 用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 5.4 安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 6.★配置清单：大型多功能清洗机 1台 |
| 8 | 换笼工作 站 | ★1 设备数量：3套。 2 设备用途：为负压操作，防止工作人员在清洁鼠盒时吸入污染物或污染气体，保护操作人员安全。 3 工作条件：设备电源：AC220V/50Hz；功率：≤700W。 4.详细技术参数要求： 4.1设备外形尺寸≤1100×880×2020mm，工作区域尺寸≥600×1000mm，倾倒口尺寸≥300×290 mm。 4.2设备外罩采用304不锈钢材质。 4.3设备整体框架采用304不锈钢方管≥25×25×1.5mm，整体焊接，无焊斑、焊渣、毛刺现象。 ▲4.4操作台面采用304不锈钢拉丝板整体焊接成型，整体呈喇叭口状大角度倾斜，倾倒口处配有不锈钢撞杆，撞杆外表面包裹软性护套，提供实物照片证明。 4.5设备倾倒口下方配备污物收集桶，PP材质，壁厚＞1.5mm，容积≥120L，承重不低于100Kg，无清洁死角。 4.6操作区域为负压，平均气流速度≥0.6m/s。 4.7在操作区域至少有两个LED照明灯，照度≥200lx。 4.8设备两侧有透明视窗，可抽拉拆卸，结构设计便于工作人员拿取、放置笼盒，符合人体工程学设计。 有粗效、中效、高效三重过滤，高效的过滤精度≥99.995%。 4.9粗效过滤器的前端为密布圆孔的过滤金属板，圆孔孔径1.5-2.5mm，过滤金属板为快拆式，不能够采用螺钉或螺母固定。 4.10 风机性能稳定，风机风量≥2600m³/h。 4.11采用金属按键，至少有电源、风机、照明三个控制按键。 4.12 设备的左右侧配有移动扶手。 4.13设备底部配有不小于4寸医用静音脚轮，其中两个脚轮为踩踏式刹车。 5 售后服务条款（售后服务不作为技术参数参与评审） 5.1 质保期：自验收合格后3年。 5.2 维修响应：用户有关维修问题，供货方维修人员应随时提供电话支持；如电话支持无效，则4小时内必须提供解决方案；24小时内必须到达现场解决严重故障。 5.3 用户培训：提供现场的使用指导和免费系统培训，包括仪器原理、结构、操作、维护等。 5.4 安装：提供现场免费安装、调试、操作试验，直至运行正常并验收。 6.★配置清单（单台配置） 6.1 ★换笼工作站 1台 |
| 9 | 高压灭菌器 | ★1.设备数量：3台。 2.内部使用容积：≥800L。 2.1为满足现场设备安装条件、通道要求及使用需求，宽度应≤1300mm，深度应≤1700mm。 ★3.主体材质：内壳及夹套材质至少采用304L不锈钢及以上的材。 4.主体结构：环形加强筋结构，多点进气，多段加热。 5.工作压力：≥0.25MPa。 6.设计温度：≥135℃。 ★7.设计使用年限：≥10年/20000次灭菌循环。 ★8.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个；提供证明材料或满足要求的承诺书。 9.门结构：双门，具备压缩气密封、电动升降、气动密封，装有压力安全联锁及手动开门装置。 10.加热方式：电加热。 11.安全保护：具备安全联锁、超压保护、门关位检测保护、开机自检、远程报警功能。 12.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。 13.数据保存：具备热敏纸打印等功能。 14.程序种类：灭菌类程序≥7套，测试类程序≥3套，套辅助类程序≥2套。 15.程序名称：具备织物、器械、快速、液体、自定义程序、BD、PCD、干燥程序和预热程序。 16.屏幕：具备触摸操作。 17.灭菌运行时间：≤60min。 ★18.每个设备标配：主机一台，搬运架2辆，消毒架1辆。 |
| 10 | 医用干燥箱 | ★1.设备数量：5台 ★2.容积：≥500升； 3.采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能 4.相互独立的开放程序，内置≥4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、≥2套自动程序、≥4套自定义程序 ★5.干燥温度设置范围覆盖40℃～99℃，干燥时间设置范围覆盖1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。 ★6.具有断电记忆功能，设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序 7.密封门：门体中部采用双层透明玻璃，有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。 ★8.采用电磁锁，安装于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构。 |
| 11 | 蒸汽灭菌器 | ★1.设备数量：3台。 2 主体 2.1容积：≥85L，材质：316L不锈钢。 2.2使用寿命：≥8年。 2.3设备应预留测试接口，用于灭菌过程温度、压力等检验。 3 密封门 3.1 门板材质应采用316L不锈钢。 ★3.2开关门方式：翻盖式自动门，一键式开关门。 3.3安全保护：内室有压力，门无法打开，提供快开门联锁保护的证明材料。 3.4门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 4 管路系统 4.1控制阀门：直动式电磁阀。 4.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 ★4.3注水排水方式：自动注水、自动排水。 4.4储水装置：内置水箱，提供灭菌用水，冷凝蒸汽，汽水内循环使用，环境清洁干燥。 4.5压力表：量程：覆盖-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级及以上。 4.6排汽阀开启温度：可根据用户要求对具体灭菌程序进行单独设定。 4.7冷凝系统:内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现蒸汽无外排。 4.8水质检测：水箱内装有水质检测装置，当水质不符合要求时系统进行提示。 4.9高低水位检测：灭菌室内配备高低水位检测装置，保证设备正常运行。 5控制系统 5.1控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；操作方式：面板感应式触摸操作"。 5.2界面显示：液晶显示，≥5.0英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换。 5.3流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽全过程自动控制。 ★5.4延时启动功能 ：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行。 5.5传感器故障自检及保护功能设备自动检测传感器故障，并声光指示。 5.6报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示； ★ 5.7排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排（全排）、慢排（微排）、不排≥3种排汽方式。 5.8保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能。 5.9固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围覆盖60～100℃；熔解时间可设定范围覆盖0～9999分钟。 5.10温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≥0.1℃。 5.11温控模式：单温度控制具备自校准功能：后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准。 5.12记录方式：内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储≥六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来。 5.13权限管理：多级密码权限管理，不同权限，进行参数修改。 5.14安全保护：超温自动保护装置；防干烧保护装置；超压自动泄放装置；过流保护装置。 6程序系统 6.1设备应设有实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序≥5个，满足实验室灭菌的使用需求。 6.2适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。 ★7.每个设备标配：整机一台，消毒提篮两个。 |

3、投标截止时间、开标时间的更正

投标截止时间、开标时间： 2026年4月3日09点30分（北京时间）更正为“2026年4月23日09点00分（北京时间）”。

其他内容保持不变。

更正日期： 2026年4月7日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝老师，010-64407307

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦、李想，010-63974645、010-63961210

3.项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦、李想

电      话：010-63974645、010-63961210