评标标准

| 序号 | 评审条款 | 评审细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 2 | 商务部分 （17分） | 相关业绩 | 3 | 提供投标人近三年（2023年3月1日至提交投标文件截止时间止，以合同签订日期为准）同类业绩。每一份有效业绩得0.5分，满分3分。 注：投标人需提供采购合同（含首页、内容页、金额页、签字页）复印件并加盖投标人单位公章，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 售后服务 | 6 | 审查投标人提供的售后服务保证措施方案： （1）产品出现问题的响应速度快、备品备件充足、售后服务计划详细，得6分； （2）产品出现问题的响应速度较快、备品备件较充足、售后服务计划较详细，得3分； （3）产品出现问题的响应速度慢、备品备件欠缺、售后服务计划粗略，得1分； （4）未提供，得0分。 |
|  |  | 培训方案 | 6 | 审查投标人提供的培训方案： （1）培训方案（包含但不限于：现场培训设备的基本原理、操作使用和日常保养、简单维修、给采购人提供参加仪器培训班的相关安排等）内容详细、完全满足采购人需求，得6分； （2）培训方案（包含但不限于：现场培训设备的基本原理、操作使用和日常保养、简单维修、给采购人提供参加仪器培训班的相关安排等）内容较详细、较能满足采购人需求，得3分； （3）培训方案（包含但不限于：现场培训设备的基本原理、操作使用和日常保养、简单维修、给采购人提供参加仪器培训班的相关安排等）内容粗略、不能满足采购人需求，得1分； （4）未提供，得0分。 |
|  |  | 质保期 | 2 | 质保期满足招标文件的基础上，每增加1整年加1分，最高得2分。（注：按设备整机计算） |
| 3 | 技术部分 （52分） | 满足技术性能指标情况 | 31 | 评标委员会根据投标人对招标文件中“第五章 采购需求 技术指标要求”的响应性进行评审： 标*指标为实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝；标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共14项，最高14分；不满足不得分。 标△指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.5分，共34项，最高17分；不满足不得分。 注：所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。 |
|  |  | 供货保障方案 | 7 | 审查投标人提供的供货保障方案： （1）供货保障方案（包括响应时间、供货计划、供货组织结构等方面），响应时间安排合理、供货计划全面条理清晰、供货组织结构明确，得7分； （2）供货保障方案（包括响应时间、供货计划、供货组织结构等方面），响应时间安排较合理、供货计划较全面条理较清晰、供货组织结构较明确，得4分； （3）供货保障方案（包括响应时间、供货计划、供货组织结构等方面），响应时间安排不合理、供货计划不全面条理不清晰、供货组织结构不明确，得1分； （4）未提供，得0分。 |
|  |  | 安装调试方案 | 7 | 为保障项目整体进度，避免因安装调试问题影响采购人使用，投标人应提供完善的安装调试方案： （1）安装调试整体计划及流程完整、安装调试进度周期与安装计划时间表清晰合理、安装调试人员数量充足，得7分； （2）安装调试整体计划及流程较完整、安装调试进度周期与安装计划时间表较清晰合理、安装调试人员数量较充足，得4分； （3）安装调试整体计划及流程不完整、安装调试进度周期与安装计划时间表不清晰不合理、安装调试人员数量不充足，得1分； （4）未提供，得0分。 |
|  |  | 应急预案 | 7 | 投标人需提供针对本项目的应急组织预案，方案应包括但不限于设备应急事件处理程序、设备应急事件的处理方式、设备应急抢修流程等内容： （1）能深度契合用户项目特点及需求，对服务过程中可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得7分； （2）基本符合用户项目特点及需求，对服务过程中可能遇到的紧急情况有一定认识，应急预案内容较为具体，具有一定可行性，得4分； （3）与用户项目特点及需求契合度较低，对服务过程中可能遇到的紧急情况认识不足，应急预案内容粗略，不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的，得0分。 |
| 4 | 政策功能 （1分） | 环境标志产品 | 0.5 | 所投产品属于财政部、生态环境部联合发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品得0.5分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  |  | 节能产品 | 0.5 | 强制节能产品除外，所投产品属于财政部、发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品得0.5分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 |

采购需求

一、项目基本情况

1.项目概况（背景）：持续推进本科生高分子材料类实践教学的高质量发展，急需采购热重分析仪1台、傅里叶变换红外光谱仪1台和接触角测量仪一台。服务于高分子材料表征实验室，以完善实验条件、优化实践教学体系，将“理论－实践”学习贯穿学生培养的全过程，全面提高我校理工科专业学生的实践创新能力。

- 2.本包预算金额： 141.1 万元

- 3.标的清单：

| 包号 | 分包预算 （万元） | 序号 | 标的预算金额 （万元） | 标的名称 | 数量/单位 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 141.1 | 1 | 65万元 | 热重分析仪 | 1台 | 否 |
|  |  | 2 | 43万元 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1台 | 否 |
|  |  | 3 | 33.1万元 | 接触角测量仪 | 1台 | 否 |

注：投标人的投标报价不得超过采购包预算金额、采购包最高限价，分项报价不得超过单项标的预算金额，否则将被作为无效投标处理。

二、技术要求

技术要求中指标按重要性分为“*”“#”“△”。“*”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标、“△”代表一般指标，不满足该项指标将被扣分。

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 技术指标要求 | 是否核心产品 | 是否需要提供样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 热重分析仪 | △1.温度范围：RT～1100℃，温度分辨率：0.001℃ *2.天平分辨率：≤0.05μg（全量程）（提供官网参数截图或技术说明书或检测报告等）。 *3.天平量程：0～2g（提供官网参数截图或技术说明书或检测报告等）。 △4.加热速度：0～250℃/min。 #5.可在获得质量变化信号的同时获得差热信号。 △6.配校准标样：1套，全量程标定温度（含≥5个标样），温度校正：金属熔点法，利用≥5种以上金属标样进行温度校正。 *7.测试气氛：动态/静态；惰性，氧化；真空（提供官网参数截图或技术说明书或检测报告等）。 #8.配备耐腐蚀陶瓷支架，采用立式设计。 #9.炉体结构：立式炉体，内置天平在下，上部装样，保护气、吹扫气与逸出气体方向均自下向上排出炉体，避免溢出气体污染。 △10.自动进样器：20位，配有可拆卸坩埚槽。 △11.具备智能基线优化功能。 △12.中英文可切换操作软件。 13.附件 #1）防腐蚀支架 #2）氧化铝坩埚10套 #3）防辐射片1套，降低高温热辐射 | 否 | 否 |
|  | 2 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1.主机参数： △1.1光谱范围：7800～350cm-1。 *1.2光谱分辨率：≤0.25cm-1。 *1.3 ASTM线性度指标：≤0.1%T。 #1.4信噪比：≥50,000:1 (4cm-1，1分钟扫描)。 △1.5波数精度：≤0.0008cm-1（@2000 cm-1）。 #1.6快速采集：≥40张谱图/秒（16cm-1光谱分辨率），独立采集和存储。 △1.7光阑：计算机控制可变光阑。 △1.8平面镜干涉仪。 *1.9动态准直：具有实时自动调整和高速扫描动态准直控制功能。 *1.10激光器：温度控制的固体激光器。 △1.11配备长寿命红外光源，无线接插式光源，可在光学台盖下直接定位接插。 *1.12检测器：氘化硫酸三甘肽 (DTGS)检测器。采用24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换，仪器能自动识别和参数设置，光谱范围12500—350cm-1。 △1.13光学镜面：合金模块化镀金镜面设计。 △1.14干燥密封系统：光学台配置湿度指示，样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片。 △1.15数据接口：USB3.0标准接口，用于计算机与仪器通讯。 #1.16快捷检测控制：主机面板有多色 LED 指示灯，可实时监控电源、激光器、光源和检测器的运行状况；具备触控快捷操作功能键≥5个，可快速检测、背景扫描、测量停止和零培训标准自定义操作等。 △1.17外引光路接口：有左右两个接口，可与气相、TGA、显微镜、拉曼、流变仪等联用。 1.18光谱仪性能验证 △1.18.1集成的自动验证轮，带有NG-11玻璃 和 NIST 法规的可溯源聚苯乙烯薄膜标准品以及2个衰减片。 △1.18.2系统性能验证 (SPV) 软件，带有可编程接口。 2. 操作软件： △2.1 软件具备常规分析处理功能，并包括光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能定量模型编辑、衰减全反射(ATR)检测多模式精确校正、高精确物质鉴别等应用功能。软件操作界面可进行中英文等多语言切换。 △2.2 多组分分析软件：能对4种混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比例，支持不同红外光谱格式，实现一键自动完成清晰的叠谱解析。 △2.3 高精度分析软件：识别技术采用优化高灵敏度算法，可拓展傅立叶红外光谱在材料鉴别和产品快速质量控制上的功能。 #2.4 谱图库：≥20万张高清设备匹配数据库谱库。 3.检测附件 #3.1 衰减全反射附件，与光谱仪相匹配的光学元件，可提高光通量，可在数秒内获得样品数据。具有智能芯片识别技术和稳健的晶体装配系统，与光谱仪集成一体，确保操作准确。晶体材质：金刚石。适用固液样品，入射角45°。 4.仪器配置 △4.1傅里叶变换红外光谱仪主机，1台 △4.2衰减全反射附件，1套 △4.3多组分分析软件，1套 △4.4高精度分析软件，1套 △4.5红外谱图库，1套 △4.6台式控制工作站，1套（6核12线程处理器、16G内存、1T硬盘、2G显卡，≥24寸显示器） | 是 | 否 |
|  | 3 | 接触角测量仪 | △1.测量固体样品的静态、动态接触角和滚动角。 △2.固体表面能测试，分析固体极性和非极性组成、路易斯酸碱和氢键构成。 △3.悬滴法测量液体表面张力/界面张力，实时显示B形状因子 △4.最大可测样品体积（L×W×H）：320×500×160 mm。 *5.接触角测量范围：0～180°，分辨率：≤0.01°。 *6.表面张力测量范围：0.01～2000mN/m（设计范围），分辨率：±0.01mN/m。 *7.光学系统：光学放大≥10×，最小视野范围：≥5.5×4.3mm，数码放大：≥12×，最大视野范围：≥36×28.5mm，对角线长度：≥6.98～45.9mm；光学分辨率：2.1～13.9 m。 △8.光源：一体化聚焦设计，光源采用470nm单色高亮度LED蓝色光源，光源直径42mm；内置遮光板。 #9.采用高分辨率CMOS传感器尺寸≥1英寸，USB3.0接口。 △10.相机观测角度-3度～﹢3度可调，具有刻度调节显示。 *11.视频系统最大拍摄速度：≥3450fps，图像最大分辨率：≥2590×2048像素。分辨率：≥2590×2048像素@79 fps，≥690×546像素@1070 fps，≥494×140像素@3450 fps。可用于测量超亲水样品，确保每隔0.5ms得到一个清晰的接触角图片。 △12.滴定系统：全自动注射式滴定系统1套，采用步进马达控制，无管路设计，减少滴定死体积的误差；滴定速度：≥0.01～52l/s、可连续滴定，可任意液滴大小的滴定。滴定精度：0.1l。配备500l鲁尔接头玻璃注射器和1ml PP鲁尔接头注射器。 △13.提供中/英多语言操作软件，并可输出相应的测试报告。 #14.软件具有智能测量功能，可预设和存储程序，测量方法可储存和选择，并可一键式按照序列测量，图像有实时回放和计算功能。实时缓存即可实现回放≥500帧以上照片和实时计算功能。 #15.接触角拟合提供≥5种方法。 | 否 | 否 |

三、商务要求

*代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

| *交付（实施）时间（期限） | 自合同签订之日起8个月内。 |
| --- | --- |
| *交付（实施）地点（范围） | 北京工商大学良乡校区采购人指定地点。 |
| *付款进度 和方式 | 1.本合同签订生效后，乙方应向甲方交纳合同金额5%的履约保证金（小写） 元整后，甲方向乙方支付合同金额 50 ％的价款，即人民币(大写) 元整，（小写）： 元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)。 2.乙方按期、按质、按约定交付标的物且安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方向乙方付清合同金额剩余的尾款，即人民币（大写） 元整，（小写）： 元 (乙方应向甲方先行提交与支付金额等额的发票)，并无息退还乙方已交纳的履约保证金（小写） 元整），如果乙方未按时交付标的物或者按时交付的标的物验收不合格，则甲方有权扣除乙方已缴纳的履约保证金。 甲方无正当理由逾期返还履约保证金的，经乙方两次书面催告后仍未返还的，每逾期一日向乙方支付0.01%的违约金。 3.如果乙方交付的标的物是分批交付完成的，甲方以最后交付的标的物安装调试、验收合格后再支付剩余尾款。 4.双方约定合同价款以支票□ 汇票□ 银行转账□ 其它□ 进行支付。 |
| 包装和运输 | 快递、物流、送货上门。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。 |
| *质保期及 服务要求 | 1.投标人应具有维修站及专业维修队伍。 2.在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并在72小时内到达现场。 3.仪器整机保修期为12个月，傅里叶变换红外的激光器和光源质保5年（从最终验收合格后起）。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身有偿维修（配件按成本价）。 4.投标人保证能更及时地为用户提供备品备件。 |
| 培训要求 | 1.供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 2.供应商必须设有仪器使用培训，免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的免费培训。 3.供应商为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。 |
| 验收要求 | 中标人负责向采购人交付的标的物的安装调试直至运行正常，验收合格；安装调试验收需采购人全程在场；货物清点、安装试运行、性能测试应有原始记录和报告，验收合格需双方确认签字。验收应符合国家有关法律法规和标准，符合合同、招投标文件以及仪器设备说明书等有关技术要求。验收程序按照关于印发《北京工商大学货物和服务采购履约验收实施细则》的通知（北工商国资字〔2025〕8号）相关规定执行。 |
| 供应商资质 要求 | 详见第一章 |
| 其他要求 | 无 |