更正内容：（2）对本项目招标文件第五章“采购需求”中第二节．技术需求03包中的“4度冰箱”相关内容更正为如下内容：
	设备序号
	设备名称
	单位
	数量
	配置清单
	技术参数
	是否进口

	2
	4度冰箱
	台
	15
	1、主机1台
2、搁架6个
3、说明书1份
	一、设备用途：
该设备主要用于低温储存对温度敏感的试剂和样品。
二、技术参数：
*1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm×630mm×1840mm；内部尺寸≥525mm×500mm×1290mm；
2、温度控制:需采用微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，液晶实时显示箱内温度；控温精度及显示精度均需≤0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，需采用LBA无氟发泡，绿色环保，外壳需采用预涂钢板外壳，内胆需采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；门体双层电加热玻璃门，并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止开门后忘记关门；
4、核心组件：需采用高质量压缩机及风机，碳氢制冷剂；
#5、制冷系统：需采用板式蒸发器，制冷速度快，采用丝管式冷凝器，保证散热效果；
#6、温度均匀性：采用高性能保温材料，并采用风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；
7、控温技术：需搭配≥2路高精度传感器，至少包括显示传感器，控制传感器；
#8、温度显示：感温探头需置于甘油感温盒内，需可选择检测温度或者仿生温度；
9、安全系统：多重故障报警，需具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，需可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
10、温度监控：需预留一个测试孔，可接入各式设备，对箱内温度进行监测；
11、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；需配≥6个搁架，搁架数量可灵活调整，需配标签条；
#12、降噪：噪音需≤41分贝；
13、柜内照明：需内设LED照明灯，高亮且节能；
14、固定移动：需配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚；
15、冷凝蒸发：冷凝水汇集后需可自动蒸发；
16、断电报警：断电后需继续显示箱内的实时温度，持续时间≥24小时；
17、安全保障：门体需带暗锁，同时需可配置挂锁，双重安全保障；
18、宽电压带：需配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；
#19、产品认证：产品有医疗器械产品注册证（需提供医疗器械注册证复印件加盖公章，所投产品型号必须在医疗器械注册证中具体体现）。
三、质保期：整机≥5年。
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