[bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106090904
原公告的采购项目名称：2026年度财政资金购置设备项目
首次公告日期：　2026年8月3日　
[bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc35393646]二、更正信息
更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果     
更正内容：
（一）经与采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 （二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第4包 品目4-4 冠脉血流储备分数测定仪 技术参数更正如下： 
一、主要用途：计算冠脉血流储备分数（FFR）；同时支持计算微循环阻力指数（IMR），实现心外膜血管与微循环功能的同步评估。
2、 技术参数：
1、压力信号采集模块：压力测量范围 ‑30mmHg～300mmHg； 
2、压力‑30～50mmHg：测量准确度≤±1%；
3、压力 50～300mmHg：测量准确度≤±4%；
4、压力信号采样率≥100Hz，压力分辨率≤0.1mmHg，频率响应覆盖 0-25Hz；
5、系统具备冠状动脉三维重建功能，可基于至少 2 个不同投照体位的冠脉造影图像，完成血管中心线提取、管腔轮廓分割与三维血管模型重建；重建后血管直径测量精度≤±0.5mm；
6、支持实时接入造影机 DICOM 图像，同时支持 U 盘导入 DICOM 冠脉造影影像；
7、具备数据本地存储，可存储≥500条；
[bookmark: OLE_LINK1]▲8、可提供配套一次性有创压力传感器，传感器具备医疗器械注册证;
[bookmark: _GoBack]9、图像采集处理工作站：CPU：≥4核，主频≥1.5GHz；内存≥16G；硬盘≥4T；彩色视频输出终端≥23英寸，数量：2台；
10、数据导出：包含但不限于USB等导出方式；
11、报告格式：包含但不限于PDF格式等文件类型；
[bookmark: _Hlk165896056]12、具备台车等可进行移动的组件；
13、具备触屏、轨迹球、按钮、旋钮和滚轮等多种操控方式；
14、界面：包含但不限于报告界面、记录界面、设置界面等；
15、升降结构：可以调节操作台高度，可调节的行程≥125mm；
16、台车组件可通过脚踩底座脚轮刹车踏板对脚轮进行锁定，实现刹车功能；
17、具备三维图像合成/重建功能，三维合成精度：长度重建精度±5mm；直径重建精度±0.5mm；
18、无介入操作，无需血管扩张药物；
19、设备可通过耗材内置的唯一识别码，对耗材进行身份识别。
（二）招标文件其他内容不变。
更正日期：　2026年8月7日　
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：首都医科大学附属北京佑安医院
地 址：北京市丰台区右安门外西头条8号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：010-83997047
2.采购代理机构信息
名 称：中技国际招标有限公司
地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：010－81168618
3.项目联系方式
采购人项目联系人：李老师
电　话：010-83997047
采购代理机构项目联系人：侯雅雯、孙薇
电　话：010－81168618

