更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-264106090904

原公告的采购项目名称：2026年度财政资金购置设备项目

首次公告日期：　2026年8月3日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

- （一）经与采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 （二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第4包 品目4-4 冠脉血流储备分数测定仪 技术参数更正如下：

一、主要用途：计算冠脉血流储备分数（FFR）；同时支持计算微循环阻力指数（IMR），实现心外膜血管与微循环功能的同步评估。

- 技术参数：

1、压力信号采集模块：压力测量范围 -30mmHg～300mmHg；

2、压力-30～50mmHg：测量准确度≤±1%；

3、压力 50～300mmHg：测量准确度≤±4%；

4、压力信号采样率≥100Hz，压力分辨率≤0.1mmHg，频率响应覆盖 0-25Hz；

5、系统具备冠状动脉三维重建功能，可基于至少 2 个不同投照体位的冠脉造影图像，完成血管中心线提取、管腔轮廓分割与三维血管模型重建；重建后血管直径测量精度≤±0.5mm；

- 6、支持实时接入造影机 DICOM 图像，同时支持 U 盘导入 DICOM 冠脉造影影像；

- 7、具备数据本地存储，可存储≥500条；

- ▲8、可提供配套一次性有创压力传感器，传感器具备医疗器械注册证;

- 9、图像采集处理工作站：CPU：≥4核，主频≥1.5GHz；内存≥16G；硬盘≥4T；彩色视频输出终端≥23英寸，数量：2台；

10、数据导出：包含但不限于USB等导出方式；

11、报告格式：包含但不限于PDF格式等文件类型；

12、具备台车等可进行移动的组件；

13、具备触屏、轨迹球、按钮、旋钮和滚轮等多种操控方式；

14、界面：包含但不限于报告界面、记录界面、设置界面等；

15、升降结构：可以调节操作台高度，可调节的行程≥125mm；

16、台车组件可通过脚踩底座脚轮刹车踏板对脚轮进行锁定，实现刹车功能；

17、具备三维图像合成/重建功能，三维合成精度：长度重建精度±5mm；直径重建精度±0.5mm；

18、无介入操作，无需血管扩张药物；

19、设备可通过耗材内置的唯一识别码，对耗材进行身份识别。

（二）招标文件其他内容不变。

更正日期：　2026年8月7日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京佑安医院

地 址：北京市丰台区右安门外西头条8号

联系方式：010-83997047

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168618

3.项目联系方式

采购人项目联系人：李老师

电　话：010-83997047

采购代理机构项目联系人：侯雅雯、孙薇

电　话：010－81168618