更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-264106090904

原公告的采购项目名称：2026年度财政资金购置设备项目

首次公告日期：　2026年8月3日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

- （一）经与采购人确认，本项目招标文件第五章 采购需求 （二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第2包 品目2-5 全自动免疫印迹仪 技术参数更正如下：

一、技术参数：

1、全自动加样、温育、清洗到结果判读的全自动免疫印迹检测操作系统。

2、检测项目：

2.1免疫印迹法，全自动检测血清中自身抗体、过敏原等。

▲2.2支持检测项目 ＞50个，包括过敏原特异性IgE、食物特异性IgG检测及自身抗体项目，支持多个项目同盘测试功能。

2.3样本数≥50个样本位。

2.4支持不同规格采血管。

2.5样本针采用钢针加样，无需TIP头。

2.6条形码识别扫描功能，自动获取样本信息。

2.7样本针具备液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测功能。

2.8加样体积范围：10-1500ul ±1ul。

2.9分配液量范围：0.1-5.0ml ±0.1ml。

3、孵育器：

3.1、孵育温度多档可调控。

3.2、孵育时间0-48h，1 分钟为单位连续可调，满足长时孵育需求。

3.3、孵育槽摆动振荡频率可调，保证膜条充分反应。

4、膜条干燥与判读系统

4.1、送风干燥，干燥时间可调

4.2、内置扫描判读单元：自动采集膜条图像，软件自动判读条带，支持人工复核。

4.3、图像原始文件本地保存、10万个以上数据存储结果。

4.4、软件内置项目模板，可自定义孵育、洗涤、加液流程，支持编辑新建实验程序。

5、成像系统：采用CCD成像技术扫描膜条，成像系统可独立启动，软件自动判读结果，并支持灰度值校准。

6、控制工作站：

6.1、CPU：≥2核，主频≥3.4GHz；内存≥4G；硬盘≥1TB；彩色液晶显示器≥19.5英寸）；

6.2、全中文操作界面；

6.3、具备试剂及其它耗材余量不足自动报警功能；

6.4、与医院 LIS/HIS系统连接,实现单、双向通讯。

二、主要配置：

1、 主机： 1台。

2、孵育盘：8个。

3、 USB 通信线：1条。

4、清洗瓶组件：1套。

5、废液瓶组件：1套。

6、试剂瓶固定板：1个。

7、控制工作站：1台。

8、说明书、合格证及保修卡：1套。

三、售后服务

1、厂家提供免费的现场操作培训。

2、定期免费维护仪器、定期对管路进行更换 。

3、终身软件免费升级。

（二）招标文件其他内容不变。

更正日期：　2026年8月6日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京佑安医院

地 址：北京市丰台区右安门外西头条8号

联系方式：010-83997047

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168618

3.项目联系方式

采购人项目联系人：李老师

电　话：010-83997047

采购代理机构项目联系人：侯雅雯、孙薇

电　话：010－81168618