[bookmark: _Toc35393813]更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11000026210200182105-XM001 
原公告的采购项目名称：2602-110000-04-02-227425特种设备检验检测设备更新项目 
首次公告日期： 2026年08月31日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105]二、更正信息
更正事项：■采购文件      
更正内容：
1. 针对本项目01、02、03、04、05包招标文件部分内容的变更，变更内容以附件为准，除附件所列变更外，其他内容不变。
2. 对“提交投标文件截止时间、开标时间”的变更
原投标截止时间、开标时间：2026年 9 月 21 日 9点30分（北京时间）
现变更投标截止时间、开标时间：2026年 10 月 08 日 9点30分（北京时间）
3.本项目招标文件以最新版文件为准，北京市政府采购电子交易平台已同步更新招标文件，可前往下载。
4.更正日期：2026年9月14日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]无。
[bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市特种设备检验检测研究院
地    址： 北京市朝阳区惠新东街3号  
联系方式：  张老师，010-57520886  
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：华诚博远工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK68]地    址：北京市丰台区吴家村路57号华诚博远设计产业园
联系方式：张佳敏、申俊杰； 13521559594   
3.项目联系方式
项目联系人：张佳敏、申俊杰
电      话：  13521559594  
包号：01包
	序号
	变更前
	变更后

	一
	原招标文件：第四章评标程序、评标方法和评标标准
	

	1
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	商务部分：
评分因素分项：体系认证
分项评分：3
投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，需提供证明文件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，均需加盖投标人公章。上述每提供一个有效证书得1分，满分3分。
	删除此项评分因素

	3
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：10
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2分，该项最高得 10分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：13
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2.6分，该项最高得 13分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。










































包号：02包
	序号
	变更前
	变更后

	一
	原招标文件：第四章评标程序、评标方法和评标标准
	

	1
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	商务部分：
评分因素分项：体系认证
分项评分：3
投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，需提供证明文件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，均需加盖投标人公章。上述每提供一个有效证书得1分，满分3分。
	删除此项评分因素

	3
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：10
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2分，该项最高得 10分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：13
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2.6分，该项最高得 13分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	二
	原招标文件：第五章“采购需求”中（二）货物技术要求）
	

	1
	2.30流量计（气体质量流量计）-（一）功能要求：
1.适用于锅炉烟气配套多种气体介质流量精准计量，可连续稳定测量氢气、氮气、氧气、氦气、氩气多种气体瞬时及累计流量。
1. 2.具备实时流量数据本地显示、数据远传输出功能，可对接锅炉检测采集系统，数据无丢失、无延迟。
6.采用标准信号输出接口，适配温度采集仪、烟气测试仪等配套检测设备联动采集。
7.整机抗粉尘、抗烟气腐蚀，适配锅炉现场恶劣工况长期连续运行。
	2.30流量计（气体质量流量计）-（一）功能要求：
1.适用于多种气体介质流量精准计量，可连续稳定测量氢气、氮气、氧气、氦气、氩气多种气体瞬时及累计流量。
2.具备实时流量数据本地显示、数据远传输出功能，数据无丢失、无延迟。
6.采用标准信号输出接口。
删除“7.整机抗粉尘、抗烟气腐蚀，适配锅炉现场恶劣工况长期连续运行。”

	
	2.30流量计（气体质量流量计）-（三）参数要求：
2. 3.支持连续在线测量与短时便携式间歇测量两种模式。
3. 5.供电适配工业现场 24V 直流供电，工作温度 - 20℃～60℃。
	2.30流量计（气体质量流量计）-（三）参数要求：
删除：“3.支持连续在线测量与短时便携式间歇测量两种模式。”（因该项条目删除，后续技术参数序号相应顺延调整；参数内容本身未做修改，仅序号重新编排）
5.工作温度 - 20℃～60℃。

	2
	4. 2.31流量计（超声波流量计-便携式）-（一）功能要求：
5. 1.便携式超声波流量测量设备，采用外夹式超声波传感器，无需破坏管道即可实现管内介质流量测量，适用于工业管道液体、蒸汽、压缩空气流量检测。
6. 7.具备多种管材及介质参数设置功能，可适应碳钢、不锈钢、铸铁、塑料等不同材质管道测量需求。
	2.31流量计（超声波流量计-便携式）-（一）功能要求：
1.便携式超声波流量测量设备，采用外夹式超声波传感器，无需破坏管道即可实现管内介质流量测量。
7.具备多种管材及介质参数设置功能，可适应碳钢、不锈钢、铸铁等不同材质管道测量需求。

	
	2.31流量计（超声波流量计-便携式）-（三）技术参数：
7. 具有壁厚测量功能
8. 适用于蒸汽、压缩空气、液体流量测量
	2.31流量计（超声波流量计-便携式）-（三）技术参数：
删除：“7.具有壁厚测量功能  8.适用于蒸汽、压缩空气、液体流量测量”

	3
	2.32 流量计（三维皮托管流量计）-（一）功能要求：
1.用于锅炉烟道三维烟气流速、静压、风温同步测量，精准获取烟道截面风量分布数据，满足锅炉热工效率试验流量测算需求。
3.AA 级/1 级高精度测量，适配高低风速、正负静压烟道工况，高低温烟气环境稳定测量。
4.便携分体式结构，皮托管探杆可伸缩，适配不同直径锅炉烟道开孔。
5.数据实时曲线显示，自动记录多点截面采样数据，自动生成截面风量分布图。
	2.32 流量计（三维皮托管流量计）-（一）功能要求：
1.用于锅炉烟道烟气流速、静压、风温同步测量，精准获取烟道截面风量分布数据，满足锅炉热工效率试验流量测算需求。
3.适配高低风速、正负静压烟道工况，高低温烟气环境稳定测量。
4.便携分体式结构，适配不同直径锅炉烟道开孔。
5.数据实时曲线显示，自动记录多点截面采样数据。

	
	2.32 流量计（三维皮托管流量计）-（三）技术参数：
▲5.设备精度等级：AA 级/1 级。
6.探杆耐高温材质，可长期耐受 200℃烟气短时测量。
7.支持多点网格法自动采样，可预设烟道截面测点数量。
	2.32 流量计（三维皮托管流量计）-（三）技术参数：
▲5.设备精度等级：1级。
6.探杆耐高温材质，可耐受 200℃烟气短时测量。
7.支持多点网格法采样，可预设烟道截面测点数量。

	4
	2.33 温度采集仪-（一）功能要求：
2.超高分辨率温度采集，Ⅰ级测量精度，满足 GB 10180 热效率计算温度测量严苛要求。
5.兼容常规 K 型、S 型热电偶，支持热电偶类型一键切换识别。
7.设备可与各类流量计、烟尘测试仪数据同步联动采集，统一时间戳。
	2.33 温度采集仪-（一）功能要求：
2.0.5级测量精度，满足GB 10180热效率计算温度测量要求。
5.支持热电偶类型一键切换识别。
删除：“7.设备可与各类流量计、烟尘测试仪数据同步联动采集，统一时间戳。”

	
	2.33 温度采集仪-（三）技术参数：
▲测量精度等级：不低于Ⅰ级。
5.工作温度范围：-20℃～300℃，支持现场长期连续采集。
	2.33 温度采集仪-（三）技术参数：
▲测量精度等级：不低于0.5级。
5.温度范围：-20℃～300℃，支持现场长期连续采集。

	5
	2.34 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪-（一）功能要求：
5.实时显示动压、静压、颗粒物实时浓度、累计采样体积，数据自动存储。
6.自带烟气预除尘、脱水预处理模块，防止水汽、粉尘损伤压力传感器。
7.检测报告可直接导出，数据格式符合生态环境检测标准归档要求。
	2.34烟气烟尘颗粒物浓度测试仪-（一）功能要求：
5.实时显示动压、静压、累计采样体积，数据自动存储。
6.自带烟气脱水预处理模块，防止水汽损伤压力传感器。
删除：“7.检测报告可直接导出，数据格式符合生态环境检测标准归档要求。”

	
	2.34 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪-（二）执行标准：严格遵循《HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β 射线吸收法》、《GB 10180 工业锅炉热工性能试验规程》烟尘、压力测量仪器技术要求。
	2.34 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪-（二）执行标准：
严格遵循《HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》、《GB 10180 工业锅炉热工性能试验规程》烟尘、压力测量仪器技术要求。

	6
	2.38 静态蒸发率测试仪-（一）功能要求：
1.单机双工位配置，一台测试仪可同时检测两只气瓶，也可做成单机单工位。
	2.38 静态蒸发率测试仪-（一）功能要求：
1.单机支持双工位，可兼容四工位配置。

	7
	2.39铁素体检测仪-（三）参数要求：
5.探头采用V型卡槽设计。
	2.39铁素体检测仪-（三）参数要求：
5.探头具备曲面适配卡槽结构，可满足焊缝、曲面工件测量。

	8
	2.40 土壤腐蚀速度测量仪-（三）参数要求：
4.土壤极化电阻测量范围：20Ω至300KΩ，误差：≤3%。
	2.40 土壤腐蚀速度测量仪-（三）参数要求：
4.土壤极化电阻测量范围：1Ω至300KΩ，误差：≤3%。

	9
	2.41 阴极剥离试验装置-（三）参数要求：
5.元件需采用SMD贴元元件。
	2.41 阴极剥离试验装置-（三）参数要求：
删除5.元件需采用SMD贴元元件。（因该项条目删除，后续技术参数序号相应顺延调整；参数内容本身未做修改，仅序号重新编排）

	10
	2.44 静电电阻测量仪-（三）参数要求：
▲1.电阻测量范围：1kΩ～10MΩ，测试电压至少包含10V、100V。
	2.44 静电电阻测量仪-（三）参数要求：
▲1.电阻测量范围：103-1012Ω，测试电压至少包含10V、100V。

	11
	2.45 裂纹深度检测仪-（三）参数要求：
▲1.传感器灵敏度：4.9mV/V/Gs。
	2.45 裂纹深度检测仪-（三）参数要求：
▲1.传感器灵敏度不低于4.5mV/V/Gs。

	12
	2.48测厚仪（电磁超声）-（一）功能要求：
1.主机集成红外测温模块与激光定位指示器，红外测温范围-30℃~+600℃，测温精度 ±1℃；激光标记用于现场快速定位腐蚀减薄区域。
	2.48测厚仪（电磁超声）-（一）功能要求：
1.主机集成红外测温模块与激光定位指示器，红外测温范围-50℃~+800℃，测温精度 ±1℃；激光标记用于现场快速定位腐蚀减薄区域。

	
	2.48测厚仪（电磁超声）-（三）参数要求：
14.采样频率：400MHz/10bit。
	2.48测厚仪（电磁超声）-（三）参数要求：
14.采样频率：不低于200MHz/10bit。

	13
	2.50测厚仪（涂层）-（三）参数要求：
1.测量范围：1～200mm；
▲2.测量精度不低于±(0.5%H+0.05)mm；
3.分辨率：0～99.9μm为0.1μm；100～999μm为1μm；1.00～5.00mm为0.01mm；
4.单次测量响应时间：0.5s，支持连续快速批量检测；
5.探头规格：F5N3分体大量程探头，尺寸22×26×55mm，红宝石耐磨测尖；航空插头可拆卸，可单独更换探头；
	2.50测厚仪（涂层）-（三）参数要求：
1.测量范围：0～5mm；
▲2.测量精度不低于±(3%H+10)μm；
3.分辨率：0-100 μm不劣于0.1 μm；100-1000 μm不劣于1 μm；≥1 mm 量程段分辨率不劣于 0.01 mm；
4.单次测量响应时间不高于1s，支持连续快速批量检测；
5.探头规格：分体式大量程两用探头，红宝石耐磨测尖；可拆卸，可单独更换探头；

	14
	2.57 直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪-（三）参数要求：
▲1.CIPS量程：自动量程，10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、500mV、1.0V、2.5V、5.0V、10.0V、25.0V；管地电位测量范围覆盖-30V～+30V；电位梯度测量范围-10V～10V。2.DCVG量程：自动量程，10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、500mV、1V、2.5V、5V、10V、25V。
	2.57 直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪-（三）参数要求：
▲1.CIPS 测量支持自动多档位量程；管地电位测量范围覆盖-30V～+30V；电位梯度测量范围-10V～10V。2.DCVG 测量支持自动多档位量程。











包号：03包
	序号
	变更前
	变更后

	一
	原招标文件：第四章评标程序、评标方法和评标标准
	

	1
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	商务部分：
评分因素分项：体系认证
分项评分：3
投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，需提供证明文件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，均需加盖投标人公章。上述每提供一个有效证书得1分，满分3分。
	删除此项评分因素

	3
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：10
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2分，该项最高得 10分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：13
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2.6分，该项最高得13分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	二
	原招标文件：第五章“采购需求”中（二）货物技术要求）
	

	1
	2.12 射线探伤装置（底片扫描分析仪）-（一）功能要求：
1.手持式一体化，快速检测金属材料，实现现场材料牌号鉴别、元素成分定量分析，不需样品前处理。
2.整机集成 X 射线光管、高灵敏度探测器、触控显示屏、内置电池、辐射防护系统，单手可操作。
3.需要具备完善辐射安全联锁保护，满足国内辐射使用管理相关规范。
	2.12 射线探伤装置（底片扫描分析仪）-（一）功能要求：
1.能够实现工业级底片扫描的数字化扫描仪.
2.底片黑度范围需D≥4.5。
3.具有专业扫描/评片软件，满足数字影像扫描保存和评定的基本功能。
4.扫描仪采用激光束，通过光学系统扫描底片。光学系统要确保激光束到扫描区的各个点的光学距离保持不变，避免图像失真。
5.胶片扫描仪出厂前须经过校正和特性化，设定最佳参数存储在设备中。

	
	7. 2.12射线探伤装置（底片扫描分析仪）-（二）执行标准：执行GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》、GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》国家强制性认证标准，按照CNCA-C09-01:2014《强制性产品认证实施规则 信息技术设备》
	2.12射线探伤装置（底片扫描分析仪）-（二）执行标准：
GB/T 26141. 1-2010/ISO 14096-1:2005《无损检测 射线照相底片数字化系统的质量鉴定》。

	
	8. 2.12射线探伤装置（底片扫描分析仪）-（四）配置要求：
9. 1.工业底片数字化扫描主机×1台。2.灰度管理系统软件×1套。3.影像处理软件×1套。4.多通道扫描装置×1套。5.自动馈片系统装置×1套。6.档案管理系统软件×1套。7.数据安全管理系统软件×1套。8.设备性能自动检修、校准系统软件×1套。9.数字化评片软件×1套。10.移动式数字影像分析系统×1套。11.说明书×1套，产品合格证×1套。
	2.12射线探伤装置（底片扫描分析仪）-（四）配置要求：
1.工业底片数字化扫描主机×1台。2.数字化评片软件×1套。软件功能：灰度管理系统软件×1套。影像处理软件×1套。档案管理系统软件×1套。数据管理系统软件×1套。移动式数字影像分析系统×1套。3.多通道扫描装置×1套。4.说明书×1套，产品合格证×1套。






包号：04包
	序号
	变更前
	变更后

	一
	原招标文件：第四章评标程序、评标方法和评标标准
	

	1
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	2
	商务部分：
评分因素分项：体系认证
分项评分：3
投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，需提供证明文件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，均需加盖投标人公章。上述每提供一个有效证书得1分，满分3分。
	删除此项评分因素

	3
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：10
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2分，该项最高得 10分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：13
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2.6分，该项最高得 13分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	二
	原招标文件：第五章“采购需求”中（二）货物技术要求）
	

	1
	2.1 管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
2.7采用三轴高清探头+IDOD探头。
	2.1 管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
2.7采用三轴高清探头，可同时采集径向、轴向、周向漏磁信号，具备内外壁缺陷区分识别能力。

	
	2.1 管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
8、缺陷定位精度：轴向≤±50mm，周向≤±3°。9、壁厚检测范围：5mm～20mm。
	2.1 管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
删除：“8、缺陷定位精度：轴向≤±50mm，周向≤±3°。9、壁厚检测范围：5mm～20mm。”（因该两项条目删除，后续技术参数序号相应顺延调整；参数内容本身未做修改，仅序号重新编排）。

	2
	10. 2.2管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
11. 2.7 采用三轴高清探头+IDOD探头。
	2.2管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
2.7 采用三轴高清探头，可同时采集径向、轴向、周向漏磁信号，具备内外壁缺陷区分识别能力。

	
	2.2管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
8.缺陷定位精度：轴向≤±80mm，周向≤±2°。
9.壁厚检测范围：6mm～30mm。
	2.2管道漏磁内检测器-（三）参数要求：
删除：“8.缺陷定位精度：轴向≤±80mm，周向≤±2°。9.壁厚检测范围：6mm～30mm。”（因该两项条目删除，后续技术参数序号相应顺延调整；参数内容本身未做修改，仅序号重新编排）

	三
	原招标文件：第六章 拟签订的合同文本
	

	1
	第1节 政府采购合同协议书-3.合同履行-（4）分期履行要求：乙方应当按照如下约定完成供货、安装调试及培训服务。
1.供货及验收：合同签署后15日内，乙方完成供货，并满足到货验收标准，所供货物全新且无瑕疵，规格、数量、质量及配置应满足本合同及附件、投标文件、招标需求文件的整体要求。双方确认到货验收仅为双方就产品外观、数量、规格等所做的程序性验收，不作为甲方对产品满足实质性使用需求的认可。
	第一节 政府采购合同协议书-3.合同履行-（4）分期履行要求：乙方应当按照如下约定完成供货、安装调试及培训服务。
1.供货及验收：合同签署后45日内，乙方完成供货，并满足到货验收标准，所供货物全新且无瑕疵，规格、数量、质量及配置应满足本合同及附件、投标文件、招标需求文件的整体要求。双方确认到货验收仅为双方就产品外观、数量、规格等所做的程序性验收，不作为甲方对产品满足实质性使用需求的认可。













包号：05包
	序号
	变更前
	变更后

	一
	原招标文件：第四章评标程序、评标方法和评标
标准
	

	1
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	2.2异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
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	商务部分：
评分因素分项：体系认证
分项评分：3
投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，需提供证明文件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，均需加盖投标人公章。上述每提供一个有效证书得1分，满分3分。
	删除此项评分因素

	3
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：10
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2分，该项最高得 10分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	商务部分：
评分因素分项：类似项目业绩 
分项评分：13
提供投标人近三年内（2023年8月至投标截止时间）以合同签订时间为准，所投产品(如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品)的销售业绩，每提供1个有效业绩得2.6分，该项最高得 13分。
注：需提供合同主要内容页（至少包括首页、产品信息页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	二
	原招标文件：第五章“采购需求”中（二）货物技术要求）
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	2.5 超声C扫描检测系统-（二）执行标准：
T/CSEE 0441-2024《焊接接头全矩阵 FMC/TFM 超声检测方法》，电力管道、厚壁焊缝 TFM 成像现场检测工艺执行依据。
	2.5 超声C扫描检测系统-（二）执行标准：
T/CSEE 0441-2024《焊接接头全矩阵 FMC/TFM 超声检测方法》，电力管道、厚壁焊缝 TFM 成像现场检测工艺执行依据。
GB/T 44362-2024《焊缝无损检测 超声检测 自动全聚焦技术（TFM）》

	
	2.5 超声C扫描检测系统-（三）参数要求：
三、软件功能
1.成像模式：A 超、B 扫描、C 扫描、D 扫描、三维 3D 重构成像，深度分层切片 C 扫。
	2.5 超声C扫描检测系统-（三）参数要求：
三、软件功能
1.成像模式：A超、B扫描、C扫描、三维3D重构成像，深度分层切片C扫。
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	2.8 电磁超声探伤仪-（一）功能要求：
3.无需耦合，可以检测到最小的缺陷与传感器与管道表面接触点的距离不少于0.5米。
	2.8 电磁超声探伤仪-（一）功能要求：
3.无需耦合，可以检测到最小的缺陷与传感器与管道表面接触点的距离不少于1mm。

	
	2.8 电磁超声探伤仪-（三）参数要求：
3.检测频率1.5～6MHz；增益范围30～100dB；温度范围≤450℃
11.传感器功率设置：UT：220-350V10V步长；EMAT：800-3kV。
	2.8 电磁超声探伤仪-（三）参数要求：
3.增益范围0～100dB；温度范围-20~50℃。
11.传感器电压设置：UT：220-350V10V步长；EMAT：800-3kV。

	3
	2.9 不去除防腐层管道腐蚀漏磁检测系统-（一）功能要求：
2.可覆盖45mm～406mm管径的管道。
	2.9 不去除防腐层管道腐蚀漏磁检测系统-（一）功能要求：
2.可覆盖40mm～406mm管径的管道。
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	2.11 全自动摆锤式冲击试验机-（三）技术参数：
★1.功率≥3kW；角度重现性≤0.0001°
	2.11 全自动摆锤式冲击试验机-（三）技术参数：
1.功率≥3kW；角度重现性≤0.0001°



