- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7-1 | 便携式超声诊断仪1（中高端） | 6 | 否 |
|  | 7-2 | 便携式超声诊断仪2（中高端） | 4 | 否 |
|  | 7-3 | 便携式超声诊断仪3（中高端） | 5 | 否 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订之日起60个日历日内。

- 1.2 交货地点：各市属医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：由卖方分别与各市属医院通过签订分合同确定。

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机（含所配探头）6年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。（投标人和制造商需要同时提供承诺函并加盖单位公章）

整机（含所配探头）6年质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的6年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、供应商还需要提供质保期结束后，维保费用最高不超过合同金额8%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市属医院配置超声诊断仪设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

07包

品目7-1

一、标的名称：便携式超声诊断仪1（中高端）

二、数量：6套

三、主要用途：用于腹部、泌尿、浅表组织与小器官、外周血管超声诊断和神经、ICU、CCU等介入和治疗的超声引导。

四、主机系统技术规格及概述

1、便携式彩色多普勒超声系统主机包括：

1.1、数字化二维灰阶成像和分析单元。

1.2、数字化彩色多普勒成像和分析单元。

1.3、数字化频谱多普勒成像和分析单元。

1.4、全数字式波束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

1.5、二维模式、CFM、PWD模式独立角度偏转功能。

1.6、组织谐波成像模式：谐波频率可视可调，可用于所配探头。

1.7、斑点噪音抑制技术：多级调节,可用于所配探头。可同屏实时双幅对比显示，支持CFM/PDI/PWD，可以在图像后处理时进行级别调整。

▲1.8、多角度空间复合成像技术：偏转线≥3条，多级可调，支持所配线阵和凸阵探头。

1.9、自动调整声波发射速度,匹配不同组织检查。

1.10、解剖M型：取样线≥3条，可支持360°自由旋转。

▲1.11、系统动态范围：≥250dB；调节步长≤2dB。

1.12、可将既往图像进行同屏对比显示。

1.13、线阵扩展梯形成像功能。

1.14、宽景成像：支持彩色宽景成像。

1.15、全屏放大显示功能、局部放大功能。

1.16、双幅实时成像功能。

1.17、实时双同步、三同步显示功能。

1.18、自动优化技术。

▲1.19、智能血流跟踪：自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示，无需手动调节。

▲1.20、穿刺针增强技术：可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，可双屏实时对比显示增强前后效果，支持所配线阵探头。

1.21、原始数据处理：数据储存后，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节。

2、测量和分析：包括B型、M型、频谱多普勒、彩色模式测量和分析。

3、图像存储与(电影)回放重现单元：

3.1、具备超声图像存档与病案管理系统。

3.2、具备USB接口，可一键将图象存储至USB存储设备和硬盘。

4、连通性：

4.1、具备有线、无线联网功能。

4.2、具备DICOM3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

五、技术参数

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示屏≥15英寸。

1.2、液晶触摸显示屏≥5英寸。

1.3、固态硬盘：≥120GB。

1.4、探头扩张接口：≥3个。

2、探头

2.1、探头频率：

2.1.1、腹部凸阵探头：1.5～5MHz。

2.1.2、线阵探头频率：4.0～12.0MHz。

2.1.3、高频线阵探头频率：6.0～22.0MHz。

2.2、所配探头均为宽频或变频探头，二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率≥3种可选，多普勒可选不同频率。

2.3、振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

2.4、线阵、凸阵探头具备多角度穿刺引导功能。

3、二维灰阶成像：

3.1、凸阵探头扫描速度：≥30帧/s@全视野、18cm深。

3.2、扫描线：每帧线密度≥500超声线。

3.3、发射声束聚焦：连续聚焦。

3.4、接收方式：多倍信号并行处理。

3.5、回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥600s。

3.6、预设条件：针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件。

▲3.7、增益调节：B/M可独立调节，TGC≥8可调；LGC≥6段可调。

4、频谱多普勒：

4.1、成像方式：PWD、CWD。

4.2、PWD最大测量速度：血流速度≥8m/s。

4.3、最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

4.4、显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。

4.5、电影回放：≥600s。

4.6、零位移动：≥8级。

4.7、具备频谱自动跟踪与测量功能。

5、彩色多普勒：

5.1、显示模式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.2、凸阵探头彩色显示帧频：≥8帧/秒@最大角度、18cm深。

5.3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

5.4、显示控制：黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.5、具备彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

5.6、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

6、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Flow Doppler 输出功率可调。

7、独立报告工作站：

7.1、CPU：i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸。

7.2、输出设备：彩色或黑白激光打印机。

六、主要配置

1、配置1

1.1、主机：4台。

★1.2、探头：≥12把，至少包括腹部凸阵探头4把、线阵探头4把、高频线阵探头4把。

1.3、台车（含探头扩展接口）：4辆。

1.4、独立报告工作站：4套。

2、配置2

2.1、主机：1台。

★2.2、探头≥2把，至少包含按键线阵探头1把、腹部凸阵探头1把。

2.3、台车（含探头扩展接口）：1辆。

2.4、独立报告工作站：1套。

3、配置3

3.1、主机：1台。

★3.2、探头≥2把，至少包含线阵探头1把、腹部凸阵探头1把。

3.3、台车（含探头扩展接口）：1辆。

3.4、独立报告工作站：1套。

品目7-2

一、标的名称：便携式超声诊断仪2（中高端）

二、数量：4套

三、主要用途：用于浅表、小器官、腹部、心脏、血管、神经、肌骨软组织、颅脑超声和介入性超声引导。

四、主机系统技术规格及概述

1、便携式多普勒超声诊断系统主机包括：

1.1、二维灰阶成像和分析单元。

1.2、频谱多普勒成像和分析单元。

1.3、彩色多普勒成像和分析单元。

1.4、数字化声束形成器：数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。

1.5、发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。

1.6、角度校正功能。

1.7、微细血流定量成像技术。

▲1.7.1、可测量ROI区血管指数，定量分析ROI区内血管密度。

1.7.2、支持实时双幅对比显示、支持频谱定量。

1.8、介入穿刺引导：具备穿刺针增强技术。

1.9、应变式弹性成像技术：

1.9.1、可实时双幅对比显示。

▲1.9.2、具备组织硬度定量分析软件和压力操作提示功能。

1.9.3、支持测量映射分析，在组织图测量时，弹性图同步测量。

2、测量和分析：

2.1、常规测量：具备距离、面积、周长、体积、斜率、角度测量功能。

2.2、可自动检测内中膜厚度。

3、具备DICOM 3.0 接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

五、技术参数：

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示屏≥15英寸。

1.2、扩展探头接口：≥3个。

1.3、硬盘≥500G。

1.4、整机重量：≤6.5kg。

2、探头频率和阵元：

2.1、单晶体腹部电子凸阵探头：1.5～5.0MHz；阵元数：≥190。

2.2、单晶体经阴道电子凸阵探头：3.0～12.0MHz；阵元数：≥190。

2.3、电子相控阵探头：1.5～5.0MHz。

2.4、电子线阵探头：3.0～9.0MHz。

2.5、高频电子线阵探头：5.0-15.0MHz。

3、二维灰阶成像：

3.1、最大显示或扫描深度：≥38cm。

3.2、动态范围：可视可调，调节范围：30-200dB。

3.3、增益调节：B/M/D独立可调，调节范围≥100dB，调节步长≤2dB。

4、频谱多普勒成像：

4.1、成像模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。

4.2、最大测量速度：

4.2.1、脉冲多普勒：≥10m/s。

4.2.2、连续多普勒速度：≥25m/s。

4.3、最小测量速度: ≤1mm/s（非噪声信号）。

4.4、支持频谱自动测量。

5、彩色多普勒：

5.1、成像模式：速度、速度方差、能量、方向能量模式。

5.2、取样容积：0.5-20mm。

5.3、偏转角度：不少于±20°。

6、独立报告工作站：

6.1、CPU：i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸。

6.2、输出设备：彩色或黑白激光打印机。

六、主要配置：

1、配置1：

1.1、主机：2台。

★1.2、探头≥4把，至少包含单晶体腹部电子凸阵探头2把、单晶体经阴道电子凸阵探头2把。

1.3、台车（含探头扩展接口）：2辆。

1.4、独立报告工作站：2套。

2、配置2：

2.1、主机：1台。

★2.2、探头≥3把，至少包含单晶体腹部电子凸阵探头1把、电子相控阵探头1把、电子线阵探头1把。

2.3、台车（含探头扩展接口）：1辆。

2.4、独立报告工作站：1套。

3、配置3：

3.1、主机：1台。

★3.2、探头：≥3把，至少包括腹部电子凸阵探头1把、电子线阵探头1把、相控阵探头1把。

3.3、台车：1辆。

品目7-3

- 标的名称：便携式超声诊断仪3（中高端）

- 二、数量：5套

三、主要用途：用于麻醉科、疼痛科、康复科、介入科、外科等超声下可视化引导。

四、主机系统技术规格及概述

1、彩色多普勒超声诊断仪主机包括：

1.1、二维灰阶成像和分析单元。

1.2、频谱多普勒成像和分析单元。

1.3、彩色多普勒成像和分析单元。

1.4、谐波成像技术。

1.5、实时血流三同步显示。

1.6、实时空间复合成像技术：同时用作发射和接收，≥6线。

1.7、自适应图像增强技术。

1.8、一键图像优化技术：可优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

1.9、血管网格定位。

1.10、穿刺技术：具备自动穿刺增强技术。线阵探头下，穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节。

1.11、自动多普勒血管追踪技术：自动寻找血管、自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

1.12、具备无线联网功能，手机或平板可调整超声设备成像参数，包括深度、增益、冻结、存图等。

▲1.13、智能穿刺增强技术：平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。

2、测量和分析包括：

2.1、产科测量。

2.2、多普勒血流测量与分析。

2.3、全自动血流多普勒包络分析。

2.4、自动膈肌测量：可自动识别并测量膈肌移动度、加速度、吸气时间、膈肌速度。

3、检查存储和管理

3.1、内置超声工作站，可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像。图像可存储为PC兼容格式。

3.2、超声图像可静态、动态存储，原始数据回放重现。

4、输入/输出端口：网络、HDMI、USB。

五、技术参数：

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶触摸显示器：≥18英寸，具备多点触控功能。

1.2、硬盘≥240G。

1.3、主机重量：≤7kg。

1.4、台车：可电动升降，行程≥20cm。。

1.5、电池续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥4h。

1.6、探头接口：≥3个。

2、探头频率：

2.1、相控阵探头频率：2.0-4.0MHz。

2.2、凸阵按键探头：1.5-5.0MHz。

2.3、线阵按键探头：5-10MHz。

3、二维灰阶陈翔：

3.1、相控阵扫描频率：≥60帧/秒@18cm 深度、全视野扫描。

3.2、凸阵探头扫描频率：≥70帧/秒@18cm深、全视野扫描。

3.3、可视可调动态范围≥180。

3.4、二维灰阶≥256。

3.5、电影回放：灰阶图像回放≥10000幅。

3.6、预设条件：针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件。

3.7、TGC≥3段，LGC≥2段。

3.8、扫描深度：≥29cm。

4、频谱多普勒成像：

4.1、成像方式：PWD、CWD、HPRF。

4.2、最大测量速度：

4.2.1、PWD：血流速度≥8.5m/s。

4.2.2、CWD：血流速度≥25m/s。

4.3、最低测量速度：≤3mm/s。

4.4、显示方式：B、B/PWD、B/CW、B/HPRF、B/M、B/B、B/CFI/D。

4.5、电影回放：≥400s。

4.6、取样宽度：1–30mm，分级可调。

4.7、零位移动：≥8级。

5、彩色多普勒成像技术参数：

5.1、显示方式：能量显示、速度显示、方向能量显示。

5.2、具备二维、彩色、频谱三同步显示功能。

5.3、相控阵探头彩色显示帧频：≥15帧/s@18cm深、全视野。

5.4、凸阵探头彩色显示帧频：≥8帧/s@18cm深、全视野。

5.5、线阵扫描感兴趣图像范围：-30°~+30。

5.6、显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较、双实时彩色对比。

5.7、彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。

六、主要配置：

1、配置1：

1.1、主机：2台。

★1.2、探头：≥6把，至少包含线阵按键探头2把、凸阵按键探头2把、相控阵探头2把。

1.3、台车：2辆。

2、配置2：

2.1、主机：2台。

★2.2、探头：≥6把，至少包括腹部凸阵探头2把、线阵探头2把、相控阵探头2把。

2.3、台车：2辆。

3、配置3：

3.1、主机：1台。

★3.2、探头：≥3把，至少包含线阵按键探头1把、凸阵按键探头1把、相控阵探头1把。

3.3、台车：1辆。

- 3.4、独立报告工作站：1套。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。