# 10包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 库仑法透氧测试仪（抽屉式）等检测设备 | 1 | 库仑法透氧测试仪（抽屉式） | 1 | 是 |
|  |  | 2 | 低温冰箱（-20℃） | 2 | 是 |
|  |  | 3 | 冰箱（4℃） | 4 | 是 |
|  |  | 4 | 微生物过滤系统 | 1 | 是 |
|  |  | 5 | 超低温冰箱 | 1 | 是 |
|  |  | 6 | 医用冷藏箱 | 2 | 是 |
|  |  | 7 | 测振仪 | 2 | ★否 |
|  |  | 8 | 生物控制柜 | 1 | ★否 |
|  |  | 9 | 库仑法透氧测试仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 10 | 精密露点仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 11 | 剥离抗张测试仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 12 | 角膜接触镜规格尺寸测试仪 | 1 | 是 |
|  |  | 13 | 生物安全柜测试设备（KI测试仪） | 1 | 是 |
|  |  | 14 | 温度补偿式风速仪 | 2 | ★否 |
|  |  | 15 | 压差计 | 2 | ★否 |
|  |  | 16 | 彩色照度计 | 2 | ★否 |
|  |  | 17 | 声级计 | 2 | ★否 |
|  |  | 18 | 空气浮游菌采样器 | 4 | ★否 |
|  |  | 19 | 角膜接触镜曲率半径测试仪 | 1 | 是 |
|  |  | 20 | 透气包装材料微生物屏障分等试验装置 | 1 | ★否 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：库仑法透氧测试仪（抽屉式）、低温冰箱（-20℃）、冰箱（4℃）、微生物过滤系统、超低温冰箱、医用冷藏箱、角膜接触镜规格尺寸测试仪、生物安全柜测试设备（KI测试仪）、角膜接触镜曲率半径测试仪）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库仑法透氧测试仪（抽屉式） | 120天 |
| 2 | 低温冰箱（-20℃） | 30天 |
| 3 | 冰箱（4℃） | 30天 |
| 4 | 微生物过滤系统 | 10天 |
| 5 | 超低温冰箱 | 30天 |
| 6 | 医用冷藏箱 | 30天 |
| 7 | 测振仪 | 30天 |
| 8 | 生物控制柜 | 30天 |
| 9 | 库仑法透氧测试仪 | 3个月 |
| 10 | 精密露点仪 | 120天 |
| 11 | 剥离抗张测试仪 | 30天 |
| 12 | 角膜接触镜规格尺寸测试仪 | 90天 |
| 13 | 生物安全柜测试设备（KI测试仪） | 120天 |
| 14 | 温度补偿式风速仪 | 120天 |
| 15 | 压差计 | 120天 |
| 16 | 彩色照度计 | 120天 |
| 17 | 声级计 | 120天 |
| 18 | 空气浮游菌采样器 | 120天 |
| 19 | 角膜接触镜曲率半径测试仪 | 90天 |
| 20 | 透气包装材料微生物屏障分等试验装置 | 60天 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库仑法透氧测试仪（抽屉式） | 1年 |
| 2 | 低温冰箱（-20℃） | 3年 |
| 3 | 冰箱（4℃） | 5年 |
| 4 | 微生物过滤系统 | 1年 |
| 5 | 超低温冰箱 | 5年 |
| 6 | 医用冷藏箱 | 5年 |
| 7 | 测振仪 | 1年 |
| 8 | 生物控制柜 | 1年 |
| 9 | 库仑法透氧测试仪 | 1年 |
| 10 | 精密露点仪 | 1年 |
| 11 | 剥离抗张测试仪 | 1年 |
| 12 | 角膜接触镜规格尺寸测试仪 | 1年 |
| 13 | 生物安全柜测试设备（KI测试仪） | 1年 |
| 14 | 温度补偿式风速仪 | 1年 |
| 15 | 压差计 | 1年 |
| 16 | 彩色照度计 | 1年 |
| 17 | 声级计 | 1年 |
| 18 | 空气浮游菌采样器 | 1年 |
| 19 | 角膜接触镜曲率半径测试仪 | 1年 |
| 20 | 透气包装材料微生物屏障分等试验装置 | 1年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 库仑法透氧测试仪（抽屉式）

一、主要用途：用于隐形眼镜、塑料薄膜、复合材料、镀铝膜、共挤膜等材料的氧气透过率测试。

二、技术参数

（一）库伦法透氧测试仪主机：

1、测试原理：库伦电量法原理。

2、传感器：电量传感器，无需校准。

3、测试范围：0.05～200mL/㎡.day（测试面积50cm2）

4、分辨率：≥0.05mL/㎡.day

5、重复性测试：单腔测试同一个标准膜10次，误差：不超过±0.02mL/㎡.day

6、准确性测试：单腔测试同一个样品10次，每次结果与10次结果的平均值绝对偏差：不超过±0.02mL/㎡.day

7、薄膜测试仓：

7.1、测试腔水平式设计，垂直分布，一键式开关仓门，全自动控制。

7.2、测试腔温度控制范围：10～40℃

7.3、湿度控制范围：0～90%RH。

7.4、仪器内置催化装置，可以自动消除氮气纯度不够的干扰。

▲7.5、提供隐形眼镜测试工装2套，可放入主机测试腔内，非外置测试舱。

8、控制系统：

8.1、微处理器控制，彩色液晶触摸屏，具备运行状态提示功能。

8.2、载气和测试气体分别独立控制，可自动控制测试气体和载气压力和流量。

8.3、可自动连续完成最多≥10组不同温湿度条件的测试，中间无需任何操作。

8.4、自动记录测试腔温度、湿度、流量等的变化曲线。

8.5、校准曲线自动调用，无需手动选择

9、内置的校准程序可对测试腔内的温度传感器进行2点式校准。

▲9.1、具备DK值，DK/t值分析功能。

▲10、随机提供至少2套可溯源的不同等级标准膜，用于仪器验证校准（每张标准膜应附有溯源声明、测试条件、标定数据和溯源有效期）。

11、提供隐形眼镜测试舱，可放入设备主舱内。

▲12、提供隐形眼镜待测样品存放舱 (空位≥10个)。

13、符合标准：ISO 15105-2:2003(E)、ASTM D3985，ASTM F-1927、DIN 53380，JIS K-7126-B、ISO 14663-2、ASTM F-1307、GB/T 19789-2005、GB/T 31354-2014

二、主要配置：

1、库伦法透氧测试仪主机：1台

2、电量传感器：1个

3、薄膜测试舱：2个

4、隐形眼镜测试工装：2套

5、供隐形眼镜待测样品存放舱：1套

6、随机提供可溯源的不同等级标准膜：至少2套

- 低温冰箱（-20℃）

一、技术要求：

1、结构、材质：

★1.1、箱内有效容积：≥800L。

1.2、内外双层门设计，聚氨酯发泡外门+3个内门，外门2层密封，具有平衡孔模块。

1.3、具备一体式手把门锁设计，可同时使用暗锁及挂锁。

1.4、保温层：PU整体发泡，厚度≥70mm；

1.5、内胆：彩色涂层电锌钢板

1.6、温度测试孔：≥2个。

1.7、搁架上下可调。

1.8、万向脚轮+底脚设计。

1.9、外部尺寸：≤1000×1000×2000mm

2、制冷系统

2.1、制冷方式：风冷

2.2、环保制冷剂。

2.3、箱内温度均匀性：不超过±5℃。

3、控制部分

3.1、微处理器控制，箱内温度数字显示。显示精度≤0.1℃

▲3.2、温度设置范围：-10°C～-30°C，调节步长≤0.1℃；

3.3、具有：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温高报警报警功能柜；

3.4、具报警方式：声、光报警；具备远程报警接口；

3.5、多具备开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

3.6、具备可充电电池，断电后温度数字显示≥24h。

3.7、配置温度记录仪，实现温度数据的纸质保存；

4、运行噪音：≤45dB（A）；

5、工作条件：环境温度10～32℃，电源AC 220V±10%,50Hz±10%.

二、主要配置：

1、冰箱：1台。

2、搁架：3个

- 冰箱（4℃）

一、 主要技术参数

1.1.1、有效容积：箱内有效容积≥400L。

1.1.2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

1.1.3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡；

★1.1.4、核心组件：应采用碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；

1.1.5、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，散热效果好；

★1.1.6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃；

1.1.7、控温技术：要求使用高精度3路传感器，包括显示传感器，控制传感器，冷凝器传感器；

★1.1.8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

1.1.9、门体结构：门体应采用双层钢化玻璃，不易产生凝露，易于观察箱内物品；门体需具有自关门设计；

1.1.10、安全系统：应具有故障报警系统，能够具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警等功能；

★1.1.11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，实现温度数据的可追溯性；

1.1.12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能；

1.1.13、物联通讯：产品具有Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒；

1.1.14、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

1.1.15、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架；

1.1.16、节能降噪：低噪音，噪音≤40分贝；

1.1.17、柜内照明：内部应设LED照明灯；

1.1.18、固定移动：应配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

1.1.19、冷凝蒸发：冷凝水汇集后可自动蒸发；

1.1.20、断电报警：应配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

1.1.21、安全保障：门体需带暗锁，同时在箱体侧面增加锁扣，并可配置挂锁；

1.1.22、宽电压带：产品需配备宽电压带，适合198～242V电压下使用，配置滤波器，配备可插拔电源线。

二、 配置要求

主机：标准配置，1台

隔架：6个

- 微生物过滤系统

1. 技术参数：

1.1功能要求：

1.1.1▲内置四个隔膜泵，可直接排液，无需抽滤瓶；

1.1.2▲彩色液晶显示屏；

1.1.3★内置SIP清洁消毒程序，智能控制设备消毒；

1.1.4可独立设置过滤定时功能，自动记忆，操作便捷；

1.1.5四个泵头过滤可同时启停，也可独立控制；

1.1.6★泵头可拆卸121℃湿热灭菌；也可用火焰喷枪快速灭菌，方便连续实验；

1.1.7带打印功能；

1.1.8泵头内置单向阀。杜绝逆流。防止污染；

1.1.9采用高性能处理器，32位ARM微控制器；

1.1.10显示日期、时间、泵头运行状态，方便操作者使用；

1.1.11★不锈钢机壳；

1.1.12▲流量： ≥1500ml/min；

1.1.13噪音：≤65dB（负载状态）；

1.1.14▲同时具备红外感应与按压按钮操作；

1.1.15顶部按钮，轻压下可分配滤膜，按压触感强烈；

1.1.16▲内置红外感应器，用手感应便能实现自动分配滤膜；

1.1.17▲超长续航：可连续运行≥35小时，支持连续出膜≥40000 片；

1.1.18出膜速度：平均每片出膜速度不超过1秒；

1.1.19▲智能休眠：停止状态2分钟后自动进入休眠，可通过红外感应或按钮唤醒，不打断取膜动作；

1.1.20支持感应距离调节，配备传感器调节工具，用户根据需要可自行调节感应距离，调节距范围0-150mm；

1.1.21支持边充电边操作使用；

1.1.22▲默认红外感应距离：0-20mm；

1.1.23电量显示：具备4级电量显示，低电量时电量显示颜色变为红色；充电时长：3h；

1.2环境要求：

1.2.1环境要求：B级层流或其他无微生物污染的环境；

1.2.2环境温度：15℃～35℃；

1.2.3相对湿度：≤75％RH，无水汽凝结。

1.2.4工作电压：AC220V+10%，50Hz±1Hz，功率：145W；

1.2.5电器安全：仪器要求接地，接地阻抗≤4Ω。

2 配置要求

标准配置（主机、自动取膜器及4个泵头）1套

3质保期

仪器在安装验收通过后，提供1年免费上门维修服务。提供1年免费整机保修服务。提供终生咨询服务。

- 超低温冰箱

★1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥720L；整机宽度≤1100mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；整机装箱量≥500个冻存盒，整机样本量≥50000份（2ml冻存管）；

★2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP≤5；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于125g；

★3、采用自复叠双制冷系统，双变频压缩机独立控制，单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度，按照20154-2014规定的方法进行试验，实测单系统特性点温度应≤-80±4℃；

▲4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，≥10寸LCD显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。显示输入电压条件。

- 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好。

7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm。

8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

9、达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤7.08Kw.h/24h；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获得节能、环保报告及证书；

▲10、温度均匀性：按照GB/T 20154-2014 第6.2.2 条规定的方法进行检测，温度均匀度≤±3℃；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告或厂家白皮书.

11、降温时间：依据 GB/T 20154-2014 规定的检测方法进行检测，降温时间≤5.3小时；

12、开门恢复时间：依据 YY/T 1757-2021 规定的检测方法进行检测，开门恢复时间≤31min；

13、单系统温度均匀性：机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度，按照GB/T 20154 6.2.2 规定的方法进行试验，实测低温箱箱内每个测点温度与设定温度偏差应≤±3℃。

▲14、空载断电回温：机组在空载状态下，实验条件按YY/T 1757-2021 中6.1 规定进行，按6.1.1规定的环境温度和6.1.2规定的环境湿度。在低温保存箱特性点处放置温度传感器T型热电偶，关闭箱门，调整低温保存箱温控器使箱内特性点处的温度小于等于设定温度-81℃，在此状态下持续10min 以上，之后将低温保存箱断开电源，特性点温度回升到-50℃所用时间≥298min。

- 低温保存箱运行时，其噪音值（声功率级）低于57dB(A)；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求。

16、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；

17、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配RS485数据接口，USB数据接口，标配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态。

标准配置：1套

- 医用冷藏箱

一、 主要技术参数

1.1.1、有效容积：箱内有效容积≥400L。

1.1.2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

1.1.3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡；

★1.1.4、核心组件：应采用碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；

1.1.5、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，散热效果好；

★1.1.6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃；

1.1.7、控温技术：要求使用高精度3路传感器包括显示传感器，控制传感器，冷凝器传感器；

★1.1.8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

1.1.9、门体结构：门体应采用双层钢化玻璃，不易产生凝露，易于观察箱内物品；门体需具有自关门设计；

1.1.10、安全系统：应具有故障报警系统，能够具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警等功能；

★1.1.11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，实现温度数据的可追溯性；

1.1.12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能；

1.1.13、物联通讯：产品具有Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒；

1.1.14、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

1.1.15、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架；

1.1.16、节能降噪：低噪音，噪音≤40分贝；

1.1.17、柜内照明：内部应设LED照明灯；

1.1.18、固定移动：应配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

1.1.19、冷凝蒸发：冷凝水汇集后可自动蒸发；

1.1.20、断电报警：应配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

1.1.21、安全保障：门体需带暗锁，同时在箱体侧面增加锁扣，并可配置挂锁；

1.1.22、宽电压带：产品需配备宽电压带，适合198～242V电压下使用，配置滤波器，配备可插拔电源线。

二、 配置要求

主机：标准配置，1台

隔架：6个

- 测振仪

1.技术参数：

▲1.1 测量类型：速度、加速度、位移

1.2 加速度：0.01m/s2-200m/s2；

1.3 速度：0.1mm/s-1000mm/s；

▲1.4 位移：0.001mm-100mm；

1.5 测量精度：±1％或更高精度；

▲1.6 测试模式：均方根（rms）

2.配置要求

标准配置，1套

- 生物控制柜

1 技术参数要求：

1.1、▲下降风速：≥0.33m/s

1.2、▲流入风速：≥0.53m/s

1.3、▲噪声：≤65dB(A)

1.4、振动：Z向≤5μm；

1.5、平均照度：≥650LX

1.6、最大功率：2kVA(含备用插座)

1.7、电源：~220V±22V，50Hz±1Hz

1.8、▲工作区尺寸，长度≥1300mm；宽≥800mm;前窗最大开启高度≥650mm。

2 配置要求

标准配置，1套

- 库仑法透氧测试仪

一、主要用途：用于塑料薄膜、复合材料、镀铝膜、共挤膜等材料的氧气透过率测试。

二、技术参数：

1、测试原理：库伦电量法原理

2、测试范围：0.01～200 cm3/㎡.24h（测试面积50cm2）。

3、分辨率：≤0.01 cm3/㎡.24h

4、测试腔温度控制范围：10～40℃

5、控制系统：

5.1、微处理器控制，彩色液晶触摸屏。

5.2、可自动控制测试气体和载气压力和流量

5.3、校准曲线自动调用，无需手动选择

★6、仪器验收时，实验检测结果偏差≤5%。

7、提供可溯源的不同等级标准膜，用于仪器验证校准确保测试精度.

8、符合标准：符合标准：ISO 15105-2:2003(E)、ASTM F-1927、GB/T 19789

三、主要配置：

1、库仑法透氧测试仪主机： 1台。

2、电量传感器：1个。

3、 薄膜测试舱：1套。

- 精密露点仪

1.技术要求

1.1测量范围：至少+20～-70℃；

▲1.2工作原理：冷镜式

▲1.3精度：≤±0.5℃；

2.配置要求

2.1主机1台

- 剥离抗张测试仪

1.技术参数

1.1 测量范围：(0～300)N；

▲1.2 分辨力：0.01N或更高精度；

1.3 试验速度调节范围：±0.1mm；

1.4 试验速度范围：至少（10～200）mm/min

2.配置要求

2.1 主机1台

- 角膜接触镜规格尺寸测试仪

1. 技术参数：

1.1投影仪要求：

1.1.1★可测量接触镜的直径、内表面曲率半径、中心厚度

1.1.2★可查看镜片表面质量

1.1.3★可连接恒温循环器

1.2投影仪技术参数：

1.2.1直径测量范围：6-16mm（精度±0.025mm）

1.2.2基弧测量范围：6.9~9.5mm（精度±0.02mm）

1.2.3放大倍数：x17（基弧测量时为x20）

1.2.4LED光源

1.2.5自带标准测试块

1.3恒温循环器的产品要求：

1.3.1全电子化模块

1.3.2结构紧凑节省空间

1.3.3★温度 15~40℃可调

1.3.4★自带盐溶液过滤装置

1.3.5恒温循环器的技术参数：

1.3.6温控范围：15~40℃

1.3.7温控稳定度：±0.5℃

1.3.8环境温度：可降温能力为低于环境温度 12℃

2 配置要求

1.投影仪   1台；

2.恒温循环器  1台

3.基弧标准测试块 1枚

4.防尘罩 1套

- 生物安全柜测试设备（KI测试仪）

1. 技术参数：

1.1、气溶胶发生系统：

- 喷嘴真空压力: 2000Pa

- 工作流量: 9min达20mL

▲（3）雾化转盘转速: 28000RPM

- 最大允许误差(MPE)：±500RPM

- 喷嘴与转盘间距: 0.1mm

1.2、采样系统：

- 利用负压采集样品

- 范围: -7.5~0MPa

- 采样器采样流量:0.1~100L/min

- 最大允许误差(MPE)：±4.0%

- 分辨率: 0.1 L/min

▲1.3、适配的滤膜孔径：0.3μm，直径25mm

1.4、显色计数系统：

- 55mm培养皿、

- 10倍放大镜；

- 1.0g/L的PaCl 0.1mol/L的盐酸溶液，500mL/瓶。

- 模拟手臂为63mm直径金属圆桶，模拟操作安全柜的操作者手臂。

1.5、调支架：

可以同时将四只空气采样器放到安全柜前方中间部位，采样器的空气进气口距安全柜前部开口平面150mm～160mm。其中两只采样器的进气口与干扰圆筒顶部水平，并在前部开口中线两侧各距中线150mm;另外两只采样器的进气口与前窗底沿平齐，在前部开口中线两侧各相距中线150mm。

2 配置要求

2.1 气溶胶发生系统、采样系统、显色计数系统、调支架各一套

2.2 KI溶液:15g/L的乙醇溶液，500mL/瓶

2.3采样器数量:4个

- 温度补偿式风速仪

1.技术要求

▲1.1风速：范围：0～30 m/s，精度：读数的±3%或±0.015m/s，取较大值，分辨率：0.01m/s；

1.2、风管尺寸：1～635cm，增量为0.1cm；

1.3、温度：范围：-18℃～93℃，精度：±0.3℃或更高， 分辨率：0.1℃或更高；

1.4、数据存储能力：12000个数据和100个数据组；

1.5、数据采集间隔：1s～1h

1.6、时间常数：用户自定义；

1.7、工作温度：-18～93℃；

1.8、配备可折弯探头

2 配置要求

风速仪主机1台

- 压差计

1.技术要求

▲1.1、压差测量范围 0 ~ +200hPa

1.2、测量精度 0.5% 全量程

1.3、分辨率 0.1hPa

1.4、超载 ±2000 hPa

1.5、技术参数：

1.6、操作温度 0 ~ +60℃

1.7、测量介质 所有非腐蚀性气体

1.8、单位可选 hPa, Pa, mmHO, inHO, inHg, mmHg, kPa, psi, m/s, fpm

1.9、电池使用时间 ≥120小时

1.10、显示屏类型 LCD

1.11、存放温度 -10 ~ +70 °C

2 配置要求

压差计主机1台

- 彩色照度计

1.技术要求

▲1.1、测量范围：0-99999 Lux、0- 9300 ftc；

1.2、测量精度：±3Lux或±3%；

1.3、分辨率：1Lux(0~19,999 Lux)，10 Lux(其它测量值)；

1.4、测量速率：0.5s

1.5、操作温度：0 ~ +50°C；

1.6、防护等级：IP40；

1.7、电池类型：AAA 电池；

1.8、电池使用时间：200 h；

1.9、存放温度：-40 ~ +70 °C

2 配置要求

彩色照度计主机1台

- 声级计

1.技术要求

1.1、传声器：AWA14421B 型预极化测试电容传声器，外径Φ12.7 mm(1/2〞)。标称灵敏度：约 4.5 mV/Pa，其频率范围为 20Hz～12.5kHz。

1.2、测量范围（1kHz）：40dBA～130dBA

1.3、其他频率线性范围：

31.5Hz：40dBA～91dBA，4kHz：40dBA～131dBA，8kHz：40dBA～129dBA

1.4、频率范围：20 Hz～12.5 kHz

1.5、本底噪声：≤33dBA

▲1.6、频率计权：A 计权

1.7、时间计权：F（快），S（慢）

1.8、参考方向：为电容传声器的轴向

1.9、准确度：GB/T 3785.1-2010 2 级/ IEC 61672-1：2013 class 2

1.10、显示：3位半LCD

1.11、输出接口：交流，直流

1.12、校准：使用 AWA6221B 型声级校准器（2 级）

1.13、电源：可连续工作 12 小时以上。外接电源 4.5 V～5.5 V，耗电不大于 60 mA 。

1.16、使用条件：气温：-10℃～+50℃；相对湿度：25%～90%；气压：65kPa～108kPa

2 配置要求

声级计主机1台

- 空气浮游菌采样器

1.技术要求

▲1.1、采样流量：100L/min士5%

▲1.2、采样流速：≥0.38m/s与洁净室内风速基本相同(等速采样)；

1.3、采样体积：3 档预设， 1~9999L 可调

1.4、适用培养皿规格：Ø90×15mm3；

▲1.5、重量：≤4kg；

1.6、额定功耗：5w；

1.7、供电方式：DC 16.8V 内置锂电池；

1.8、材质：SUS316L 不锈钢；

▲1.9、电池工作时间：≥7 小时；

1.10、通讯方式：操作面板。

2.配置要求

空气浮游菌采样器主机1台

- 角膜接触镜曲率半径测试仪

1.技术参数：

主机主要技术参数:

▲角膜曲率半径：5.5 ~ 11mm

最小间隔读数：	0.02mm

最小间隔读数：0.25D

角膜闪光轴	：0 ~180°

最小读数：1°

★配置具有CMA或CNAS第三方计量证书检定证书的校准用标准器，投标人承诺在交货时提供。

2.配置要求

角膜曲率计主机  1台

★配置曲率半径标准工装

注：上下光路工装：

- 光学直角反射棱镜   2枚

- 含光学反射面水平调制旋钮。工装整体可根据测量高度上下可调，同时具有紧固定位功能

- 高精度消杂光加工直角反射棱镜承镜台  2个

- 溶液法用光学皿   2枚

- 吸棒 用于取笈硬性接触镜  2支

- 橡胶O型圈 用于凸面测量，测量球体或接触镜的凸面时可防止划伤棱镜 6个

- 防尘盖  日常保护棱镜用 2个

适用于角膜曲率计的（上光路）硬镜放置装置2套（空气中、溶液中各1套）

适用于角膜曲率计的（下光路）硬镜放置装置2套（空气中、溶液中各1套）

曲面标准器1套（凹面球形曲面标准器3枚，凸面球形曲面标准器3枚，需随货带CMA或CNAS第三方计量证书）

- 透气包装材料微生物屏障分等试验装置

1. 技术参数：

▲1.1配套专用气溶胶发生器，喷雾流量可设定，喷雾粒径：（0.3-3.0）μm，气溶胶分布均匀，雾化效果好，浓度稳定；

▲1.2采用六路独立采样气路，电子流量计，全流程自动化流量控制，智能化程度高，每路采样流量：2.8L/min，最大允许误差：±2.5%；

▲1.3喷雾器喷雾时长、采样时长、自净时长等多项参数可调，且满足个性化实验需求，喷雾流量：（6-10）L/min，准确度：±2.5%；

1.4 试验箱有透明视窗便于实验过程的观察；

1.5 设备工作温度范围：（0～50）℃；

▲1.6 外排气体通过高效过滤器排出，使外排气体达到标准排放级别，高效空气过滤器特性：对0.3μm以上粒子的过滤效率≥99.99％；

1.7 仪器工作噪声：≤60dB(A)。

2 配置要求

测试主机1台；

测试软件一套；

抽滤装置及相关夹具：至少6套；

喷雾器：1个

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。