# 05包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 姿态测量系统等检测设备 | 1 | X射线多功能质量检测仪 | 1 | 是 |
|  |  | 2 | X射线分析仪 | 1 | 是 |
|  |  | 3 | 六维精密电控平台 | 1 | ★否 |
|  |  | 4 | 胶片打印机 | 1 | ★否 |
|  |  | 5 | 中红外光电探测器 | 1 | 是 |
|  |  | 6 | 姿态测量系统 | 2 | 是 |
|  |  | 7 | 动态扭矩测试仪 | 1 | ★否 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：X射线多功能质量检测仪、X射线分析仪、中红外光电探测器、姿态测量系统）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线多功能质量检测仪 | 30天 |
| 2 | X射线分析仪 | 30天 |
| 3 | 六维精密电控平台 | 30天 |
| 4 | 胶片打印机 | 90天 |
| 5 | 中红外光电探测器 | 90天 |
| 6 | 姿态测量系统 | 90天 |
| 7 | 动态扭矩测试仪 | 15天 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线多功能质量检测仪 | 1年 |
| 2 | X射线分析仪 | 1年 |
| 3 | 六维精密电控平台 | 1年 |
| 4 | 胶片打印机 | 1年 |
| 5 | 中红外光电探测器 | 1年 |
| 6 | 姿态测量系统 | 1年 |
| 7 | 动态扭矩测试仪 | 3年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- X射线多功能质量检测仪

一、主要用途：用于检测CT机、拍片机、透视机、脉冲透视、牙科机、全景牙科机、数字减影DSA、X线电影摄影、低剂量CR机、DR机、小型便携式X光机、

二、技术参数：

（一）、主机

▲1、可自动测量千伏、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、总过滤和半价层的。

2、检测拍片机/透视机、CR机、DR机、牙科机、数字减影DSA时无需外接探头或传感器。

▲3、主机内置无线蓝牙遥测功能，可以与带蓝牙遥测功能的平板工作站及中文版专用评估软件配合，实现无线蓝牙遥测。

5、配备CT长杆电离室（10cm）及专用偏压模块，与主机直接连接，可无线蓝牙遥测检测CT机。

6、参数测量

6.1、剂量量程：1.5nGy～650Gy；误差：不超过±5%。

6.2、剂量率量程：15nGy/s～320mGy/s；误差：不超过±5%。

6.3、拍片/透视管电压量程：35～160 kV；误差：不超过±1.5%。

6.4、牙科机电压量程：35～125kV；误差：不超过±1.5 %。

6.5、曝光时间量程：0.1ms～2000s；误差：不超过±0.5%或不超过±0.5ms

6.6、半价层量程：1.2～13mmAl；误差：不超过±10 %或不超过±0.2mm。

6.7、总过滤量程：1.0～90mm Al；误差：不超过±10%或不超过±0.3mm。

6.8、CTDI量程：0.3 mGycm/s～3 Gycm/s；误差：不超过±5%。

7、主机内置充电电池，支持无线蓝牙遥测(非蓝牙通讯)≥10h。。

（二）、平板工作站：彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；运行内存≥8G；数据存储内存≥256G。

三、主要配置：

1、主机：1台

2、10cm CT长杆电离室及专用偏压模块：1套

3、平板工作站及评估软件：1套

4、电源适配器：1个

5、专用箱。

- X射线分析仪

一、技术参数：

1、多功能剂量仪主机

▲1.1、探头通道≥2个，支持双探测器同时进行剂量测量。

▲1.2、传输方式：WiFi和USB有线信号传输。

★1.3、配备专用数据处理及分析软件，一次曝光最多可同时显示≥16 个参数。

▲1.4、电脑端数据软件实时显示电压/剂量等参数的波形，并且可以对波形进行截取编辑等处理。可自动导出数据到EXCEL报告模版，导出数据种类及数量可自由编辑。

2、牙科探测器：

2.1、能量测量范围：40kV～150kV ，精度：不超过±2%。

2.2、剂量测量范围：80nGy～100Gy。

2.3、剂量率测量范围：80nGy/s～200mGy/s。

2.4.半值层测量范围：1.5～13.5mmAl，误差：不超过±0.2 mmAl 。

2.5、曝光时间测量1ms-300s。

3、介入式电流探头：

3.1、管电流测量范围：0～2000mA；精度：≤读数的0.2%。

3.2、mAs测量范围：0～9999；精度：≤5μAs或者读数的0.2%

3.3、电池：碱性电流。

4、CT 长杆电离室

4.1、 长杆空气电离室有效长度≥100mm。

4.2、剂量率测量范围：20nGy/s～350 mGy/s；误差：不超过±2%。

4.3、剂量范围：200nGy～1000Gy ；校准误差：不超过±4%（在150 kVp & 10.2 mm Al HVL的X射线下）。

4.4、能量响应：不超过±5%（在 3 - 20mm AL HVL范围）。

5、平板工作站：彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；运行内存≥8G；数据存储内存≥256G。

二、配置要求

1、多功能剂量仪主机：1台。

2、牙科多功能探测器：1个。

3、介入式电流探头：1个。

4、CT笔型电离室：1个。

5、专用软件：1套。

6、平板工作站：1台。

7、便携箱：1个。

- 六维精密电控平台

1. 技术参数：

1.1 Z轴 精密电控升降台

行程:25mm

台面尺寸:200*200mm

螺杆导程: 1.5mm

传动比：2:1

分辨率:0.0006mm

重复定位精度: ≤0.003mm

中心负载：40kg

1.2XY轴 精密电控平移台

行程:50mm

台面尺寸:120*120mm

螺杆导程: 4mm

分辨率:0.00032mm

重复定位精度: ≤0.005mm

中心负载：20kg

1.3θZ水平旋转轴  精密电控旋转台

台面直径:φ100mm

传动比:180:1

分辨率: 0.0002°

重复定位精度: ≤0.005°

最大速度：25°/s

最大负载：50kg

1.4θX倾斜轴 精密电控倾斜台

行程: ±20°

台面尺寸:100*100mm

传动比：494:1

分辨率:0.00005°

重复定位精度: ≤0.005°

中心负载：20kg

1.5θY倾斜轴 精密电控倾斜台

行程: ±20°

台面尺寸:100*132mm

传动比：718:1

分辨率:0.00004°

重复定位精度: ≤0.005°

中心负载：20kg

1.6步进电机控制器

可同时控制六台位移台，配备与电移台连接和与计算机连接的标准通讯接口提供软件通讯协议，可二次开发。

2 配置要求

2.1 X、Y、Z、θX、θY、θZ轴精密电控台，各1台；

2.2精密电控升降台步进电机控制器，1台 ；

2.3 工作台面，1台；

2.4光学平台，1台；

2.5连接线，6米；

- 胶片打印机

1.技术参数

1.1激光源：半导体激光器

1.2医用干式胶片SD-S

1.3胶片包装：25张/盒14×17in.(35×43cm)，胶片属性：非亲水性

1.4处理速度  (14×17) ：≥45张/小时

1.5首张打印时间  (14×17) ：≤125秒

1.6预热时间：≤30分钟

1.7像素尺寸：≥78μ，最大密度：≥3.0

1.8输入接口：以太网 10BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 1000BASE-T，输入接口编号：连接DICOM通道数：标准2个

1.9可输出胶片尺寸：14×17英寸、11×14英寸、10×12英寸、8×10英寸

1.10密度校正：机器自动校正

1.11图像内存：打印内存: ≥49MB；图像保存内存:≥ 2GB

1.12图像格式：每幅胶片图像数=1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,30,35

1.13图像输入灰阶：8/10/12 bits,输出灰阶：≥14bit

1.14边框：可以设置,边框颜色：能设定为黑色或白色

1.15安全性：HIPPA （Service Security）,网络维护功能：具备

1.16电源：200-240V ±10% (50/60Hz)　4.5A

1.17工作条件：15-33℃ 20-80%  RH,无冷凝

2.配置

2.1胶片打印机1台

2.2胶片1盒

- 中红外光电探测器

1.技术要求

1.1 探测器，带放大，2.0 - 10.6 µm，带宽DC - 100 MHz ，传感器有效面积1平方毫米， 220 - 240 VAC

1.2 滤光片，Ø25毫米，SM1螺纹安装座，红外反射型中性密度滤光片，光学密度: 3.0

2.配置

2.1 光电探测器1台

2.2 25mm滤光片1只

- 姿态测量系统

1.运行环境

工作条件：

工作电压：220V，50Hz

温度：0-40℃

湿度：0%-75% 无冷凝水

2.技术要求

★2.1测量精度：静态测量精度等于或优于：15μm+15μm/m；

动态测量精度等于或优于：30μm+30μm/m；

★2.2动态实时测量频率：≥500Hz；

★2.3动态实时测量相机分辨率：≥750万像素；

▲2.4相机；视场角：≥60°；

▲2.5 单次测量范围：≥4米；

2.6相机快门时间：相机最小快门时间≤5μs；

2.7相机具有镜头保护装置，在相机不工作的状态阻挡灰尘吸附镜头；

▲2.8系统由两个单独的工业测量相机组成，两个相机既能拆开作为单相机使用，也可以多台相机组合作为动态测量系统使用；根据不同被测产品可以调整不同的测量角度；

2.9相机自带图形处理软件，具有图像拼接、分析、计算功能；可与测量分析软件相连；

▲2.10系统具有防遮挡测量功能，可同时对两个以上的已标定的立体目标进行6D姿态测量；

  - 2.11测量分析软件

2.11.1 能测量常用标准几何、形位公差的测量评定。界面友好，可以实现图形化的操作。并能根据需要及时补充有关特殊件的测量功能模块。具有测量点、线、面、圆、圆柱、圆锥、椭圆的功能。具有标准形位公差分析的能力。能分析平面度、圆度、直线度、圆柱度、位置度、平行度、垂直度等。

2.11.2 测量软件具有CAD数模读入，在CAD数模输入CAD数据直读功能中，无需中间编译。CAD数据读入，支持的格式有：IGES、CATIA等，数据输出支持的格式有：IGES、TXT数据等。其中，基本配置中必须支持IGES、CATIA。

2.11.3 图形化输出报告，文本及图形报告输出、显示和分析偏差。

3.配置清单

3.1	高速动态测量系统 1套（包含两台高速相机及闪光系统）；

3.2	测量基准尺1套

3.2.1 ≥1m碳纤维基准尺（自带编码点，可自动识别标尺长度）

3.2.2 基准尺不确定度：＜0.005mm

3.3	靶标球10个

3.4	相机支架和云台2个

3.5	专用工作站 1台

主要配置：

1.CPU：

核心数≥24 核

线程数≥32 线程

基础主频≥2.4GHz

最大睿频≥4.5GHz

2.内存≥32GB；固态硬盘≥2TB；专业图形显卡：显存≥8G；

  - 3.6测量分析软件 1套

包含分析软件一套，内含双相机模块一套，可同时监测4个多面体姿态的模块一套

3.7	基准尺运输箱 1个

3.8	专业防震航空运输箱 1个

4.技术资料

4.1提供仪器设备的中文安装、操作手册。

4.2提供仪器设备的中文维修保养手册。

5.技术服务

5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

5.2负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于2个工作日。

5.3仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。

- 动态扭矩测试仪

1. 技术参数：

一、主机技术参数

1.1 用于对小型电机扭矩、转速、机械功率、电压、电流、输入功率等参数进行检测的综合性检测分析工作站。

1.2检测工作站需包括输出直流电源、扭矩传感器、电参数检测模组、磁粉制动器、 程控加载电源、检测分析软件；

▲1.3扭矩传感器模组 A：可实现电机扭矩、转速、机械功率的测量，扭矩测量范围不小于 0-200mN.m，测量精度等于或优于±0.1mNm；

▲1.4扭矩传感器模组B：可实现电机扭矩、转速、机械功率的测量，扭矩测量范围不小于0-10N.m，测量精度等于或优于±0.1N.m；

▲1.5磁粉制动器 A，输出扭矩不小于0-0.2Nm，可无极调节；调节精度优于±0.001Nm；

▲1.6磁粉制动器B，输出扭矩不小于0-10Nm，可无极调节；调节精度等于或优于±0.01Nm；

▲1.7转速测量范围：不小于0-100000 r/min，测量精度等于或优于±200 r/min；

1.8负载特性：可以给定负载扭矩下测量转速；

1.9可实现往复频率的测试：测量范围不小于6000 次/min，测量精度等于或优于±1次/min；

1.10匹配相应夹具能使待测电动工具连接（后期遇到新的电机型号时，可根据所需再增加连接夹具；）

1.11输入电压 AC220V, 功率不超过1000W；

1.12处理器：采用64位ARM处理器处理检测数据，闭环控制测试力；

1.13触摸屏控制，采用触摸屏输入参数和对仪器进行操作；

1.14笔记本电脑一台：

CPU参数：

核心数≥	6核

线程数	≥12线程

基础主频	≥2.50 GHz

最大睿频	≥4.0 GHz

制程工艺	≥14纳米

屏幕尺寸：不小于15.3英寸;

二、测试软件功能：

2.1测试分析软件系统安装在计算机上使用，计算机与设备主机通过USB线连接；

2.2软件自动检测运行电压值，电流值和输入电功率；

2.3软件可自动检测往复频率，并记录频率数据；

2.4软件设计两种扭矩测量范围检测模式，可供选择；

2.5软件自动检测电机转速、旋转扭矩，制动扭矩和输出机械功率；

2.6软件自动绘制各参数的变化曲线图；

2.7自动保存检测数据；

2.8生成检测数据报告；

2.9自动生成测试报告：报告模板可按需定制、显示测试日期、测试人员、测试时间、工作电压、工作电流、输入电功率、扭矩、转速、机械功率和判定结果等相关信息；

2.10测试报告打印，系统测试生成的检测报告全部储存在计算机中，操作人员可选择打印全部和部分测试报告。

2 配置要求

标准配置，1套

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。