# 03包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 生物气溶胶综合评价系统等检测设备 | 1 | 人工血管（合成材料/生物材料）动态顺应性测试系统 | 1 | 是 |
|  |  | 2 | 渗透压渗水量测试系统 | 1 | ★否 |
|  |  | 3 | 生物气溶胶综合评价系统 | 1 | ★否 |
|  |  | 4 | 颗粒综合防护能力评价系统（呼吸模拟式） | 1 | ★否 |
|  |  | 5 | 防护服液体喷淋系统 | 1 | ★否 |
|  |  | 6 | 医疗压力袜压力测量仪 | 1 | 是 |
|  |  | 7 | 医用橡胶制品爆破容量仪 | 1 | 是 |
|  |  | 8 | 电子测漏仪 | 1 | 是 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：人工血管（合成材料/生物材料）动态顺应性测试系统、医疗压力袜压力测量仪、医用橡胶制品爆破容量仪、电子测漏仪）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工血管（合成材料/生物材料）动态顺应性测试系统 | 7个工作日 |
| 2 | 渗透压渗水量测试系统 | 10个工作日 |
| 3 | 生物气溶胶综合评价系统 | 90天 |
| 4 | 颗粒综合防护能力评价系统（呼吸模拟式） | 6个月 |
| 5 | 防护服液体喷淋系统 | 5个月 |
| 6 | 医疗压力袜压力测量仪 | 4个月 |
| 7 | 医用橡胶制品爆破容量仪 | 90个工作日 |
| 8 | 电子测漏仪 | 90个工作日 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工血管（合成材料/生物材料）动态顺应性测试系统 | 1年 |
| 2 | 渗透压渗水量测试系统 | 1年 |
| 3 | 生物气溶胶综合评价系统 | 1年 |
| 4 | 颗粒综合防护能力评价系统（呼吸模拟式） | 3年 |
| 5 | 防护服液体喷淋系统 | 1年 |
| 6 | 医疗压力袜压力测量仪 | 1年 |
| 7 | 医用橡胶制品爆破容量仪 | 1年 |
| 8 | 电子测漏仪 | 1年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 人工血管（合成材料/生物材料）动态顺应性测试系统

一、技术参数：

▲1、压力传感器测量范围：0-50kPa；误差：不超过±0.1%。

2、加压：60g砝码

▲3、直径测量范围：0～50mm，分辨率≤0.01mm。

4、温度传感器测量范围：0～99℃，误差：不超过±1℃。

5、恒温水槽温度设置范围：0～100℃。

6、夹具：可任选直径1.6mm、2.2mm、4.5mm、5.5mm、7.2mm夹具。

7、控制系统：

7.1、PLC控制系统，彩色液晶触摸显示屏≥7英寸。

7.2、打印机：嵌入式打印机

7.3、可实时监控各项数据

8、外形尺寸：≤800×500×100（mm）

9、电源：AC 100～240V，50Hz±1Hz，功率≤500W

二、主要配置：

1、人工血管（合成材料/生物材料）动态顺应性测试系统主机：1台。

2、夹具：10个

- 渗透压渗水量测试系统

1.技术参数：

1.1▲压力传感器：（0-50）kPa（误差不超过±0.1%）

1.2★测试压力：（16±0.3）kPa

1.3▲血管夹具：（2-30）mm，2mm步进，每种各两个。

1.4可编程控制器：PLC控制系统

1.5触摸屏：7寸及以上彩色触摸屏

1.6打印机：嵌入式打印机

1.7电源：AC90~240V/50Hz（自适应宽电压）

1.8整机功率：不超过100W

2.配置要求

标准配置，1套

- 生物气溶胶综合评价系统

1. 技术参数：

▲1.1洁净空气系统最大供气流量≥300 L/min；

▲1.2生物气溶胶发生器可进行高温蒸汽灭菌，能发生均匀稳定的气溶胶，所产生的气溶胶空气动力学直径允许范围为1～4 μm， GSD为1.5～3；

1.3气溶胶室：

1.3.1气溶胶室采用不锈钢和钢化玻璃为主体，圆周四面采用玻璃结构便于观察；

1.3.2气溶胶室配置足够的采样接口及其他配套接口；

1.3.3气溶胶室布置扰流风机组用于气溶胶快速混匀扩散，混匀时间≤2 min；

1.3.4微生物气溶胶浓度空间分布小于测试平均值±20%；

1.3.5微生物气溶胶浓度6 h稳定性误差小于测试平均值±20%；

▲1.4气溶胶室内细菌浓度≥106CFU/m3时，室外无微生物气溶胶泄漏；

1.5气溶胶流量控制系统：

1.5.1气溶胶发生流量控制：控制范围0-60 L，精度≤2.0%；

1.5.2气溶胶稀释流量控制：控制范围0-200L，精度≤2.0%；

1.5.3气溶胶采样流量控制：控制范围0-50L，可满足冲击式采样、安德森采样以及口罩测试的采样，精度≤2.0%。

1.6抽气流量控制范围50-500L，误差：不超过±2.0%；

1.7负压控制系统0~-100Pa可调，误差：不超过±5Pa，显示精度≤1Pa；

1.8气溶胶经HEPA高效过滤器过滤后排出，HEPA滤板≥H14级，出风口净化效率≥99.95%。

▲1.9生物气溶胶采样模块：

标准采样流量为28.3 L/min、12.5 L/min；

采样模块具有标准6级安德森采样头；

采样泵具有流量自动调节系统，通过液晶屏设定流量后自动调整至设定流量，误差：不超过±3%；

采样泵流量7.5~30 L/min可调，适配冲击式生物采样器；

采样时间0-99 min可调；

1.10气溶胶监测模块：

1.10.1可实现气溶胶波动的实时监控，测量范围0.1mg/m3～500mg/m3，测量精度≤0.01mg/m3。

1.10.2气溶胶监测模块具有数据分析软件，自动校准菌落数，可生成粒径分布图，自动计算粒径分布；

▲1.11配置正压防护服和传染病患者运送负压隔离舱评测子系统，包含必要的人体模型及配件；

1.12集成后气溶胶室密封性符合《实验室设各生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015的规定。

1.13环境温度控制系统：

1.13.1控温范围：-10～50℃；

1.13.2控温精度：≤±1℃ ；

1.13.3温度监测：≥4个监测点。

1.14软件具有参数设定、压力控制、温度检测、流量控制、报警记录、数据导出、消毒、自动排水等功能。

2. 配置要求

（1）生物气溶胶综合评价系统主机1套

（2）气溶胶室1套

（3）气溶胶流量系统1套

（4）负压控制系统1套

（5）扰流风机组1套

（6）专用颗粒物过滤处理系统1套

（7）清洗模块1套

（8）洁净空气系统1套

（9）抽气系统1套

（10）防起泡液体气溶胶发生器1套

（11）多孔液体气溶胶发生器1套

（12）生物气溶胶采样模块1套（含六级撞击式采样头6件、全自动自动分皿模块1件，冲击式采样管6件）

（13）气溶胶监测模块1套

（14）正压防护服防护效果评测子系统1套

（15）负压担架防护效果测试子系统1套

（16）环境温度控制系统1套

（17）上位机控制系统1套

- 颗粒综合防护能力评价系统（呼吸模拟式）

1. 技术参数：

▲1.1至少包含呼吸模拟系统、送风量调节控制与测试系统。

▲1.2呼吸模拟器潮气量和呼吸频率可调节，可实现的每分钟通气量至少覆盖0~100L。

1.3呼吸模拟器气路包含高效过滤器，过滤效率≥99.97%。

1.4送风系统提供洁净气流，高效过滤器过滤效率≥99.97%。

▲1.5送风系统可提供不同送风量，最大≥250L/min。

▲1.6配备的流量计在200L/min送风量时压降应≤2kPa。

1.7流量测量精度≤读值的2%。

1.8流量计量程范围覆盖0~300 L/min。

1.9计时器精确到秒，量程≥12h。

1.10微压差计在0Pa时分辨率不超过±1 Pa。

2. 配置要求

呼吸模拟系统，1套

送风量调节控制与测试系统，1套

移动测试台，1个

标准头模，1套

标准体模，1套

测试舱，1套

电脑一台（内置软件）

- 防护服液体喷淋系统

1. 技术参数

▲1.1设备符合GB 24539-2021附录C和ASTM F1359/F1359M-22标准要求，能利用该设备按照标准完成测试。

▲1.2人体模型:

人体模型方便防护服穿脱，表面采用防水材料，能自动控制抬腿和伸臂动作满足测试需求。

可360度旋转，转速可调节，实现不同角度的喷淋测试。

1.3喷淋系统：

▲1.3.1喷淋头和旋转台之间的距离可以调整。

1.3.2喷淋间主体采用透明材料或预留足够大观察窗。

1.3.3提供控制装置，具备储液罐，可以满足喷淋液循环使用。

1.4配备液体表面张力测试仪，测试液体表面张力。

1.5配备压力控制装置，调节管道喷淋压力。

1.6测控软件能控制和记录喷水量、水压等实时数据。

- 配置要求

2.1喷淋系统标准配置（包含必要的配件），1套。

2.2测控软件，1套。

- 医疗压力袜压力测量仪

1. 技术参数：

▲1、量程范围：（0~80）mmHg

▲2、显示精度：≥0.1mmHg

3、触摸屏式≥ 800 × 480 LCD 显示器，可显示中文语言，时间和日期。

4、具有USB 接口2.0，用于连接到 PC，并支持Windows 操作系统。

5、商标和地址可以编入程序。

6、连接安装传感探测带的前面板。

▲7、快速热敏打印机。

▲8、内置空气传感器，配有温湿度显示。

★9、符合标准：ENV 12718, ENV 12719, YY/T 0851, YY/T 0853, FZ/T 73031, FTTS-FP-130等。

▲10、测试木腿： YY/T 0851, YY/T 0853标准中周长代码为18的测试木腿。

11、校准装置：高精度数字压力计。

▲12、传感探测带：测量点：b,b1,c,d,e,f,g

- AD（4 个测量点）

- AG（7 个测量点）

▲13、全方位 7 点测量系统，含7根单点探头。

2 配置要求

- 主机，1台

- 校准装置 1套

3、定制木腿 1个

4、AD 4点测试线 2条

5、AG 7点测试线 2条

6、全方位 7 点测量系统，含7根单点探头

7、配套使用的电脑和打印机 1套

- 医用橡胶制品爆破容量仪

一、主要用途：用于检测避孕套爆破体积和压力

二、技术参数：

1、符合GB/T 7544-2019 附录 H 爆破体积和压力的测定。

2、测试柜：

2.1、尺寸： 1000mm×560mm×1430mm，可上下浮动5%。

2.2、材料：定制木材，厚度≥16 mm。

2.3、涂层：白色聚氨酯磁漆

2.4、内衬：吸声材料

2.5、膨胀柜视窗：≥12mm 丙烯酸。

★2.6、测试时观察窗自动下降完全挡住测试头。

3、测试头：

3.1 测试通道数量：≥4个，含4个男用避孕套测试头，

▲其中一通道含1个FC2 type女用测试头和1个PATH type女用测试头。

3.2、男用避孕套测试头要求由机加工的塑料和铝制成。

▲3.3、测试头上带有自动充气橡胶圈和半透明丙烯酸套筒，使用带有胀气套的固定装置固定样品。

3.4、测试头自动化操作。

3.5、男用避孕套机型的测试头会自动降低以开始测试，并在样品爆破后自动升高.

▲3.6、测试效率：4 工位系统≥150只/h

4、控制系统

4.1、流量、体积和压力进行单独校准

4.2、用校准后的流量计计量流量、体积，校准后压差计计量压力

4.3、校准结果可以打印成表格和图表，校准主仪表的校准数据也会打印在校准报告上

4.4、可以选择对整个系统进行校准，也可以根据需要选择只对某个头以及仅对体积或压力进行单独校准

5、软件：

▲5.1可处理≥8 个测试头，测试过程中显示不合格样品数量，测试和分析软件

会自动地把记录的测试数据传输到计算机。

5.2、软件可对充气流量实现数字化控制。

5.3、软件可实时显示避孕套膨胀试验数据

5.4、试验数据和图表可以许多形式查看和打印

5.5、数据演示功能包括:

5.5.1、检测和校准过程中实时显示试验图形

5.5.2、按压力或体积升序或降序的形式来安排测试报告的打印

5.5.3、压力-体积散点图，及单个避孕套的压力-体积曲线图

5.6、 自动将结果记录到计算机上。

★5.7、各测试头的启动、运行和停止操作相互独立，无需等待其他测试头完成（最多可以将十六个测试头连接到一台计算机上）

5.8、测试期间，屏幕上显示不合格样品计数

★5.9、在屏幕上显示并且也可以在纸张上打印爆破时容积和压力柱状图，平均值，标准偏差和不合格数（那些爆破点低于设定限值的样品数）

5.10、测量精度

5.10.1、流量: ＜±1％

5.10.2、爆破体积: 不超过±1.5％或±0.27L于通过/失败界限处。

5.11、体积是直接使用系统中集成的计量系统来测定的

5.12、与 GB/T 7544-2019、YY/T 1567-2017、ISO4074 要求一致，体积可四舍五入到最接近的 0.5L

5.13、爆破压力:

▲5.13.1 压力传感器精度: ≤0.25％，压力按校准参考表（附件）校准后，其误差：不超过±0.03kPa.

5.13.2、与 GB/T 7544-2019、YY/T 1567-2017、ISO4074 要求一致，压力可四舍五入到最接近的 0.05kPa

5.14、自动爆破检测和测量。

★5.15、 传感器能承受≥100 kPa 压力。

5.16、操作温度： 20℃ ～30℃。

▲5.17、流量调节范围： 0.4-0.5L/s。

5.18、计量/校准：

5.18.1、设备出厂时附带校准参考仪表，可对设备的流量、体积和压力进行校准

5.18.2、用校准后的流量计计量流量、体积，校准后压差计计量压力

5.18.3、校准结果可以打印成表格和图表，校准主仪表的校准数据也会打印在校准报告上

6、测试工作站：

6.1、CPU：核心数≥6核

线程数≥12线程

基础主频≥2.50 GHz

最大睿频≥4.0 GHz

制程工艺至少优于14纳米。

6.2、内存≥8 GB；硬盘≥500 GB。

6.3、彩色液晶显示器≥21英寸。

6.4、多功能彩色打印机，具备复印、扫描功能，可双面打印。

7、空压机：

7.1、压力开关：5-8Bar

7.2、7bar 时排气量：≥100L/min

7.4、储气罐：≥50L。

7.5、噪音值：≤60dB（A）。

7.6、AC 220V±10%，50Hz±2%；功率≤1500W

三、主要配置：

1、测试主机：1 台

2、连接管路：1 套

3、测试工作站：1 套

4、软件：1 套

5、空压机：1 台

四、售后服务：

1、定期维护，终身提技术支持和维修服务。

2、每年提供一次免费校准服务。

- 电子测漏仪

一、主要用途：通过测量避孕套内外之间的导电性来检测避孕套是否有针孔和渗透区域

二、技术参数

1、测试仪满足GB 7544-2019附录M针孔试验。

2、测试装置：

▲2.1、测试头：独立的自动测试头≥5通道；

2.2、供气压力≥300kPa；

2.3、主调压器控制输出压力：220±20kPa。

▲2.4、气缸调节器：≥5通道独立控制

★2.5、 样品测试完成后，电压不超过0.05V的样品会自动脱落，并随水循环收集到收集篮中。

2.6、沥除被测样品的测试溶液，通过上水泵循环至测试仓，并自动溢流，进行循环测试。

2.7、控制箱可通过选择按钮切换测试模式和检查模式。并预留10V电压检查端口，用于校准。

▲2.8、每个通道配备单独的电压检测端口和LED指示灯，用于校准。

★2.10、每个通道通过膨胀测试头装卸样品，测试后可自动卸除样品，且每个通道的膨胀压力独立可调。

2.11、主体材质：接触测试液部分全部采用防锈材料制成。

2.12、供电电源220V±10%；

3、测试软件：

3.1软件从测试仪接收数据，并在屏幕上显示这些数据和样品合格状态；

3.2、测试数据可存储；

3.3、实时显示实测电压曲线图和电压直方图；

3.4、测试设置：文件名、批号、技术员、 测试总数；

3.5、接续测试：可选择文件进行接续测试；

3.6、放弃读数：可以放弃最后一个读数；

3.7、读数添加注释：可给读数添加注释；

3.8、可输入严重泄漏命令；

3.9、测试过程中发现泄漏，报告测试失败并提示输入孔位置。

3.10、测试完成：达到测试数量播放铃声提示；

3.11、测试期间或在测试完成之后进行更改测试总数，只能增加，不能减少；

3.12、可显示储水槽状态：；

3.13、可显示测量状态：；

3.14、打印：测试完成，测试数据可以打印。可以选择打印总结报告或完整的测试报告。

3.15、具备独立校准页面。可对电阻、电压、测试持续时间、注水量等参数进行校准。并对校准页面设置管理员密码。

4、测试工作站：

4.1、CPU：核心数≥6核

线程数≥12线程

基础主频≥2.50 GHz

最大睿频≥4.0 GHz

制程工艺至少优于14纳米。

4.2、内存≥8 GB；硬盘≥500 GB。

4.3、彩色液晶显示器≥21英寸。

4.3、多功能彩色打印机，具备复印、扫描功能，可双面打印。

5、空压机：

5.1、压力开关：5-8Bar。

5.2、7Bar时排气量：≥50L/min。

7.4、储气罐：≥30L。

7.5、噪音值：≤60dB（A）。

7.5、AC 220V±10%，50Hz±2%；功率≤800W

三、主要配置：

1、测试工作站：1套。

2、空压机1台(国内配套) ；

3、水泵：1个；

3、水箱（带有避孕套收集篮）： 1个；

4、量筒：1个。

5、校验电缆：1根。

6、电磁阀：1个。

7、特氟龙胶带：1个

8、测试软件：1套；

四、售后服务：

1、定期维护，终身提技术支持和维修服务。

2、每年提供一次免费校准服务。

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。