# 04包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 离子色谱仪等检测设备 | 1 | 离子色谱仪 | 1 | 是 |
|  |  | 2 | 全自动生化分析仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 3 | 超纯水机 | 4 | 是 |
|  |  | 4 | 傅里叶变换显微红外光谱仪 | 1 | 是 |
|  |  | 5 | 顶空自动进样器 | 1 | 是 |
|  |  | 6 | 电感耦合等离子体发射光谱仪1 | 1 | 是 |
|  |  | 7 | 电感耦合等离子体发射光谱仪2 | 1 | 是 |
|  |  | 8 | 全自动生化仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 9 | 全自动微生物基因鉴定系统 | 1 | 是 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：离子色谱仪、超纯水机、傅里叶变换显微红外光谱仪、顶空自动进样器、电感耦合等离子体发射光谱仪1、电感耦合等离子体发射光谱仪2、全自动微生物基因鉴定系统）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 60天 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 60天 |
| 3 | 超纯水机 | 30天 |
| 4 | 傅里叶变换显微红外光谱仪 | 120天 |
| 5 | 顶空自动进样器 | 60天 |
| 6 | 电感耦合等离子体发射光谱仪1 | 60天 |
| 7 | 电感耦合等离子体发射光谱仪2 | 90天 |
| 8 | 全自动生化仪 | 90天 |
| 9 | 全自动微生物基因鉴定系统 | 21天 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 3年 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 1年 |
| 3 | 超纯水机 | 1年 |
| 4 | 傅里叶变换显微红外光谱仪 | 整机质保1年，激光器质保5年，干涉仪质保10年 |
| 5 | 顶空自动进样器 | 1年 |
| 6 | 电感耦合等离子体发射光谱仪1 | 1年 |
| 7 | 电感耦合等离子体发射光谱仪2 | 1年 |
| 8 | 全自动生化仪 | 1年 |
| 9 | 全自动微生物基因鉴定系统 | 1年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 离子色谱仪

一、技术参数：

1. 技术参数：

▲1.1离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵2套，在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。

    - 标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。

兼容Viper接头及管线。

淋洗液监视器：淋洗液自动发出红光或者绿光，警告淋洗液的量是否足够。

1.2泵：

1.2.1梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.2.2 流速设定值误差：≤0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告。

1.2.3 流速稳定性误差：≤0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告。

1.2.4梯度精度和准确度：≤0.5%。

1.2.5压力波动：≤1%。

1.2.6真空脱气：标配。

1.2.7 梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。

1.2.8 PEEK材质，最大耐压：≥40Mpa（6000psi）。

1.2.9密封圈清洗：标配独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的使用周期。

1.2.10 淋洗液截止阀：标配。

1.2.11 流速范围：0.000-10.000mL/min（无需更换泵头），提供主机同一程序内运行0.001、1.000和5.001mL/min流速梯度的软件正常运行截图。

▲1.2.12 梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度(Gradient)，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度。需提供带有比例阀的四元梯度泵的设备照片。

#1.2.13 泵废液阀需集成在泵内部，便于使用。

1.3色谱分析柱：

1.3.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供实际样品分析谱图。

1.3.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。

1.3.1.2 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。

▲1.3.1.3 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。

#1.3.1.4  Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

#1.3.1.5 一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间不大于6分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。

1.3.2高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供实际样品分析谱图。

1.3.2.1 乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。

1.3.2.2 兼容甲基磺酸淋洗液梯度洗脱。

1.3.2.3 最大耐压不小于4000psi。

▲1.3.2.4 柱体材料为PEEK，柱容量不小于900μeq/根。若柱容量小于100μeq/根（或μmol/根），需提供至少20根色谱柱以达到容量的匹配。

1.3.2.5 一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间不大于5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。需提供计量报告。

1.3.3高效高容量糖类分离柱及保护柱 1

1.3.3.1 11.2.1柱体材料为PEEK，苯乙烯/二乙烯基苯聚合物填料，键和季铵盐官能团。

1.3.3.2 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于20μeq/根。

1.3.3.3 具有可靠的糖醇、单糖和双糖、多糖和低聚糖分离技术。

1.3.4高效高容量氨基酸分离柱及保护柱 1

1.3.4.1 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且兼容100%常见有机溶剂，并且柱容量不小于60μeq/根。

1.3.4.2 系统无需任何形式的衍生化，可实现维生素、氨基糖和糖可以与氨基酸同时检测。

1.3.4.3 具有高分离度分离游离氨基酸，以及分离与检测各种糖类、磷酸化氨基酸和含糖氨基酸常见的氧化产物。

1.4 柱温箱

1.4.1 种类：柱温控模块。

1.4.2 温度控制稳定性：≤0.05℃。

1.4.3 温控范围：10 - 70℃。

1.4.4 具有升降温和加热块预加热功能。

1.4.5 加热方式：采用非接触式加热，可同时满足样品和淋洗液预热的需求。

1.4.6 可同时容纳四根以上色谱柱。

#1.4.7 标配耗材识别监控：可识别并监控抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱等耗材的使用状况，便于实时了解耗材的使用维护信息。

1.5 抑制器

1.5.1阴离子抑制器1 套。

#1.5.1.1抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。

1.5.1.2自动电解连续再生微膜抑制器。

▲1.5.1.3无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

1.5.1.4无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

1.5.1.5抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

1.5.1.6提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式。

#1.5.1.7所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。

1.5.2阳离子抑制器1 套。

▲1.5.2.1 抑制背景总电导小于5.0μS。

1.5.2.2 抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，需提供仪器连接的实际照片。

1.5.2.3 自动电解连续再生微膜抑制器。

▲1.5.2.4 无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。

▲1.5.2.5 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

#1.5.2.6 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。

1.5.2.7 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

1.5.2.8 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。

1.5.2.9 抑制器配有外部温控。

1.6电导检测器：

1.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

1.6.2电导池体积：≤1.0 μL。

#1.6.3检测器分辨率：≤0.002nS/cm。

1.6.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

1.6.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

1.6.6 检测器耐受最大压力：≥8Mpa，

▲1.6.7信号采集频率：不低于90Hz。

1.7 安培检测器

1.7.1 电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，脉冲安培，积分脉冲安培等检测方式。

1.7.2 自动调整量程：直流安培、脉冲安培和积分脉冲安培均可自动调整量程。

#1.7.3 工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，并可提供一次性电极。

▲1.7.4 软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面，提供软件中带还原清洗和氧化清洗电位的波形截图。

1.7.5 垫片：可提供1mil，2 mil，5 mil，15 mil和62 mil五种规格垫片，可通过改变垫片厚度来改变灵敏度，涵盖μg/L到mg/L之间不同浓度范围的样品测定。

1.7.6 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。

1.8自动进样器

1.8.1 样品盘可放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板（可放置100个以上1.5mL进样瓶；80个以上10mL进样瓶；3个96孔板）。单次进样体积≥7.0 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质

1.8.2 满环进样精密度：RSD<0.3%。

1.8.3 进样针为PEEK材质，进样模式：具有抽或者推的方式可以选择。

1.8.4具有模拟人工操作功能，如加液、混合等，完成在线稀释。

1.8.5 样品盘温控功能：温控范围4℃-60℃

1.8.6 可支持双系统顺序或者同时进样。

1.8.7 带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响

1.8.8 进样原理：注射泵电磁阀取样。

1.8.9 标配漏液传感器，可自动报警提示

1.8.10 标配自动震荡混匀功能。

1.9 在线电解淋洗液发生器

▲1.9.1 洗液发生器耐压5000 psi，兼容高压色谱柱。

1.9.2 梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。

1.9.3 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

1.9.4 梯度精度：≤0.2%，需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图及计量院出具的型式评价报告。

1.9.5 梯度准确度：≤0.2%。

#1.9.6 产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

1.9.7 KOH、LiOH、NaOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液发生罐选择。

1.9.8 支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用。

1.9.9 标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。

▲1.9.10 软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。

1.10软件：

1.10.1 操作界面简易，易于学习和操作。

1.10.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。

1.10.3 可导出txt格式原始数据。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。需提供软件该功能截图。

1.10.4 可同时控制本公司离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器。需提供软件该功能截图。

#1.10.5可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合法规中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。需提供软件该功能截图。

1.10.6 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。需提供软件该功能截图。

1.10.7 具有模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。

2 配置要求

双系统离子色谱仪主机，1套

电导检测器，2套

安培检测器，1套

温控自动进样器，1套

阴离子抑制器，1套

阳离子抑制器，1套

阴离子色谱柱，1套

阳离子色谱柱，1套

糖分析色谱柱，1套

氨基酸色谱柱，1套

淋洗液发生器，1套

- 全自动生化分析仪

一、技术参数：

▲1、随机任选全开放式设计，参数全开放，可应用各种国产、进口试剂

2、分析方法：含终点法、速率法、两点法

3、测试速度：比色法测定速度≥400测试/小时

4、测试项目：同时分析≥36个项目

5、样品量：≤1.5 uL/测试

★6、进样方式:圆盘式进样

★7、控温方式：循环液体。

8、控温精度：37±0.1℃

9、吸光度线性：≥3.0Abs。

▲10、最长反应时间：≥10分钟/测试，反应时间可选择

11、具备使用单试剂、双试剂的功能；单一测试可同时加入试剂类型≥2种/测试，

▲12、反应杯：塑料杯

13、最小反应体积：≤120ul

14、样品位置：≥55个

▲15、安全保护：样品针有液面检测、防撞针保护功能

★16、测试波长：340-800nm范围内≥12个波长，包含405nm波长

17、系统接口：RS232C，双向通讯，满足各种实验室Lis传输需求

18、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

二、主要配置：

1、全自动生化分析仪主机：1套

2、纯水机：1套。

3、不间断电源：1套。

三、售后服务：

1、提供主机、零备件的详细清单及操作维护中文或英文对照说明书

2、技术服务及培训：免费提供在设备到达现场后的安装调试，免费提供应用培训，直至操作人员掌握为止。

- 超纯水机

- 产品介绍

超纯水系统是由EDI水、DI水、RO水或蒸馏水为进水水源，连续生产适用于各种高精度分析实验（HPLC，UHPLC，IC，AAS，ICP-MS，ICP-OES）、生命科学实验（细胞培养、分子生物学、生物化学）的超纯水。

- 产品安装进水要求

进水要求

- 进水水源：EDI水、DI水、RO水或蒸馏水

- 电导率：100 us/cm @25℃

- TOC：≤ 50 ppb

- 水温：5~35℃

- 技术参数

  - ★超纯水水质

- 电阻率：≥18.2 MΩ·cm @ 25 °C

- TOC：≤5 ppb

- 微生物：≤ 10 cfu/L

- 颗粒物：无尺寸≥0.22µm的微粒

- 内毒素（热原）：≤ 0.001 EU/mL

- RNase（核糖核酸酶）：≤ 1 pg/mL

- DNase（脱氧核糖核酸酶）：≤ 5 pg/mL

- 蛋白酶：< 0.15 μg/mL

  - 超纯水取水臂

- 取水臂支持装于主机上或远离主机挂墙安装，可距离主机最远3米处安装。

- 取水流速：最高2.0 L/min, 并支持3档流速调节。

- 含不少于8个预设的定量取水体积和1个自定义取水体积，自定义体积范围：100ml-25L。

- 取水臂与主机支架采用磁吸式连接，提升取水臂取下的便利性，增加取水臂复位的容错性。

  - 配≥7寸彩色触控屏，可于主机≥3米范围内任意摆放，也可于远离主机3米处挂墙安装。

  - 显示屏与取水臂采用分离式设计，防止取水臂意外掉落损坏屏幕。

  - 示屏可查看系统流路示意图，并于流路图内显示各检测器的动态参数（如压力、温度、电阻率等）以确保机器处于最佳状态。

  - 统配备双纯化柱，内含360μm和600μm的混床离子树脂及高级合成活性炭，用于去除水中的离子和痕量有机污染物。

  - 系统的管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等耐热、耐腐蚀、耐氧化、低吸水率、良好绝缘性的材料。

  - 纯化柱带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。

  - ▲提供5种以上的终端过滤器，用于不同实验的水质要求。每个终端过滤器带有无线射频识别芯片，到达使用期限后机器自动提示更换，并图文指导更换操作。

- 双酚A≤0.005ppb，地乐酚≤0.2 ppb，邻苯二甲酸二辛酯≤0.2 ppb，壬基酚≤0.1ppb，以满足相关的发育生物学实验应用需求；

- 苯≤0.05 ppb，三氯甲烷≤0.05 ppb，四氯化碳≤0.05 ppb，2,2-二氯丙烷≤0.05 ppb，溴苯≤0.10 ppb，以满足挥发性有机物测试应用需求。

  - 端过滤器与取水臂的连接采用鲁尔接头，非螺纹接头或插入式连接。

  - 电导率测量可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式。当测定痕量离子电导率或对系统内的电导率仪进行比对验证时，可选择专门针对进水的温度补偿模式。

  - 统针对超纯水取水点进行在线TOC检测，通过检测超纯水在紫外灯氧化前后电导率的变化值自动计算TOC值。

  - 机器可设置休眠模式，可令系统在长时间不使用的情况下仍保证每日一次回路内的水循环，并在即将使用前的24小时自动恢复至每小时一次的回路内水循环。

  - ▲集成式的数据管理，可提供每日水质测量报告、取水事件报告、系统事件的历史记录。所有报告均可通过USB导出，导出文件为适合任何LIMS系统的开放格式。可通过屏幕图文预览最近30天的每日水质记录、最近30条取水事件记录。

  - 系统为中文操作界面，可实时显示水质信息包括电阻率值、温度、TOC值或范围以及系统状态和报警提示。

  - 提供多种类型的服务计划。

- ★产品水质合规性认证

中国药典的纯化水、中国国家标准GB/T 6682的I级水、中国国家标准GB/T 33087的超纯水

- 配置要求

5.1 超纯水主机 1套

5.2 触摸屏套件 1个

5.3 取水手臂套件 1个

5.4 纯水柱套装 1套

5.5 终端过滤器 2个

- 傅里叶变换显微红外光谱仪

1. 技术参数：

（一）、仪器主机：

  - ▲主机：独立式红外显微镜一体机，镀金光学系统。

  - ▲干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有5万次以上连续动态调整功能，质保10年。

  - 自动样品台：高精度马达驱动样品台，移动范围2×3英寸。

  - ▲分束器：溴化钾分束器，光谱范围大于等于7800-400cm-1

  - ▲显微镜上光谱范围不得小于：7600-450cm-1（DTGS检测器），7800-600cm-1（MCT检测器）。

  - ★光谱分辨率：≤0.4cm-1

  - 空间分辨率：≤10μm

  - ▲红外显微镜信噪比：≥25000:1（MCT检测器，4cm-1光谱分辨率，2分钟采集）。

  - ★检测器：显微镜上同时带DTGS检测器、MCT检测器，两个检测器由计算机控制自动切换。

  - ▲快速及超快速扫描:4.5min以内（含）完成1.2*1.2mm面积采集；

  - 利用二相色性技术，实现“所见即所得”，观察和检测无需切换。当使用者在采集数据的时候仍然可以持续观测样品，保证采样点与采集到的数据完全一致，没有任何偏差。

  - ★数据采集方式：透射、反射。

  - ▲物镜：15倍透射物镜和15倍反射物镜，N.A.值大于等于0.7。

  - 系统性能校正：包括可安装在样品台上的用于透射、反射模式的NIST追溯标准品，方法符合ASTM E1421。

1.15. 自动控制：光阑控制、聚焦镜定位、样品聚焦、透射/反射切换、同步观察系统、检测器切换、高精度快速自动平台等均可以通过软件控制。

1.16. ▲扫描速度：≥40张谱/秒(16cm-1光谱分辨率)。

（二）计算机：

2.1 CPU：4核及以上。

2.2 内存：≥16G。

2.3硬盘：≥1T。

2.4彩色液晶显示器：≥21英寸。

2.5打印机：彩色喷墨打印机。

（三）、软件和谱图库：

3.1红外光谱软件包，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。具有微塑料分析专业软件，可以自动寻找滤膜上的微塑料颗粒，并自动进行检测和尺寸测量，然后自动检索成分，最终自动给出所有微塑料的数量、种类、大小等信息，可以绘制3D图像。

3.2. ★红外光谱数据库软件，包含正版150000张以上标准红外光谱图。

3.3. ▲正版混合物检索软件，可以检索包含4种化学物质的混合物，并给出混合物中每种化学成分的百分比。

3.4. ▲ATR校正功能，可以根据不同的晶体折射率，自动校正ATR测试的红外光谱图，使其和透射光谱图一致。

2 配置数量要求

| 1 | 显微傅里叶变换红外光谱仪主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | DTGS检测器 | 1个 |
| 3 | 液氮制冷MCT检测器 | 1个 |
| 4 | 透射物镜 | 1个 |
| 5 | 反射物镜 | 1个 |
| 6 | XYZ手动样品台 | 1个 |
| 7 | 红外软件和15万张光谱数据库 | 1套 |
| 8 | 计算机 | 1套 |

- 顶空自动进样器

1. 技术参数：

1样品处理：

★1.1至少含有110个样品位（兼容10ml，20ml，22ml的样品瓶），12个样品加热区 ；

1.2可进行交叉进样；在一个序列中可以使用不同规格的样品瓶；具备化学惰性的样品路径；

2仪器控制：

2.1可以储存至少32个用户自定义的顶空方法；同时可以储存至少9个用户自定义的序列。

★2.2可以通过气相色谱工作站软件控制、操作。

★2.3要求与安捷伦6890N气相色谱仪匹配，由仪器厂家提供安装、售后服务，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性。

3操作模式：

具有多种操作模式例如: 单元顶空萃取模式、多元顶空样品萃取模式、多顶空样品萃取浓缩模式、方法发展模式等。

4分析条件：

4.1温度

4.1.1加热温度设定范围：35°C到210°C

4.1.2阀或样品环温度设定范围：35°C到210°C 4.1.3气相与顶空进样器间传输线的温度设定范围：35°C到250°C

4.2压力

4.2.1电子气路控制压力精度达到0.001psi，范围为0到75.000psi

4.2.2流速控制精度达到0.01mL/min，范围为0.0到200mL/min

4.3时间

4.3.1顶空平衡时间设定：0 到999.990 min，步进0.001分钟

4.3.2注射时间设定：0 到 999.990 min，步进0.001分钟

4.3.3气相色谱仪工作时间设定：0 到 999.99 min，步进0.01分钟

5 软件

5.1 可以控制顶空进样器和已有的安捷伦6890N气相色谱仪

2 配置要求

1顶空进样器

2顶空控制软件

3连接口

4样品瓶1盒

5软件升级

6顶空瓶盖1袋

- 电感耦合等离子体发射光谱仪1

1. 技术参数：

1.1技术规格

1.1.1进样系统

★1.1.1.1 耐HF酸进样系统，耐 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。

1.1.1.2 蠕动泵为四通道系统。

#3.1.1.3超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于500万cps（或cts）。

1.1.1.4 具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。

1.1.1.5蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。

▲1.1.2自激式射频发生器，频率大于等于30.00MHz。功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。

★1.1.2.1 高频发生器系统耐受高基体，允许进行汽油和酱油，饱和盐水样品不稀释、不加氧、不制冷直接进样分析，且不熄炬。

★1.1.3等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。

1.1.4 免维护的等离子体设计，无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护。

#1.1.5 分析样品时，等离子体正常运行的氩气消耗总量≤9升/分钟，提供软件截图作为证明资料。

1.1.6 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调，雾化器流量控制控制精度为0.01L/min。

1.1.7等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。

#1.1.8 光学系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：165-900nm。

能测试Cs894.347、Cl894.800nm；提供光谱图及标准曲线作为证明资料并作为验收指标。

1.1.9 CCD固态检测器，检测器可以同时测量来自样品和参比光束的谱线。检测器可对每条谱线进行单独积分和读数,彻底解决信号饱和溢出问题，最短积分(曝光)时间为≤0.001秒。

1.1.10 在光学设计上强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。

1.1.11 仪器冷开机时间小于10分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬时间。

1.1.12软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印报告。控制软件可以在Windows下运行，也可以作为虚拟仪器，脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

1.1.13 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、自动背景基线校正技术、一点和两点实时背景扣除功能等不少于5种干扰校正技术。

#1.1.14具有5万条以上谱线的谱线库。提供软件截图作为证明资料。

1.1.15 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示

1.1.16具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时显示.

1.1.17 每个谱图至少可以显示30个以上的像素点。

1.1.18 提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式。

▲1.1.19可与热分析仪器TGA或STA进行联用，实时分析材料样品的失重（或结构变化情况）与挥发出来的元素含量分析，提供仪器联用图片作为证明资料。

1.2性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行，全部符合则为仪器验收合格。

1.2.1等离子体气（Plasma gas）流量 ≤ 9 L/min。

1.2.2灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，以耐HF酸的进样系统进行测试）：

| 谱线 | 标准溶液浓度 | 积分时间 | 灵敏度(单位：cps或cts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mn 257.610 | 1 mg/L | 1秒 | 大于五百万 |
| Zn 206.197 | 1 mg/L | 1秒 | 大于八万 |
| Mg 280.260 | 0.1 mg/L | 1秒 | 大于八十万 |
| Mg 285.207 | 0.1 mg/L | 1秒 | 大于五万 |
| Ba 455.389 | 0.1 mg/L | 1秒 | 大于三百万 |

2 配置要求

2.1电感耦合等离子体发射光谱仪 1套

2.2与主机无缝兼容自动进样器一套 1套（进样位数不低于240位）

2.3 耐氢氟酸进样系统、玻璃旋流进样系统各1套

2.4 原厂操作软件 1套

2.5消耗品包 1套（含蠕动泵管1包、废液管1包、进样毛细管1包、废液桶1个、空气过滤器1个、O圈组件1包、轴向观察窗O圈1包、矩管2根等）

2.6电脑和打印机各 1套

3质保期

整机质保1年，随机提供6个培训名额。

- 电感耦合等离子体发射光谱仪2

1、工作条件：

除非在技术资料中明确说明，仪器系统中的所有部件都须符合下列要求：

1.1 适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20 - 80％的环境条件下长期连续运行；

1.2 适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网条件下长期正常工作；若仪器系统不能满足本要求，供应商须提供解决问题的优质、适用、经济的技术方案和设施。所需要费用计入投标价格中；

1.3 配置的电器插头须符合中国相关标准，否则提供与插头相匹配的插座，并提供适当数量的备品；

1.4 若仪器对使用环境中的水、电（包括电压高低、频率适应性、电压稳定度）、电磁干扰、振动强度、接地、空气清洁度、温湿度等条件有特殊要求，投标人须在投标书中加以详细说明，并给出周密的解决方案及预计所需费用，其费用计入产品的评标价格中。

2、设备用途

主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，包括：仪器以固体检测器为基础，由进样系统、高频发生器、等离子体炬、光路系统、检测器、 分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的高效电感耦合等离子体发射光谱仪。

3、技术规格与要求：

3.1技术规格

3.1.1进样系统

★3.1.1.1耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v) NaOH以及30%的高盐样品。

3.1.1.2分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度不少于50万cps或cts。

3.1.1.3高精密度进样系统，矿物样品中主要成分的高精密度分析，1%以上含量的成分，6次分析RSD≤0.5%。

3.1.1.4炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，安装和拆卸无需任何工具。

3.1.1.5雾室雾化器和等离子体具有独立腔室相互分隔，以减小等离子体温度对雾化器雾化效率的影响，以提高仪器的稳定性。

3.1.1.6蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。

▲3.1.2自激式射频发生器，频率≥30MHz。功率：1000W - 1500W，1W增量连续可调。

3.1.3射频发生器射频辐射防护满足在等离子体点燃的情况下，操作者依然可以安全地调节炬管的位置。

3.1.4 等离子体观测方式有轴向和径向两种，炬管为垂直放置方式，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，由软件控制全自动切换，并同时给出两种观测方式的测量结果。

▲3.1.5 等离子体正常运行的氩气消耗总量≤10升/分钟。

★3.1.6等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。

3.1.7 系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：163-782nm。

3.1.8 检测器系统为SCD检测系统，包含两套独立运行的检测器。

3.1.9 在光学设计上采用全谱直读的设计，而且强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。

▲3.1.10具有独立的紫外光分光系统和可见光分光系统，两套系统分别拥有自己独立的分光光学器件和独立的检测器。

3.1.11软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

★3.1.12 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、自动背景基线校正技术、一点和两点实时背景扣除功能等不少于5种干扰校正技术。

★3.1.13 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示。

3.1.14 具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器自动采集所有元素的所有谱线（不少于6000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得结果，无需重新分析样品。以软件现场演示为准。

3.1.15符合ISO 11494 和ISO 11495标准的要求。

3.1.16 采用实时内标法测定时，样品多次测定相对标准偏差小于0.2%，满足常量分析允许分析误差小于0.2%的要求。

▲3.1.17可与热分析仪器TGA或STA进行联用，实时分析材料样品的失重（或结构变化情况）与挥发出来的元素含量分析。

3.2性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行，全部符合则为仪器验收合格。

3.2.1等离子体气（Plasma gas）流量  ≤ 9L/min。

3.2.3分辨率：

| 谱线 | 半峰宽光学分辨率（nm） |
| --- | --- |
| As 193.696 | ≤0.006 |
| Ni 231.604 | ≤0.008 |
| Ni 341.476 | ≤0.012 |
| La 408.672 | ≤0.020 |
| Ba 455.403 | ≤0.025 |

3.2.4精密度（重复测量10次的相对标准偏差百分数，RSD%）：

| 谱线 | 标准溶液浓度 | 积分时间 | 精密度（RSD%） |
| --- | --- | --- | --- |
| As 193.696 | 5 mg/L | 1秒 | ≤1 |
| Zn 213.856 | 1 mg/L | 1秒 | ≤1 |
| Mn 257.610 | 1 mg/L | 1秒 | ≤1 |
| La 379.478 | 1 mg/L | 1秒 | ≤1 |
| Ba 455.403 | 0.1 mg/L | 1秒 | ≤1 |
| Ba 493.408 | 0.1 mg/L | 1秒 | ≤1 |

3.2.5灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，以耐HF酸的进样系统）：

| 谱线 | 标准溶液浓度 | 积分时间 | 灵敏度(单位：cps或cts) |
| --- | --- | --- | --- |
| As 193.696 | 5 mg/L | 1秒 | 5,000 或 大于五千 |
| Zn 213.856 | 1 mg/L | 1秒 | 40,000 或 大于四万 |
| Mn 257.610 | 1 mg/L | 1秒 | 300,000 或 大于三十万 |
| La 379.478 | 1 mg/L | 1秒 | 250,000 或 大于二十五万 |
| Ba 455.403 | 0.1 mg/L | 1秒 | 500,000 或 大于五十万 |
| Ba 493.408 | 0.1 mg/L | 1秒 | 300,000 或 大于三十万 |

3.2.6 轴向观测（水平观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。

| 谱线 | 标准溶液浓度 | 测量检出限所用的空白 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tl 190.801 | 1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤10 µg/L |
| As 193.696 | 1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤10 µg/L |
| Se 196.026 | 0.5 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤10 µg/L |
| Pb 220.353 | 0.5 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤3 µg/L |

3.2.7 径向观测（垂直观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。

| 谱线 | 标准溶液浓度 | 测量检出限所用的空白 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| As 193.696 | 5 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤60 µg/L |
| Zn 213.856 | 1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤2 µg/L |
| Mn 257.610 | 1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤0.75 µg/L |
| La 379.478 | 1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤3 µg/L |
| Ba 455.403 | 0.1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤0.3 µg/L |
| Ba 493.408 | 0.1 mg/L | 2% 硝酸溶液 | ≤0.6 µg/L |

3.2.8 轴向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)

Cd 226 BEC ≤ 150 µg/L

3.2.9 径向观测背景等价浓度（BEC），BEC=空白强度×标准浓度/(标准强度-空白强度)

Mn 257 BEC ≤ 45 µg/L

4．配置要求

4.1具备以上技术规格与要求的高效等离子体发射光谱仪主机一套（包括控制和数据采集处理系统）。

4.2等离子体全彩色监测摄像装置1套。在摄像装置观察样品进样、观察等离子体颜色变化、观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗过程中，不影响样品分析的正常进行。

4.3 双向观测外光路一套，在一次分析中可以同时进行轴向观测和径向观测，并同时给出测量结果。

4.4 双向观测等离子体尾焰切割装置一套。

4.5自激式固态射频发生器一套。

4.6 节约氩气消耗，只需9L/min氩气流量即可运行等离子体的平板一套。

4.7 紫外光分光系统一套。

4.8 紫外光固态检测器一套。

4.9 可见光分光系统一套。

4.10 可见光固态检测器一套。

4.11 高精密度雾化器氩气流量控制质量流量计一套，流量控制调节步长0.01L/min。

4.12内置式水平4通道蠕动泵一套。

4.13 可拆卸式炬管1套。

4.14 刚玉炬管中心管1根。

4.15用于主机的循环水冷机一台。

4.16 进样泵管12根，排废液泵管12根，各类O圈各一套，轴向观测窗一套，径向观测窗一套。

4.17 空气、吹扫气、氩气专用连接管路各1套。

4.18 空气压缩机和空气过滤器各1套。

4.19标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等）。

4.20 抗HF酸进样系统一套。

4.21与主机无缝兼容自动进样器一套。（进样位数不低于240位）

5其他

随机提供原厂6个培训名额。

- 全自动生化仪

一、设备用途：主要用于血清、血浆、尿液等样品的生化指标的测定。

二、技术参数：

★1、同时具备分光比色、散射比浊检测的功能。

2、可应用各种国产、进口试剂。

3、分析方法：含终点法、速率法、两点法等。

▲4、测试速度：生化测试速度≥800测试/小时。

▲5、最多分析项目数≥125项

6、样品量：≤1.5 uL/测试。

★7、控温方式：循环液体；控温精度：37±0.1℃。

8、吸光度线性：≥3.0Abs。

9、最长反应时间：≥10分钟/测试，反应时间可选择。

10、具备使用单试剂、双试剂、三试剂等不同剂型试剂功能。单一测试可同时加入试剂类型≥3种/测试，

▲11、反应杯：UV塑料杯或石英玻璃杯

12、最小反应体积：≤100uL

13、样品位置：≥100个，同时放置常规样本、急诊样本、校准品质控品.

14、质控品种类：≥100种

15、测试波长：340-800nm范围内≥12个波长，包含405nm波长。

16、具有条码识别系统，检测模式：样本ID模式、样品编号模式。

17．具备样本检堵功能

18、样品针具备液面检测、防撞针保护功能

19、数据处理：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，自动再检，校准追踪，前带检测，数据统计，存储，传输及复制转移。

20、系统接口：RS232C，双向通讯。

21、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

三、售后服务：

1、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书和技术文件（仪器说明书等）指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训，

2、供应商或生产商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师。设备交付使用后，供货方定期对设备进行维护保养。保修期内保证开机率≥95%（按工作日计算）。

3、免费提供软件升级

4、维修时所换仪器的零部件均需原厂配件，保证十年以上的配件供应。

5、当设备出现问题或需要售后服务时，在质保期内，初次报修反应时间在1小时内。供应商须在24小时内协助解决问题。

- 全自动微生物基因鉴定系统

1. 技术参数

- 用途：全自动化的菌株鉴定试验，以及后续的数据分析。

- ▲原理：所有板条均采用连续动态监测法，13分钟检测一次，鉴定部分同时利用比色法及荧光法检测原理。

- ▲检测通量：最多可同时进行50个样本的鉴定检测，支持持续上机，并可通过扩充模块增加至100个板位。

- 检测范围：可检测包括沙门氏菌、志贺氏菌、李斯特菌、阪崎克罗诺菌、弧菌、芽孢杆菌、棒状杆菌、假单胞菌、气单胞菌、葡萄球菌、微球菌、链球菌、念珠菌等在内580余种微生物。

- ▲检测速度：最快在1.5小时内得到鉴定结果，平均鉴定时间为3-4小时。

- 检测准确度：鉴定的准确度大于95%。

- 自动化：仪器可以自动化的进行板条的孵育、扫描、检测、判断结果、报告结果，鉴定结束后结果可以打印。

- 所有板条完全独立，无需固定时间，无需等待前序样本检测完成，随时有样本随时放入。放入鉴定样本时对前序检测样本无任何影响，样本检测完成立刻报告结果。

- 鉴定报告包含反应的包含鉴定的起始结束时间，生化反应结果，菌种名称、可信度等。

- ▲具备自动质控系统，实时监控仪器运行状态，有任何问题均为通过声、光、电三种方式告知使用者，报警内容包含问题详情、处理方式。

- 试验耗材：

  - 板条：提供成品化即开即用鉴定板条、无需额外添加试剂。鉴定板具备51个生化反应孔，预装生物反应底物。

  - ▲接种液：可提供独立密封包装的鉴定肉汤，无需自行配制或分装，即开即用。

  - 板条和接种液均可室温储存。

  - 在上机过程中能保证待测样本为全封闭状态，减少污染并避免生物安全危害。

- 配备全自动电子比浊计，测量范围0.0-4.5麦氏浊度。

- ★接种及上机方式：采用全自动加样法，进样过程可在半分钟内完，菌液分布均匀，无需人工操作，无需机械干预。上机一步到位，无需再次转移板条。

- ▲接种浓度：具备低浊度接种功能，针对洁净区环境监测平板的微生物可以直接进行鉴定。

- 采用平板电脑控制系统，全中文操作界面。

2 配置要求

标准配置1套（如下）：

仪器主机 1台

启动工具包 1套

快速操作指南 1件

温度板 1件

比浊仪 1台

比浊计定标管 1件

键盘鼠标 1件

稳压电源 1件

打印机 1件

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。