# 09包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 荧光定量PCR仪等检测设备 | 1 | 高速离心机 | 1 | 是 |
|  |  | 2 | 全自动核酸提取仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 3 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 是 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：高速离心机、荧光定量PCR仪）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | 30天 |
| 2 | 全自动核酸提取仪 | 30天 |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | 30天 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | 3年 |
| 2 | 全自动核酸提取仪 | 2年 |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | 1年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 高速离心机

- 技术参数：

▲1.1．最高转速≥30,000 rpm；最大相对离心力≥60,000×g；

▲1.2．定角转头最大容量510ml，后续可根据实验需求选配60*1.8ml水平转子；

▲1.3．配备经第三方认证的生物安全转头，能有效的避免气溶胶的外溢；

1.4．配备以下转头和配器，分离样本范围为0.25 ml -600ml；

密封水平转头：最大容量：6×1.5/1.8 mL，最高转速:16500rpm,最大离心力:12400×g(含1.5 mL离心管一包500个)

适配器1：5 mL，1套（6个）

适配器2：10 mL，1套（6个）

1.5．微机控制，数字显示，触摸式按键操作；

1.6．转速准确率：≥99.8%；

1.7. 温度精度：±0.5°C；

1.8 环境运行湿度≤95%；

▲1.9. 温度设置范围为-20°C至40°C，采用非CFC冷冻剂（R134A）；

1.10. 温度控制性能：可在10min内从25℃降温至4℃；

1.11. 最高转速时转子温度可保持4°C；带预冷功能，具备按键加载预冷程序；

1.12. 可自动设置默认上次实验设定的温度；

1.13. 具备稳压功能，220-240v内自动稳压；

1.14. 电机功率≤760W；

1.15. 在稳定状态下向室内的最大散热≤5400 Btu/h；

1.16. 腔盖采用双机电锁门机制，能防止操作员接触正在旋转的转子；

1.17. 升/降速率选择：10档/ 10档；

1.18. 电源中断自动启动转子驱动装置进行减速；

1.19. 数字显示，可以实时RPM/RCF互换读数显示；

1.20. 控制模块在离心过程中可更改运行参数；

1.21. 时间设定范围：0至9小时59分钟，具备短暂离心功能；

1.22. 具有无限连续离心功能；

1.23. 安全功能

（1）转头不平衡检测；

（2）超速、超温保护；

1.24. 要求提供原厂售后维修服务；

1.25. 配置（配置需完全满足）：

a. 24×1.5/2mL生物安全型定角转头一个，最高转速≥26,000rpm，最大相对离心力≥62,000 ×g，K因子≤185，配原厂1.5ml离心管500支，最大耐受力≥70000g；

▲b. 生物安全密封水平转头一个，最大容量：60×1.5/1.8mL/72×600μL/84×250μL，最高转速≥12,200rpm，最大相对离心力≥12,400 ×g，K因子≤1680，配原厂1.5ml离心管500支，最大耐受力≥70000g；

c. 8×50mL定角转头一个，最高转速≥16,500rpm，最大相对离心力≥29,000 ×g，K因子≤975；

d. 6×30mL定角转头一个，最高转速≥26,200rpm，最大相对离心力≥59,800 ×g，K因子≤455，10ml、5ml圆底离心管适配器各一套，能够达到最高转速≥26,200rpm、最大相对离心力≥59,800×g；

- 全自动核酸提取仪

1. 技术参数：

1.1设备用途

自动化PCR Setup，10 min以内可以配制96人次反应体系，搭配已有的自动化核酸提取仪，如Swift96，或者搭配荧光定量PCR仪，如ABI 7500，可以实现核酸检测全流程的高通量、自动化、标准化

1.2.工作条件

1.2.1尺寸900mm（L）×800mm（W）× 800mm（H）

1.2.2 工作环境 温度：15℃-35℃；湿度：35%-75%

1.3 配置及技术要求

▲1.3.1通量：96，可扩展至700以上

1.3.2移液范围：5-1000μL

▲1.3.3移液准确性	15μL 以下 ：相对偏差 ≤ 2.0% ；15μL~50μL：相对偏差 ≤ 1.5% ；50μL 以上 ：相对偏差 ≤ 1.0%

▲1.3.4移液重复性:15μL 以下 ：CV ≤ 3.0% ；15μL~50μL：CV ≤ 1.5% ；50μL以上 ：CV ≤ 1.2%

#1.3.5运行时间：10分钟完成96份PCR反应体系构建

1.3.6液面探测：具有电容/压力感应双效组合的液面探测系统

1.3.7试剂冷藏:PCR 试剂仓采用避光设计，开机自动制冷，低温保存（4℃~15℃）

#1.3.8耗材信息识别：具有耗材识别系统，可识别全部耗材，实时监控耗材加载及使用状态

1.3.9精密机械控制，密闭隔音舱门，保证仪器静音，运行噪音≤70 分贝

1.3.10防污染：具有气密性防滴落性能的加样装置，外接式液滴捕获设计

1.3.11负压系统：具有良好的排风及气流控制装置，实现实验舱负压监控

1.3.12 HEPA 过滤网：仪器具备可拆卸的 HEPA 过滤网

1.3.13紫外消毒：各区域配有紫外消毒装置，具有自动及手动两种紫外消毒模式

1.3.14废料舱盒：一次性废料舱盒，杜绝二次污染

1.3.15移动装置:配备≥4枚可单独吸液的自动移液器

#1.3.16视觉装置:耗材识别专用高清相机 1 套

1.3.17主控电脑：内置主控电脑，嵌入式 12寸触摸显

1.3.18运动装置：X、Y、Z 三个方向的支撑机械臂，配合电机控制，确保移液装置高精度移动

1.3.19紫外灯：实验舱顶部配备相同型号的紫外灭菌灯 2个

#1.3.20软件功能：可根据实验要求，设置不同检测反应体系建立程序，可进行仪器复位、自检、模块维护、紫外消毒等功能，实验过程中，可对实验进程、操作进度进行全程实时监控

具有提取产物自动留样功能，便于结果跟踪复检

1.3.21通用耗材：PCR 管：0.1 mL& 0.2mLPCR 8 连管/96 孔板，实际情况根据后续 PCR 设备决定

1.3.22留样耗材：0.1mL & 0.2mLPCR 管/96孔板

1.3.23深孔板：6X16T标准1mL深孔板；1X96T标准1mL深孔板

1.3.24移液吸头:2种规格的滤芯吸头（5μL ~50μL, 50μL ~1000μL）

1.3.25 PCR耗材：PCR 建立预混瓶

- 荧光定量PCR仪

1、运行环境

1.1温度环境：15℃～30℃

1.2相对湿度：≤85%

1.3工作电源：100～240 VAC, 50～60HZ

2、技术参数

★2.1 微滴生成方法：采用振动注射或微流控技术,对荧光PCR反应体系进行微滴化处理，将靶标核酸分子随机分配进各自独立且高度均一的油包水（W/O）微滴中，为保证最大化的样本有效利用率，不使用物理芯片生成液滴。

▲2.2微滴大小可按要求调节为0.3nl、0.6nl、0.8nl、5nl,适用于Standard，HDR，HS等检测模式。

2.3 微滴大小CV值：≤5%

#2.4 消毒功能：仪器工作空间内置FFU循环过滤，可紫外消毒，有效避免气溶胶污染（提供软件界面截图）。

#2.5 耗材自检：实验运行前，仪器对耗材放置位置进行自动检测，如有耗材错放、漏放情况予以提示，避免因耗材放置错误影响实验

★2.6 设备为一体机，只需将盛放PCR反应体系的实验室通用PCR 8联管和数字PCR耗材放入仪器相应位置，无需手工转移样本，仪器即可自动完成从微滴生成、封闭PCR扩增和信号检测的全部过程

▲2.7 微滴生成油自动加注到芯片中，无需密封于芯片中，微滴生成油置于仪器外便于观察油量，软件界面显示生成油余量。

#2.8 反应体系：16uL～22ul/样品，反应体系需要全自动封闭，为避免反应过程中可能产生的气溶胶污染，允许自动封膜、封盖，不接受手工封膜、封盖或仅仅油面封闭。

▲2.9 上样环境监测：系统具备安装环境监测功能，当安装试验台发生水平倾斜，设备自动检测并提示用户进行水平调整

★2.10 微滴制备数量：无需拼孔的条件下，单个样本单孔的液滴生成数≥23000个

2.11 动态范围：1-100,000 copies，≥5个数量级

▲2.12 电脑：仪器内置高性能电脑，可对设备进行控制，无需额外配置电脑，电脑尺寸≥17英寸

#2.13 耗材检测：实验开始前可对仪器内耗材就位进行检测，避免错放漏放耗材 。

▲2.14 微滴数量：可根据实验需要设置不同的微滴生成数量范围为5000-40000

2.15 温度范围：4～ 99℃；

2.16 温度梯度功能：具有温度梯度功能，可以一次实验内摸索出最佳反应条件。

2.17检测通量：1-24样本/次

2.18 实验时间：微滴制备、PCR和微滴检测全流程耗时≤2小时。

2.19 检测通道：≥3个荧光通道

#2.20信号采集：采用CMOS相机进行拍照采集信号，为达到可实现单个微滴的原始质控不采用PMT检测器和CCD相机，像素≥4700万

2.21 适用染料:至少包括 FAM/SYBR EvaGreen、VIC、JOE、HEX、TET、ABY、NED、TAMRA、ROX、Cy5、Cy5.5、Cy3、Texas Red、Mustang Purple、LIZ等

2.22 检测方法：染料法、探针法、一步法，提供高兼容性一步法RT-dPCR预混液

▲2.23配套试剂：BCR-ABL定量检测试剂盒

#2.24 耗材：由加样针、底板、上盖组成，PCR反应前就可形成完全密闭空间，无需额外添加吸油海绵

2.25 软件功能：可控制仪器自动进行微液滴生成，PCR扩增程序设置及结果分析，并且可获取微液滴的数量、荧光强度及位置分布信息等，同时计算出拷贝数等

2.26 数据导出：原始数据外，还可以单独导出8bit PNG图像，直方图、一维散点图、二维散点图、浓度图、不确定曲线、结果电子表格

2.27 数据安全：原始数据不会被覆盖，修改后的数据会保存到另一个扩展名的文件里，以保证原始数据的唯一性，便于数据溯源，结果追溯等

2.28结果查看：自动获取阈值，并可手动修改保存，且每个样本可单独设置阈值，具有直方图，一维散点图，多维散点图，不确定性分析曲线等

#2.29 质量控制：具备独立的QC软件模块，软件自动对每个微液滴进行质控，同时可手动进行质控查看、修改、保存操作，避免假阳性，假阴性等

2.30离线软件：可自动进行微液滴分簇，支持多重自动分析，可获取每个样本中含有靶分子的起始拷贝数或浓度等功能，对一维散点图上单个液滴进行原始图片质控。

#2.31重拍功能：反应结束后，可对生成的微滴进行重新拍照，可对初始实验前人为误操作进行修正。

3、配置清单

3.1 全自动数字PCR一体机1台

3.2 配套离线分析软件1套

3.3 仪器配套试剂耗材一盒/96Test

4、技术服务

4.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

4.2负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

4.3仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。