# 06包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 调强验证矩阵等检测设备 | 1 | 伽玛刀头部测试模体 | 1 | ★否 |
|  |  | 2 | 伽玛刀体部测试模体 | 1 | ★否 |
|  |  | 3 | 胶片分析软件 | 1 | 是 |
|  |  | 4 | 调强验证矩阵 | 1 | 是 |
|  |  | 5 | MR兼容矩阵 | 1 | 是 |
|  |  | 6 | EPID QC3摸体 | 1 | 是 |
|  |  | 7 | TPS剂量验证模体 | 1 | 是 |
|  |  | 8 | 呼吸门控模体 | 1 | 是 |
|  |  | 9 | PTW矩阵软件升级 | 2 | 是 |
|  |  | 10 | 数字血管减影模体 | 1 | 是 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：胶片分析软件、调强验证矩阵、MR兼容矩阵、EPID QC3摸体、TPS剂量验证模体、呼吸门控模体、PTW矩阵软件升级、数字血管减影模体）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伽玛刀头部测试模体 | 30天 |
| 2 | 伽玛刀体部测试模体 | 30天 |
| 3 | 胶片分析软件 | 30天 |
| 4 | 调强验证矩阵 | 30天 |
| 5 | MR兼容矩阵 | 30天 |
| 6 | EPID QC3摸体 | 30天 |
| 7 | TPS剂量验证模体 | 30天 |
| 8 | 呼吸门控模体 | 60天 |
| 9 | PTW矩阵软件升级 | 30天 |
| 10 | 数字血管减影模体 | 30天 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伽玛刀头部测试模体 | 1年 |
| 2 | 伽玛刀体部测试模体 | 1年 |
| 3 | 胶片分析软件 | 1年 |
| 4 | 调强验证矩阵 | 1年 |
| 5 | MR兼容矩阵 | 1年 |
| 6 | EPID QC3摸体 | 1年 |
| 7 | TPS剂量验证模体 | 1年 |
| 8 | 呼吸门控模体 | 1年 |
| 9 | PTW矩阵软件升级 | 1年 |
| 10 | 数字血管减影模体 | 1年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 伽玛刀头部测试模体

一、 技术参数：

1、头部模体：

1.1、满足YY 0831.1-2011 γ射束立体定向放射治疗系统 第1部分头部多源γ射束立体定向放射治疗系统附录中模体要求。

1.2、模体结构：

1.2.1、由球体结构件、胶片插板、探测器插板等构成。

▲1.2.2、球形模体，模体材料：聚苯乙烯或有机玻璃制成；专用球形模体为直径160 mm 球体，由两个半球及连接件组合而成。两个半球中间有空槽，用于插入胶片暗盒或电离室插板。

1.3、在球体或电离室插板的三个位置有电离室插孔。

2、头部模体胶片插板：

2.1、材质：有机玻璃。

2.2、规格：148×120×16mm

3、头部模体探测器插板：

3.1、材质：有机玻璃。

3.2、规格：144.5×120×16mm，能兼容PTW 31010、31015、31022、60019型号电离室。

4、技术要求

4.1、装配后手摇柄定位时要保证插板和支架底面垂直，两次定位夹角90°；

4.2、两端侧板，25圆心等高，误差小于0.04；

4.3、装配后，要求头模不允许亮动和串动，转动顺畅；

4.4、头部模体探测器插板须按探测器规格型号量身定做，制作套数按实际探测器数量确定，每套数量须考虑3个测量参考点（即球模中心参考点、距离球模中心30mm参考点、距离球模中心50mm参考点），每个参考点一件；

4.5、胶片扎孔采用直径0.4mm针灸针（规格：#26)。

二、主要配置：

1、头部模体：1个

2、头部模体胶片插板：2块

3、头部模体探测器插板：4×3块(4种型号探测器)

- 伽玛刀体部测试模体

1、体部模体

1.1、满足YY 0831.2-2015 γ射束立体定向放射治疗系统 第2部分体部多源γ射束立体定向放射治疗系统附录中模体的要求。

1.2、模体结构：

1.2.1、模体材料：有机玻璃。

▲1.2.2、模体结构：由横断面为椭圆形的柱体结构件、胶片插板、探测器插板等构成。

1.2.3、椭圆形横断面长轴：280mm，短轴：240 mm,长度：300mm±5mm。横断面内含边长：150 mm的正方形空槽，用于插入胶片暗盒或辐射探测器插板。

2、体部模体胶片插板：

2.1、材质：黑色ABS。

2.2、规格：330×160×10mm

3、体部模体探测器插板：

3.1、材质：有机玻璃。

3.2、规格：330×160×30mm。能兼容PTW 31010、31015、31022、60019型号电离室。

4、技术要求

4.1、模体为有机玻璃脆性材料，使用时应轻拿轻放；

4.2、各插板再组合使用时应清除配合面上的粉尘杂物，以保证模体的测量精度；

4.3、胶片插板上的定位孔应在合装后配作加工。

二、主要配置：

1、体部模体：1个

2、体部模体胶片插板：2块

3、体部模体探测器插板：4块(4种型号探测器)

- 胶片分析软件

一、 技术参数：

1、工作站：

1.1、CPU：主频≥5.0GHz，8核16线程或以上。

1.2、内存≥32G；硬盘≥2T；显存≥6G.

1.3、彩色液晶显示器≥24英寸。

2、胶片分析软件功能：

★2.1、IMRT剂量验证：使用胶片对病人计划进行剂量验证，既可完成日常二维剂量验证工作，又可以对其他剂量验证工具建立比较基准。

2.1、剂量验证：可利用胶片对治疗计划进行二维剂量验证，可完成日常剂量验证工作，又可为其他剂量验证工具建立比较基准。

★2.2、评估准则：通过胶片的RGB值重建剂量，然后与原计划系统的剂量进行Gamma分析和对比，得出平面的Gamma图像以及Gamma通过率。

★2.3、直加机器QA功能：支持分析直线加速器的剂量学特性，包括平坦度与对称性、光子束射线质、旋转中心、等中心等质控项目；支持分析多叶光栅的到位精度等多叶光栏质控项目。

★2.4、胶片刻度：通过三通道拟合剂量分析方法对扫描仪和本底胶片的不均匀性进行修正，进行更准确的剂量刻度和获得更精确的辐射野剂量测量结果。

2.5、设置：可设置Dicom文件传输节点和查看软件信息及说明书等。

2.6、记录查看：以列表形式查看验证或检测记录，可对记录进行备注、删除等操作。

2.7、报告：可进行验证或检测报告查看、导出、打印的操作。

2.8、病人计划管理模块：可添加，删除病人计划。

2.9、验证剂量支持使用绝对剂量和相对剂量进行验证。

2.10、计划验证应用：支持常规的调强计划二维平面剂量验证和立体定向放疗的平面剂量验证。

2.11、计划分析：支持对所有患者的数据进行长期的统计和分析。

二、主要配置：

1、工作站：1套

2、胶片分析软件：1套

- 调强验证矩阵

一、技术参数：

1、电离室矩阵+模体：

1.1、探头类型	适用于辐射剂量测量的半导体探头

▲1.2、 探头分布区域 ≤10cmx10cm

▲1.3、探头最小间距≤2.5 mm

▲1.4、 探头有效平面尺寸≤0.5mm × 0.5mm

1.5采样频率 ≤ 50ms

1.6 适用能量范围：光子60Co -25 MV;

▲1.7、探测器数量：≥1000

1.8、灵敏度范围：≥15 nC/Gy

2、数据处理工作站：

2.1、CPU ：主频≥5.0GHz，8核16线程或以上。

2.2、内存：≥32G；硬盘≥1T。

2.3、显存≥6G；彩色液晶显示器≥24英寸。

3、采集分析软件功能：

3.1、基本功能

▲3.1.1、可满足SRS小野计划的精确QA验证。

3.1.2、实时测量。

3.1.3、可以方便的导入各种治疗计划系统的平面及三维剂量分布，进行测量数据与计划数据的比较

3.1.4、进行各种数据分析，包括相对剂量和绝对剂量分析比较。

3.1.5、数据比较模式，包括百分比、最近符合点距离（DTA），伽马分析

3.1.6、TPS接口,兼容市场主流TPS，可应用DICOM格式导入

3.1.7、显示模式，可设定不同的2D显示模式，包括等剂量线，灰阶水彩色等。

3.2 验证和分析的基本功能

3.2.1、1D分析，X、Y和对角线测量结果与TPS计算结果比较的功能。

▲3.2.2、2D分析，平面测量结果与TPS计算结果的比较。

3.2.3、比较标准设定，在程序主界面上可以快捷的设定比较的标准，包括剂量差别百分比，距离和阈值。

▲3.2.4、TSP验证功能，可对剂量进行叠加，相减，TDA，伽马分析，相对剂量和绝对剂量，及采用Van Dyk分析标准进行分析。

▲3.2.5、不同比较方法，可以方便地选择不同的比较方法，对相对、绝对剂量进行相对误差、DTA和伽马分析

3.2.6、加速器QA功能，可测量对称性和平坦度

3.2.7、直方图，比较差值百分比、DTA和伽马分析的直方图显示

3.2.8、自动归一，自动选择5点归一以达到最佳比较结果

3.2.9、标尺，可以测量任意选择两点间的距离，并显示坐标。

3.2.10、测量结果合并，可将阵列在治疗床上移动、旋转进行多个测量，并合并以完成较大照射野的测量与计划结果的比较。

4 模体

4.1、材料：丙烯酸(PMMA)

4.2、PMMA，材料的圆柱形插件，中心孔可安插电离室，允许不同附件插入

4.3、功能，适用于VMAT, RapidArc, TomoTherapy，包括胶片分析模块

二、主要配置

1、电离室矩阵+模体：1套。

2、 数据处理工作站：1套。

3、数据采集分析软件：1套。

- MR兼容矩阵

一、主要用途：用于MR加速器的IMRT调强放疗和VMAT容积旋转放射治疗及SBRT/SRT立体定向放射治疗的患者计划验证系统

二、技术参数：

1、工作站：

1.1、CPU：主频≥5.0GHz，8核16线程或以上。

1.2、内存：≥32G；硬盘≥1T。

1.3、显存≥6G；彩色液晶显示器≥24英寸。

2、兼容矩阵数据采集分析软件功能：

★2.1、三维剂量验证系统，用于IMRT、动态MLC、弧形照射（ART）、容积调强放疗VMAT、立体定向SBRT/SRT治疗技术的验证，可以兼容MR加速器、C型臂加速器、O型加速器等主流放疗设备。

★2.2、四维验证功能：能分析出误差发生的时间，具备时间分辨能力，实现四维验证。

2.3、图像融合测量模式：两次测量并融合总体剂量测量数据。

2.4、数据传输模式：无线传输模式

★2.5、可以接收加速器Trig信号，并与加速器出束实现同步数据记录

2.6、加速器接口：兼容DICOMRT格式输入，兼容最新纪录与验证系统（R&V）传输格式，可以与加速器实现治疗相关信息的实时同步

2.7、数据采集和分析

2.7.1、实测3D剂量的分布，可在横断面，冠状面，矢状面显示整个计划或单野的3D剂量分布。

2.7.2、可对处方分次剂量的总结果直接进行比较分析。

2.7.2、测量数据以BEV、profile曲线、2D、3D分布等剂量线的方式显示

2.7.3、可提供绝对剂量和相对剂量、o3DDTA、o3D伽玛指数

2.7.4、可单独测量每个加速器脉冲所对应的照射剂量，并能顺序记录。

2.7.5、可以用于测量分析静态调强技术

3.7.6、可验证分析动态调强技术控制点

3.7.7、可验证分析ARC治疗技术

2.7.8、可验证分析VMAT治疗技术。

★2.7.9、可验证分析SBRT/SRT治疗技术

2.7.10、可以显示误差的具体空间位置

2.8.生成结构性报告：用户可选择不同分析结果模块生成结构化报告

2.9、TPS接口：DICOM RT 接口；RTOG接口

2.10、兼容性：可兼容用户现有3D半导体探测器矩阵，包括PTW31022、PTW60019、PTW60017等

三、主要配置：

1、工作站：1套

2、电脑MR兼容矩阵数据采集分析软件：1套

- EPID QC3摸体

一、主要用途：用于测试EPID的成像质量

二、技术参数：

1、模体材质：铅及塑料PVC混合材质

★2、可分析影像内容：噪声、对比度、分辨率及均匀性。

3、模体区域线对参数：

3.1、线条分辨率：0.76 lp/mm；线条厚度：15mm铅

3.2、线条分辨率：0.45；线条厚度：15mm 铅

3.3、线条分辨率0.25；线条厚度：15mm 铅

3.3、线条分辨率0.20；线条厚度：15mm 铅

3.5、线条分辨率0.10 ；线条厚度：15mm 铅

4、具备15mm PVC、15mm 铝、5mm 铅、7.5mm 铅、7.5mm 铅、15mm铅区域。

用于测试EPID的成像质量

- TPS剂量验证模体

一、主要用途：适用于图像质量验证、几何机器质量验证、TPS治疗验证

二、技术参数

1、验证方式：单个模体，通过内置不同的插件实现包含影像，剂量位置等验证。

2、模体：

2.1、模体构成：拟人化，包含头部、颈部、肩部、需兼容大多数体位固定装置。

★2.2、模拟解剖结构：包含皮质骨、小梁骨、大脑、脊髓、牙齿、鼻窦、气管等结构。

2.3、模体材质：虚拟等效水材质及其他不同电子密度的模拟器官构成，等效组织设计、考虑不同组织间差异。

2.4 靶区：需包含有机形态靶区。

2.5、剂量验证模式：支持微型电离室、多靶点胶片等方式进行剂量验证，适用于等中心不同位置剂量测量、支持大多数电离室类型，支持定制电离室模体内空腔大小，适用于热释光、光释光、胶片等探测器。

2.6、电离室插孔位置：电离室插孔位于颈部，延伸至头部组装模式

2.7、交叉平面胶片插件：模拟单个靶点，可实现胶片正交分割，验证靶区内交叉平面剂量。

2.8、模体表面带有定位刻度线，可满足易组装和激光对准、适用于SRS定位头框

2.9、 机械质控：适用于Winston Luzt测试

2.10、 插件功能：适用于CT/MR/PET图像融合等中心验证和允许电离室测量的等效组织球形目标

三、主要配置：

1、模体：1个

2、多靶区胶片插件 ：1个。

3、电离室适配器 ：1个。

- 呼吸门控模体

一、 技术参数：

1.1负载假人部分

★身高调节范围不小于1600~1900mm，身高最小调节间隔不大于5cm

▲下肢腿杆质心始终与身高匹配，误差≤3cm

髋关节屈伸角度：屈曲≥45°，伸展≥25°

膝关节屈伸角度：屈曲≥70°，伸展≥5°

踝关节背屈跖屈角度：背屈≥20°，跖屈≥20°

躯干配重块仅用1种规格，配重误差≤5%

大腿、小腿均仅2种配重块规格，配重误差≤6%

髋、膝、踝关节使用寿命≥10万次

1.2工装吊架部分

- ★可拆解运输，拆解后高度≤1800mm

适用外骨骼最大高度：≥1500mm

▲适用假人最大高度：≥1900mm

纵向运动幅度：≥800mm

适用外骨骼最大载荷：≥40kg

适用假人最大载荷：≥135kg

受力防护：竖直方向干扰支撑力≤80N

最大侧向倾倒推力≥400N

▲随动跑台：长度≥1000mm，宽度≥600mm，承载200kg

1.3 自动采集功能

1)髋、膝、踝关节均带角度传感器，角度测量精度不大于0.1°

2)各关节采集角度范围-180~180°，最大检测转速≥100RPM，工作温度0~45℃

3)实时显示6通道关节角度曲线，采样频率最高100Hz

4)专用软件生成：步态轨迹、步长、步高、步频、步速、步数

5)专用软件生成：步频检测范围不小于0.5~20秒/步，最大步速检测不小于10千米/小时，单次累计步数检测最大值不小于100万步

二、主要配置要求

1、外骨骼机器人测试系统模体一套

2、支撑工装一套

3、自动采集功能软件一套

4、髋膝踝关节角度采集传感器（内置）一套

5、电脑一台（ 内存≥16GB, 固态硬盘≥250GB）

6、信号采集线缆一套

- PTW矩阵软件升级

一、技术参数：

1、软件版本升级至BEAMSCAN4.5版本。

2、升级后的软件剂量计算算法，可测量和计算辐射剂量分布。

3、增加胶片分析模块，可控制Radlink、VIDAR、柯达/Lumisys的扫描仪读取TFF图像，用于评价射线照相胶片。

- 数字血管减影模体

1. 技术参数：

1.1 检测项目：模拟血管最小分辨尺寸。

1.2 模体基座：用来放置不同的模块以实现对不同参数的测量。

▲1.3 模拟血管最小分辨尺寸及伪影检测：模拟两组不同造影剂浓度(150、300)mg/cm3的动脉血管和宽度为(1/4、1/2、3/4)的血管畸变。

1.4 低对比度分辨力检测：两组不同造影剂浓度(10、5)mg/cm3，每组模拟三种(4.0、2.0、1.0)mm不同直径的血管，长度为150mm。

★1.9 配备气体推动装置。

2 配置要求

模体基座、血管细节模块、低对比度分辨力模块、骨骼模块、动态阶梯模块、影像失真度检测模块、空白模块、气体推动装置、专用箱：各1个。

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。