# 07包：采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 序号 | 标的分项名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 生物显微镜等检测设备 | 1 | 过氧化氢消毒机 | 2 | ★否 |
|  |  | 2 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 是 |
|  |  | 3 | 菌落计数仪 | 1 | ★否 |
|  |  | 4 | 生物安全柜1 | 4 | 是 |
|  |  | 5 | 生物显微镜 | 1 | 是 |
|  |  | 6 | 高压蒸汽灭菌器 | 2 | ★否 |
|  |  | 7 | 生化培养箱 | 4 | 是 |
|  |  | 8 | 生物安全柜2 | 2 | ★否 |
|  |  | 9 | 医用洁净工作台 | 2 | ★否 |
|  |  | 10 | 通风橱 | 2 | ★否 |
|  |  | 11 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | ★否 |
|  |  | 12 | 净气型储药柜（有机） | 1 | ★否 |
|  |  | 13 | 净气型储药柜（无机） | 1 | ★否 |

注：本项目设备用途均为科研，不直接或者间接用于人体。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品（仅指：二氧化碳培养箱、生物安全柜1、生物显微镜、生化培养箱）生产厂家授权文件，要求如下：该授权文件须由生产厂家或其在国内的授权代理商出具，包括但不限于经销协议、长期合作协议、销售代理协议或授权书等类似文件，具备上述文件之一即可。

2. 项目背景/项目概述

北京市医疗器械检验研究院二期实验楼已投入使用，需采购一批医疗器械检验设备，以满足医疗器械产品检验工作的需求。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

（1）交付时间：投标人需再合同签订后的下表交付时间内并完成设备的安装调试并达到验收条件。见下表。

| 序号 | 设备名称 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢消毒机 | 30天 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 30天 |
| 3 | 菌落计数仪 | 30天 |
| 4 | 生物安全柜1 | 30天 |
| 5 | 生物显微镜 | 3个月 |
| 6 | 高压蒸汽灭菌器 | 30天 |
| 7 | 生化培养箱 | 30天 |
| 8 | 生物安全柜2 | 30天 |
| 9 | 医用洁净工作台 | 30天 |
| 10 | 通风橱 | 30天 |
| 11 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 30天 |
| 12 | 净气型储药柜（有机） | 30天 |
| 13 | 净气型储药柜（无机） | 30天 |

（2）交付地点：北京，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

3. 售后服务（质保期）

（1）质保期：自设备验收合格之日起时间详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢消毒机 | 1年 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 1年 |
| 3 | 菌落计数仪 | 1年 |
| 4 | 生物安全柜1 | 3年 |
| 5 | 生物显微镜 | 1年 |
| 6 | 高压蒸汽灭菌器 | 1年 |
| 7 | 生化培养箱 | 3年 |
| 8 | 生物安全柜2 | 1年 |
| 9 | 医用洁净工作台 | 1年 |
| 10 | 通风橱 | 1年 |
| 11 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1年 |
| 12 | 净气型储药柜（有机） | 1年 |
| 13 | 净气型储药柜（无机） | 1年 |

（2）安装及培训：按客户指定地点提供免费安装及培训。

（3）设备安装、调试、验收合格并做完设备全部功能项测试合格后，方可进入质量保证期。质量保证期内免费维修。质量保证期后提供终身优惠维修。

（4）质量保证期内的服务：在质量保证期内卖方提供保养服务，在国家法定工作日内开机使用合格率应达到95％以上，如果不能达到，按1:2加倍延长质量保证期内。卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（5）质量保证期内的服务：卖方在接到买方维修电话后的24小时内到达用户现场维修或更换已损坏的零部件直至设备运转正常。

（6）卖方应在投标文件中声明北京地区或其他地区有技术服务及有经验的技术人员，有备件库，能够提供技术支持和培训。

（7）如“三、技术要求”中涉及的售后服务要求（如有）与上述售后服务要求不一致，以“三、技术要求”为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

具体详见“2.货物技术要求”

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

具体详见“2.货物技术要求”

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 过氧化氢消毒机

1. 技术参数

★1.1消毒介质：过氧化氢；

1.2喷头数量：2个；

▲1.3 H2O2储存量：≥5 L；

1.4 H2O2用量：≤8 mL/m³；

1.5可喷洒消毒液包括但不限于：7.5～8%过氧化氢溶液，30%过氧化氢溶液，含银离子过氧化氢溶液，其他复合消毒液；

▲1.6 H2O2雾化粒径分布：90%粒径2μm以下，100%粒径2.5μm以下；

1.7设备应具有风压检测功能，出现异常设备立即停止工作并报警提示；

▲1.8对于常见微生物杀灭效率≥99.9%；

1.9设备可稳定运行不少于5000小时；

1.10雾化速率：(2～50)mL/min；

1.11提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂等耗材，监测设备的灭菌效果。

2.配置要求

2.1过氧化氢消毒机，1套。

2.2遥控器，1个。

- 二氧化碳培养箱

1. 技术参数：

▲1.1内腔容积≥170 L。

▲1.2温控范围5～60℃，温度均匀度不超过±0.3（@37℃），温度波动度不超过±0.1（@37℃）。

▲1.3二氧化碳控制范围0-20%，控制精度≤0.1%。

1.4湿度≥80%（@37℃）。

1.5温度、二氧化碳浓度恢复时间≤4min。

1.6实时显示当前温度、CO2浓度、工作状态等。

1.7当内胆温度异常时有声光报警，屏幕显示报警信息。

1.8配置高效空气过滤器持续保持舱体空气洁净度。

1.9采用90℃湿热灭菌消除污染微生物。

2 .配置要求：

标准配置1套

- 菌落计数仪

1. 技术参数：

工作要求

1.1、电源：220V，50Hz

1.2、温度：操作环境0˚C-35˚C

（一）照明系统模块

1、全封闭钢铝合金机箱：消除环境杂散光干扰；

▲2、彩色背景颜色照明≥12色；；

3、复式悬浮暗视野照明：可形成蓝背景色；

▲4、254nm 紫外：用于腔体消毒、紫外诱变 ；

▲5、光源控制器：隐形弹吸式控制面板，12通道背景颜色选择、6路照明选择开关、4通道无级亮度调节、双通道色温调节，可选择单一模式照明、或自由切换为组合模式照明。

（二）数字成像模块

1、定焦镜头：16mm、 10.0 mega-pixel、200 lp/mm 、F1.8～F22、C-Mount；

2、工业相机：1＂彩色CMOS传感器、分辨率≥2000万像素。

（三）AI菌落分析模块

1、平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M 纸片；

2、适用平皿大小：55-150mm标准培养皿；

▲3、全自动AI智能菌落计数，一键启动无需设置参数：高通量计数，可一次性批量分析100个平皿图片：极速统计，单皿菌落计数≤1秒；

4、基本菌落统计功能：全皿菌落统计、区域选择统计、直径分类统计、鼠标点击统计、菌落粘连分割；

5、高级菌落统计功能 ：动态调节统计、偏差预估统计、水平集多模型算法、特定菌落；统计、反式统计、高粘连菌统计、 杂菌、杂质剔除对复杂情况进行统计；

6、网格滤膜与 3M 测试片 ：黑色实线网格一键统计，3M 细菌总数测试片、3M 金黄色葡萄球菌测试片一键统计 ，3M 大肠菌群测试片、3M 大肠杆菌/大肠菌群快速测试片一键统计+人工选择；

7、菌落微生物限度分析工具：培养基适用性检查，控制菌检查-菌落形态；

8、其他工具：网格清除、人工计数修正、排除污染区域、背景文字消除、背景斑纹去除、人工粘连分割、参数自动换算、文字、图形标注；

▲9、可应用于噬菌斑计数。

（四）抑菌圈分析模块

1、抑菌圈多模式测量技术：自动检测；拟圆逼近；人工检测；

（五）数据与安全模块

1、“系统、数据、操作、复核”四重系统架构，分设职能与权限；数据存储与导出：水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术，实现有效的审计追踪，具备防篡改功能。

2. 配置清单

1、多功能成像主机1台（含电脑一套： CPU：核心数≥6核；线程数≥12线程；基础主频≥2.50 GHz；最大睿频≥4.0 GHz；制程工艺≥14纳米/≥16G内存/≥1T硬盘+≥256G SSD/≥2G独立显卡/≥27”高清屏）；

2、AI菌落计数软件、菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件

3、数据处理系统。

- 生物安全柜1

一、产品特色参数

1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；

2.工作区宽度为≥1800mm，适合2-3人操作；

3.双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.50±0.020 m/s ，下降气流：0.30±0.020 m/s，接近最佳气流匹配。

4.送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为≥99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。

5.LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况；

6.温湿度传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；

7.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

★8. 前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，要求具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。

9.安全性能保障：具备紫外消毒、照明灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；

10.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警；

10. 防水插座定时：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

11.智能恒风速，根据工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化，自动调整送、排风机转速，保持工作区和前窗口流入恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

12.气流阻断，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断，杜绝安全防护盲点。

13.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。

14. 组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。

- 生物显微镜

1. 技术参数：

1.1采用无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm。

1.2通过物镜转盘的上下移动进行调焦，配备粗调微调旋钮，旋钮扭矩可调。

1.3观察镜筒采用宽视野三目镜筒，视场数≥22。

▲1.4物镜转换器≥4孔，物镜（4X、10X、20X、40X）均采用半复消色差相差物镜。

1.5载物台备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。

1.6 10×目镜，视场直径≥22。

1.7备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm。

▲1.8数码相机最大像素≥640万，像素大小≥2.4微米× 2.4微米，曝光时间13μs-15s，预览帧速≥60fps。

▲1.9图像处理功能：

可对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像。

合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。

可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，测量结果可输出便于后期分析处理。

2. 配置要求

（1）机架带三目观察筒，1个

（2）防尘罩，1个

（3）4X万能平场半复消色差相差物镜（NA 0.13，工作距离17mm），1个

（4）10X万能平场半复消色差相差物镜（NA 0.3，工作距离10mm），1个

（5）20X长工作距离平场半复消色差相差物镜（NA 0.45，工作距离6.6-7.8mm），1个

（6）40X长工作距离平场半复消色差相差物镜（NA 0.6，工作距离3.0-4.2mm），1个

（7）带右手柄机械载物台，1个

（8）载物台延伸板，1个

（9） 100W汞灯灯室，1个

（10）汞灯供电器（220V电压用），1个

（11）640万像素彩色显微数码成像系统，1个

（12）图像分析软件，1个

- 高压蒸汽灭菌器

1、主要技术参数：

1 主体

1.1容积：≥80L

1.2材质：304不锈钢

1.3设计压力：-0.1～0.28MPa

1.4设计温度：≥140℃

1.5使用寿命：≥8年（≥16000次灭菌循环）

1.6主体保温：≥10mm玻璃棉

★1.7测试接口：标准Rc1验证口

★1.8	所投本设备的生产厂家须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器），须提供有效证书复印件。

2	密封门

2.1门数量：单门

2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

2.3材质：304不锈钢

2.4开关门方式：手动平移式密封门

★2.5安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

2.6门密封方式自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

- 管路系统

3.1控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个

3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

3.3注水排水方式：手动注水、手动排水

▲3.4 储水装置：配有内置水箱，水内循环使用，水箱容积≥9L

3.5压力表：量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级以上

4	控制系统操作方式：面板感应式操作，中文液晶显示屏

4.1控制方式：模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；

4.2界面显示：显示温度、压力、报警信息。

4.3流程控制：注水、升温、灭菌、排水、排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气。

4.4传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示

4.5报警显示：出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除

4.6保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～130℃；保温时间可设定范围0～160时

4.7固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分钟

4.8水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

4.9自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节

4.10设备安全保护：超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置

5	程序系统

5.1程序名称：裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能

5.2非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌。液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，达到泄压温度，开始泄压。

5.3参数范围：灭菌温度设定范围：100℃～140℃

3.2 配置要求

不锈钢消毒提篮2个

2 配置要求

标准配置，1套

- 生化培养箱

1、容积：≥260L

2、温度控制范围：0℃~70℃

3、内部尺寸(宽*深*高)：≥520*520*1000mm

4、外部尺寸(宽*深*高)：≤800*900*1800mm

5、产品不可叠使用、左开门方式

▲6、 ≥7寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作

★7、温度均匀性±0.5 在箱内温度37℃情况下，温度波动度±0.3 在箱内温度37℃情况下，27点测试

8、在箱内温度37℃情况下 开门30S，关门后5min温度恢复至标准要求以内

▲ 9、镜面304不锈钢内胆、冲压成型、大圆弧角、方便清洁

★10、内胆底部带有排水槽，方便排水；压机舱带有接水盒，热气蒸发自处理

▲11、具备多种故障报警功能：高/低温报警、超温报警、门开报警、模式结束报警、传感器故障报警等

▲12、具备多重保护机制:软件超温保护、独立机械温控开关、过流保护器、压缩机保护延时等功能

★13、具备多种报警方式：声音蜂鸣报警、触摸屏显示报警、APP推送报警（选配物联模块）

14、具备多种运行模式：固定模式、预约固定模式、程序模式、预约程序模式，根据用户不同使用场景进行模式切换

▲15、具有可编程程序模式设置功能，用户可以根据使用场景，编辑存储不同样本的培养程序，每个培养程序中可以进行多温度段、时间段，循环次数的设定

16、要求采用双层门体及双层密封结构设计、内胆要求分离式一体成型、柜口要求防凝露

17、配置大容量数据存储空间，可存储15年以上数据，数据形式为PDF实时存储培养箱运行数据、事件记录、报警记录，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

18、具有留言/记事本/公告功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本备忘，可实现无纸办公

19、具有数据库上传/下载功能，可以通过USB数据接口下载数据库信息或上传数据存储数据库

20、具有参数配置功能，可通过USB数据接口上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱

21、具有事件记录功能，能够记录开门、设置更改、数据上传下载、账号登录等信息，且所有记录信息能够下载，实现数据存档追溯

▲22、配置1根PT100主温传感器

23、配置无线网络连接功能；

24、配置35mm 测试孔

25、配置钢丝搁架：数量≥2 尺寸(宽*深)：487*465

26、配置箱内LED照明灯

27、配置USB数据接口，实现数据的上传、下载

28、配置RS485通讯接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯及监控

29、配置远程报警接口，可连接报警装置实现监控，用户可自定义报警限度

▲30、物联模块，用户可随时随地在移动端APP观察培养箱的运行情况

▲31、电磁锁，保护箱内样本安全可靠

2 配置要求

标准配置，1套

- 生物安全柜2

- 技术参数：

1.气流模式：30%外排，70%循环；

★2.承诺或响应通过生物安全柜YY0569-2011Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022生物安全柜认证；

3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s；

★4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%；

★5.柜体要求使用SUS 316不锈钢；

6.要求具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

7.洁净级别为100级的工作环境；

8.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数；

9.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能；

▲10.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度；

11.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长；照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上；

▲12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全

13.前窗玻璃具有全幅可清洁功能

14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警；

15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示；

16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

▲19.报警代码显示提醒设计；

20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能；

21.负压风道要求设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体；

22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换；

▲23.上柜体底部结构具备可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体；

24.柜内电源：双防水插座；

▲25.具有水阀、气阀孔交错设计；

26.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面；

27.内部尺寸（L×D×H）≥1300mm×550mm×650mm；

二、配置要求

主机1台、底座1套、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯1件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套、止回阀1件、排风管道1套、电源线1根。

- 医用洁净工作台

一、技术参数

1.内部尺寸（L×D×H）≥1300mm ×500mm×650mm；

2.额定功率≤800W；

3.气流流速：0.30～0.45m/s；

4.紫外灯功率≥40W；

5.LED日光灯，功率≥16W；

6.前窗玻璃最大开口高度≥400mm；

▲7.前窗玻璃开口安全操作高度：200～350mm；

8.噪音≤65dB(A)；

9.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

10.照明：≥300lx；

11.洁净等级：ISO5级（ISO Class5）

12.洁净台分类：垂直层流、单面操作；

13.过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为≥99.995%；

14.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，延长高效过滤器的使用寿命；

★15.柜体不锈钢为SUS 316；

▲16.控制面板采用轻触式开关，按键至少包括风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键等；显示屏显示内容至少包括：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间等；

17.初、高效过滤器可在柜体前侧进行更换，不用移动设备即可完成；

▲18.洁净台前视窗采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗；

★19.风机8档调速，适配不同的实验类型；

20.具有紫外灯、风机预约定时功能；

21.具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

22.紫外灯开启延时5～20s之间可调，保护操作人员安全；

23.完善的报警系统：

（1）设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警；

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警；

（4）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警；

▲24. 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定；

二、配置要求

主机1台、底座1套、电源线1根、紫外灯1根。

- 通风橱

一、技术参数

★1. 外部尺寸（L×D×H）≤1600mm×800mm×2200mm；

2.内部尺寸（L×D×H）≥1300mm×650mm×700mm；

3.台面板到地面高度：≥850mm；

4.吸入口风速：0.3～0.8m/s；

5.系统排风量：≥950 m³/h；

6.额定功率：≤600 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不超过500W）)；

7.噪音等级：≤68dB（A）；

8.照度：≥400lx；

9.前窗玻璃开口高度：≥520mm；

10.紫外灯功率：≥30W；

11.LED日光灯，功率：≥16W；

12.通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；

▲13.通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度≥5mm的钢化玻璃；台面板采用≥12mm厚实心理化板，台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，要求拆卸便于清理；

▲14.照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥400LUX；

15.通风柜前视窗玻璃是≥5mm厚钢化玻璃；

▲16.通风柜控制面板采用轻触式开关，至少设有通风柜电源键、风机键、风机调速键、玻璃门上升键、玻璃门下降键、插座键、日光灯键、紫外灯键；

17.通风柜内置交流后向离心风机，风量大、噪音小，方便安装；

18.通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用；

▲19.通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；

▲20.通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀，主体为加厚铜质，静态最大耐压≥20bar；配置实验室水槽材质为高密度PP材料，耐强酸碱，厚度≥5mm；

21.通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长；

22.通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作；

▲23.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

▲24.通风柜前视窗为电动视窗，采用3C认证的管状电机加高承重传送带实现玻璃升降，操作按键控制，可以在行程范围内的任意高度停止，具有断电锁止的功能；

▲25.风机：至少9档可调，适配不同的实验类型；

26.配置排风过滤器，可有效防止实验气体污染环境；

二、配置要求

柜体1台、底柜1台、紫外灯1根、电源线1根、排风管道1套。

- 立式压力蒸汽灭菌器

1. 技术参数：

1.1 容积≥ 80L

▲1.2内腔尺寸：直径不小于ф380mm，深度不大于750mm。

1.3设计参数

★所投本设备的生产厂家须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）或中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器），须提供有效证书复印件。

▲a)设计压力：范围不小于-0.1Mpa～0.28Mpa；

▲b)设计温度：不小于142℃；

▲c)灭菌温度选择范围：不小于105℃～135℃；

d)腔体：采用不低于SUS304不锈钢。

1.4操作设定

▲a)面板：液晶文本显示，触摸式按键，可直观观察、调整设备信息参数及灭菌过程信息。灭菌过程全程自动控制。

▲b)灭菌程序自带液体程序、固体废弃物、液体废弃物、培养基等模式；自带不同温度灭菌模式，至少包括121℃，134℃。

▲c)灭菌程序可自定义温度、时间等并单独留存设定程序。

2 配置要求

主机一台，配附件灭菌不带底部的提篮1个，带底部提篮或带底部桶1个

- 净气型储药柜（有机）

一、技术指标

1.主体采用≥1.2mm冷轧钢板，应经过涂层处理，有效耐腐蚀和湿气；

▲2. 柜门采用≥10mm亚克力板，

3.一体成型PP层板，抗酸碱，高度可调；

4.液晶触摸屏显示，高清显示分辨率不低于1024*600；

5.实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，可设置报警参数；

6.可实时检测风速，风速过低时具有系统报警功能，可在线可调风机转速；

★7.过滤器有饱和报警系统，产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警；

▲8.具有开门报警系统，柜门打开时，出现显示屏报警警示及蜂鸣器报警；

▲9.开门风速自动增大，避免气体外溢；

▲10.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率≥99.995%；

11.无需安装管道工程，安装便捷；

12.配备初效和化学过滤器双重过滤器系统，化学过滤器尺寸≥400×750×75mm；

★13.外部尺寸（L×D×H）≤800*600*2300mm；

14.内部尺寸（L×D×H）≥700*400*1700mm；

15.存储容量≥160瓶（500ml）；

16.额外选配2套化学过滤器，以便备用；

二、配置要求

柜体1台、风机箱体1件、化学过滤器3套、初效过滤器1件、电源线1根

- 净气型储药柜（无机）

一、技术指标

1.主体采用≥1.2mm冷轧钢板，应经过涂层处理，有效耐腐蚀和湿气；

▲2. 柜门采用≥10mm亚克力板；

3.一体成型PP层板，抗酸碱，高度可调；

4.液晶触摸屏显示，高清显示分辨率不低于1024*600；

5.实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全；

6.具有低风速报警功能，在线可调风机转速；

★7.过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警；

▲8. 具有开门报警系统，柜门打开时，出现显示屏报警警示及蜂鸣器报警；

▲9. 开门风速自动增大，避免气体外溢，危害人体健康；

▲10.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率≥99.995%；

11.无需安装管道工程，安装便捷；

12.配备初效和化学过滤器双重过滤器系统，化学过滤器尺寸≥400×750×75mm；

★13. 外部尺寸（L×D×H）≤800*600*2300mm；

14. 内部尺寸（L×D×H）≥700*400*1700mm；

15.存储容量≥160瓶（500ml）；

16.额外选配2套化学过滤器，以便备用；

二、配置要求

柜体1台、风机箱体1件、化学过滤器3套、初效过滤器1件、电源线1根

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

② 属于推荐性标准的，供应商所投/所用产品如达到推荐标准，将对其评审得分加0.5分（总分不超过100分）。供应商应同时提供推荐性标准及第三方检测机构出具的检测报告复印件，否则不予认可。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

2.3 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目服务团队方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的项目服务团队方案要求服务团队专业齐全、配置合理、人员结构科学合理、岗位职责明确，确保所投设备到货后，有专业的人员进行安装调试、配合验收培训等服务。

- 进度保障组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的进度保障组织方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。

- 售后服务及培训组织解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务解决方案及科学、合理的培训组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，对采购人及相关部门使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

- 产品稳定可靠性

功能、应用场景、目标：功能是评估投标设备在技术成熟度、性能稳定性、耐用性及核心技术先进性方面的表现。其应用场景适用于需要设备长期连续运行、对精度和稳定性要求较高的项目环境，确保项目执行过程中设备不会因故障或性能波动影响整体效率与质量。该项评审的目标是通过甄别技术方案成熟、经市场长期验证、能满足项目连续性与精度需求的设备方案，保障整个系统的稳定运行与可持续维护。

3. 履约验收方案

（1）履约验收的主体、时间、方式：采购人有权对供应商交付的产品进行验收，供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后，应向采购人提出验收申请。

（2）履约验收程序：采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。

（3）履约验收的内容：针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收。

（4）验收标准：供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。

4. 项目团队要求

（1）供应商应为本项目成立不少于3人的项目团队，其中项目负责人1名。

（2）团队其他成员配置要求：包括1名专业技术人员。

5. 保密/知识产权要求

供应商对项目实施中涉及到的相关数据、资料、文档等具有保密的义务，并应按照相应保密规定执行。

本项目所形成的数据成果归采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品。