## 品目1-1：术中脑电/肌电/诱发电位测量系统

一、功能要求：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。

二、技术参数：

（一）放大器

▲1、通道数：≥16通道，防液体设计。

2、灵敏度：EP：0.01uV—20mV，≥40级可调

EMG：10，20，50，100，200，500uV，1，2，5mV每格可调

3、高频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3，5，10kHz可选

4、低频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，100Hz可选

5、共模抑制比：≥100dB

6、输入阻抗：≥99MΩ

7、噪声：≤4uV（vp-p）

8、A/D转换：≥16位

9、采样频率：≥25 kHz

10、扫描速度：1-1000mS/D，23级可调

（二）电刺激器（必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能）

▲1.独立、专用恒流电刺激器：

刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（100-2000Hz）， 脉冲宽度为50-1000us。

- 8组高电流输出——每个高电流输出范围为0-100mA，400Vmax.20mA以下精度为0.5mA，20mA以上精度为1mA。1组低电流输出——低电流输出范围0-5 mA，误差0.1 mA

▲3、自动保护功能：输出范围最大承受电压380V，超载自动保护。

4、实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示设置刺激电流大小和实际刺激输出电流大小刺激情况。

5、恒流电刺激器的刺激脉冲：单个、连续刺激、串刺激、双串刺激。

6、恒流电刺激器的低电流的恒流/恒压，双向相脉冲，可选刺激间期1s-30s，刺激率可达50Hz/60Hz，可直接用于术中做皮层脑电及功能区定位。

▲7、独立、专用恒压经颅电刺激器

8、经颅电刺激：4个恒压电刺激输出；输出范围为 0-1000V, 精度为2V；脉宽：50uS、75 uS可选，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲

（三）声音刺激器

1、测试：左，右，或双耳。

2、刺激声强范围：-10-80dB nHL范围内分档可调，调节步长1dB。

3、刺激频率为：0.5pps-30pps(脉冲/秒)范围内分档可调。

4、屏噪声：0-50dB。

（四）视觉刺激器

1、Goggles刺激可选左眼，右眼或双眼

2、眼罩刺激器：闪光率 0.5-15Hz

（五）软件功能要求

1、监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。

2、可多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。

3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。

4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

5、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，进行定量分析。

6、专业趋势图分析功能，可有效掌握手术进程。

7、软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰。

8、20种以上数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。

9、具有各种监测模式，可显示英文/中文监测界面，可根据手术需要编辑，添加监测模式，数目不限。

10、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

▲11、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。

16通道神外配置清单

| 编号 | 名称及描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作站 |  |
| 1.1 | 台式工作站： 英特尔酷睿i7处理器、内存≥16G、硬盘≥2T，≥24英寸液晶显示器 | 1套 |
| 二 | 打印设备 |  |
| 2.1 | 打印设备 | 1台 |
| 三 | 术中监护系统 |  |
| 3.1 | 基座及电源适配器 | 1套 |
| 3.2 | 16通道放大器及连接线 | 1套 |
| 3.3 | 放大器延长头盒 | 2个 |
| 3.4 | 独立恒流电刺激器及连接线 | 1套 |
| 3.5 | 独立恒压电刺激器及连接线 | 1套 |
| 3.6 | 插入式耳机 | 1套 |
| 3.7 | 闪光眼罩 | 1套 |
| 3.8 | 仪器车 | 1台 |
| 3.9 | 数据线（网线） | 1根 |
| 3.10 | 全套术中监护软件 | 1套 |

## 品目1-2：肌电诱发电位仪

一、工作站参数：

1.1 工业级工作站，Core双核处理器,内存≥4G，硬盘≥1000G；光驱：IDE DVD刻录光驱；

网卡：10/100/1000MB，光电鼠标，键盘;HP激光打印机;显示器：≥22”液晶；

显示器分辨率：≥1440*900；扬声器：内置一体化；仪器车

1.2 隔离稳压电源：110-120V 或220- 240V±10%；50或60Hz

二、硬件技术参数

1．放大器具备22个国际10-20标准的电极输入，用户可自由定义各输入的记录项目；

1.1通道数：6通道

1.2数据传输方式：USB；

1.3数模转换：≥24 bit；

▲ 1.4采样率：≥100KHz/通道

1.5灵敏度：1V/D—10mV/D(13级)；

1.6输入阻抗：≥1000M；

1.7共模抑制比：≥120dB；

1.8低频滤波：0.2～5kHz(6，12dB/倍频)；

1.9高频滤波：30～20k(12dB/倍频)；

1.10噪声抑制：≤0.5µV；

1.11内置校准：2, 20, 200, 2000, 20000µV, 矩形脉冲；

1.12显示灵敏度：0.001µV/D 至10mV/D(22级)；

1.13基时范围：0.2ms/D至5s/D（23级）；

1.14陷波滤波：50，60Hz，开或关；

1.15波形触发：自动或手动控制；

1.16电极阻抗检测报警功能；

1.17安全隔离：完全光隔离，BF类欧洲隔离标准

2控制面板

全数字键盘控制面板，控制面板与鼠标两种操作方式，设备可以脱离控制面板完成检查

3.刺激器：

具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器；

3.1电刺激器：

3.1.1电刺激器功能：手柄式刺激器，具备遥控器功能，可通过手柄上的功能按钮调整刺

激量、刺激频率、刺激开、关等；

3.1.2隔离电刺激器：双电刺激输出通道，可分别独立工作；可最多扩展12个独立的电

刺激输出；

▲ 3.1.3刺激类型：内置恒流和恒压两种模式，无需外接第三方刺激器。

3.1.4刺激方式：双向脉冲刺激，自动消除刺激伪迹；

▲ 3.1.5刺激强度：0-100mA和0-400V；

3.1.6刺激灵敏度：0.01mA，1V；

3.1.7刺激间期：0.02—1ms；

3.1.8刺激模式：单个，重复，串刺激，循环或非循环；

3.1.9刺激频率：0.06—200Hz；

3.1.10刺激控制：面板或手柄遥控；

3.1.11刺激强度监测及报警：实时观察实际刺激量，提示监测刺激电极是否有短路或断路，并通过不同颜色提示刺激状态

3.2听觉刺激器：

3.2.1听刺激类型：喀喇音，纯音，爆发音；

▲ 3.2.2刺激强度：最高可达139dB SPL；

3.2.3刺激极性：疏音，密音，交替音；

3.2.4刺激频率：250，500，750，1k,1.5k,2k,3k,4k,6k,8k(Hz)；

3.2.5纯音/爆发音包络类型：linear，gaussian，hanning，blackman；

3.2.6噪声掩蔽：-15—125dB pSPL or -1—103dB nHL；

3.3视觉刺激器：

3.3.1模式：黑白方块格，水平条，垂直条，Bitmap图像，双刺激，翻转，闪烁；

3.3.2刺激视野：全野，半野，1/4野，1/8野等；

3.3.3注视点：8种颜色可选

三、软件与功能要求

1.肌电图软件功能：

1.1病案检测分项软件：

如腕管综合征，糖尿病，神经根病，肌肉病，重症肌无力等，并可进行自定义病种设置，并可根据不同操作医生设备个性化检查菜单

1.2在线拷屏与视频录制软件：实现肌电图数据在任何电脑系统中均可回放，便于学术交流与教学；

1.3原厂全中文软件，可跟随操作系统自动进行语言变更

2.神经传导软件包：

2.1包括运动神经传导；感觉神经传导；F波；H反射；重频电刺激；瞬目反射；微移（Inching），侧方扩散等常规检查项目；

2.2实时记录通道监测软件：校验信号质量，显示病人的紧张度，实时显示干扰；

2.3波形回看功能：记录每次刺激波形，重新选择最佳波形进行分析；

2.4神经传导检查结果自动对比，直观显示健侧与患侧数值差异；

2.5直观全面的神经解剖图，引导快速的进入指定检查，起到“操作导航”的作用；

3.肌电图软件包：

3.1包括自发肌电，运动单位分析，大力收缩，定量肌电图分析，肌电采集360秒信号；

3.2 EMG进针质量监测功能：用于监测进针的位置，强度量表显示肌肉收缩水平；

▲ 3.3 常规肌电图软件中即可采集单纤维项目中的颤抖值；

3.4肌肉解剖图，提示操作者查找检查位置；

3.5手动MUP和自动MUP相结合，灵活快速，选出的MUP自动进行计算（包括时程、波幅、位相、转折、面积和上升时间）；

▲3.6 自动多运动单位电位（MMUP)采集，最大可自动采集12MUP

4.诱发电位软件包：

4.1听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位，客观听阈测定，中潜伏期反应，长潜伏期反应，耳蜗电图，40 HZ等；

4.2体感诱发电位：上肢体感诱发电位，下肢体感诱发电位，脊髓体感诱发电位，可同时实现6通道体感诱发电位检查，对于感觉通路实现更为细致的检查，可根据此项目实现科研目的；

4.3视觉诱发电位：棋盘格翻转诱发、视网膜电位图ERG、眼震电图EOG和闪光刺激诱发，要求6导视觉诱发电位，实现全面的视觉功能检查；

4.4 运动诱发电位；

4.5可实现诱发电位波形以通道叠加、左右对比叠加、单侧多次叠加等方式，观察诱发电位的重复性和传导通路；

5.自主神经检查：

自主皮肤交感反射（SSR）、电刺激皮肤交感反射（GSR）和RR间期心率变异分析；RR心率变异有专业呼吸指引图

四、耗材与配件：

1．耗材：

- 导电膏（2盒），

- 磨砂膏（2支），

- 银盘电极（12个），

- 指环电极（1付），

- 不带导线一次性贴片电极（3包），

- 鳄鱼夹电极（4个），

- 肌电同心针（25根），

- 针电缆（1根），

- 夹式地线（2根），

- 固定带（3条），

- 测量尺（1卷），

- 绘图笔（1支）

2．配件：

- 手柄电刺激器（1套），

- 鞍状双极刺激探头（1套），

- 标准专用耳机（1套），

- 视觉刺激器（1套），

- 视觉监视器（1套）

- 品目1-3：脑电测量系统

- 工作站系统：

一体式工作站：中央处理器：≥i5 四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T固态；蓝牙鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥21英寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2.脑电采集放大器:

▲2.1通道数：≥36导。脑电通道≥25个，≥4对多功能双极通道，≥3个心电专用通道，≥4个直流通道，≥2个地线通道，≥2个参考通道，1个血氧通道，1个事件标记通道

2.2 放大器标签：放大器通道标签具备两种命名方法，同时兼备旧版与新版命名要求

2.3放大器与主机传输方式：网线和WIFI

2.4输入阻抗：≥150M

2.5共模抑制比：≥120dB

2.6噪音：≤ 1.0V pk-pk

▲2.7采样率：256,512,1024,2048,4096、8192Hz、16384Hz可选

2.8灵敏度：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、300、500μV/mm

2.9高频滤波：10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、100、120、150、200、300、30、450、500、600、700、1000、1500、2000、3000、5000Hz

2.10低频滤波：0.01、0.016、0.053、0.08、0.1、0.16、0.27、0.3、0.5、0.53、0.8、1.0、1.6、2.0、2.7、3.0、3.2、4.0、5.0、5.3、8、10、15、16、32、53、80、160、320、530Hz

2.11陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.12扫描速度：0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、12、15cm/s或6、8、10、15、30、60、120、240mm/s或0.5、1、1.5、2、3、6、10、15、20、30、60、80、100秒/屏

3.软件功能：

3.1 Windows 10操作系统，中文Office办公软件

3.2脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换

3.3具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警

3.4 数据自动上传功能：放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里。

3.5事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.6屏幕拷贝功能：具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内

3.7 测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能

3.8 棘波和发作自动检测功能：在线实时统计棘波数量和发作次数

3.9屏幕锁定功能：具备一键锁屏功能，避免监测中误操作，保证监测数据安全

3.10 皮层电极和深部电极导联预置：可预设4点位、8点位、12点位、16点位、32点位多种颅内电极监测导联，术中可直接选择使用

3.11 多常规脑电和高频振荡同屏联合呈现，直观对比棘波和高频振荡波形

4.配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式工作站 | 1台 |
| 2 | 32导放大器 | 1套 |
| 3 | 脑电采集回放软件 | 1套 |
| 4 | 脑电视频同步软件 | 1套 |
| 5 | 高清摄像头 | 1套 |
| 6 | 小型延长盒 | 1套 |
| 7 | 皮下针电极 | 2盒 |
| 8 | 电极线 | 32根 |
| 9 | 磨砂膏 | 1盒 |
| 10 | 导电膏 | 1盒 |
| 11 | 便携式仪器车 | 1套 |